# 2025年医疗设备购置临床检验设备采购项目更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11010625210200019849-XM001

原公告的采购项目名称：2025年医疗设备购置临床检验设备采购项目

首次公告日期：2025年3月11日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告■采购文件 □采购结果

更正原因：采购需求第2包、第3包设备参数、修改本投标截止时间、开标时间。

更正内容：原招标文件第五章采购需求

第2包：

便携式多参数健康检查仪(智能六分钟步行监测分析系统)

现更正为：便携式多参数健康检查仪

第3包；

**（1）全自动凝血分析仪**

★1、测试方法：凝固法（同时具有磁珠凝固法和光学凝固法双方法学检测功能）免疫比浊法、发色底物法，具有 PT 演算 FIB 功能。

现更正为：测试方法：凝固法（同时具有磁珠凝固法和光学凝固法双方法学检测功能）或免疫比浊法或发色底物法。

★12、仪器上市时间不低于3年（以注册证注册时间为准）

现更正为：删除此项内容。

**（2）全自动血液分析仪**

★1、检测原理：采用荧光染色、流式细胞计数法、液压聚焦阻抗法、SLS-血红蛋白法

现更正为：采用荧光染色或流式细胞计数法或液压聚焦阻抗法或SLS-血红蛋白法

★3、需血量：血常规检测最低需血量≤20μl，CBC+DIFF+RET≤40μl，常见体液检测需样量≤70uμl

现更正为：血常规检测最低需血量≤40μl，CBC+DIFF+RET≤40μl，常见体液检测需样量≤70ul

**（3）投标截止时间、开标时间：**2025年4月3日9点30分（北京时间）。

现更正为：2025年4月10日9点30分（北京时间）。

其他内容不变

更正日期：2025年3月25日

## 三、其他补充事宜

## 本公告同时在中国政府采购网、北京市政府采购网上发布。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京市丰台区宛平社区卫生服务中心

地 址：北京市丰台区晓月苑清音街1号

联 系 人：冯老师

联系方式：83216921

2.采购代理机构信息

名 称：北京宝辰工程管理股份有限公司

地 址：北京市丰台区南四环西路188号（总部基地）六区16号楼6层

联系方式：孙建华15801343120

3.项目联系方式

项目联系人：孙建华

电 话：15801343120

北京宝辰工程管理股份有限公司（盖章）

2025年3月25日