采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 采购内容 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 | 交付期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1-1 | 微量元素检测仪 | 1 | 否 | 合同签订后30日内 |
|  | 1-2 | 过敏源检测仪 | 1 | 否 |  |
|  | 1-3 | 筛查型耳声发射仪 | 1 | 否 |  |
|  | 1-4 | 视力筛选仪 | 1 | 否 |  |
|  | 1-5 | 孵育器 | 1 | 否 |  |
|  | 1-6 | 口腔三维扫描仪 | 1 | 否 |  |
|  | 1-7 | 红外线治疗仪 | 4 | 否 |  |
|  | 1-8 | 压力灭菌器 | 1 | 否 |  |
|  | 1-9 | 干式荧光免疫分析仪 | 1 | 否 |  |

二、商务要求

★1. 实施的期限和地点

1.1采购项目（标的）实施的时间：详见“采购标的（货物需求一览表） ”

1.2采购项目（标的）实施的地点：采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

详见“拟签订的合同文本”

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：三年。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市丰台区大红门社区卫生服务中心配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★(4)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.采购标的的验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3. 服务内容及要求/货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1.  质量保证期及服务要求：自自安装、调试、验收合格且完成资产入库之日起36个月。保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。凡制造厂商未提供36个月免费保修服务的产品，供应商应提供满足36个月的保修服务的服务报价，该报价计入合同总价中。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。或因培训不到位造成的操作失误引起的故障。费用由供应商负担。

质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

- 供应商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，维保费用最高不超过合同金额5%的承诺。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）

- 3.3为落实政府采购政策需满足的要求；

- （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- （2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

品目1-1：微量元素检测仪

1.检测原理：二次微分电位溶出法，溶出伏安法

2.检测范围：可同时检测铅、镉、锌、铜、钙、铁、镁、锰、8种元素微量元素

3.检测标本：静脉血、末梢血、头发、尿液。

4.工作条件：温度：5℃-40℃  相对湿度≦80%。

5.精密度：CV≤5.0%。

品目1-2：过敏源检测仪

▲1. 检测原理：荧光免疫法或化学发光免疫法进行样本分析。

▲2.过敏原检测项目总类及数量：≥20个过敏原IgE定量检测项目，可检测总IgE, 各类过敏原单项特异性 IgE

▲3.提供的检测项目均为经过注册审评的定量检测

▲4.样本位≥16个

5.样本上机支持轨道连续进样，自动进样过程中，允许用户插入急诊样本

6.单测试最小样本量：≤5μL/测试

7.总IgE线性范围：2.0-5000.0 IU/mL

8.特异性IgE线性范围 ：0.1-100.0 IU/mL

9.最低检出限：过敏原特异性IgE≤0.35 IU/L

10.重复性：CV≤3%

11.稳定性：≤5%

12.设备临床项目的批内精密度：批内CV≤8%

13.支持试剂2~8℃机内冷藏，关闭系统电源后，试剂盘仍可制冷保持试剂温度在2~8℃范围内

14.图形化用户界面

15.支持双向LIS通讯

16.仪器尺寸(宽x深x高）：≤100cm x 80cm x 80cm

17.仪器重量：≤135kg

18.工作条件：5℃-40℃

品目1-3：筛查型耳声发射仪仪

1.技术参数:同时具有TEOAE和DPOAE二种测试功能

2.尺寸(宽×深×高）：不大于180×62×21MM

3.内置存储：≥50个受试者，≥200个测试结果

4.打印机：配备无线蓝牙打印机一次按键，数秒即可完成

品目1-4：视力筛选仪

1.  ≥5.0 英寸彩色触摸操作 LCD 显示屏幕

2. 显示屏幕分辨率 ≥800×480 像素

▲3. 45°前倾屏幕，方便使用者以任何姿势操作。

4. 筛查内容:屈光筛查(近视、远视、散光、屈光参差)、眼位变化、瞳孔大小及间距、矫正视力。

5. 轴位范围:1°到180°，1°递增，精确度:±10°(对于柱面值>0.5D)

6. 测量瞳孔直径范围:4.0mm-9.0mm，0.1mm递增，精确度:±0.4mm，可测量散瞳病人

7. 测量瞳距范围:35mm到80mm，1mm递增，精确度:±1.5mm

8. 斜视测量:鼻、颚方向范围0°到20°，精确度±1.5°;上、下方向范围0°到20°，精确度±1.5°

9. 平均测量时间≤1S

10. 测量距离≤1M

11. 产品尺寸≤21.6cm×17.1cm×12.1cm

品目1-5：孵育器

1.产品组成:由温控模块、智能处理模块、数据传感模块、风扇、散热片、电源组成

2.电源电压：220V±22V。

3.控温精度:≤0.5℃。

4.控温准确度:测定值与设置温度差值绝对值≤0.5℃。

5.温度持续时间准确度:温度持续时间与编制温度时间的相对偏差在±5%范围内。

6.温度均匀性:温度差值应在±0.5℃范围内。

品目1-6：口腔三维扫描仪

1.扫描范围：≥16mm×12mm（标准头），≥12mm×9mm（迷你头）

2.扫描景深：≥22 mm

3.扫描精度(std.)：<0.01mm

4.扫描帧率：≥20帧/秒

5.扫描头使用次数：高温高压灭菌≥100次

6.检查内容包含：龋坏、牙体缺损/缺失、牙列缺失、错颌畸形等

7.机身重量：≤240±20g

品目1-7：红外线治疗仪

1.输入功率：250V/A

2.波长范围：0.6um~2.5μm波长范围内

3.时间设置：1-99分钟连续可调

4.材质：塑料、金属

5.工作条件：环境温度范围：5℃~40℃；相对湿度范围：≤80%；

6.电压:a.c 220V,50Hz

品目1-8：压力灭菌器

1.容积：24L

2.功率：2.2kVA

3.电压：220V，50Hz

4.工作压力：0.142Mpa

品目1-9：干式荧光免疫分析仪

1.检测通道：≥12通道

2.样本类型：血清/血浆、全血、尿液

3.仪器尺寸(宽x深x高）：≤500*350*320mm

4.检测方式：支持一卡多项检测

5.重复性：批内重复性CV≤10%

6.稳定性：σ≤±8%

7.系统功能包括：测试、资料、系统软件界面