采购需求

- 一、	采购标的

1.	货物需求一览表：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 单价最高限价（万元） | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 161 | 95 | 1 | 否 |
|  | 血液透析设备 |  | 15 | 1 | 否 |
|  | 呼吸机 |  | 20 | 1 | 否 |
|  | 全自动血细胞分析仪 |  | 31 | 1 | 否 |

- 二、	商务要求

1.	交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

★1.1	交货期：合同签订后30个日历日内完成设备交货、安装、试运行、人员培训、验收合格交付使用。

★1.2	交货地点：采购人指定地点（天津市京山线茶淀站清河分局医院）。

2.	付款条件（进度和方式）

详见合同条款。

3.	包装和运输

（详见合同条款。如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.	售后服务（质保期）

4.1	调试

4.1.1	投标人负责协助采购人验收，调试及试运行，直至设备正常运行。

4.2	合同签字后一个月内中标人应提供下列文件：

4.2.1	设备出厂合格证书一份；

4.2.2	技术资料一套；

4.2.3	使用说明书；

4.2.4	零配件目录；

4.2.5	操作手册。

4.3	售后服务

4.3.1	保修期内设备元件或部件损坏、耗尽，投标人应随时更新；保修期内投标人对所售设备每年进行2次保养；保修期内若设备软、硬件升级，投标人为采购人实施升级；保修期内发现设备有质量问题，采购人有权要求更换或退货。投标人技术工程师应在接到招标人报修后8小时内到达现场解决问题。

4.3.2	投标人应在投标文件中声明售后服务承诺、售后服务的方式和能力；

4.4	包装与运输：投标人无偿负责设备的包装和运输。

4.5	故障响应时间：有相应的技术人员，设立维护电话，提供7×24小时电话技术服务；设备出现故障后，提供2小时响应。

4.6	投标人需提供售后网点分布情况。

4.7	投标人需提供售后服务应急保障方案。

5.	其他要求

5.1	投标人仔细阅读招标文件的全部条文。对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或者是对于技术规格以及其他条件不清楚的情况，投标人应当在招标开始之前向采购人寻求书面澄清。

5.2	本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应当保证提供符合本技术规格及要求和有关标准的优质产品。

5.3	投标人所提供的仪器设备必须是全新、未使用过的，技术是先进的、仪器设备是可靠的、质量是优质的，且符合中国的电力标准和安全防护标准。

★5.4	投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖投标人公章。

★5.5	投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证并加盖投标人公章。

5.6	投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告。

对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，或生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告不一致，以上三种情形评标委员会可不予承认。由此产生的评标风险，由投标人承担。

三、	技术要求

（一）、便携式彩色多普勒超声诊断系统

1、	用途：用于腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑,泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用。

2、	系统技术规格及概述：

2.1	系统通用功能

2.1.1	≥15英寸医用专业彩色显示屏，可根据环境光变化自动调节亮度；

2.1.2	探头接口1个，可扩展到3个；

2.1.3	整机重量≤6.5kg（含电池）；

2.1.4	支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能。

2.2	二维灰阶模式

2.2.1	组织谐波成像模式；

2.2.2	组织特异性成像；

2.2.3	多角度空间复合成像技术，支持≥9条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头。

2.3	M型成像模式

2.3.1	彩色M型；

2.3.2	解剖M型，取样线≥3条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像。

2.4	彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）。

2.5	频谱多普勒成像。

2.6	组织多普勒成像及定量分析单元，支持TDI、TVI、TDI-PW、TDI-M四种模式。

2.7 	组织追踪定量分析单元，自动追踪心肌运动可分析6个心脏切面，提供速度、位移和应变率等测量参数参数分析，结果用牛眼图显示。

2.8	可支持升级造影成像及定量分析用于腹部、浅表和微血管造影左室造影和心肌造影,可支持时间强度分析曲线和运动追踪。

★2.9	具有弹性成像及定量分析功能，具有组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标,具有应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析功能。

2.10	实时宽景成像，支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能，可360度旋转。

2.11	一键自动优化，包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影。

▲2.12	穿刺针增强技术，双屏实时对比显示增强前后效果；

▲2.13	超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。

- 测量分析和报告

3.1	常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等。

3.2	多普勒测量自动或手动包络测量，自动计算测量参数。

3.3	妇科/产科专用测量及分析。

3.4	心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等。

▲3.5	血管内中膜自动测量。

3.6	可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果。

▲3.7 	射血分数自动测量自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面支持心室容积随时间变化的容积变化曲线。

- 电影回放及原始数据处理

4.1	电影回放，支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影。

4.2	原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节。

- 检查存储和管理

5.1 	≥240G固态硬盘。

5.2	内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作。

5.3	支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失。

6、	技术参数及要求

6.1	二维灰阶模式

6.1.1	最大显示深度:≥39cm；

6.1.2 	TGC: ≥8段，LGC: ≥4段，需实体按键；

6.1.3	动态范围: 30-190dB，可视可调；

6.1.4	增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100；

6.1.5	彩图谱: ≥8种。

7、	探头频率范围：

7.1	凸阵探头：1.3-6.0MHz；

7.2	相控阵探头：1.5-5.0MHz；

7.3	线阵探头：3.0-13MHz。

8、	需包含接入我院HIS系统所需技术及接口费用。

9、	主要配置

9.1	便携式超声主机1台。

9.2	配套探头：单晶相控阵探头1支、凸阵探头1支、线阵探头1支。

9.3	专用台车1套：可升降、防盗锁模块。

9.4	具备可装卸探头扩展器。

9.5	专用旅行箱1个，可装载主机、探头及相关备件。

10、	质量保证期：设备调试验收合格后不少于3年。

（二）、血液透析设备

1、	技术参数：

▲1.1	具有碳酸盐、醋酸盐、单超透析透析模式，适用碳酸盐干粉、浓缩液，可连接中心供液系统。

1.2 	具备碳酸氢盐干粉自动配制系统，具备B液吸管系统。

1.3 	高分辨率彩色液晶显示屏≥10英寸，中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。

1.4	可进行可调钠曲线治疗，具有多种可选择的线性、梯级自动调整程序，实现个体化透析；可单独使用或与超滤程序组合使用。

1.5	超滤率范围：0～4000ml/h可调，精确度：≤±1%；可实现零超滤。

▲1.6	密闭式双容量平衡腔四腔室超滤控制系统，透析液连续提供，腔体容量≤30ml。

▲1.7	透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。透析液温度控制在34℃～39℃，并可随时调整。标配超纯透析液过滤器接口系统，可对透析液进行超纯过滤。透析液流量范围0-800ml/min，可以与血流速联动，每100ml可调节，透析液平衡误差≤0.1%。

1.8	具有超纯透析液过滤系统，透析液过滤器，具备监测滤器使用寿命并显示更换提示。

1.9	清洗消毒程序：

▲1.9.1	可进行化学、热、脱钙多种消毒清洗程序；

1.9.2	化学热消毒≥80℃，除钙、除脂和消毒程序一体进行；

▲1.9.3	在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，透析液吸管可联机清洗消毒；

1.9.4	热化学消毒时间≤30分钟，消毒液使用量每次低于100ml。

1.10	全功能数字化自检：

1.10.1	包括所有显示、控制、监测、水路等系统, 自检不可跳过；

1.10.2	可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序；

1.10.3	自动水路密闭性测试，水路密闭性测试间隔每12.5分钟一次；

1.10.4	具备电导度监测、显示及超限报警功能。

▲1.11	可使用通用型血路管和透析器等耗材，且适用耗材集采中标产品。

1.12	肝素泵：

1.12.1	可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药；

1.12.2	肝素泵流量：最大单剂注射量范围0-10ml/h；

1.12.3	具有大剂量追加功能，单次最大追加剂量5ml/次；

1.12.4	可选用20ml各种品牌注射器。

1.13	动、静脉压、跨膜压监测功能：

1.13.1	静脉压力监测范围：-60～+520mmHg，精确度≤±10mmHg；

1.13.2	动脉压力监测范围：-300～+280mmHg，精确度≤±10mmHg；

1.13.3	跨膜压监测范围：-60～+520mmHg；

1.13.4	具有跨膜压自动跟踪报警功能。

1.14	血泵流速：15～600ml/min，精度≤±10%，血泵管路可调：可采用2～10mm不同直径透析管路。

1.15	在线血压监测范围：

1.15.1	收缩压30～280mmHg；

1.15.2	舒张压10～240mmHg；

1.15.3	平均动脉压 20～255mmHg；

1.15.4	自动或预先设定测量间隔5-60分钟以及快速测量。

1.16	空气检测和漏血检测装置：

1.16.1	空气检测采用超声波传导检测气泡，大于1uL气泡无法通过；

1.16.2	具备液面调整功能；

1.16.3	漏血探测器采用红绿光学双重检测，在透析液最大流量为800ml/min时，漏血量≤0.5ml/min。

1.17	具有数据软件接口实现网络安全功能，具备数据接口进行传输协议。

2、	质量保证期：设备调试验收合格后不少于1年。

（三）、呼吸机

1、	技术功能参数

▲1.1	具备高流速氧疗、无创通气、有创通气功能。

1.2	采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280x800像素。

1.3	适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

1.4	形式：

▲1.4.1整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源，适用于院内转运；

1.4.2	屏幕与机器一体化设计（要求非分体式设计，主机屏幕不需要线缆连接）；

1.4.3	主机可从台车上无工具拆卸。

▲1.5	主机设计使用年限≥10年。

1.6	屏幕显示：

1.6.1 	≥4道波形同屏显示，波形的颜色可调；

1.6.2 	≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示；

1.6.3	支持全参数显示界面和大字体界面；

1.6.4	开关机按键与旋转编码器分布在屏幕两端。

1.7	具备动态肺视图。

1.8	标配模式：

1.8.1	容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%递减波和100%递减波）；

1.8.2	压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；

1.8.3	持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。

1.9	高级模式：

1.9.1	压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；

1.9.2	双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；

1.9.3	自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。

1.10	固定的立式把手，提手具备防滑设计，主机重量≤15kg（不含台车）。

1.11	可升级心肺复苏通气模式，在呼气阶段停止送气帮助排出患者肺内气体。

1.12	具有电子吸气阻力阀开关，在心肺复苏通气模式呼气阶段排出患者肺内气体。

1.13	吸气阀、呼气阀外观不同，避免误装，吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。

1.14	无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

1.15	氧疗模式：具备高流速氧疗功能，氧疗流速≥80L/min，氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。

▲1.16	呼吸同步技术：使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节上升时间，实现人机同步性和舒适度。

1.17	标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。

1.18	具有自动插管阻力补偿和静态P-V环图（或P-V工具）。

1.19	具有待机功能，可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量参数监测功能。

1.20	潮气量范围：20-2000ml。

1.21	呼气触发灵敏度范围：1-85%。

1.22	气道压力监测：

1.22.1	气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压，分钟通气量监测；

1.22.2	呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、泄漏率，肺力学参数监测；

1.22.3	吸气阻力、呼气阻力、顺应性、呼气时间常数，呼吸功。

1.23	内置≥120分钟可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

1.24	支持同品牌湿化器，湿化器具有电容触摸屏，湿化器标配蓝牙。

2、	主要配置

2.1	主机：1台（含电池）。

2.2	气源软管：1套。

2.3	台车：1台。

2.4	支撑臂：1根。

2.5	成人模拟肺：1套。

2.6	一次性细菌过滤器：1个。

2.7	湿化器：1套。

2.8	氧疗鼻塞导管：1个。

2.9	无创面罩：1个、搭配氧气瓶1个。

3、	质量保证期：设备调试验收合格后不少于1年。

（四）、全自动血细胞分析仪

1、	技术参数

1.1	报告参数≥36项

★1.2	单机检测速度：CBC+DIFF≥90样本/小时；CBC+DIFF+RET≥80个样本/小时；

★1.3	全自动进样模式样本用血量≤180微升；

1.4	仪器具有体液测定模式

1.5	具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度分类功能,可报告网织红细胞血红蛋白含量。

1.6	具有低值白细胞检测功能。

▲1.7	具有定量报告幼稚粒细胞功能。

1.8	具有全自动检测网织血小板的检测功能。

▲1.9	具备原厂配套双水平体液质控品，质控项目覆盖体液的RBC#、WBC#、MN#/%、PMN#/%,TC-BF#；以NMPA注册证为准。

1.10	提供中文数据管理软件，数据（含散点图、直方图）的存贮量无限制，软件具有统计功能。

1.11	外置标配C反应蛋白检测模块。

▲1.12	提供原厂配套在中国注册的高、中、低值全套质控品，只需一次质控检测，即可监控所有报告参数包括RET等（提供NMPA注册证证明）。

1.13	提供配套校准品用于校准五分类、网织红细胞及网织红细胞血红蛋白含量等参数。

▲1.14	具备浓缩试剂系统。

▲1.15	配套经 ISO17043 认证的实时在线质控软件，做到室内质控室间化。

1.16	配置自动审核软件

2、	质量保证期：设备调试验收合格后不少于2年。

3、	需包含接入我院HIS系统所需技术及接口费用。

四、	其他相关要求

1、	验收标准

验收在采购人所在地现场进行。

设备交货后，采购人按国家规定标准进行现场验收并有权委托国内有资格的单位对上述设备进行精度校核。设备验收合格后，双方在验收文件上签字生效。

到货安装后3个月内仍不能实现全部招标文件和投标文件技术参数要求，将每逾期一天应向采购人支付该货物全部货款的千分之五的违约金。

2、	验收依据

随机说明书和合同所附的技术配置所规定的各种数据、参数、指标。

3、	培训要求

投标人应有计划的对采购人的业务、维护、操作及管理人员进行培训。投标人应制订采购人人员的培训计划和内容。因投标人的原因导致培训不能按期完成或未达到预期培训目标，采购人有权要求投标人重新进行培训，所有费用应由投标人承担。合同签订起根据采购人要求完成培训目标。

4、	培训内容要求

投标人在招标文件中提出详细的培训方案和培训计划，以确保采购人的相关人员能管理、操作、维护本系统、以及系统正常运行和相关业务的顺利发展。投标人应对采购人操作、维护、管理人员进行全面的技术培训。培训内容应包括本项目中全部硬件设备使用培训及应用系统使用培训。

5、	技术支持服务范围

投标人技术支持服务范围包括但不限于货物及相关的伴随服务。

6、	技术支持服务方式

投标人提供的技术支持服务方式包括但不限于现场服务、电话、邮件、信函等方式。