第1包 蛋白组学测试化验加工

- 项目名称：基于长期队列及多模态数据的老年血管疾病防治策略

二、服务名称：DIA全息扫描蛋白质组学相对定量检测

三、样本数量：640例人血浆样本DIA蛋白质组学相对定量检测

四、招标参数：

1.服务范围

1.1在测试样本的筛选、运输和保存等方面做出指导。

1.2检测内容

1.2.1人血浆DIA相对定量检测：采用最新一代高通量质谱Orbitrap Astral，配备Asymmetric Track Lossless非对称轨道无损质量分析器，能够以高灵敏度和高达200HZ的扫描速度采集高动态范围HRAM谱图，单个样本24min检测时长，实现血液蛋白质组超深度鉴定)的全息扫描蛋白质组学检测。

1.2.2 组学检测：包括DIA分析。质谱实验分析流程主要包括蛋白质提取、肽段酶解、色谱分级、液相色谱-串联质谱（LC-MS/MS）数据采集、数据库检索等步骤；正式实验阶段主要包括DIA分析，质控分析，定性定量结果分析及生物信息学分析。下机数据采用Spectronaut进行定性定量分析，提供蛋白定性定量列表，肽段定性定量列表，GO， KEGG ，Reactome, WikiPathways, GSEA, 转录因子， 激酶分析，互作网络分析和表型与组学关联分析等生物信息学分析结果。

1.3 检测数量：640例人血浆

2.资质要求

2.1实验室仪器均符合 ISO9001 质量体系的认证。

2.2具备专业的实验室流程化体系，具备实验室生物安全2级（BSL-2）资质备案。

2.3实验室通过CNAS认证。

3.平台要求

3.1 DIA组学相对定量检测：

1) 建库次数：单独建一次库，建库方法参数：建库分级数：20级，每级时长：90min。DDA分析采用纳升流速HPLC系统Easy nLC-1200进行色谱分离。

2) DIA样本检测：分别掺入适量iRT标准肽段，每个样品进行1次DIA质谱测试。 每个样本时长24min。

3.2具备目前通用的DIA数据分析软件，商业版Spectronaut查库软件。

3.3 供应商蛋白代谢近三年均发表过cell的文章，至少一篇是署名，蛋白代谢服务供应商应具备基于自身质谱平台检测数据的客户文章10篇以上(影响因子在20分以上)，并提供证明材料。

3.4 DIA蛋白组方法成熟，工作团队发表或协助客户发表相关研究蛋白DIA SCI论文数量大于40篇, 且IF>10分以上至少4篇，并提供证明材料。

3.5 具备高端生物信息学分析能力，具备自主算法的机器学习筛选标志物，以及成熟的分子分型研究全套标准分析流程，并提供证明材料。并基于此生信分析发表过IF10的生信署名的文章成果至少一篇，并提供作者署名的文章证明。

3.6 具备交互式交付，云平台交付能力。并提供证明资料。

3.7 服务供应商应具备蛋白组学仪器平台：质谱仪和超高压液相色谱仪，质谱仪的数量不少于25台（设备需提供采购合同，若通过代理商采购，需提供制造厂商给代理商的授权）。

3.8 有单细胞蛋白技术平台，并提供产品发布相关资料。

3,9 服务供应商应具备单个项目为1000 例及以上的队列研究的蛋白组学经验。并提供合同(如合同关键页，即合同首页、合同数量页及双方签字盖章页)。

3.10  具备Vanquish Neo UHPLC纳升液相系统，具备高通量样本检测能力，并提供资料。

3.11 拥有蛋白质组学自动化前处理设备（需提供采购合同）

4.检测要求

4.1 数据采集：

（1）检测模式：正离子，一级质谱扫描范围：350-1650 m/z，质谱分辨率：60,000（@m/z 200），AGC target：3e6，Maximum IT：50 ms。MS2采用DIA数据采集模式，设置30个DIA采集窗口，质谱分辨率：30,000（@m/z 200），AGC target：3e6，Maximum IT：auto，MS2 Activation Type：HCD，Normalized collision energy：30，Spectral data type: profile。

（2）采用Spectronaut商业版软件肽段及蛋白组匹配，过滤标准为: peptide FDR <0.01, protein FDR <0.01

（3）定性分析：血浆符合定性要求的鉴定数量不低于6000

4.2数据质控：

- DIA 队列项目QC与样本质控：同时具备QC 样本， IRT 标准品，及293T 细胞 等多维度标准质控体系。

- 多维度大队列质量控制体系，质量质控标准同时满足以下6项：

QC样本PCA图分布聚集效果良好；

QC样品CV中值小于20%；

QC样本间的相关性达到0.9以上

iRT肽出峰时间波动小于3%；

平均色谱峰数据点为 5 个以上；

Peak capacity 峰容量大于 200 。

5.1 DIA结果：

（1）蛋白鉴定与定量分析，对下机原始数据进行数据库检索，统计谱图数肽段数和蛋白数鉴定数量。蛋白、肽段鉴定列表。

（2）蛋白差异表达分析 差异表达蛋白筛选汇总，差异蛋白火山图，差异 蛋白聚类分析，蛋白表达趋势聚类（Mfuzzy）分析。

（3）功能分析：结构域分析， GO 分析，KEGG 分析，GO，KEGG ，Reactome, WikiPathways, GSEA, 转录因子， 激酶分析，互作网络分析和表型与组学关联分析。.

6.项目周期：

6.1质检合格后样本检测周期≤55个工作日；

6.2数据分析≤5个工作日。

7.售后服务：

7.1 数据验收合格后，至少提供2年内的售后服务；

7.2 提供技术培训及咨询服务；

7.3 按客户所撰写文章拟投杂志的要求提供分辨率和大小合格的图表；

7.4 免费进行一次组学分析培训；

7.5 能7*24小时处理客户问题，全国范围内有相应的销售与技术，免费进行疑难问题解答，对数据分析结果进行指导，并通过上门、往来信函、电话、传真、电子邮件，解答用户在使用中碰到的各种技术问题。

7.6 获取或知悉的任何可被合理认为具有保密性的信息（以下统称“保密信息”），包括但不限于技术资料、研究报告、产品信息等，均需予以严格保密，不得向第三方披露。同时投标方不得将其提供或转让给任何第三方使用。