2018年修缮购置设备采购（第一批）第一包

补充文件

- 原招标文件第一章投标邀请第六节投标文件递交开始时间变更为：2018年10月12日上午09时 00分；

- 原招标文件第一章第七节投标文件递交截止时间暨开标时间变更为：2018年10月12日上午09时30分；

- 原招标文件第二章投标人须知资料表18.1投标文件递交开始时间变更为：2018年10月12日09：00（北京时间）投标文件递交截止时间变更为：2018年10月12日09：30（北京时间）

- 原招标文件第四章技术需求现变更为：

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 (台 /套) | 预算金额 （万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 1 | 低温高速离心机 | 2 | 159.9 | 是 |
|  | 2 | 超净试验台 | 3 |  | 否 |
|  | 3 | 生物安全柜 | 3 |  | 是 |
|  | 4 | 高压蒸汽灭菌器 | 2 |  | 否 |
|  | 5 | 普通离心机 | 2 |  | 是 |
|  | 6 | 电泳、转膜及凝胶成像系统 | 1 |  | 是 |
|  | 7 | PCR扩增仪 | 1 |  | 是 |
|  | 8 | 超纯水机 | 1 |  | 是 |
|  | 9 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 |  | 是 |

二、参数需求

（一）、低温高速离心机

1.设备用途：用于反应液混匀离心；核酸提取（酚氯仿抽提/离心柱提取）；组织匀浆细胞裂解物去除；细菌、酵母的离心收集, 细胞收集，血液离心，工作板离心。

2.技术参数：

2.1容量分别为：48×1.5/2.0mL离心管；16×5.0 mL锥形管；6×50 mL锥形管。

#2.2最大相对离心力：≥29000×g(17,000 rpm)。

2.3 12款不同转子可选择

2.4 大于等于3个快捷程序按键。

2.5自动转子识别和自动转子失衡检测，离心更安全

2.6快速锁定转子盖：旋转1/4圈可快速打开或锁紧转子

2.7温控范围：-10℃至40℃.

2.8持续制冷功能：离心结束后仍可保持设定温度

#2.9自动快速制冷功能：可以开机后自动制冷，根据设定的程序，在使用前达到设定温度。

2.10待机功能可自动休眠

2.11 内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀

2.12可提供具有第三方认证的气密性转子。

2.13单独的瞬时离心按键，方便操作。

1.14转子和附件可高温高压灭菌 。

2.15最高转速运行时噪音水平低≤56db(A)

2.16定时计时功能

2.17具备刹车功能，防止样品重悬

2.18 CE认证，CFDA认证，产品符合欧洲标准。

3. 配置清单

3.1 主机  1台

3.2 48*1.5/2ml角转子(含转子盖)  1套

3.3 6*15/50ml固定角转子(含转子盖及6*15 mL/50 mL锥形管适配器)  1套

3.4 标准转子扳手  1套

4.保修及售后服务

4.1 保修期：保修36个月。

4.2 保换：如产品本身质量出现问题，经鉴定若属于质量问题，厂家应无条件更换新产品，并在7日内寄出。

4.3 在设备调试或安装完毕后，由专业人员负责对采购人操作人员进行培训，培训以操作人员能够熟练操作为止，不得超过5日。

4.4 设备开始调试之日起5个工作日内，设备必须达到正常运转同时完全满足设备参数所要求的内容。

4.5 如5日之内设备因不能满足技术要求，达不到采购人所要求的参数要求。设备修改和一切因此产生的费用由供应商承担。

4.6 如在设备修改30日内仍无法解决问题，采购人有权退货，供应商应退还全部货款。

4.7 供应商应提供设备的说明书1份，方便采购人日后的维护保养工作。

4.8 供应商应有优良的售后服务，服务及时有效。产品发生故障后，供应商应在收到采购人信息后24小时响应到达现场，并在5个工作日内排除故障。保修期内因维修时间过长所延误的时间，顺延保修期。

5.技术服务要求

验收标准：不低于生产厂家提供的样品、出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法供需双方共同现场验收。

6.交货时间：签订合同后120天内

7.交货地点

亦庄开发区，采购人在通知供应商发货时确定。

供应商负责卸车并将设备搬运至采购人指定实验室内安装位置，因此产生的费用由供应商承担。

8.投标文件

投标文件应以中文打印、签字，投标文件应有中文目录，内容按目录顺序汇册。

投标时必须提供录有全部投标文件的光盘或U盘。

（二）、超净试验台

1.设备用途：用于需要局部洁净无菌工作环境的实验操作。

2.技术参数:

2.1双人单面垂直单向流，准闭合式台面。

2.2日本AIR TECH公司专门为洁净工作台研制的风机系统，微电脑控制采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小。

2.3外形尺寸(宽×深×高)：1500mm×730mm×1600mm、

工作区尺寸(宽×深×高) ：1360mm×690mm×520mm

2.4过滤技术:采用HLPA Filter( 高效过滤技术) 过滤效率99.995%（≥0.3μm颗粒）

2.5洁净度ISO 5级（美联邦209E 100级）

2.6噪音≤62dB(A)

2.7照度≥300Lu

2.8平均风速≥0.3m/s(可调)；菌落数：≤0.5个/皿·时（直径90mm培养平皿）

#2.9日本AIRTECH技术，结构：工作台面采用SUS优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用宝钢产优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型的豪华整机造型, 使作业区气流受扰动最少。

2.10照明系统采用欧司朗进口名牌灯具,护眼设计,照度大于国家标准。

2.11带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。

2.12人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。

#2.13操作挡板为安全玻璃移门，日本进口升降系统控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。

2.14带紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯紫外灯互锁使用更安全，带插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。

#2.15日本AIR TECH公司专门为洁净工作台研制的风机系统，微电脑控制。

2.16提供医疗器械注册证和认可表

3.配置清单

3.1 钢板烤漆箱体  1个

3.2 可变风量送风机组  1套

3.3 送风高效过滤器  2套

3.4 不锈钢台面  1块

3.5 安全玻璃移门系统  1套

3.6 荧光灯  2只

3.7 紫外灯  2只

3.8 万向脚轮  4个

3.9 备用插座  1只

4.保修及售后服务

4.1 保修期：保修36个月。

4.2 保换：如产品本身质量出现问题，经鉴定若属于质量问题，厂家应无条件更换新产品，并在7日内寄出。

4.3 在设备调试或安装完毕后，由专业人员负责对采购人操作人员进行培训，培训以操作人员能够熟练操作为止，不得超过5日。

4.4 设备开始调试之日起5个工作日内，设备必须达到正常运转同时完全满足设备参数所要求的内容。

4.5 如5日之内设备因不能满足技术要求，达不到采购人所要求的参数要求。设备修改和一切因此产生的费用由供应商承担。

4.6 如在设备修改30日内仍无法解决问题，采购人有权退货，供应商应退还全部货款。

4.7 供应商应提供设备的说明书1份，方便采购人日后的维护保养工作。

4.8 供应商应有优良的售后服务，服务及时有效。产品发生故障后，供应商应在收到采购人信息后24小时响应到达现场，并在5个工作日内排除故障。保修期内因维修时间过长所延误的时间，顺延保修期。

5.技术服务要求

验收标准：不低于生产厂家提供的样品、出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法供需双方共同现场验收。

6.交货时间：签订合同后120天内

7.交货地点

亦庄开发区，采购人在通知供应商发货时确定。

供应商负责卸车并将设备搬运至采购人指定实验室内安装位置，因此产生的费用由供应商承担。

8.投标文件

投标文件应以中文打印、签字，投标文件应有中文目录，内容按目录顺序汇册。

投标时必须提供录有全部投标文件的光盘或U盘。

（三）、生物安全柜

1.设备用途：用于保护操作者本人，实验室环境以及实验材料，使其避免暴露于操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物。

2.技术参数：

2.1工作条件：电源：220V±10%，50Hz；温度：10～35℃；相对湿度：20～80%

★2.2台式，A2型，70%循环，30%外排

2.3认证：符合或超过NSF-49、通过中国YY0569认证

2.4一体成型工作内腔：过滤器对0.12及0.3um的微粒阻截效率≥99.995%；送风、排风两块过滤器，皆为对0.12 及0.3um的微粒阻截效率≥99.995%的HEPA过滤器，过滤器皆可由前部快速拆卸，维修保养方便。

2.5洁净级别为10级的工作环境

2.6超低噪音≤67dBA

#2.7显示及报警功能

2.7.1带计时器的UV灯和风机

2.7.2可设置紫外灯定时杀菌

2.7.3主屏幕提供层流速度和过滤器堵塞的直观图形显示

2.7.4数字形式显示风速

2.7.5 三色显示安装柜工作状态2.8.11具有低速安全节能模式。

#2.8安全柜厚度≤810mm、主机整体高度≤1550mm、总高度不超与2400mm（与大多数的实验室门兼容）

2.9 10°倾斜滑动前窗提供舒适的工作位置前窗周围密封安全抗折射前窗，有UV灯保护，在下缘无视觉障碍框。

2.10可防止异物及手臂阻碍前窗进气气流。

#2.11双风机设计，一台进气风机、一台排气风机提供双重安全系统：一台风机发生故障，另一台风机会自动提高转速以保持工作区处于安全的负压状态；每个风机根据风速探头检测到的数据调整自身转速

#2.12双流量传感器设计。操作台上方及排气口，两个流量传感器，分别监测进气及层流风速并将检测到的数据传递给微处理控制系统，实时显示于电子屏上

2.13外部尺寸WxDxH (mm) ≤1354x810x1550、工作区域尺寸WxDxH (mm) ≤1259x650x800、前开口高度≤250mm。

3. 配置清单

3.1 主机  1台

3.2 支架  1套

3.3 紫外灯  1套

3.4 日光灯  1套

3.5 防溅电源插座  2个

3.6 电源线  1套

4.保修及售后服务

4.1 保修期：保修36个月。

4.2 保换：如产品本身质量出现问题，经鉴定若属于质量问题，厂家应无条件更换新产品，并在7日内寄出。

4.3 在设备调试或安装完毕后，由专业人员负责对采购人操作人员进行培训，培训以操作人员能够熟练操作为止，不得超过5日。

4.4 设备开始调试之日起5个工作日内，设备必须达到正常运转同时完全满足设备参数所要求的内容。

4.5 如5日之内设备因不能满足技术要求，达不到采购人所要求的参数要求。设备修改和一切因此产生的费用由供应商承担。

4.6 如在设备修改30日内仍无法解决问题，采购人有权退货，供应商应退还全部货款。

4.7 供应商应提供设备的说明书1份，方便采购人日后的维护保养工作。

4.8 供应商应有优良的售后服务，服务及时有效。产品发生故障后，供应商应在收到采购人信息后24小时响应到达现场，并在5个工作日内排除故障。保修期内因维修时间过长所延误的时间，顺延保修期。

5.技术服务要求

验收标准：不低于生产厂家提供的样品、出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法供需双方共同现场验收。

6.交货时间：签订合同后120天内

7.交货地点

亦庄开发区，采购人在通知供应商发货时确定。

供应商负责卸车并将设备搬运至采购人指定实验室内安装位置，因此产生的费用由供应商承担。

8.投标文件

投标文件应以中文打印、签字，投标文件应有中文目录，内容按目录顺序汇册。

投标时必须提供录有全部投标文件的光盘或U盘。

（四）、高压蒸汽灭菌器

1.设备用途：用于实验室各种培养基的灭菌及融化保温，对各种实验中需要灭菌的器械进行灭菌，对需要无害化处理的实验废弃物进行灭菌处理。

2.技术参数：

2.1 主要性能

2.1.1低台设计

2.1.2双重内锁定装置

2.1.3顶盖式门

2.1.4排气控制

2.1.5人性化设计

2.1.6 37cm内径灭菌内腔

2.1.7微电脑温控

2.1.8预设多种灭菌及保温程序

2.2主要技术要求

#2.2.1外部尺寸(W×D×H)：≥478×632×965 mm（W*D*H）

#2.2.2内腔尺寸(直径×深)：≥370×630 (mm) (最大688mm有效深度)

#2.2.3有效容积：≥75升

#2.2.4内腔材料：SUS304(不锈钢)

#2.2.5耗电量(220V,50Hz)：≤4kW

2.2.6最大压力：0.235MPa (2.4kgf/cm²)

#2.2.7灭菌温度：105-135℃

#2.2.8培养基熔解温度：65-100℃

2.2.9保温温度：45-60℃

#2.2.10灭菌时间：1-250分钟，仪器器皿灭菌程序可至72小时

2.2.11保温时间：可延时72小时，自动关机

#2.2.12程序化时间设定：1-99小时延时启动设置

2.2.13排气控制：排气阀开放温度设定

#2.2.14 安全装置：压力安全阀，过温限制器，抗干烧限制器，内门锁，过压限制器，保险丝。

3. 配置清单

3.1 主机  1台

3.2 不锈钢丝篮  3个

3.3 加热器盖  1个

3.4 废水桶  1个

3.5 蒸馏水收集桶  1个

3.6 压力安全阀  2个（含标配1个）

4.保修及售后服务

4.1 保修期：保修36个月。

4.2 保换：如产品本身质量出现问题，经鉴定若属于质量问题，厂家应无条件更换新产品，并在7日内寄出。

4.3 在设备调试或安装完毕后，由专业人员负责对采购人操作人员进行培训，培训以操作人员能够熟练操作为止，不得超过5日。

4.4 设备开始调试之日起5个工作日内，设备必须达到正常运转同时完全满足设备参数所要求的内容。

4.5 如5日之内设备因不能满足技术要求，达不到采购人所要求的参数要求。设备修改和一切因此产生的费用由供应商承担。

4.6 如在设备修改30日内仍无法解决问题，采购人有权退货，供应商应退还全部货款。

4.7 供应商应提供设备的说明书1份，方便采购人日后的维护保养工作。

4.8 供应商应有优良的售后服务，服务及时有效。产品发生故障后，供应商应在收到采购人信息后24小时响应到达现场，并在5个工作日内排除故障。保修期内因维修时间过长所延误的时间，顺延保修期。

5.技术服务要求

验收标准：不低于生产厂家提供的样品、出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法供需双方共同现场验收。

6.交货时间：签订合同后120天内

7.交货地点

亦庄开发区，采购人在通知供应商发货时确定。

供应商负责卸车并将设备搬运至采购人指定实验室内安装位置，因此产生的费用由供应商承担。

8.投标文件

投标文件应以中文打印、签字，投标文件应有中文目录，内容按目录顺序汇册。

投标时必须提供录有全部投标文件的光盘或U盘。

（五）、普通离心机

1.设备用途：用于反应液混匀离心；核酸提取（酚氯仿抽提/离心柱提取）；组织匀浆细胞裂解物去除；细菌、酵母的离心收集, 细胞收集，血液离心，工作板离心

2.技术参数：

2.1最大相对离心力（rcf）：20238×g（14680rpm）

2.2转速/离心力：300-14680rpm，100rpm递增，14680rpm；

100-20200×g,100×g递增，20238×g

2.3离心时间：1min‐99min，1min递增；连续离心。

2.4最大转子容量24×1.5/2.0mL离心管

#2.5噪音水平：56dB(A)

2.6从零加速至最高转速的时间≤16秒

2.7从最高转速降速至零的时间≤18秒

#2.8离心机盖设计确保静音操作，即使不盖转子盖离心也非常安静

#2.9刹车功能，防止重悬，保护敏感样品

2.10单独的瞬时离心按键，便于快速离心

2.11单独的rpm（转速）/rcf（相对离心力）转换按键，便于操作

#2.12具有气密性转子盖，可高温高压灭菌

3. 配置清单

3.1 主机  1台

3.2 24*1.5/2ml离心管  1个

3.3 标准转子扳手 1套

4.保修及售后服务

4.1 保修期：保修36个月。

4.2 保换：如产品本身质量出现问题，经鉴定若属于质量问题，厂家应无条件更换新产品，并在7日内寄出。

4.3 在设备调试或安装完毕后，由专业人员负责对采购人操作人员进行培训，培训以操作人员能够熟练操作为止，不得超过5日。

4.4 设备开始调试之日起5个工作日内，设备必须达到正常运转同时完全满足设备参数所要求的内容。

4.5 如5日之内设备因不能满足技术要求，达不到采购人所要求的参数要求。设备修改和一切因此产生的费用由供应商承担。

4.6 如在设备修改30日内仍无法解决问题，采购人有权退货，供应商应退还全部货款。

4.7 供应商应提供设备的说明书1份，方便采购人日后的维护保养工作。

4.8 供应商应有优良的售后服务，服务及时有效。产品发生故障后，供应商应在收到采购人信息后24小时响应到达现场，并在5个工作日内排除故障。保修期内因维修时间过长所延误的时间，顺延保修期。

5.技术服务要求

验收标准：不低于生产厂家提供的样品、出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法供需双方共同现场验收。

6.交货时间：签订合同后90天内

7.交货地点

亦庄开发区，采购人在通知供应商发货时确定。

供应商负责卸车并将设备搬运至采购人指定实验室内安装位置，因此产生的费用由供应商承担。

8.投标文件

投标文件应以中文打印、签字，投标文件应有中文目录，内容按目录顺序汇册。

投标时必须提供录有全部投标文件的光盘或U盘。

（六）、电泳、转膜及凝胶成像系统

1.设备用途：电泳用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳；转膜用于微型胶的快速、高质量的印迹转移；凝胶成像系统用于实验印迹膜DNA凝胶、SDS、银染等样品的拍摄分析功能。

2.技术参数

2.1电泳

2.1.1工作环境

2.1.1.1工作温度:0-40°C

2.1.1.2工作和存储湿度:0-95%

2.1.1.3工作电源:100-240V

2.1.2主要技术要求

#2.1.2.1同一槽内可同时进行大于等于2块SDS-PAGE凝胶的电泳实验

2.1.2.2 胶面积：≥8.3x7.3cm；短玻璃板：≥10.1x7.3cm；长玻璃板：≥10.1x8.2cm

#2.1.2.3 玻璃板：封边垫条保证玻板精确对齐，防止漏胶。

#2.1.2.4 灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性

2.1.2.5 电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合

#2.1.2.6 模块化：可换置转印（western blot）等模块

#2.1.2.7电泳仪电源：

工作温度：0-40°C

工作和存储湿度：0-95%

工作电源：100-240V

输出范围：电压10-300V ，最小可调1V；电流4-400mA ，最小可调1mA；功率75W（最大）

输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳

输出方式：恒压或者恒流方式

可定时 1-999min

有暂停/继续功能

安全标准 EN61010 安全性能

尺寸24.5×21×6.5cm

2.2转膜

2.2.1工作环境

2.2.1.1工作温度:0-40°C

2.2.1.2工作和存储湿度:0-95%

2.2.1.3工作电源:100-240V

2.2.2主要技术要求

2.2.2.1 参数设置灵活。可以200V电压转移，仅需1个小时，也可以30V过夜转移。

2.2.2.2在低压下也能获得高效、稳定的转移。

2.2.2.3整体大小：≥161218 cm；最大胶尺寸：≥7.510 cm；缓冲液体积：≥450 ml；胶容量：2块小胶

2.3凝胶成像系统

2.3.1主要性能

2.3.1.1将计算机、分析软件等完全整合在一起的一体化凝胶、化学发光成像分析系统：采用模具制作一次性成像ABS塑料外壳。；

#2.3.1.2内置计算机：电容触摸屏或可外接式计算机。。

2.3.2主要技术要求

#2.3.2.1 CCD分辨率：≥2758x2208像素（600万像素）,16bit（65536灰阶）

量子效率：CCD芯片光电转换效率≥75%，像素合并:1*1/2*2//3*3/4*4/5*5/6*6/8*8。

#2.3.2.2镜头：大光圈电动镜头,可自动对所拍摄样品定焦，无须人工调整，镜头具有物理矫正装置。

#2.3.2.3样品平台：可自动识别样品位置, 避免样品交叉污染最大成像面积≥21cm*21cm。

#2.3.2.4制冷系统：制冷系统,温度≥-60℃；开机即可使用拍摄。

2.3.2.5白光反射灯：2组LED白光反射，无影灯设计 亮度可调，满足Marker

拍摄。

2.3.2.6紫外透射台；双波长302nm ，最大成像面积：≥21cm*21cm，开关门紫外自动闭合功能；

2.3.2.7白光转换板：≥20*20cm

#2.3.2.8配有多位全自动电动滤光轮。

2.3.2.9控制系统：集成式控制系统，安装于主机箱背部，可直接拆卸进行检修和维护。

2.3.2.10光源控制：用户可根据实际需要灵活控制光源切换选择。2.3.2.12软件功能：标配智能分析软件可分析凝胶、菌落计数、微孔盘分析、二维电泳分析等常用分析功能

3.配置清单

3.1电泳

3.1.1电泳槽  1个

3.1.2 基础电泳仪电源  1台

3.1.3灌胶器  1个

3.1.4玻璃板  各1套

3.1.5电泳梳  各1套

3.1.6 玻璃架板  1个

3.1.7 切胶器  1个

3.2转膜

3.2.1转印槽  1个

3.2.2转印夹  1个

3.2.3海绵垫  1个

3.2.4冷却芯  1个

3.3凝胶成像系统

3.3.1制冷CCD相机  1台

3.3.2自动镜头  1个

3.3.3电容触摸屏、触摸笔  1台

3.3.4 外壳密封机箱  1台

3.3.5白光转换板  1套

3.3.6 USB软件加密狗/光盘  1个

3.3.7化学发光、凝胶、菌落、Dot Blot拍摄和分析软件光盘  1套4.保修及售后服务

4.1 保修期：保修36个月。

4.2 保换：如产品本身质量出现问题，经鉴定若属于质量问题，厂家应无条件更换新产品，并在7日内寄出。

4.3 在设备调试或安装完毕后，由专业人员负责对采购人操作人员进行培训，培训以操作人员能够熟练操作为止，不得超过5日。

4.4 设备开始调试之日起5个工作日内，设备必须达到正常运转同时完全满足设备参数所要求的内容。

4.5 如5日之内设备因不能满足技术要求，达不到采购人所要求的参数要求。设备修改和一切因此产生的费用由供应商承担。

4.6 如在设备修改30日内仍无法解决问题，采购人有权退货，供应商应退还全部货款。

4.7 供应商应提供设备的说明书1份，方便采购人日后的维护保养工作。

4.8 供应商应有优良的售后服务，服务及时有效。产品发生故障后，供应商应在收到采购人信息后24小时响应到达现场，并在5个工作日内排除故障。保修期内因维修时间过长所延误的时间，顺延保修期。

5.技术服务要求

验收标准：不低于生产厂家提供的样品、出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法供需双方共同现场验收。

6.交货时间：签订合同后120天内

7.交货地点

亦庄开发区，采购人在通知供应商发货时确定。

供应商负责卸车并将设备搬运至采购人指定实验室内安装位置，因此产生的费用由供应商承担。

8.投标文件

投标文件应以中文打印、签字，投标文件应有中文目录，内容按目录顺序汇册。

投标时必须提供录有全部投标文件的光盘或U盘。

（七）、PCR扩增仪

1. 设备用途：用于体外核酸片段扩增

2.技术参数：

2.1	主要性能

2.1.1有5.7"高分辨率超大彩色液晶显示屏，实验过程中实时显示温控及运行状态

2.1.2用户可设置休眠模式使其更节电

2.2	主要技术要求

#2.2.1标准反应模板：96-well  0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管

#2.2.2温度梯度：同时运行≥6个不同温度；温度梯度范围：30-100℃；温差范围：1-25℃

2.2.3温度范围：4-100℃

#2.2.4 5.7 高分辨率超大彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示，保证实时控制实验过程

2.2.5可存储500个用户程序

2.2.6接口：1个USB

3. 配置清单

3.1 主机  1台

3.2 电线  1套

3.3 管架  1套

4.保修及售后服务

4.1 保修期：保修36个月。

4.2 保换：如产品本身质量出现问题，经鉴定若属于质量问题，厂家应无条件更换新产品，并在7日内寄出。

4.3 在设备调试或安装完毕后，由专业人员负责对采购人操作人员进行培训，培训以操作人员能够熟练操作为止，不得超过5日。

4.4 设备开始调试之日起5个工作日内，设备必须达到正常运转同时完全满足设备参数所要求的内容。

4.5 如5日之内设备因不能满足技术要求，达不到采购人所要求的参数要求。设备修改和一切因此产生的费用由供应商承担。

4.6 如在设备修改30日内仍无法解决问题，采购人有权退货，供应商应退还全部货款。

4.7 供应商应提供设备的说明书1份，方便采购人日后的维护保养工作。

4.8 供应商应有优良的售后服务，服务及时有效。产品发生故障后，供应商应在收到采购人信息后24小时响应到达现场，并在5个工作日内排除故障。保修期内因维修时间过长所延误的时间，顺延保修期。

5.技术服务要求

验收标准：不低于生产厂家提供的样品、出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法供需双方共同现场验收。

6.交货时间：签订合同后120天内

7.交货地点

亦庄开发区，采购人在通知供应商发货时确定。

供应商负责卸车并将设备搬运至采购人指定实验室内安装位置，因此产生的费用由供应商承担。

8.投标文件

投标文件应以中文打印、签字，投标文件应有中文目录，内容按目录顺序汇册。

投标时必须提供录有全部投标文件的光盘或U盘。

（八）、超纯水机

1.设备用途：三级纯水用于玻璃器皿的最终冲洗，化学/生化试剂配制，用于微生物培养基配制，水栽法用水。一级纯水用于毒理学研究，环保实验分析精密分析仪器用水(HPLC,IC,AA,TOC,MS等等) 。

2、技术参数：

#2.1从自来水直接生产纯水和超纯水的一体化系统

2.2纯水产水水质

2.2.1离子截留率 97-98%

2.2.2有机物截流率(MW > 200 Dalton) > 99%

2.2.3细菌和颗粒> 99%

2.2.4流速：≥7 L/h，可24小时不间断产水

2.3超纯水产水水质：

2.3.1电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃。

2.3.2总有机碳含量(TOC)：≤ 5ppb（μg/L） 可在线监测并显示

#2.3.3 细菌＜0.01cfu/ml

#2.3.4 RNA酶＜0.003ng/ml

#2.3.5 DNA酶＜400pg/ml

2.3.6颗粒（＞0.22μm）＜1个/ml

2.3.7内毒素＜0.001EU/mL

2.3.8超纯水电阻池常数：0.01cm-1

2.4系统拥有多组电阻率检测器，可对水质进行全程监控，分别检测和显示进水、纯水、超纯水电导率。

#2.5系统内置185/254nm双波长紫外灯和TOC指示器，降低TOC并在线实时显示超纯水中的TOC水平

2.6定量取水功能。

2.7配备PE型材吹塑制备的锥形底部避光水箱，配备液位传感器，空气进出口有除菌、CO2及挥发性有机物之过滤器，最大程度降低反渗透产水在储水期间的污染风险。使系统能够按照用户需求自动开始或停止生产纯水，并在系统屏幕上精确显示水箱水位，安全装置防止溢流或系统空转

2.8可储存≥4周的运行报警参数，并可通过RS232打印

3. 配置清单

3.1 主机  1台

3.2 60PE水箱  1个

3.3 自来水预处理组件  1套

3.4 预处理柱  4支

3.5 精纯化柱  2支

3.6 水箱空气过滤器  1个

3.7 反渗透膜清洗药片  1个

3.8 精制器  1个

4.保修及售后服务

4.1 保修期：保修36个月。

4.2 保换：如产品本身质量出现问题，经鉴定若属于质量问题，厂家应无条件更换新产品，并在7日内寄出。

4.3 在设备调试或安装完毕后，由专业人员负责对采购人操作人员进行培训，培训以操作人员能够熟练操作为止，不得超过5日。

4.4 设备开始调试之日起5个工作日内，设备必须达到正常运转同时完全满足设备参数所要求的内容。

4.5 如5日之内设备因不能满足技术要求，达不到采购人所要求的参数要求。设备修改和一切因此产生的费用由供应商承担。

4.6 如在设备修改30日内仍无法解决问题，采购人有权退货，供应商应退还全部货款。

4.7 供应商应提供设备的说明书1份，方便采购人日后的维护保养工作。

4.8 供应商应有优良的售后服务，服务及时有效。产品发生故障后，供应商应在收到采购人信息后24小时响应到达现场，并在5个工作日内排除故障。保修期内因维修时间过长所延误的时间，顺延保修期。

5.技术服务要求

验收标准：不低于生产厂家提供的样品、出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法供需双方共同现场验收。

6.交货时间：签订合同后120天内

7.交货地点

亦庄开发区，采购人在通知供应商发货时确定。

供应商负责卸车并将设备搬运至采购人指定实验室内安装位置，因此产生的费用由供应商承担。

8.投标文件

投标文件应以中文打印、签字，投标文件应有中文目录，内容按目录顺序汇册。

投标时必须提供录有全部投标文件的光盘或U盘。

（九）、实时荧光定量PCR仪

1.设备用途：可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。

2.技术参数：

2.1 主要性能

#2.1.1检测通道大于等于五个，可实现5重PCR，可同时检测5个靶基因，专用FRET检测通道。

2.1.2完全试剂开放，各种科研和临床试剂适用

2.1.3适用于多种荧光方法，如Taqman，Molecular Beacon，FRET探针，SYBR Green I等

2.1.4耗材开放，可使用单管、八联管、96孔板等。

2.2  主要技术要求

#2.2.1样品容量：96，可使用标准规格96孔板（12x8）

2.2.2耗材类型：耗材开放，可使用单管、八联管、96孔板等。

2.2.3反应体系：1-50µl（推荐10-25µl）

#2.2.4光源：带有滤光片的光源。

#2.2.5检测器：带有滤光片的检测器。

#2.2.6升降温速度：5℃/秒

2.2.7温控范围：0 -100℃

2.2.8温度准确性：±0.2℃（90˚C时）

2.2.9温度均一性：±0.4℃（10秒内达到90˚C）

2.2.10激发/发射波长范围：450-730nm

★2.2.11灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因

★2.2.12动态范围：10个数量级

2.2.13 数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能

2.2.13数据导出：Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF

3. 配置清单

3.1 光学检测模块  1套

3.2 反应基座  1套

3.3 操作分析软件  1套

3.4 多功能分析软件  1套

3.5 通讯连接线  1套

3.6 96孔板  10套

3.7 8联管  5盒

4.保修及售后服务

4.1 保修期：保修36个月。

4.2 保换：如产品本身质量出现问题，经鉴定若属于质量问题，厂家应无条件更换新产品，并在7日内寄出。

4.3 在设备调试或安装完毕后，由专业人员负责对采购人操作人员进行培训，培训以操作人员能够熟练操作为止，不得超过5日。

4.4 设备开始调试之日起5个工作日内，设备必须达到正常运转同时完全满足设备参数所要求的内容。

4.5 如5日之内设备因不能满足技术要求，达不到采购人所要求的参数要求。设备修改和一切因此产生的费用由供应商承担。

4.6 如在设备修改30日内仍无法解决问题，采购人有权退货，供应商应退还全部货款。

4.7 供应商应提供设备的说明书1份，方便采购人日后的维护保养工作。

4.8 供应商应有优良的售后服务，服务及时有效。产品发生故障后，供应商应在收到采购人信息后24小时响应到达现场，并在5个工作日内排除故障。保修期内因维修时间过长所延误的时间，顺延保修期。

5.技术服务要求

验收标准：不低于生产厂家提供的样品、出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法供需双方共同现场验收。

6.交货时间：签订合同后120天内

7.交货地点

亦庄开发区，采购人在通知供应商发货时确定。

供应商负责卸车并将设备搬运至采购人指定实验室内安装位置，因此产生的费用由供应商承担。

8.投标文件

投标文件应以中文打印、签字，投标文件应有中文目录，内容按目录顺序汇册。

投标时必须提供录有全部投标文件的光盘或U盘。其它说明

投标供应商须同时提供以下附加产品（在投标文件里报出该部分的总价）：

1.配套生物安全柜的紫外灯管共10支

2. PH计2台，参数要求如下：

测量范围 (pH)：-2.00-16.00

分辨率/精度 (pH)：0.01 /0.1 / ± 0.01

校准点：5

预定义缓冲液组：4

温度范围 (°C)：0-105

温度分辨率/精度 (°C)：0.1 / ± 0.3

温度补偿：ATC 和 MTC

数据存储：200 组测量数据，当前校准数据

RS232 接口：是

USB接口：是

参比输入：是

声音信号：是

电极：LE438

配件：快速安装指南

pH 缓冲液套装

3.万分之一电子天平1台，参数要求如下：

最大秤量：220.0 g

可读性：0.0001 g

重复性：0.08 mg

秤盘直径：90.0 mm

接口：RS232

校正：内部

尺寸（高度*宽度*深度）：344.0 mm*210.0 mm*344.0 mm

外壳：压铸铝，塑料ABS

线性误差：0.0002 g

分辨率：0.0001 g

4.细胞培养用试剂和耗材

4.1培养基20瓶，包括MEMα培养基和DMEM培养基各10瓶，500ml/瓶

4.2细胞培养瓶5箱，聚苯乙烯，已灭菌，培养面积25cm2，瓶盖，透气/密封

4.3转染试剂2支，0.3ml

4.4 进口二甲基亚砜（DMSO）7瓶，100ml/瓶

4.5 进口离心管40包，灭菌，包括15ml和50ml尖底离心管各20包

注：上述内容如与招标文件中内容不一致的，以此补充内容为准。

国家康复辅具研究中心

2018年09月27日

回执

我司于2018年09月27日收到国家康复辅具研究中心招标文件补充修改文件，并对补充修改文件内容无异议。

（公司名称）

年      月      日