附件1：采购需求

第一部分    货物需求一览表

招标编号：TC180V8H3

项目名称：首都医科大学附属北京中医医院自筹第六批医疗设备购置

| 包号 | 包名称 | 设备名称 | 数量 （套/台） | 最高限价（万元） | 是否允许进口 | 质保期 | 核心产品 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺功能测试系统 | 肺功能测试系统 | 1 | 45 | 是 | 三年 | 肺功能测试系统 | 适用于儿科及医院其他科室使用，检查项目包括：常规肺通气测量、支气管舒张实验测定、气道阻力测定和无创肺顺应性测定 |
| 1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求： 1.1.采购标的需实现的功能或者目标：详见第三部分 1.2 为落实政府采购政策需满足的要求： 1.2.1 执行《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库【2011】181号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的相关规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 1.2.2 执行《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）的相关规定，投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。评审标准详见第九章。 1.2.3 执行《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）的相关规定，接受投标人采用政府采购信用担保形式支付投标保证金及履约保证金。 2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：详见第二部分 3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见第二部分 4.采购标的交付或者实施的时间和地点：详见第二部分 5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：详见第三部分 6.采购标的的验收标准：详见合同条款 7.采购标的的其他技术、服务等要求：详见第三部分 |

第二部分   技术规格及要求

1.	投标人须仔细阅读招标文件的全部条款；投标人没有按照招标文件要求提交招标文件要求的文件是投标人自己的风险。

2.	投标人必须独立对一个完整包进行投标。

3.	投标人应点对点应答本招标文件第八章第三部分“技术规格及要求”，并提供技术建议书。对“技术规格”要求的实现，应给予明确的“满足”或“不满足”的应答，并作出具体、详细的说明和提供所要求的证明材料。对于一些系统背景介绍，可以用“明白”、“理解”等应答。投标人在响应技术规格时，必须按照在“技术响应”型号栏中列出所投产品的具体型号；在指标栏中列出所投产品的具体技术指标；如有偏离请列出，如果只注明“符合”、“满足”，将视为该投标没有实质性响应而导致其投标被拒绝。

4.	第八章第三部分“技术规格及要求”中的技术指标及条款为招标人的要求，如投标人所投产品的性能及参数高于招标文件的规定，投标人应详细叙述，性能及指标越优技术得分越高。

5.	投标人应按招标文件要求，提供相应允许销售的合法证明文件（复印件），招标代理机构保留对原件审核的权力。

6.	投标人在响应技术规格，准备就有关产品进行投标时，应针对每个设备提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会均有权不予认可，并在评分中扣除相应的分值。

7.	除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切产品，含仪器、设备和系统，应符合下列要求：

7.1符合中国大陆所有地区医疗环境的室内温度和湿度要求

7.2电源线符合中国制式（且符合本次招标的最终使用单位使用），设备安全性符合中国国家安全标准，如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电 、气、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

8.	投标人所提供的标准配置的部件之间及设备之间的连线或连接插件均视为设备内部部件，应包含在响应的配置中。

9.	所投设备制造商在中国大陆境内必须设有备件库，并能提供本地化服务。

10.	售后服务要求：投标人应针对每包的售后服务要求进行逐条响应出具对应的售后服务方案。

11.	投标人在投标文件中应详细描述培训方案，且为评标的一项因素。

12.	投标人需保证所投标货物应符合现行我国有关部门的质量控制标准，需注明该标准证明文件的编号，并提供相关投标产品的质量证明文件。

13.	投标人所投设备必须是国家批准正式生产和市场准入的成熟产品。应保证8年以上的备件供应需求。专用试剂，提供报价，报价有效期一年以上。使用未正式在中国大陆销售的产品，或者使用已经停产产品进行投标，将导致其投标被拒绝，此证明由原厂家承诺并提供。

14.	所有投标设备必须符合中国相关法律及规定，必须具有合法性，并提供相关的证明文件。

15.	第八章第三部分“技术规格及要求”中的配置要求为基本配置要求。投标人提供的设备如需另增加配置才能满足招标文件技术要求和使用要求的，则应自行增加配置，否则作为供货范围缺漏项进行评价。

16.	交货：

★交货期：自合同签订之日起90日内

★交货地点：用户指定地点

17.	测试及验收

17.1 设备交付验收

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

17.2 设备运行测试和验收

17.2.1 需通过最终用户和相关检测部门检定合格。

17.2.2 买方依据合同对货物品质进行逐项验收，并进行加电测试。此期间，设备应正常运行。

17.2.3 不合格的产品需无条件更换。

18设备的维护及技术支持

18.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

18.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

18.3免费提供软件升级服务。

18.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

18.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

18.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

18.5.2 现场响应。自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

19.外贸代理机构由采购方指定。

★20. 如投标货物属于下列情况的，应提供相应证明文件：

20.1投标货物如为列入国家强制认证名录的产品，须提供3C认证证书复印件（须在有效期内）

20.2 投标货物如为医疗器械，须提供投标货物的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（须在有效期内）

20.3 投标货物如为医疗器械，如投标人为国内代理商，须提供由国家（地方）食品药品监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》复印件（须在有效期内）

20.4 投标货物如为医疗器械，如投标人为国内生产商，须提供由国家（地方）食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》复印件（须在有效期内）

20.5 非医疗产品的投标也应提供相应允许销售的证明文件（工业产品生产许可证、特种设备生产许可证等）

20.6 投标人的投标货物必须具有合法销售或允许销售的证明文件，且符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的证明文件。

第三部分、技术规格具体要求

### 第1包：肺功能测试系统

一、设备名称：肺功能测试系统

二、数量：1套

三、性能要求：适用于儿科及医院其他科室使用，检查项目包括：常规肺通气测量、支气管舒张实验测定、气道阻力测定和无创肺顺应性测定。

四、主要功能技术参数及配置要求：

4.1 功能要求：

4.1.1  慢肺活量（SVC）的测试：只需一次吹气测试即可得到VCmax、VT、ERV、BF和MV等参数值。

4.1.2  流速容量环/用力肺活量：只需一次吹气测试可同时得到流速容量环和时间肺活量曲线和数据，测用力肺活量时有适合儿童测试的吹蜡烛和吹气球的三维动画辅助测试程序。

4.1.3  可测试分钟最大通气量MVV。

*4.1.4  支气管舒张试验软件。

4.1.5  中文操作系统，软件免费升级。

4.1.6  系统能够对病人的测试参数进行统计分析，并有直观的图表显示。

4.1.7 多种预计值，可选择符合中国人的预计正常参数。

4.2  主要技术参数：

*4.2.1 流速容量传感器（压差式）：具备供病人可把持式手柄，带传感器加热功能，传感器组件必须可重复消毒使用，每天进行容积校准，必须满足中华医学会呼吸病学分会肺功能指南中有关肺功能检查仪器校准质量控制标准。

*4.2.2  流速测量范围 0 - ±20L/s

4.2.3  流速测量精度 ±2 %

4.2.4  容量测试范围 0 - ±20L。

4.2.5  容量测试精度 ±3 % 或者±50 ml （两者取最大值）

4.2.6  容量测试分辨率: 1ml

4.2.7  连续频率脉冲振荡系统要求：连续频率脉冲振荡法气道阻力和无创伤肺顺应性测定，通过测定，气道阻力必须能准确区分大、小气道的阻力，无需病人配合，无创伤，受试者只需自主呼吸即可测试，可以定位阻力产生的部位，提供各种参数和图表以及形象的测试结果的图形表示。适用于四岁及以上儿童或重症病人进行测试。

4.2.7.1  流速传感器: 压差式传感器、贵重金属制造，永久寿命设计。

4.2.7.2  拆卸、安装简便，带滤菌功能。自动恒温加热功能，可普通消毒液浸泡消毒。

*4.2.7.3  测量参数：R5, R10, R15, R20, R25, R35, X5, X10, X15, X20, X25, X35, Rp, Rc, Rt。

4.3外置BTPS环境校正系统要求：自动测量大气压：700-1000hpa; 温度: 0-40℃; 相对湿度: 0-90%。并自动对测量的结果进行BTPS校正，保证测试数据的精确和重复性。

4.4   配置要求：

4.4.1 连续频率脉冲振荡系统               1套

4.4.2 移动工作台                         1套

4.4.3 可上下左右移动调节的支撑臂         1支

4.4.4 带口压检查的流速传感器手柄         1套

4.4.5  3升标准定标筒                     1套

4.4.6 自动环境参数测量模块                1套