北京市政府采购

货物公开招标文件

第二册

项目名称: 东花市中心医疗设备购置-项目采购

招标编号: TC190V54Q

中招国际招标有限公司

2019年6月

目      录

第四章	投标邀请	2

第五章	投标人须知资料表	5

第六章	政府采购合同格式	9

第七章	合同专用条款	12

第八章   货物需求一览表及技术规格	14

第九章	评标方法和标准	24

第四章 投标邀请

中招国际招标有限公司受北京市东城区东花市社区卫生服务中心委托，对下述货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

1.招标编号: TC190V54Q

2.项目信息：

招标项目性质：政府采购

货物名称、用途、数量： 详见第八章货物需求一览表及技术规格

投标供应商资格要求：

2.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括企业法人、其他组织或者联合体。

2.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守国家有关法规和北京市政府采购的有关规定。

2.3从中招国际招标有限公司正式获得了本项目的招标文件。

2.4符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

3.招标文件售价：每套人民币300元。招标文件售后不退。

4.购买招标文件时间和地点：

时间：2019年6月19日至2019年6月26日 (节假日除外)，上午9:00至11:00；下午1:30至4:00（北京时间）。

地点：中招国际招标有限公司（北京市海淀区皂君庙14号院9楼504室）

5.投标截止时间：2019年7月10日14:00（北京时间），逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件恕不接收。

6.开标时间：2019年7月10日14:00（北京时间）。

7.投标、开标地点：中招国际招标有限公司（北京市海淀区皂君庙14号院9楼）

8.凡对本次招标提出询问，请按照招标文件的规定方式与中招国际招标有限公司联系。

地　　址：北京市海淀区皂君庙14号院9号楼

邮　　编：100081

电　　话：010-62108274/82481533

传　　真：010-62108074

电子信箱：meijianwei@cntcitc.com.cn

联 系 人：梅建伟 范君 曹武宁

开 户 名：中招国际招标有限公司

开户银行：中国工商银行北京海淀支行营业部

账    号：0200049619200362296

采 购 人：

名    称：北京市东城区东花市社区卫生服务中心

地    址：北京市东城区广渠家园13号楼

联系方式：010-87152614

特别告知

各潜在投标人：

本项目接受网上发售、下载电子版招标(采购)文件/资格审查文件（下简称“标书”），现将有关注意事项特别告知如下：

1.网上注册：凡有意在线获取电子版标书的潜在投标人，请务必在本项目电子版标书发售截止时间前，登录中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn；下简称“交易平台”）或在中招国际招标有限公司网站主页进行免费注册。潜在投标人只需注册一次，不同的经办人可建立多个账户。交易平台负责对投标人注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。

2.标书下载：经办人凭获得的用户名、密码验证身份登录、上传《招标（采购）公告》要求的报名资料（如有）、购买并下载电子标书，逾期将无法下载获取。

潜在投标人可选择现场购买纸质标书，但仍需完成免费注册事宜。购买纸质标书后，仍可在交易平台缴费下载电子版标书。

3.电子版标书下载收费：如在线购买并下载电子版标书，除标书款外还需通过网银支付标书下载服务费，收费标准为每标包50元，由中招联合信息股份有限公司出具增值税电子普通发票，标书购买人可登录“中招联合招标采购平台”自行下载增值税电子普通发票。标书下载费一经收取不予退还。

4.潜在投标人成功下载电子版标书后，标书款发票、纸质标书可与中招国际招标有限公司本项目联系人确定领取方式。

5.其它事项

交易平台首页帮助中心提供操作手册，潜在投标人可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、网上购买下载电子版标书及下载费支付、发票开具领取等操作。

如遇平台操作问题，可拨打交易平台统一服务热线：400-092-8199，热线服务时间为工作日上午9点到12点，下午1点30分到5点。

第五章 投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京市东城区东花市社区卫生服务中心 地 址：北京市东城区广渠家园13号楼 电 话：010-87152614 |
| 1.2 | 采购代理机构：中招国际招标有限公司 地址：北京市海淀区皂君庙14号院9号楼 业务联系人：梅建伟 范君 曹武宁 电话：010-62108274/82481533 传真：010-62108074 反腐倡廉监督电话： 010-62108213 |
| 1.3.4 | 合格投标人的其它资格要求：无 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：详见第八章货物需求一览表及技术规格 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目预算金额：109.08万元；分包预算金额详见第八章货物需求一览表及技术规格 |
| 8.1 | 如投标商对多个包进行投标，可以中标多包 |
| 9.1 | 1、提供最近6个月中任意3个月投标人缴纳的企业所得税或增值税的证明（缴纳证明复印件，加盖公章）或事业单位近期纳税证明（缴纳证明复印件，加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明； 2、提供最近6个月中任意3个月投标人缴纳为职工缴纳社会保险的证明（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等缴纳证明复印件，加盖公章）； 上述缴纳记录在法规范围内不能提供或提供不全的应提供书面说明和证明文件。 3、投标人所投产品为进口产品需提供制造厂家的授权书、经销商(作为代理)的资格声明。 |
| 12 | 保证金形式：√支票 □保函正本 √电汇 保证金数额：项目预算金额的1.5-2% 保证金收款人：中招国际招标有限公司 保证金收款账号：0200049619200362296 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金（支票、电汇底单复印件）”单独密封于一信封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。 注：采用电汇形式提交投标保证金的，一般可以实时入账。 采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金在投标截止时间前进入指定账户。 根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。 |
| 13.1 | 投标有效期： 90 日历日 |
| 14.1 | 第一部分投标文件：正本：1份、副本：5份； 第二部分投标文件：正本：1份、副本：5份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档 1份。 投标文件采取胶装并编制目录及逐页编码，页码为连续页码； 电子文档要求为加盖公章的正本PDF格式扫描件，单独密封于一信封，并在信封上标明 “投标电子版”字样，在投标时单独递交。 注：第一部分投标文件、第二部分投标文件应按照招标文件要求分别单独装订、密封、递交。投标人应承担装订失误产生任何后果。 |
| 15.3 | 投标截止时间：2019年7月10日14:00 （北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2019年7月10日14:00（北京时间） 开标地点：中招国际招标有限公司（北京市海淀区皂君庙14号院9楼） |
| 20.4 | 核心产品：详见第八章货物需求一览表及技术规格 |
| 23.2 | 评标方法：适用 综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量：3 |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 31.1 | 履约保证金（以合同具体签订为准） 提交履约保证金的时间：签订合同后 日历日 履约保证金金额：合同总价的 履约保证金形式： 支票、保函 |
| 32 | 中标服务费：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的标准收取。 |
| 33 | 政府采购信用担保机构： 所有政府采购项目的信用担保专业的担保公司 中国投融资担保股份有限公司 地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层 联系电话：010-88822888 传真：010-68437040 电子邮箱：ztbxf@guaranty.com.cn 北京市政府采购项目增加的信用担保公司 1.北京首创融资担保有限责任公司 地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层 联系电话： 58528799 传真：58528448 电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn 2.北京中关村科技融资担保有限公司 地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层 联系电话：59705600-6950 传真：59705606 电子邮箱：li_yuchu@126.com 3. 本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 本项目中招标人要求的“付款方式”、“交货期”、 “质量保证期”等本须知表及合同条款中标注“★”条款等均为实质性条款，如投标人不满足的，其投标将被拒绝。 |

附表：资格审查表

| 投标人名称 | 检查项目 | 结论 |
| --- | --- | --- |
|  | 在中华人民共和国境内注册 | 营业执照等证明 | 法人授权书 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件 | 纳税和社保记录 | 无重大违法记录声明 | 投标人须知资料表中要求的其他资格要求 | 制造商授权（进口产品，如需要） |  |

第六章 政府采购合同格式

（货物类）

合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

买方   （名称）    的  (项目名称)   中所需  (货物名称) 经中招国际招标有限公司以 （招标编号）  招标文件在国内公开招标。经评定，卖方           为中标供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	合同专用条款

d.  合同通用条款

e.	投标文件				(含澄清文件)

f.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

6合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

买  　方：                       卖　  方：

名　  称：(印章)　　　  　　     名　  称：(印章)

日    期：		          	　　   日    期：

授权代表(签字)：          	    授权代表(签字)：

地　　址：			    			地　　址：

邮政编码：			    			邮政编码：

电　　话：			    			电　　话：

开户银行：			    			开户银行：

帐　　号：			    			帐　　号：

第七章 合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5 买方：本合同买方系指：　北京市东城区东花市社区卫生服务中心　。

1.6 卖方：本合同买方系指：　　　　本项目中标人　　　　　　。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：用户指定。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：       。

6.2  卖方应在货物发出    天前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。

★8、付款条件：合同签订后，中标厂商按照甲方要求提供全部设备款的5%作为质保金。设备到达甲方指定地点后,经安装、调试、验收合格后三个月内，甲方办理付款手续并支付乙方100%的设备款。待验收签字确认合格之日起免费保修期执行12个月后（若设备无质量问题），退还乙方质保金。（具体以合同签订时商定为准）

9、技术资料

9.1合同生效后     天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

9.3  如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料免费寄给买方。

10、质量保证：

10.3 卖方在收到通知后     天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方在收到通知后     天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

★10.5合同项下货物的质量保证期：从验收合格，签发接收证书之日起不少于36个月。

11、检验和验收：

11.2 货物运抵现场后，买方应在    天内组织验收.

验收时间：        ，

验收地点：            ，

验收程序：                              ，

验收小组组成：                     。

验收小组制作验收备忘书，签署验收意见 。

12、索赔：

12.3	索赔通知期限：        天。

15、不可抗力：

15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后      天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在      天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

17.1因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，应以以下第  （2）  种方式解决：

（1）提请北京仲裁委员会仲裁；

（2）向购买方住所地人民法院提起诉讼。

25、履约保证金：

25.1提交履约保证金的时间：签订合同后     天

履约保证金金额：合同总价的

履约保证金形式：支票、保函

26、合同生效和其它

  - 本合同一式　　份，具有同等法律效力。买方和卖方各执　　份。

第八章  货物需求一览表及技术规格

第一部分    货物需求一览表

招标编号：TC190V54Q

项目名称：东花市中心医疗设备购置-项目采购

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血脂仪 | 4 | 109.08 | 是 | 血脂仪、红光治疗仪、电子体温计、全景机、口腔综合治疗台、高速手机、蒸汽灭菌器、纸塑灭菌袋封口机、无油空压机、洁牙机手柄及工作尖、红外线治疗器、ABS治疗车 | 总胆固醇100-400mg/dL |
|  | 红光治疗仪 | 1 |  | 否 |  | 最大功耗：500VA |
|  | 电子体温计 | 10 |  | 否 |  | 蜂鸣提示：测量完毕蜂鸣提示 |
|  | 全景机 | 1 |  | 是 |  | 总滤过量≥2.5mmAL |
|  | 口腔综合治疗台 | 2 |  | 是 |  | 双颜色照明，具备白光（日光） |
|  | 高速手机 | 10 |  | 是 |  | 车针装卸方式 按钮式 |
|  | 直手机、一体化弯手机 | 10 |  | 是 |  | 齿轮比例 1:1等速 |
|  | 手机注油机 | 1 |  | 是 |  | 超长时间充分注油、清洗 |
|  | 蒸汽灭菌器 | 1 |  | 是 |  | 可连接外置打印机,打印存储数据及灭菌记录 |
|  | 纸塑灭菌袋封口机 | 1 |  | 是 |  | 尺寸445*385*198毫米（长*高*宽） |
|  | 无油空压机 | 1 |  | 是 |  | 噪音水平：不大于68dB(A) |
|  | 洁牙机手柄及工作尖（龈上、龈下） | 各10 |  | 是 |  | 振动频率：28-36KHZ |
|  | 红外线治疗器 | 10 |  | 否 |  | 活动臂伸缩范围：0-600mm |
|  | 蒸汽灭菌器 | 1 |  | 否 |  | 拉伸门板，材料厚度≥2.5mm |
|  | ABS治疗车 | 6 |  | 否 |  | 左侧有ABS推手，右侧配备消毒液锐器桶网篮 |
|  | 不锈钢注射车 | 8 |  | 否 |  | 规格：380*450*920mm |
| 1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求： 1.1.采购标的需实现的功能或者目标：详见第三部分 1.2 为落实政府采购政策需满足的要求： 1.2.1 执行《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库【2011】181号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的相关规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 1.2.2 执行《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）的相关规定，投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。评审标准详见第九章。 1.2.3 执行《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）的相关规定，接受投标人采用政府采购信用担保形式支付投标保证金及履约保证金。 2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：详见第二部分 3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见第二部分 4.采购标的交付或者实施的时间和地点：详见第二部分 5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：详见第三部分 6.采购标的验收标准：详见合同条款 7.采购标的其他技术、服务等要求：详见第三部分 |

第二部分   技术规格及要求

1.	投标人须仔细阅读招标文件的全部条款；投标人没有按照招标文件要求提交招标文件要求的文件是投标人自己的风险。

2.	投标人必须独立对一个完整包进行投标。

3.	投标人应点对点应答本招标文件第八章第三部分“技术规格及要求”，并提供技术建议书。对“技术规格”要求的实现，应给予明确的“满足”或“不满足”的应答，并作出具体、详细的说明和提供所要求的证明材料。对于一些系统背景介绍，可以用“明白”、“理解”等应答。投标人在响应技术规格时，必须按照在“技术响应”型号栏中列出所投产品的具体型号；在指标栏中列出所投产品的具体技术指标；如有偏离请列出，如果只注明“符合”、“满足”，将视为该投标没有实质性响应而导致其投标被拒绝。

4.	第八章第三部分“技术规格及要求”中的技术指标及条款为招标人的要求，如投标人所投产品的性能及参数高于招标文件的规定，投标人应详细叙述，性能及指标越优技术得分越高。

5.	投标人应按招标文件第一册要求，提供相应允许销售的合法证明文件（复印件），招标代理机构保留对原件审核的权力。

6.	投标人在响应技术规格，准备就有关产品进行投标时，应针对每个设备提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会均有权不予认可，并在评分中扣除相应的分值。

7.	除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切产品，含仪器、设备和系统，应符合下列要求：

7.1符合中国大陆所有地区医疗环境的室内温度和湿度要求

7.2电源线符合中国制式（且符合本次招标的最终使用单位使用），设备安全性符合中国国家安全标准，如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电 、气、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

8.	投标人所提供的标准配置的部件之间及设备之间的连线或连接插件均视为设备内部部件，应包含在响应的配置中。

9.	所投设备制造商在中国大陆境内必须设有备件库，并能提供本地化服务。

10.	售后服务要求：投标人应针对每包的售后服务要求进行逐条响应出具对应的售后服务方案。

11.	投标人在投标文件中应详细描述培训方案，且为评标的一项因素。

12.	投标人需保证所投标货物应符合现行我国有关部门的质量控制标准，需注明该标准证明文件的编号，并提供相关投标产品的质量证明文件。

13.	投标人所投设备必须是国家批准正式生产和市场准入的成熟产品。应保证8年以上的备件供应需求。专用试剂，提供报价，报价有效期一年以上。使用未正式在中国大陆销售的产品，或者使用已经停产产品进行投标，将导致其投标被拒绝，此证明由原厂家承诺并提供。

14.	所有投标设备必须符合中国相关法律及规定，必须具有合法性，并提供相关的证明文件。

15.	第八章第三部分“技术规格及要求”中的配置要求为基本配置要求。投标人提供的设备如需另增加配置才能满足招标文件技术要求和使用要求的，则应自行增加配置，否则作为供货范围缺漏项进行评价。

★16.	交货：

交货期：合同签订后30个工作日内

交货地点：北京市东城区东花市社区卫生服务中心（甲方）

17.	测试及验收

17.1 设备交付验收

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

17.2 设备运行测试和验收

17.2.1 需通过最终用户和相关检测部门检定合格。

17.2.2 买方依据合同对货物品质进行逐项验收，并进行加电测试。此期间，设备应正常运行。

17.2.3 不合格的产品需无条件更换。

18设备的维护及技术支持

18.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

18.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

18.3免费提供软件升级服务。

18.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

18.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

18.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

18.5.2 现场响应。自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

19.外贸代理机构由采购方指定。

★20. 如投标货物属于下列情况的，应提供相应证明文件：

20.1投标货物如为列入国家强制认证名录的产品，须提供3C认证证书复印件（须在有效期内）

20.2 投标货物如为医疗器械，须提供投标货物的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（须在有效期内）

20.3 投标货物如为医疗器械，投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；

20.4 投标货物如为医疗器械，投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所属产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件；

20.5 非医疗产品的投标也应提供相应允许销售的证明文件（工业产品生产许可证、特种设备生产许可证等）

20.6 投标人的投标货物必须具有合法销售或允许销售的证明文件，且符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的证明文件。

第三部分、技术规格具体要求

设备一：血脂仪

数量 ：4台

招标参数：

1组成：测试仪主体、LCD显示屏、内置存储器、密码卡、操作软件

2基本参数：

2.1电源：3V电池

2.2尺寸、重量：长*宽*高 60.38*109*22.9mm、77.5g

2.3测量范围：

葡萄糖20-600mg/dL

总胆固醇100-400mg/dL

甘油三酯70-600mg/dL

高密度脂蛋白胆固醇 25-80mg/dL

2.4测试时间：葡萄糖 10s 血脂120s

2.5显示屏：LCD显示屏

2.6用途：用于体外检测人体血液中葡萄糖、总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇的含量

2.7精准度：CHO/TG/HDL测量结果偏差的95%应不超过±20%

设备二：红光治疗仪

数量 ：1台

招标参数：

#1. 输出光波段：以可见红光600nm~700nm为主含部分近红外光；

2. 光输出功率: 大于 3W×2 ；

3. 光斑直径：距窗口100mm处大于120mm；

4. 定时范围：0min~999min，连续可调；

5. 预热时间：由“开/关”自动跳转到“预热”的过渡时间不小于10s；

6. 输入电压：交流220V±22V，50Hz±1Hz；

7. 最大功耗：500VA；

8. 仪器重量：50Kg；

9. 仪器尺寸：长×宽×高=450×340×815（mm）

10. 熔断器规格：5A Φ5х20；

11. 工作方式：连续加载。

设备三：电子体温计

数量 ：10台

招标参数：

- 精准度：精确至±0.3℃

- 测量部位：额头

- 测量时间：最快1秒可完成测温

- 蜂鸣提示：测量完毕蜂鸣提示

- 背光灯：背光灯液晶屏，昏暗的环境也能准确读取数值

- 本体重量：约90克（含电池）

- 尺寸：约宽45MM*高153MM*厚41MM

设备四：全景机

数量 ：1台

招标参数：

|  | 基本要求 |
| --- | --- |
| 一 | 进行口腔全景拍摄和头颅侧位拍摄；适合口腔正畸科对牙颌畸形的诊断与治疗分析；口腔内科颞颌关节和鼻窦诊断分析的数字式X射线全景机 |
| 二 | 技术要求 |
| 1 | 机械设计 |
| *1.1 | 开放式定位：不使用镜面反射定位，视线清晰，整个操作更加流畅 |
| 1.2 | 自动选择准直仪 |
| 1.3 | 与机身一体化的TFT彩色触摸式显示屏设计，全中文界面操作。 |
| 1.4 | 机械臂三关节可动 |
| 2 | 高压发生器和球管 |
| 2.1 | 发生器类型：恒压直流输出 |
| 2.2 | 发生器频率：80~150KHZ |
| 2.3 | 电源电压：100/117/220-230/240V，50/60Hz |
| 2.4 | 管电压（kV）：60~84kV |
| 2.5 | 管电流（mA）：1~16mA |
| 2.6 | 焦点大小≤0.5mm*0.5mm |
| 2.7 | 总滤过量≥2.5mmAL |
| 3 | 病人定位 |
| 3.1 | 三激光束系统及数字显示可以精确标明聚焦面 |
| 3.2 | 定位附件为碳纤维材质，非金属。 |
| 3.3 | 微步进马达控制，全自动锁定，操作简单牢固 |
| 4 | 基本成像程序功能 |
| 4.1 | 标准全景程序：有 |
| 4.2 | 标准儿童全景程序：有 |
| 4.3 | 垂直/水平多分区全景拍摄程序：有（提供图片证明） |
| 4.4 | 颞颌关节片：有 |
| 4.5 | 上颌窦程序：有 |
| 4.6 | 与全景切面相垂直的全口断层切片功能：有 |
| 5 | 影像质量控制 |
| *5.1 | 颌弓形状大小选择≥9种（提供原厂数据证明） |
| 5.2 | CCD自动增益控制：有 |
| 5.3 | 全景恒定放大倍数≤1.2；头颅≤1.13 |
| 5.4 | 具有自动消除颈椎干扰影像功能 |
| 6 | 头颅测量功能 |
| 6.1 | 配备可移动式头颅CCD探测器（非CMOS），精度≤48um |
| 6.2 | 采用独特的低剂量技术，减少伪影和患者辐照剂量 |
| 6.3 | 具有正畸滤波功能，自动正畸增强功能 |
| 7 | 数字化系统 |
| 7.1 | 数字探测器CCD（非CMOS探测器），同一个探测器可同时用于全景拍摄和头颅摄片 |
| 7.2 | 曝光时间：全景≤16秒，头颅成像: ≤9.9秒 |
| 7.3 | 探测器像素尺寸：≤48um,全景分辨率≥9LP/mm, 头颅分辨率≥5.7LP/mm，灰阶≥16bit |
| 7.4 | 有效面积：全景≥6×136mm 头颅≥6×270mm |
| 7.5 | 患者记录管理,图象采集, 图像处理分析，重建,后处理及打印传输等，图像数据对第三方软件开放 |
| 7.6 | 可选购提供原厂测量软件和原厂正畸矫正软件等 |
| 7.7 | 具备图像的骨密度测量功能 |
| 7.8 | 具备图像的等密度斑点功能 |

设备五：口腔综合治疗台

数量 ：2台

招标参数：

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 总体 |
| 1.1 | 治疗台侧箱和患者椅采用整体落地式结构，患者椅升降，医生操作台高度都可独立调整，避免医生频繁调整操作台，同时减少电机负载。 |
| *1.2 | 牙椅采用电机控制，进口步进电机驱动升降，扭矩大，运行平稳。 |
| 2 | 地箱 |
| 2.1 | 整体底座, 内置式全封闭地箱设计，内有水, 气过滤器；水压及气压调节阀和压力表 |
| 2.2 | 牙椅水、气、电管线从患者座椅前部地下直接进入牙椅地箱内。 |
| 3 | 患者椅 |
| 3.1 | 椅面柔软舒适、表面光滑易于清洁，内衬采用散热材料制造，减少热量积累。 |
| 3.2 | 患者椅高度升降范围：最低可降至≤450mm，最高可升至≥700mm |
| 3.3 | 采用磁力吸附头枕或多关节头枕，头枕可通过一键按压的方式解锁调节，松手后即刻锁定位置，可快速进行上颌/下颌治疗位置转换，具备儿童头枕位置。 |
| 3.4 | 具备工作保护机椅互锁功能，医生单元器械位均为光耦控制，保证任一手机工作时，椅位及其他器械处于自动锁定状态。 |
| 3.5 | 患者座椅脚部可根据患者的高度，灵活进行拉伸长度调节。 |
| 3.6 | 单侧扶手，内侧采用旋转弧形扶手，外侧无扶手方便患者进入或退出。 |
| 3.7 | 具备四向脚控，方便操作人员脚控微调椅位，可控制病人椅的升降倾仰四方向的运动，同时可以控制强吸引器在患者口腔内实时开启和关闭。 |
| 4 | 医生单元 |
| 4.1 | 下挂式医生单元含5组手机位及光纤管线。 |
| 4.2 | 医生控制面板为液晶触摸屏，可显示各项操作参数以及进行多种程序的设置。 可控制牙椅自动和手动调位，手术灯开关及明暗调光，动态器械的转换、电动马达转动方向和速度，洁牙机振动频率，手机光纤喷雾、漱口盆和水杯的出水及时间设定，紧急安全停止按键。 |
| 4.3 | 具有2组医生程序,每组医生程序分别有4组程序医位可储存椅位、器械的转速等多种数据。 |
| 4.4 | 具备放置5个位置的器械架，所有手机管线均为光纤管线。 医生台具有一体式集成顶置器械台，长≥40cm，宽≥30cm。 |
| 4.5 | 椅位降至最低时所有管线，手机线和吸唾管线均不拖地，符合感控设计标准。 |
| 4.6 | 医生控制台及器台为悬臂式，悬臂采用电控气锁功能，可自由、快速、精准的定位。 |
| 4.7 | 内置数据处理功能，预留网络接口，可实现近、远程治疗台数据库维护诊断，数据备份恢复，固件升级等功能。 |
| 4.8 | 配有2组时间计时器功能，方便医生临床操作计时，例如光固化修复等计时需求。 |
| 4.9 | 手机管路冲洗功能：自动冲洗清洁手机管路内壁，冲洗清洁管路内壁，清除滞留在管路和手机内部的不良物质。使手机管路内部更加卫生和通畅。 |
| 5 | 助手单元 |
| 5.1 | 助手操作台采用落地式结构，可进行水平移动，可围绕患者旋转，具有助手控制面板 |
| 5.2 | 助手操作台具备放置4个器械的器械架，包含多功能用枪，强吸抽管,弱吸抽管.光固化灯位置。 |
| 5.3 | 助手控制面板可控制漱口椅位，灯光，痰盂水，漱口水，并有计时功能。 |
| 6 | 痰盂及水杯注水器 |
| 6.1 | 旋转的漱口盆，可向病人椅方向移动≥100mm，更靠近患者。 具有自动提醒的安全位置防护传感器，确保牙椅升降移动时不磕碰漱口盆。 漱口盆可拆卸清洗消毒。 |
| 7 | 具有水加热系统，恒温的漱口杯出水，减少患者受冷刺激。 |
| 8 | 手术灯 |
| 8.1 | 采用LED照明系统。照明区可达200mm×100mm照射范围。符合ISO国际色温和亮度标准，接近日光色温，适用于口腔治疗操作。 |
| *8.2 | 双颜色照明，具备白光（日光），黄光（卤素光）切换。手术灯多关节轴旋转，7档亮度可调节。 具有低色温照明，可配合光固化树脂的操作，有效减少树脂受手术灯光影响。 |
| 8.3 | 控制方式：手动，感应控制，自动椅位程序联动。 |
|  | 手术灯可在工作椅位和休息椅位切换时自动开/闭。 |
| 9 | 医生座椅： |
| 9.1 | 医生座椅1个。座部，背部符合人体工学。 |
| 9.2 | 医生座椅滑轮配备垂直向压力锁，只有负重时才可灵活移动，有效防滑。 |
| 10 | 交叉感染控制要求 |
| 10.1 | 牙椅整体材料优质、便于清洁消毒；所有常接触、易污染处可拆卸清洁，包括：医生治疗台器械搁架；痰盂等，同时配有可消毒的硅胶保护套。 |
| 10.2 | 具备手机机头、治疗台内部多重独立的防回吸设计，防止交叉感染的发生。 |
| 10.3 | 吸唾管线进入牙椅主机的接口处设有过滤网；过滤网易于取出及清洁冲洗。 |
| 10.4 | 抽吸管自动冲洗功能： 机箱内置自动冲洗快插接口，可一键启动，自动冲洗吸唾管路。 冲洗吸入的污物，避免污物流质滞留在机器内部，保障吸唾管内部的卫生和通畅。 |
| 10.5 | 内置供水箱，提供独立供水，可以提供蒸馏水，可以提供抗菌的1:100稀释无异味消毒水。 |
| *10.6 | 全自动内置管路消毒系统配置要求： 器械和吸唾的消毒快插接入口独立分开，不交叉。 隐藏内置快接式消毒接口，可快速接入各型号器械管路，负压管路。 具备2种功能：自动快速冲洗功能，自动深度管路消毒功能。 |
| #10.7 | 深度自动管路消毒功能系统： 1.液晶触摸屏选择：自动快速冲洗功能，自动深度管路消毒功能。 2.稀释消毒液充浸消毒管路内部，消毒时间3-24小时可调。 3.充分消毒后，自动冲洗干净管路。 |

设备六：高速手机

数量 ：10台

招标参数：

1	转速	380,000～450,000 min-1

2	气压	215KPa

3	径向跳动度	≤15μm

4	噪音	＜70dB

5	功率	≥20W

6	喷雾	≥50mL/min 水压196Kpa

7	连接方式	ISO国际标准4孔

8	车针装卸方式	按钮式

9	车针夹持力	≥22N

10	防交叉感染系统	卫生车头系统，防止口腔中液体和细菌被吸入排气系统中。

11	平衡阀	压力调节阀，防止工作气压过大造成机械损伤

12	材质	不锈钢材质

13	机头尺寸	Ø11.2 *H13.4mm

设备七-1：直手机

数量 ：5台

招标参数：

- 一般名称	直手机

- 最大容许转速（马达）	40,000min-1

- 使用的车针	φ2.35、全长44.5㎜、刃面最大作业范围在4mm以下的车针

- 车针的安装长度	30㎜

- 扭矩	≥2.0 N•cm

- 齿轮比例	1:1等速

- 杆的最小适合长度、类型、尺寸	符合ISO1797-1、ISO1797-2

- 消毒注意事项	使用不超过135℃的温度进行高温高压灭菌

- 径向跳动度	＜80μm (T.I.R)

- 车针夹持力	≥45N

设备七-2：一体化弯手机

数量 ：5台

招标参数：

1、一般名称 :弯手机

2、特点:采用无缝隙的一体化机身，清洁过程简便迅速，功能可靠，寿命长

3、允许输入转速	30,000 min-1

4、空载最高转速	30,000 min-1

5、齿轮比	1:1 等速

6、使用车针	JIS T 5504-1 轴部形式  φ2.35mm CA车针

7、车针/针安装长度	11.5mm

8、车针的最大长度	22.5mm

9、最大工作部直径	φ4.0mm

10、使用环境（温度）	0-40℃（无结露）

设备八：手机注油机

数量 ：1台

招标参数：

|  | 项 目 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要性能 | 1.1同时清洁注油4支手机（高速、低速手机），根据高速和低速手机调整合适的溶液体积。 1.2手机润滑后，可选择3种不同清洗时间模式。 1.3卡盘清洁功能保证手机卡盘彻底清洁和润滑，去除污垢和切割的粉末等异物 |
| 2 | 额定输入 | 21.5VA |
| 3 | 工作气压 | 0.5 ～ 0.6MPa（5 ～ 6kgf/cm2） |
| 4 | 油罐容量 | 1.2L |
| 5 | 重量 | 6.5kg |
| 6 | 尺寸 | W280 x D240 x H350mm |
| 7 | 模式 | 连接口 | 注油、清洗时间/支 | 手机类型 |
|  | S-短模式（短） | 高速涡轮手机用连接口 | 28秒 | 高速涡轮手机 |
|  |  | E型连接口 | 50秒 | 弯手机 直手机 |
|  | M模式 （中） | 高速涡轮手机用转接口 | 30秒 | 快插式高速涡轮手机 |
|  |  | E型连接口 | 64秒 | 弯手机 直手机 |
|  | L-长模式（长） | 高速涡轮手机用转接口 | 33秒 | 超长时间充分注油、清洗 |
|  |  | E型连接口 | 84秒 |  |
| 8 | 配备有供气管 |

设备九：蒸汽灭菌器

数量 ：1台

招标参数：

| 2.1 | 有效内容积 | 22.6升 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 托盘数量 | 5个 |
| 2.3 | 蒸馏水水质自动检测系统 | 带水质检测，时时检测, 并显示水质状况的电导率. 出厂电导率报警设定:≥40报警, ≥65报警强制更换蒸馏水. |
| 2.4 | 自动报警、检测故障 | 自动显示故障信息，自动报警误操作 |
| 2.5 | 脉动抽真空次数 | 3次 预脉动真空 (灭菌开始前的抽真空数) |
| 2.6 | 后真空干燥 | 后持续真空干燥(多次脉动) |
| 2.7 | 控制方式 | 微机处理，全自动控制，带提示音 |
| 2.8 | 温度 | 134℃、121℃ |
| 2.9 | 温控精度 | 温度感应控制，±0.2℃ |
| 2.1 | 灭菌时间 | 3.5-5分钟 |
| 2.11 | 工作程序和全过程时间 | 5个可选灭菌程序 |
| 2.12 | 灭菌效果检测功能 | 有专门的 BD检测程序, 真空检测程序,可检查灭菌效果 |
| 2.13 | 显示功能 | LED数码显示,时时显示、温度、压力时间等 |
| 2.14 | 连接功能 | 可连接外置打印机,打印存储数据及灭菌记录 |
| 2.15 | 挑战性灭菌检测（PCD检测） | 能通过PCD检测（按卫生部中空器械灭菌要求） |
| 2.16 | 自动供应蒸馏水及自动排水 | 自动上水和自动排水,设备内无蓄水箱和管路不存任何废水. |
| 2.17 | 过热保护装置 | 高温蒸汽是由内部蒸汽罐产生蒸汽打入腔体内, 在蒸汽罐内外设有2个热敏器件,如超温现象立即停止加热. 而不是象普通设备在锅体内加热产生蒸汽难以控制. |
| 2.18 | 关键部件: 真空泵 | 水环式真空泵 |
| 2.19 | 最大真空度 | -0.92 bar |
| 2.2 | 最大灭菌 压力 | 2.1 - 2.2bar |
| 2.21 | 可以灭菌任何器械 | 可灭菌各种品牌的手术器械,腔镜等 各种金属治疗工具、棉布织物等 |
| 2.22 | 电源: | 220V 16A 2500W |
| 2.23 | 自动安全门,电子门锁 | 设置过压保护安全阀，电子及机械双重锁设计安全可靠. |

设备十：纸塑灭菌袋封口机

数量 ：1台

招标参数：

1、设备用途：用于聚丙烯消毒纸卷的密封和切割

2、技术指标：

2.1重量7.6kg

2.2 尺寸445*385*198毫米（长*高*宽）

2.3封口宽度达12cm，封口结实、均匀。

2.4操作时来回双向裁切。

2.5自动恒温，防烫伤设计，声音提示。

2.6可封口5.5cm、7.5cm、10cm、15cm、20cm、30cm消毒纸卷。

3、配套部件

纸卷棒1个、保险2个、电源引线电缆1条

设备十一：无油空压机

数量 ：1台

招标参数：

1.结构形式

一体式结构，双气缸无油空压机头，在空压机泵头与储气罐之间置有膜式空气干燥器，具有多重电路保护的电器控制器。

2.技术参数

2.1输出流量：在5.0bar输出压力时，124L/min（带干燥）

2.2双气缸无油空压泵头，铝合金机体，一体式结构，免维护设计

2.3压力开关启 / 闭 ,压力设置：6.0 / 7.8bar

2.4储气罐容量：20 L，内壁喷涂有含银离子的特殊材料，防腐抑菌

2.5膜式干燥器，可连续不间断地工作，输出具有恒定干燥度的压缩空气，压力露点为5 ℃；带有进气过滤器，精度为0.01um

2.6噪音水平：不大于68dB(A)

2.7交流单相，230V，50 /Hz, 1.7 kW

2.8外形尺寸（H×W×D）：64×49×43 cm

2.9重量： 38 Kg（带干燥）

设备十二：洁牙机手柄及工作尖（龈上龈下）

数量 ：各10台

招标参数：

- 性能要求

- 具备≥4个治疗模式,功率20级可调。

- 各工作模式和工作尖都有彩色环指示，便于识别所选功能。

3.工作尖的底部和工作端整体连接，无需转接工具。方便操作，便于管理，不易丢失。

4.可配根管荡洗、去除根管异物、寻找根管口、根面平整、去除生物膜、烤瓷修复体和种植体维护等80余种专用工作尖。

5.手柄及附件可高温高压消毒，手柄前端可拆卸清洁。

6.NEWTRON技术，频率调谐：双向动力，频率跟踪,有强力反馈系统。

7.手柄通过实时监控，根据工作尖反馈自动确定补偿功率，使操作有效精确。

二、技术参数：

8.1电源电压：230-50/60HZ。

8.2设备类型：Ⅱ类-BF型。

8.3工作方式：间歇式10分钟/5分钟。

最大功率：30VA。

8.4振动频率：28-36KHZ。

8.5水压：1-5Bar(15-72.5psi)。

8.6外形尺寸：宽：≤150mm、高≤80mm、深≤170mm、重量≤1380g。

8.7工作温度：+10至40℃，最大湿度95%RH。

8.8存储温度-20至70℃，最大湿度95%。

设备十三：红外线治疗器

数量 ：10台

招标参数：

- 电压功率频率：220V、150W/50Hz

- 光谱波长：0.5-3um

- 活动臂伸缩范围：0-600mm

- 活动臂*提升范围：0-800mm

- 计时方式：机械计时0-60分钟及常通

- 尺寸：588*355*243

设备十四：蒸汽灭菌器

数量 ：1台

招标参数：

| 一：设备参数及配置 |
| --- |
| 1 | 技术要求 |
| 1.1 | 主体 |
| 1.1.1 | 容积： | 80L |
| 1.1.2 | 材质： | 06Cr19Ni10(SUS304) |
| 1.1.3 | 设计压力： | -0.1/0.3MPa |
| 1.1.4 | 设计温度： | 144℃ |
| 1.1.5 | 使用寿命： | 8年/16000次循环 |
| 1.1.6 | 主体保温： | 粘胶纤维保温层 |
| 1.1.7 | 腔壁加热 | 覆膜式加热膜 |
| 1.1.8 | 测试接口： | 标准Rc1/4验证口，可特制其它尺寸测试接口 |
| 1.2 | 密封门 |
| 1.2.1 | 门数量： | 单门 |
| 1.2.2 | 门板 | 拉伸门板，材料厚度≥2.5mm； |
| 1.2.3 | 材质： | 06Cr19Ni10(SUS304)； |
| 1.2.4 | 开关门方式： | 电机驱动，手把式侧开门； |
| 1.2.5 | 安全联锁： | 压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定； |
| 1.2.6 | 门密封方式 | 自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成； |
| 1.3 | 管路系统 |
| 1.3.1 | 控制阀： | 自动控制阀：5个直动式进口电磁阀，并提供报关单； 手动控制阀：1个手动球阀； |
| 1.3.2 | 泵： | 1个增压泵； |
| 1.3.3 | 压力传感器： | 进口独立安装压力传感器（非电路板安装式），并提供报关单； |
| 1.3.4 | 蒸汽产生方式： | 内置储能式蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽源； |
| 1.3.5 | 储水装置： | 内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积＞17L； |
| 1.3.6 | 水箱排水接头： | 1个原装进口排水接头； |
| 1.3.7 | 压力表： | 1个压力表： 量程：-0.1～0.3MPa； 精度等级：1.0级以上； 1个压力表： 量程：0～0.4MPa； 精度等级：1.0级以上； |
| 1.3.8 | 散热器 | 内置2个体积大于0.0024立方米的散热器； |
| 1.3.9 | 安全阀 | 内置后藏式安全阀； |
| 1.4 | 控制系统 |
| 1.4.1 | 操作方式 | 面膜触摸式键操作； |
| 1.4.2 | 控制方式 | 采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器； 高度集成化的PLC，采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理； 水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示； 无线通讯功能：可以通过无线接收终端（选配）对设备进行监控和操作（启动、停止程序等），同时能够查看并记录设备的运行状态以及灭菌流程参数； |
| 1.4.4 | 界面显示： | 液晶显示屏：160*160点阵3.2英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯； |
| 1.4.5 | 流程控制 | 置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制； 冷热锅自检功能：设备能够自动判断冷热锅并自动对流程进行智能调节； |
| 1.4.6 | 周期计数器 | 六位数字显示，显示设备运行的周期次数； |
| 1.4.7 | 记录方式： | 选配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来； 带USB接口可选配U盘电子存储，显示屏可以自动存储四十个灭菌流程的数据。 |
| 1.4.8 | 记录内容： | 程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等； |
| 1.4.9 | 权限管理： | 多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理； |
| 1.4.10 | 自校准功能 | 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节； |
| 1.4.11 | 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源； |
| 1.5 | 程序系统 |
| 1.5.1 | 程序名称： | 裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、液体程序、N类快速、B类快速、嗜血程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序； |
| 1.5.2 | 裸露程序 | 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：4min，可设范围：0～99min 干燥时间：5min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 裸露程序主要适用于：未包装的耐高温的裸露金属物品的灭菌； |
| 1.5.3 | 包装程序 | 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：6min，可设范围：0～99min 干燥时间：10min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 包装程序主要适用于：带包装的耐高温物品的灭菌； |
| 1.5.4 | 橡胶程序 | 灭菌温度：121℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：20min，可设范围：0～99min 干燥时间：10min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 橡胶程序主要适用于：耐温较低的橡胶类负载； |
| 1.5.5 | 自定义01 | 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：6min，可设范围：0～99min 干燥时间：10min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 用户可根据需求自行定义各参数； |
| 1.5.6 | 液体程序 | 灭菌温度：121℃； 灭菌时间：20min，可设范围：0～99min 冷却温度：80℃，可设范围：60-95℃ 液体程序适用于：非密闭的、不易挥发液体的灭菌； |
| 1.5.7 | N-类快速 | 灭菌温度：134℃ 灭菌时间：3.5min 干燥时间：30s N类快速程序主要适用于：单件实心手术器械的快速灭菌； |
| 1.5.8 | B-类快速 | 灭菌温度：134℃ 灭菌时间：3.5min 干燥时间：30s B类快速适应于：B型设备用于A类空腔物品的快速灭菌； |
| 1.5.9 | 嗜血程序 | 灭菌温度：134℃ 灭菌时间：18min 干燥时间：5min 嗜血程序适用于：较难杀死的微生物的灭菌； |
| 1.5.10 | BD&Helix | BD&Helix程序：检测设备蒸汽的穿透效果、冷空气排除效果； |
| 1.5.11 | 真空测试 | 真空测试程序：检测设备是否泄漏； |
| 1.5.12 | 预热程序 | 预热程序：对设备进行充分预热； |
| 1.5.13 | 干燥程序 | 干燥程序：可对物品进行单独的干燥流程。 |

设备十五：ABS治疗车

数量 ：6台

招标参数：

1.台面采用ABS模具成型,车体轻便,容易清洁；上下台面均配透明软玻璃。

2.立柱采用3MM厚度铝合金型材，强度高，耐磨抗腐蚀，外形美观精致；

3.抽拉式ABS副工作台设计，可以延长应用过程中的工作台面。

4.侧板背板选用铝合金板，不生锈，易清理，车体更轻便，颜色淡雅适合医院环境。

5.台面均安装不锈钢围栏，能有效阻挡推动过程中物品的滑出。

6.两个ABS抽屉，一个20格浅抽屉（内部高度5CM），一个20格深抽屉（内部高度12.5CM）。抽屉内部有自由插片，可以随意组合。

7.抽屉选用高强度三节静音滑轨，推拉顺畅，安静，无噪音，承载量大，可自锁；

8.超静音医用脚轮，邵尔50度的高弹性TPR材料的轮胶，不脱胶、不粘落发。工业尼龙轮架，优于十倍钢制结构，不生锈，无脱漆。高精度深沟轴承，转动轻便，配置出了先天的超静音效果；

9.两只污物桶可以300度旋转，侧面配备下放置垃圾桶。都可以轻松摘离。

10.左侧有ABS推手，右侧配备消毒液锐器桶网篮。

设备十六：不锈钢注射车

数量 ：8台

招标参数：

- 均采用优质不锈钢拉焊或冲压、冲剪成形。

- 钢板表面磷化处理、静电喷塑,无死角，涂层不易脱落，抗酸耐腐蚀，易清洁。

- 整体焊接牢固美观、焊接点均匀、耐磨抗刮花等特点。

- 规格：380*450*920mm

第九章 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

附表1：符合性检查

| 1.1 商务符合性检查表 |
| --- |
| 检查事项 | 投标人名称 | 投标人名称 | 投标人名称 |
| 招标文件要求 | 条款号 |  |  |  |
| 未提供进口产品（不允许采购进口产品时适用） | 1.3.5 |  |  |  |
| 符合中小企业投标要求 | 1.3.6 |  |  |  |
| 符合联合体规定 | 1.4.7 |  |  |  |
| 满足投标人的关联性要求 | 1.5 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求 | 8.1 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 | 11.5 |  |  |  |
| 保证金符合要求 | 12.4 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求 | 13.1 |  |  |  |
| 投标文件采用不可拆装的胶订方式 | 14.3 |  |  |  |
| 接受算术修正 | 20.2 |  |  |  |
| 同一品牌处理 | 20.3 |  |  |  |
| 信用记录 | 20.4 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求 | 20.5 |  |  |  |
| 签署和盖章符合要求 | 22.2 |  |  |  |
| 未发现串通投标 | 22.2 |  |  |  |
| 报价说明可以接受 | 22.2 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件 | 22.2 |  |  |  |
| 未参与其他服务 | 1.6 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为 | 1.7 |  |  |  |
| 报价未超过预算或最高限价 | 2.3 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |
| 1.2 技术符合性检查表 |
| 检查事项 | 投标人名称 | 投标人名称 | 投标人名称 |
| 招标文件要求 | 条款号 |  |  |  |
| 如投标货物属于下列情况的，应提供相应证明文件： | 20 |  |  |  |
| 投标货物如为列入国家强制认证名录的产品，须提供3C认证证书复印件（须在有效期内） | 20.1 |  |  |  |
| 投标货物如为医疗器械，须提供投标货物的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（须在有效期内） | 20.2 |  |  |  |
| 投标货物如为医疗器械，投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件 | 20.3 |  |  |  |
| 投标货物如为医疗器械，投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所属产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件 | 20.4 |  |  |  |
| 非医疗产品的投标也应提供相应允许销售的证明文件（工业产品生产许可证、特种设备生产许可证等） | 20.5 |  |  |  |
| 投标人的投标货物必须具有合法销售或允许销售的证明文件，且符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的证明文件。 | 20.6 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

注：上述文件应装订在第二部分商务及技术文件中。

附表2：评分标准

- 评分因素及分值

| 序号 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30 | 详细的评标内容见下述评分标准 |
| 2 | 商务部分 | 13 |  |
| 3 34 | 技术部分 | 55 |  |
| 4 | 优先采购评审标准 | 2 |  |
| 合计 | 100 |  |

- 评分标准

2.1商务部分

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人及投标产品制造商的履约能力 | 3 | 投标产品制造商生产能力、投标人支付能力强完全满足合同履行要求，无违约行为得3分； 投标产品制造商生产能力、投标人支付能力一般基本满足合同履行要求，无违约行为得2分； 投标产品制造商生产能力、投标人支付能力较差，存在不能正常履行合同的风险，得1分； 投标人存在违约行为得0分。 |
| 3 | 投标产品在中国境内近三年（2016年6月1日至今）销售业绩的评价 | 6 | 根据投标产品近三年在中国境内的销售业绩情况，具有一个业绩得1分，每增加1个加1分，最高得6分（须提供业绩证明材料，如合同关键页，即合同首页、中标金额页及双方签字盖章页；或者提供可体现产品内容的中标通知书的复印件并加盖投标人公章） |
| 4 | 对招标文件响应程度 | 0或2 | 响应全面，全部符合，得2分；响应不全面或有不符合招标要求的不得分。 |
| 5 | 投标文件内容及装订规范 | 0或2 | 根据投标文件内容清楚完整、装订规范等方面得2分，不满足招标文件要求的得0分。 |

2.2技术部分

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对投标产品整体性能质量的评价 | 8 | 根据招标文件技术要求和投标技术响应情况，对投标产品制造工艺的技术水平、先进性、稳定性、安全性等进行综合评价： 投标产品制造工艺的技术水平高、产品性能先进、稳定 、安全可靠得8分； 投标产品制造工艺的技术水平较高、产品性能较先进、较稳定、安全性较好得6分； 投标产品制造工艺的技术水平一般、产品性能一般、安全性一般得4分； 投标产品制造工艺的技术水平较差、产品性能一般、安全性较差得2分； 投标产品的制造工艺的技术水平、先进性、稳定性、安全性不满足需求得0分。 |
| 2 | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 35 | 技术指标全部满足招标文件的要求得35分；根据技术指标的重要性，一项“*”号指标不满足招标文件要求扣6分，一项“#”号指标不满足招标文件要求扣3分，其他为一般指标，如有一项负偏离扣2分，扣完为止（0-35分）。 如有供货范围缺漏将按无效投标处理； 如投标人未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会均有权不予认可，并在评分中扣除相应的分值。 |
| 3 | 售后服务和质量保证 | 3 | 根据投标人的售后服务机构和提供的售后服务方案及措施进行综合评审： 售后服务机构多、服务方案完整得3分； 售后服务机构相对较多、服务方案较为完整得2分； 服务机构数量一般、服务方案基本能满足用户需求得1分； 未提供售后服务机构及服务方案的得0分。 |
|  |  | 3 | 根据投标人售后服务安排的合理性、售后网点的分布情况、维修的反应速度及服务措施情况进行综合评审： 售后服务安排合理、售后网点分布均匀、维修反应速度快得3分； 售后服务安排较为合理、售后网点分布较为均匀、维修反应速度相对较快的2分； 售后服务安排一般、售后网点分布较为一般、维修反应速度相对较慢的1分； 未提供售后服务安排、售后网点情况以及维修反映速度的得0分。 |
|  |  | 3 | 根据投标人提供的培训方案的完整性、合理性进行综合评审： 培训方案完整且合理得3分； 培训方案较为完整且相对合理得2分； 培训方案一般基本能满足用户需求得1分； 未提供培训方案得0分。 |
|  |  | 3 | 质保周期：根据所有合格投标人的提供的质保周期情况进行综合评审，质保周期每增加一年得1分，最高得3分，最低得0分。 |

2.3优先采购评审标准

| 5 | 环境标志产品、 节能产品 | 2 | 投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，有1个得1分，最高得2分。 （提供认证证书复印件加盖公章） |
| --- | --- | --- | --- |

3.4价格部分

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 评标价格 | 30 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 （注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价） |

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

如投标人为代理商要求所投产品制造厂家同时满足上述条件。

需将中小企业制造的货物在 “投标分项报价表”中单独报价。

2. 联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3. 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：优先采购评审标准。

4. 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5.同品牌处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先。投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.中标候选人并列式时的处理方式：投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。