附件

第三包：医疗设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动PT床 | 5 | 208㎝×120㎝×（50～80）㎝ 床面高度升降范围：（50～80）cm 背板翻转角度：0°～80° 背板尺寸（长×宽）：77㎝×120㎝ 座板尺寸（长×宽）：118㎝×120㎝ 背板额定承载：900N 座板额定承载：1100N |
| 2 | 股四头肌训练椅 | 2 | 外形尺寸（长×宽×高）： 208㎝×120㎝×（50～80）㎝ 床面高度升降范围：（50～80）cm 背板翻转角度：0°～80° 背板尺寸（长×宽）：77㎝×120㎝ 座板尺寸（长×宽）：118㎝×120㎝ 背板额定承载：900N 座板额定承载：1100N |
| 3 | 电脑中频治疗仪 | 1 | 1、工作频率：1.0kHz～10 kHz 允差±10% 2、调制频率： 0～200Hz 3、调制波形：具有方波、正弦波、三角波、尖波、指数波、锯齿波 4、调幅度：设有33%、66%、100%，允差±5% 5、调制方式：连续调制、断续调制、间歇调制、变频调制和交替调制。 交替调制包括1元调制、2元调制、3元调制 6、输出电流：输出电流在 0～100mA连续可调（对于工作频率在1.0KHz的信号，输出电流在0～80mA连续可调）。每一调整增量不大于1mA，最大输出允差±10% 7、输出电流稳定度：≤5% *8、输出通道：8路双向输出通道、4路热电输出、4路干扰电输出、4路离子导入输出通道 9、差频频率范围：不窄于0～100Hz 10、动态节律：4s～10s 11、差频变化周期：15s～30s 12、存储容量：32K字节，内存处方99个 13、电源要求：交流电220V±22V、50Hz±1Hz 14、工作环境：温度50C -400C，相对湿度≤80% 15、输入功率：≤280VA 16、工作制：连续运行，间歇加载。 17、带有四路高、中、低温度控制开关。分别为高温41℃、中温39℃、低温37℃，误差±2℃ 18、四路同步控制输出，治疗时间可由1-99分钟任意设置。 19、机器各输出通道均设有保持功能，使患者能够较长时间选用享受自己感觉舒适的按摩手法 20、具有USB通信接口可连接电脑，自编处方储存病案，还具有语音功能 |
| 4 | 电脑高频治疗仪 | 1 | 1. 输出功率：200W *2. 工作频率：27.12MHz 3. 使用电源：a.c.220V，输入功率：700VA 4. 外形尺寸：430mm×330mm×(800-900)mm 5. 重 量：(20-50)kg 2.具有自动预热、自动稳压。 3.治疗电子定时、声光提示。 4.输出先回零保护装置。 6.高压增加整流滤波电路，减少电子管FU-811管耗，延长使用寿命。 |
| 5 | 生物反馈治疗仪 | 1 | 1、EMG灵敏度：2-2000μν峰值检测 2、输出电流：0-50mA ±5mA 3、脉冲宽度：50-600μs ±10μs 4、频率：1-250Hz ±10% 5、刺激持续时间：2-20s 6、休息时间：2-50s 7、上升和下降时间：0.1-10s 8、波形：单向、双向和交互 9、电极选择：A通道3个，B通道2个 10、一体化计算机配置： CPU 主频≥2.6GHz、内存≥1G、硬盘≥260GB、网络接口、USB接口，可选配UPS电源。 11、操作系统： Window XP ≥19英寸彩色液晶显示器 |
| 6 | 超声治疗仪 | 1 | 1、显示屏：5英寸高分辨率TFT触摸屏幕。 2、内置处方：不少于25例。 *3、内置治疗指导：包括疗程指导及准确的治疗部位。 *4、内置治疗部位的解剖图库。 5、治疗通道：2。 6、治疗手柄接触指示：指示灯。 7、治疗频率：1、3MHz。 8、超声输出模式：连续及脉冲。 *9、占空比：10-100%可调，步进10%。 10、脉冲频率调制：16/48/100Hz。 11、脉冲持续时间：1-56ms。 12、治疗头面积：5cm²，1cm²（可选）。 13、有效辐射面积：3cm²，0.8cm²（可选）。 14、BNR值不超过5.0。 15、波束类型：准直/发散。 16、治疗强度：不大于3W/cm²。 17、防水等级：IPX7 超声探头可水下治疗 。 18、可扩展电池供电模块。 |
| 7 | 功率自行车 | 2 | 136㎝×59㎝×(100-150)㎝ 座位前后可调距离：23㎝(10档) 阻尼调节档数：8档 靠背垫额定承载: 750N 座垫额定承载: 2000N 产品用途： 适用于下肢关节活动度、肌力及协调功能的训练。 特点和功能： 采用类自行车踩踏运动锻炼下肢关节活动功能。 运动阻力可调。 前扶手架角度及座位前后距离可调，同时配有靠背，可进行坐式训练，并适合不同身高人群使用。 可显示训练时间、速度、距离、热量等数据。 |
| 8 | CPM关节锻炼运动器 | 1 | 膝关节角度活动范围： —10度～120度 髋关节角度活动范闺： 10度 ～110度 机架长度调节范围：小腿330～560mm、大腿310mm ～450mm 角速度变化范围： 0度/秒～4度/秒 (无级调速) 电源：AC220V，50Hz 功耗：≤75VA 7. 净重：约16Kg |
| 9 | CPM关节锻炼运动器 | 1 | 1. 上肢支架活动范围：前屈、后伸位：0度～270度 外展、内收位：0度～270内旋度、外旋位：0度～180度 2. 支架范围：250mm～350mm 3. 运行角速度范围：0度～6度/秒(无级调速) 4. 电源：AC220V，50Hz 5. 功耗：≤50VA 6. 重量：约28Kg |
| 10 | 智能上下肢 | 1 | 最大承重：182Kg 适合身高范围：140CM～190CM 步频范围：5～210 步/分钟 功率范围：5～900 W 按键式显示器,7英寸显示屏 可调节式座椅，可进行360°旋转，每90°一档锁定 可调节的座椅靠背，调节范围80度-170度 扶手长度可调节，调节距离：340mm 座椅距离可调节，调节距离：270mm 髋膝关节支撑架（选配），活动范围：0-180度，左右双侧可换 *分级抗阻式全身有氧运动：32级阻力可调，锻炼躯干和四肢大部分肌群，有效提高心血管和肌肉功 液晶显示：步频、功率、能量消耗、时间、速度、负荷等参数。 提供无线心率接收功能（选配），实时显示患者的心率情况，及时根据心率的运行做合理的恢复训练。 *可自定义阻力曲线 *快速开始，手动模式，等功率模式，用户模式等9种运动模式 |
| 11 | 哑铃 | 1 | 80×52×(70-80) （不含哑铃） 哑铃质量及数量： 1磅/件，共2个；2磅/件，共4个；3磅/件，共4个；4磅/件，共4个；5磅/件，共4个适用于肌力和医疗体操训练。 |
| 12 | 沙袋 | 1 | 66×43×(70-80)（不含沙袋） 沙袋质量及数量： 0.5kg/2个、0.75kg/2个、1.0kg/2个、1.5kg/2个、2.0kg/2个、2.5kg/2个，共12个 |
| 13 | 肋木 | 1 | 98×44×(200-250) 肋木杠直径：φ3.2cm 肋木杠间距：15cm 额定承载: 2000N |
| 14 | 起立床 | 1 | 192cm×80cm×(100-150)cm（平放） 191cm×80cm×(150-200)cm（直立） 床面高度：53㎝ 床面宽度：60㎝ 床面角度转动范围： 0°～85° 脚踏板调节角度：0°～30° 床面及脚踏板额定承载：2000N 承受额定承载时床板从水平到直立位置时的运行时间：≥30s |
| 15 | 康复治疗床 | 1 | 外形尺寸/cm：190×60×60 床面额定承载：2000N 适用于康复师对受训者进行手法按摩。 |
| 16 | 康复治疗凳 | 2 | Φ60cm×（42～56）cm 带液压油缸，360°旋转 额定承载：2000N |
| 17 | 可调式砂磨板及附件 | 1 | 104×84×(50-100)（不含附件） 砂磨板角度调节：0°～60° 附件：砂磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1只 *点压式开关控制台面升降角度调节 适用于上肢肌力协调活动能力及关节活动度的作业训练。 |
| 18 | OT训练组合 | 1 | 1. 侧板展开时： 184㎝×104㎝×(70-100)㎝ 2. 侧板闭合时外形尺寸（长×宽×高）： 120㎝×72㎝×(70-100)㎝ 3.侧板高度调节范围：35㎝～73㎝ 4.侧板角度调节范围：0°～90° *工作台材质要求：ABS工程塑料 配12套训练器材： 1.上肢协调功能练习器 2.分指板 3.分指板 4.铁棍插板 5.木插板 6.套圈 7.木制图形插板 8.木制图形插板 9.模拟作业工具 10.上螺丝 11.上螺母 12.磁性钮 |
| 19 | 平行杠 | 1 | 335cm×（86～112）cm×（78～120）cm 扶手杆高度调节范围：78cm～120cm 两扶手杆中心调节范围：32cm～61cm 扶手杆直径：φ3.8cm 额定承载：2000N 矫正板坡度：15° |
| 20 | 姿势矫正镜 | 1 | 外形尺寸/cm ：85×67×(150-200) 用于各种姿势或表情的矫正训练。 |
| 21 | 平衡功能训练仪 | 1 | 工作台/cm：115×65×(60-90) 豪华PT凳/cm：ф43.5×（69～79） 电源参数：220V，50Hz 输入功率：500VA 配置： 1.双核处理器，2G内存，内置网卡，20GB硬盘 2.液晶显示器、键盘、鼠标1套 3.喷墨打印机1台 4.专用工作台及豪华PT凳各1张 5.平衡功能检查显示单元1套 *6.直立式检查装置1套 *7.直坐式检查装置1套 *8.手压式检查装置1套 9.扶手架1套 评估和分析下肢前后、左右的平衡状况和功能。病人能够站立（无论是有帮助站立还是无帮助站立），均可用足板在直站位检测下肢前后、左右的平衡状况和功能。另外本系统独有的站立位双轴系统可检测一侧下肢前后、左右的平衡状况，提高检测的敏感性，更适用于运动员群体及矫形术后群体的检测和训练。 评估分析上肢的精细活动功能。本系统独创的手稳定检测装置可检测和评估上肢精细动作功能，评定作业治疗效果。 评估和分析坐位平衡功能。当病人在病程的某一阶段无法站立，仅能在有帮助或无帮助下保持坐位时，可采用坐位平衡系统评估和分析坐位平衡功能，评估治疗效果。 评估和分析机体静态或等长收缩重力的力学特征。 *须提供产品经质量监督检验机构出具的检验报告， |
| 22 | 智能上下肢训练器 | 1 | 1.1阻力：在主动训练时，阻力设定范围0-20档位； 2.1.2最大动力：被动训练模式,动力最大10Nm； 2.1.3转数：在被动训练时，上下肢转数5-60rpm； 2.1.4定时时间：设定范围0-99min； *2.1.5旋转角度：水平：180°，垂直：90°（上肢）； *2.1.6上肢多角度、多维度训练模式（水平训练、垂直交叉训练、垂直水平训练） 2.1.7输入电源：220V AC，±10%； 2.1.8满足YY0505-2012电磁兼容 2.1.9满足GB9706.1-2007电气安全标准 *2.1.10内置医用24V电源模块，更安全可靠。 2.1.11重量<50KG 1150*640*558MM 设备高度范围：83-89cm 2.2设备功能： 2.2.1个性化处方设计，参数（阻力、功率、训练）设定功能； 2.2.2语音提示功能； 2.2.3显示运动里程、运动时间、消耗能量等训练过程参数统计； 2.2.4上肢三种运动模式简单切换功能； 2.2.5急停按键控制的急停功能； 2.2.6上肢或下肢左右对称训练功能； 2.2.7能够智能探测痉挛并自动缓解痉挛（识别痉挛后自动反转，防止关节肌肉的损伤）； 2.2.8痉挛灵敏性可调，分高、中、低三等 2.2.9主被动训练模式可自由转换或可手动选择单独主动或者单独被动功能； *2.2.10配备10寸触屏工作台，内置多款游戏，可以在主动模式下与用户互动； *2.2.11辅助脚踏板调节功能 2.2.12实时转向切换，先减速到零，再反向缓慢加速到设定转 2.2.13开机自检功能，可以自动检测可能存在的问题，并把自检问题返回在显示器上； 2.2.14程序更新功能。程序版本更新可以直接功过U盘自动更新，方便快捷； *2.2.15阻力模式电流即时采样，阻力控制更平稳 2.2.16训练数据实时反馈 *2.2.17训练结果可量化、评估、报告输出 2.2.18运转柔和、协调、低噪音 2.2.19急停开关保护功能 |
| 23 | 手功能训练器 | 1 | 配有木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、握力圈、握力器、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁、窗插销、窗钩等14种训练用具。 木插棍外形尺寸（mm）及数量： 大：Φ26，3根 中：Φ18，4根 小：Φ13，5根 玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个） 铁插棍外形尺寸（mm）及数量： 大：Φ8×60 中：Φ6×60 小：Φ4×60，各21个 螺栓外形尺寸（mm）及数量： M8×40（5只）、M6×40（3只） 螺母外形尺寸（mm）及数量： M8（12只）、M6（6只） 适用于眼、手协调功能训练。 |
| 24 | 腕功能训练器 | 1 | 62×22×(25-35) 手柄至转动轴距离调节范围/cm：1.5～8.5 前臂垫移动范围/cm：0～10.5 最大阻力：≥980N·cm 适用于腕关节的康复训练，改善腕部关节活动范围及肌力训练。 |
| 25 | 多功能训练器 | 1 | 320㎝×276㎝×(200-300)㎝ 组件： 复式墙拉力器 胸背部矫正运动器 踝关节训练器 肩梯 肋木 运动训练架 滑轮吊环训练器 1、复式墙拉力器： 适用于四肢进行抗阻力运动，也可进行肌力训练和关节活动度训练。 2、胸背部矫正运动器： 适用于防止和矫正脊柱弯曲、驼背。 3、肩梯： 通过手指沿着肩梯不断上移，逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛。 4、踝关节训练器： 适用于利用自身质量进行矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。 5、肋木： 适用于借助肋木杠进行四肢关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的伸展训练。 6、运动训练架： 适用于以投篮的方式提高上肢的活动度范围、四肢平衡能力及手眼的协调能力。 7、滑轮吊环训练器： 适用于肩关节活动范围训练、关节牵引、肌力训练。 |
| 26 | 热敷箱 | 1 | 1、加热水箱容积：70L； 2、加热水箱功率：1200W±10%； 3、加热温度设定范围：55℃-95℃； 4、超温断电范围：98℃-100℃； 5、加热时间：从室温25℃加热到70℃需180min； 6、冷却时间：从70℃开始冷却25℃需180min； |
| 27 | 抢救车 （650*475*1000） | 1 | 1.不锈钢板镶面及ABS模具成型台面，铝合金型材立柱； 2.ABS台面厚度40mm，台面安装不锈钢围栏，安全置物； 3.侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料； 4.车体采用五只铝合金抽屉，方便药品器械分类存放，抽屉选用进口三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能； 5.底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ100mm，带刹车，推行灵活，转向准确； 6.抽屉承重50KG，整体承重200KG； 7.可选配件：显示器支架，CPR板，仪器平台，输液架，输液挂钩，电源插板，污物桶，锐器盒，氧气瓶支架。 |
| 28 | 治疗车 （650*475*900） | 2 | 1.不锈钢板镶面及ABS模具成型台面，铝合金型材立柱； 2.ABS台面厚度40mm，台面安装不锈钢围栏，安全置物； 3.侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料； 4.车体采用一或两只铝合金抽屉，抽屉选用进口三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能； 5.底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ100mm，带刹车，推行灵活，转向准确； 6.抽屉承重50KG，整体承重200KG； 7.可选配件：污物桶，锐器盒，钢制挂筐。 |
| 29 | 诊查床 （1870*600*700） | 2 | 1.整体选用优质冷轧钢材料焊接而成，牢固可靠，板材厚度≥1.0mm，管材厚度≥1.5mm； 2.表面静电喷涂工艺处理，颜色可选； 3.床面为皮革面，优质仿真皮革，柔软有韧性，容易清洗消毒擦拭； 4.内包高弹力高密度海绵，柔软舒适； 5.床头一侧内包小枕头，柔软舒适，方便病人躺卧； 6.床面下部设计对开门床箱，可配锁； 7.四腿平稳安全着地，安装橡胶防滑脚套，安全可靠。 |
| 30 | 治疗柜 （订制） | 1 | 1.操作台由台面、柜体、柜座、台面支撑架组成； 2.台面选用优质亚克力人造石或杜邦蒙特利尔人造石，台面光洁平滑无缝，色泽亮丽持久，性能安全稳定，可抗静电，耐老化且韧性好，强度大，无毒无公害，无辐射，安全环保，并可以抵抗多种弱酸、弱碱及强氧化剂腐蚀； 3.柜体选用宝钢等同等质量水平品牌的冷轧钢材料制作，板材厚度≥1.0mm，坚固耐用；结构承重件筋、梁厚度≥1.2mm；整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点；表面喷涂前经过脱脂磷化等处理后表面喷漆，喷漆涂层硬度≥2H（铅笔硬度）； 4.柜体为抽屉和对开门柜组合设计，方便物品分类存放，对开门柜内配有多层屉板，可上下调节存储空间，均匀受力的情况下，单层隔板承重能力达到30kg； 5.抽屉抽拉采用U槽式设计，抽屉滑轨选用海福乐或海蒂诗等同等质量水平品牌的16英寸三节滚珠滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能，抽屉可整体拉出，保证在抽拉过程中抽屉不滑脱，安全、可靠； 6.柜门所用铰链有三维调节功能，易安装调节，无级悬停，三合一连接件稳定性强，关闭时慢回弹，无噪音，拆装维修快速简便； 7.柜座比柜体前端面缩进尺寸≥20mm，采用不锈钢材质，易消毒清洁不生锈，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 8.选用优质五金配件，性能可靠，经久耐用且美观时尚。 |
| 31 | 四联读片灯 | 1 | 固定孔距离：390mm 最大误差：±0.5mm 净重：3KG 光源色温：8000K-12000K 观片灯的工作条件： a)环境温度：+5℃~+40℃； b)相对湿度：≤80%； c)大气压力：86kPa~106kPa d)额定电压：AC220V±10%、频率：50/60Hz。 |
| 32 | 蛇皮灯 | 1 | 升降杆调整范围：1300㎜—1500㎜ 电源电压：220V±22V 50Hz±1 Hz 输入功率：≤200VA 环境温度：5℃--40℃ 湿度：≤80% 大气压力：86Kpa--106 Kpa 使用灯泡功率：≤200W 产品不断更新，请以现货为准 三、 适用范围 该产品用于医院实验室检查等使用。 四、 使用方法 1． 根据需要高度调整升降杆：松开固定琐套，调整升降杆至适当位置后锁紧，固定琐套。 2． 将电源插头插在电源插座上。 3． 打开电源开关，灯泡亮。 4． 根据需要可转动灯罩或软管以改变照明方向。 五、 注意事项 1． 在更换灯泡时，一定要关闭电源开关，并拔下电源插头。 2． 灯泡不能超过200W，可用白炽灯泡。 3． 如发现电源线破损，禁止使用。 |
| 33 | 紫外线灯（车） | 1 | 配两支灯管（有臭氧） 配两支灯管（无臭氧） 光源类型: 紫外线光源 功率: 51-60W |
| 34 | 换药椅 | 1 | 规格：780*600*1100 |
| 35 | 中医适宜技术用具 | 1 |  |
| 36 | 自助挂号机 | 1 | 屏幕尺寸：19英寸 内存容量：2GB 内存类型：DDR3 硬盘容量：60GB 操作系统：WINDOWS 7 成色：全新 是否触摸：触摸屏 |
| 37 | 扫码枪 | 1 | 颜色分类: 一维有线ZL2200 一维有线支 |
| 38 | 医用窗帘 | 1 | 款式: 普通打褶 打孔帘 适用对象: 飘窗 八角窗 凸窗 落地窗 其他/other 平面窗 拐角窗 弧型窗 遮光功能: 装饰+半遮光 材质: 布 纱 涤纶 纯色 计价单位: 米 简约现代 平帷 荡度 |
| 39 | 隔断帘 | 1 | 加厚120*180高+杆120 材质: 涤纶 |
| 40 | 条码打印机 | 2 |  |
| 41 | 医保读卡器 | 1 | 颜色分类: HD-100+HD-550键盘1套 |
| 42 | 预留插座 | 21 |  |
| 43 | 患者挂号建卡相关设备用物 | 1 |  |
| 44 | 艾灸治疗仪 | 1 | 可以使用≥20个灸头同时施灸，电脑控制、每个灸头可单独设置使用温度，有灸头温度、时间设定显示、带有腹部七个穴位的组合灸头，不需单独固定， *每个灸头单独控制温度 1、电源输入电压和频率 a）电源电压:AC220V±10% b）输入额定功率:240VA±10% c）电源频率: 50Hz±2% 2、输出参数 a）灸头阻抗30Ω±10 b）单个灸头功率：5W±10% c）输出额定电压： 12V±10% 3、电气安全性能 a）外壳漏电流：＜0.1mA b）患者漏电流：＜0.1mA c）A电介质强度: 4000V 4、环境条件 a）环境温度：+10℃～+40℃ b）相对湿度：30%~75% c）电源为 AC220V±10%、50Hz±2%。 d) 熔断器容量：3A |
| 45 | SSP治疗仪 | 1 | * 1.电压：0-5000V 2.频率：0.5-60Hz 3.脉宽：0.4-2.2ms *4.自增功能：最大到1000V（头面）、最大到2000V（肢体）、最大到3000V（躯干）、最大到5000V（截瘫） *5.浪涌：头面部和肢体有浪涌治疗功能 6.极性：正极性、负极性、交替（60秒自动切换一次） *7、全电脑控制，记忆功能，硅橡胶轻触按键中英文标注（内置指示灯） 8、不低于四参数LED数码显示 9、治疗频率选择≥3组，且可自由调节。 *10、强度0-99/自增调节0—255级；强度可从“0”逐渐调至最大 11、输出极性为双模式：极性手动转换、可选极性自动转换 *12、治疗输出13路26通道 13、宽范围低电压稳压装置 14、定时工作，倒计数计时，0~60分钟可设定 |
| 46 | 智能上下肢 | 1 | 最大承重：182Kg 适合身高范围：140CM～190CM 步频范围：5～210 步/分钟 功率范围：5～900 W 按键式显示器,7英寸显示屏 可调节式座椅，可进行360°旋转，每90°一档锁定 可调节的座椅靠背，调节范围80度-170度 扶手长度可调节，调节距离：340mm 座椅距离可调节，调节距离：270mm 髋膝关节支撑架（选配），活动范围：0-180度，左右双侧可换 *分级抗阻式全身有氧运动：32级阻力可调，锻炼躯干和四肢大部分肌群，有效提高心血管和肌肉功 液晶显示：步频、功率、能量消耗、时间、速度、负荷等参数。 提供无线心率接收功能（选配），实时显示患者的心率情况，及时根据心率的运行做合理的恢复训练。 *可自定义阻力曲线 *快速开始，手动模式，等功率模式，用户模式等9种运动模式 |
| 47 | 红外偏振光治疗仪 | 1 | 1、双路输出，可同时治疗两个病灶部位或两个病人； 2、偏振光有效光谱波长：600nm～1600nm； *3、偏振光传输方式：石英导光棒传输光能，保证光谱品质； 4、配四种治疗头，最大光功率分别为：≤1300mW、≤1100mW、≤4000mW、≤30W； 5、治疗头出光口光斑直径分别为：≤Φ7mm、≤Φ10mm、≤Φ80mm、≤Φ120mm； 6、光功率调节功能：四种治疗头均可在其最大光功率的10%～100%间分十档可调； 7、治疗头调节支臂：万向阻尼式，长度≥100厘米； 8、 输出控制模式：四种治疗头均具有连续、间歇、振荡3种输出控制模式； *9、振荡模式下不间断输出，且能自动控制强弱动态变化，防止能量积聚引起灼伤； *10、振荡模式下可按治疗需要调节振荡功率变化区间，针对性治疗，增强疗效； 11、治疗时间控制：可在最大0～60min范围内按需要设置； 12、间歇时间控制功能：通、断时间均可在1～9s之间分别调节； 13、7.5寸（含）以上液晶显示，实时可见治疗参数及动态变化； 14、具有参数设置记忆功能，避免重复操作； *15、具有治疗头实时温度显示功能，超温自动停机功能，安全、人性化； 16、可显示设备累计使用时间，方便用户掌握设备实际使用寿命。 |
| 48 | 电子血压计 | 1 | 心律测量 测量脉博 测量血压 电源适配器 高血压报警 疾病: 高血压 症状: 血压高 血压仪器种类: 电子血压计 选购热点: 体动提示 全自动 字体大 屏幕大 背光显示 配AC电源 |
| 49 | 医用血氧仪 | 1 | 适用于对患者的脉搏氧饱和度测量 适用部位: 手指 |
| 50 | 心电图机配置推车 | 1 | 附加功能: 移动 支架结构 材质: 塑料 塑料材质: PVC |
| 51 | 简易呼吸器 | 1 | 医疗器械产品名称: 呼吸机 呼吸机类别: 单水平 增值服务: 主机保修两年 疾病: 睡眠呼吸暂停综合征 症状: 睡眠呼吸暂停 适用人群: OSA睡眠呼吸暂停患者 颜色分类: 深灰色 |
| 52 | （模式2型）便携式负压吸引器 | 1 | 医 脚踏式吸引器 吸痰器类别: 电动吸痰器 疾病: 呼吸道疾病 症状: 呼吸道阻塞 咳嗽 痰多 适用人群: 不限 颜色分类: H002 |
| 53 | 医用红外线额式电子体温计 | 1 | 额温 疾病: 上呼吸道感染 流行性感冒 病毒性感冒 寒感冒 风热感冒 症状: 发冷 发热 头晕 头痛 恶寒 流涕 鼻塞 适用人群: 不限 儿童 成人选购热点: 婴儿/儿童专用 非接触式 |
| 54 | （HY—型）医用便携式氧气瓶及配套吸氧装置（持续使用1小时以上） | 1 | HC型供氧器 |
| 55 | 血糖仪 | 1 | 疾病: 低血糖症 糖尿病 血糖用品: 血糖试纸+针头 适用人群: 儿童 老年 颜色分类: 稳择试纸50片*2+100针头 |
| 56 | （医用钢制）治疗盘 | 1 | 基础外科 消毒器械 外科/敷料 药箱/出诊箱 颜色分类: 240×160×50，三孔，配瓶 300×198×50，四孔，配瓶 310×240×31，四孔，配瓶 400×300×33，五孔，配4个瓶 批准文号: 不锈钢治疗盘 是否为进口: 否 |