第一包

设备一：低速手机技术参数

1、采用钢球轴承，内置5套轴承，运转灵活；

2、弯机采用扳手式的车针装取方式，夹持力大，安全可靠；

3、传动比1:1；

4、额定转速≤40000rpm；

5、弯机的夹持力≥45N；

6、冷却形式：外部雾化冷却，与外喷水马达连接使用；

7、与马达连接时，无振动，不发热；

8、可进行135度高温高压蒸汽消毒；

9、用电动马达（空载电流≤0.3A）带动弯机加之负载，运转5秒后，电流增量≤0.15A。

设备二：光固化机技术参数

1、三种可调工作模式：全功率模式、渐亮模式、脉冲模式；

2、电压：220v 60HZ 功率20W ；

3、光谱特性：范围430-490nm；

4、工作定时：20秒（5秒响一次）；

5、固化深度：20秒固化树脂深度大于3mm。

设备三：全自动封口机技术参数

1、中英文显示打印切换、键盘输入控制、内置时钟和参数可以设置并具有自动储存功能；

2、块石升温和辅助降温，满足快节奏温度转换的工作需要；

3、电脑智能温度控制设计，工作温度60度-220度任意切换；

4、浮动式恒定牙医压合结构设计，适应立体袋和不同厚度纸袋的封口需要；

5、故障自动报警指示；

6、可实现测试时间，封口温度、压力、速度、封口时间、操作人员、设备编号的中英文打印。

设备四：医用放大镜技术参数

1、高分辨率；

2、全视场成像清晰，无变形扭曲；

3、镜片防雾防霉，光学透过率99.5%；

4、独立瞳距调节、上下位置调节、耳机铰链调节机构，使双目视场易于融合，免除头晕和视觉疲劳；

5、光学参数：放大倍率2.5x  3.5x；

6、配医用头灯；

7、 医用级LED光源，色温5500K，显色指数CRI>90%,色彩还原逼真，照明光斑清晰圆润，亮度连续可调。周边光斑清晰均匀；

8、人体工程学的设计，佩戴舒适，轻巧便携，医生双目视线与照明光线几乎同轴，可以照亮人眼视线所及的任何区域，实现了同视轴无遮挡深部照明。

9、采用供电交直流两用，设有充电保护功能，反复充放电500次电池能量不衰减。电池充满电后可在最大亮度情况下连续工作7小时以上。接上交流电源，则头灯可以持续不间断工作；

10、LED光源2万小时超长寿命，远大于传统医用卤素灯光源寿命和疝灯光源寿命；

11、标配黄色滤片，可有效减少蓝光，在牙科手术中避免光固化。

设备五：封口机技术参数

1、外置标准手术刀片 塑料外壳绝缘性能良好；

2、额定功率：500W 槽腔容量：350ml。

设备六：手机注油机技术参数

1、同时给三只手机注油；

2、三种模式可选（短模式、长模式、超长模式） 额定功率：35W 槽腔容量：350ml。

设备七：无油医用气泵技术参数

1、机头1个，拖1-2台牙椅；

2、功率0.75KW，220V；

3、单位产气量150升每分；

4、38L储气罐。

设备八：根管长度及牙髓活力测试仪技术参数

1、屏幕78*59mm反射式彩色液晶显示屏；

2、采取双频测量电路，可以进行牙髓活力测量；

3、机器能够自检；

4、折叠机身、大容量锂电池，通用快充接口。

设备九：根管马达技术参数

1、无线式LED光源根管治疗系统；

2、大视野操作；

3、速度范围（rpm）：140-550；

4、转速比：16:1；

5、具有取断针模式。

设备十：洁牙机技术参数

1、内置式；

2、超声电控模块；

3、快插式手柄 ，工作尖三个。

设备十一：热牙胶充填系统技术参数

1、具有自动保存模式，下次开机显示的模式为最后一次使用的模式。适用于不宜拔牙又需要治疗或者暂时保留患牙者的根管内充填；

2、三维子弹注射式；

3、系统内设置感应开关，自动调整温度；

4、牙胶真360度旋转，适合任何牙位。

设备十二：牙周喷砂机技术参数

1、大气压力86-106KPA；

2、工作水压200-400KPA；

3、工作头喷水量；

4、工作头喷砂量。

设备十三：牙科移动边柜技术参数

1、3个80mm抽屉；

2、2个130mm抽屉，带锁；

- 一级钢柜体、仿瓷台面。

设备十四：牙科综合治疗台技术参数

一	设备要求：

1、设备安全类别 I类B型；

2、内（外）置式地箱，下挂式器械盘；

二	主要技术参数

1、额定电压、频率：220V，50Hz；50/60Hz；

2、气源气压：0.6Mpa-0.8Mpa；

3、水源水压：0.2Mpa-0.4Mpa；

三	技术及设计要求

1、牙科（患者）椅设计：

1.1	采用直流电机驱动。牙椅的俯、仰采用快速电机，方便高效；

1.2	皮革材质，方便擦洗，消毒；

1.3	双扶手设计，扶手可向下旋转；

2、医生操作台设计：

2.1	设有电脑触摸式按键；

2.2	医生操作台采用气刹控制，调节轻松灵活 ；

2.3	医生单元采用固定式器械盘，并配有整体塑料保护罩。

2.4	可拆卸式器械挂架盒

3、脚开关设计：

3.1	可控制手机转速，实现高速手机干、湿转及吹屑气；

3.2	可控制器械给水；

4、口腔灯设计：

4.1	光照区光线均匀，光区界限分明，无散射；高效散热设计，避免灯头和光照区发烫的现象；

5、医生座椅设计：医生椅椅背高度可单独调节、倾斜度可调。

四、整机配置要求

4.1	标准配置

4.1.1  三用喷枪

4.1.2  整体陶瓷痰盂1套

4.1.3  多功能脚控开关 1套

4.1.4  强吸，弱吸工作手柄 各1套

4.1.5  医生座椅 1套

4.1.6  口腔灯、A型灯臂  1套

设备十五：空气消毒机技术参数

1、安装方式移动式，最大适用体积：60立方米；

2、外形：400*400*950；

3、消毒方式等离子体+静电吸附；

4、额定循环风量1000立方/小时；

5、设备工作一小时，臭氧残留量小于0.005mg每立方；

6、人机共存；

7、采用V型分子过滤器和新型多功能等离子模块；

8、高中低三挡可调风速；

9、一键锁定功能；

10、工作时间自动累计功能；

11、高档液晶显示屏，远红外线遥控。

设备十六：紫外线消毒柜技术参数

1、电压220V  功率30W；

2、结构玻璃金属壳；

3、杀菌容积16升；

4、采用高强度紫外线消毒杀菌。

设备十七：高压灭菌器技术参数

1、电源电压：AC 220V ±10%；

2、频    率：50/60Hz；

3、电线插头：三芯；

4、最大功率：2000VA；

5、电    流：9.1A；

6、容    积：23L；

7、灭菌温度;121摄氏度，134摄氏度；

8、特殊灭菌:灭活艾滋（HV）,乙肝（HBV）疯牛病毒及芽孢；

9、干燥程序:强力真空干燥，器械剩余湿度<0.2%；

10、显    示:触摸屏；

11、测    试:Bowie&Dick测试，真空度测试，helix测试；

12、安全性:安全阀，气动锁，故障自检系统；

13、灭菌纪录:打印机和USB记录灭菌过程；

14、供水系统:敞开式水箱可消毒清洗，净水箱容积：4L，废水箱容积：3.5L；

15、水质检测:可检测水质是否符合设备要求；

16、清洗程序:可自动清洗内部管路和蒸汽发生器；

17、灭菌室配置 5层活动托盘架配3个托盘。

设备十八：高速手机技术参数

1、头壳大小：大头。

2、连接形式：快换接头式，四孔、二孔均可，具有水路防回吸功能，防止交叉感染；

3、采用钢球轴承；

4、工作气压：四孔，025-0.27 MPa 。二孔，0.2-0.22MPa；

5、耗气量：30-36L/min；

6、机芯动平衡≤180μg ，径向跳动量：≤0.01mm；

7、冷却形式：单点喷雾；

8、转速：310，000-360，000转/分钟；

9、切削力：径向≥1.1Kg   轴向≥2.0Kg；

10、噪音：≤65dB；

11、扭矩：0.12～0.13N.cm；

12、在水压为200kPa时, 冷却水流量＞50mL/min；

13、可进行135度高温高压消毒。

设备十九：蒸馏水机技术参数

1、额定功率：750W；

2、容量：4L。

设备二十：负压吸引装置技术参数

1、电压220V  功率 450w；

2、抽吸流量310 升/分；

3、最大真空 -14KPA；

4、噪音 60dB。

设备二十一：检查鼻镜(成人)技术参数

1、不锈钢材质，可反复消毒；

2、符合人人体流线型握把；

3、圆角剪裁边缘光滑无毛刺；

4、成人使用。

设备二十二：检查鼻镜（儿童）技术参数

1、不锈钢材质，可反复消毒；

2、符合人人体流线型握把；

3、圆角剪裁边缘光滑无毛刺；

4、儿童使用。

设备二十三：特种喉钳技术参数

1、管式下弯；

2、一柄三头。

设备二十四：电耳镜技术参数

1、探头配4种，配置LED高光灯；

2、ABS材料抗冲击、耐高温、耐低温；

设备二十五：耳显微钳技术参数

1、两种角度90度和120度；

2、不锈钢材质，耐高温。

设备二十六：耳鼻喉科综合治疗台技术参数

1、标准配置:

治疗照明灯：1 个

喷雾枪 ：3 个

吸枪：1 个

吹枪：1 个

内置led冷光源：1 个

喉镜预热器：1 个

滴药瓶：2个

镊子杯：4个

棉球杯：2个

不锈钢污物桶：2个

排污装置系统（带报警装置系统）：1 个

阅片灯：1 个

微电脑独立控制系统：1 个

医生座椅：1 个

病人椅：1 个

2、操作台面：治疗台台面采用高级双层夹胶玻璃材料制作，箱体采用钣金折弯工程及喷漆工艺；流线型设计制作；

3、药喷枪：2直1弯，可拆卸，枪体轻巧且手感好，喷雾均匀，无滴水现象，有残液回吸功能故不易堵塞，采用双动开关且提起工作时噪音≤50dB；

4、吸枪：吸力0-700mmhg,吸力可调，防回流装置，安全环保，易清洁，配2支3mm、3支2.5mm吸引管，噪音≤50dB；

5、吹枪：正压：0-0.28Mpa，有压力调节功能，噪音≤50dB；

6、LED照明灯：色温3200-3500K，光照度≥1200LX，9V、6W，使用寿命10万小时，光色柔和聚束光线，无热辐射，无发热感，带阻力平衡支臂，操作移动可在任意位置固定；

7、内置式冷光源：LED光源；3.7V；50W，为设备扩展功能，预留空间；

8、独立智能控制系统：控制整机电源及治疗台所有工作单元、强电转弱电；

9、排污清洁装置：主、副污物瓶设计，欧美安全环保标准要求设计，集中式污物处理方式，严格按照医疗产品的排放要求设计，并有污物容量上限自动预警指示灯功能；

10、正压力泵：75W，进口空压机，性能稳定，噪音小≤50dB，使用寿命长，最高压力为3Kg/cm²以上；

11、负压力泵：350W，：性能稳定，噪音小≤40dB，使用寿命长，最高吸引力为700mmHg；

12、病人椅：电压220V 功率280W  可承受压力250kg 升降行程495mm-615mm靠背可调角度90-135度 ，座椅可以180度旋转，独立脚控控制。

第二包

设备一：全自动血小板功能分析仪技术参数

1、仪器类型：桌面式；

2、运行模式：支持随到随测，能同时检测多于2个不同项目；

3、操作模式：血样原始管上机，机器全自动操作；

4、检测通道：不少于4通道；

5、检测时间：每小时不少于10个样本；

6、样本类型：全血检测，不需预处理血样；

7、检测原理：细胞流式微孔检测技术；

8、反应温度：室温；

9、样本体积：<0.5ml；

10、数据储存：20万测试；

11、电源：220V±22V，50Hz±1Hz；

12、显示器：LCD触摸屏；

13、试剂类型：冻干或液体试剂；

14、24小时待机：支持。

设备二：红外线治疗器技术参数

1、支臂上下范围(mm)：450～1500；

2、照射头旋转范围：360°；

3、仰角范围：270°；

4、波谱范围：2μm～25μm；

5、稳定度：10°；

6、电源条件：AC220V；
7、额定频率：50Hz；
8、输入功率：250 VA；
9、光谱波长：2～25μm；
治疗器使用环境条件：
1：温度5℃～40℃；
2：相对湿度≤85%
3：治疗板使用有效期≥1000～1500小时；
4：加热器使用≥2000小时。

设备三：电子血压计技术参数

1、显示方法: 数字式显示方式；

2、加压方式: 智能自动加压；

3、测量范围: 压力0-299mmHg(0-39.9kpa)；

4、本体重量: 约1500g (不含电池)；

5、测量臂周: 170mm-320mm；

6、测量精度：压力±3mmHg（±0.4KPa）以内；

7、脉搏：±5%。

设备四：中频治疗仪技术参数

1、输出电流强度：在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。

2、输出通道：四路，输出电流独立可调。

四路同步电刺激、异步电刺激通道；

四路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道；

两路离子导入通道；

两路干扰电治疗通道；

3、内置临床处方：99个专家处方；

4、工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%；

5、调制频率范围：在0～150Hz范围内；

6、差频频率范围：在0～100Hz范围内；

7、调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%；

8、动态节律：4s～10s；

9、差频变化周期：15s～30s；

10、基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）；

11、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波以及它们的组合；

12、温热电极（温控）：37℃～45℃、高、中、低三档可调；

13、时间调节：默认处方时间：10min～40min，误差±10%。时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%；

14、电源条件：交流220V/频率50Hz；

15、输入功率：≤150VA；

16、工作环境：温度5℃～40℃，相对湿度≤80%，大气压力860hPa～1060 hPa。

第三包

设备一：13C呼气分析仪技术参数

1、一键式操作完成测量，操作界面直观简便，无需专业人员；

2、分析速度＜2分钟／对样品；

3、开机预热时间≤20分钟；

4、检测样品浓度范围1%--6%;

5、全中文界面，病人信息存储及查询功能；

6、完善的仪器自检功能，随时进行仪器核心部件的的检测判断；

7、精密度：δsd不超过0.2%o, C . V 不超过±1%;

8、稳定性：在8小时内测量， C . V ．不超过±1%;

9、孔间差：△δ不超过0.3‰;

10、准确性：测定 DOB 在10的气体，偏差不超过±10%;

11、CO2线性：CO2浓度在1%~6%范围内，相关系数 R≥0.99;

12、大于或等于10通道以上机型；

13、红外光源，高效率、长寿命、低衰减；

14、设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒所提供的制剂剂型既能有效规避假阳性又能有效规避假阴性；

15、设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒所提供的采样系统有完好的呼气结束瞬间密闭装置（其中的呼气样品袋须内置自动止回阀）,以保证呼出气样品合格的密闭性，不有丝毫泄露；

16、设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒所提供的制剂采样时长不超过20分钟，最大限度减少医护人员工作量及患者的待诊时间；

17、设备接口为止回阀专用适配器接口，可接驳内置止回阀的专用自动密封气袋。

设备二：红光治疗仪技术参数

1、性能参数：

1.1波长:620nm-650nm；

1.2光功率 :显巨出光口40mm处>3W；

1.3治疗深度 :3~5cm；

1.4整机功率 (电功率):＜15OW；

1.5光功率密度范围：距出光口40mm处1OOmw/cm2±25%:

有效红光辐照度 的均匀性应大于0.4.

有效红光辐照度的不稳定度应不大于±10%,

2、产品结构 、整机参数：

2.l产品结构:主机台车；冷光辐射器一台;机械臂一个；

2.2辐射器 360°旋转,机械臂手动升降,垂直方向升降高度≤50cm；

2.3时间设置:1-99分钟任意设置，精度误差＜2s,电子计时面板,操作简单方便；

3、光源：

3.l光源为大功率 LED光源 (半导体固态光源), 光源直接发出冷红光 (无需配滤色镜), 配有透镜式光学系统；

3.2光源寿命 >50000小时；

3.3治疗时,切勿直视光源；

4、正常工作条件

4.1环境温度:5℃~40℃；

4.2相对湿度 :≤80%；

4.3大气压力 :8bkpa~10bkba；

4.4使用电压 :AC220V±22V,50Hz±lHz。

设备三：气管插管训练模型技术参数

1、模型为成年男性，形态逼真，包括头、颈、胸部、真实大小的双肺以及透明胃，解剖标志明显，便于操作定位；

2、采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高；仰卧位，头可后仰。

3、可触及颈动脉搏动；

4、胃部透明便于观察胃管插入的位置瞳孔示教：一侧瞳孔正常，一侧瞳孔散大；

5、可行经口、鼻气管插管操作并配置电子监测系统；

6、插入气道供气可使双肺膨胀，且有语音提示；

7、插入食管供气可使胃膨胀，且有语音提示；

8、喉镜压迫牙齿力度过大，有语音提示。

第四包

设备一：免散瞳眼底相机技术参数

1、视场角度：45°；

2、工作距离：42mm；

3、最小瞳孔拍摄直径：3.5mm；

4、拍摄类型：免散瞳彩照；

5、辅助对焦功能：双圆点辅助对焦；

6、调焦方式：实时显示调焦；

7、固视灯：内置绿色LED固视灯 +外置LED固视灯；

8、数码采集形式：内置工业相机；

9、采集像素：500万；

10、亮度调节：无级调节；

11、额托调节：旋钮转轮；

12、主机工作站连接方式：USB连接；

13、机身移动：左右摆动、前后平移；

14、影像工作站：TF眼科影像系统；

15、人机界面：显示器可实现眼底红外实时监控画面；

16、与患者接触部分：额托、头托、支架采用ABS绝缘塑料。

设备二：电脑验光仪技术参数

1、显示屏：7寸彩色可翻转触摸屏；

2、打印：热敏感打印机；

3、外置数据连接：RS232/蓝牙；

4、颚托机头电动升降；

5、自动云雾视图，测量准确可靠；

6、功率：110V-240V  AC，50/60Hz，50W；

7、尺寸重量：487×262×467mm，17kg；

2、技术参数

2.1视标：自动云雾图；

2.2顶点距：（VD） 0.0 , 12.0 , 13.75 , 15.0mm；

2.3球镜度：-25.00D ~ + 22.00D（0.12/0.25D步长，VD12mm）；

2.4柱镜度：0.00D~±10.00D（0.12/0.25D步长）；

2.5轴位：0°~180°（1°步长）；

2.6最小测量瞳孔直径：2.0mm；

2.7瞳距测量：10 ~ 85mm（1mm步长）。

设备三：裂隙灯技术参数

1、显微镜类型：伽俐略平行式；

2、变倍方式：5档转鼓变倍；

3、放大倍率：6×、10×、16×、25×、40×；

4、目镜倍率：12.5×；

5、屈光度调节：-6D～＋6D；

6、裂隙宽度：0mm～14mm连续可调；

7、裂隙长度：0.2mm、1mm～14mm连续可调；

8、光源：LED；

9、光源调节：无极变倍；

10、裂隙角度：0°～180°由垂直到水平方向连续可调；

11、裂隙倾斜：5°、10°、15°、20°四档；

12、滤 色 片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片；

13、光阑大小：Ф14、Ф10、Ф5、Ф3、Ф2、Ф1、Ф0.2（单位：mm）；

14、输入电压：220V；

15、输入频率：50Hz/60Hz。

设备四：视力表灯箱技术参数

1、按标准制式调制，符合当前新国标；

2、亚克力面板丝印，视标；

3、LED光源恒定、亮度均匀、无辐射、节能、免维护、使用寿命长、经久耐用；

4、有E字标、散光视标、红绿视标，可进行多功能测试；

5、铝合金箱体，美观大方、坚固耐用。

第五包

非接触眼压计技术参数：

1、测量范围：（0～60）mmHg

测量量程：30mmHg，60mmHg

测量精度：1mmHg

工作距离：11mm

对焦方法：对焦点+对焦提示

2、对焦方式：三维自动对焦/手动对焦/触摸屏对焦；

3、内部固视灯：绿LED；

4、自动对焦范围：左右：0-11mm；上下：0-20mm；前后：0-11mm；

5、显示方式：彩色大屏幕液晶显示屏；

6、输出方式：快速热敏打印机。

第六包

动脉硬化检测装置技术参数：

1、血管狭窄检测单元：用于下肢动脉粥样硬化全自动检测及心血管事件发病风险的预测，主要检测参数：ABI：踝臂指数； UT：脉波上升时间；%MAP：平均动脉压；

2、血管硬化检测单元	用于全身动脉硬化的早期检测和临床药物评价的重要检测指标，主要检测参数：baPWV(左)baPWV(右) ；

3、示意图形象提示患者血管的状态，简单明了了解血管情况；

4、血管年龄自动生成血管年龄并显示在报告中，方便患者了解自身状况设备性能及要求；

5、外周血管压力波动同步检测技术：在同一心动周期内采集信号，实时感知双上肢和双下肢压力波动，保证ABI测量精确度高，重复性好。对于紧张、心律不齐、心功能不好的患者也能够准确检测；

6、双层线性膨胀传感器技术（oscillometric法）：针对下肢血压检测，交叉捕捉最强的信号来源，保证脚踝部检测值准确性；

7、滤波功能：可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波自动滤掉，以保证结果准确；

8、网络连接：有线传输，无线传输,可连入医院内数据库，电子病历联网和病理检查系统等，方便远程处理；

9、数据检索：可通过输入简单的ID信息实现数据检索；

10、图形及画面显示；

11、可显示四肢脉搏波波形图；

12、可显示不同年龄、性别的PWV标准曲线；

13、可现实baPWV,ABI 血管疾病危险因子诊疗分析形象示意图；

14、7英寸中文彩色触摸液晶显示屏彩色LCD，显示分辨率：800×480像素。