- 采购需求

- 采购标的

1.采购标的

| 包号 | 品目号 | 采购内容 | 数量 | 是否允许采购 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 3-1 | 腹腔镜(4K荧光) | 1 | 是 |

- 商务要求

1.实施的期限和地点

# 1.1采购项目（标的）实施的时间：合同签订后60天内

# 1.2采购项目（标的）实施的地点：北京市第六医院指定地点

2.付款条件（进度和方式）

以最终合同签订为准。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020）123号））

4.售后服务（质保期）：三年

- 技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市第六医院配置基础设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★（1）投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★（2）投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★（3）投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★（4）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2验收标准

# （1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

# （2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

# （3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3.货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1.保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 质保期限须提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额6%的承诺函。并保证质量保证期结束后10年内所提供的备件不得涨价。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

3.3为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

- 品目3-1： 腹腔镜(4K荧光)

（一）技术参数

一、4K摄像主机：1台

1、视频输出分辨率≥3840×2160。

2、内置菜单含黄增益/黄偏色，蓝增益/蓝偏色参数调节，优化色彩偏好设置。

3、内置菜单含亮度峰值、亮度聚焦区域参数调节，优化亮度偏好设置。

4、数码增强级别：≥64个级别。

5、内置菜单含自动感光功能（可自动调整光源上的光线设置以实现最佳光输出），可手动打开或关闭。

6、内置手术模式≥9种，须包括专业腹腔镜、宫腔镜、纤维软镜、关节镜、胸腔镜、鼻窦镜、泌尿外科手术模式。

7、主机全液晶触摸屏面板≥3英寸，语言包含中文及英文菜单。

8、成像模式支持白光模式、近红外光荧光模式。

9、近红外光荧光模式≥3种，包括支持：达芬奇荧光模式、亮光荧光模式和黑白荧光模式。

▲10、具有近红外透射模式，在开腹或腹腔镜外科手术中用于透照输尿管，可以术中实时输尿管显影。

11、主机面板上可设置白平衡、拍照、录像自动、快门亮度、变焦级别。

12、HDMI接口数量≥2个

13、摄像主机为原装单独主机。

二、4K摄像头：1个

▲1、摄像头传感器晶片数量≤3个，采集分辨率≥3840*2160。

2、最小照度≤1.5Lux。

3、摄像头可直接控制配套光源和持镜器。

4、摄像头遥控按键编程功能≥22种，包括白平衡；图像的放大缩小；循环数字变焦；亮度增大，减小；术野拍照及摄像功能；设备控制、持镜器控制等，具有荧光模式切换功能等。

5、摄像头控制按键≥4个，可自定义设置其遥控功能

6、摄像头防护等级≥IPX7

7、摄像头可采集荧光信号。

三、转接器：

1、光学变焦调焦转接器，变焦范围16-20mm±1mm。

2、无需工具拆卸，可接驳各种型号及品牌的镜子。

四、LED冷光源：1台

1、光源采用LED技术。

▲2、通用光纤卡口，无需适配器可兼容所有2.0-6.5mm直径的光纤。

3、光源主机具备待机模式和工作模式。

4、主机为液晶触摸控制面板≥3英寸，具有中文操作界面。

5、光源为单独主机且与摄像主机同品牌。

五、导光束：

- 1、直径6.5mm±1mm，长度≥3m。

- 2、可以高温高压消毒。

六、4K监视器：1台

▲1、OLED显示屏幕≥31英寸，与摄像主机同一品牌。

2、分辨率：≥3840×2160

3、防护等级≥IP43

4、可按偏好设置画面的RGB、Gamma、亮度、对比度等参数

5、响应时间≤0.1ms

6、视角≥175°

7、亮度≥540nits

▲8、对比度：≥100万：1

9、图像输入输出具有HDMI1.4、HDMI2.0、RGB(DVI)等数字接口,支持通过RS232端口和SDC端口进行串行通信。

七、气腹机：

1、最大气体流量≥45L/min，气体流量精度：±0.5L/min。

2、压力范围：1-30mmHg，5.3 压力测量数度：±1 mmHg。

3、具有一体化管组，包括无菌过滤器，加热丝，气腹管，及RTP管，并具有实时压力监测功能。

4、报警方式：图形显示和声光报警功能。

5、液晶触摸控制显示屏≥5英寸。

6、具有CO2消耗总量计算功能，并可显示数值。

▲7、工作模式：血管采集充气模式、高流量模式、儿童充气模式、肥胖症充气模式。

8、具有CO2气体加热功能，自动加热到37°C±1°C。

9、具有温度检测传感器，气体加热温度过高时会报警提示并停止加热功能。

10、压力传感器≥2个，具备实时压力监测功能，压力过高可自动泄气。

11、供气方式：钢瓶高压供气、室内中心低压供气。

12、具备液体污染检测感应器。

13、气腹管连接适配器                                    1个

14、重复使用气腹管                                      1条

八、高频手术设备：

1、适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血

2、CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电

3、具有8种以上工作模式，其中单极电切模式≥3种，单极电凝模式≥3种，双极电凝模式≥2种

4、纯切性能：1～200W（负载≥500Ω），要求功率连续可调

5、混切性能：1～200W（负载≥500Ω），要求功率连续可调

6、单极凝性能：1～120W（负载≥500Ω），要求功率连续可调，最大输出电压≥4800V

7、双极性能：1～100W（负载≥100Ω）,要求功率连续可调

8、喷凝工作模式调制频率12-24KHz可调

9、喷凝和强凝工作模式峰值系数≥6.0

10、三种单极电切模式：纯切用于组织精准的切割；混切1用于切割时带有少量止血时使用；混切2用于切割时带有更好止血效果时使用

11、三种单极电凝模式：柔凝能够达到最大的电凝深度，防止组织碳化，大大降低电极对组织的粘连；强凝非接触凝血，但输出峰值电压低于喷凝，适用于小面积的凝血；喷凝无接触高效表面电凝，透入深度浅，通过蒸发来去除组织，通常使用刀型电极或者球形电极凝血

12、两种双极模式：标准模式适用于大多数双极应用。保持低电压，以防止出现电火花；精细模式用于高精度和精细控制干燥量时使用。保持低电压，以防止出现电火花

13、柔凝模式采用带控的功率输出曲线：在组织出血低阻抗情况下快速提升至最高功率输出达到快速止血效果，在凝血完成到达高阻抗情况下快速降低输出功率达到避免组织碳化的止血效果

14、具备接触质量监督系统（REM）,并检测接触电阻变化，当中性极板和人体接触面积的电阻大于或等于150Ω，REM报警系统启动，同时高频手术设备输出停止

15、自动监测极板与病人皮肤的接触质量并以排灯形式显示，若接触质量高于设定值，会有声光报警并切断高频手术设备输出，确保安全。对接触不同人体组织，可以进行接触质量监督系统(REM)阻抗“初始”，“设定”功能，可以更大程度的降低负极板烫伤风险

16、开机调用最近使用的模式、功率等参数

17、内设开机自动检测系统和自动报警提示功能：自动检测错误代码和自动报警错误提示。

18、双脚踏接口：手术过程中不必进行单极、双极模式转换。对一台手术中同时会用到单极切、凝和双极凝功能的手术来说提供了便捷

19、单极模式启动可使用手控开关启动，也可使用单极脚踏开关启动

20、具备连接氩气刀功能

21、具备音量调节功能

22、单极脚踏开关：2个

23、双极脚踏开关：2个

九、光学内窥镜：

1、视向角：30︒

2、视场角≥75︒

3、有效景深范围≥25-250mm

4、视场中心角分辨力≥7.3C/（ º）

5、显色指数Ra≥85。

6、外管与主体采用激光焊接连接，可高温高压消毒。

7、最大插入部外径≤10mm，工作长度≥320mm。

十、工作台车(带监视器支架) ：1台

十一、长型角度接头： 1个

1、工作长度：11.5cm±1cm。

2、具有安全锁定装置。

3、可高温高压消毒。

▲4、配置内的钻头长度≥5级可调，每级≤0.5mm，能够与长型角度接头匹配使用；

5、2.0mm西瓜钻头：2个

6、3.0mm西瓜钻头：2个

7、4.0mm西瓜钻头：2个

8、5.0mm西瓜钻头：2个

（二）主要配置：

1、4K摄像主机：1台

2、4K摄像头：1个

3、转接器：1个

4、LED冷光源：1台

5、导光束：1根

6、4K监视器：1台

7、气腹机：1台

8、高频手术设备：1台

9、光学内窥镜：1根

10、工作台车：1台

11、长型角度接头：1套