01包：

品目1-1：超声波身高体重仪

- 全自动测量身高和体重

- 显示屏≥5.0 英寸，≥480x272 分辨率触摸屏

- 测量范围：身高：70～200cm

- 体重测量范围：1.0～200kg

- 允许误差：身高：±0.5cm 体重：±0.1kg

- 分度值 ：0.1kg。

- 可自动打印结果

- 体型：国际通用体格指数（BMI)

- 可实现中英文自由切换

- 标准接口，可通过本机与医院数据管理设备进行通讯

品目1-2：全自动血压计

1	产品生产企业需通过 ISO13485及ISO 9001国际质量体系认证，提供认证证明。

2	为确保临床精度，供应商提供的设备型号必须通过国际标准独立临床认证（ESH或BHS或AAMI）。

3	测量原理：示波法；

4	显示：LED数字显示。

5	测量位置：左、右臂，适用于各种人群，机体设计更方便孕妇、老年人、残疾人及各种行动不便的病人使用；

6	可测量手臂周长：18~43厘米；

7	血压显示范围：0~299mmHg；

8	血压测量范围：血压0~290mmHg；

9	脉率测量范围：30~240次/min；

10	测量精确：血压精度±3mmHg；脉搏测量精度±5%；

- 测量时间：单次测量时间≤41秒；

- SD值：收缩压标准差≤0.6mmHg,舒张压标准差≤0.6mmHg；

- 加压方式：气泵自动加压；

- 空气控制：机械排气阀自动减压；

- 排气方式：电磁阀快速自动排气；

- 压力检测装置：电容型压力传感器；

- 打印装置：热敏打印，自动裁纸；

- 打印模式：多种模式(高速打印, 位图打印, 图形打印, 列表打印,注释打印，ICT打印，条形码打印，二维码打印)；

- IHB功能：检测不规则脉波率，不规则脉搏标记；

- 超压保护：压力达到300mmHg时，急速排气保护。排气时间不大于10秒；

- 通信数据传输功能：测量设备具备与上位机通讯功能，且提供设备通讯协议；

- 语音播报功能：普通话指导测量,LED显示测量状态；

- 防盗：带防盗安全锁孔；

- 脉搏检测音：测量时按脉搏检测的拍数同步发声；

品目1-3：电子血压计

1.	测量原理；  示波法/听诊法

2.	血压测量范围：量程0～299㎜Hg

3.	脉搏数测定范围：  40～200次/分钟

- 压力精度；±3㎜Hg

- 脉搏精度；±5﹪

- 多种腕周袖带型号供选择

- 大屏幕LCD 背光

- 支持大于50组数据存储

- 配备内置电池和专用外接电源

- 排气调整：超压保护；自动排气调整

品目1-4：人体成分分析仪

1.分析评估身体各部位成分，为营养评估、肥胖评估、体重管理等提供数据支持;

2.增长控制及目标：目标体重，体重控制，脂肪控制，肌肉控制，健康评估（分）;

3.储存能力：≥200万条

4.支持多种语言：包括中文、英文；

5.测试时间：约60s±10%

6.多频段测量：1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz；（误差范围±5%）；

▲7.阻抗值测量范围：10～1200Ω；

8.手脚数据采集器：有效面积内任意10mm两点之间的电阻应不大于0.5Ω；

9.检测数据为实测值，非经验值估算值（需提供同一人录入不同性别/年龄信息的检测报告作证）；

10.	体重秤：量程：10～250kg（误差<1%）；

11.	测定项目：细胞内水分、细胞外水分，蛋白质，无机盐，体脂肪，身体总水分、骨骼肌、骨骼肌质量指数（SMI）、肌肉量，去脂体重，BMI，体脂百分比，腰臀比（WHR)，基础代谢率，内脏脂肪面积、节段性肌肉分析，节段性脂肪分析，节段水分分析、浮肿指数（两个维度ECF/TBF、ECW/TBW的全身和节段性浮肿指数）、营养评估（蛋白质，无机盐，体脂肪），肥胖分析（BMI、体脂百分比、腰臀比），体重管理（体重、肌肉量、体脂肪）；相位角

12.	历史数据对比分析：

成人版：体重、体脂百分比、肌肉量、内脏脂肪面积历史数据变化曲线图，全方位监控身体健康；

儿童版：体脂百分比、肌肉量历史数据变化曲线图，儿童身高、体重成长曲线图全方位监控身体健康；

13.	五段测量：左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢；

14.	应用原理：生物阻抗检测方法

15.	电极片：八点接触式电极

16.	设备屏幕：触摸电容屏≥12.1英寸；

17.	开关电源：AC 220±22V，频率50Hz；

18.	主板要求：存储≥4G,内存≥1G，USB≥2个，串口（Com）2*RS232，网口1*RJ45；

品目1-5：肺功能检测仪

一、技术规格

1.形式：便携式；

2.传感器：薄膜压差式流量传感器，标配2个传感器头；

3.显示屏：≥10英寸彩色液晶显示器；

4.体积检测：流量积分法；

5.测量精度：±3%或±50毫升以内；

6.流量范围：0.05-14升/秒；

7.体积范围：0-10升；

8.流量分辨率：≤0.01升/秒；

9.打印机：热敏打印机（纸宽112mm），自带中文分析报告；

10.存储病例：CF存储卡，≥20000个病例；

11.计算机接口：RS232C或USB接口；

12.预测公式：Knudson、Morris、Polgar、ITS、ECCS、Crapo-Hsu和Asia；

13.操作：中文界面，可用主机键盘操作，并有卡通人物模拟吹气模式，便于患者配合。

二、能够分析以下参数

1、VC、IC、TV、ERV、TRV、VC/HT；

2、FVC用力肺活量检测：流量-容积测量曲线、容积-时间测量曲线，质量控制，测量参数

2.1 FVC、FEV0.5、FEV1、FEV2、FEV3、FEV6、FEV0.5/FVC、FEV1/FVC、FEV1/VC、FEV2/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VCpr、FEV0.75、FET、

2.2 Text、Vext、Vext/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、等70个临床参数；

2.3、VC静态肺活量检测：容积-时间测量曲线，QC检查，测量参数VC、IC、VT、VC/H、ERV、VCin、IRV、VCex、RR、MV；

2.4、MVV最大自主通气量检测：容积-时间测量曲线，QC检查，测量参数MVV、VT、MVV%RR、BSA、AVI、MVV/BSA；

2.5、MV静息流量检测：容积-时间测量曲线，测量参数MV、TV、BR、RR、VR；                   3、分钟最大通气量：MVV、RR、TV、MVV/BSA、AVI；

4、分钟通气量：MV、TV、RR、BR、VR；

5、支气管扩张试验：SVC、FVC、MVV；

6、报告可自主选择打印参数，自动分析检测结果。

品目1-6：骨密度检测设备

1.测量方式:全干式沿骨轴测量，无辐射，适合于各种人群检测（儿童，孕妇，成人及老人）。全自动测量骨传播声速（SOS)，骨质指数（BQI），T值，Z值等数据。

2.测量部位：桡骨、胫骨部位测量

3.平行度角度提示软件：实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平行度，软件页面自动显示探头当前的角度位置，提示修正角度，从而便于快速矫正检测手法，提高检测效率。

4.在检测婴幼儿时，检测界面可显示动画，有效转移婴幼儿注意力，帮助医生快速，准确的完成检测。

5.超声探头的中心工作频率： 1.00MHZ,误差范围±15%。

6.骨声速（SOS）测量范围：2100-4800m/s，

7.具备USB接口；

8.超声速度SOS误差≤±2%；超声速度SOS精度≤0.3%，；超声速度SOS测量重复性≤1%

- 测量范围：0-100岁，自动分析；

- 计算参数齐全：

- 成人：T值、Z值、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄（PAB）、 预期发生骨质疏松的年龄（EOA)、相对骨折风险（RRF)，骨强度指数（BQI)

- 儿童：Z值、骨骼的生理年龄（PAB)、身高预测、肥胖度，BMI指数

- 具备高级校准模块，可显示当前温度以及当前温度下标准声速值并配有温度校准软件

- 病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份等，快速方便查找；测量结果可导出成EXCEL格式，便于医生进行数据统计和分析。

- 全中文彩色报告单，提供JPG、PDF、DOC等不同格式的报告，支持A4、B5、16K等尺寸报告格式。

- 可自定义显示报告内容，包括显示医院LOGO，选择隐藏部分参数等。

- 支持微信扫码自助下载打印报告。

▲18.完整的互联网功能和通信协议，方便接入医院的联网系统及专家远程会诊。

19.具备彩色图文报告输出设备

品目1-7：彩色B超（配备乳腺探头）

一、总体要求

适用于腹部、妇产科、泌尿科、生殖、小器官、心脏、血管、肌肉骨骼、TCD、新生儿、儿科、介入治疗等各科病例诊断

二、设备参数

1、全数字化超声成像系统

▲2、≥23英寸显示器，显示器可以上下左右活动、仰俯等

3、具备≥15英寸彩色LED触摸控制屏，触摸屏幕可直接进行各种功能操作。触摸屏可以进行感应式位置调整。

▲4、二维灰阶成像及分析单元：每帧线密度≥512线；针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节；接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹；B、B/M、C、D可独立调节，数码TGC≥8、LGC≥8段增益补偿调节，可预设置快捷TGC，一键调节

5、 M型显示及分析单元

6、彩色多普勒：显示方式为速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示，基线居中时，标尺显示最低血流测量速度≤0.9cm/s

7、能量多普勒

8、方向性彩色多普勒能量图

▲9、微血流成像技术

10、组织多普勒(TDI)

▲11、脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW）：最高测量流速为（无角度纠正时）PW：血流速度≥7m/s；CW：血流速度≥38m/s；取样宽度及位置范围多级可调，最小取样宽度≤0.5mm；具备实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算

12、谐波成像技术

13、双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像

14、一键优化功能

15、智能化图像优化技术，消除斑点噪声伪像，增强边缘显示，显著提高图像分辨率和对比度

16、梯形成像功能

17、主机一体式耦合剂加热器

18、探头接口≥5个

19、主机内置USB接口≥6个，前置USB接口≥2个

20、数字化SSD固态硬盘容量≥500GB，可永久存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

21、动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像

22、具有图像存储与（电影）回放重现单元

23、软件系统支持妇科、产科、胎儿心脏、腹部、成人心脏、新生儿颅脑及心脏、小儿心脏及髋关节、儿科、小器官、血管、造影及介入引导超声检查

24、探头配置：宽频腹部凸阵探头1支，宽频线阵探头（3-13MHz）1支，宽频微凸阵腔内探头1支，成人相控阵探头1支，小儿宽频小凸阵探头1支

25、适用于腹部凸阵探头穿刺架三套

▲26、颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取内膜厚度值,并实时更新，测量结果参数≥7项

27、 应变式弹性成像技术

28、 剪切波弹性成像

29、造影成像技术及造影定量分析功能

品目1-8：数字化心电图机

1.主要功能：静息12导联心电图、计算法18导联心电图。

2.导联选择：自动或手动。

3.输入保护：标配导联线内附除颤保护电路。

4.AD采样率：≥8000 Hz/Ch

5.输入阻抗：≥50MΩ

6.耐极化电压：≥±550mV

7.共模抑制比：≥100dB

8.频率响应：0.5Hz-300Hz

9.标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±5%

10.时间常数：≥3.2秒

11.滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波

12.不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警

13.电极脱落：液晶显示器显示脱落部位

14.操作模式：可自动或手动，自动操作时支持实时或回顾记录

15.心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能

16.冻结记录：支持3分钟波形冻结记录模式

17.波形质量检测：可实现波形质量稳定情况下，设备自动开始记录

18.显示方式：≥6.5"液晶显示

19.记录器：内置热线阵打印,可同步打印12道心电波形。

20.走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S可调

21.电极噪声标记：双模式（屏幕，报告）提示，点划线热敏标记打印，热敏报告可显示噪声、脱落的具体时间段；

22.QTc算法：≥4种

23.测量分析：具备12导联心电性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量

24.测量分析：自动分析功能

25.自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值.

26.外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ

27.其它输出接口：USB/SD

28.存储和传输：内置800份心电图，扩展支持3000份以上外部设备存储

29.输入设备：可连接条码枪、读卡器

30.在不安装插件或软件情况下，可通过电脑端进行设备数据的查看及打印

31.需具备系统登录加密功能，开启后可实现用户使用密码登录

32.网络：标配LAN有线网络接口，内置WIFI网络连接

33.安全性：电击防护类型: I类CF型。

品目1-9：心脏除颤仪

1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED），AED功能适用于29天以上人群。

2.重量：≤4.2kg（标配，含电池）。

▲3.彩色触摸屏≥8英寸, 分辨率≥1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

4.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

5.支持中文操作界面。

6.屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。

7.除颤采用双相波技术，最大除颤能量360J，具备自动阻抗补偿功能。

8.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

▲10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

12.开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。

▲13.除颤充电时间：充电至200J≤4s。

14.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

15.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

16.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

17.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

18.可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。

19.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。

20.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。

21.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种。

22.支持ST/QT实时分析。

23.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

24.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

25.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

26.支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。

27.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

28.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

29.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

30.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

31.可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

32.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

33.支持设备状态指示灯用户检测。

34.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

35.支持自检放电能量精度显示和打印。

36.自检报告可自动发送至中央站，支持除颤设备状态集中查看。

37.防尘防水级别IP44以上。

38.具备优抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中关于跌落试验的要求，裸机可承受0.75米跌落冲击。

39.工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

品目1-10：多参数监护仪

1：整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。

1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。

1.4、屏幕采用电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.6、屏幕倾斜10~15度。

1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。

1.8、内置锂电池，插槽式设计。

1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 , 提供证明材料。

1.10、设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。

1.11、清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类，提供厂家手册证明材料。

1.12、工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.13、工作温度环境范围：0~40°C。

1.14、工作湿度环境范围；15~95%。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

▲2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,提供证明材料。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，提供产品界面截图证明材料。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，

2.16、心率：成人：10-300BPM，小儿、新生儿：10-350BPM

2.17、血氧：0-100%

3：系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供界面截图证明材料。

3.12、配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。

3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。

3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

品目1-11：尿液分析仪

1.满足医院检验科尿液干化学测试中：尿胆原、胆红素、酮体、隐血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、酸碱度、抗坏血酸、微量白蛋白、肌酐、钙、微量白蛋白/肌酐、蛋白质/肌酐项目的测定。

2.具有尿理化检测项目：比重（SG）、浊度、颜色。

3.全自动尿液分析仪软件的存储数据条数应≥1万条。

4.仪器待测样本容量≥60个样本（单台仪器、不带进样架的情况）。

5.测定原理：全色光识别技术，直接检测试纸条反应后的颜色变化（并非若干个固定波长检测）；使得试纸条具备更好的抗干扰能力。

6.检测速度：单机测速≥240标本/小时。

7.仪器可检测干化学项目数量：16项。

8.具有微量白蛋白/肌酐比（ACR,A:C）检测功能，能早期筛查糖尿病肾病，能够自动编辑在报告单中。

10.配套试剂：具有原装配套的干化学试纸条、干化学质控品、颜色质控品、比重质控品、浊度质控品、和比重校准品、浊度校准品

11.急诊位：有专用的急诊插入检测位置。

12.样本吸入量：≤0.8mL。

13.重复性：变异系数CV≤1.0%。

14.可与同一厂商生产的尿液有形成分分析仪联机使用。

15.触屏≥7英寸，无需外接电脑即可使用操作。

17.试纸仓容量≥300条；废条盒容量≥300条。

18.配套自动进样器一套。

19.支持外接扫码枪。。

品目1-12：血球分析仪

1.检测方法及原理：半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法、流式细胞技术，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定。

2.	血液模式检测参数：报告参数≥37个参数。

3.	单机检测速度：CBC＋DIFF ≥110个样本/小时；CD+CRP≥100样本/小时。

- 支持末梢血批量全自动检测功能。

- 具有末梢血检测模式，末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞和网织红细胞检测，有急诊插入功能。

- 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

- 使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞计数的校正。

- 体液模式报告检测参数≥7项，CRP报告参数≥3项。单机体液模式下检测速度≥40T/H。

- 全自动网织红细胞检测，可对网织红细胞按荧光强度进行分类，网织红细胞检测无需机外染色处理。

- 具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能。

- 血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法。

- 具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学法血小板，光学法血小板对聚集血小板的解聚率≥80%

- 具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。

- 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

15.进样模式及样本量：CDR+CRP全血进样小于85μl，预稀释模式20μl，微量全血最小用血量小于37ul。

16.	全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰。

17.	可根据医院的发展需求升级组成同一品牌生产的血液分析流水线。

品目1-13：糖化血红蛋白分析仪

1.测定原理	高压液相反相阳离子交换层析法（HPLC）

2.测定对象	全血或溶血样本

3.测定项目	HbA1c（稳定型HbA1c）、HbF

4.测定范围	HbA1c : 3.0-20.0 % , 9-195mmol/mol

5.测定波长	420 nm / 500 nm (双波长比色法)

6.分辨率	0.1% Ratio, 1mmol/mol

7.处理速度	≤100秒/样本

8.样本使用量	全血样本≤4μL

9.进样方式	盖帽穿刺

10.样本检测数量	初始10个样本（可连续追加进样）

11.层析柱	层析柱与过滤网一体化，无需更换过滤膜

12.层析柱寿命，单个层析柱测试数≥6000测试

13.试剂耗材≤2种洗脱液

14.柱温调节	固体加热（约40°）

15.内置打印机：热敏

16.通信方式	RS-232C兼容(可以双方向通信/単方向通信切换)

17.测定环境条件	温度：10-30℃；湿度：20-80%（非凝露）

品目1-14：制氧机

- 制氧浓度（%）	≥90

- 氧气流量（L/min）	1-10

- 工作噪声（dB）A	≤60

- 出氧压力（MPa）	0.04-0.06

- 雾化接口最大压力（KPa）	≥100

- 适应环境温度（℃）	5-40

- 适应环境湿度（%）	≤80

- 安全类型	II类设备B型应用部分

品目1-15：生物安全柜

- 外形尺寸：≤（宽、深、高）1340mm x753mm x1390mm

- 工作区尺寸≥（宽、深、高）1200mm×570mm×660mm

- ▲3.气流模式：30%外排，70%循环

- 4.下降、流入气流速：下降气流平均流速≥ 0.35m/s；进气流平均流速≥ 0.53m/s

- 5.风速实时显示：使用温度补偿型风速传感器，实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度

- ▲6.空气过滤：两块ULPA超高效微皱褶无间隔过滤器，对于MPPS具有≥99.999%的截留效率

- 洁净等级：ISO14644.1标准Class 3

- 风机系统：直流离心风机系统，具有电压波动补偿和阻力感应补偿功能，在190～250V宽电压波动范围内保持恒定风速，过滤器堵塞压力增加300%情况下仍提供安全风速

- 控制器系统：实时显示安全柜运行参数：安全柜的进气流，沉降气流在液晶显示屏上实时显示；可显示滤器寿命，温度，紫外灯寿命，前窗高度状态提示；有一般用户，管理员和工程师三种使用权限；当气流有波动时提供声光报警。

- 柜体：5度角倾斜式人体工程学设计，较少人员长时间操作造成的疲劳。

- 操作台面：一体成型304不锈钢浅盘式设计，无焊接或螺丝，不会累积污染物；移动式操作台面可以提升或取出，方便清洁及消毒操作。

- 操作室：304不锈钢材质，工作腔两侧与后壁一次冲压成形，大圆弧角设计，便于清洁

- 操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线、双层覆膜，不会引起操作者的视觉疲劳

- 侧壁引流孔设计：前窗玻璃与操作室侧壁接合处有增强的侧壁引流孔设计，通过气幕保护防止泄漏；

- 柜体涂层：柜体外部含银离子抗菌涂层，

- 照度：≥1000Lux，荧光灯位于非污染区域

- 工作噪音：噪音小于65dBA

- 搁手架：整块抛光不锈钢材质，高于工作台面，不会阻挡前进气孔，易于拆卸

- 电源插座及水气接口：两个电源插座预留孔分别位于操作室两侧，四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧；

- 支架：配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架，方便移动。也可选配高度可调的支架以使工作台处于不同操作高度

- 人员防护：采用YY0569的方法去检测，碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1*105，

- 产品保护：用YY0569的方法去检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤5CFU，保

- 交叉污染保护：用YY0569的方法去检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤2CFU，

品目 1-16：离心机

1 金属机箱，电动自吸门锁，LCD液晶屏显示

2具有开盖自动停机及多种保护功能及停机选择自动/手动开盖功能;到达设定转速计时模式,有瞬时离心功能;

3 多档加速、减速曲线选择，并可设定自由停机模式;

4 大于10组程序储存功能，并有多个快捷程序键，可随时更改转速、离心力、时间参数

5转速≥5000转/min

6 可同时处理标本大于35组，试管容量5ml

品目 1-17：显微镜

1.显微镜类型：正立式显微镜，可实现透、反射观察，可满足各种材料样品的常规检测分析。

2.光学系统：系统采用HC无限远光学设计，柯勒照明。

3.物镜转盘：≥4孔位手动物镜转盘。

4.总放大倍数：100-1000X。

5.观察镜筒： FOV=20mm。

6.观察头：52mm–75mm瞳距。

7.目镜：三目镜筒，最大视场20mm。

8.透射光照明：

8.1Koehler 视场光阑；

8.2LED 照明；

8.3色温：6000K±10%，

8.4使用寿命≥25000小时

8.5连续亮度调节。

9.可单手操作样本夹, 方便更换样本和同时记录。

10.调焦旋钮高度可调节。

13.防震机座。

02包：

品目2-1 ：牙科综合治疗台

一、用途：主要用于牙体、口腔综合常规治疗，满足四手操作的需要。

（一）需求参数

1. 工作条件

1.1 环境温度5℃ - 40℃

1.2 相对湿度 ≤80%

1.3 供气压力范围 0.55 - 0.80Mpa, 流量>55L/min

1.4 水源水压范围 0.2 - 0.4Mpa, 流量10L/min

1.5 电源电压/频率/220VAC, 50Hz

2. 患者座椅

2.1 座垫面离地面高度：最低椅位≤350mm，最高椅位≥750mm

2.2 座椅及靠背的升降采用电动液压驱动系统，具有平稳启动及静止设定，承重≥300KG，

▲2.3 座椅可以向左或者向右旋转≥30°

2.4 头枕采用双链轴头托，能伸长，向前调节，下放至椅背及前后锁定，能同时满足小孩，成人，轮椅位体位。

2.5 牙科椅底座采用铸铁一次拉伸成型

2.6 配有二个预置椅位及最后记忆治疗椅位

2.7 椅背可调至低于水平线5°

2.8 升降和靠背联动，带有补偿功能

2.9 配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定

2.10具有下降安全感应装置

2.11具有左右活动双扶手

2.12 具备故障提示代码和使用情况代码

3. 医师单元

3.1 器械盘旋臂和灯臂，与座椅结构相连，可左右180°旋转，方便左右手操作

3.2 下挂式器械盘，≥5个器械位，配有三用枪1把，两高一低四孔手机管，预留洁牙机位，气管及手机管均采用硅胶手机管，挂架采用模块式可调节设计，方便功能升级，可加装电动马达。

3.3 须有水气总开关

3.4 口腔灯开关键漱口水加热键，2个记忆位和最后记忆位等多功能可触控防水按键

3.5左右按键钮气刹式平衡臂可调整及锁定器械盘高度

3.6在各个位置上器械盘角度≤3°，转动角度≥160°，可在移动范围任意位置停留

3.7配有可135度高温消毒的硅胶垫和304不锈钢置物盘

4. 助手单元

▲4.1 助手架可左右围绕靠背实现180°旋转，方便左右手操作

4.2 配有三用喷枪1把及强弱吸各1把，吸唾器：抽水速率≥800ml/min

4.3 痰盂下水速度≥1000ml/min

4.4 配有口腔灯开关键和漱口水加热键，2个记忆位和最后记忆位等多功能可触控防水按键

4.5 配有易于拆卸清洗的吸唾过滤系统

5. 水单元

5.1 可拆卸消毒的高级陶瓷一体成型痰盂，痰盂可90°旋转

5.2 漱口水加水和冲盂系统可设定时间

5.3 漱口水加热杯自动恒温水加热器，具有防干烧功能

5.4 外置式净水瓶

6. 口腔灯

6.1光照度8000-25000 Lx，色温3000-5000K

6.2 手术灯可随牙椅升降，灯臂上仰角度≥30°，下仰角度≥30°

6.3 采用LED光源，防蓝光功能，可感应式控制和面膜式控制，灯平衡臂具有上推式LED灯开关功能（手术灯具有一类备案）

7. 脚踏：采用电控和气控独立式脚开关，分别用于控制椅位的升降和手机工作

8. 医师工作椅

8.1 坐垫及靠背的高度可调整

8.2 靠背的角度可根据需要进行调整及锁定

9. 核心配件：采用主流膜片阀，水气管，自动液压升降系统

10. 保修：整机保修3年，液压升降系统保10年，水气管保终身

所有参数均见检测报告

（二）配置清单

配置	    数量

1、下挂式器械台： 1

2、医生侧器械托盘	：1

3、脚踏：1

4、水温加热杯	： 1

5、三用枪	 ： 2

6、控制面板： 2

7、痰盂：1

8、助手位器械4位挂架：1

9、手术灯：1

10、强吸：1

11、弱吸：1

12、医生椅	：1

13、护士椅	：1

14、可移动光固化灯：1

15、内置洁牙机：1

16、慢速弯手机：1

17、慢速直手机：1

18、慢速马达：1

19、高速手机：2

品目2-2 ：高频电刀

- 电源电压 230V—50/60Hz

- 电器分类I级—BF型

- 功率 30W/600Ω

- 频率1.2MHz±0.2mHz

- 外型 250*240*110mm

- 重量 1.2kg

- 脚踏开关*1个

- 接地电源线*1根

- 电刀手柄*1支-可拆卸并可高温高压消毒

- 手柄线*1条

- 电刀头*1盒（不少于6支）可高温高压消毒

- 用户手册*1本

品目2-3 ：立式灭菌器

- 有效内容积：≥22升；

- 托盘数量：大于等于5个；

- 蒸馏水水质自动检测系统：带水质检测，时时检测, 并显示水质状况的电导率.

- 自动报警、检测故障：自动显示故障信息，自动报警误操作；

- 脉动抽真空次数：≥3次 预脉动真空 (灭菌开始前的抽真空数)；

- 后真空干燥：后持续真空干燥；

- 控制方式：微机处理，全自动控制，带提示音；

- 灭菌温度：134℃、121℃；

- 温控精度：±0.2℃；

- 灭菌时间：3.5-5分钟；

- 工作程序和全过程时间：≥5个可选灭菌程序；

- 灭菌效果检测功能：具备BD真空检测程序,检查灭菌效果；

- 显示功能：LED数码显示,时时显示、温度、压力时间等；

- 连接功能：可连接外置打印机,打印存储数据及灭菌记录；

- 自动供应蒸馏水及自动排水：自动上水和自动排水,设备内无蓄水箱和管路，无废水产生；

- 具备过热保护装置：

- ▲17. 泵：水循环式真空泵；

- 最大真空度：≥-0.92 bar ；

- 最大灭菌压力：2.1 - 2.2bar；

- 20.可灭菌各种品牌的手术器械,腔镜等，各种金属治疗工具、棉布织物等；

- 21.电源:220V  16A  2500W；

- 22.自动安全门,电子门锁：设置过压保护安全阀，电子及机械双重锁设计安全可靠。

品目 2-4 ：手机清洗注油机

1.	自动清洗注油；

2.	可同时实现4支手机清洗注油；

3.	瓶拧式设计，防止交叉感染；

4.	气体消耗60L/Min；	；

5.	注油时间：高速手机15″ 马达手机85″（标准模式）145″（加量模式）；

6.	供气压力：0.4-0.6MPa；

7.	电源电压：110VAC-240VAC:50-60Hz；

8.消耗电量：30VA；

9.重量：小于等于5.5kg；

10.	清洗油容量：500ml（可更换）；

品目2-5 ：空气压缩机

1.压缩机带自润滑材料，无需加注润滑油和油脂。气源清洁无油，无需油水分离器

2.环境温度 湿度要求：0-40度、 低于90%RH

3.工作电源：220V/ 50Hz/1.1Kw

4.外型尺寸：小于等于900x500x700

5.产气量大于等于300L/Min

6.压力调节范围：0.5-0.8Mpa

7.储气罐容积：50L

8.噪音：72分贝

品目 2-6 ：封口机

1、主要特性参数：

1）≥7英寸彩色液晶屏显示触摸操作中文操作界面；

2.）工作温度60~210℃可任意设置，温控精度±1%；

3）室温～180℃升温≤30s；

4）配置有与温度设置联动的排风降温系统

5）可适应立体袋和不同厚度纸袋的封口需要；

6）待机时间可调，智能待机恢复，高速恢复工作温度；

7）双行打印内容。

2、技术参数：

1）封口速度10m/min；采用光控技术实现封口打印自动检测。

2）封纹宽度12mm；封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求；

3）封口留边0～35mm可调；

4）电源：220V 50Hz   最大功率：500W

5）设备尺寸：560×260×220（mm）   重量：18kg

6）双行打印

3、打印系统功能：

1）中文、英文、数字以及符合《YY 0466-2003 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊符号打印功能，可实现卫生部要求的灭菌日期、失效日期、批次、操作者工号、锅号、锅次等各种打印要求；

2）灭菌日期、失效日期、批次可调整，并实现汉字和符号打印功能；

3）失效期限可以根据有效天数的设置自动进行调整，不需手动调整每月天数；

4）内置双打印机，可以设置打印事项、更改打印内容，实现双行打印；

5）故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，出现的各种故障的自动报警或提示；

6）打印字体宽窄可调，方便将更多的内容打印到相对窄的纸袋上；

7）打印功能可关闭也可按需要关闭某条目；

品目2-7 ：小型超声清洗机

一、需求参数

1.1 应用范围

主要用于口腔科、眼科、实验室以及其它各科室的止血钳、镊子、切开刀、牙模、假牙、注射针头、试管、玻璃片、换药碗、各种盘子、圆筒等的清洗，特别是含有盲孔、凹凸不平表面物品具有极佳的清洗效果。

1.2 性能

数字控制，温度、时间可调可控，操作简便；

外壳、内槽、篮框，隔音盖均采用优质不锈钢材料；

内槽采用模具成型，壁厚1.5mm，无焊接处，排水性能好；

传感器精确，电路安全稳定。

二 、性能项目	                        数据

- 超声频率（KHz±10%）	                40

- 超声功率（W）	                       200

- 超声定时（分）	                   1-99

- 内槽尺寸（长*宽*高±10%）mm	       300×240×150

- 外形尺寸（长*宽*高±10%）mm	       330×270×310

- 震子数量（套）              	     ≥4

- 加热功率（W）	                      500

- 温度控制（℃）	                  室温—65

- 排水	                              有

- 盖子	                              有

- 网篮	                              有

- 电源	                     单相AC200-240V   50Hz

品目 2-8 ：软水系统

1.纯水设备主要技术参数表

- 入水压力	 0.2-0.4MPa

- 入水流量	≥2.0T/H

- 入水硬度	≤8 mmol/L

- 入水进水温度	 5～35℃

- 纯化水产量	 ≥500L/H

- 纯化水质：电导率≤15μs/㎝（25℃），细菌菌落总数≤10cfu/100ml。

- 设备电源	AC 220V/50Hz

- 设备功率	≤3KW

- 设备工作环境温度	 2～45℃

- 1.10设备离子去除率	≥99%

- 1.11设备水利用率	≥50%

- 1.12设备纯水箱储水量	≥500 L   不锈钢

- 1.13设备控制方式：全自动控制，在线显示电导率

2.设备组成

2.1由预处理系统、反渗透主机系统及纯水供水系统

2.2反渗透主机尺寸±10%：1600×570×1430mm（长×宽×高）

2.3反渗透主机模块：集成一体化不锈钢框架

3.纯水供水系统

3.1由纯水箱、压力控制模块及纯水泵等组成；

3.2纯水泵：材质不锈钢，流量≥2m³/h，扬程≥30m

3.3纯水箱：容积≥500L，材质为不锈钢，配自动液位装置

3.4系统管道：食品级U-PVC

4.设备主要技术性能特点：

▲ 4.1全自动运行控制，自动开停机，实现无人看管；

▲ 4.2具备无水保护，高、低压力保护等多种安全自锁功能；

品目 2-9 ：负压泵

1、设备用途：中央负压抽吸系统主要用于口腔科治疗，通过负压源将患者口腔中的液体、气体集中分离，方便临床操作，降低交叉感染的风险。负压强劲有力，能够满足口腔抽吸环境的特殊要求。

2、技术参数及要求：

2.1中央负压抽吸系统关键部件由负压泵、恒压控制系统和分离系统和静音箱组成。

2.2要采用自动恒压控制方式，恒压装置在工作状态时根据不同的牙椅数量自动调正，使之保持一个恒定的真空压力。

2.3采用机械式自动排水（无排污泵），防止排污系统损坏而影响整机的使用。

2.4分离罐单次污水有效容积≥10升，排水停机10秒。

2.5运转时噪音≤65dB

2.6工作环境要满足：0-40℃干燥，通风，无阳光直射,通风要求≥3000L/min

2.7接口管径要满足：主管φ32mm/下水管φ32mm/排风管φ32mm。

2.8电源：AC220V 50Hz；

2.9单机功率：≥0.4KW；

2.10转速：≥2950RMP；

2.11最大真空度：≥-15Kpa

2.12输出真空度：≥-10Kpa

2.13最大流量：≥1300L/Min(-15kpa下≥500L/min)；

2.14负压泵要具备椅位远程控制启停功能；

2.15最小安装尺寸：≤长0.6m×宽0.6m×高0.5m

2.16分离系统可以多组并联，支持更多牙椅工作。

品目 2-10 ：根管治疗一体机

1、主机参数：

1）无线充电云台集成式充电，可管理5个根管设备，云台180°自由平移，便于医生操作时自由推拉。

2）内置锂电池，可满足5个无线根管设备充满2次。

2、根管预备机

1）　自适应系统，无须设置转速和扭矩

2）　内置根测功能，根测马达一体机

3）APP常用根管锉系统、多模式、满足用户喜好设置

4）空载转速 100~1500rpm

5)扭矩 0.4~5.0N.cm

6）弯手机 齿轮速比6:1

7）锉针总长≥40mm

净重 ≤130g

3、牙根尖定位仪

1） 净重 ≤25g

3、牙髓活力测试仪

1）电活力测试和温度测试两种测试方式

2） 温度测试范围 70℃±20℃

3）电活力测试频率 1.6Hz±0.2Hz

4）电活力测试值 1-80

5）净重 ≤100g

4、牙胶充填仪

1）无线手持式电动注胶式设计

2）加热温度调节范围 100-200℃(误差+10%)

3）净重 ≤150g

三、配置清单：

- 充电推车        1台

- 根管预备机      1套

- 牙胶充填仪      1套

- 牙根尖定位仪    1套

- 牙髓活力测试仪  1套

- 产品说明书      1份

- 产品合格证      1张

- 电源适配器      1个

品目 2-11 ：口腔显微镜
（一）需求参数

1.变倍系统：五档变倍，F=250mm条件下,放大倍数3.4X、5.3X、8.5X、13.6X、21.3X

2.变角双目镜筒：角度调节范围不低于0-180°，瞳距覆盖范围不小于50mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm

3.广角目镜 ：10X目镜，Φ21mm视场或12.5X目镜，Φ18mm视场，屈光度调节范围不小于±7D，眼罩高低可调。

4.物镜：小变焦（200-300mm），带防溅保护罩。

指拨式调焦

▲5.操纵手柄：配合物镜指拨式调焦方式，可实现单手操作显微镜

6.LED照明系统	亮度连续可调；F250条件下，物面照度不低于80,000Lx；

6.1平均使用寿命不少于60000小时。

6.2自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关灯，下拉至工作位自动开灯，延长灯泡的使用寿命；

6.3光斑大小3档可调。

7.滤镜：配置橙色滤镜；配置绿色滤镜。

8.落地式支架支架臂伸展范围不小于1370mm。

▲9.	电气系统：12V直流供电，支持充电宝供电

镜头集成5V、12V供电接口，预留摄录系统升级接口

10.双目延长器	标配30°双目延长器。

11.双目镜筒倾摆功能装置标配，在医生坐姿不变的情况下，镜身向左向右倾摆时可保持双目镜筒保持水平观察位置

（二）配件：

1.落地移动式支架系统包含底座和立柱	套	1

2.180度变角双目镜筒带转盘式瞳距调节	套	1

3.12.5X双目镜筒	套	1

4.30度双目延长器集成转动环	套	1

5.5档变倍系统	套	1

6.200-300mm变焦物镜	套	1

7.消毒罩套装	套	2

8.防尘罩	套	1

9.舒适型把手	套	1

品目2-12 ：美白仪

一、适合治疗以下的染色牙齿：

1.外因性色素粘色牙（烟渍、咖啡渍、茶渍等）。

2.内因性色素牙，中轻度四环素牙，氟斑牙。

3.遗传性黄牙。

4.多数未知原因引起的牙齿黄黑。

二、设备参数

1.尺寸±10%：高度：1650mm,臂长：650mm(最长)，脚架宽：660mm。

2.重量±10%：12KG。

3.红光波长：625-660nm。

4.输入电压：AC100V∽240V, 50 / 60HZ。

5.功率≤40VA。

6.蓝光波长：460-490nm。

7.蓝光密度：200-500mw/cm2。

8.美白时间：每个疗程照射两到三次，每次10-15分钟。

三、配置清单：

1.美白仪主机.................................................1个

2.美白仪灯臂.................................................1条

3.上中柱.....................................................1条

4.下中柱.....................................................1条

5.脚架.......................................................1个

6.底座铁板....................................................1个

7.美白仪支架装饰圈............................................1个

8.美白剂............................................20个

9.护目镜......................................................1个

10.	保修卡...................................................1个

11.	合格证......................................................1张

12.	说明书......................................................1本

品目 2-13 ：牙周治疗机

（一）技术参数:

1.网电源输入：～220V  50Hz  1.1A

2.主机输入：30V   1.3A

4.输出的尖端主振动偏移（最大值）：100μm，偏差：±50%

5.输出的尖端振动频率：30±5 kHz

6.输出的半偏移力（最大值）：10N  偏差：±50%

7.尖端输出功率：3W～20W

8.进气压力：5.5bar～7.5bar（0.55MPa～0.75MPa)

9.主机重量：2.0Kg

10.龈上喷砂手柄重量±10%：36g

11.龈下喷砂手柄重量±10%：35g

12.超声手柄重量±10%：44g

13.主机尺寸±10%：长×宽×高270mm×170mm×90mm

二、功能:

1.牙周超声洁治、龈上喷砂、龈下喷砂功能于一体。

2.根据所选用工作手柄自动切换工作模式。

3.不锈钢工作尖。

▲4. 采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定。

5.采用自动供水系统，可装入纯净水或蒸馏水，也可以使用次氯酸钠、洗必泰等药液。

▲6. 可通过触控屏调节水量大小。

7.可通过触控面板调节功率（输出气压）大小。

8.具有管路一键清洁功能。

9.超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。

10.喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。

11.喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护。

12.喷砂手柄尾线接口带有防滑纹，便于操作。

13.全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。

14.龈上、龈下独立喷砂粉罐，罐身有清晰数值，实时显示砂粉余量。

15.龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。

16.外置电源适配器。

17.操作方便简单，效率高。

三、配置:

1.主机1

2.电源适配器 1

3.脚踏开关…1

4.电源线1

5.喷砂手柄AP-1 喷砂手柄AP-2 1

6.超声手柄HW-5L 1

7.粉罐 2

8.水瓶700mL 水瓶1500mL 1

9.喷砂消毒盒 1

10.超声消毒盒 …1

11.橡胶套1

12.编织管…1

13.通针…2

14.过滤器…1

15.喷嘴扳手 1

16.限力扳手1

17.快插接头1

18.牙科喷砂粉2

19.密封圈

Φ10×Φ1.4×8,Φ3.5×Φ1.5×2 Φ2×Φ0.5×4,Φ51×Φ1.8×2

Φ8×Φ1.5×2,Φ21×Φ1.5×4  Φ1.8×Φ1.3×2,Φ1.2×Φ1×4

20.工作尖

P1×2,P3×1,P8×1 G1×1,G4×1

21.三通8-8-6……1

22.母接头 …1

23.公接头 …1

24.PU管1

25.喷嘴…1

26.使用说明书……1

27.合格证 …1

28.延保卡 …1

29.保修卡 …1

30.装箱单…1

品目2-14 ：数字牙科X机

1.射线类型：X射线

2.射线焦点  0.7mm

3.射线方向和分布：限束器出口方向直径60mm

4.焦点-皮肤距离：20.5cm±0.5cm

5.输出辐射场：圆形，φ6cm±0.5cm

6.剂量率：6mGy/s

7.靶材及靶角:钨靶12.5o

▲8.管电压:65kV  ±10%

9.管电流:7mA   ±20%

- 负载循环  1/30

- 固有滤过:0.5mmAl/65kV,YY/T0062-2004

- 附加滤过:1.5mmAl/65kV,YY/T0062-2004

- 总 滤 过:2.0mmAl/65kV,YY/T0062-2004

- 半 价 层:65kV时为≥1.6 mmAl

- 漏辐射率:1米处≤0.25mGy/h(65kV,7mA,1s,加载间隔1s/30s)

- 加载时间调节范围:0.04s-2.0s  ±(10%+1ms),

- 泄漏辐射加载因素:曝光1秒停30秒

- 报警功能  具有故障自动检测，故障代码显示功能，参数可重新设置并保存

- 数字化拍摄 预留多种拍摄模式。

- 管组件重量:4kg

- X射线管头水平面上旋转角度:360°

- X射线管头垂直旋转角度:≥270°

- 伸缩臂在水平面上转动角度:墙置式≥180°

- 墙置式限束集光器末端（窗口向外）至机架支承之间的最大距离:≥1800 mm

- X射线管头垂直移动范围:≥1330mm

品目2-15 ：数字牙片成像系统

一、用途与要求：代替传统胶片，实现口内数字化图像的显示、存储和传输。

二、影像板技术参数

1.材质：影像板（软片）

2.成像面积：40x22mm（标配2号片）

3.分辨率：≥17LP/mm

4.灰阶：≥16bit

5.每张影像板使用寿命：≥2500次

三、扫描仪技术参数

1.扫描仪外形尺寸±10%：220x160x230mm

2.理论分辨率：≥25LP/mm

3.重量：7KG

4.医疗设备等级：1级

5.电源：100-240V ,0.5A

6.连接：RJ45

四．功能和特点

1.影像板厚度：软薄可弯曲，能方便的放入患者口腔内，容易置于牙后部位，并适用于各种口内胶片支架

2.删除方式：扫描完成后自动擦除

3.全中文界面：不同国家可以选择不同的语言，≥10种语言

4.数可以介入数字网络系统

5.软件具有角度测量，对比度调节，长度测量，旋转，图像打印等图像后期处理功能

6.具有书写病历报告，患者登记与检索以及分类和查询检索等功能

7.多种常用诊断的滤镜组合，牙周滤镜，根管滤镜，龋齿滤镜等，并具有多种常用的图像模式导出和导入功能

8.自带缩放功能，可以获取更多的局部信息

品目2-16 ：抛光机

一、技术参数

- 电 源:交流220伏 50赫兹

- 砂轮直径:2 5 0毫米

- 砂轮转速:≥2800转／分钟

- 外形尺寸:290* 440* 320（毫米）

- 净 重:≤18 千克

二、配置清单

- 1.主机1台

- 2.电源线1根

- 3.打磨片1片

- 4.说明书1本

- 5.合格证1张

品目2-17：压膜机

- 电压：220V~50/60 Hz

- 加热功率：≥450 W

- 电机功率：≥1400 W

- 压膜片尺寸：厚度不超过6mm

- 圆形压膜片：  (直径)134mm/方形压膜片：由120x120mm到130x130mm

- 防护等级：IPX1(防飞溅)

- 工作噪声：≤90dB

03包：

品目3-1 ：中药熏洗设备

一、技术参数

1.定时时间：1-99min任意可调，连续工作时间≥8h

2.温度显示范围：0℃-150℃，显示精度±1℃。

3.压力调节范围：20-35KPa

4.功率：≥2000VA

5.熏蒸锅容积：≥5L

6.正常工作加药量：2.2L≤V≤3L

二、性能描述

▲1.双路输出中药蒸汽。

2.两种工作模式可设定。

3.液晶屏可显示仪器的工作参数，并具有实时状态提示功能。。

4.具有多重安全防护装置，如达到压力自动泄压、限压阀失效后安全阀自动泄气等多重安全保护装置。

5.具有超温、超压、缺水保护并具有声响提示。

6.	设有两个独立的熏蒸容器，并在熏蒸容器内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道；蒸汽输出装置可拆卸，方便清洗药垢。

7.配备冷凝水收集系统，保证喷出的蒸汽中没有凝聚的水珠，避免烫伤患者。

8.翻盖0～90°范围内任意悬停。

9.喷头配有嵌入式吸水海绵隔离罩，吸附多余水珠，防止烫伤。

10.	配置自动、手动两种排废液方式。

11.	采用外置式一体成型加热器。

12.	出蒸汽的时间≤9分钟（初始水温25℃，水量2.2L）。

13.	多角度治疗：三维万向旋转臂杆，360°旋转喷头。

14.	具有浓度检测功能，数值现实运行时药物的浓度。

品目3-2 ：牵引设备

1 牵引模式

颈椎牵引和腰椎牵引都具有连续牵引、间歇牵引模式。

1.1 内置模式：8种

2 牵引力

2.1 牵引力设置

2.2 输出准确性

腰椎牵引：

牵引力不大于200N，±10%或±10N，取大值；

牵引力大于200 N时，±20%或±50 N，取小值。

颈椎牵引：牵引力不大于200N，±10%或±10N，取大值；

2.3 输出稳定性

在正常状态下，整个治疗过程中的牵引力应保持稳定或均匀变化，不发生突跳。

由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时，设备应自动恢复预置值，恢复的速率应符合2.6的要求。

2.4 输出限值

腰椎牵引的最大牵引力不大于1590N，颈椎牵引的最大牵引力不大于350N（坐姿）。一增量1×9.8 N的幅度断续调节。

2.6 牵引力变化速率

颈椎牵引、放松速率：7.5mm/s，误差：±15%

腰椎牵引、放松速率：7.5mm/s，误差：±15%

3、 计时（颈椎牵引、腰椎牵引）

牵引相时间1-9min任意可调，间歇时间1-90s任意可调，牵引相时间偏差：±30s，间歇时间偏差：±2s。

4、规格：牵引用床的规格尺寸（长×宽×高）：2400mm×600mm×800mm，允许误差：±20mm。颈椎支架高度：2060mm，允许误差：±20mm。床板各部分之间的间隙应小于8mm或大于25mm，在运动过程中也应符合。

最大承载患者体重为200Kg，床板（长×宽×高，±10%）：1920mm×600mm×650mm、背板（长×宽×高，±10%）：760mm×600mm×650mm。

品目3-3：中医体质辨识设备

1.提供“成人”和“老年”和“儿童”三种体质检测功能。

2.提供SDS产后抑郁的中医筛查与调理功能。

3.提供女性更年期症状（改良K评分）中医筛查与调理功能。

4.提供焦虑状态（W评分)筛查与调理功能。

5.提供“高血压”“高血糖”“孕妇”三类特殊人群健康指导功能。

6.提供身份证刷卡登陆功能。

7.内置热敏打印机，一个客户，两份报告，分别存储打印输出功能。

8.报告输出权威：判定依据来源国家标准ZYYXH/T157-2009《中医体质分类与判定》及国家卫生计生委权威医学传播平台。

9.提供全功能接口，可连接医院HIS系统，可连接健康小屋等。

10.硬件配置部分：

11.采用触摸一体机设计，弧形机身（方便触控查看），冷轧电解钢板。

12.电容屏：≥21.5英寸电容触摸屏。

13.一体机内置直接行式热敏打印机，体质辨识结果实时打印。并预留外置打印机接口。

14.主机（不低于）：2.0G处理器 ; 内存4G ; 硬盘128G固态硬盘。

15.采用二代身份证识别器，身份识别快速准确。

品目3-4 ：电脑中频治疗仪

1.工作频率：中频载波频率1－10kHz，单一频率允差±10％。

2.低频调制频率0—150Hz。

3.调制波形：方波、正弦波、三角波、尖波、指数波、锯齿波、梯形波、

等幅波、扇形波、扇梯波以及它们的组合。

4.调制度（包括）：0、33%、60%、100%

5.调制方式：连续调制、断续调制、间歇调制、

变频调制和交替调制。交替调制包括1元调制、2元调制、3元调制。

6.输出电流调节方式：按键递增和递减（100档，每档1mA）。

7.最大输出电流：≤100mA±10％（负载500Ω）。

8.输出电流稳定度：输出电流变化率≤5%。

▲9. 输出通道：八路独立输出通道，四路同、异步温热输出通道，四路离子导入输出通道，四路干扰电治疗，≥99个专家处方。

可自编程序处方≥10个。

10. 工作电源：交流220V±10％，频率50Hz±2%。

因开关电源工作范围宽，不加改动可直接用在交流110V

±10%，频率50HZ±10%电源上。

11. 工作环境：温度5-400C，相对湿度≤80%。

品目3-5 ：温热电灸治疗仪

1.设备的主要功能：无烟温热灸、磁疗、温针、电针、温热电针、无创电针及负压拔罐七种功能；

2. ≥7寸彩色触摸屏；

3.输出路数：24个灸头，4路温热电针灸，4路无创针灸；

4.灸头具备加热功能，每个灸头独立控温：30-70℃内连续可调；

5.灸头具有磁疗催化功能，灸头表面磁场强度最大7mT。

▲6.≥6种电针输出波形（至少包括）：连续波、疏密波、轻锤波、按摩波；

7.温热电针加热功能：温热电针具有加热功能，开启15min后温热电极夹的温度为75℃±10℃。

8.无创电针功能，电刺激参数可调；

▲9.无创针灸负压功能：输出负压连续可调，最大负压值30kpa±10%；

10.治疗时间：0~99min之间设定，到设定时间自动停止输出；

11.输入功率≤350VA.

12.灸头加热面积灸头加热面的直径为：24mm±1mm；

13.工作噪声：设备在工作状态下的工作噪声不大于60dB；

14.最大输出：温热电针最大输出有效值不超过10mA；

品目 3-6 ：治疗床

1.规格（±10%）：1900*650*700mm

2.材质：床框架：采用冷轧钢管25*50mm、厚度≥1.5，表面经过静电喷塑经除油、打磨、清洗、磷化等多道工序加工而成。塑粉经权威部门检测，无毒、无害、无味。

3.床面：木板加装包裹高密度海绵，高度5公分。表面为高级皮革，颜色可选。

4.底部半箱式带柜门诊床，方便存放物品。

5.床腿加装防滑脚套、床面皮革颜色可选。脚套结实耐用。

6.整床承重≥300kg.

品目3-7 ：多功能净烟艾灸仪

▲（1）配备双灸头及排烟管道

▲（2）明火艾灸，仪器除烟净味，可移动，万向调节支架

（3）噪音 ≦30db（A）

（4）产品尺寸（±10%）： 250mm*210mm*500mm

（5） 双通道， 导烟管长度   1.1m

（6） 支架总长度： ≥1m

（7） 输入电压DV12V

（8）功率 ：≦8W

（9）出风量 ：1.18-4.32CFM

品目3-8 ：红外线治疗仪

1.样式及特点:立式双头

2.计时方式:机械定时(0-60 ′)及常通。

3.设备倾倒可自动断电。

4.可根据需要设定时间。

5.支臂灵活,多段可调,便于调节角度。

6.底座加重, 自带滑轮及滑轮锁。

7.电压:220V

8.功率:250W*2

9.频率:50Hz

10.光谱波长:2-25 μm

11.辐射板直径: φ 124

12.活动臂伸缩范围:0-560mm

13.俯仰角:≥90 °

14.转角:≥270 °

品目3-9 ：治疗车

1.规格（±10%）：690*450*820mm

2.材质：采用医用304不锈钢厚度：1.0mm，带抽屉、污物桶

3.医用静音脚轮

品目3-10 ：24小时动态心电图

一、动态心电分析系统整机要求

1.动态心电图分析系统：动态心电分析软件具有单独的注册证

2.1个标准24小时的记录，可在30秒内下载完毕。

3.系统同步分析一条记录时，自动分析时间小于20秒。

二、动态心电记录盒主要功能和技术要求

1.导联方式：标准12导联

2.记录盒内置导联检测系统，记录盒电池电量不足或者导联线脱落时，采用指示灯的方式报警。

3.1节7号碱性电池供电，具有特殊事件按钮。

4.导联连接正常时，记录盒无需手动，可自动开始记录。

5 .记录盒具备10000Hz采样，可检测1mV,0.1ms的起搏脉冲信号。

6.存储类型：SD存储卡，容量为≥4G。

7.共模抑制比>=100dB，。

8.记录盒具有内置USB和外部读卡器双重读取数据功能。

三、动态心电分析软件要求

1.可根据数据特征自动调整分析策略，无需手动调整不应期时间，QRS波宽度，灵敏度，主分析导联等分析参数，即可获得准确的分析结果。

2.房颤、房扑全自动分析：具有全程心电数据的RR间期时间散点图技术，一键自动分析房颤房扑，可准确定位并同一列表显示房颤发生时间、持续时间和房颤段平均心率。

3.提供同屏显示24小时时间RR间期散点图、一小时时间RR间期散点图以及对应的心电图条图，逐步定位具体心搏。

4.具有各时段Lorenzo散点图技术及24小时Lorenzo散点图，逆向散点图联动分析技术。

5. 3导、12导均在同一界面下分析， 采用多通道同步分析方式

6 .数据库管理：支持数据通过文件夹格式、压缩包形式导入,导出。

7.一站式打印操作，多种报告格式，可由医生根据所需模块自定义报告格式，生成最终报告；

8. 具备12导同步ST段， T波动态扫描分析功能，自动生成ST段,T波事件统计。

9 .自动挑选最快最慢心律，并自动插入图条，无需人工手动存图。

10.60余种直方图分析: 包括R-R间期、R-X-R间期、N-N-N间期比、心率直方图在内的60余种直方图 。

11 .独立的起搏器自动分析工具，并以直方图加条图的方式显示，自动区分包括房性单腔、室性单腔、双腔、未分类等起搏钉类型，可手动标记感知过度、感知失败。

12 .心率变异性(HRV)分析：HRV频域、时域自动分析，可对全程、夜间及每小时的心搏进行HRV时域分析，并可自定义时间段进行分析。具有心率震荡（HRT）、心率减速力（DC）、T波电交替（TWA）、QT离散度、心电向量图（VCG）、心室晚电位（VLP）、睡眠窒息（SAP）的自动分析功能。

品目3-11 ：24小时动态血压

（一）测量方法：振荡示波测量法

1.测量范围：

收缩压：60mmHg～290mmHg   舒张压：30mmHg～195mmHg

平均压：20mmHg～235mmHg   脉率：40～240次/分

2.记录时间：≥24小时

3.存储容量：≥300组数据

4.测量协议：可自由设定4个日夜时间间隔

5.测量间隔：5、10、15、20、30、40、50、60、480（分钟）

6.单次测量时间：≤20秒/次

7.测量噪声：≤45分贝

8.测量精确度：±3mmHg

9.安全系统：最高血压测量值300 mmHg以上，自动安全能量释放装置

10.液晶屏显示：每次测量的收缩压（SYS）、舒张压（DIA）、平均动脉压（MAP）、脉率（HR），并具有低电量提示、报警提示、错误代码、时间显示功能

11.与电脑传输方式：兼容USB数据线和蓝牙传输方式

（二）软件功能：

1.测量记忆功能：除首次测量外，每次测量打气会根据上次数据+5mmHg。以减少测量时间，增加病人舒适度。

3.袖带可用洗衣机直接清洗。

4.同一个患者，不同时期的血压数据可进行对比。

5.血压报告编辑工具：数据表，血压勺状趋势图，血压升降彩色填充趋势图，血压柱状图，频率柱状图，PR/MAP/PP柱状图，饼图，离散度拟合线，频率柱状图，血压负荷值，昼夜血压变化节律，血压变异系数，24小时脉率，晨峰血压

6.对于意外过高或过低的血压，可对数据进行编辑和添加注解，从而得到合理的血压趋势图

7.提供远程传输服务，通过客户端软件将患者信息、病例上传，通过专家端软件下载病例、出具诊断报告，回传到客户端软件

8.快速简便的设置，独特的事件按钮，准确记录突发事件。

品目3-12 ：经络导评仪

1.脉冲电压：0-5000V 5档强度脉冲电压输出。

2.脉冲频率：1-60Hz连续可调。

▲3.脉冲宽度3档可变。

4.99级自增24s步进可用。

5.10级浪涌输出分别每秒可选。

6.极性10秒自动交变功能。

7. 40S特色频率渐变功能：每隔9～10分钟，

出现一组特色花频，防止神经兴奋下降，明显提高了疗效

8.左路2×5右路2×7，共20孔临床导线输出。

9.12键矩阵排列键盘操作。

10.6路12管直观数码显示。

11.1-99分钟倒计时和谐声音乐报讯功能。

12.台式或落地推拉式外形结构。

13.5种33个专业研制立体式导电橡胶专用配套电极。

14.18种专业设计穴位双层通用扎带。

15.10色专业防折断输出套线。

16.100片电极垫片与多功能导推器，注水器等。

品目3-13 ：体外压力波治疗仪

▲1、主机、手柄、治疗头为同一品牌。

2、可移动式柜式主机系统，方便移动。

3、主机界面：大屏幕显示，可实时显示治疗参数、气压输出大小。

4、主机可调节治疗气压输出，工作压力：1.5bar - 4bar 治疗时连续可调。

5、工作频率：4-20Hz

6、电源供应：100-240VAC，50-60Hz

7、气压弹道式手柄

8、具备手柄计数功能，可记录手柄累计使用次数

9、手柄具备开关，治疗师在治疗过程中操作方便。

10、手柄有独立减震硅胶软握把设计，减轻反作用力对于操作者的影响。

11、手柄及治疗头

▲11.1、手柄套件具备≥5个治疗头（需提供说明书或检测报告）。

11.2、冲击波治疗头最大工作脉宽≤5μs

品目3-14 ：医用冷藏箱

- 容量≥368L

- 产品箱内温度2～8℃，风冷设计。

- 温度控制：电子温控器控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃-8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃。

- 报警功能齐全，多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）。

- 冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

- 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

- 配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定。

- 冷凝风机：名牌EBM冷凝风机。

- 材料：箱体采用彩色喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀。

- 门体：电极式加热玻璃门，实现32℃环温、85%湿度条件下无凝露；自关门功能，防止使用过程中门关不严的情况。

- 多层搁架设计，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现分类存取物品。

- 产品照明灯：采用LED冷光源，功耗低，亮度高，更好的方便观察。

- 门体带门锁，同时在侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障。

- 具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警48小时以上，且电脑板具有断电记忆功能，报警声音可取消。

- 选配打印机功能，温度数据可实现实时打印、定义时间段打印、追溯打印功能。

- USB存储功能，可存储十年内温度数据，实现产品全生命周期的温度记录。