- 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市海淀区医学救援中心配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格， 充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.	促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.	监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

3.	促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的， 采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

4.	鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9 号）》执行。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件加盖单位公章。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（一）采购项目

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿心肺复苏模拟人 | 4 |
| 2 | 心肺复苏模拟人AED版（半身） | 6 |
| 3 | 自动体外除颤器训练机 | 4 |
| 4 | 气道管理模型 | 2 |
| 5 | 高仿真综合模拟病人 | 1 |
| 6 | 成人硅胶复苏器 | 4 |

### （二）商务要求

1.交货时间：合同签订后60日历天。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本。

### （三）技术需求

一、婴儿心肺复苏模拟人

1 模拟一个三个月大的婴儿，具备基本和仿真的生理结构。

2.具备准确的解剖标志和真实的按压手感使CPR 技术的掌握更加精确使用一次性气道可

快速和容易替换。

3.具备模拟窒息训练功能，抢救成功后婴儿可自主发出哭声。

4.具备正确的头后仰/压额抬下颌动作打开气道。

5.使用一次性气道可快速和容易替换。

6.具有传感器可评估按压深度0-60 mm。

7.具有传感器可选择训练模式，考核模式，比赛模式。

8.具有传感器可评估按压速率100-120 comps/min。

9.具有传感器可评估胸部是否完全回弹。

10.具有传感器可评估按压中断时间。

11.具备与手机app 连接，评估心肺复苏质量。

12. 带有蓝牙技术，可以连接 iPad 平板电脑或智能手机，为使用者提供信息反馈，包括CPR按压深度，按压速度，按压次数，按压分数，回弹情况，实时和事后 CPR 结果等操作结果数据等。

13.模拟人颈部和四肢关节可活动，四肢触感柔软。

14. 内置锂电池，可连续工作≥20小时。

15. 具备进行海姆立克急救法训练，可检测拍背与腹部按压操作，腹部按压操作可

自动记录操作组数功能。

二、心肺复苏模拟人AED版（半身）

1．可以以下手法正确打开/关闭模拟人气道:

1.1 压额提颌

1.2 推下颚

2．模拟人可进行以下通气程序:

2.1 口对口

2.2 口对鼻

2.3 面罩对口(包括随身呼吸面罩及BVM)

3．为男性上半身模拟人，外形仿真，皮肤手感真实，经久耐用。模拟人具有真实的解剖结构，包括仰头抬额、按压深度、胸部起伏。

4．可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换模型肺部及面皮

5．模拟人带有双侧颈动脉设计

6．心肺复苏模拟人可以感应来自AED 训练器装置所发出的模拟电击，以及可以正

确模拟除颤后心律的转换，可指示正确的电极片位置放置和中断时长(不操作)帮助实现

更有效的AED 除颤培训。

7.模拟人带有按压通气反馈功能

7.1 反馈模式可选择普通模式和时间轴模式。

7.2 普通模式可实时反馈按压深度，回弹，频率，通气质量等关键指标

7.3 时间轴模式除了普通模式的指标外，还可以以时间轴的形式看到每一次按压跟

通气的表现记录。

7.4 CPR 表现操作结果可以保存，回看，导出，邮件分享。

8 内置可充电电池，单次充电可连续使用≥20小时。

三、自动体外除颤器训练机

1.具备通用自动体外除颤器训练器设计，让学员可适应任何品牌训练器。

2.预置6个病例，模拟真实的心脏骤停场景。病例1：2 次可电击心律，1 次不可电

击心律，病例2：不可电击心律，可电击心律，不可电击心律，病例3：可电击心律，

不可电击心律，病例4：可电击心律，循环提示，病例5：不可电击心律，循环提示，

病例6：电极片问题，可电击心律，不可电击心律。

3.同时具备成人和儿童自动体外除颤器训练器功能，提示音可切换为儿童的模式。

4.可通过APP 实现操作软件更新和访问， app 可同时控制≥6 台训练器。可选择多

个训练器同步进行设置，也可选择单个训练器分别进行设置。

5. App 具备节拍器功能，可选择打开或关闭节拍器。

6.可选择提示语言：汉语、日语、法语、意大利语、德语、西班牙语、荷兰语、芬

兰语、挪威语、葡萄牙语、瑞典语、韩语、丹麦语、波兰语等，可对多个国家学员开展培训使用。

7. 训练器材料不添加天然乳胶。

四、气道管理模型：

气管插管训练模型部分

（1）气管插管训练模型为成人半身模型，具备真实的气道解剖结构和特征，包括鼻腔，口腔，牙齿，会厌，气管，食管，双侧耳廓，颈、胸部、真实大小的双肺以及胃部，解剖标志明显。仰卧位，头可后仰，可行仰头举颏、可后仰练习清除呼吸道异物。适用于急救医学和麻醉医学中气管插管的教学与实训；

（2）可做双鼻气管插管、氧气袋及面罩通气技术、直接喉镜检查、纤维镜检查、支气管镜检查、人工呼吸、吸引等操作；

（3）模型颈部活动自如，可使用两种手法打开气道：压额抬颌法和下颌推挤法；

（4）可通过对环甲软骨加压，改变气道位置，关闭食道；

（5）可模拟喉部痉挛、呕吐等症状，加大插管操作难度；

（6）如果喉镜检查时对前齿的压力过大，会发出报警音（模拟牙齿断裂）；

（7）肺部和胃部采用气囊设计，插管错误的置于食管中时，可模拟胃胀气，插管过深可引起肺部扩张；

（8）符合AHA培训指南要求；

智能训练教学终端部分

（1）可联合训练模型，实现线上及线下混合式培训，包括学员气管插管操作的线上培训和考核，导师核查表的制定、技能库的制定和课程发布的培训等内容；

（2）导师可通过智能训练软件，实现对学员气管插管操作的线上培训和考核，核查表的制定和培训课程的发布等内容；

（3）导师可通过智能训练软件，创建自定义的技能库，包括设置技能名称、学习目标、概述、示教视频等信息；

（4）导师可通过智能训练软件，从操作前思考、操作核查和操作后反思三方面进行考核内容设置，用于课程培训和考核；

（5）导师可通过智能训练软件完成对学员个人成绩、单项技能统计的班级成绩、题目答题情况等教学信息的自动统计和分析，以了解学生或学习的弱项并进行强化或个性化教学；

★（6）学员可通过登录智能训练软件，观看标准示教视频，结合气管插管训练模型，进行技能学习，明确技能概述、学习目标和使用的方法；

（7）智能训练软件具备互学模式，支持两位学员在线选择学习/考察者角色，进行操作练习并记录；

五、高仿真综合模拟病人

（一）产品主要性能：模拟人体的呼吸、循环、血流动力学等系统，通过进行临床救护、用药处理等培训，达到临床教学目的。

（二）基本配置要求：

1、无线连接模拟病人1个

2、导师控制电脑1台

3、病人模拟监护仪1台

4、模拟病人包装箱2个

（三）整体特征：

1、成年人体格外观，皮肤为高分子塑胶，主体结构为金属和聚碳酸酯，皮肤及组织的触摸感需接近正常人体的触摸感，需有明确的胸部骨性标志。

2、计算机操作系统可安装于Windows 7及以上系统电脑中。

3、控制端电脑为触控式笔记本电脑，便于手持。

4、监护仪应为触控式电脑或大尺寸一体机，界面模拟临床真实监护仪设计，可随时转换为导师计算机。

6、 模拟人、控制端电脑及监护电脑之间实现无线连接

7、模拟病人总重量不超过65KG，从而让相近体形的救援人员和学习者轻易掌握对模拟病人的操控。

8、压缩机安装在模拟病人体内，压缩机的操作声音不会干扰模拟病人的听诊声音。

9、压缩机操作期间不会引致模拟病人不必要的身体移动。

10、模拟人需具有外接电源、内置电力供应系统和气动力发生装置，在无线状态下可支持至少持续运行4小时。

11、男女外生殖器可互换。

12、产品套装需包括备用的颈皮以便应用在环甲膜穿刺和切开术的培训上。每一条颈皮可多次应用在环甲膜穿刺和切开术培训上,而不需要在每一次培训完毕后更换新颈皮。

13、在单一的操作平台上可控制多台模拟病人。

14、独立安装的模拟人操作系统，不需要依靠系统浏览器进行连接操作

★15、模拟人操作软件中具有虚拟自动体外除颤仪，能够自动感应模拟人心律，判断是否需要除颤，并给出明确的语音指导施救者的操作，同时除颤监护仪会持续监护并显示病人的心电。

16、模拟人操作软件的虚拟自动体外除颤仪可与模拟人监护仪同屏显示，不需要额外的显示器。

17、虚拟自动体外除颤仪除颤放电后能对模拟人产生效果，病情会根据病例设定自动发生变化，接上除颤器电极片，除颤放电等操作会自动记录在模拟人的评估报告系统中。

（四）、监护功能

1、大屏监护仪，与模拟人无线连接。可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和参数，可模拟连接监护导线后出现相应监护参数。

2、可连接临床使用的监护仪或除颤器进行心电监测和心脏除颤与起搏。心电监测可自动显示与当时模拟人病情相一致的心电波形。

3、模拟病人监护仪可进行无线操作

4、可显示以下波形：

心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压。

5、监测并显示以下参数：

心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、麻醉剂、心输出率、HAL、ISO、颅内压。

6、可显示以下辅助诊断结果：

X线片、实时12导联心电图、生化检验报告等。

7、可进行以下操作：

（1）可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度。

（2）可与临床使用的监护仪一样调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。

8、监护系统可使用与控制端同类型的便携式电脑，可触摸屏幕进行操作，可随时与控制端电脑互换。

9、导师可通过操作计算机的界面或直接在监护仪更改监护仪显示的波形数量，系统应提供至少4个选项 (5个波形、4个波形、3个波形和大数字版面)，导师也可以更改参数显示的位置和颜色。

10、系统须带有二百张以上的X线片，导师也可以再自行导入JPEG格式的X线片图。

（五）气道功能

1、可控制的手动或自动气道开放/关闭

2、正确的按额托颌/下颚上推手法才能打开气道 (会被自动感应和记录在日志中)

3、可用临床使用的负压吸引装置进行吸引：可分别进行口咽部吸引、鼻咽部吸引、经气管插管吸引、经环甲膜切开吸引

4、可面罩通气 (会被自动感应和记录在日志中)

5、可气管插管

6、可鼻胃管插管

7、可使用气管导管复合管、喉罩通气及其它气道装置

8、可气管内插管

9、可逆行插管

10、可纤维支气管镜插管

11、可经气管喷射通气

12、可光棒气管插管

13、可进行环甲膜穿刺和切开训练

14、可变的气道阻力(3个程度)

15、可模拟插管过深进入到右主支气管

16、正确头部位置的监测

17、可模拟舌水肿、气道异物梗塞等情况

18、模拟病人带有软牙和硬牙，导师可简单更换到模拟病人

★19、具有舌头退缩选项，在该情况下，模拟病人应无法呼吸，学员必须要对模拟病人进行正确的按额托颌/下颚上推手法，模拟病人才会有呼吸。

（六）呼吸系统

1、具有自主呼吸，可模拟单侧或双侧胸部起伏，呼吸频率可调节。

2、可模拟正常或不正常的呼吸音

3、模拟病人身体前方有4个呼吸音听诊区域，可以调节呼吸音类型和音量

4、模拟病人身体后方有6个呼吸音听诊区域，可以调节呼吸音类型和音量

5、左、右肺可训练多种听诊音的听诊，包括：正常呼吸音、粗湿罗音(粗爆裂音)、细湿罗音（微爆裂音）、胸膜摩擦音、肺炎、干罗音、喘鸣音、喘息音、呼吸音消失等

6、脉搏血氧饱和度的监测：在连接病人后才出现血氧饱和度读数, 并且可显示在监护仪上

7、血氧饱和度降低的时候可以发生紫绀，紫绀阈值可设定，设定达到某个血氧饱和度数值时才出现紫绀

8、可以连接真实的呼吸机进行机械通气

9、使用面罩进行通气或插管后通气时，在计算机屏幕上会显示通气量

10、可进行双侧气胸减压培训。气胸气囊穿刺后可以重复使用，无需频繁更换。

11、双侧均可进行胸腔穿刺和放置胸部引流管

★12、有集中听诊功能，让模拟病人自动停止呼吸30秒，以方便学员集中进行听诊练习。(需要提供由投标产品所属品牌的厂家盖章的图片或文字说明证明。)

13、呼吸音与呼吸率同步，呼吸音的频率和呼吸率一致。

（七）心脏特征

1、有≥2000种心电图，生命体征可随心电变化和治疗自动改变。

2、QRS波形、基础心律及期前收缩可任意调节。

3、可进行心音听诊训练：包括正常心音、主动脉瓣狭窄、Austin Flint杂音、摩擦音、二尖瓣脱垂、收缩期杂音、舒张期杂音、无声音等。

4、可进行4导联心电图监护

5、可在监护仪上实时显示十二导联心电图，符合生命体征变化。监护仪上有一个单独图标, 单击则可显示十二导联心电图

6、电除颤、电复律和起搏：可用临床使用的除颤器和起搏器进行除颤、复律和起博，除颤效果及起搏域值均可随治疗和情境需要进行设置并自动显示。模拟人在各种处理后相应的症状、体征和监测参数自动出现与病例所设置的病情相一致的变化。

（八）循环系统特征

1、可使用袖带式血压计和监护仪进行无创血压的测量，袖带式血压计需通过听诊科罗特科夫音手动测量血压，音量可调节，血压读数需与当时病情一致。

2、可触诊双侧颈动脉、双侧股动脉、左手桡动脉的脉搏，并自动与心电图同步。脉搏会随病情的变化以及治疗而变化。可自动感应到触诊脉搏并记录。

3、脉搏强度随血压变化，也可单独调节四肢和躯干中心的脉搏强度

（九）静脉穿刺

1、静脉手臂(右臂)建立静脉通道。

2、骨髓穿刺(左胫骨）。

3、可使用胫骨穿刺针进行胫骨穿刺，模拟胫骨穿刺骨髓腔输液。

（十）CPR功能

1、CPR按压自动产生脉搏、血压波形和心电图

2、真实的按压深度

3、可即时反馈心肺复苏的质量，包括按压深度、按压频率、按压手位信息、按压回弹是否完全、通气潮气量、通气频率等。图形和文字界面两种方式。

4、可实时反馈心肺复苏质量

5、可显示按压回弹的情况

★6. CPR的结果可以出具独立的分析报告，分析学员CPR的质量，方便导师做课后的分析

7. CPR的考核标准可以自行设定，可以适应不同地区不同单位的考核标准

★8. 具有先进的AED训练系统，该AED训练系统必须有可以拆卸的SD卡，该SD卡可以在电脑读取，修改AED训练系统的设置。

9.具有多语言版本的AED训练系统，提供至少10种语言选择。可以有快捷键切换语言，每次切换成功，会有对应预设的语音提示。例如选择日本语，该系统会用日本语告知已经选择日本语模式。

10. AED训练系统具有婴儿/儿童钥匙，可以随时在成人模式和儿童/婴儿模式之间切换。

11. AED训练系统可以设定CPR所需要的时间长度。

11. AED训练系统可以设定成人“不建议除颤”CPR 的持续时间。

13.AED训练系统可以设定婴儿/儿童基本 CPR持续时间长度。

14. AED训练系统可以设定儿童“不建议除颤”CPR 的持续时间

（十一）、 虚拟通气管理功能

1导师端可以调整呼吸的基本参数，创建贴近临床的精准的呼吸模型，学员机采用临床通用呼吸机界面，实时显示各项呼吸参数的变化，学员根据病例调节参数，呼吸引擎即可做出相应调整。

★2导师机可调节参数有：

患者基本信息：性别、体重（设置范围儿童3—300kg）、身高（设置范围成人100cm-260cm）

气道阻力：1-100 cmHO2/L/s

顺应性：10–850 ml/cmHO2

最大自主吸气量：500ml

应用9个系统自带呼吸模型：急性呼吸窘迫综合征（轻、中、重）、慢性阻塞性肺疾病（轻、中、重）、肺纤维化（轻、中、重）

用户可根据自身培训需求，设计并保存个性化的肺部模型。

应用系统自带的常见机械通气并发症（持续开发中），并发症中自带超声、放射等检查结果，导师可在运行并发症时，向学生机投送检查结果。

3学生机可调节参数有：

显示气道压力、流量和容量波形

患者基本信息：性别、体重（设置范围儿童3—300kg）、身高（设置范围成人51-499cm）

报警设置：呼吸频率（2-80次/分）、分钟通气量（0.0-25.0 L/min）、TV（100-3000ml）、Ppeak（0-80）、窒息（15-60s）等

通气模式：CMV、SIMV、AC等

每种通气模式均可调节临床常用的多种参数：FiO2、TV、PEEP、Pmax、RR、Flow、PS等

每种通气模式均可监控临床常用的多种参数：气道峰压、平台压、FiO2、TV、分钟通气量等

4可学习掌握的要点：

呼吸机参数调节

开展波形分析

使用常用和高级机械通气模式

调整患者生理体征并实时观察其对波形的影响

创建复杂的临床案例

基于常规呼吸机界面开展培训

对自主呼吸患者进行模拟通气

针对高危低频事件开展练习

实时学习压力、气流和容量曲线

管理通气并发症（例如张力性气胸、过敏性反应、支气管痉挛、气管内插管断开、肺栓塞、恶性高烧、局部麻醉毒性、心脏骤停

（十二）神经系统

1、	眼睛状态可调节，有开、闭和半开三种状态模式

2、	可模拟神经损伤情况下瞳孔不等大的状态

3、	可以模拟瞳孔散大或缩小的状态

（十三）模拟人操作软件

1、全中文支持的操作软件，可支持全球12种语言，包括：中文、英语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、西班牙语、德语、法语、意大利语、荷兰语、波兰语、俄语。可适应不同国家专家学术交流。（需要提供由投标产品所属品牌的厂家盖章的操作软件截图说明证明。）

2、至少要具有2种可选控制模式：导师模式、病例模式。

（1）导师模式：导师可现场精确控制模拟人的每个反应。

（2）病例模式：具有病例编辑平台，操作者可任意开发无限量病例程序，模拟人的所有变化都可预先设计，设计时可方便选择预置的病人对药物和治疗发生生理和病理反应的模块，时间和过程均可控。

★3、软件具备趋势界面，可显示前后10分钟体征参数随时间变化的曲线，并随着新的治疗操作随时校正曲线，使导师对模拟人的体征走向有个清晰的把握。（需要提供由投标产品所属品牌的厂家盖章的图片或文字说明证明。）

4、正在运行的病例可暂停，快进和保存。

5、导师可随时在正在运行病例过程中添加评语并保存，方便回顾。

6、支持用户自行录音，并将录音内置到模拟人的语音库，可以灵活模拟多种语音

（十四）智能化评估报告系统

1、模拟人操作软件带有录像功能和评估系统功能，不需要额外设备。模拟病人评估系统需包括网络镜头、评估软件及模拟病人。另外系统将学员日志、病人监护仪数据、现场声音与视像结合至1个独立的评估文件里进行运作。

2、模拟人可以通过自身感应器自动生成日志记录，时间显示上带有秒表功能。

3、评估报告内容包括模拟人的生命体征参数、学员操作记录、操作视频录像、监护仪界面回放。评估这些内容时，在时间上能够完全一一对应。

4、系统要带有视频监控系统，并且能与模拟人控制软件相兼容。

5、正在运行的评估报告可快进、倒退和保存。

6、独立的评估文件可在Windows XP, Windows VISTA和Windows 7、8和10等作业系统装有评估报告查看器软件的计算机中打开。

7、评估报告支持中文系统

（十五）病例编辑系统：

1、病例系统支持编写生理驱动自动病例，模拟人运行病例之后，可以根据学员的操作自动做出对应的生理反应

2、全中文的病例编辑系统

3、独立的病例编辑系统，可以支持用户选择使用模拟人跟配的电脑或者自己的电脑中编写病例，不需要使用模拟人跟配的电脑。

4、病例编辑系统支持监护仪的修改，可以修改监护仪的版面和参数格式

5、病例编辑系统支持主题模式编写，可以设定半自动的病例，方便较简单病例的实施

6、系统支持添加导师指导信息，可以在模拟人运行病例的过程中，显示提示信息，提示导师关于病例运行的信息

十六、证书资质：

该产品生产厂家需通过ISO 9001认证，并提供相应的认证证书扫描件

十七、模拟教学案例云平台系统

★1.标配模拟教学案例云平台系统，允许模拟人的用户自由下载所有模拟教学案例，案例总数量需要≥450个。（提供云平台系统截图、网址、所有病例清单的截图。）

2.	模拟教学案例云平台系统包含的案例由国际权威教育/医学机构所编写，至少包含由美国儿科学会、美国心脏协会、护理联盟等权威机构所编写的模拟案例，具有合法版权，以帮助用户使用模拟人开展如儿童高级生命支持、新生儿窒息复苏等专科培训课程。（提供云平台系统中相关病例截图佐证。）

3.	模拟教学案例云平台系统案例应具有模拟教案以协助用户开课使用，教案资料需要符合模拟教学的教育理念，至少包含案例概况、教学目标、教学对象、案例运行时间、复盘时间、物品准备清单、教学场景设置、病例运行的学员导言、病人信息概览、预期的正确操作、引导性反馈问题等。（提供云平台系统中病例教案信息截图佐证。）

4.	用于考核的模拟案例应包含具有经过循证的评估表，包括团队合作评估量表、AHA ACLS课程考核表等。（提供云平台系统中病例教案信息截图佐证。）

5.	所有模拟案例可安装于任意一台模拟人电脑中，仅需导师登陆自己的账号并在软件中打开即可，可供导师在任意的地方、任意的时间进行案例预习或试运行。

6.	导师可通过邮箱或社交媒体分享模拟病例。

（六）成人硅胶复苏器

1.复苏器提供正压通气，并且可以在自主呼吸的情况下采用面罩或者人工气道。

2.适用于≥40 公斤以上的病人。

3.硅胶物料。

4.对肺部顺应性异常敏感，帮助减低膨胀的危险。

5.综合的输入口/储氧袋阀门。

6.易于装配/折叠。

7.可拆解：人工呼吸器各部件连接处能够组装和拆解。

8.通气囊容量≥1600ml。

9.一次性储氧袋容量≥2600ml。

10.可手动清洁，也可用自动清洗机或消毒柜进行清洁（储氧袋除外）

11.除储氧袋外，其他部位均可进行的消毒

12.面罩特点：

12.1 透明面罩

12.2 整体的面罩可提供覆盖。

12.3 即使手比较小仍可紧握。

12.4 软套确保封密和让病人舒适。

12.5 面罩耐用，极具经济效益。

12.6 在面罩有封密困难时，独特的多功能面罩盖子提供附加的支持，多功能面罩盖

子上的钩扣可让急救员对病人用带固定面罩，具有可选配的头部固定带。

12.7 面罩和盖子都可再次使用。

（四）售后服务和质量保证：

1.质保期：质保≥3年。

2.培训：免费提供设备到达现场后的安装调试，应用培训，直至操作人员掌握为止。

3.技术支持：免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；长期提供技术服务

支持。

4.维修要求：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修

要求后须在2 小时内作出回应，并在48 小时内派员到达买方现场实施维修。

5.免费提供系统技术咨询、软件升级，免费承担系统接口安装及实施。

（五）、采购标的的验收标准

- 供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

- 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

- 供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。