| 包号 | 设备名称 | 数量 | 采购包最高限价（万元） | 单价最高限价（万元） | 是否为核心产品 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 胃镜 | 1 | 312 | 40 | 否 | 是 |
|  | 高清电子内窥镜系统 | 1 |  | 272 | 是 | 是 |
| 02 | 皮肤镜图像处理工作站 | 1 | 354 | 34 | 否 | 否 |
|  | 3D腹腔镜内窥镜系统 | 1 |  | 180 | 是 | 否 |
|  | 术中腹腔镜超声 | 1 |  | 140 | 否 | 否 |

- 01包：

设备一：电子胃镜

1.1具有特殊光观察功能

1.2导光插头具有一键插拔功能，具有防水功能

#1.3视野角≥140度

1.4先端外径≤5.5mm, 插入部外径≤6mm

1.5弯曲角度上≥210度，下≥90度，左≥100度，右≥100度

1.6景深范围≥3mm-100mm

1.7钳子管道内径≥2mm

1.8最小可视距离 ≤2mm

1.9有效长度≥1000mm

设备二：高清电子内窥镜系统

1. 电子图像处理器 1台

用途：与内窥镜连接，在监视器上显示内窥镜观察人体目标部位的视场区域图像

1.1 数字HDTV：DVI-D接口≥2个 ，SDI接口≥2个

1.2 分辨率：≥1920×1080

1.3 模拟SDTV：RGB TV接口≥1个、S-VIDEO接口≥1个、VIDEO接口≥1个

1.4 色度调节：≥9档

1.5 红色色调调节：≥9档

1.6 测光模式：≥3种，平均测光/峰值测光/自动测光

1.7 结构强调：≥4档

1.8 具备色彩强调功能

#1.9 具备图像放大功能：兼容内镜均可电子放大≥2倍，≤0.05级逐级放大

1.10 特殊光模式：≥3种

1.11 图像显示类型：≥2种

1.12 冻结模式：≥3种

#1.13 可兼容同品牌高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，高清经鼻内镜，高清电子十二指肠镜，环扫 / 扇扫超声胃镜，超声支气管镜，高清支气管镜，高清鼻咽喉镜等

#1.14可拓展兼容：双钳道电子胃镜，双气囊小肠镜等

#1.15 检查计时功能：具备计时器和分段计时功能

1.16 内置存储器：≥4G

#1.17 内存可存储图像数量：≥800张

1.18 数据预设：可存储医生姓名≥20名，可设定色调、测光模式、对比度、亮度、IEE 观察模式，可以根据医生姓名存储

1.19 具备多段变焦功能

1.20 具备无线连接功能，无需防水盖即可浸泡消毒

2.医用内窥镜用冷光源 1台

2.1 光源：≥4色LED光源，多光源整合

2.2 光源寿命：≥14000小时

2.3 气泵类型：横膈膜式气泵

2.4 气泵压力调节档位：≥4档

2.5 设定存储：关闭系统电源后设定值仍可保存

#2.6 具备透射照明功能

2.7 具备光照限制功能

3.高清显示器 1台

3.1 对角线尺寸≥26 英寸，分辨率≥1920×1080

3.2 具备色彩校准功能

3.3 具有视频信号输入/输出接口：DVI、3G-SDI等

4.专用台车 1台

4.1 上下左右可旋式液晶显示器支架可升降内镜支架，可同时悬挂两根镜子可调节设备底板可拉伸键盘托盘

4.2 专业台车可容纳电子内镜系统常用设备

5.电子上消化道内窥镜（高清电子胃镜） 1条

用途：与电子处理器配合使用，用于食道、胃和十二指肠的观察、诊断和治疗具有特殊光模式，可对病变进行光学图像强化，实现早期癌或炎性病变检查

5.1 视野方向：0°（直视）

5.2 视野角：≥140°

#5.3 先端部直径：≤9.5mm

5.4 弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°

5.5 工作长度：≥1000mm

5.6 全长：≥1300mm

5.7 钳道内径：≥2.5mm

#5.8 具备前射水

5.9 特殊光模式：≥3种

5.10 图像传感器：CMOS图像传感器，像素≥100万

6.电子下消化道内窥镜（高清电子肠镜） 2条

用途：与电子处理器配合使用，用于直肠、乙状结肠和大肠的观察、诊断和治疗具有特殊光模式，可对病变进行光学图像强化，实现早期癌或炎性病变检查

6.1 视野方向：0°（直视）

#6.2 视野角：≥170°

#6.3 先端部直径：≤12mm

6.4 弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°

6.5 工作长度：≥1300mm

6.6 全长：≥1600mm

#6.7 钳道内径：≥3.5mm

6.8 具备前射水

6.9 结肠插入功能：具备硬度可调、精准传导、顺应弯曲

6.10 特殊光模式：≥3种

6.11 图像传感器：CMOS图像传感器，像素≥100万

7.电子上消化道内窥镜（高清变焦放大胃镜） 1条

7.1 图像传感器：CMOS图像传感器，像素≥100万

#7.2 特殊光模式：≥3种

7.3 视野方向：0°(直视)

7.4 视野角：正常≥140°、接近≥56°

7.5 观察景深：正常3mm-100mm、接近1.5mm-2.5mm

7.6 先端部直径：≤10mm

7.7 软性部直径：≤10mm

7.8 工作长度：≥1000mm

7.9 全长：≥1300mm

7.10 弯曲角度：上：≥210°、下：≥90°、左：≥100°、右：≥100°

7.11 钳道内径：≥2.5mm

#7.12 光学放大倍率≥135倍

7.13 具备前射水

8.内镜用二氧化碳送气装置 1台

8.1 适用气体：医用高纯二氧化碳气体（CO2）

9.内窥镜用送水装置 1台

9.1 适用液体：无菌水

10.配置清单：

10.1电子图像处理器 1台

10.2医用内窥镜用冷光源 1台

10.3高清显示器 1台

10.4专用台车 1台

10.5电子上消化道内窥镜（高清电子胃镜） 1条

10.6电子下消化道内窥镜（高清电子肠镜） 2条

10.7电子上消化道内窥镜（高清变焦放大胃镜） 1条

10.8内镜用二氧化碳送气装置 1台

10.9内窥镜用送水装置 1台

10.10可移动显示器支架 1台

10.11医用显示器 1台

- 02包：

设备一：皮肤镜图像处理工作站

1.适用于对人体皮肤进行放大观察与拍照并对病变组织拍照采集皮肤镜影像图片，进行图像处理、保存，输出打印图文报告。

2.镜头分辨率：微观摄像机成像分辨率≥2592×1944，像素≥500万像素；

3.光源照度：微观摄像机LED光源照度≥3000Lux；

4.放大等级：20X～220X连续可调，放大等级支持无极变倍功能并具有放大等级锁定功能，无需更换镜头；

5.成像视觉分辨力：放大等级为20时，成像视觉分辨力≥18线对/mm；放大等级大于200时，成像视觉分辨力≥90线对/mm；

6.成像视野范围：20倍时≥19mm×14mm；220倍时≥1.6mm×1.2mm；

7.采用光学偏光镜镜头，实时放大，镜头自带偏光功能，支持非偏振、偏振、浸润三种模式,偏振角度0-90可任意调整；

#8.镜头罩(支架）：

8.1需适配≥10种镜头罩，不仅支持不同皮损检测，更支持指缝、耳背、外耳道、鼻腔等特殊部位，介入镜头罩支持标记活检部位、支持介入活检术功能，浸润镜头罩支持刻度显示；

8.2须通过细胞毒性、皮肤刺激检验；

9.大体图像拍照联机：兼容单反相机拍摄皮肤大体图，软件需支持一键获取大体图像；

#10.软件需提供皮肤、头皮毛发智能分析方法：需提供 “三分法”、“七分法”、“ABCD法”、“通用模式”等≥18种皮肤辅助分析方法，毛发辅助分析至少具有“3-A系统-弥漫性非瘢痕性秃发”分析法、 “3-A系统-局限性非瘢痕性秃发”分析法、“3-A系统-瘢痕性秃发”分析法、“VSCAPSI头皮银屑病严重指数” 分析法等≥15种分析方法；

11.软件需提供头皮毛发模式分析法：毛发精简分析法（至少涉及≥30个毛发镜典型特征，并提供典型示教图）。

12.软件需提供头皮毛发模式分析法：毛发精细分析法（至少涉及≥65个毛发镜典型特征，并提供典型示教图）。

13.软件需支持粗发、中间发、细发、毳毛自动和手动两种计数方式。

14.软件需支持毛发直径测量，支持毛发平均值测量。

15.软件需支持头皮毛发计数功能，具有：终毛数量/FOV、细发数量、细发比例、中间发数量、中间发比例、粗发数量、粗发比例、毳毛数量、毳毛比例、头发密度/ cm²、视野面积自动计算。

16.软件需支持头皮毛囊计数功能，包括：≥3根毛发、2根毛发、单根毛发的计数功能；具有黄点征数量/视野，新生毛发数量/视野等计数；支持自动计算褐色毛周征、≥3根毛发、2根毛发、单根毛发的占比；支持“黑点征”、“断发”、“纤维性白点”计数功能。

17.图库对比功能：软件需提供专家诊断图库对比功能；

18.典型病例模板：需提供全面详尽的皮肤、毛发报告模版，模板根据不同分析方法自动切换；

19.数据库病种：软件系统数据库需具备皮肤镜、毛发镜图谱的数据库，并对疾病有详细的文字描述；

20.测量计算：具有定标、测量功能，支持多种倍数定标功能；

21.报告单模式：报告单模式≥3种，至少包含常规图文报告、特异性指征报告、毛发数据评估报告；

#22.医用检查灯：

22.1日光（LED）：色温：5500-8000（K），显色指数：85±10，光照度：≥600Lx，灯珠数量≥80颗；

22.2紫外光（LED）：辐照强度≥1.0mW/cm2，波长:365±10nm，灯珠数量≥18颗；

22.3握持装置：具有符合人体工程学的单手握持手柄，支持单反相机固定。

23.主机：CPU：i3及以上，硬盘：≥1000G，内存：≥4G，显示器≥21英寸；

24.配备彩色喷墨打印机；

25.配备单反相机；

26.配置：

26.1皮肤镜图像处理工作站软件

26.2微观摄像机

26.3主机

26.4喷墨打印机

26.5仪器台车

26.7单反相机

26.8医用检查灯

设备二：3D腹腔镜内窥镜系统

1.总体要求：

#（1）图像处理器、摄像头、气腹机、冷光源、腹腔镜均要求同一品牌

（2）3D摄像头、3D胸腹腔镜可提供实时的4K 3D可见光影像；

2.配置要求：

图像处理器1台、医用内窥镜冷光源1台、2D/3D内窥镜摄像头1个、3D胸腹腔内窥镜2根、导光束2根、医用4K3D超高清监视器1台、气腹机1台、专用设备台车1台。

3.技术要求：

3.1图像处理器

3.1.1全数字化4K 3D超高清影像平台，具备超高色彩还原性能；

3.1.22D视频输出分辨率：≥4096*2160逐行扫描

3.1.33D视频输出分辨率：≥3840*2160，

3.1.4具备4K和全高清输出3D与2D图像接口，3D输出接口≥2种：HDMI、2×3G-SDI ；2D输出接口≥4种：HDMI、12G-SDI、DVI、4*3G-SDI、DP；

3.1.53D视频输出格式：上下格式，左右格式或逐行格式可选；

3.1.6图像处理器自带2D 及3D视频录制，录像分辨率≥3840*2160，录制格式MP4、MKV或TS格式可选

3.1.7图像处理器具有细节增强、色彩增强、暗场增强等模式，可提高手术血管、组织的辨识度；

3.1.8具有≥4种色调可选，可根据需求选择不同的色调，其中包括自然色调、柔和色调、标准色调、自定义色调等；

3.1.9 光源控制，亮度0-30级可调；

3.1.10图像处理器内置≥3个USB接口；

3.1.11帧率60帧/秒或50帧/秒可选；

3.1.12 3D模块下，具有数字变焦功能，≥3档可调节；

3.1.13 2D模块下，具有数字变焦功能，≥11档可调节；

3.1.14功能菜单支持多种语言，有简体中文，繁体中文，英语；

3.1.15图像处理器备有≥7英寸触控屏，具有防误触功能；

#3.1.16支持升级多种功能：4K白光、4K荧光、4K双荧光、3D 白光、3D荧光及3D双荧光功能；

3.2医用内窥镜冷光源

3.2.1白光照明采用纯白光LED，光谱连续度高

3.2.2具有待机功能；

3.2.3具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源不输出光；

3.2.4通过专用的数据通信线连接光源，实时查看光源设备状态，其中包含使用时长、光源温度、光源功率等；

3.2.5图像处理器与光源连接后，对光源实施联动控制机制，根据摄像头感光强度自动调节光源亮度，亮度等级主机可调；

3.2.6 纤维导光束：直径≥4.5mm、长度≥300cm。

3.34K 3D内窥镜摄像头

#3.3.1全数字化超高清4K芯片，可实现4K 3D摄像；

3.3.2 摄像头便于握持，自重≤300g

3.3.3摄像头防水防尘等级不低于IPX7，可低温等离子消毒；

3.3.4可通过镜头上的调焦环进行调焦；

3.3.5摄像头快捷键≤3，可实现白平衡、亮度调节、录像、拍照、电子放大功能、色调调节、一键切换2D/3D、增强模式切换等功能；

3.3.6一体化摄像头接口；

3.3.7电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备；

3.43D腹腔镜

3.4.1双光路光学胸腹腔镜，兼容白光及荧光功能；

3.4.2直径≤10.1mm，工作长度≥315mm；

3.4.3 30°（或0°）视向角，70°视场角；

3.4.4有效景深范围：30-110mm；

#3.4.5独立3D光学镜，可与摄像头拆分，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；

3.5气腹机

3.5.1压力设定范围：5～25mmHg；

3.5.2大流量供气，最大流量≥40L/min；

3.5.3具有过压报警及自动排气安全功能；

3.5.4具备加温功能；

3.6医用4K3D监视器：

3.6.1分辨率≥3840×2160；

3.6.2尺寸≥32英寸；

3.6.3支持3D图像显示，输入格式左右格式、上下格式、逐行格式或同时格式可选；

3.7专用设备台车：

3.7.1主体材质采用碳钢、铝合金和工程塑料结构组成；

3.7.2活动式万向支臂，高度可调节，360度旋转，可支持安装≥2个大屏幕显示器，最大承重≥20kg；

3.7.3配备4只医用静音万向脚轮，其中两只带刹车功能；

3.7.4后门紧固方式，采用磁性吸附方式闭合紧固后门；

3.8技术及售后服务：

3.8.1整机质保期≧3年，需提供原厂家保修承诺，在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供至少2次的上门维护保养工作；

3.8.2 一个月内出现非人为质量问题提供换货；

3.8.3软件系统终身免费升级。

设备三：术中腹腔镜超声

1.用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑、盆底及其它

2.主要技术规格及系统概述：

2.1主机系统性能

2.1.1 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

2.1.2 ≥20英寸高分辨率医用液晶显示器

2.1.3 ≥10英寸彩色液晶触摸屏,触摸屏可独立调整角度

2.1.4 触摸屏界面可调整菜单顺序或隐藏

2.1.5 控制面板可升降、旋转

2.1.6 主机探头接口≥4 个，互通互用

2.1.7 数字波束形成器

2.1.8 多倍信号并行处理技术

2.1.9 数字化全程动态聚焦

2.1.10 数字化可变孔径及动态变迹技术， A/D≥14 bit

2.1.11 二维灰阶成像单元

2.1.12 谐波成像单元

2.1.13 彩色多普勒成像单元

2.1.14 频谱多普勒成像单元(包括 PW、 CW 和 HPRF)

2.1.15 组织多普勒成像单元

2.1.16 支持工作流协议，支持自定义设置，根据预设流程可自动添加注释、体标及自动激活测量等

2.1.17 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面

2.11.18 二维宽景成像， 具备速度提示、图像旋转功能、支持测量；彩色血流宽景成像：包含能量多普勒宽景成像、彩色多普勒宽景成像；线阵探头、凸阵探头和相控阵探头均支持宽景成像

2.1.19 空间复合成像技术

#2.1.20 腔内实时温控技术，温度值在显示器上体现

2.1.21 二维角度独立偏转成像

2.1.22 斑点噪声抑制≥10 档可调，可优化二维、三维图像

2.1.23 实时双同步/三同步功能

2.1.24 扩展成像≥2 档可调

2.1.25 二维/彩色双实时对比成像

2.1.26 支持独立按键操作，支持二维、彩色及频谱模式等

2.1.27 局部放大：≥10 倍， ≥18级档位调节

2.1.28 穿刺引导功能：支持单线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度

2.2 测量/分析和报告

2.2.1常规测量软件包

2.2.2 基础测量包， 2B 模式下支持双幅跨幅测量

2.2.3 彩色血流剖面图， 彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、深度、血流量，补偿角度可调

2.2.4 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7 个任意位置的血流速度

2.2.5 频谱自动测量分析软件，可自由配置显示的参数

2.2.6 腹部测量软件包，支持膀胱自动测量

3.2.3电影回放及原始数据处理

2.3.1 支持手动、自动回放，支持 4D 电影自动回放

2.3.2 支持不同探头≥ 6 幅图像同屏动态回放，回放速度可调

2.3.3 原始数据处理，可对图像进行离线参数分析，支持二维、 M 型、频谱模式等

2.4.存储及数据管理

2.4.1 内置超声工作站

2.4.2 硬盘≥2T，图像存储，电影回放重现单元≥480s

2.4.3 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像

2.4.4 多种图像格式传输：支持 JPEG、 WMV、 BMP、 AVI、 TIF 等格式输出

2.4.5 支持图像一键存储到本地及 USB 外设

2.5连通性要求

2.5.1主机内置 USB 接口≥5 个

2.5.2 具有无线数据传输功能，实现将临床图像从超声设备传输到移动智能终端

2.5.3 具有图像秒传功能，支持将临床图像从超声设备一键上传至 PC 端

2.5.4 具有远程会诊功能，支持申请、预约、会诊指导等会诊流程管理，可实现远程终端音视频互联，远程控制，支持多端互联，同步视频具备高清、高帧率流畅画面

2.5.5 具备 DVI、 Video、 S-Video 接口

2.6.系统技术参数及要求

2.6.1 二维灰阶成像单元

2.6.1.1 扫描线：每帧线密度≥230 超声线

2.6.1.2 基波≥4 段变频

2.6.1.3 谐波≥4 段变频

2.6.1.4 焦点个数：≥10 个

2.6.1.5 斑点噪声抑制≥10 档

2.6.1.6 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并以脏器图形化直观显示并配有部位名称。

2.6.1.7  最大显示深度：≥39cm

2.6.1.8 动态范围: ≥275，可视可调

2.6.1.9 增益调节： TGC 增益补偿≥8 段， LGC 侧向增益补偿≥6 段， B/M 可独立调节。

2.6.1.10 伪彩: ≥12 种

2.6.1.11 声功率≥100%，步进 1

2.6.2 彩色多普勒成像单元

2.6.2.1 包括速度、能量、方向能量显示等

2.6.2.2 显示方式： B/C、 B/C/M、 B/PDI、 B/DPDI

2.6.2.3 彩色多普勒≥4 段变频

2.6.2.4 增益调节≥200

2.6.2.5 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -18°～+18°

2.6.2.6 智能血流追踪技术，单键操作，取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时自动偏转

#2.6.2.7 高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图象，更细微的显示末梢血流的动态情况，机器具备独立按键

2.6.2.8 立体血流成像，通过光照模型，能够在传统二维血流成像 CFM 的基础上，增加血流的立体感呈现

2.6.2.9 彩色基线调节：±15 级可调

#2.6.3 微细血流成像

有效滤除软组织和噪声信号，最大限度保留超低速微细血流的信号，显著提升超微细血流信号的敏感性和成束性，机器具备独立按键

2.6.4频谱多普勒成像单元

2.6.4.1 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

2.6.4.2 显示方式： PW， B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW， HPRF 等

2.6.4.3 PW≥4段变频

2.6.4.4 PW 实时自动跟踪测速，随着取样门位置改变， PW 速度可进行自动跟踪测量

2.6.4.5 彩色滤波器具有自动和手动技术：调节脉冲重复频率时，壁滤波器自动进行相应优化调节

2.6.4.6 取样容积：1-20mm

2.6.4.7 零位移动：≥15 级

2.6.4.8 快速角度校正

2.6.4.9 支持频谱自动测量

2.7探头规格

2.7.1 支持探头类型：高频线阵、腹腔镜探头、 指夹式术中凸阵探头

2.7.2 单晶体凸阵探头:探头频率 1-7 MHz

#2.7.3可配线阵腹腔镜探头：3.0-15.0MHz，超宽频变频探头，扫查宽度 ≥39mm

2.7.3.1 腹腔镜探头成像可拓展梯形成像功能，≥2档可调节

2.7.3.2 腹腔镜探头可有 4 个角度弯曲，分别为上、下、左、右四个方向

2.7.3.3 腹腔镜探头支持过氧化氢低温等离子灭菌方式，可配置专业腹腔镜探头消毒盒。

2.7.4 T型凸阵探头，探头频率3-15MHZ。

2.7.5凸-线双平面探头,探头频率4-16MHz，凸阵探头成像角度≥200°，插入部带刻度尺，具备实时温控技术。

2.7.6T型线阵探头，探头频率4-16MHZ。

2.8主机一体化耦合剂加热器（非 USB 连接）

2.8.1 脚踏开关

2.9 支持同品牌工作

2.10内置锂电池独立供电，具有充放电及电量提示，断电后可独立工作≥1 小时

2.11技术、维修、培训及其它

2.11.1具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修

2.11.2 厂家提供专业人员现场操作和培训

2.12配置：

2.12.1超声主机套件

2.12.2腹腔镜超声探头

2.12.3成人凸阵探头（含穿刺架）

2.12.4T型凸阵探头

2.12.5凸线双平面经直肠探头

2.12.6指夹式“T”型线阵探头

2.12.7腹腔镜探头消毒篮 以上配置各1