2023年度通州区妇幼保健院医疗设备采购项目

招 标 文 件

采购编号: ZYLS-ZB-202308029

中源联盛咨询(北京)有限公司

2023年09月

目录

第一章投标邀请	3

第二章投标人须知前附表	6

第三章投标人须知（含评审办法及评审标准）	11

第四章采购需求	27

第五章拟签订采购合同文本（货物类）	28

第六章附件	32

# 第一章    投标邀请

项目概况:

2023年度通州区妇幼保健院医疗设备采购项目的潜在投标人应在按照规定办理CA数字认证证书(北京一证通数字证书)后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)免费获取电子版招标文件，并于2023年10月08日09点30分(北京时间)前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

采购编号:ZYLS-ZB-202308029

项目名称:2023年度通州区妇幼保健院医疗设备采购项目

项目批复情况：主管部门审批通过，资金已落实。

预算金额: 565.59万元

最高限价: 565.59万元

采购需求:

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 分包最高限价 （万元） | 简要技术需求 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 1-1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 230 | 设备用途：用于妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管临床诊断及科研… | 否 |
| 第二包 | 2-1 | 数字化X射线摄影 | 1 | 223 | 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能… | 否 |
|  | 2-2 | 电子血压计 | 2 |  | 测量原理：示波法… |  |
| 第三包 | 3-1 | 全自动洗胃机 | 1 | 70.17 | 自动压力反馈控制系统… | 否 |
|  | 3-2 | 加温毯 | 1 |  | 产品组成：由恒温器、加温垫（毯）、体温传感器组成… |  |
|  | 3-3 | 低温等离子灭菌器 | 1 |  | 灭菌系统：过氧化氢低温等离子体灭菌系统… |  |
|  | 3-4 | 低温等离子灭菌器 | 1 |  | 灭菌系统：过氧化氢低温等离子体灭菌系统… |  |
|  | 3-5 | 生物安全柜 | 1 |  | 台面距离地面高度：≥700mm… |  |
|  | 3-6 | 无痛口腔推麻仪 | 2 |  | 给药模式：≥3种注射模式，不同注射速度可调… |  |
| 第四包 | 4-1 | 切片机 | 1 | 12.42 | 切片厚度范围：1-60μm… | 否 |
| 第五包 | 5-1 | 耳鼻喉综合治疗台 | 1 | 12 | 正压范围：0MPa～0.3MPa，可调… | 否 |
| 第六包 | 6-1 | 正置显微镜 | 1 | 18 | 电源：220V±10%，50-60Hz… | 否 |
| 备注:本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为: 工业 |  |  |  |  |  |  |

合同履行期限: 签约后40天内完成送货、安装、调试。

## 二、投标人的资格要求

（1） 在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人。

（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6） 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违 法案件当事人名单的、被 “ 中国政府采购网 ”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

（7）按照招标公告要求的获取方式和期限下载招标文件。

（8）本项目不接受联合体投标。

（9）本项目特定资格要求：

投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。

（10）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留中小企业份额设置专门采购包（第一包、第三包、第四包、第五包、第六包专门面向中小企业，其中预留小微企业份额：第三包占预留中小企业份额11.73%、第五包占预留中小企业份额3.5%、第六包占预留中小企业份额5.25%）。

## 三、获取招标文件

1. 本项目采用政府采购电子化招标（线上线下相结合形式）。

2. 获取时间: 2023年09月18日至2023年09月22日，每天上午09:00至下午17:00(北京时间，法定节假日除外)。

3. 获取地点：投标人按照规定办理 CA 数字认证证书（北京一证通数字证书）后，自招标公告发布之日起持投标人自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台免费下载电子版招标文件。

4. 获取方式：线上下载。

4.1办理CA认证证书(北京一证通数字证书)，详见北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

4.2 于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

4.3 电子版招标文件获取方式:供应商按照规定办理CA数字认证证书(北京一证通数字证书)后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子版招标文件。

4.4 下载时间:2023年09月18日09:00至2023年09月22日17:00。

4.5 未按上述获取方式和期限下载招标文件的投标无效。

4.6 证书驱动下载:

于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

CA认证证书服务热线010-58511086  技术支持服务热线010-86483801、13669922829

注意:本项目采用政府采购电子化招标（线上线下相结合形式），请投标人认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作指引、演示视频等，核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化招标要求。

5.文件售价:  免费提供。

## 四、递交投标文件截止时间：2023年10月08日09点30分整(北京时间)

五、开标时间：2023年10月08日09点30分整(北京时间)

六、开标地点:北京市北京经济技术开发区万源街22号院天宇大厦B座四层第三会议室

## 七、招标公告期限:自本公告发布之日起5个工作日。

## 八、其他补充事宜:

采购项目政府采购政策:①节能产品强制采购；②节能产品、环境标志产品优先采购；③政府采购促进中小企业发展；④政府采购项目支持监狱企业发展；⑤政府采购信用担保；⑥进口产品管理；⑦政府采购促进残疾人就业。

## 九、凡对本次招标提出询问，请按照招标文件的规定方式与中源联盛咨询(北京)有限公司联系。

1.采购人信息

名 称: 北京市通州区妇幼保健院

地址: 北京市通州区玉桥中路124号

联系方式: 010-81587443

2.采购代理机构信息

名    称:中源联盛咨询(北京)有限公司

地　  址:北京市北京经济技术开发区万源街22号院1号楼4层402

联系方式:010-67803241转8024

3.项目联系方式

项目联系人:张行

电　    话:010-67803241转8024

# 第二章 投标人须知前附表

声明：本表是项目的具体资料和对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾的话，应以本资料

表为准。

| 序号 | 内容 | 具体说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人信息 | 名 称: 北京市通州区妇幼保健院 地 址：北京市通州区玉桥中路124号 联系方式：010-81587443 |
| 2 | 采购代理机构信息 | 名 称:中源联盛咨询(北京)有限公司 地 址:北京市北京经济技术开发区万源街22号院1号楼4层402 联系方式:010-67803241转8024 联系人:张行 |
| 3 | 项目基本情况 | 采购编号: ZYLS-ZB-202308029 项目名称: 2023年度通州区妇幼保健院医疗设备采购项目 项目批复情况：主管部门审批通过，资金已落实。 预算金额: 565.59万元 最高限价: 565.59万元 采购需求：详见招标文件“第四章 采购需求” 评审办法：综合评分法 |
| 4 | 递交投标文件截止时间、开标时间、开标地点 | ## 递交投标文件截止时间及开标时间：2023年10月08日09点30分 ## (北京时间) 开标地点:北京市北京经济技术开发区万源街22号院天宇大厦B座四层第三会议室 |
| 5 | 合格投标人资格要求 | （1） 在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，提供货物和服务的法人、其他组织或自然人的证明文件(证明材料须加盖投标人公章) （2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商须提供针对此条款的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟） （3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明（证明材料或书面声明须加盖投标人公章，格式自拟） （4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商须提供针对此条款的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟） （5）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函并加盖投标人公章。 （6）投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(投标人无需提供，由采购人或采购代理机构在资格性审查阶段进行网上查询和打印留存，并与其他采购文件一并保存)，对经查询被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，其投标将按无效投标处理。 （7）已按照招标公告要求的获取方式和期限下载招标文件。 （8）本项目不接受联合体投标。 （9）本项目特定资格要求： 投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中： 投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件； 投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。 （10）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留中小企业份额设置专门采购包（第一包、第三包、第四包、第五包、第六包专门面向中小企业，其中预留小微企业份额：第三包占预留中小企业份额11.73%、第五包占预留中小企业份额3.5%、第六包占预留中小企业份额5.25%）。 注明：合格投标人须满足以上资格性要求，所提供的资格性证明文件均应为有效文件并加盖投标人公章，（如招标文件“第六章 附件”资格性证明文件格式中需要法定代表人或授权代表签字的，须按照要求进行签字），不满足以上资格性要求的投标在评标时将不予认可。 |
| 6 | 投标保证金 | - 投标保证金金额:第一包：人民币23000元整、第二包：人民币22000元整、第三包：人民币7000元整、第四包：人民币1240元整、第五包：人民币1200元整、第六包：人民币1800元整。 |
|  |  | 投标保证金只能采用以下形式:支票(北京地区投标人)、汇款、投标担保函原件。其他形式均不予接受。(投标保证金应当从投标人的基本账户转出，任何从个人账户转出的投标保证金视同无效) 1)支票(支票抬头:中源联盛咨询(北京)有限公司或留空)； 2)汇款(以汇款形式提交投标保证金的，投标人须确保款项按招标文件要求时间到账，否则按未提交投标保证金处理)； 账户名称:中源联盛咨询(北京)有限公司 开户银行:中国银行北京天华支行 - 账 号:344171207755(仅作为递交投标保证金使用) - 以汇款方式递交投标保证金的需注明所递交项目的项目编号，如分包则需注明包号(例如:ZYLS-ZB-000000,第X包) - 3)投标担保函原件(投标担保函须符合北京市财政局“京财采购[2011]2882号文件《北京市财政局关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》”的相关要求，格式详见招标文件“第六章 附件”)； - 本次政府采购项目，投标人可以自愿选择是否采用政府采购信用担保的形式来满足投标担保、履约担保、融资担保的相关要求。具体操作办法详见北京市政府采购网相关内容。 |
|  |  | - 投标保证金递交截止时间:以任何方式递交的投标保证金需保证于2023年10月08日09点30分整(北京时间)前全额到账。 |
| 7 | 分包/转包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 8 | 投标有效期 | 90个日历日内(从开标当日起计算)。 |
| 9 | 投标文件份数 | 投标人应准备投标文件一式7份，其中正本1份，副本5份，电子版1份。电子版必须为与投标文件正本内容一致的PDF扫描件(含签署和盖章)。每套投标文件封面清楚地注明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。 |
| 10 | 政府强制采购政策 要求 | 根据 财政部 发展改革委(财库〔2019〕19号)文件要求: “台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴”等品目为政府强制采购的节能产品。 |
| 11 | 报价要求 | 1）投标报价超过本项目预算金额或分包预算金额或最高限价的将视为无效投标。 2）投标文件不得出现可选择性或可调整的报价。 |
| 12 | 报价范围及说明 | - 货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具，技术文件费。 - 安装、调试、验收费用。 - 培训费。 - 维修服务和技术支持费。 - 第四章“采购需求”规定的其它费用。 |
| 13 | 是否涉及进口 | ■不涉及 □涉及 |
| 14 | 联合体相关要求 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 15 | 开标环节投标人代表 相关要求 | 出席开标仪式的代表需出示身份证原件证实其身份，如法人授权委托人出席开标仪式，除被授权人身份证原件外，还需提供法人授权书原件核实身份。未按以上要求提供相关证明文件证实身份的投标视为无效投标。 |
| 16 | 项目废标条款 | 1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2)出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 4)因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 串通投标情形 | 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效: 1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 5)不同投标人的投标文件相互混装； 6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 18 | 接收质疑方式 | 1.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 2.供应商在法定质疑期内需一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容: 3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 3.2质疑项目的名称、编号； 3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 3.4事实依据； 3.5必要的法律依据； 3.6提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 联系部门:招标部 联系电话:010-67803241转8024 通讯地址:北京市北京经济技术开发区万源街22号院1号楼4层402 |
| 19 | 踏勘、答疑 | 是否组织现场考察或者召开答疑会： 无 。 组织现场考察或者召开答疑会相关要求： 集合时间：2020年00月00日 集合地点： 联系人：联系电话: |
| 20 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 |
|  | 其他重要声明 | 招标文件中标注“★”号项条款为本项目必须满足的实质性条款，不满足此条款的投标均将被否决。 |

# 第三章 投标人须知

# 一   说  明

1.	采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法进行政府采购的国家机构、事业单位、团体组织。

  - 采购代理机构：采购人委托的负责本次招标采购的单位。

  - 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

1.4     享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.      资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2     项目预算金额和最高限价（如有）详见投标人须知前附表。

3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4 .合格的货物及其有关服务

4.1    就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与信息处理和交流有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称“货物”；由投标人提供的有关运输、保险、安装、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称“服务”。

4.2    投标及合同中提供的所有货物及其有关服务的原产地，应为合法来源地，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

4.3    “原产地”是指货物设计、生产和提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物，商业上公认的产品是指在基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。

4.4	货物和服务的原产地有别于投标人的国籍。

5.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二   招标文件

### 6.	招标文件构成

6.1	     招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文

件由招标文件总目录所列内容组成。

6.2     投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投

标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各

方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被宣布为无效

标。

7.      对招标文件的询问和质疑

7.1	投标人可向采购人或者采购代理机构就招标文件的内容依法提出询问，采

购人或者采购代理机构将在收到询问后 3 个工作日内作出答复。

7.2	投标人如认为招标文件存在不合理条款、歧视性条款的，也须在自购买招

标文件之日起 7 个工作日内以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提

出。投标人的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函的提出要

求详见投标人须知前附表的规定。

### 8.	招标文件的澄清

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

### 9.	招标文件的修改

9.1	在投标截止期十五日前，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2	招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标采购单位回函确认。

9.3	为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位有权决定是否延长投标截止期。

## 三   投标文件的编制

10.    投标文件编制的原则

10.1   投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编

制完整的投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确

响应。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人必须全部填写格式中

要求的所有内容。无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确

的回答文字。有具体数值的应填写具体数值，而不能笼统地响应为“符合”、

“满足”等结论性内容。

10.2   投标人必须保证投标文件所提供的全部信息和资料是真实的和正确的，并

接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。投标人提交的资料将

被保密，但不退还。

10.3   投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将

被视为无效标被拒绝。

10.4   投标文件的编制可在招标文件提供的格式基础上扩展加页。需投标人自行

编写的投标内容，投标人应采用简洁、清晰的文件格式。

10.5   投标人在投标文件中提供的有关证明文件应为原件的复印件并加盖投标人

单位公章。

- 投标的语言和计量单位

11.1   投标人提交的投标文件、以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电，均应使用本投标人须知前附表规定的联系方式联系。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文（汉语）的翻译本，在解释投标文件时以中文（汉语）为准。

11.2   投标文件中所有的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

### 12.	投标文件构成

12.1	除非本投标人须知前附表序号第 7 条另有规定，不管是投标人单独投标或是作为投标联合体的成员参与投标，对每一个招标的最小单位（标、包或者品目），每个投标人只能提交一个投标。提交或参与了一个以上投标的投标人（作为分包人或允许或要求提交备选标的情况除外），其参与的全部投标将被视为无效。

12.2   投标人编写的投标文件应由商务部分（含资格性和符合性相关证明文件）和技术部分（包括技术响应、技术应答证明材料等）组成，建议按招标文件第六章 附件顺序编制，  投标文件应包含但不限于以上内容。

（如“招标文件第六章 附件”中没明确具体格式的，投标人可自行编写提供）

13.	 证明货物及其相关服务的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及其相关服务的合格性符合招标文件规定并作为其投标文件的一部分，该证明文件属于投标文件的技术文件。

13.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括但不限于:

13.3	货物主要信息和质量的详细说明。

13.4	货物从买方开始使用至招标文件规定的服务期内正常、连续地使用所必须的服务内容，包括服务的时限、内容和费用。

13.5	对照招标文件技术要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，或申明与技术要求条文的偏差和例外。

13.6	投标人应注意买方在技术要求中指出的工艺、材料和标准等仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准或分类号，但这些替代要实质上响应招标文件中的技术要求。

### 14.		投标报价

14.1	投标以人民币报价,投标人的投标报价应遵守相关法律法规。

14.2	投标人应在投标分项报价表(附件3)上标明投标产品及相关服务的单价(如适用)和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

14.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写:

14.3.1  投标货物报价应包含运输费、邮费、正常的税金及其它费用。中标人不得再向买方收取中标金额之外的任何费用；

14.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制买方以上述任何条件订立合同的权利。

14.5	投标人所报的各分项投标单价及折扣在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而视为无效投标。

14.6	每种货物只能有一个投标报价。

### 15.   投标保证金及招标采购代理服务费

15.1  投标人应提交投标人须知前附表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

15.2  投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将被不予退还:

(1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的；

(2)投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

(3)中标人不按招标文件规定与买方签订合同的；

15.3	投标保证金交纳方式详见投标人须知前附表。

15.4  凡没有根据本须知第15条的规定递交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

采用电汇形式提交投标保证金的，一般可以实时入账。采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件中符合性审查相关规定处理。

15.5  中标人的投标保证金，在与买方签订合同后5个工作日内，办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

15.6招标采购代理服务费由本项目中标人支付，按下表费率参照差额定率累进法收取:（上浮20%）

| 中标金额(万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |
| ### 以下账户仅作为缴纳中标服务费使用 公司名称：中源联盛咨询（北京）有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行 服务费账号：11221201040004043 行号：103100022124 交换号：010317754 |  |  |  |

### 16.	投标有效期

16.1	投标应在规定的开标日后的 90 个日历日内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将不会被不予退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 17.  投标文件的签署及规定

17.1详见投标人须知前附表中第九条要求。

17.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写；投标文件封面均应加盖投标人公章、法定代表人章(或法定代表人签字)、授权代表签字，授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中；加盖骑缝章；投标文件的副本可采用正本的复印件。

17.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.4 投标文件装订成册。

17.5 投标人的投标文件不按以上规定制作装订、签字和加盖公章的投标视为无效投标。

## 四   投标文件的递交

### 18.投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件正本和副本密封装在投标文件袋中，投标文件袋在开口处用封条密封，封条格式自制，在封条上填写密封日期，并加盖投标单位公章，投标文件袋正面须加盖投标单位公章。

18.2 信封均应:

1)清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2)注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、标号、包号和“在 (开标日期、时间)之前不得启封”的字样，并根据本须知第17条的规定填入开标日期和时间。

18.3信封应写明投标人名称和地址，以便投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

18.4 如果信封未按本须知第18.2条要求加写标记和密封，招标机构对误投或过早启封概不负责。

18.5开标一览表的递交(提供二份符合招标文件格式要求的相同原件，一份单独密封在一个信封里，投标现场单独递交用于开标现场宣布，另一份须在投标文件正本中提供)。

(投标人所递交的投标文件未按第18条款相关要求密封的，依据《财政部第87号令》第33条相关规定，其投标文件将被拒收)

### 19.	投标截止期

19.1	投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交招标采购单位，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的地址。

19.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19.3	招标采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 20.	投标文件的修改与撤回

20.1	投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达招标采购单位者，招标采购单位将予以接受。

20.2	投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

20.3	在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4	从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退回。

## 五   开标及评标

### 21.	开标

21.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人（如有）和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标报价/折扣等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣布，评标时有效。

未宣布的投标报价等实质内容，评标时不予承认。

21.3   除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

21.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 22.	组建评标委员会

评标委员会根据招标采购货物的特点进行组建，并负责评标工作。

### 23.	     投标文件的初审

23.1    投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

23.1.1  资格性检查指依据法律、法规和招标文件的规定，由采购代理机构或者采购人对投标文件中所提供的资格性证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

采购代理机构或者采购人按以下内容进行资格性审查:

1）营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件(三证合一提供营业执照复印件)，事业单位提供事业单位法人证书复印件(须加盖投标人公章)。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商须提供针对此条款的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商须提供针对此条款的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明（证明材料或书面声明须加盖投标人公章，格式自拟）

5）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(须加盖投标人公章)

6）投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(投标人无需提供，由采购人或采购代理机构在资格性审查阶段进行网上查询和打印留存，并与其他采购文件一并保存)

7）本项目特定资格要求：

投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。

8） 落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目预留中小企业份额设置专门采购包（第一包、第三包、第四包、第五包、第六包专门面向中小企业，其中预留小微企业份额：第三包占预留中小企业份额11.73%、第五包占预留中小企业份额3.5%、第六包占预留中小企业份额5.25%）。

23.1.2  符合性检查依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

评标委员会按以下内容进行符合性审查:

1)投标书

2)开标一览表

3)投标分项报价表

4)采购需求响应及偏离表

5)商务条款响应及偏离表

6)投标人的资格声明

7)法定代表人有效授权书(法定代表人到场投标的情形除外)

8)法定代表人和被授权人身份证复印件

9)投标文件的编写、签署、盖章符合招标文件要求

10)投标报价未超出预算金额或最高限价（如有）

11)投标保证金缴纳有效凭证或投标担保函

12)交货期和投标有效期满足招标文件要求

13)投标文件中提供中标服务费承诺书(格式自制)

14)未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的承诺函

15)所投产品具有中华人民共和国医疗器械注册证

16)不满足招标文件中标注“★”号项条款的要求

17)投标产品属于压力容器的的必须提供有效的压力容器检定证书复印件

18)投标产品属于X光射线设备的必须提供有效的辐射安全许可证复印件

24.     投标文件的澄清

24.1    在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2    澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

24.3    算术错误将按以下方法更正:开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将视为无效投标。

### 25.     投标偏离与非实质性响应

25.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

25.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3	实质上没有响应招标文件要求的投标将视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

### 26.	比较与评价

26.1	经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

26.2	本项目评标采用综合评分法。评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，评委评分保留4位小数。所有评委评分的算术平均值为每个投标人的最终得分，最终得分保留4位小数。

26.3   根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)及（财库〔2022〕19号）的要求，对（第二包）符合招标文件规定的中型、小型或微型企业优惠标准的投标人和符合政府采购活动中的监狱企业(京财采购【2014】2506号文件)，在价格评审时，对小型或微型企业、监狱企业、促进残疾人就业企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策，享受中小企业扶持政策的情形包括：

1. 享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提2供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微 企业的，联合体视同小微企业。

2.支持监狱企业发展:

(1)在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

(2)监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(详见“财库[2014]68号”文)

3.促进残疾人就业:

(1)在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

(2)残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见第六章 附件)。(详见“财库[2017]141号”文)。

评分标准

| 内容 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 | 评标价格 | 30 | 价格评分的计算方法如下： 实质性响应招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准+价（D），其价格分为满分为30分。其他合格投标人的投标报价（V）得分按如下公式计算：投标报价得分=（D/V）×30 |
| 商务部分 | 对投标人售后服务能力的评价 | 6 | 售后服务方案（包括但不限于：保修期、制造商认可和执行程度、投标人所在位置、交通状况、到达现场的时间及维修恢复时间、售后服务措施、安装、培训、供货期、优惠条件等）对比排序评价： 完整，可实施性高，得6分； 基本完整，可实施性一般，得4分； 不完整，可实施性较差，得2分。 |
|  | 投标人自身就投标产品同类型产品近三年在中国境内销售业绩的评价 | 5 | 投标人自身就投标产品同类型产品近三年在中国境内销售业绩：每提供一个有效业绩得1分，最多得5分；无业绩者0分。 注：(提供完整合同复印件并加盖投标人公章) |
|  | “节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单” | 1 | 投标产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分； 投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分 |
| 技术部分 | 对投标产品整体性能的评价 | 8 | 对投标产品整体性能（包括但不限于：可靠性、安全性、稳定性等）进行对比排序评价： 整体性能最佳，得8分； 整体性能良好，得5分； 整体性能较弱，得3分。 |
|  | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 50 | 技术指标全部满足招标要求的为50分，有1项“#”条款不满足的扣6分；有1项其他条款不满足的，扣2分；最低得分0分 |

### 27．	评标过程及保密原则

27.1	开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

27.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标视为无效投标，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人三名，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。

### 24．	确定中标人

24.1	根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定本项目中标人。

### 25.	接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2   因不可抗力或中标供应商不能履约等情形，采购人保留与其他候选供应商签订合同的权利。

### 26．	中标通知书

26.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分。

### 27.	签订合同

27.1	中标人应当自收到中标通知书之日起30日内，与买方签订书面合同，否则按开标后撤回投标处理。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金:合同总金额的5%

# 第四章 采购需求

# （一）项目交货期及质保期

★项目交货期：签约后40天内完成送货、安装、调试。

★项目质保期：≥3年

# （二）项目完成地点

采购人或使用方指定地点。

# （三）技术规格及要求

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 （台） | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 分包最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 1-1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 230 | 230 | 230 |
| 第二包 | 2-1 | 数字化X射线摄影 | 1 | 216 | 216 | 223 |
|  | 2-2 | 电子血压计 | 2 | 3.5 | 7 |  |
| 第三包 | 3-1 | 全自动洗胃机 | 1 | 1.5 | 1.5 | 70.17 |
|  | 3-2 | 加温毯 | 1 | 6.7 | 6.7 |  |
|  | 3-3 | 低温等离子灭菌器 | 1 | 30 | 30 |  |
|  | 3-4 | 低温等离子灭菌器 | 1 | 24 | 24 |  |
|  | 3-5 | 生物安全柜 | 1 | 2.97 | 2.97 |  |
|  | 3-6 | 无痛口腔推麻仪 | 2 | 2.5 | 5 |  |
| 第四包 | 4-1 | 切片机 | 1 | 12.42 | 12.42 | 12.42 |
| 第五包 | 5-1 | 耳鼻喉综合治疗台 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 第六包 | 6-1 | 正置显微镜 | 1 | 18 | 18 | 18 |

第一包

设备名称：彩色多普勒超声诊断仪

招标参数：

一、设备用途：用于妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管临床诊断及科研；

二、主要技术参数及系统功能

1、 彩色多普勒超声波诊断仪包括：

1.1 彩色液晶显示器 ≥23英寸，全方位关节臂旋转

1.2	 操作控制台，可电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定

1.3	 液晶触摸屏≥12英寸, 具备多点触控功能，可进行容积图像的旋转、放大、切割等操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。

1.4 数字化二维灰阶成像单元

1.5	 数字化彩色多普勒单元

1.6	 数字化能量多普勒成像单元

1.7	 PW脉冲波多普勒成像单元

1.8	 CW连续波多普勒成像单元

1.9  实时四维成像单元

1.10 胎儿心脏成像模式，可以同时实现2条解剖M型

1.11二维灰阶血流成像技术：采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，无需造影剂，可以对血流进行实时显示；

#1.12二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果

1.13 具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术

1.14 组织多普勒成像技术

1.15 弹性成像技术

1.16宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头

#1.17主机内置子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态

#1.18具备专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手

1.19支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。

1.20 具有声影抑制消除技术。

1.21 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

1.22 探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口

2、 容积四维成像技术：

2.1	 支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，最大支持≥3个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。

2.2	 断层超声显像技术

2.3	 具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置。

2.4	 卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。

2.5	 专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数

2.6	 STIC时间空间相关成像技术

#2.7胎心容积导航技术，自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面

2.8	 具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。

2.9	 腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查。

#2.10胎儿颅脑自动分析功能，基于深度学习算法支持，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面，

经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面。一键自动同时测量BPD、HC、OFD、CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后脚

2.11具备智能三维产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告

3、	 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）包括

3.1	 一般测量

3.2	 多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能

3.3	 妇产、心脏、血管、儿科等测量与分析

3.4	 胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长

3.5	 自动NT测量技术

3.6	 自动IT测量技术

3.7  不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积

3.8	  容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI、FI和VFI

4、	  图像存储、管理及回放重现

4.1	  输入/输出信号：USB、HDMI、S-Video、VGA

4.2	 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0

4.3	 具备超声图像存档与病案管理系统

4.4	 具备回放重现单元

4.5	 硬盘容量≥2 T

4.6	 具备一体化剪帖板，在屏幕上可以存储和回放动态及静态图像

4.7	 具有3D/4D容积数据离线处理软件，实现与主机相同的3D超声影像数据分析功能。数据可通过DICOM接口、USB或者DVD光盘传输。

4.8	 配置妇产超声医学一站式管理平台软件，，通过设备 DICOM端口，采集超声图像、测量值以及三维原始数据，传入软件系统，实现在客户端电脑对数据进行后期处理，包括风险计算，数据检索，输出超声图文报告。

5、	 探头

#5.1 配置：≥5把，至少包括单晶体容积探头1把、腔内容积探头1把、单晶体凸阵探头1把、腔内探头1把、线阵探头1把；

5.2  所配探头均为超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。

5.3  超声频率：

5.3.1 单晶体面阵容积探头：2.0-8.0 MHz

5.3.2 腔内容积探头： 4.0-9.0 MHz

5.3.3 单晶体凸阵探头：超声频率范围2.0-5.0 MHz

5.3.4 腔内探头：超声频率范围4.0-9.0 MHz

5.3.5 线阵探头：超声频率范围4.0-13.0 MHz

5.4  二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，

6、	 二维灰阶及容积成像：

6.1  凸阵探头二维帧频≥30帧/s@全视野、17cm深度、在最高线密度下；；

6.2  凸阵容积探头四维成像帧频≥30帧/s@全视野、17cm深度时，

6.3  数字集成化智能TGC分段≥8

6.4  二维成像扫描深度≥45cm

6.5  回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。

6.6  系统动态范围≥400dB

6.7  预设条件：针对不同的检查脏器，预置的检查条件

7、	 频谱多普勒

7.1	 成像方式：PW、CW

7.2	 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示

7.3	 PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥20m/s

7.4	 最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号）

7.5	 零位移动：≥10级

8、	 彩色多普勒

8.1	 显示方式：能量显示、速度显示、二维立体血流显示

8.2	 凸阵探头彩色帧频≥10帧/s@全视野、17cm深度时、最高线密度下，；

8.3	 凸阵容积探头四维彩色成像帧频≥9帧/s@全视野、17cm深度时，

8.4	 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）

8.5	 彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图

9、  配置

9.1 诊断床1张

9.2 工作站1套

9.3 候诊椅2个

9.4 医生椅2个

第二包

品目号：2-1

设备名称：数字化X射线摄影

招标参数：

1、功能需求

用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。

2、主要技术规格和要求

2.1 高压发生器

2.1.1高压发生器逆变频率 ≥200kHz

2.1.2 高压发生器功率 ≥65kW

2.1.3 管电压可调范围 ≥40～150kV

#2.1.4 加载时间范围：最小加载时间 ≤1ms，最大加载时间 ≥10s

2.1.5 最大输出电流 ≥800mA

2.1.6 最大电流时间积 ≥1000mAs

#2.1.7 具备AEC自动曝光控制，胸片架及摄影床内配备物理电离室，非软件式AEC

2.1.8 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光

2.2 X线球管

2.2.1 球管最大功率 ≥65kW

2.2.2 球管焦点 小焦点≤0.6/大焦点1.2mm

2.2.3 阳极热容量 ≥300kHU

2.2.4 可通过LCD 显示缩光野的尺寸和源像距

2.2.5 束光器旁配备卷尺可测量床旁拍照的距离

2.2.6 具备激光定位线

2.2.7 射线野控制模式：电动+手动（双模式）

#2.2.8 具备自动束光器：照射野可根据APR拍摄部位自动无级调整，非档位调整。

2.3 球管悬吊支架

#2.3.1 球管悬吊架沿X、Y、Z轴运动模式：电动+手动（双模式）

2.3.2 球管架垂直运动距离 ≥180cm

2.3.3 球管架沿纵轴运动距离 ≥190cm

2.3.4 球管架沿横轴运动距离 ≥320cm

2.3.5 球管套可沿垂直轴旋转 ≥-150°/+180°

2.3.6 球管套可沿水平轴旋转 ≥±135°

#2.3.7 立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行、上下及斜位有角度的自动对中和跟随运动

2.3.8 悬吊支架可根据预设位置实现自动到位功能

2.3.9 为保护患者检查安全，球管在电动控制模式下降过程中，具备防碰撞检测功能，在遇到障碍物时会自动停止

2.4 全自动一键到位功能

#2.4.1 可遥控悬吊机架实现自动到位：一键控制SID、球管高度和角度、探测器高度、束光器开口尺寸至预设数值

#2.4.2自动到位临床应用程序 ≥200种

2.5 无线平板探测器

#2.5.1 配备两块无线移动式平板探测器（型号相同），尺寸 ≥17×17英寸，可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内相互替换使用

2.5.2 闪烁体类型：碘化铯（CsI）

2.5.3 半导体材料：非晶体硅（a-Si）

#2.5.4 像素尺寸 ≤139um

2.5.5 采集灰阶度 ≥16bits

2.5.6 空间分辨率 ≥3.6lp/mm

2.5.7 采集距阵 ≥3000×3000

2.5.8 平板探测器通讯模式：无线传输

#2.5.9 平板支持在胸片架片盒内及摄影床下托盘内在线充电，为直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计

2.6 胸片架

2.6.1 胸片架垂直运动行程 ≥150cm，胸片架上探测器中心到地面最低高度 ≤35cm

2.6.2 最大SID ≥320cm

2.6.3 胸片架运动模式：电动+手动（双模式）

2.6.4 平板探测器可在-20度/+90度翻转

2.6.5 可隔室遥控胸片架垂直升降

2.6.6 具备自动曝光控制电离室

2.6.7 具备平板在线充电指示灯

#2.6.8要求胸片盒与立柱连接支点位于胸片盒后方，非侧方连接支撑的设计

2.6.9 具备可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出

2.7 球管侧近台操控系统

2.7.1 具备近台操控彩色触摸屏

2.7.2 操控方式：电容式触摸屏

2.7.3 屏幕尺寸 >9.5英寸

2.7.4 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向

2.7.5 可显示患者的详细登记信息、摆位引导图、SID数值、球管组件绕水平轴旋转角度

2.7.6 可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）、部位选择、体型选择、束光器滤过组合、大小焦点快速切换

2.7.7 具备智能故障预判平台（可提供中文解决方案，非代码）

2.8电动升降摄影床

2.8.1 床面板外形尺寸 ≥2300mm*840mm

#2.8.2 最低床面高度 ≤50cm

2.8.3 床面升降范围 ≥380mm

2.8.4床面纵向移动范围 ≥±12cm

2.8.5床面最大承重 ≥250kg

2.8.6平板托盘运动模式：电动+手动（双模式）

2.8.7平板托盘移动范围 ≥650mm

2.8.8具备可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出

2.8.9 摄影床平板探测器片盒具备电磁锁止与红外线检测自动解锁功能

2.8.10 为保护卧位拍摄时患者的检查安全，摄影床上应具备急停按钮

2.8.11 为保护患者上下床安全，摄影床升降控制方式为双击脚踏板开启摄影床的上升、下降、床面浮动运动

2.9 无线远程遥控器

2.9.1 可遥控胸片架电动升降

2.9.2 可遥控限束器光野控制

2.9.3 供电电池类型：锂电池

2.9.4 待机时间 ≥8小时

2.9.5 充电形式：无线电磁感应式

#2.9.6 控制类型：无线射频遥控，非红外式

2.10 系统操作台

2.10.1 主机工作站操作台内存 ≥16GB

2.10.2 主机工作站操作台硬盘 ≥1TB

2.10.3 图像文件存储容量 ≥20000幅

2.10.4 采集工作站显示器尺寸 ≥24英寸

2.10.5 采集工作站显示器分辨率 ≥1920×1080

2.10.6 对比度 ≥1000：1

#2.10.7 支持采集工作站上实时显示患者摆位的视频画面

#2.10.8 支持患者摆位画面之上通过鼠标隔室调节光野范围

#2.10.9 支持患者摆位视频画面之上实时显示AEC区域及激活状态

2.10.10 支持与RIS和HIS系统的集成

2.10.11 支持实时显示与检索患者信息；支持患者拍摄摆位指示图；支持自定义患者列表显示；支持检查不同状态显示与排序；支持显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比

2.10.12 支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持按照器官进行摄影检查；支持预定义拍摄参数与后期调整

2.10.13 支持根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议

2.10.14 支持灰度处理与LUT调整；支持显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；支持显示并调整组织均衡和噪声抑制等频率；支持按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区

2.10.15 具备图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量

#2.10.16 曝光控制台集成原厂语音对讲功能以及多语音提示录播功能

2.10.17 支持DICOM3.0，包括：DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage commitment, DICOM Query/Retrieve，DICOM Worklist/MPPS

#2.10.18 胸部正位摄影完成后，系统可自动对图像进行AI质控，秒级输出质控报告，质控项≥4项

2.10.19 胸部正位AI质控结果可按照类别、人员等进行分项分析

品目号：2-2

设备名称：电子血压计

招标参数：

1.测量原理：示波法

2.显示屏：LCD 显示屏

3.测量位置：左右臂均可

4.适应臂周范围：17～42cm

5.测量范围：血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180 次/分

#6.手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导

7.测量精度

压力显示精度：≤±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度：≤±2%或±2 次/分（取最大者）

8.肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确

9.臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10 度）

#10.平均测量模式：可进行 2-3 次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）

#11.二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来

12.打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图

#13.ID 功能：可连接扫描枪或身份证读卡器

14.抗菌设计对应：外壳：抗菌树脂、袖带：抗菌布套

#15.臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。

16.语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果

17.用户教育：根据测量结果，显示提示信息

18.通信数据输出：USB 数据传输

19.外形尺寸\重量：宽 460mm × 高 270mm × 宽 420mm（不包含搁手板）\ 5.5KG

#20.精度保障：需提供符合中国高血压指南要求的认证网站（http://www.dableducational.org）上查询证明材料

第三包

品目号：3-1

设备名称：全自动洗胃机

招标参数：

- 技术功能

1.自动压力反馈控制系统。

2.强力换向防堵结构。

3.压力液量双安全保护。

4.进出胃液量平衡控制功能。

#5.进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。）

6.进出胃动态数字压力显示。

7.无油膜式泵。

- 技术参数

1.洗胃压力：47kPa-55kPa

2.出胃液量：≤450ml/次

3.进胃液量：≤350ml/次

4.液量平衡：≤250ml/次

5.噪声：≤65dB(A)

#6.输入功率：≤80VA

7.电源：AC220V   50Hz

- 主机、标准附件清单

1.主机                                 1台

2.一次性使用负压引流（吸引）接管       3包

3.一次性使用胃管                       3根

4.防尘堵                               4个

5.电源线                               1根

6.其他必须的配置

品目号：3-2

设备名称：加温毯

招标参数：

1.产品组成：由恒温器、加温垫（毯）、体温传感器组成；

2.垫（毯）子加热方式：24V直流安全电压电加热

3.触摸屏操作，可实时显示温度

4.接触面温度控制：33℃～39℃，调温精度≤0.1℃

5.过高温度报警： 41.5℃±0.5℃

#6.恒温器主机具备双通道输出、双通道体温监测功能；

#7.工作模式：自动加温模式、手动加温模式

7.1.自动加温工作模式：设定工作温度目标，快速自动达到设定温度并保持。

7.2.手动加温工作模式（特殊复温情况下使用）；具备手动加温模式，在输出功率为0%到100%范围内均匀定速加温，全，设置最小步长为10%（需提供注册检测报告）。；

8.安全保护功能：多重独立安全防护功能；

9.配垫子和盖毯：垫子用于术中保温，盖毯用于术后复温；材质柔软，多尺寸提供全方位保温。加温垫和盖毯可以单独使用，也可以组合同时使用。

10.垫（毯）子加热部分采用碳纤维发热材料，可透过X光；可重复使用，无需专用耗材，并且不产生废水、废气。加温垫（毯）完全密闭，可用酒精擦洗。

11.垫（毯）子组成：材料符合RoHS要求，表面柔软，整体有弹性、质感，加温垫内置的压力缓解垫能有效预防褥疮；不使用时可卷曲存放。（提供证明文件）

12.垫子具有防水排气功能，防水等级≥IPX7。(需提供医疗器械注册检测报告)

#13.恒温器具有：网电源故障报警、超温报警等，符合相关标准要求的声光报警功能，且报警种类≥5种；

14.恒温器具有多种固定装置，可进行不同方式安装固定；

15.对手术室其他设备无电磁干扰；

16.设备无噪音干扰；

#17.恒温器可链接体温探头，体温探头采用医用体温探头，测量病人体温快，可实时将病人体温显示在温毯主机上；

#18.单条垫子内置≥6个温度监测传感器，单条毯子内置≥6个温度监测传感器；（提供检测报告）

#19.可升级为物联网体温管理系统（体温显示并可视化分析，且与手术麻醉管理系统可以实现互通），数据内容包括设备运行状态、关键系统参数、体温波形等。

20.设备使用寿命≥6年；

品目号：3-3

设备名称：低温等离子灭菌器

招标参数：

| 序号 | 项目 | 灭菌器高配参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 用于对手术器械、畏热、畏湿、骨科电钻、电刀、高分子材料、乙稀材料、软硬式内窥镜的快速灭菌 |
| 2 | 灭菌系统 | 过氧化氢低温等离子体灭菌系统 |
| 3 | 内舱容积 | 有效灭菌容积≥60L（注册证为准） |
| 4 | 灭菌温度 | 50℃～60℃ |
| 5 | 灭菌仓结构及材质 | 矩形腔体，舱体材质为优质铝合金材质 |
| 6 | 门数量及开门方式 | 手动单开门 |
| 7 | 门板加热 | 功率≤900W，预热时间≤30min，加热膜数量≥2个，门板温度维持在55℃以内 |
| 8 | 灭菌剂 | 浓度≥58%的过氧化氢，密封式安装，具备自动识别系统 |
| #9 | 注液方式 | 产品注液方式拥有自主知识产权，要求提供国家权威机构证明文件。 |
| 10 | 灭菌剂灌装量 | ≤2mL。 |
| 11 | 等离子电源 | 功率≥500W，灭菌后不锈钢中残留量≤0.01mg/cm² |
| 12 | 灭菌程序 | 灭菌程序≥3个，采用双循环灭菌程序 |
| 13 | 灭菌时间 | 标准灭菌≤35min |
| 14 | 防夹手功能 | 采用机械式感应装置控制，当舱门关闭过程中碰到障碍时，门将自动改变运动方向，防止夹伤操作者或夹坏物品 |
| 15 | 液晶显示屏 | ≥7英寸800*480液晶显示屏 |
| 16 | 主体保温 | 保温材料要求具有导热系数低、防火性能好、抗老化及环保无毒的性能 |
| 17 | 真空泵 | 采用真空泵极高且耐过氧化氢腐蚀的真空泵 |
| 18 | 真空泵保护装置 | 设有真空泵保护器，能够防止供电相序变化导致真空泵反转向灭菌室反油的发生 |
| 19 | 油雾过滤器 | 具有排气油雾过滤系统，系统能够回收油雾 |
| 20 | 压力感应装置 | 设置压力传感装置能够感应室外压力、提纯装置和灭菌内室的压力，测量范围0~101KPa， |
| 21 | 抽真空控制阀 | 采用高真空挡板电磁阀控制抽真空管路。 |
| 22 | 管路材质 | 采用304不锈钢卫生级管和不锈钢卫生级卡箍连接 |
| 23 | 精密进气过滤系统 | 过滤级别≤0.2um |
| #24 | 等离子体放电监测装置 | 监测等离子体灭菌器中等离子体的产生，通过监测等离子体来监测灭菌器的灭菌效果，并提供相关的证明文件 |
| #25 | 射频源数量 | 双套射频源，并提供相关证明文件 |
| #26 | 自检功能的交、直流混合起辉装置 | 利用直流电导通灭菌仓，再通交流电持续产生等离子体并提供相关证明文件 |
| 27 | 打印系统 | 可将灭菌过程中的灭菌时间、内胆温度、注液量、真空压力、操作人员等各项参数自动打印出来。并可对打印记录进行五年以上的长时间保存，以便于医院的追溯 |
| 28 | 灭菌效果检测 | 有对直径≥1mm、长度≤2000mm的聚四氟乙烯管腔的灭菌效果检测报告；有对直径≥1mm,长度≤500mm不锈钢管腔的灭菌效果检测报告 |
| 29 | 过氧化氢残留 | 具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3,并提供第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 30 | 毒理性检测 | 灭菌后细胞毒性符合合格标准，确保对病员及操作者无残留危害省级以上检测机构鉴定 |
| 31 | 身份识别 | 能利用人体生理特征识别技术进行身份验证，实现真追溯，。 |
| 32 | 数据恢复 | 设备具有备份防灾机制，可以实时对设备运行参数进行云存储，当设备出现故障后科室及时备份当前数据，在设备故障修复后，可以通过包括网络、设备存储等方式进行数据恢复，保障数据的安全可追溯。 |
| 33 | 智能操作系统 | 操作系统 控制系统采用智能操作系统，系统可以实现机器运行的实时记录，通过有线或无线的方式将设备运行数据传输到追溯系统中，实现对灭菌过程的追溯 |
| 34 | 教学功能 | 除人员现场培训、光盘等形式外的教学，设备自身能够以文件以及音像等形式进行设备操作指南、科室要求的内容的其他教学，提供相关证明文件。 |
| 35 | 动态实时通知 | 设备的运行状态（包括运行信息、故障信息等）会第一时间通知设备相关人员，提高消毒供应中心灭菌器的管理以及提高产品售后服务的实时性及准确性。提供相关证明文件。 |
| 36 | 远程监控 | 可通过3G、WIFI等有线、无线方式进行远程实时监控 |
| 37 | 在线服务 | 提供最新的行业相关新闻，发布最新产品信息，更新最新行业知识，提供操作者指南和维护保养知识 |
| 38 | 文件输出 | 设备运营的数据导出后自动生成为表格格式 |
| 39 | 厂家耗材 | 相对应的耗材与设备为同一品牌并具备相应的检测报告 |
| #40 | 检测功能 | 过氧化氢生物指示剂检测时间≤15分钟 |
| 41 | 培养孔智能识别功能 | 自动识别生物指示剂是否装入，并自动运行、暂停或终止培养程序 |
| #42 | 显示方式 | ≥7英寸电容触摸显示屏，实时显示培养装态。 |
| 43 | 封口机操作系统 | 电脑智能温度控制设计，工作温度 60～220℃任意设置，温控精度小于±1%； 预设四种常用温度，分别为 60℃、120℃、180℃、220℃，可以根据用户的日常需求实现快速切换 |
| 44 | 打印系统 | 中文、英文、数字以及符合《YY0466-2003 医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊字符打印功能，可实现卫生部要求的灭菌日期、失效日期、灭菌批次、锅号锅次、物品名称等各种打印功能 |
| 45 | 自动报警 | 故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，出现的各种故障可自动报警或提示 |
| 46 | 配置 | 灭菌器主机1台、灭菌器台架1台、灭菌层架2个、灭菌篮筐3个、快速生物阅读器1台、医用封口机1台 |

品目号：3-4

设备名称：低温等离子灭菌器

招标参数：

| 序号 | 项目 | 灭菌器低配参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 产品用于对手术器械、畏热、畏湿、骨科电钻、电刀、高分子材料、乙稀材料、软硬式内窥镜的快速灭菌 |
| 2 | 灭菌系统 | 过氧化氢低温等离子体灭菌系统 |
| 3 | 内舱容积 | 有效灭菌容积≥60L（注册证为准） |
| 4 | 灭菌温度范围 | 50℃～60℃ |
| 5 | 灭菌仓结构及材质 | 矩形腔体，舱体材质为优质铝合金材质 |
| 6 | 门数量及开门方式 | 手动单开门 |
| 7 | 门板加热 | 功率≤900W，预热时间≤30min，加热膜数量≥2个，门板温度维持在55℃以内 |
| 8 | 灭菌剂 | 浓度≥58%的过氧化氢，密封式安装，具备自动识别系统 |
| #9 | 注液方式 | 注液方式拥有自主知识产权，要求提供国家权威机构证明文件。 |
| 10 | 灭菌剂灌装量 | ≤2mL。 |
| 11 | 等离子电源 | 功率≥500W，灭菌后不锈钢中残留量≤0.01mg/cm² |
| 12 | 灭菌程序 | 灭菌程序≥3个，采用双循环灭菌程序 |
| 13 | 灭菌时间 | 标准灭菌≤35min |
| 14 | 防夹手功能 | 采用机械式感应装置控制，当舱门关闭过程中碰到障碍时，门将自动改变运动方向 |
| 15 | 液晶显示屏 | ≥7英寸800*480液晶显示屏 |
| 16 | 主体保温 | 保温材料要求具有导热系数低、防火性能好、抗老化及环保无毒的性能。 |
| 17 | 真空泵 | 采用真空泵极高且耐过氧化氢腐蚀的真空泵 |
| 18 | 真空泵保护装置 | 设有真空泵保护器，能够防止供电相序变化导致真空泵反转向灭菌室反油的发生 |
| 19 | 油雾过滤器 | 产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾 |
| 20 | 压力感应装置 | 产品设置压力传感装置能够感应室外压力、提纯装置和灭菌内室的压力，测量范围0~101KPa， |
| 21 | 抽真空控制阀 | 采用高真空挡板电磁阀控制抽真空管路。 |
| 22 | 管路材质 | 采用304不锈钢卫生级管和不锈钢卫生级卡箍连接 |
| 23 | 精密进气过滤系统 | 过滤级别≤0.2um |
| #24 | 等离子体放电监测装置 | 监测等离子体灭菌器中等离子体的产生，通过监测等离子体来监测灭菌器的灭菌效果，并提供相关的证明文件 |
| #25 | 射频源数量 | 双套射频源 |
| #26 | 自检功能的交、直流混合起辉装置 | 利用直流电导通灭菌仓，再通交流电持续产生等离子体，并提供相关证明文件 |
| 27 | 打印系统 | 可将灭菌过程中的灭菌时间、内胆温度、注液量、真空压力、操作人员等各项参数自动打印出来。并可对打印记录进行五年以上的长时间保存，以便于医院的追溯 |
| 28 | 灭菌效果检测 | 有对直径≥1mm、长度≤2000mm的聚四氟乙烯管腔的灭菌效果检测报告；有对直径≥1mm,长度≤500mm不锈钢管腔的灭菌效果检测报告 |
| 29 | 过氧化氢残留 | 具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m,并提供第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 30 | 毒理性检测 | 灭菌后细胞毒性符合合格标准，确保对病员及操作者无残留危害省级以上检测机构鉴定 |
| 31 | 身份识别 | 能利用人体生理特征识别技术进行身份验证，实现真追溯，。 |
| 32 | 数据恢复 | 设备具有备份防灾机制，可以实时对设备运行参数进行云存储，当设备出现故障后科室及时备份当前数据，在设备故障修复后，可以通过包括网络、设备存储等方式进行数据恢复，保障数据的安全可追溯。 |
| 33 | 智能操作系统 | 操作系统 控制系统采用智能操作系统，系统可以实现机器运行的实时记录，通过有线或无线的方式将设备运行数据传输到追溯系统中，实现对灭菌过程的追溯 |
| 34 | 教学功能 | 除人员现场培训、光盘等形式外的教学，设备自身能够以文件以及音像等形式进行设备操作指南、科室要求的内容的其他教学，提供相关证明文件。 |
| 35 | 动态实时通知 | 设备的运行状态（包括运行信息、故障信息等）会第一时间通知设备相关人员，提高消毒供应中心灭菌器的管理以及提高产品售后服务的实时性及准确性。提供相关证明文件。 |
| 36 | 远程监控 | 可通过3G、WIFI等有线、无线方式进行远程实时监控，满足医院信息化需求 |
| 37 | 在线服务 | 提供最新的行业相关新闻，发布最新产品信息，更新最新行业知识，提供操作者指南和维护保养知识 |
| 38 | 文件输出 | 设备运营的数据导出后自动生成为表格格式 |
| 39 | 厂家耗材 | 相对应的耗材与设备为同一品牌并具备相应的检测报告 |
| 40 | 配置 | 灭菌器主机1台、灭菌器台架1台、灭菌层架2个、灭菌篮筐3个 |

品目号：3-5

设备名称：生物安全柜

招标参数：

（1）分类：A2型，30%外排，70%循环

（2）外部尺寸≤（L×D×H）700mm×650mm×1900mm；

（3）内部尺寸≥（L×D×H）600mm ×500mm×500mm。

（4）台面距离地面高度：≥700mm

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（6）噪音等级：≤70dB（A）

（7）照明：≥1000lx

（8）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA高效过滤器，对0.3μm颗粒过滤效率≥99.995%

（9）有注册证

（10）使用人数：单人

（11）≥4.5英寸LCD液晶显示屏，全参数显示运行状态；

（12）脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式控制玻璃门升降；

（13）具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；

（14）具备报警系统及安全的连锁保护设计

品目号：3-6

设备名称：无痛口腔推麻仪

招标参数：

| 软硬件配置清单（单台） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 描述 |  | 数量 |
| 1 |  | 主机 |  | 1 |
| 2 |  | 电源 |  | 1 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 设备功能要求：用于口腔无痛麻醉 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |
| #1 | 给药模式 |  | ≥3种注射模式，不同注射速度可调 |  |
| 2 | 压力反馈 |  | 具备压力反馈 |  |
| 3 | 注射提示 |  | 具有注射提示音，具有牙周膜注射提示功能 |  |
| #4 | 自动排气 |  | 具备 |  |
| #5 | 自动及手动回吸 |  | 具备 |  |
| #6 | 专用耗材 |  | 报价文件需对专用配套耗材单独报价，所供产品按供货包装明细报价。报价需包括开展治疗的全部配套耗材，并明确品牌、规格型号，提供注册证，不属于医用耗材的需提供国家药监局关于非医疗器械管理的分类界定文件。未报价视为价格为0元供货。 |  |

第四包

设备名称：切片机

招标参数：

1.切片厚度范围：1-60μm

2.修块模式：≥2种，修块厚度10µm和30µm

3.手动切片模式：≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式

4.水平进样幅度：≥20mm

#5.垂直样品行程：≥70mm

#6.静音样品回缩：≤40μm

7.最大样品尺寸（L×H×W）：≥55×50×30mm

8.手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳

#9.二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片

10.可自定义顺时针及逆时针转动方向

11.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本

12.废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能

13.具备储物盘功能，方便放置常用工具

14.刀架带有红色护手

#15.具备刀架三点锁定及侧向移动功能

16.手轮有2个独立的安全锁定系统

17.快速转换样本夹，可单手操作

第五包

设备名称：耳鼻喉综合治疗台

招标参数：

#1.三关节万向转动LED冷射灯设计：可做任何方向调节。2）LED冷射灯光自然光（白光照明，工作温度≤40°），LED灯泡使用寿命＞10000h。

#2.一体式大理石主操作台及副台（工作台与书写台连体式）

3.机箱：含电脑储物柜，金属材质，电子喷塑。

#4.一体式喷药枪：3把（2直1弯）；喷药：7ml/分，无芯一体技术无膛线。内部的水气路设计;

5.正压范围：0MPa～0.3MPa，可调;

6.负压范围：0MPa～-0.1MPa采用防回流装置，采用减震防噪音设计，负压吸引管内置于机箱内。

7. 加热除雾装置：采用防尘装置，具有加热；定时设置人工控制开关;

8. 耳咽管通气装置：免维护;

9. 分泌物吸引装置：可调节吸力大小;

10.纱布容器：嵌入式设计，方便投放和取出消毒。

11.吸入污物瓶：主、副污物瓶设计，规格为2500ml和250ml，严格按照ISO9001对医疗产品的排放要求设计；采用防回流装置。

12. 正常工作噪声：＜ 60dB

13. 电动病人椅：旋转角度≥300度，两侧扶手可以360度旋转，标准形程200mm，速度≤10mm/s,靠背倾斜≤170度，最大负载≥150kg；可与治疗台连接，三方位控制其升降。

14．医生座椅： 可旋转带升降。

配置需求：

1.  LED冷射照明灯装置               1 套

2.  大理石主操作台                   1 套

3.  一体式喷药枪（直型）             2 把

4.  一体式喷药枪（弯型）             1 把

5.  高性能正压泵                     1 个

6.  高性能负压泵                     1个

7.  医用药瓶                         3个

8.  加热除雾装置                     1 套

9.  耳咽管通气装置                   1 套

10. 分泌物吸引头                     4个

11. 纱布容器                         3 个

12. 器械托盘                         1个

13. 电动病人椅                       1把

14. 医师座椅                         1把

15. 工作站                           1套

第六包

设备名称：正置显微镜

招标参数：

1.	工作条件：

1.1电源：220V±10%，50-60Hz

1.2 工作环境条件：工作环境温度 ±10℃～40℃

1.3 可连续稳定运行

2.	设备用途：

可观察普通染色、适合染色切片观察等广泛生命科学领域的研究。

3.	技术规格：

3.1光学显微镜主机部分：

3.1.1 光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，≤45mm国际标准物镜齐焦距离，所有光学部件均具有抗反射和抗真菌涂层。

3.1.2 同轴粗微调焦机构，调焦范围≥24mm，粗调一圈≥4mm，微调一圈≥0.4mm，最小刻度≤4μm

#3.1.3明场照明装置：主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜和滤块的光强；内置透射光科勒照明器，LED长寿命光源，使用寿命≥60000小时。

3.1.4载物台：载物台无暴露齿条，耐磨阳极氧化表面，载物台手柄松紧度高度可调，延伸长度≥15mm，可单手操作的双玻片样品夹

3.1.5 三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转，实现40mm观察高度调节，瞳距48-75mm可调；

3.1.6  10倍目镜，视场数≥23mm，双目屈光度可调。

3.1.7 ≥ 6位编码型物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。

3.1.8 物镜

3.1.8.1新型平场消色差物镜 5×，数值孔径：NA≥0.15；

3.1.8.2新型平场消色差物镜 10×，数值孔径：NA≥0.25；

3.1.8.3新型平场消色差物镜 20×，数值孔径： NA≥0.45；

3.1.8.4新型平场消色差物镜 40×，数值孔径： NA≥0.65；

#3.1.9聚光镜：非摆动式聚光镜：NA≥0.9/1.25。在5x物镜观察下，无需摆动操作；带科勒照明调整后锁定装置。

#3.1.10 集成具有节能和延长照明寿命的Eco模式，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态，单击任何按钮，显微镜系统立即重新启动，用户可以启用或禁用Eco模式。

#3.1.12机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可快速拍摄图像或视频。

3.2.1人数要求：必须满足两人同时观察；

3.2.2图像方向：所有端口图像方向完全一致，确保每个示教头观察者看到的图像都和主机图像一致；

#3.2.3指示装置：配备红、白、绿三色反射光光标指针，指针亮度可调；能够进行灵活自由的移动，确保准确定位；

3.2.4共览分光：单层左右水平分光，确保主机观察者图像质量；

#3.2.5共览支撑结构：采用双侧支撑结构，每一个观察者的目镜筒对应一个支撑立柱；每个立柱都带球窝关节，自动适应支撑桌面的水平变化，确保系统光路稳定；

3.3 图像采集系统：

#3.3.1 ≥830万像素，要求和显微镜同品牌，通过HDMI传输，在4K分辨率下，即3840×2160，速度≥30幅/秒，支持TWAIN协议，可以和院内对接LIS系统，图像采集系统兼容Wi-Fi，可通过无线传输连接电脑或IPAD或手机等接收端，实现图像的实时采集和测量分析

#3.3.2摄像头自带拍摄、设置按钮，可脱离计算机工作

3.3.3 可通过显微镜机身或单独电源供电两种方式可供选择

3.3.4白平衡：自动，手动，点触式等多种方式

3.3.5可与本品牌显微镜直接连接供电，并读取显微镜的编码信息

3.3.6预览图像增强功能，如自动锐化，自动降噪，自动白平衡和HDR功能等

3.4. 显微图像控制及分析软件

3.4.1 用于图像控制，系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共图像；

3. 4.2  软件自带暗室适应功能；

3.4.3  2维图像格式转化；标尺、长度、面积和荧光强度报告；

3.4.4  不同通道的叠加、假色定义、输出功能；多种图像处理算法：平滑、中值滤波、边界锐化

4. 技术资料

4.1  详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书

5. 技术服务和培训

5.1  卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

6. 质量保证

测试验收合格后3年

7. 交货地点

客户指定地点

8．交货日期

合同签约后90天内

# 第五章　拟签订的合同文本

## 政府采购合同文本（货物类）

（本合同模板仅供参考，以实际签订为准）

# 合同编号:

项目名称:

货物名称:

买　　方:

卖　　方:

签署日期:

合　　　同　　　书

(买方)　　　　(项目名称)中所需　　　　 (货物名称)经(招标采购单位)以　　　　　　号招标文件在国内　　　　(公开/邀请)招标。经评标委员会评定　　　　(卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、产品和数量

本合同产品:

数量:

3、合同总价

本合同总价为：

分项价格:

4、采购资金支付（含支付条件、时间、方式）

合同签订后7日内，卖方向买方支付合同总金额的5%作为履约保证金（安装验收合格并正常运转后转为质保金），货到用户现场安装验收合格并正常运转后，买方一次性支付合同项目总金额（卖方在收款时须提供货物全款发票）；其中，质保期满后30天内凭“医疗设备退还质保金申请表”作为退还质保金的凭证。

5、本合同产品的交货时间及交货地点

交货时间:签约后40天内完成送货、安装、调试。

交货地点:买方指定地点

- 验收要求：根据买方实际需求。

7.违约责任及解决争议的方式： 具体内容详见 最终买卖双方签订合同中实际约定。

8、合同的生效

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

买　方:			              卖　方:

名　称:(印章)　　　　　　　　　名　称:(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

授权代表(签字):			授权代表(签字):

地　　址:							地　　址:

邮政编码:							邮政编码:

电　　话:							电　　话:

开户银行:							开户银行:

帐　　号:							帐　　号:

# 第六章 附件

第一部分：商务部分

附件1—投标书

附件2—开标一览表

附件3—投标分项报价表

附件4—法定代表人授权书

附件5—法定代表人和被授权人身份证复印件

附件6—商务条款响应及偏离表

附件7—投标保证金缴纳有效凭证或投标担保函

附件8—资格性证明文件

8-1   营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件(三证合一提供营业执照复印件)，事业单位提供事业单位法人证书复印件。

8-2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商须提供针对此条款的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

8-3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商须提供针对此条款的承诺函并加盖投标人公 章，格式自拟）。

8-4 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函。

8-5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声（证明材料或书面声明须加盖投标人公章，格式自拟）。

8-6 本项目特定资格要求：

投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。

8-7 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目预留中小企业份额设置专门采购包（第一包、第三包、第四包、第五包、第六包专门面向中小企业，其中预留小微企业份额：第三包占预留中小企业份额11.73%、第五包占预留中小企业份额3.5%、第六包占预留中小企业份额5.25%）。

附件9—提供针对本项目的中标服务费承诺书（供应商须提供针对此条款的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

附件10—未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的承诺函（供应商须提供针对此条款的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

附件11—中小企业声明函。

附件12—残疾人福利性单位声明函。

附件13—所投产品具有中华人民共和国医疗器械注册证

第二部分：技术部分

附件14—采购需求响应及偏离表

附件15—招标文件第四章“采购需求”中投标人须提供的技术响应证明材料、相关说明文件及投标人视项目要求须提供的其他响应文件（如：服务承诺、培训方案、项目实施方案、运维方案等）。

## 附件1  投标书(格式)

致:(招标采购代理机构)

根据贵方为(项目名称)项目招标采购产品及服务的投标邀请(采购编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件正本份及副本___份:

一、商务部分文件

- 技术部分文件

- 电子版投标文件

- 按招标文件要求须提供的其他相关文件

据此，签字代表宣布同意如下:

(1)附投标价格表中规定的应提交和交付的产品投标总价为

(用文字和数字表示的投标总价)。

(2)投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

(3)投标人已详细审查全部招标文件，包括第        号(采购编号、补充通知)(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

(4)本投标有效期为自开标日起个日历日。

(5)在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

(6)我方承诺，与招标采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标采购单位的附属机构。

(7)投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址：_________________________

传真：_________________________

电话：_________________________

电子函件:______________________

法定代表人或授权代表签字:

法定代表人或授权代表职务：

投标人名称(全称)：

投标人公章：

日期：

## 附件2  开标一览表（格式）

采购编号:                                                                   项目名称:

| 项目名称 | 包号 | 投标总价 (人民币:元) | 开标声明 (如有) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人民币: (小写) 元 人民币: (大写) 元 |  |

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

注:1、须提供二份符合本格式要求的“开标一览表”原件，一份单独密封在一个信封里，投标现场单独递交用于开标现场宣布，

另一份须在投标文件正本中提供。

- 此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

- 开标声明是指针对开标一览表需声明的内容，若没有需声明内容，请填写“无”即可。

## 附件3  投标分项报价表（格式）

采购编号:                                                                   项目名称:

报价单位:人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号（规格） | 品牌 | 制造商和原产地 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

## 附件4法定代表人授权书(格式)

本授权书声明:注册于(国家或地区的名称)的(公司名称)的在下面签字的(法人代表姓名、职务)代表本公司授权(单位名称)的在下面签字的(被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，就(项目名称)的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人无权转授权。

本授权书于  年  月  日（签字或签章）后生效,特此声明。


法定代表人（签字或签章）：_____________________________
被授权人（签字或签章）：_______________________________

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：

1：请提供法定代表人及授权代表身份证复印件并加盖公章。

2：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供。

附件5—法定代表人和被授权人身份证复印件

注：

1：请提供法定代表人及授权代表身份证复印件并加盖投标人公章。

2：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供。

附件6商务条款响应及偏离表

采购编号:                                                项目名称:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

附件7—投标保证金缴纳有效凭证或投标担保函或投标担保函（格式）

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位公章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用下列格式编写,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （项目用）

采购编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于（以下简称“投标人”）拟参加采购编号为的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写            ）即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 附件8资格性证明文件(格式)

8-1 营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件(三证合一提供营业执照复印件）事业单位提供事业单位法人证书复印件。

8-2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商须提供针对此条款的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

8-3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商须提供针对此条款的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

8-4 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函（供应商须提供针对此条款的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

8-5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声（证明材料或书面声明须加盖投标人公章，格式自拟）。

8-6 本项目特定资格要求：

投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营或生产资格，须提供证明材料，其中：投标人如为代理商，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械经营许可证》，须提供相关证明文件复印件；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》，须提供相关证明文件复印件。

8-7 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目预留中小企业份额设置专门采购包（第一包、第三包、第四包、第五包、第六包专门面向中小企业，其中预留小微企业份额：第三包占预留中小企业份额11.73%、第五包占预留中小企业份额3.5%、第六包占预留中小企业份额5.25%）。

附件9—提供针对本项目的中标服务费承诺书

（供应商须提供针对此条款的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

## 附件10—未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的承诺函

## （供应商须提供针对此条款的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

## 附件11——中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：请在本表中填写前附表中写明的中小企业行业类别。

3：承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业，请填写此声明函，并需要出具相应的声明函和证明文件。

4：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二十条规定投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 附件12——残疾人福利性单位声明函(残疾人福利性单位投标提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日  期:

附件13—所投产品具有中华人民共和国医疗器械注册证

附件14采购需求响应及偏离表（格式）

采购编号:_____________                     项目名称：_______________

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: