更正内容

项目名称：北京市质量技术监督局2018年市局机关仪器设备更新改造项目

项目编号：CEITCL-BJ15-1806121-12

包号：12

技术要求更正内容如下：

请各投标人以此次更正后的技术要求为准。

一、仪器设备名称：无创电子自动血压计检定装置

二、采购数量：10台/套

三、使用条件:

1.检定环境温度：(5～40)C；

2.检定环境湿度：≤80%RH；

3.电源：220V(1±10%)，50Hz。

四、配置要求：

1. 主机1台；

2. 中文操作界面的测试软件：1套；

3. 专用测试管道组：1套；

4. 符合规程的专用金属容器（成人500mL，新生儿100mL）：各1个；

5. 专用稳压电源：1个；

6. 专用包：1个。

五、主要技术参数

1. 满足JJG 692-2010无创自动测量血压计检定规程，提供专用袖带臂金属容器（成人500mL，小儿100mL）。

2. 触摸屏中文操作界面，操作简单，具有数据传输功能。

3. 压力单位：mmHg、kPa，具备腕式血压计检测功能。

4. 动态血压测量范围：

收缩压：成人（50～255）mmHg 、新生儿（30～120）mmHg，舒张压：成人（30～195）mmHg 、新生儿（10～100）mmHg ；且具有自定义设置调节功能。

5. 标准压力计测量范围至少（0～300）mmHg，压力示值最大允许误差±0.75 mmHg。

六、服务保障要求

1．所购设备满足国家计量检定系统量值传递要求，具备北京市计量检测科学研究院或中国计量院出具的计量检定或校准证书，并且满足社会公用计量标准建立要求；

2．提供设备安装配套服务，从设备采买到计量标准建立提供全程设备调试、安装及相关技术服务支持；

3．提供3年质保期；

4．提供采购仪器设备应用技术人员培训，时长不低于48小时。