# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-244106030426

原公告的采购项目名称：2024年首儿所医院医用设备购置项目

首次公告日期：2024年9月11日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告√采购文件 □采购结果

更正内容：

1、经采购人确认，本项目第5包招标文件第五章采购需求七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：第5包 品目5-1全自动生化分析仪更正为：

# “一、数量：1套

# 二、技术参数

1.在线全自动生化分析仪招标参数；

1.1 分析类型：终点法、速率法、固定时间法和间接离子选择电极法（ISE）；

1.2 样本类型：血清、血浆、尿液和其他体液；

▲1.3 比色法速度：≥4000测试/小时，单个电解质检测单元：≥900 测试/小时，总速度：≥4900测试/小时；

1.4 同时测定项目双试剂测试≥50项；

1.5 离子选择电极测试：至少包含K、Na、Cl三个项目，各项目测试电极可独立更换；

1.6 急诊测试：通过独立的急诊进样区（口）和独立的急诊进样轨道进行急诊样本进样；

1.7 样本管可使用原始样本管、分样样本管、可嵌套微量样本杯等；

1.8 5孔或10孔样本架，持续追加进样；

▲1.9 样本容量：样本架轨道式进样，同时可容纳样本数量≥350管；

1.10 提篮式进样，保证样本持续加进样；

▲1.11 样本量最小样本体积≤1.0μL（0.1μL步进）；

1.12 单个模块试剂仓在机试剂位≥100 个；试剂仓均为冷藏；

1.13 单个模块生化反应杯数≥406个；

1.14 最小总反应体积≤80μL；

1.15 反应时间，最长反应时间≤10分钟；

▲1.16 采用永久性石英玻璃反应杯，无需定期更换；

1.17 孵育方式：固体直热、干式孵育，零日常使用维护成本；

▲1.18 波长同时提供＞12 个固定波长，可进行单/双波长测试；

1.19 分光系统采用凹面蚀刻光栅或衍射光栅；

1.20 钾钠氯电极寿命：≥6 个月或≥9000样本；

1.21 试剂全开放，并且可提供同品牌全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证试剂完整溯源性；

2.配置要求

2.1 主机一套（包括：主控电脑、打印机）；

2.2 UPS 一套；

2.3 水机一台；

三、交付期：自签订合同之日起10个工作日内。

四、质保期：本合同项下设备产品、配套产品、零配件以及软件的维保期为≥60个月。

2、经采购人确认，本项目第5包全自动生化分析仪等提交投标文件截止时间、开标时间由“2024年10月9日9点30分（北京时间）”更正为“2024年10月12日13点30分（北京时间）”。

3、招标文件其他内容不变。

更正日期：2024年9月26日

## 三、其他补充事宜

无

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：首都儿科研究所附属儿童医院

地 址：北京市朝阳区雅宝路2号

联系方式：010-85695224

2.采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168541

3.项目联系方式

采购人项目联系人：张老师

电　话：010-85695224

采购代理机构项目联系人：强文晓、孙薇

电　话：010－81168541