品目1-1：流式细胞仪

- 用途：通过经典光学模块结合全光谱信号模块，快速且多方法学的检测细胞表面、细胞质、细胞核内标记物，对细胞类群组成、表型特征、基因表达、增殖与凋亡等指标进行定性和定量的分析。

二、工作条件：

1、环境温度范围：15-28℃

2、环境湿度范围：20-85%

3、工作电源：AC100-240V，50Hz±1Hz

三、技术参数要求

▲1、固体激光器：

1.1、波长405nm，功率≥100mw；

1.2、波长488nm，功率≥50mw；

1.3、波长561nm，功率≥50mw；

1.4、波长640nm，功率≥80mw。

▲2、检测通道：≥37个荧光检测通道和2个散射光通道。

▲3、检测器类型：配备高性能独立光电倍增管（PMT）全反射矩阵检测器或者高灵敏度粗波分复用（CWDM）检测阵列，每个荧光通道对应一个独立检测器，完成对单激光器13个甚至更多的光信号的收集，单个通道检测器可单独灵活更换，无需成套更换。

▲4、荧光检测灵敏度：FITC≤90MESF，PE≤30MESF，APC≤70MESF。

▲5、样本获取速度：≥35,000个细胞/秒。

6、检测颗粒大小范围： 0.5-50um 。

7、进样针自动清洗系统：换样时自动清洗进样针内的残余样本，交叉污染率≤0.6%。

8、液流模式：分档可调。

9、进样方式：仪器采用真空负压泵或者正压泵（非注射泵或蠕动泵）驱动的上样模式 ，无需更换管路，液路稳定。

10、高通量上样：配备高通量上样装置，至少具备多管、96 孔板。

四、数据分析功能

1、脉冲形状参数：每项参数包括脉冲面积和脉冲高度，散射光通道包括脉冲宽度，每个激光选取一个荧光通道参量代表。

#2、采用高维多参数光谱细胞分析工作站、数据采集及分析软件。

- 使用全数字信号系统，用户界面直观易掌握，将仪器设置、质量控制、数据分析和管理均置于软件控制之下，具备自动延迟时间校准功能。

- 软件能以任意参数或任意参数的逻辑运算作为阈值设定条件，有效的排除杂信号，无效信号的干扰。

- 软件具备多用户模式，保护研究者数据私密性。

- 软件采用多层级数据管理模式，方便不同实验室数据管理。

- 软件同时具备手动设门工具和自动设门工具。

- 分析工作站：配置不低于intel i7 处理器，硬盘≥1TB，内存≥16G，显示器≥28英寸

五、配置

- 1、固体激光器：4根；

- 2、分析工作站：1套；

- 3、稳压电源1个；

- 4、激光打印机1台；

- 5、质控微球1套。