（一）技术要求

1.手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面：升降、头脚倾、左右倾、背板上下、刹车≥5个动作；主要动作由≥7个独立液压缸液压驱动。

2.手术床标配交流电源及充电电池，其中电池电量可满足≥1周手术需要。手术床控制配备有线遥控器，和床身立柱应急控制面板两套控制方式，且两套控制方式相互独立。

3.手术床承重≥360kg。

4.手术床台面框架、边轨和立柱，以及底座，均采用不锈钢制成。手术床床垫由双层记忆海绵整体制成，厚度≥70mm。床垫接缝处采用无缝烫接，防水、防褥疮、防静电。

5.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。采用气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折，以及外折≥90°。头板和腿板具备前后互换功能。

6.具备电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，刹车时脚轮离地，具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。

7.手术床具备平移功能，台面平移距离≥320mm，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。

#8.手术床台面降至最低，距地面高度≤500mm。

9.手术床腿板采用按钮式一键拆卸；手术床长度≥2000mm；手术床宽度≥520mm。

#10.手术床升降行程≥500mm。

#11.设备具备油路系统过滤处理。

#12.手术床通过EMC测试。

13.纵向最大倾斜角度（头倾/脚倾）：≥25°；侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥20°；背板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥80°、下折≥40°；腿板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥20°、下折≥90°、外折≥90°；头板折转角度：上折≥45°、下折≥90°。

14.每张手术床在标配基础上，还需配备承合器1套、腿托1副。

（二）商务要求：

1.设备到达指定地点且接到采购人通知后，供应商须安排厂家专职工程师到现场进行安装、调试。供应商须对安装和调试的正确性负责，直至设备正常运行。安装和调试的费用包括在投标价格内。

2.设备安装后，应按标准进行质量验收。供应商应向采购人提供验收标准、验收手册和验收工具，并承担相关费用。如需要进行计量检定，费用由供应商承担。

3.免费提供中文操作、维护手册各1套。

4.供应商须负责对采购人相关人员进行免费技术培训，直至能够熟练掌握为止。培训内容包括：培训内容包括：临床操作使用培训；日常使用保养与管理；设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。培训人数由采购人确定，培训资料由供应商免费提供。投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。

#5.质量保证期（免费保修期）：保修至少60个月（整机维保，含附件，在质保期内免费更换/提供），自最终验收报告签署之日起算，保修期外只收取配件费用，终身维修。

6.所投设备中标后中标人须承诺在采购人所在地有维修站（请写出已有维修站或中标后计划建设的维修站详细地址和电话）。提供24小时服务支持电话。

7.维护响应时间：接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场，如24小时内无法修复，供应商应提供应急备用机。

8.承诺开放设备数据接口、提供设备数据格式、接口标准、通讯方式等接口信息。提供软件终身免费升级。

9.国内有备件库，保证10年（含）以上的零配件供应。

10.定期回访采购人，负责设备终身维修，设备维修期间，应提供同型号设备作为备用以满足临床使用。