# 第三部分  技术规格及要求

第1包 品目1-1 高频呼吸机

一、技术要求：

1. 适用于早产儿、足月新生儿、儿童的呼吸机。

2. 支持序贯治疗，通气模式包括高流量氧疗、无创通气、有创通气（常频/高频）。

3. ≥17寸触摸屏，≥3个自定义的操作页面自由切换。

4. 前端热敏式流量传感器。

5. ≥5000条操作记录和报警事件存储，并提供当时的呼吸机设置。

▲6. 顺磁氧监测氧浓度，无需消耗氧电池。

▲7. 具备etCO2二氧化碳监测功能。

二、呼吸模式：

1. 间歇指令正压通气PC-CMV

2. 辅助间歇指令正压通气PC-AC

3. 同步间歇指令通气PC-SIMV

4. 压力支持模式PC-PSV

5. 持续气道正压/压力支持SPN-CPAP/PS

6. 叹息Sign

7. 窒息通气Apnea V

8. 标准氧疗O2-Therapy

9.高频通气PC-HFO

10.容量保证通气 VG

三、技术指标：

1、常频通气

1)	潮气量(VT)：2ml-300ml

2)	通气频率(RR)：0.5-150/min

3)	吸气时间(Ti)：0.1s-3s

4)	吸气流速(Flow)：0-30L/min

5)	吸气压力(Pinsp)：1-80mbar

6)	吸气压力上限(Pmax)：0-100mbar

7)	PEEP：0-35mbar

8)	氧浓度(FiO2)：20-100%Vol%

2、高频通气(PC-HFO)

1)	平均气道压力(MAPhf)：5-50mbar

2)	震荡频率(fhf)：5-20Hz

3)	吸呼比I to E(I:Ehf)：1:1-1:3

4)	振幅(Ampl hf)：0-90mbar

5)	潮气量(VThf)：0.2-40mL

四、监测：

1、气道压力测量

1)	平台压(Pplat)

2)	PEEP

3)	吸气峰压(PIP)

4)	平均气道压(Pmean)

5)	最小气道压(Pmin)

2、流速测量(近端)

1)	分钟通气量(MV)

2)	强制的分钟通气量(MVmand)

3)	自主的分钟通气量(MVspon)

3、潮气量测量（潮气量(VT)）

1)	强制吸入潮气量(VTimand)

2)	强制的呼出潮气量(VTemand)

3)	自主的吸入潮气量(VTispon)

4、呼吸频率

1)	呼吸频率(RR)

2)	强制的呼吸频率(RRmand)

3)	自主的呼吸频率(RRspon)

5、计算显示值

1)	分钟泄漏(MVleak)

2)	泄漏百分比

3)	顺应性(C)

4)	阻力(R)

5)	自主分钟通气量百分比(%MVspon)

6、报警/监测

1)	呼出分钟通气量(MV)：High/Low

2)	气道压力(Paw)：High/Low

3)	吸入氧浓度(FiO2)：High/Low(automatic)

4)	呼吸频率(RR)：High

5)	容量监测(VT)(in VG)：Low(automatic)

6)	窒息报警时间(Tapn)：5-60s，Off

7)	脱管报警延迟时间(Tdisconnect)：0-60s

五、特殊功能：

1. 内置全本中文操作指南，可根据上下文检索；

2. 雾化功能；

3. USB接口截屏输出功能；

4. USB接口屏幕设置输出/导入功能；

5. USB接口监测数据（趋势、表格、记事本）输出功能。

第1包 品目1-2 身高体重秤

1、操作方式：手动﹑自动两种方式可随意选择；

2、身高测量方式：超声波测量；

▲3、扫码登录：二维码扫描登录；

▲4、显示方式：①单色测量屏：≥6英寸；②彩色广告屏：≥8英寸；

5、重力补偿值：可根据用户使用地区的重力加速度值进行设定；

▲6、测量范围：身高：30－205cm，体重：5－300kg；

7、精确度：身高：±0.5cm，体重：±0.1kg；

8、外形尺寸：长×宽×高≤600×450×2500mm；

9、本体重量：≤40kg；

10、外形设计：整机外壳采用塑胶模具成型；

11、打印方式：微型高速热敏打印机；

12、裁纸方式：自动；

13、语音提示：具有语音提示功能；

14、体型：国际通用体格指数（BMI)；

▲15、数据输出格式：标准 RS-232C 接口、RJ45和蓝牙通讯装置。可通过本机标配接口电缆方便的与医院数据管理设备进行通讯。网线模式下提供专用配置软件，设置静态网络IP，网址及端口号等。

第1包 品目1-3 医疗废液收集罐车

医疗废液收集罐车（一）

一、数量：16台；

二、技术参数：

1、尺寸：≤40cm×40cm（投影长×宽）；

▲2、最大收集容量(单罐)：≥25L；

3、空罐车重量：≤35kg；

4、液位感应系统：灵敏度≤10mL，精度：±50mL以内；

▲5、负压接入端口：≥2个，可单独使用；

6、具备自稳定平衡功能；

▲7、具备数据显示和存储功能，存储数据≥190组；

▲8、罐内收集液体超过25L时可声音报警和屏幕提示；

9、具备自动对接传感器；

10、具备自动清洗程序

11、具备内置式机械浮球止逆装置

12、对接排空、清洗、分离整个程序时间≤5min

▲13、电磁兼容、电器安全满足手术室有源设备安全管理规定

14、电源：AC 100V-240V, 50Hz±1Hz；

15、罐体材质：聚甲基丙烯酸甲酯，脚轮直径：100mm

医疗废液收集罐车（二）

一、数量：16台；

二、技术参数：

1、罐车尺寸：≤105cm×55cm×50cm；

2、罐车重量：≤35kg；

▲3、罐车最大容量：≤25L

▲4、负压接口：双端口

5、罐车筒壁材质：亚克力；筒壁厚度≥3mm

6、具有液位感应装置；

7、具有废液量测量功能；显示精度≤20mL

8、贮存数据≥99组，可回看

9、彩色液晶显示屏≥4英寸，可显示电量；

10、超液位时具备声光报警功能；

11、罐车底部具有四角支撑架；

12、罐车脚轮直径≥125mm，独立脚轮锁 ≥ 4个

13、罐车可自稳定平衡；

14、罐车与排液站能够自动对接，对接进水和排水管路为独立管路；

15、罐车与排液站能够上下/左右悬浮对接

16、处理程序：对接排空、清洗、分离；运行时间：5min±1min

17、吸引装置具备反流止逆保护装置；

18、吸引装置具备溢出保护及浮球释放功能；

19、符合 YY 9706.102-2021 医用电气设备要求、GB 9706. 1-2020 医用电气设备要求（提供检验报告）；

20、电源：碱性电池；

三、主要配置（每套）：

1、移动收集罐车：1辆；

2、负压引流器 过滤收集型（500ml）：1个；

3、一次性使用引流接管：1根

第1包 品目1-4 医疗废液排液站

医疗废液排液站（一）

一、数量：2套；

二、技术参数：

1、尺寸：≤55cm×55cm×100cm（投影面积）；

2、重量：≤70kg，无需靠墙固定；

3、具备自动清洗处理程序、

4、可以实时显示工作状态

5、排液站输出功率：≥300W

▲6、具备清洗剂专用固定安装仓位；

7、双侧可选给水及排放接口；

8、具备自动定位及限位装置；

▲9、具备对接口开启及闭合自动处理程序；

▲10、排放和清洗独立双管路设计；

11、冲洗引流管路：

11.1、连接接口外径：≥10mm；

11.2、容量：≥450mL；

▲11.3、液体吸入端口≥4个；

11.4、配高水平水溶消毒粉包；

▲11.5、可收取术中标本

医疗废液排液站（二）

一、数量：2套；

一、技术参数：

1、排液站高度：≤65cm；

2、排液站净重量：≤45kg；

3、排液泵

3.1、输出功率：≥350W，

3.2、泵转速：≥3000rpm；

▲4、排液流速：≥12L/min；

5、处理程序：对接排空、清洗、分离所需时间：5min±1min

6、具有电磁感应系统：台车具有电磁发射功能，排液站具有电磁接收功能，当台车发送电磁信号后排液站接收电磁信号，对接成功后，开始自动进行排液清洗程序；

7、电源：AC 220V±10%，50Hz±10%

二、主要配置（每套）：

1、排液站：1台

2、清洗剂/清洗液：1桶

第1包 品目1-5 凝胶床垫

一、主要用途：为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤；

二、技术参数：

1、手术床垫（长×宽）：180×50cm；厚度≥1.5cm；

2、开放式头圈：20×7mm，可上下浮动5%；厚度≥5cm；

▲3、主要材质：高分子凝胶，不含硅胶或乳胶，与人体组织具有良好的生物相容性（提供第三方检验报告）

▲4、可透过X线，绝缘不导电，具有阻燃性（提供第三方检测报告）

5、耐温：-29℃～70℃

6、产品表面材料抑制细菌生长（提供第三方检测报告）

三、主要配置（每套）：

1、手术床垫：1个；

2、开放式头圈：1个。

第1包 品目1-6 吊塔

干湿分离吊塔

数量：6个

一、吊塔技术参数要求

1、吊塔最大安全承重应为标称工作承重的四倍。提供第三方检测报告，佐证并明显标示该条款。

2、吊塔、气电箱旋转角度≥340度，具备限位装置。

▲3、吊塔防护等级：IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级。提供第三方检测报告，佐证并明显标示该条款。

4、所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，同时配置与旋转臂等数量的气动刹车（通气时吊塔关节解刹，无气时吊塔关节锁紧）系统，保证吊塔不产生漂移。提供第三方检测报告，佐证并明显标示该条款。

5、气电箱上气体终端及强弱电终端位于箱体同侧同面，便于临床观察及线缆管理。

6、吊塔采用上电下气分离式设计。提供第三方检测报告，佐证并明显标示该条款。

7、气体终端要求：德标，为不同颜色和不同形状，具有原位待接通状态功能；可带气维修。

▲8、吊塔采用欧标的医用气体管路系统，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准。提供第三方检测报告，佐证并明显标示该条款。

9、抽屉为铝合金材质，采用自吸合方式打开闭合。

二、吊塔配置

干区：

1、单旋转臂，总长≥1000mm（根据实际需求选择）。

2、箱体采用≥5面设计，具备分区功能，气电箱长度≥1000mm。

3、德式标准气体插座：氧气2个，负压吸引2个，压缩空气2个，含所有插头。

4、国标5孔电源插座8个，16A电源插座1个，6类网络接口1个，等电位2个。

▲5、导轨式可折叠托盘1个，尺寸≥480×480mm。导轨式设备托盘1个，承重≥60kg，尺寸≥530×480mm，所有托盘两侧含一体成型圆角边轨，提供使用说明书或白皮书证明，佐证并明显标示该条款。

6、吊塔最大标称工作承重≥300kg。提供第三方检测报告，佐证并明显标示该条款。

7、附件：边轨式收纳盒1个，吸痰管收纳盒1个，医用气体挂钩1套，营养泵延伸臂1个。

湿区：

1、双旋转臂，总长≥1500mm。

2、箱体采用≥5面设计，具备分区功能，气电箱长度≥1000mm。

3、国标5孔电源插座12个，6类网络接口1个，等电位2个。

4、导轨式托盘1个，承重≥60kg，尺寸≥530×480mm，抽屉2个，抽屉最大承重≥15kg。

5、双关节延伸臂≥600mm及输液架1套，前置延伸臂1套。

6、吊塔最大标称工作承重≥300kg。提供第三方检测报告，佐证并明显标示该条款。

7、附件：集线器包含导联线集线器1个，泵电源线集线器4个，固定设备电源集线器2个。

干湿分离吊桥

数量：44个

一、吊桥技术参数要求

1、所有吊桥上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体不能外露。

2、横梁长度范围2200-3100mm。

3、横梁为封闭式设计，底部无开孔，不允许采用折叠窗或其他形式封闭，提供横梁底部照片佐证。

4、符合气电分离要求。

▲5、吊塔箱体底板具有排气功能，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度≤25%。提供第三方检测报告，佐证并明显标示该条款。

6、气体终端要求：德标气体终端，均为不同颜色和不同形状，具有原位待接通状态功能；可带气维修。

7、内置LED照明灯，LED灯泡寿命≥20000小时。

▲8、吊桥设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，外观采用橘纹处理，提供抗菌粉检测报告，佐证并明显标示该条款。

9、吊塔采用欧标的医用气体管路系统，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准，提供第三方检测报告，佐证并明显标示该条款。

10、符合吊桥四倍承重系数安全负载要求，提供第三方检测报告，佐证并明显标示该条款。

11、设备架在横梁上移动距离≥400mm，提供第三方检测报告，佐证并明显标示该条款。

12、吊桥防护等级：IP20，提供第三方检测报告，佐证并明显标示该条款。

13、吊桥外壳的防火等级至少为UL94-V1级，提供第三方检测报告，佐证并明显标示该条款。

14、所有气电端口需安装于气电箱上，禁止安装于横梁上；所有气管为原装医用气体管路，柔性管内部直径应≥5mm，负压吸引管道内部直径≥6mm，铜管外部直径≥8mm，提供第三方检测报告，佐证并明显标示该条款。

二、吊桥配置

干区：

▲1、承重负载能力≥300kg，正常工作过程中的噪声≤30dB。提供第三方检测报告，佐证并明显标示该条款。

2、箱体采用≥5面设计，具备分区功能，气电箱长度≥1000mm；满载后倾斜角度≤1度。提供第三方检测报告，佐证并明显标示该条款。

3、标配气动刹车，通气时吊塔关节解刹，无气时吊塔关节锁紧，便于滑车定位与移动。

4、德式标准气体终端：氧气2个，负压吸引2个，压缩空气2个，含所有气体插头。

5、国标5孔电源插座8个，16A电源插座1个，6类网络接口1个，等电位2个。

6、导轨式可折叠托盘1个，尺寸≥480×480mm；导轨式设备托盘1个，承重≥60kg，尺寸≥530×480mm，所有托盘两侧含一体成型圆角边轨。提供使用说明书或白皮书证明，佐证并明显标示该条款。

7、托盘必须为铝合金材质，表面无螺钉，抽屉使用内藏式自吸合导轨。

8、附件：边轨式收纳盒1个，吸痰管收纳盒1个，医用气体挂钩1套，病人信息显示夹1个，营养泵延伸臂1个。

湿区：

1、承重负载能力≥300kg，正常工作过程中的噪声≤30dB。提供第三方检测报告，佐证并明显标示该条款。

2、箱体采用≥5面设计，具备分区功能，气电箱长度≥1000mm；满载后倾斜角度≤1度。提供第三方检测报告，佐证并明显标示该条款。

3、标配气动刹车，通气时吊塔关节解刹，无气时吊塔关节锁紧，便于滑车定位与移动。

4、国标5孔电源插座12个，6类网络接口1个，等电位2个。

5、导轨式托盘1个，承重≥60kg，尺寸≥530×480mm，双抽屉，托盘两侧含一体成型圆角边轨。提供使用说明书或白皮书证明，佐证并明显标示该条款。

6、湿区配置双关节延伸臂≥600mm及输液架1套，前置延伸臂1套，输液袋挂钩与泵安装杆错位安装，承重≥30kg。提供第三方检测报告，佐证并明显标示该条款。

7、托盘必须为铝合金材质，表面无螺钉，抽屉使用内藏式自吸合导轨，抽屉具有分格及标识功能。

8、附件：集线器包含导联线集线器1个，泵电源线集线器4个，固定设备电源集线器2个。

第1包 品目1-7 观片灯

观片灯（四联）

一、数量：9台；

二、技术参数：

1、光源：

▲1.1、贴片式LED，个别灯珠不亮，也不会出现局部黑点或暗区，不影响观看胶片；

1.2、光源寿命：≥100000h；

1.3、光源色温：≥8000K；

2、亮度调节范围：300cd/m2-4000cd/m2；

3、观察屏均匀度：≥90%；

▲4、点亮方式：插入胶片自动点亮，取下胶片自动熄灭，；也具备常亮模式；

5、自动点亮感应传感器寿命≥3000万次；

▲6、观察屏可观看4张14×17英寸的胶片；

7、夹片装置：采用弹力纤维夹片装置，不卡片，不掉片；

8、观片灯裸机尺寸：≤850×500×25mm；外形尺寸：≤900×1050×30mm；上下边框宽度≤20mm，左右边框宽度≤30m，折边≤20mm；外框颜色为蓝色

9、左右边框采用ABS工程塑料，上下边框电泳铝合金，背板采用纯铝板散热；

10、观察屏采用优质亚克力材质，不泛黄，不变形；

11、电源：AC 110V-220V，50Hz±1Hz，功率≤100W；

12、安装类型：内嵌式；

13、符合国家最新颁布YY/T0610-2007行业标准。

观片灯（六联）

一、数量：11台；

二、技术参数：

1、光源：

▲1.1、贴片式LED，个别灯珠不亮，也不会出现局部黑点或暗区，不影响观看胶片；

1.2、光源寿命：≥100000h；

1.3、光源色温：≥8000K；

2、亮度调节范围：300cd/m2-3000cd/m2；

3、观察屏均匀度：≥90%；

▲4、点亮方式：插入胶片自动点亮，取下胶片自动熄灭，也具备常亮模式；

5、自动点亮感应传感器寿命≥3000万次；

▲6、观察屏可观看6张14×17英寸的胶片；

7、夹片装置：采用弹力纤维夹片装置，不卡片，不掉片；

8、观片灯裸机尺寸：≤1250×500×25mm；外框尺寸≤1350×1050×30mm；上下边框宽度≤20mm，左右边框宽度≤40mm，折边≤20mm，外框颜色为蓝色；

9、左右边框采用ABS工程塑料，上下边框电泳铝合金，背板采用纯铝板散热；

10、观察屏采用优质亚克力材质，不泛黄，不变形；

11、电源：AC 110V-220V，50Hz±1Hz，功率≤150W；

12、安装类型：内嵌式；

13、符合国家最新颁布YY/T0610-2007行业标准。

第1包 品目1-8 眼科手术器械

一、设备名称：眼科手术器械

二、数量：1批

三、技术参数：

- 眼用结扎镊：

- 数量：10；

- 规格：直行；

- 弧形槽直齿眼用结扎镊，12mm，1×2平齿，头部6mm台阶，弧形槽亮光手柄，总长110mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

2、囊膜剪：

- 数量：10；

- 规格：弯形；

- 三孔囊膜剪，弯尖头，刃尖至螺丝中心长18mm，哑光，总长128mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

3、撕囊镊：

- 数量：5；

- 规格：微切口式；

- 微切口撕囊镊，直形折弯14mm，粗圆柄，总长110mm，1.8mm切口专用；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

4、笛针：

- 数量：3；

- 规格：23G-P；

- 23G内芯，总长135mm，工作长度32mm，带内芯，内芯伸出针管2mm，尾部软管长110mm，带鲁尔接头，可与设备连接。玻切手术时用来吸出多余的液体，非无菌提供，可高温消杀，限次使用≤5次；

- 材质：耐高温塑料；

- 灭菌方式：高温高压。

5、笛针：

- 数量：3；

- 规格：25G-P

- 25G内芯，总长135mm，工作长度32mm，带内芯，内芯伸出针管2mm，尾部软管长110mm，带鲁尔接头，可与设备连接。玻切手术时用来吸出多余的液体，非无菌提供，可高温消杀，限次使用≤5次；

- 材质：耐高温塑料；

- 灭菌方式：高温高压。

6、眼科手术器械手柄：

- 数量：6；

- 规格：波纹型；

- 波形爪片，Ø11绿色，眼底手术器械手柄，辅助头部使用，适用于眼底玻切手术，非无菌提供，可高温消杀；

- 材质：耐高温塑料；

- 灭菌方式：高温高压。

7、显微眼用镊：

- 数量：5；

- 规格：内界膜式；

- 23G眼底内界膜镊，工作长度34mm，适用于眼底手术、黄斑裂孔，非无菌提供，可高温消杀；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

8、显微眼用镊：

- 数量：5；

- 规格：内界膜式；

- 25G眼底内界膜镊，工作长度32mm，适用于眼底手术、黄斑裂孔，非无菌提供，可高温消杀；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

9、显微眼用镊：

- 数量：5；

- 规格：鳄鱼式；

- 23G眼底鳄鱼镊，工作长度34mm，适用于眼底手术、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离，非无菌提供，可高温消杀；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

10、显微眼用镊：

- 数量：5；

- 规格：非对称性视网膜式；

- 25G眼底鳄鱼镊，工作长度32mm，适用于眼底手术、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离，非无菌提供，可高温消杀；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

11、显微眼用镊：

- 数量：5；

- 规格：水平弯剪型；

- 23G眼底水平弯剪，工作长度34mm，适用于眼底手术、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离，非无菌提供，可高温消杀；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

12、显微眼用镊：

- 数量：5；

- 规格：水平弯剪型；

- 25G眼底水平弯剪，工作长度32mm，适用于眼底手术、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离，非无菌提供，可高温消杀；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

13、眼用结扎镊：

- 数量：20；

- 规格：直形；

- 弧形槽直齿眼用结扎镊，12mm，1×2犬齿，头部6mm台阶，弧形槽亮光手柄，总长110mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

14、睫毛镊：

- 数量：20；

- 规格：直形；

- 直睫毛镊，1mm×3mm平台，小横槽手柄，总长78mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

15、眼用手术剪：

- 数量：20；

- 规格：直尖头；

- 眼科剪（直尖头）总长100m；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

16、眼用手术剪：

- 数量：20；

- 规格：弯尖头

- 眼科剪（弯尖头）总长100mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

17、系线镊：

- 数量：10；

- 规格：直形；

- 横槽系线镊，5mm直平台，直横槽手柄，总长85mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

18、系线镊：

- 数量：10；

- 规格：直形；

- 三孔系线镊,6mm直平台，三孔手柄，总长105mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

19、眼用结扎镊：

- 数量：5；

- 规格：直形；

- 三孔直齿眼用结扎镊，1mm，1×2平齿，头部6mm台阶，三孔手柄，总长110mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

20、眼用结扎镊：

- 数量：5；

- 规格：直形；

- 三孔直齿眼用结扎镊，3mm，1×2平齿，头部6mm台阶，三孔手柄，总长110mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

21、眼用结扎镊：

- 数量：5；

- 规格：直形；

- 弧形槽直齿眼用结扎镊，1mm，1×2平齿，头部6mm台阶，弧形槽亮光手柄，总长110mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

22、眼用结扎镊：

- 数量：5：

- 规格：直形；

- 弧形槽直齿眼用结扎镊，12mm，1×2平齿，头部6mm台阶，弧形槽亮光手柄，总长110mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

23、眼用结扎镊：

- 数量：5；

- 规格：直形；

- 弧形槽直齿眼用结扎镊，3mm，1×2平齿，头部6mm台阶，弧形槽亮光手柄，总长110mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

24、撕囊镊：

- 数量：5；

- 规格：大切口式；

- 三孔大切口撕囊镊，弧形折弯11mm，三孔手柄，总长110mm，≥2.6mm大切口专用；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

25、撕囊镊：

- 数量：5；

- 规格：微切口式；

- 圆柄撕囊镊，直形折弯12mm，圆柄，总长110mm，2.2mm，微切口专用；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

26、撕囊镊：

- 数量：5；

- 规格：微切口式；

- 小横槽撕囊镊，直形折弯14mm，三角尖头带网纹，横槽手柄，总长80mm，1.8mm/2.2mm微切口专用；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

27、晶状体植入镊：

- 数量：5；

- 规格：两片式；

- 圆片式植入镊，头部直径0.6mm，总长102mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

28、睫毛镊：

- 数量：10；

- 规格：直形；

- 直睫毛镊，1mm×3mm平台，小横槽手柄，总长78mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

29、眼用组织镊：

- 数量：5；

- 规格：夹钉式；

- 用于夹持巩膜塞钉，头部半圆凹槽，总长105mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

30、囊膜剪：

- 数量：5；

- 规格：直形；

- 三孔囊膜剪，直尖头，刃尖至螺丝中心长18mm, 哑光，总长128mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

31、囊膜剪：

- 数量：5；

- 规格：弯形；

- 三孔囊膜剪，弯尖头，刃尖至螺丝中心长18mm，哑光，总长128mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

32、眼用剪：

- 数量：10；

- 规格：维纳斯式；

- 直形，刃长6.5mm，刃尖至螺丝中心10mm，横槽手柄，总长93mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

33、眼用剪：

- 数量：10；

- 规格：维纳斯式；

- 弯形，刃长6.5mm，刃尖至螺丝中心10mm，横槽手柄，总长93mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

34、结膜剪：

- 数量：10；

- 规格：长刃；

- 微弯钝头，刃尖至螺丝中心16mm，总长128mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

35、结膜剪：

- 数量：10；

- 规格：短刃：

- 微弯钝头，刃尖至螺丝中心10mm，总长122mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

36、眼用剪：

- 数量：5；

- 规格：肌肉式；

- 尖头，刃尖至螺丝中心22mm，总长121mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

37、显微眼用持针钳：

- 数量：5；

- 规格：弯尖头；

- 弯尖头，无锁扣，头部长13mm，总长140mm.可同时用于6-0与10-0缝合线；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

38、显微眼用持针钳：

- 数量：5；

- 规格：弯钝头；

- 弯钝头，无锁扣，头部长13mm，总长140mm.可用于6-0至10-0缝合线；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

39、开睑器：

- 数量：20；

- 规格：钢丝式；

- 封口式钢丝开睑器,头部宽14mm，张开度18mm，总长38mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

40、开睑器：

- 数量：20；

- 规格：钢丝式；

- 封口式钢丝开睑器，头部宽16mm，张开度18mm，总长38mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

41、开睑器：

- 数量：10；

- 规格：可调式；

- 可调节开睑器,封口式，头部宽15mm，张开度35mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

42、开睑器：

- 数量：10；

- 规格：可调式；

- 可调节开睑器，挡睫式，头部宽12mm，张开度35mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

43、劈核刀：

- 数量：5；

- 规格：圆柱型；

- 90°劈刀，头部长1.5mm，总长118mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

44、人工晶体定位勾：

- 数量：5；

- 规格：圆弯头型；

- 0.25mm，圆弯头，总长120mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

45、人工晶体定位勾：

- 数量：5；

- 规格：圆弯头型；

- 0.2mm，圆弯头，总长120mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

46、虹膜拉钩：

- 数量：5；

- 规格：两齿；

- 单头尖钩，总长120mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

47、斜视钩：

- 数量：5；

- 规格：短直式；

- 6mm直钩，总长133mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

48、斜视钩：

- 数量：5；

- 规格：短直式；

- 7mm直钩，总长133mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

49、斜视钩：

- 数量：5；

- 规格：短直式；

- 8mm直钩，总长133mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

50、斜视钩：

- 数量：5；

- 规格：圆弯式；

- 折弯高12mm，宽度7mm，总长123mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

51、斜视钩：

- 数量：5；

- 规格：圆弯式；

- 折弯高12mm，宽度9mm，总长123mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

52、晶状体线环：

- 数量：3；

- 规格：3mm×8mm；

- 晶体线环3mm×8mm，总长137mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

53、晶状体线环：

- 数量：3；

- 规格：5mm×7mm；

- 晶体线环5mm×7mm，总长136mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

54、泪点扩张器：

- 数量：5；

- 规格：32mm；

- 长泪点扩张器，钝头，32mm，总长117mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

55、泪点扩张器：

- 数量：5；

- 规格：12mm；

- 短泪点扩张器，尖头，12mm，总长117mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

56、虹膜恢复器：

- 数量：5；

- 规格：单头；

- 0.5mm×10mm虹膜恢复器，总长123mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

57、虹膜恢复器：

- 数量：5；

- 规格：单头：

- 1.25mm×15mm虹膜恢复器，总长118mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

58、虹膜恢复器：

- 数量：5；

- 规格：双头：

- 双头恢复器，0.5mm×10mm+1.2mm×15mm，总长124mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

59、眼用测量器：

- 数量：5；

- 规格：直形；

- 双面刻度眼用测量器，1-20mm双面刻度；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

60、标记环：

- 数量：2；

- 规格：月牙形：

- Toric标记器：用于Toric人工晶体手术标记0度线和人工晶体轴向，总长120mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

61、标记环：

- 数量：2；

- 规格：环形；

- Toric标记器：用于Toric人工晶体手术标记0度线和人工晶体轴向，总长130mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

62、标记环：

- 数量：2；

- 规格：半环形；

- Toric标记器：用于Toric人工晶体手术标记0度线和人工晶体轴向，总长130mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

63、眼用镊：

- 数量：20；

- 规格：网纹型；

- 网纹，平台8mm，总长107mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

64、眼用镊：

- 数量：20；

- 规格：有齿型；

- 有齿，0.6mm×0.95mm，总长107mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

65、眼睑拉钩：

- 数量：2；

- 规格：8mm；

- 小号眼睑拉钩，单头宽8.0mm，总长134mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

66、眼睑拉钩：

- 数量：2；

- 规格：11mm；

- 中号眼睑拉钩，单头宽11.0mm，总长134mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

67、眼睑支持板：

- 数量：5；

- 规格：弧形；

- 头部宽度18mm-21mm，总长110mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

68、眼用止血钳：

- 数量：10；

- 规格：大号直头；

- 眼用止血钳,直头，网纹，总长125mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

69、眼用止血钳：

- 数量：10；

- 规格：大号弯头；

- 眼用止血钳，弯头，网纹，总成125mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

70、眼用止血钳：

- 数量：10；

- 规格：小号直头；

- 眼用止血钳，直头，网纹，总长95mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

71、帕巾钳：

- 数量：10；

- 规格：弯头；

- 帕巾钳，总长90mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

72、眼用手术剪：

- 数量：20；

- 规格：弯尖头；

- 眼科剪（弯尖头），总长100mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

73、眼用手术剪：

- 数量：20；

- 规格：直尖头；

- 眼科剪（直尖头），总长100mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

74、眼用手术剪：

- 数量：20；

- 规格：直钝头；

- 手术剪（直钝头），总长100mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

75、翻眼镊：

- 数量：5；

- 规格：翻眼式；

- 椭圆形24×17mm，大号，总长98mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

76、翻眼镊：

- 数量：5；

- 规格：翻眼式；

- 椭圆形20×13mm，中号，总长94mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

77、翻眼镊：

- 数量：5；

- 规格：翻眼式；

- 圆形12mm，小号，总长94mm；

- 材质：医用不锈钢；

- 灭菌方式：高温高压。

78、笛针：

- 数量：10；

- 规格：23G-P；

- 23G内芯，总长135mm，工作长度32mm，带内芯，内芯伸出针管2mm，尾部软管长110mm，带鲁尔接头，可与设备连接。玻切手术时用来吸出多余的液体，非无菌提供，可高温消杀，限次使用≤5次；

- 材质：耐高温塑料；

- 灭菌方式：高温高压。

79、笛针：

- 数量：10；

- 规格：25G-P；

- 25G内芯，总长135mm，工作长度32mm，带内芯，内芯伸出针管2mm，尾部软管长110mm，带鲁尔接头，可与设备连接。玻切手术时用来吸出多余的液体，非无菌提供，可高温消杀，限次使用≤5次；

- 材质：耐高温塑料；

- 灭菌方式：高温高压。

80、笛针：

- 数量：10；

- 规格：23G-P；

- 23G内芯，总长135mm，工作长度32mm，无内芯，尾部软管长度110mm，带鲁尔接头，可与设备连接使用。玻切手术时用来吸出多余的液体，非无菌提供，可高温消杀，限次使用≤5次；

- 材质：耐高温塑料；

- 灭菌方式：高温高压。

81、笛针：

- 数量：10；

- 规格：25G-P；

- 25G内芯，总长135mm，工作长度32mm，无内芯，尾部软管长度110mm，带鲁尔接头，可与设备连接使用。玻切手术时用来吸出多余的液体，非无菌提供，可高温消杀，限次使用≤5次；

- 材质：耐高温塑料；

- 灭菌方式：高温高压。

第1包 品目1-9 手术床

- 手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降等4个主要动作组，由4组（不少于5个）独立液压缸液压驱动。

- 手术床配有高性能充电电池，可满足不小于1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能。（提供原厂手册说明）

- 手术床承重≥180kg。（提供省级及以上医疗器械检测所检测报告）

- 手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可水平打开并90°下折分叉，可不拆卸腿板实现截石位摆放提高摆台效率。

- ▲独立机械脚踏式控制刹车系统，刹车时脚轮离地，锁定机构确保手术床绝对稳固。

- 手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用。（提供证明文件）

- ▲技术参数：

- 手术床长度≥2030mm

- 手术床宽度≥500mm

- 床面高度可调范围：680mm/1030mm

- 台面前后倾角度：≥±25°

- 台面左右倾角度：≥±20°

- 背板折转角度：+80°/-40°

- 腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90°

- 头板折转角度：+45°/-90°

- 基本配置（每台）：电动手术床主床，配床垫，头板，分体式腿板，主机（包含背板，臀板），有线遥控器，托手架一对，麻醉屏架一个。

第1包 品目1-10 手术灯

  - LED单头手术灯，落地式可移动。

  - ▲灯头转动无限位。

  - 灯头超薄设计，厚度≤100mm，直径≤700mm，具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求（提供证明文件）。

  - ▲灯头外壳及面板均为一体成型，无拼接、无镂空，方便清洁，符合IP54防尘防水等级（提供证明文件）。

  - 配备可拆卸消毒手柄，支持高温高压蒸汽灭菌。

  - 光源采用LED冷光源，寿命≥60000h，且每组LED光源都有单独的透镜聚光。

  - 中心照度≥160,000Lux。

  - 支持电子式光斑调节，d10最小光斑直径≤160mm，最大≥260mm，光斑调节过程中灯盘无机械角度变化（提供省级及以上医疗器械检测所检测报告）。

  - 照明深度≥1300mm（提供省级及以上医疗器械检测所检测报告）。

  - ▲深腔无影率≥98%（提供省级及以上医疗器械检测所检测报告）。

  - 显色指数Ra≥97，R9≥97；

- 具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。

- 标配电池模组，可持续使用电池供电照明≥10小时。

- 基本配置（每台）：无影灯主机、推灯支撑杆组件、推灯灯头组件，灯头无限位、灭菌手柄、推灯底座组件、普通手柄、灯头，按键臂控。

第1包 品目1-11 CRRT

一、技术要求：

1.用途：适用于对患者的连续性肾脏替代治疗。

2.可提供全面治疗方案，满足临床治疗和科研要求，包括Pre-CVVH、Post-CVVH、Pre-PostCVVH、CVVHD、Pre-CVVHDF、Post-CVVHDF、Ci-CaCVVHD、CiCa-PostCVVHDF、TEP等模式。

▲3.具备枸橼酸一体化抗凝模式，可进行前稀释、后稀释、前后同时稀释治疗。

▲4.七泵设计，包括血泵、置换液泵、透析液泵、废液泵、枸橼酸钠泵、钙液泵、肝素泵。

5.配置≥15英寸彩色中文液晶触摸显示屏，清晰显示操作指南，屏幕可上下、左右旋转。

6.具备智能软件，可在线辅助操作、分析报警原因并提供解决故障的方案。

7.自动预充管路，并在显示屏上清晰的显示出管路的流程路径、注解，并以不同颜色区分标识。

8.事件储存：可储存≥3000个事件。

9.内置剂量计算器可实时结算。

▲10.一体式管路，与滤器分离，满足临床选择需求，可根据病情选择不同模式进行治疗。

二、参数要求：

1.液体流量

1.1 血流量：0，10～500ml/min，±10%

1.2 置换液流量：10～80ml/min

1.3 透析液流量：10～80ml/min

1.4 滤过液流量：0～180ml/min

1.5 枸橼酸流量：10～600ml/h；枸橼酸剂量（枸橼酸／血液）：2.0-6.0mmol/L血液，增量：0.1mmol/L

1.6 钙流量：0或1～100ml/h；钙剂量（钙/滤过液）0-3.0mmol/L滤过液，增量：0.1mmol/L

1.7 肝素泵流量：持续流速：0.5～25ml/h；分辨率：0.1ml/h；1-25ml/h的流速：±5%；推注：0.1-5ml/推注；推注流速：30ml/min

2.压力监测

2.1 静脉压监测范围：-100～+500mmHg，精度±10mmHg

2.2 动脉压监测范围：-300～+300mmHg，精度±10mmHg

2.3 滤器前压监测范围：-50～+750mmHg，精度±10mmH

2.4 跨膜压监测范围：-300～+520mmHg，精度±12mmHg

3.平衡秤系统

3.1 数量：具备≥4个平衡秤

3.2 测量原理：平衡分析

3.3 每个秤称重范围：0-12Kg

3.4 每个秤分辨率：1g

3.5 最大平衡偏差：≤100ml/h

3.6 线性偏差：最大±1%

4.加温系统

具备内置独立的加热系统，可分别加热置换液和透析液。

4.2 加温范围：35～39℃，可调

三、安全要求：

1.具备内置后备电源，紧急断电的情况下至少维持15min，并自动转移至紧急操作模式。

2.电器安全

2.1 防电击类型：Ⅰ类防护

2.2 防电击等级：CF型

3.漏血探测器

3.1 方式：光学方式

3.2 灵敏度：≤0.5ml/min（HCT32%的血液）

4.空气探测器

4.1 方式：超声波传输；

4.2 灵敏度：气泡、血液泡沫或微气泡

5.光学探测器：

5.1 测量方式：红外线传输

5.2 功能：探测血液/无血

6.具备动脉压报警、静脉压报警、滤过压报警、跨膜压报警等

7.报警输出：零电位报警输出