第三章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京地坛医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人和产品制造商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人和产品制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

- 鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 内镜清洗系统 | 1 | 套 |
| 2 | 2-1 | 医用真空清洗机 | 1 | 套 |
| 3 | 3-1 | 结石红外光谱自动分析系统 | 1 | 套 |
| 4 | 4-1 | 等离子电切宫腔镜 | 1 | 套 |
| 5 | 5-1 | 自体血液回收机 | 1 | 套 |
| 6 | 6-1 | 内镜洗消消毒机 | 2 | 套 |
| 7 | 7-1 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 套 |
| 8 | 8-1 | 经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 套 |
| 9 | 9-1 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 套 |
| 10 | 10-1 | 全自动模块式血液体液分析仪 | 1 | 套 |
|  | 10-2 | 全自动生化分析仪 | 1 | 套 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内。

- 采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京地坛医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

▲1. 质量保证期（保修期）：除非在每包（品目）技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期为调试验收合格后3年。终生免费维修：保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。

2. 售后服务：由设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺。

（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训地点，培训时长及培训达到的效果。

▲（2）维修点：有固定维修点，提供详细地址及联系电话；

（3）维修工程师：有专职的维修工程师并提供人数；

（4）维修响应速度：

两小时内做出维修方案决定；

如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院

出现故障时，如48小时无法排除故障，免费提供备用设备。

（5）保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）；

（6）保修期外每年的设备维修保养费用：请在投标文件中注明保修期外购买保修服务所需费用（税后）

3年内一般不超过设备原值的3%

3—5年一般不超过设备原值的4%

5年以上一般不超过设备原值的5%

（7）提供维修手册、软件等服务类资料

（8）提供免费软件升级更新

3. 备件及技术服务

（1）为保证设备正常运行，设备原厂应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于5年的供应期。

（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。

▲（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生费用，其费用应含在投标报价内。

（4）安装完成后，由招标人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本标书中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向招标人提供设备使用及维护的专用工具。

（6）资料

①  卖方须向买方提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文  2套 ，英文1套。

②  卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（7） 技术服务

①  在货物运抵使用单位后，卖方应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包  内镜清洗系统

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1. | 基本要求： |
| 1.1 | 产地：符合ISO15883标准，符合ENISO13485标准 |
| ▲1.2 | 适用范围：对精密管腔类手术器械（如：硬式内镜、眼科专用手术器械等）、普通手术器械、换药碗盘、呼吸机管路、麻醉机管路、常规器械、物品进行清洗、消毒和干燥，处理全过程自动化完成。 |
| 2. | 主要技术参数 |
| 2.1 | 硬件要求 |
| 2.1.1 | 清洗内腔容积≥170升 |
| ▲2.1.2 | 单台清洗消毒器批次装载能力要求： 手术室硬式内镜≥2套；白内障眼科手术器械≥3套 呼吸麻醉管路≥2套 |
| 2.1.3 | 电子门锁，有断电程序保护装置和应急开关装置； |
| 2.1.4 | 腔体不锈钢一次成型，无焊接，无死角。 |
| 2.1.5 | 内腔材料是耐酸耐腐蚀的316L不锈钢；设备表面采用304L不锈钢或以上材质，隔音隔热 |
| ▲2.1.6 | 循环泵流量≥400升/分钟 |
| ▲2.1.7 | 循环泵采用软启动方式， 并有旋转喷淋臂旋转速度探测器。 |
| ▲2.1.8 | 干燥系统带洁净空气过滤器，过滤精度≥99.98% |
| 2.1.9 | 单台机器注剂自动注入泵≥2个 |
| ▲2.1.10 | 设备应配有蒸汽冷凝装置，防止工作过程中室内排放热蒸汽污染操作环境 |
| 2.1.11 | 设备应具备≥4级过滤系统，保证清洗的精度。篮架可配备微米级陶瓷过滤系统，过滤等级≤40μm |
| 2.1.12 | 设备应内置双层喷淋臂装置，保证腔镜和器械能得到有效清洗 |
| 2.1.13 | 内置多种标准清洗程序和腔镜专用和呼吸麻醉专用程序及用户自定义程序，内置热力消毒和化学消毒程序，符合不同材质的手术器械消毒功能。 直选程序≥10个； |
| 2.1.14 | 实时运行参数监测接口，可实时监测设备运行情况。 |
| 2.1.15 | 进、排水使用独立式水泵。 |
| 2.1.16 | 原厂专业精密手术器械的硬式腔镜专用篮架，提供官方图片 |
| 2.2 | 软件技术特点： |
| 2.2.1 | 重要指标：器械消毒温度在规定的时间内≥93度，温度可调精度为≤1度 |
| 2.2.2 | 双重温度检测传感器 |
| 2.3 | 设备监测/控制系统： |
| 2.3.1 | 控制方法：控制:在运行出现断电等故障时，程序可中断备份。 |
| 2.3.2 | 控制精度及报警系统： |
| 2.3.2.1 | 喷淋臂监测系统，当异常旋转时自动报警； |
| 2.3.2.2 | 温度异常自动报警；泵入试剂量异常时自动报警；注水量不足时自动报警；漏水时自动报警并切断电源等 |
| 2.3.3 | 打印记录：日期和机器编号；程序编号、名称、开始和结束的时间；剂量浓度、温度和泵1-4；达到的目标温度和时间；所有故障、所有人工干预（启动程序、中断程序和电源故障等） |
| 3 | 文件支持 |
| ▲3.1 | 设备具备VDE, VDE-EMV/强制检验, DVGW, 带有CE0366认证 完全符合国际标准DIN EN ISO15883，及DIN EN ISO 13485标准规定 需供相关证书 |
| ▲3.2 | 能提供医院现有腔镜器械厂家清洗、消毒推荐认证 |
| ▲3.3 | 提供CFDA注册证 |
| 3.4 | 提供制造商产品规格技术文档 |
| 4 | 槽体部分 |
| 4.1 | 清洗槽壹组，主要包括：清洗消毒槽、背板、清洗槽底柜、专用水龙头、专用给排水管路 |
| 4.2 | 槽体结构：清洗槽、背板 |
| 4.3 | 清洗槽设计要求：清洗槽为四连槽，清洗槽及背板总高度不超过1.60m。 |
| 4.4 | 底柜尺寸：与清洗槽实际总长度相配套。 |
| 4.5 | 专用水龙头数量≥3个。 |
| 4.6 | 专用给排水管路≥1套。 |

第2包  医用真空清洗机

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 数量： 1台 |
| 2 | 使用范围 |
| 2.1 | 用于硬式、软式管腔器械的清洗、漂洗、上油和干燥；常规外科手术器械、器具的清洗、漂洗、上油及干燥等 |
| 3 | 功能要求与说明 |
| 3.1 | 应具备全自动清洗、漂洗、上油及真空干燥功能，采用可编程序控制器对整个清洗、漂洗、上油及干燥过程进行全自动控制 |
| ▲3.2 | 应具备真空超声波清洗技术，保证清洗没有死角，更干净、更彻底，并提供相关技术的专利证书证明 |
| ▲3.3 | 应具备专用管腔清洗接头，具备真空牵引灌流清洗技术，强力冲刷管腔内壁，污渍带出腔体外（由内流向外） |
| ▲3.4 | 应具备多级变压脉冲清洗技术，保证对管腔等精密器械清洗干净的同时又保护器械，延长器械的使用寿命，并提供相关的技术证明 |
| ▲3.5 | 应具备真空干燥与热风循环干燥技术相结合，保证干燥效果，并提供相关技术的专利证书证明 |
| 3.6 | 无需预清洗，减少二次污染机率，一个流程结束即可灭菌，无需再干燥 |
| 3.7 | A0值≥3000，保护操作医护人员免受感染 |
| 3.8 | 应具备高性能三叶旋转喷嘴喷淋清洗技术 |
| 3.9 | 自动升降双扉门，双门互锁，齿轮齿条传动方式，带智能防压保护功能，保证使用人员的安全 |
| 3.10 | 一次性清洗＞8套腔镜器械，或80-120根管腔器械及其他器械，有快速管接头，清洗时可以灌流保证污物带出，干燥时可通热风，保障管腔内壁快速干燥 |
| 3.11 | 生物膜祛除率大于99%，具有国家级疾控中心清洗效果检测报告 |
| 3.12 | 具备高低液位安全控制及故障自动检测报警系统 |
| 3.13 | 带有预热水箱 |
| 3.14 | 数据端口开放，可实现与信息化管理追溯系统相连接，数据可保存3年以上 |
| 3.15 | 采用彩色触摸屏操作，智能数显（超声波功率、频率、温度、时间、上油时间、干燥时间） |
| 3.16 | 清洗、超声、上油、干燥等每个功能能够单独运行，能够一机多用 |
| 3.18 | 蒸汽加热和电加热两种方式 |
| 3.19 | 清洗一个周期60分钟以内 |
| 3.20 | 清洗容量＞380L |
| 3.21 | 具有自动降温排水系统 |
| 4 | 配置要求 |
| 4.1 | 主机：1台 |
| 4.2 | 腔镜清洗篮筐：4个，标准清洗篮：20个 |
| 4.3 | 内镜专用清洗架：1个 |
| 4.4 | 普通器械清洗架：1个 |
| 4.5 | 眼科器械清洗架：1个 |
| 4.6 | 小推车：2个 |
| 4.7 | 纯水进水管：1根 |
| 4.8 | 自来水进水管：1根 |
| 4.9 | 灌流牵引管：32根 |

第3包  结石红外光谱自动分析系统

| 序号 | 指标名称 | 技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 原理： | 采用物理红外光谱自动分析法，能结合临床结石成分分析的医学检验依据，通过数模计算的方式自动得出结石准确成分，自动提供相应的防治方案。 |
| 2 | 性能： | 全自动化：全自动分析结石的精准成分,自动提供检测预防报告，自动进行仪器自诊断或联网诊断，并出据自检报告。 |
| 3 | 图谱解析： | 完全自动解析红外谱图，自动得出具体的结石成分，无需人工对比。 |
| 4 | 预期用途： | 采用红外光谱分析法的泌尿系结石成分分析，根据结石成份自动提供相应的预防措施及自检报告。 |
| 5 | 特征指标 |  |
| ▲5.1 | 信噪比： | 设备的抗干扰性高，稳定性强 信噪比＞15000：1( P-P值) （2100 cm-1附近，1分钟）。 |
| ▲5.2 | 分析要求： | 自动解析红外谱图，自动得出具体的成分，无需人工对比。 |
| ▲5.3 | 基线直线性： | ≤±1％ |
| ▲5.4 | 探测器： | DTGS检测器 |
| ▲5.5 | 仪器自检功能： | 仪器定期自诊断或联网诊断，并自动生成自检评估报告 |
| 5.6 | 电磁兼容检测 | 通过国家电磁兼容检测，仪器运行不对周围人员产生辐射伤害。 |
| 5.7 | 分辨力： | 相邻两个物点间最小距离的能力≤1.5 cm-1. |
| 5.8 | 分束器： | 溴化钾基片镀锗（KBr/Ge） |
| 5.9 | 光源： | 红外光源 |
| 5.10 | 干涉仪： | 立体角镜干涉仪 |
| 5.11 | A/D转换： | 24位A/D转换器 |
| 5.12 | 操作过程： | 检测速度≤5分钟 |
| 5.13 | 分析范围： | 可分析晶体成分、非晶体成分、无机化合物、有机化合物 |
| 5.14 | 样本需要量： | 标本需要量≤1mg，可分析粉末状样品 |
| 5.15 | 分析结果： | 分析结果正确率≥ 95/100。 |
| 5.16 | 抗潮解性： | 采用全密封设计。 |
| 5.17 | 天平配备： | 微量天平 |
| 5.18 | 软件： | 专用结石分析软件，根据用户使用需求进行免费升级。 |
| 5.19 | 客户名单： | 提供客户名单、联系人、电话。 |
| 6 | 标准配置： | 主机、计算机、电源适配器、电子干燥箱、微量天平、操作软件、使用说明书、工具、样品、干燥剂、除湿机。 |
| 7 | 系统配件及耗材： | 制样设备（压片机、玛瑙研钵、压片模具、样品架、烘箱、温湿度计）、打印机一台、溴化钾200≥人份 |

第4包  等离子电切宫腔镜

一、设备名称和数量：等离子电切宫腔镜系统   1套

二、技术要求：

1、高频外科手术系统         数量：1套

1.1等离子功能

1. 2工作电源220V交流电

1.3 在盐水介质中实现切割和电凝，可减少水中毒的风险

▲1.4系统采用助推脉冲功能，在切割起始阶段加入助推脉冲，使得环形电极只需轻触组织可轻松起刀

1.5提供泌尿外科专用模式

1.6单极功能：

1.6.1单极电切模式≧4种，单极电凝模式≧8种，提供医生更多的切割凝血效果选择

1.7双极功能：

1.7.1安全闭合血管和组织束，闭合完成后系统有声音提示并停止输出

1.7.2具有开放和腔镜等器械，腔镜器械直径为5mm

▲1.7.3器械可高温高压消毒，重复使用

1.7.4具有双极电切模式

1.8主机处理器：

1.8.1采用变频处理器，可根据组织阻抗的变化调节功率输出，减少了对组织的损伤，同时减少了电极对组织的粘连

1.8.2器械接口设计：双极接口设计≧4组：（单极输出接口≧2组，双极输出接口≧2组），且设备可同时连接手术器械≧4把（单极连接≧2把，双极连接≧2把），即插即用，且所有单/双极接口均可兼容其它品牌器械

▲1.8.3安全性：具有安全可靠的病人控制系统（PCS）双回路监测，实时监控功率输出和识别中性电极板的类型。并具有婴儿专用监测系统,在使用婴儿负极板时会自动识别并降低输出功率

1.9程序储存功能：可存储99组程序,并具备各专科手术程序供选择

1.10显示器：彩色液晶屏,全中文显示,快速旋转操作按钮

1.11有人机对话接口，带RS232接口，可连接医院管理系统

2、电切镜，数量：1根

2.1内镜，12 °广角，直径 4 mm，长度≧ 30 cm可高温高压消毒，集成光纤传输

3、宫腔镜，数量：1根

3.1宫腔镜，30 °，直径 2.9 mm，长度≧30 cm，可高温高压消毒，集成光纤传输

4、导光束，数量：1根

4.1纤维导光束，直径 3.5 mm，长度≧230 cm

5、工作原件套组，数量：1套

5.1工作原件套组，双极，指环控制。在非工作状态时电极位于鞘内工作原件套组

6、宫腔电切镜鞘，数量：1把

6.1电切镜鞘包括：抽吸、冲洗连接管，2个LUER锁连接器，直径8 mm，斜嘴，可转动陶瓷绝缘内套管，可与工作手件配合使用。

7、鞘芯，数量：1把

7.1鞘芯，与电切镜鞘配合使用

8、电切环，数量：2个

8.1电切环，双极，球形，24Fr.,配合内窥镜使用

9、电切环，数量: 1个

9.1  电切环，双极，24. Fr., 颜色：黄，用于内窥镜

10、电切环，数量：2个

10.1电切环，双极，小，24. Fr., 颜色：黄，用于内窥镜

11、电切环，数量：1个

11.1电切环，双极，直形，24Fr.,配合内窥镜使用

12、电凝电极，数量：1个

12.1电凝电极，双极，尖，24Fr.，配合内窥镜使用

- 双极电缆，数量： 1根

13.1 双极电缆，长度：3m，带有 Bi-MF 插座

- 消毒盒，数量：2个

14.1 消毒盒， 专用镜子消毒盒， 配合内窥镜使用

第5包  自体血液回收机

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 主机带推车,轻巧，可移动性强，便于在医院内移动 |
| 2 | 离心机转速1000-7500转,根据不同的操作需要设备自动选择最佳的离心机转速 |
| 3 | 泵速 0-1000ml/min,可调节不同出血速度下的血液回收 |
| ▲4 | 内置标配智能负压吸引器。具备三种可选模式：智能负压吸引模式、手动调节负压模式、术后模式 |
| ▲5 | 彩色触摸屏（可移动屏幕）,直观易读的图表显示及在线帮助；360度旋转移动 |
| 6 | 在线帮助（实时提供图文和视频解决方案） |
| 7 | 设备采用中文操作界面配以图形显示，更易医生操作 |
| 8 | 配有储血器水平侦测器:根据事先设定，在储血器中血液达到预期量时，自动启动机器开始工作。 |
| 9 | 配有清洗质量监测器:对清洗过程进行全程监控，并根据洗涤情况自动追加清洗液,保证清洗质量 |
| 10 | 配有空气监测器:检测每一步骤的开始与结束，保证处理数据的准确性 |
| 11 | 配有红细胞溢出监测器:避免清洗时，因泵速过大而造成红细胞意外损失, 保证红细胞最大的回收率 |
| 12 | 配有卡紧管路监测器: 避免因误操作管路，而造成的血球破坏, 保证过程当中顺畅. |
| 13 | 配有废液带称重监测器:全自动模式时，避免无人看管致废液溢出返流到离心杯中 |
| 14 | 配有离心杯渗漏监测器:可以侦测到离心机中离心杯的破坏,即使发生意外情况也能尽早解决 |
| 15 | 配有离心杯光学监测器:探测到离心杯中充满红细胞，而自动进入清洗程序,保证成品的浓度和质量. |
| 16 | 状态指示灯 ,让使用者在手术室的任何方位，一眼就能识别系统的工作状态 |
| 17 | 红细胞压积≥50% |
| 18 | 血细胞回收率≥95% |
| 19 | 血浆游离血红蛋白洗净率≥98％ |
| 20 | 肝素洗净率≥99.4％ |
| 21 | 标准洗涤时间3～5 min/周期 |
| 22 | 具备全自动智能无人值守模式,整个过程无需专人看管 |
| 23 | 具备半自动模式&手动模式,可根据需要随时进行操作 |
| 24 | 具备紧急模式,在大量出血的情况下提高处理速度，及时回输 |
| 25 | 具备术前血浆/血小板分离模式 |
| 26 | 具备术后吸引模式 |
| 27 | 具备一键终结模式,手术结束时拥有终结键，只需一键即可完成剩余血液的回收，并自动排空回输管道 |
| 28 | 自定义参数设置,操作者可自定义特殊的回输参数并保存，便于调出使用，无需每次进行参数调节 |
| ▲29 | 耗材安装（可不通电的状态下安装耗材，方便临床提高工作效率，提前做好准备，无需盐水预冲） |
| 30 | 至少具有两种不同规格的离心杯可供临床选择,适应成人和儿童手术的需求 |
| ▲31 | 术前分离方案，用于分离术前自体富血小板血浆产品（注册证上有注明分离术前自体富血小板血浆） |
| ▲32 | 条码扫描识别耗材，通过条码扫描识别所用耗材，避免了耗材识别错误 |
| 33 | 条码阅读器（内置条形码阅读器便于数据输入，例如耗材型号、序列号、患者编号、手术医师编号等） |
| 34 | 数据管理应用软件用于数据存储和报告。可储存≥80条手术信息。 |

第6包  内镜洗消消毒机

| 1 | 干式测漏及全程泄露保护：在上水前通过气压衰减进行干式测漏，有泄漏发生时声光报警停止洗消；在洗消全程中，持续监测内镜并自动提供正向压力，达到泄露保护作用防止内镜进水。并可打印记录测漏结果。符合国家2015年7月颁布的洗消机卫生安全要求国家强制标准（GB 30689-2014）。 |
| --- | --- |
| ▲2 | 双盆设计：可同、异步同时洗消至少两条内镜，一镜一盆。 |
| 3 | 通用性强：可洗消包括奥林巴斯、富士、宾得等品牌的各类软式内镜，如胃、肠、十二指肠镜、支气管镜，膀胱镜、超声镜、鼻咽喉镜等。 |
| 4 | 洗消方式：需要具备喷淋加浸泡的双重洗消方式，具有横向和纵向双360度喷淋功能，确保整个洗消槽内部全空间消毒或者灭菌。 |
| ▲5 | 洗消接头独立设计：每个清洗灌流器至少包含6个独立设计的接头，分别连接侧漏、活检、吸引、送水/送气、注气以及附送水等所有腔道口，可以分别检测流经每个腔道的液体流量。有接口未接、虚接或者中途脱落发生时，声光报警停止洗消。需要提供样品验证。 |
| 6 | 功能全面：可自动完成内镜预清洗、酶洗、漂洗、消毒/灭菌、漂洗、酒精风干、空气吹干等程序。 |
| ▲7 | 操作系统兼容性强：内置集成 Windows操作系统，不小于15英寸显示器。 |
| ▲8 | 数据输入方式及追溯管理：需要具备扫描枪，可以扫面输入内镜、洗消人员、医生以及病人编码、消毒液批号等所有信息。内置数据管理及追溯系统，详细记录洗消过程每一步起始时间及持续时间，洗消数据永久保存。 |
| ▲9 | 开关盖方式：需具备脚踏开关及触摸按键两种开关方式可选，方便使用同时符合感控要求。 |
| ▲10 | 消毒液选择：使用一次性过氧乙酸（非醛类）消毒液，并且需要具备30分钟灭菌功能。满足感控领域最高标准，给患者最高水平的安全保障。满足新版软式内镜洗消规范（WS507-2016）要求。 |
| 11 | 温度控制：具备加温及温控装置，洗消全程确保消毒液处于安全工作温度范围内。符合国家2015年7月颁布的洗消机卫生安全要求国家强制标准（GB 30689-2014）。 |
| 12 | 洗消程序选择：可根据内镜种类和型号设置大于20种洗消程序，可随意独立调取。 |
| 13 | 消毒液装载方式：采用原包装桶直接置入机器内部并与机器专用管路连接，无需倾倒等步骤，自动抽取和排弃。避免消毒液气体挥发，减少职业危害。 |
| 14 | 空气过滤功能：需要具备空气过滤器滤掉99.99%的0.2微米以上的颗粒，用于自动腔道吹干。符合国家2015年7月颁布的洗消机卫生安全要求国家强制标准（GB 30689-2014） |
| ▲15 | 水过滤功能：具备小于等于0.1微米孔径的水细菌过滤器，产生洗消全程用水。 |
| 16 | 液位显示及低液位报警功能：具备消毒液、酶液及酒精液位在主屏幕柱状时时显示，低液位时声光报警提示更换。 |
| 17 | 远程诊断功能：具备网络接口和终端控制软件，可以实现远程诊断，便于操作维护。 |
| 18 | 自身消毒/灭菌功能：具备独立内置的全自动整机自身消毒/灭菌程序及整机件，单独调取，一键启动完成，不混同与内镜洗消程序。可在更换消毒液或更换进水细菌过滤器后以及定期机器自身维护中对整机所有管路进行单独消毒或灭菌 |

第7包  全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

一、设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：一套

三、设备用途说明：全身超声检查，包括腹部、心脏、妇产科、外周血管、小器官、肌骨超声、超声造影等方面的临床应用； 在微细血流超声显像方面具备领先技术，满足卒中防治领域颈动脉斑块易损性超声评估的临床应用需求，用于颈动脉斑块易损性超声评估及外周血管应用，具备科研潜力，并能持续升级；

四、主要规格及系统概述：

4.1彩色多普勒超声诊断仪包括：

4.1.1 ≥19英寸高分辨率彩色LCD显示器，采用灵活可调支撑臂，显示器可根据诊断需要，前后、左右、上下各向移动；

4.1.2 高分辨率二维灰阶成像和M 型显示模式；

4.1.3 彩色多普勒血流成像；

4.1.4 频谱多普勒显示和分析单元；

4.1.5 组织增强成像；

▲4.1.6 组织谐波成像功能，谐波穿透力≥40cm，针对肥胖及困难病人超声诊断（附图）；

4.1.7 梯形拓展成像功能，可应用于线阵、 凸阵、相控阵探头，扩大扫查视野；

4.1.8 复合成像技术，成像模式≥3种，可与斑点噪音抑制技术结合，各模式一键切换；

4.1.9 宽带多普勒血流成像，提升血流空间分辨率和低速血流敏感度，减少外溢，可无外溢显示小于0.2mm血管的血流；

4.1.10 精确成像技术，优化图像，减低噪声，显著提高组织细节分辨率、对比分辨率和边界显示

4.1.11 组织增强成像技术，优化边界的对比分辨率；

4.1.12 图像智能化一键优化技术，单键操作，全场图像瞬间优化。可应用在二维、多普勒及造 影谐波成像等多种模式；

4.1.13 高帧频组织多普勒成像，最高成像速度≥1000帧/秒；

4.1.14 自动血管内中膜测量功能；

4.1.15 自动NT测量功能

4.1.16 穿刺针增强显示技术；

▲4.1.17 超微细血流显示技术，非传统彩色多普勒及能量图技术，面板独立功能键启动，多普勒原理，有效区分极低速血流信息与组织运动伪像； 4.1.17.1 具备类造影显示模式，取样框内滤除组织信息，仅显示血流信息（附图）； 4.1.17.2 具有更高的彩色显示帧频，线阵探头，14cm深，彩色取样框全视野，帧频≥47帧/秒（附图）； 4.1.17.3 可进行血管指数测量，评估感兴趣区域血管密度； 4.1.17.4 灵敏检测颈动脉斑块内新生血管，附图显示新生血管血流，并与造影成像对比效果。

4.1.18 超速空间成像技术，应用常规凸阵、线阵探头，通过自由臂扫查，实现图像的空间结构立体显示，可结合二维灰阶、彩色血流图等多种成像模式。

4.1.19 造影谐波成像，具有双幅实时监控模式，支持区域聚焦成像 4.1.19.1 造影谐波模式≥2种，具体说明； 4.1.19.2 造影谐波有效深度≥22cm； 4.1.19.3 造影剂微血管成像技术，造影剂闪烁再灌注技术； 4.1.19.4 微血管造影剂到达时间成像模式，结合彩色编码技术，可以通过一幅图像来显示整个 区域内的灌注顺序信息； ▲4.1.19.5 血管识别成像技术，灌注显色≥3种，分别显示不同方向的大血管灌注及组织微小灌注信息 ▲4.1.19.6 可配4D造影成像功能，观察病灶周边及内部造影剂的灌注及血管的分布，具备断层切片成像功能，支持凸阵、线阵、腔内探头 4.1.19.7 心脏造影成像

▲4.1.20 造影定量分析功能，包括： 4.1.20.1 自动的ROI追踪技术可有效消除呼吸运动的影响，提高定量精度 4.1.20.2 造影成像原始数据存储可以方便实现在机和脱机的定量分析，适用于2D及4D造影成像 4.1.20.3 提供造影灌注区域内多参数的的时间强度曲线

4.1.21 实时弹性成像技术，具备压力频度校正框，可提供多个感兴趣硬度值、感兴趣区与参照区的硬度比和感兴趣区和参照区的硬度差，适用于腹部、浅表、腔内探头等多种探头；

4.2 测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

4.2.1 一般测量

4.2.2 心脏功能测量与分析（B型、M型、D型、TDI、B/CFI/M型）

4.2.3 心脏二维360度任意角度解剖线

4.2.4 妇、产科测量与分析

4.2.5 血管血流测量与分析

4.3 图像存储与(电影)回放重现；

4.4 参考信号：心电、心音、心电触发；

4.5 输入/输出信号：

4.5.1 输入： S-VHS、RGB彩色视频；

4.5.2 输出：S-VHS、彩色视频、DVI-I、USB接口≥5个；

4.6 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用；

4.7 图像管理与记录装置：硬盘、DVD/CD存储；

4.7.1 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理 及回放；

4.7.2存储：存储和处理功能的独立进行，硬盘容量≥600G，可完成硬盘、DVD/CD多种文件格式（BMP、JPEG、MPEG、WMV、DICOM等）静态及动态图像的存储，并且可以调节动态图像的压缩比；

五、技术参数及要求：

5.1 系统通用功能：

5.1.1 监视器：≥19″高分辨率彩色液晶显示器，全方位可调；

5.1.2 ≥10英寸彩色液晶触摸控制屏，智能化显示的图标式菜单，具备多级子菜单功能及直觉 性探头切换模式；

5.1.3 探头个数：5

▲5.1.4 腔内探头超声视野≥180度；

▲5.1.5 激活探头接口≥4个，各接口规格尺寸一致，且相互通用；

5.1.6 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常 用所需的外部调节及组合调节；

5.2 探头规格：

5.2.1 性能：超宽频带变频探头，探头在二维模式下中心频率最大可选择≥8种；多普勒频率可最大选择≥4种；中心频率的变频在屏幕上可视可调；

5.2.2 阵元：凸阵探头有效阵元数≥256阵元

线阵探头有效阵元数≥512阵元

相控阵探头有效阵元数≥128阵元

5.2.3 B/D兼用：凸阵：B/PWD

线阵：B/PWD

相控阵B/PWD及B/CWD

5.2.4 探头频率范围：

5.2.4.1 凸阵探头：频率范围 1-6MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个 数≥5个，可视可调，配穿刺架；

5.2.4.2 相控阵探头：频率范围2-5MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调；

5.2.4.3 线阵探头：频率范围5-14MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥5个，可视可调，配穿刺架；

5.2.4.4 腔内探头：频率范围3-11MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥6个，可视可调，扫描角度≥180°；

5.2.4.5 线阵探头：频率范围4-11MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥5个，可视可调；

5.3 二维灰阶显像主要参数：

5.3.1 高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit；

5.3.2 发射声束聚焦：发射≥8段；

5.3.3 扫描线：每帧线密度≥370超声线；

5.3.4 回放重现：灰阶图像回放≥2000幅，回放速度可调；

5.3.5 增益调节：B/M可独立调节，STC（DGC）分段≥8；

5.3.6 成像速率：系统最高成像速率≥500帧/秒

相控阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥70帧/秒；

▲5.3.7 最大显示深度≥40cm；

5.4 频谱多普勒：

5.4.1 方式：脉冲波多普勒：PWD ，连续波多普勒：CWD；

5.4.2 显示方式： B/D、M/D、D；

5.4.3 频谱显示具有自动包络、智能化显示功能；

5.4.4 智能多普勒聚焦，可根据多普勒取样位置自动聚焦；

5.4.5 最大测量速度：PWD：最大血流速度≥7.0m/s；

CWD：最大血流速度≥21.0m/s；

5.4.6 最低测量速度：≤0.3mm/s（非噪声信号）；

5.4.7 零位移动：≥8级；

5.4.8 取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm；分13级；

5.4.9 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

5.4.10 显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零移位、B—刷新、D扩展、B/D扩展；

5.5 彩色多普勒：

5.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示、二维图像/频谱多普勒/彩色 血流成像三同步显示；

5.5.2 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频；

▲5.5.3 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-25°～+25°；

5.5.4 彩色显示帧频：

相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥15帧/秒；

5.5.5 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比；

5.5.6 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s；

5.5.7 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm；

5.5.8 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调；

5.6 投标机型必须为各厂家上市产品系列中的最高平台机型，满足全身应用功能

第8包  经颅多普勒血流分析仪

1.整机要求：可用于门诊、 术中和重症监护等应用。

2. 主机配置

2.1 主机为双通道八深度数字化经颅多普勒检查仪，单个探头支持同  步显示八个深度的频谱多普勒，并且可以任意选择频谱放大并保存等；

▲2.2. 双通道监护时双侧的血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节，连续多普勒声音/频谱存储和回放功能。

2.3. 1500gates动态M波：可以实现每1mm间隔的血流信息均可以记录、回放、测量；对于栓子的运动轨迹、锁骨下盗血、发泡实验具有特异性效果。

2.4. 最新操作系统，中文操作界面，正版操作软件。

▲2.5. ≥19寸高分辨率显示器，频谱显示色彩：256色。

▲2.6. 三十键以上的远程遥控器。

2.7.  USB接口≥3个。

2.8. 实时最高频率包络，双向血流分析，自动/手动血流参数计算。

2.9. 最大测速量测在50mm深度时可达到650cm/s 。

2.10检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI、lindegaard指数。

2.11. 支持WORD、PDF、XLS、JPG、等报告格式。

2.12. 栓子监测系统：

2.12.1具备栓子图、声谱图、统计直方图等；

2.12.2可进行时间差测量，并可手动添加栓子事件；

2.12.3 TCD报告同时显示栓子图、声谱图、直方图；

2.13.长程监护系统：

2.13.1全程多参数记录曲线；

2.13.2六种参数进行趋势监护；

2.13.3事件标识、自动报警功能；

2.13.4监护数据AVI、WAV输出功能；

2.13.5TCD报告显示监护曲线和监护图谱。

2.14. 数据库Access 2003或2006数据库。

▲ 2.15. 具备DICOM3.0网络接口，免费连接医院网络。

3、探头技术要求

▲3.1、1.6MHZ（PW）探头1个，1.6MHZ监护探头2个；

3.2、SPANCE监护头架1个；

3.3、4MHZ 探头 1个。

4、其它

4.1. 移动式专用台车。

4.2. 高级激光打印机一台。

第9包  全自动凝血分析仪

- 技术要求

（一）	技术参数及性能要求：

检测方法及检测通道:

1.1检测方法：≥3种，至少包括凝固法、发色底物法、免疫比浊法。

1.2每种方法检测通道数均≥16个，每个检测通道都是双波长多功能检测，同时可检测发色底物法、免疫比浊以及凝固法的测试项目。

2．检测项目：

2.1	FIB检测: PT衍生FIB法和Clauss法可自动互换。

2.2包括凝血因子、VWF活性和抗原，FDP，狼疮抗凝物，同型半胱氨酸在内的大于32个检测项目，并具有检测项目任意组合功能。

2.3以上检测项目所用试剂均具备CFDA颁发的《医疗器械注册证》。

3．带自动再检功能的检测速度:

3.1 PT检测：≥ 360个测试/小时。

3.2 PT-FIB检测：≥720个测试/小时。

3.3 D-D检测：≥130个测试/小时。

4．设置实验项目：≥500个，≥250个支持开放试剂, 检测项目包括AT，HIT、vWF 活性, 同型半胱氨酸等。

5．急诊测试：

5.1急诊样本全程检测功能。

▲5.2可随时任意位置插入急诊样本，无需专用急诊样本架和特殊预留急诊位。

▲5.3具备常规在线样本随时转为急诊样本的功能，优先报告。

5.4  PT/Fib出报告时间：＜3分钟。

▲6:样本分析前监测系统：

6.1 具备评估分析前样本溶血、脂血、黄疸的浓度功能，并能根据不同检测项目设置不同阈值。

6.2 分析前样本量的核查：

6.3 分析前样本凝块监测和提示功能。

6.4 在启用该功能时不能影响仪器的测试速度和增加额外的检测成本。

7．操作系统：

7.1采用Windows XP操作系统。

7.2操作方式：≥3种，至少包括彩色液晶触摸屏、键盘、鼠标等。

7.3预知在线试验完成时间及每个标本的出报告时间。

8．样本控制系统：

▲8.1样本针采用闭盖穿刺采样系统。

8.2样本针具有液面感应功能。

▲8.3一次性上样≥100个，具备连续装载样本功能。

8.4配置样本条码信息自动识别器。

8.5具备样本自动再检测、连锁筛选及因子抑制物平行分析等功能。

8.6可对已检测的样本任意增加检测项目，并在原位置上直接复检样本。

9．试剂管理系统：

9.1试剂位置≥60个，可不停机连续装载试剂。

9.2自动识别试剂位置，试剂瓶可任意摆放，同一种试剂可同时多瓶同时上机。

9.3具备实时监测试剂体积及剩余测试数的功能。

9.4二维码自动录入试剂信息（名称/批号/效期/靶值/质控范围等）。

9.5试剂位具有冷藏搅拌功能。

10．样本结果管理系统：

10.1仪器主机可储存≥20000个样品原始结果，≥10万条凝固曲线，≥750个质控文件并可刻DVD光盘保存原始数据。

10.2结果包括凝固曲线/反应曲线、试剂批号，效期等溯源信息，样本结果具备完整的溯源体系。

10.3样本结果可根据需要输出，Excel、Word、PDF等格式。

11．QC管理系统：

11.1可接受样品杯及质控瓶原瓶方式上样。

11.2两种质控检测模式：仪器自动执行或者人工按需启动检测。

11.3根据实验室需求自定义质控监测频率：测试数量、时间、标本变化情况。

11.4应可自定义质控运行的间隔，并可任选质控规则。

12．维护保养：

12.1仪器自动完成所有日常维护保养。

12.2自动生成保养记录日志。

12.3可24小时连续待机运行。

13.定标：具有手动和自动定标功能，并在检测过程中可随时查询。

14．稀释功能：具有自动预稀释，自动重稀释，自动重运行，自动重检测功能。

15．操作设置：实验开始后可以随时删除或者追加检测项目。

16．一次性可装载≥800个反应杯，并可不停机连续装载。

17.试剂：可提供与仪器原厂配套试剂，并有完整的溯源体系，还可以开放使用其他试剂。

18.双向数据传输：标准ASTM协议，标准RS232接口，实现中文软件管理系统。

19.电源： 220-240V AC， 50/60Hz。

▲20.开放数据接口，与医院LIS信息系统联接，连接如需费用，包含在投标报价内。

21.需免费提供调试、培训试剂。

（二）配置要求

1.主机1台。

2.中文工作站 1台：

2.1显示屏尺寸21英寸。

2.2CPU型号	不低于INTEL 酷睿I7。

2.3CPU主频	≥2.3GHz 。

2.4内存容量	≥4  GB。

2.5硬盘容量	≥1T 。

2.6显卡类型	独立显卡。

2.7显存容量	≥1GB。

2.8光驱类型	DVD刻录。

3．普通离心机：要求96孔，2台，转速3000-5000转每分钟，提供产品注册证。

4．温度范围2℃--8℃,双门医用冷藏柜，数量2台。有效容积大于850升，数字温度显示，风冷系统，箱内温度波动≤3℃。多次搁架设计，安全锁设计，低温报警，额定电压22V50Hz，输入功率大于850W，透明钢化玻璃门。提供产品注册证、CE认证。

5.不间断电源：1台，3KV，断电后持续工作30分钟以上。

四、投标文件需提供设备原厂彩页、技术白皮书（datasheet）。

第10包  品目10-1  全自动模块式血液体液分析仪

- 设备名称和数量：全自动模块式血液体液分析仪，1台

- 技术要求

（一）技术参数及性能要求：

1.	检测参数≥39个

2.	检测速度CBC+DIFF+NRBC≥90样本/小时

3.	仪器应有自动复检功能

▲4.	有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度分类功能,并可报告网织红细胞血红蛋白含量

▲5.	无需单独试剂检测有核红细胞，并能自动对白细胞计数进行校正

6.	有低值白细胞检测功能

7.	有定量报告幼稚细胞功能

▲8.	有定量报告外周血造血祖细胞功能

9.	有独立通道检测低值血小板功能

10.	低值血小板计数准确性: 精确度≤2.5%（PLT≥100*109/L）;

精确度≤5.0%（20*109/L≤PLT≤100*109/L）

11.	有全自动检测网织血小板的检测功能

▲12. 能对胸水、腹水等体液进行红细胞和白细胞计数和分类,并有原厂配套的经CFDA注册的双水平质控品

13.	血红蛋白测定试剂应符合环保要求，不含有毒氰化物

14.	样本用血量≤100微升

15.	自动进样架装载量≥50样本

16.	可提供中文数据管理软件，使数据（含散点图、直方图）的存贮量无限制，软件需有统计功能

17. 开放数据接口，与医院LIS信息系统联接，连接如需费用，包含在投标报价内

▲18. 提供原厂配套的、在中国CFDA注册的高、中、低值全套质控品和校正品，质控品校准品项目包含RET项目

19.	仪器具有可扩展性，可随意增加检测通量

（二）配置要求

1主机  1套

2电脑  1套

三、投标文件需提供设备原厂彩页、技术白皮书（datasheet）。

第10包  品目10-2  全自动生化分析仪

1．设备名称：全自动生化分析仪

2．数量：一套

3．设备用途：主要用于有关血清，血浆，尿液等样品的生化指标测定。

4．技术规格参数：

▲4.1 设计方式：全开放式设计 ，可应用各种国产，进口试剂。

▲4.2 测试速度：测试速度≥1700测试/小时。

▲4.3 测试项目：同时分析≥85项目。

4.4 最小样品量：≤2uL/测试，0.1uL步进。

4.5 进样方式：轨道式进样,同时可放样品数量≥300，独立急诊进样，可随时加入急诊样品。

4.6 样品管：可应用真空采血管，普通试管，样品杯。

▲4.7 吸光度线性：≥3.0Abs。

4.8 控温方式：恒温控制，精度为37±0.1℃。

4.9 比色杯：塑料比色杯或玻璃比色杯。

4.10 反应体积：最小反应体积≤150uL。

▲4.11反应时间：≥9分钟，多种反应时间可选。

4.12 分析方法：≥20种，至少包括终点法、速率法、电极法等。

▲4.13 加入试剂的种类：≥3种试剂/测试。

4.14 测试波长：≥12个固定波长，范围覆盖340-800nm。

▲4.15  具有样品条码、试剂条码阅读功能。

4-16.打印报告：具备数据报警、校准结果及报警、光源及比色杯性能报告、报警追踪、操作追踪、通讯追踪、全反应过程监测、屏幕复制等功能。

4.17 系统接口：RS232C。

4.18 电源：   AC220A, 50Hz。

4.19 环境温度：15-30℃，湿度45-80%。

4.20 安全性能：符合国家有关仪器设备安全标准。

▲4.21 具备后期拓展联机功能，可拓展不同测试速度的检测模块。

5．提供资料：主机，零备件的详细清单及操作维护中文或中英文对

照说明书。

6．配套设备：

6-1.纯水处理设备：≥70升/小时；

6-2.不间断电源：≥6KVA；

6-3.中文报告系统：软件、计算机、打印机；

▲7.双相通讯，负责LIS系统连接的相关费用。