北京高原适应研究康复中心医疗设备购置公开招标公告和采购需求

日    期：2019年1月11日

招标编号：0701-194160060110

中技国际招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受北京小汤山医院（以下简称“采购人”）委托，就利用其财政资金的“北京高原适应研究康复中心医疗设备购置”进行国内公开招标。现邀请合格投标人就下列需求提交密封投标。

- 招标内容：

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量(台/套) | 是否接受进口产品 | 各品目最高限价（人民币万元） | 分包预算金额（人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 近红外脑氧监测系统 | 1 | 否 | 45.00 | 505.00 |  |
|  | 1-2 | 平板运动试验仪 | 1 | 否 | 45.00 |  |  |
|  | 1-3 | 床旁监护仪 | 7 | 否 | 17.50 |  |  |
|  | 1-4 | 立位测试系统 | 1 | 否 | 120 |  |  |
|  | 1-5 | 动态无创心排量分析仪 | 1 | 是 | 72.00 |  | 非单一产品采购包核心产品 |
|  | 1-6 | 连续无创型血压监测系统 | 1 | 是 | 45.00 |  |  |
|  | 1-7 | 自动体外除颤器 | 3 | 是 | 10.50 |  |  |
|  | 1-8 | 远程心电监测仪 | 300 | 是 | 150.00 |  |  |
| 2 | 2-1 | 无创多参数检测仪 | 300 | 是 | 474.00 | 474.00 |  |
| 3 | 3-1 | 脑电图仪/定量脑电监护仪 | 1 | 是 | 50.00 | 615.00 |  |
|  | 3-2 | 肌电诱发电位仪 | 1 | 是 | 50.00 |  |  |
|  | 3-3 | 一体化运动心肺诊断车 | 1 | 是 | 120.00 |  |  |
|  | 3-4 | 心肺功能检测仪 | 1 | 是 | 150.00 |  | 非单一产品采购包核心产品 |
|  | 3-5 | 肺功能检查仪 | 1 | 是 | 80.00 |  |  |
|  | 3-6 | 多导睡眠监测系统 | 3 | 是 | 100.00 |  |  |
|  | 3-7 | 无创颅压检测仪 | 1 | 否 | 35.00 |  |  |
|  | 3-8 | 心理CT测评系统 | 1 | 否 | 30.00 |  |  |
| 4 | 4-1 | 可穿戴缺血预适应仪 | 300 | 否 | 300.00 | 451.20 | 非单一产品采购包核心产品 |
|  | 4-2 | 缺血预适应仪器 | 300 | 否 | 150.00 |  |  |
|  | 4-3 | 抢救车 | 2 | 否 | 1.20 |  |  |
| 5 | 5-1 | 低氧系统（3舱） | 1 | 否 | 220.00 | 220.00 |  |
| 6 | 6-1 | 血管超声仪 | 1 | 是 | 280.00 | 280.00 |  |
| 7 | 7-1 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 是 | 96.00 | 96.00 |  |
| 8 | 8-1 | 血管超声检测床 | 1 | 是 | 4.00 | 82.00 |  |
|  | 8-2 | 医学影像信息系统PACS | 1 | 是 | 78.00 |  | 非单一产品采购包核心产品 |
| 9 | 9-1 | 超声心动仪 | 1 | 是 | 280.00 | 280.00 |  |
| 10 | 10-1 | 动态血压监测仪 | 10盒 | 是 | 25.00 | 55.00 |  |
|  | 10-2 | 动态心电图仪 | 10 | 是 | 30.00 |  | 非单一产品采购包核心产品 |
| 11 | 11-1 | 免散瞳眼底照相机 | 1 | 是 | 38.00 | 38.00 |  |

注：1）本次招标投标人必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。

2）本项目单一产品采购包投标产品相同品牌和非单一产品采购包核心产品相同品牌的投标处理方法遵照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条执行。

- 项目审批情况：本项目已获得主管部门审批，资金已落实，项目预算金额为人民币3096.2万元。

- 招标文件售价、文件出售时间、地点、联系方式：

（1）本项目招标文件采用网上审批下载方式发放，不向投标人提供纸质招标文件。

（2）招标文件发售时间：2019年1月11日起到2019年1月18日下午16:00时止。

（3）有意向的投标人必须先在通用招标网（http://www.china-tender.com.cn）进行免费注册，注册完成后凭登陆账号浏览招标公告及预览招标文件（部分），并办理购买招标文件手续。通用招标网技术支持电话：010-63348126/8420。如需购买招标文件，按照网上操作流程进行购买，基本流程如下：

投标人先在通用招标网上填写招标文件购买申请，选择网银支付方式购买招标文件的投标人在标书款支付成功后，即可下载招标文件，发票在开标仪式结束后到通用技术大厦标书室领取；选择现金、支票方式购买招标文件的投标人须在招标文件发售时间内前往通用技术大厦标书室现场交款并当场领取发票，完成交款手续后，即可下载招标文件。完成上述现场交款手续的投标人随后需登陆通用招标网（http://www.china-tender.com.cn），在网上下载招标文件。

（4）招标文件售价：300元人民币/包，售后不退。

（5）通用技术大厦标书室地址：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1层标书室

（6）联系电话：网上操作技术支持：010-63348126/8420

投标单位注册审核：010-63348420/8359

标书室：010-63348281，联系人：杜庆

- 投标人资格要求：

    - 在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人。

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

    - 近三年内（本项目投标截止期前）在经营活动中没有重大违法记录。

    - 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。

    - 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。

    - 按照招标公告要求购买了招标文件。

    - 符合法律、行政法规规定的其它要求。

    - 本项目不接受联合体投标。

    - 采购项目有特殊要求的，供应商应当提供其符合特殊要求的其他资格证明文件：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。

- 采购项目需要落实的政府采购政策：

- 鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。

- 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

- 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 本项目采购标的是否接受进口产品详见第1条“招标内容”要求。

- 递交投标文件截止时间和地点：2019年2月2日9时30分整（北京时间），北京西三环中路90号通用技术大厦420会议室，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 开标时间：2019年2月2日9时30分整（北京时间）

- 开标地点：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦420会议室，投标人应派其法定代表人或授权代表出席。

- 评标办法和评标标准：本项目评标采用综合评分法，详细的评分因素和标准见各包招标文件。

- 招标公告期限：从公告之日起5个工作日。

- 采购人信息：

- 名      称：北京小汤山医院

- 地      址：北京市昌平区小汤山镇

- 联  系  人：郑晴

- 电      话：010-61789117

- 采购代理机构信息：

    - 名      称： 中技国际招标有限公司

    - 地      址： 北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1101室

（邮政编码：100055）

    - 联系人姓名： 张乔治、和奕含

    - 电      话： 010－63348421、63348507

    - 传      真： 010－63373520

- 采购代理机构银行财务信息：

以《中国通用招标网》上具体要求为准

备注：以电汇方式递交投标保证金、支付中标服务费请供应商在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途。

14. 采购人的采购需求：详见下页

采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京小汤山医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

- 鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量(台/套) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 近红外脑氧监测系统 | 1 |
|  | 1-2 | 平板运动试验仪 | 1 |
|  | 1-3 | 床旁监护仪 | 7 |
|  | 1-4 | 立位测试系统 | 1 |
|  | 1-5 | 动态无创心排量分析仪 | 1 |
|  | 1-6 | 连续无创型血压监测系统 | 1 |
|  | 1-7 | 自动体外除颤器 | 3 |
|  | 1-8 | 远程心电监测仪 | 300 |
| 2 | 2-1 | 无创多参数检测仪 | 300 |
| 3 | 3-1 | 脑电图仪/定量脑电监护仪 | 1 |
|  | 3-2 | 肌电诱发电位仪 | 1 |
|  | 3-3 | 一体化运动心肺诊断车 | 1 |
|  | 3-4 | 心肺功能检测仪 | 1 |
|  | 3-5 | 肺功能检查仪 | 1 |
|  | 3-6 | 多导睡眠监测系统 | 3 |
|  | 3-7 | 无创颅压检测仪 | 1 |
|  | 3-8 | 心理CT测评系统 | 1 |
| 4 | 4-1 | 可穿戴缺血预适应仪 | 300 |
|  | 4-2 | 缺血预适应仪器 | 300 |
|  | 4-3 | 抢救车 | 2 |
| 5 | 5-1 | 低氧系统（3舱） | 1 |
| 6 | 6-1 | 血管超声仪 | 1 |
| 7 | 7-1 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 |
| 8 | 8-1 | 血管超声检测床 | 1 |
|  | 8-2 | 医学影像信息系统PACS | 1 |
| 9 | 9-1 | 超声心动仪 | 1 |
| 10 | 10-1 | 动态血压监测仪 | 10盒 |
|  | 10-2 | 动态心电图仪 | 10 |
| 11 | 11-1 | 免散瞳眼底照相机 | 1 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后3个月内，各品目有要求以实际要求为准。

- 采购项目（标的）交付的地点：北京小汤山医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（保修期）及服务要求：不少于验收合格后1年，具体以各包要求为准。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包 品目1-1 近红外脑氧监测系统

（一）、设备数量：1套

（二）、技术参数：

▲1. 测量参数≥5个，至少包括局部组织血氧饱和度（TOI）、局部组织血红蛋白浓度指数（THI）、局部组织中氧合血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCHbO2）、局部组织中还原血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCHb）、局部组织中总血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCtHb）等。

2. 测量范围和精度

2.1 TOI： 25% ～85%，误差：±4%以内。

2.2 THI：0～3.0，误差：±0.3以内。

2.3 ΔCHbO2： -30 ~ 30μmol/L，误差：±3μmol/L以内 。

2.4 ΔCHb：-30~ 30μmol/L，误差±3μmol/L以内。

2.5 ΔCtHb： -30 ~ 30μmol/L，误差±3μmol/L以内。

3. 仪器通道数≥4个，且每个通道可同时监测≥5个参数。

4. 探头适用于：成人、儿童、新生儿、早产儿；可监测脑组织、肌肉组织的血氧信息。

5. 测量过程中可设置标记点，且可对标记点进行定义。

6.在测量状态或非测量状态下可回顾测量过程中任意时间点的数据和趋势曲线。

7. 具有历史回顾功能，可选择性导出所需的测量数据。

8. 操作方式：触摸屏+快捷键，触摸屏≥12英寸。

9.光源：LED ，探测波长≥3种。

10. LED平均辐射功率≤1mW。

11. 具备USB数据接口。

12.交流电源：AC 220V±10%，频率50Hz±2%。

13.直流电源：内置可充电锂电池，电池工作时间≥2小时。

（三）、主要配置：

1.设备硬件：

1.1主机：1台。

1.2 组织血氧探头：4个。

2.设备软件：脑部血氧饱和度监护系统软件1套。

（四）、设备售后服务：

1.质保期一年，免费维修维护，终身保修。

2.免费培训技术人员。

第一包 品目1-2 平板运动试验仪

（一）、设备数量：1套

（二）、技术参数：

1. 心电采集设备

▲1.1无线式蓝牙心电采集设备，独立蓝牙发射器与独立蓝牙接受器（提供证明材料）。

1.2采样率： 4096Hz~10240Hz采样率。

1.3 导联：标准12导联，采样精度：≥12位。

1.4. 心电发射与接收有效距离：≥5m。

2. 运动血压仪

2.1运动试验专用的无创血压监测系统，在活动平板、踏车或心肺运动试验环境下，自动测量和显示病人的收缩压和舒张压。

2.2可以明显区分运动实验中的干扰和噪声，保证血压测量值的精确性。

2.3袖带防滑设计，拉伸型袖筒使袖带固定到位。

2.4具有示波法（非运动）OSC模式和（运动）DKA模式。

2.5实时显示血压数据和信号质量，用户信息实时显示，显示当前工作状态并提示帮助信息。

2.6中文显示操作界面，多语言选择显示。

2.7病人数据自动连续存储， 300组血压数据存储，按编程自动采集血压数值或人工触发测量。

2.8具有3导联心电采集功能，支持系统独立使用。

2.9兼容大多数运动试验系统的心电图接口和RS-232数据接口或USB接口。

2.10 DKA模式测量范围：收缩压40-270mmHg，舒张压20-160mmHg；OSC模式测量范围：收缩压40-260mmHg，舒张压20-160mmHg；心率：40-200BPM。

2.11采样间期：从1到20分钟，可由运动试验系统、手动或自动测量间隔控制。

3. 运动跑台：

3.1 交流马达、变频调速。

3.2 履带尺寸：宽≥550mm，周长≥3300mm (宽×周长)。

3.3 跑台速度：0-24Km/h、坡度：0-25º。

3.4 履带技术：采用履带保直技术，无需校正。

3.5紧急制动装置：具有紧急制动按钮和紧急拉绳制动装置。

3.6  配备多功能运动平板控制键盘。

4. 工作站：

4.1 硬件参数：

4.1.1 CPU：i3或性能以上。

4.1.2 内存≥4G，硬盘≥1T。

4.1.3 彩色液晶监视器：≥23吋。

4.1.4 黑白激光打印机：1台。

4.2 软件功能

4.2.1 可与医院HIS网络无缝对接，支持扫描枪等多种病人数据录入设备。

4.2.2可实时打印心电波形。

4.2.3具备心率触发、ECG平均功能。

4.2.4具备主滤波器、辅助滤波器、抗基线漂移滤波器，可抗基线漂移、抗锯齿和噪音。

4.2.5可设置从J点或ST点、绝对ST或相对ST方式、ST抬高和压低的标准分析ST。

4.2.6运用Holter心电技术进行彩色编码心律失常分析。

4.2.7可设置不同阶段采样波形的颜色及背景颜色。

4.2.8自动或手动输入NIBP测量；全览图回放心电波形、心率恢复、ST图表、多样趋势图、ST重分析。

4.2.9 具备常规运动分析报告，具备T波电交替、QTD等运动心电报告。

4.2.10自定义报告：报告格式可选择，包括列表+图形+结论；列表+结论；只包含结论；图形+结论等。

4.2.11可与运动血压系统无缝连接。

4.2.12具有多种运动平板协议，可增添新协议。

4.2.13静态心电采集时可进行包括常规心电图、频谱心电图、高频心电图、QT离散度分析、心率变异性分析、心室晚电位、向量心电图、时间向量心电图、心律震荡等分析方法并可出具相应报告；在静态心电采集时支持12/15/18导联采集，并生成相应心电报告。

4.2.14具有频谱心电功能，具有12导联冠心病定位诊断技术。

4.2.15 具备多小时心电不间断采样功能，可用作实时监护。

4.2.16医生个性电子签名：可录入实际笔迹。

4.2.17具有ADS滤波技术及iFiter滤波技术。

（三）、主要配置：

1.设备硬件：

1.1工作站：1套。

1.2 运动跑台：1台。

1.3蓝牙心电套件：1套。

1.4 运动血压仪：1台。

2.设备软件：运动心电分析系统软件1套。

（四）、设备售后服务：

1.质保期一年，免费维修维护。终身保修。

2.免费培训技术人员。

第一包 品目1-3床旁监护仪

（一）、设备数量：7台

（二）、设备参数：

1.屏幕：

1.1 彩色液晶显示屏≥12英寸。

1.2 分辨率≥800×600。

1.3 波形显示通道数≥8，可升级≥10通道波形显示，波形颜色与位置可调。

1.4 具备呼吸氧合图、趋势共存、大字体、它床观察、NIBP回顾等多种显示界面。

1.5 具备实现双屏显示功能。

2.监测功能：具备心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道体温监测功能。

3.心电规格

3.1 三/五导联自动切。

3.2 具备≥7导联心电同屏显示功能。

3.3 具备监护、诊断、手术模式，可抗肌电、除颤等干扰。

3.4 具备心电级联功能。

3.5 心率测量范围： 10-350 bpm。

3.6 心率测量精度：±1％ 以内或±1bpm以内。

3.7 心律失常分析≥16种。

3.8具有起搏分析功能。

3.9 具有ST段分析功能。

4.呼吸：

4.1监测方法：阻抗法。

4.2 呼吸监测范围：0～150 bpm。

4.3 呼吸监测精度：±2 bpm以内。

5.血氧饱和度：

5.1 数字式血氧，抗运动、抗弱灌注。

5.2 具有脉搏调制音功能。

5.3 血氧饱和度监测范围：0～100%。

5.4 血氧饱和度测量精度：±2%以内（70%-100%，成人/小儿，非运动状态）。

5.5可升级灌注指数监测。

6.脉搏：

6.1脉率测量范围： 25 bpm-250 bpm。

6.2脉率测量精度：±1% 以内或±1 bpm以内。

7.无创血压规格

7.1测量范围：成人10—270mmHg；小儿10-230mmHg；新生儿10-135mmHg。

7.2 具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能。

7.3 测量模式：手动、自动、快速（STAT）。

8.体温：

8.1 双通道体温监测，具有温差显示功能。

8.2 测量范围：0～50℃。

8.3 精度：±0.1℃以内。

9.操作方式：

9.1具备夜光按键。

9.2 中/英文操作界面。

10.报警：

10.1声光双重三级报。

10.2双报警灯，具备生理报警和技术报警指示灯。

11.数据存储：

11.1具备≥1200小时趋势图表存储与回顾功能。

11.2具备≥120分钟重点心电监护导联波形存储回放功能。

11.3具备报警回顾功能，可存储≥120组报警事件。

11.4具备无创血压测量回顾功能，可存储≥1000组无创血压测量数据。

11.5具备全参数掉电存储功能，可存储≥72小时全参数的数据。

12.联网功能：可通过有线、无线和混联方式联入中央机。

13.电池：配备锂电池，单个电池供电时间≥240分钟。

14.记录仪

14.1配内置记录仪。

14.2三通道记录，三档走纸速度。

15.计算功能

15.1具备药物浓度、血液动力学计算功能。

15.2 具备动态血压分析功能、心率变异分析功能。

（三）、主要配置（单台）：

1. 主机：1台。

2. 电池：1个。

3. 心电电缆及延长线：1套。

4. 心电电极片：10片。

5. 血氧探头及延长线：10套。

6. 血压袖带及延长线：1套。

7. 多参数监护仪系统软件：1套。

（四）、设备售后服务：

1.质保期一年，免费维修维护。终身保修。

2.免费培训技术人员。

第一包 品目1-4立位测试系统

（一）、设备数量：1台

（二）、适用范围：适用于临床筛查晕厥或直立不耐受患者的病因时所进行的直立倾斜试验，并对试验过程的心电和血压进行监测。

（三）、技术参数

1. 工作站：

1.1  硬件参数：

1.1.1一体式计算机， CPU：奔腾G4560T。

1.1.2 内存≥8G，硬盘≥500G。

1.1.3 彩色液晶监视器：≥23吋，分辨率：≥1600×900。

1.1.4 黑白激光打印机：1台。

1.1.5可移动台车：1辆。

1.2 软件功能：

1.2.1工作站可对床体进行全方位控制，包括床体高度的调整，角度值，停留时间， 及预设置试验方案等。

1.2.2可对多生理参数测量进行全方位设置，包括监测多参数上下限阈值，报警阈值调整，显示图形速度等。

1.2.3可同步监控床体的运行轨迹、多生理参数测量数据，通过数据预设值可进行报警提醒和药物提醒。

1.2.4预设时间/轨迹运行状态≥5个阶梯。

1.2.5 倾斜轨迹与多参数监测数据同步显示。

1.2.6 具备生理参数数据库协同倾斜轨迹管理分析功能。

1.2.7可对测量数据实时进行系统分析，根据需要进行描记、备注、对比，自动筛选预警值数据，可以选择性查看测量过程中的不同数据。

1.2.8通过受试者的临床状态协同仪器多参数生理预警值，可综合评估快速回落到抢救位、中凹卧位和上下床位。

1.2.9多参数生理数据协同倾斜轨迹运行数据至少有图形和数字两种以上表达方式。

1.2.10诊断用数据自定义筛查功能：至少包括报警事件、倾斜轨迹同步多生理参数描记、备注、显示。

1.2.11 试验过程中生理多参数数据可随时进行回顾，具备生理波形标记协同倾斜床运行轨迹进行对比分析等功能。

1.2.12试验过程中可随时手动插入症状描述功能。

1.2.13具有本机既往报告筛选统计学分析功能。

1.2.14可外挂模块拓展功能，包括逐波连续血压、TCD等。

1.2.15 自动生成报告，并可数据导出。

1.2.16操作系统：兼容Win7或以上操作系统。

1.2.17中文操作界面。

3. 床体部分：

3.1 床体尺寸：≥2200×750。

3.2 床体离地面升降高度范围：550~700mm。

3.3卧位负载：≥135kg；倾斜负载：≥135kg。

3 .4 LED倾角同步显示范围：0～90°。

3.5 脚踏板可调整尺寸：≥600mm。

3.6 束缚固定带：≥3组，可上下移动，自动伸缩。

3.7 试验期间固定带处于锁死状态。

3.8 中凹卧位倾角：0～25°。

3.8 倾斜时间：≤15s。

3.9 回落时间：≤15s。

3.10 快速回落时间：≤5s。

4 .系统监护部分技术要求

4.1  12导联心电图连续同步监测。

4.2  自定义双脉冲频率式无创血压监测。

4.4  心率，ST、呼吸率同步监测。

5.系统电机

5.1低压直流电机组，至少包括抢救位电机、直立倾斜电机、中凹卧位电机、脚托板电机、轮架升降电机等。

5.2带有床体回位感应器。

5.3试验完毕后电机组自动回位。

（四）、主要配置：

1. 直立倾斜试验床1张。

2. 工作站：1套。

3.  12导联心电模块及导联线：1套。

4. 无创血压模块及袖带：2套。

5. 快速回落操作手持柄：1个。

6. 倾斜实验系统监测操作软件：1套。

（五）、设备售后服务：

1.质保期一年，免费维修维护。终身保修。

2.免费培训技术人员。

第一包 品目1-5动态无创心排量分析仪

（一）、设备数量：1台

（二）、设备参数：

1. 主机：

1.1基于生物电技术，无创、连续的心排量输出（CCO），适用于任何年龄，重量，身高及性别的病人。

▲1.2测量指标：连续心排量输出 CO、心脏指数CI 、心率HR 、每搏输出量SV、每搏输出量变异SVV、 每搏输出量指数SVI、无创血压NIBP 、总外周阻力TPR、总外周阻力指数TPRI 、心功率CP、 心功率指数CPI、胸腔体液趋势dTFC等。

1.3彩色液晶显示器≥8＂，分辨率≥640480。

1.4 所有参数有数值滚动显示、趋势图滚动显示及数据汇总表格滚动显示。

1.5趋势曲线包括1条NICOM波形与2条ECG波形。

1.6 具备病人自动校准。

1.7 测试结果不受病人呼吸、体位、传感器位置等因素的影响；测试传感器可使用在胸部任意位置。

1.8 可以用被动抬腿实验来快速测定（≤6分钟内）液体反应，具备被动抬腿数据自动报告。

1.9 具备电池供电，电池供电时间≥3小时（充满时）。

1.10 可进行无创血压（NIBP）测试。

1.11 测试数据更新周期：30秒-5分钟范围内≥5挡可选；

1.12 趋势范围：5分钟-10小时范围内≥6挡可选。

1.13 数据输出可以选择PDF或EXCEL文档格式。

2. 工作站：

2.1  硬件参数：

2.1.1 CPU：i3或性能以上。

2.1.2 内存≥2G，硬盘≥1T。

2.1.3 彩色液晶监视器：≥19吋。

2.1.4 黑白激光打印机：1台。

2.2 软件功能：可以连续无创心排量监测。

（三）、主要配置：

1. 系统主机：1台。

2. 数据线： 1根。

3. 病人主导联线：1根。

4. 血压袖带：1个。

5. 工作站：1套。

6. 心排量测试系统软件：1套。

（四）、设备售后服务：

1.质保期一年，免费维修维护。终身保修。

2.免费培训技术人员。

第一包 品目1-6连续无创型血压监测系统

（一）、设备数量：1套

（二）、技术参数：

1. 主机参数：

1.1 通过了AAMI/SP10和BHS国际测试标准。

1.2 通过测量手指动脉血压信号重建肱动脉压力。

1.3重建技术包含返流校正算法，根据上臂袖带测得的肱动脉收缩压提升重建的肱动脉血压的准确性。重建的肱动脉血压值与有创血压相比，误差符合美国医检协会AAMI要求。

1.4 具有生理校正功能，能够自动检测手指血管紧张度，适应手指血管由神经、体液调节引起的紧张度的变化，根据手指紧张程度校准手指血压，校正时间≤3s。

1.5 具有高度校准系统，可实时进行手指与心脏高度差校准，血压测量不受病人体位影响,保证患者任意体位下血压测量的精准。

1.6算法可提供SV、CO、SVI、CI等多种血流动力学参数，可用于危重患者的临床监护，无需一次性耗材。

1.7 设备每隔一秒钟将对主要功能以及参数进行自检，发现指套或仪器内发生电气短路现象，立刻切断指环内压力。

1.8指套压力防护措施：当指套内压力＞50mmHg的时间超过2.5s，切断指环内压力。指环内最大压力被限定在≤295mmHg，允许时间≤2s。

1.9当上臂袖套内压力＞300mmHg，持续时间超过5s后，立刻切断压缩空气泵，将上臂袖套迅速放气。返流校正的过程≤30s，并且不得在≤2min内重复进行。若返流校正没有在1min内结束，上臂袖套彻底放气。

1.10病人带好指套开启测量，设备获得病人血压数据的时间≤1分钟。

1.11具备无创心输出量计算算法，与有创热稀释法计算的心输出量相比较，计算结果偏差为0；不依靠额外的校正测量手段，算法的CO计算误差百分比≤18%（与有创热稀释法测量的CO相比），满足临床上误差百分比＜30%的准则，可用于危重患者。

1.12无创血压测量仪的每搏信号参数为≥8个脉搏参数的平均值，并可提供真实的每博参数。可真实测量≤30mmHg的血压，适用于失血性休克患者的无创连续血压测量。

1.13 测量范围及精度

1.13.1 指套压力测量范围：0-350mmHg。

1.13.2 指套压力精度：≤3mmHg。

1.13.3 高度校准器液压差：±125mmHg。

1.13.4高度校准器精度：≤3mmHg。

1.13.5 上臂袖带压力测量范围：0-300mmHg。

1.13.6 上臂袖套压力精度：≤3mmHg。

1.13.7 分辨率：≤1mmHg。

1.13.8心率测量范围：0bpm-500 bpm。

1.13.9 心率测量偏差：±1bpm以内。

1.14 ≥16个血液动力学的导出参数和≥2个统计学参数，至少包括SYS收缩压、DIA舒张压、MAP平均压、IBI间隔时间、HR心率、LVET左室射血时间、SV心博量、SI心搏动指数、CO心输出量（HR*SV）、CI心输出指数、TPR总外周阻力、PRI总外周阻力指数、PS*HR心率血压积、dP/dT最大上升率、Zao 收缩压上升阻抗、Cwk动脉顺应性、PRV脉搏率变异性、BRS压力反射敏感度等。

1.6 可对手指血压连续监测。

2. 工作站：

2.1  硬件参数：

2.1.1 CPU：i3或性能以上。

2.1.2 内存≥2G，硬盘≥1T。

2.1.3 彩色液晶监视器：≥19吋。

2.1.4 黑白激光打印机：1台。

2.2 软件功能：

2.2. 1 可在工作站下载测量数据和回放测量文件

2.2.2  可在工作站编辑数据计算方式，编辑标记、波形，编辑报告，导出测量原始数据

2.2.3可下载手指血压波形、重建的肱动脉血压波形、上臂袖带血压波形、高度校准器高度差压力波形，

2.2.4 可导出≥11个每搏血流动力学参数，包括SYS收缩压、DIA舒张压、MAP平均压、HR心率、SV每搏输出量、CO心排量、TPR总外周阻力、LVET左室射血时间、压力反射灵敏度BRS、IBI脉搏间期、dP/dT最大上升率等。

（三）、主要配置

1. 主机：1台。

2. BNC口模拟输入/输出单元：1个。

3. 上臂袖带：1套。

4. 电缆：1套。

5. 高度校正单元：1个。

6. 指套（中号）：1个。

7. 指套（小号：）1个。

8. 工作站：1套

9 .连续无创血压测量软件：1套。

10. PC端分析软件：1套。

（四）、设备售后服务：

1.质保期一年，免费维修维护。终身保修。

2.免费培训技术人员。

第一包 品目1-7自动体外除颤器

（一）、设备数量：1套

（二）、设备参数：

▲1. 除颤波形：双相波，可针对病人阻抗进行电压和脉宽补偿。

2. 除颤能量范围： 150焦耳-60焦耳。

3. 具备衰减电极片，可有效救助包括高阻抗患者和儿童在内的所有患者。

4.除颤能量顺序：可根据用户需要进行设置。

5. 除颤充电时间

5.1 充分充电设备的电击充电时间：充电到200焦耳时间≤9秒，充电到360焦耳≤15秒。

5.2 充分充电设备放电15次之后的充电时间：充电到360焦耳≤15秒。

6. 具有电击提示系统。

7. 电池容量：使用充分充电的设备，可执行≥30次200J除颤电击或维持（开启状态）≥200分钟。

8. 将电极接到病人身上后，设备会在适当的时间进行电击，不需要操作员介入。

9. 自我检测：开机自检、每周自动检测硬件和软件。

10. 电器保护：依照IEC60601-1/EN60601-1输入保护，避免受高电压除颤仪脉冲影响。

11. 语言提示类型：所有操作过程语音提示，提示语言可选中文。

12. 内置数字存储器，最少可以容纳≥200个加上时间标记的事件日志标志。

13. 报告类型

13.1 病人的连续心电图报告。

13.2 抢救记录：重要发生事件的抢救记录以及与这些时间相关的心电图波形区段。

13.3 事件日志报告：加上时间标记的报告，可以反映操作设备状况。

13.4测试日志报告：设备自检的活动报告。

14. 通信：可将数据无线传输至个人电脑。

15. 电极片包装：电极板预先连接到设备上，并用上盖加以保护，使用者可以根据提示快速打开电极。

16. 电极最大能量除颤次数：一副除颤电极最多可以完成≥50次360J的除颤电击。

17. 最大起搏期间：≥12小时。

18. 电池：锂离子充电电池。

（三）、主要配置：

1. 主机1台。

2. 电极片1套。

3. 锂电池充电电池：1个。

4. 便携式背包： 1个。

5. 内置自动体外除颤系统软件：1套。

（四）、设备售后服务：

1.质保期一年，免费维修维护。终身保修。

2 .免费培训技术人员。

第一包 品目1-8远程心电监测仪

（一）、设备数量：1套

（二）、技术参数：

1.心电：

1.1最大采样率：≥256Hz。

1.2 A/D转换：≤12bit。

1.3 输入动态范围：±10mV。

1.4 抗极化电压：±300mV。

2. 加速计（陀螺仪）：

2.1满足ANSI/AAMI EC38：2007要求。

2.2加速计（陀螺仪）采样频率：≥50次/秒。

2.3加速计：3轴，A/D≥12bit， X轴、Y轴、Z轴范围:±2g。

2.4加速计（陀螺仪）准确度：≤±20mg（25℃）。

3. 生物电

3.1测试电流：≤100μA（50Hz）。

3.2  采样率：≥30次/秒。

3.3阻抗：0～120Ω。

3.4 最大负荷阻抗：≥7KΩ。

3.5 心率范围： 25～≥240次/分，精度±3%以内。

3.6 呼吸率：0～≥30次/分，精度±5%以内。

3.7 体位：站位，躺位，倾斜位，不规则体位。

3.8 活动水平：0～64。

3.9 监测时长：≥24小时。

3.10存储：快速闪存。

3.11电池：锂电，电池容量：≥350mAh。

4. 工作站：

2.1  硬件参数：

2.1.1  CPU：i3或性能以上。

2.1.2 内存≥4G，硬盘≥1T。

2.1.3 彩色液晶监视器：≥23吋。

2.1.4 黑白激光打印机：1台。

2.2 软件功能： 对心电指标实时连续监测。

（三）、主要配置：

1. 远程心电监测主机：300台。

2. 锂电池充电插座：300个。

3. 工作站：1套。

4. 远程心电分析软件：1套。

（四）、设备售后服务：

1.质保期一年，免费维修维护。终身保修。

2.免费培训技术人员。

第二包 无创多参数检测仪

（一）、设备数量：1套

（二）、用途与功能：

1. 用于快速连续无创监测多种生命体征。

2. 由无创多参数检测仪、手持平板电脑、移动健康APP及专用服务器组成。

3. 监测设备能够与APP及平板电脑连接。

4. 无创检测设备可以提供内置蓝牙及外置蓝牙两种不同配置。

5. 手指放在无创多参数检测仪内，无需采血，可测量并记录≥14项体征数据，测量时间≤1分种。

（三）、技术参数

1. 服务器：8核处理器，硬盘≥1T，内存≥16G。

2. 平板电脑：

2.1操作系统：Android 8.0或以上。

2.2 存储容量：≥64GB。

2.3 处理器：八核或以上。

2.4 系统内存：≥4GB。

2.5 扩展支持：Micro SD。

2.6 可扩展容量：≥256GB。

2.7具备WiFi功能，支持内置3G与内置4G。

2.8 蓝牙功能：支持。

2.9 电池容量：≥5100mAh（典型值）。

2.10  防尘防水：IP67级。

3. 无创多参数检测仪主机：

▲3.1  监测参数：≥14种，包括酸碱度（pH）、血氧饱和度（SpO2）、二氧化碳分压 （pCO2）、氧分压（pO2）、血液中的总二氧化碳 （TCO2）、血液中的总氧含量 （O2CT）、血压（BP）、外周脉搏（PPR）、平均动脉压（MAP）、心输出量（CO）、心搏量（SV）、全血黏度（BV）、血红蛋白（Hb）、红细胞压积（Hct）、红细胞（RBC）等。

3.2 监测范围

3.2.1血压（BP）：测量范围收缩压70-240(mmHg)，舒张压30-130 (mmHg)， 误差≤8 mmHg。

3.2.2氧分压（pO2）：测量范围10-300 (mmHg)；误差≤6mmHg。

3.2.3 二氧化碳分压（pCO2）：测量范围20-150 (mmHg)；误差≤6mmHg。

3.2.4平均动脉压（MAP）：测量范围40-185(mmHg)；误差≤7mmHg。

3.2.5血红蛋白（Hb）：测量范围5-25 (g/dL)；误差±1g/dL以内。

3.2.6 心输出量（CO）：测量范围2-9 (L/min)；误差≤30%。

3.2.7红细胞压积(Hct)：测量范围：15%-50%；误差±6%以内。

3.2.8酸碱度（pH）：测量范围6.5-7.8；误差±0.04以内。

3.2.9 红细胞（RBC）：可测量范围1-12；误差±7%以内。

4. 手持式移动打印终端：

4.1液晶触摸显示屏≥5.9吋。

4.2 CPU：4核，主频≥1.4G。

4.3 安卓≥7.0。

4.4 内存≥8G。

4.5 支持蓝牙4.0。

4.6 电池≥2500毫安。

（四）主要配置：

1. 检测仪主机(配内置蓝牙模块)：150台。

2. 检测仪主机(配外置蓝牙模块)：150台。

2. 电池：300个。

3.平板电脑：300台。

4. 服务器：2台。

5. 手持式移动打印终端：50台。

6. 黑白激光打印机2台。

7. 充电器及电源线：300套。

8. 内置多参数监护仪系统软件：300套。

（五）售后服务：

1.质保期一年，免费维修维护。终身保修。

2.免费培训技术人员。

第三包 品目3-1 脑电图仪/定量脑电监护仪

（一）数量：1套

（二）技术参数：

1.放大器：

1.1 放大器通道数量：≥64通道，至少包括AC单极通道≥60 个， AC/DC单极通道4个（2个接地通道，2个独立REF通道）。

▲1.2可编程数字化放大器，通道间均可定义为单极或双极记录，在记录脑电信号的同时还可记录肌电、心电、眼动等其它生理信号。

▲1.3 放大器采用独立直流电源供电，与主机之间光纤传输信号。

1.4 数据采样存储频率：每通道采样率可独立设置，每通道128Hz-4096Hz范围内≥6挡可选。

1.5 A/D转换：≥24Bits。

1.6共模抑制比：≥120 dB。

1.7 噪音：≤0.3μV RMS。

1.8 通道输入范围：

1.8.1单极通道：0-8mVpp。

1.8.2 DC通道：8mVpp、256mVpp或1024mVpp三档可选。

1.9 输入带宽：

1.9.1 单极通道 1. 0.1-1kHz。

1.9.2 直流通道≤1kHz。

1.10 最大直流偏置值（AC模式）： ±500 mV。

1.11输入阻抗：≥110 MΩ。

1.12 放大器面板具有阻抗测试按钮以及阈值颜色提示。

1.13 放大器通过控制软件可设置增益，滤波等参数。

1.15灵敏度： 15-700 nV/mm范围内≥9档可选；1-500μV/ mm范围内≥13档可选； 用户可自定义1-10 mV/mm范围内≥4挡。

1.16高通滤波：00.1--200 Hz范围内≥10档可选；用户可自定义。

1.17低通滤波：7-5000 Hz范围内≥12档可选；用户可自定义。

1.18 陷波滤波器：50/60 Hz。

1.19放大器规格：尺寸≤40 x 150 x 200 mm；重量≤0.5 kg。

1.20 两个64通道放大器升级128通道放大器使用。

2.工作站：

2.1硬件：

2.1.1 CPU：i5处理器或以上性能。

2.1.2 内存≥4G、硬盘≥2T。

2.1.3彩色液晶显示器≥24”。

2.1.4彩色喷墨打印机。

2.2 软件功能：

2.2.1中文操作界面。

2.2.2具备断电数据保护功能。

2.2.3具备用户权限管理功能。

2.2.4具备高频HFC成份分析功能。

▲2.2.5具备二维及三维脑电地形图分析功能、脑电功率谱分析功能。

2.2.6具备左右大脑半球对应导联分屏显示、对比分析功能。

2.2.7埋藏电极导联可编排颅内电极示意图。

2.2.8具备中文事件标记功能，可用于查找、跳转、定位。

2.2.9具备波幅与时限测量功能，可放大任何一部分的波形。

2.2.10回顾时可更改导联。

2.2.11具备屏幕拷贝功能，可将屏幕显示的脑电图拷贝到其他文档内。

2.2.12 剪辑脑电图时，可进行视频剪辑，即剪辑的同一份脑电图中，可以只对感兴趣的区域保留视频。

2.2.13中文病人资料输入，可将病人的不同时间的所有脑电图资料及报告存储在病人的同一文件夹下。

2.2.14可同时设置多个文件夹类别，病人资料信息可同时从属于多个不同的文件夹类别。

2.2.15输入新病人资料后,无需退出病人管理系统可直接进入EEG 采集及回顾软件。

2.2.16资料管理系统中自带刻录DVD工具，刻录后的病人脑电图信息可自动保留条目标识及光盘编号。

2.2.17视频脑电图数据格式为DVD格式。

2.2.18刻录后的光盘具备回放功能，可在普通电脑上回顾、再分析和测量。

2.2.19具备中文报告生成系统，有超文本及WORD两种报告格式。

2.2.20 可剪辑波形并粘贴在中文报告上，与中文报告同页打出。

2.2.21数据可以EDF、EDF +、ASCII格式导出。

2.3 可与Eprime或Besa等软件结合开展专题研究或临床应用。

（三）主要配置：

1.  64通道放大器：1个。

2.   台车：1辆。

3.  隔离变压器：1台。

4.   LED闪光刺激器：1套。

5.  可弯曲放大器支架：1套。

6.  视频采集系统：1套。

7.  Ag/AgCl 盘状电极：60根。

8.   EEG、NET 脑电采集回放软件：1套。

9.   2D/3D地形图&频谱分析系统： 1套。

（四）、设备售后服务：

1.质保期一年，免费维修维护。终身保修。

2.免费培训技术人员。

第三包 品目3-2 肌电诱发电位仪

（一）、数量：1台

（二）、技术参数

1. 工作站：

1.1 硬件参数：

1.1.1 CPU：i5或以上新能。

1.1.2 内存≥4G、硬盘≥2T。

1.1.3显示器≥24”。

1.1.4打印机：彩色喷墨打印机。

1. 2软件功能：

1.2.1听觉诱发电位：包括脑干听性反应，脑干诱发听觉反应中、长潜伏期，耳蜗电图，40Hz反应，听阈测试功能等。

1.2.2体感诱发电位：包括上、下肢体感诱发电位、脊髓、三叉诱发、皮结体感诱发电位等。

1.2.3视觉诱发电位：包括翻转模式（棋盘格）诱发电位、眼罩诱发电位、外接刺激器视觉诱发电位等。

1.2.4 运动诱发电位：刺激运动皮质在对侧靶肌记录到的肌肉运动复合电位；检查运动神经从皮质到肌肉的传递、传导通路的整体同步性和完整性。

1.2.5 神经传导：包括运动神经传导速度、感觉神经传导速度、自编神经功能测试 、F波、H反射、瞬目反射、重复神经刺激、衰减实验、微移电位、皮肤交感反应SSR、RR间期等。

1.2.6 认知研究：P300。

1.2.7肌电图：包括定量肌电图、静息电位、多个运动单元电位 、干扰相分析、运动单位计数等。

1.2.8多运动单位电位分析：从EMG相位延迟中分解信号，匹配模板，并提取、鉴别、分类运动单位动作点位，从中提取≥20个典型运动单位。实时或线下分析获取的运动单位，编辑其特征、概要显示。

1.2.9其他软件功能：

1.2.9.1内置病人数据库及正常人参照值。

1.2.9.2具备神经肌肉三维引导图。

1.2.9.3 具备NCV, RNS, Blink Reflex, Collision, SSR，F, H, EP, MEP项目左右侧对比功能。

1.2.9.4 系统数据库兼容医院电子信息系统。

2. 放大器

2.1 通道数：≥22通道，其中单极通道≥20个， DIN通道≥2个；DIN通道可扩展到≥6个。

2.2放大器与工作站联接方式：网络传输。

2.3 放大器与刺激器采用一体化设计，有公共记录参考输入端。

2.4 输入电阻：双极≥1000MΩ，单极≥180MΩ。

2.5 噪音：≤0.3uVrms。

2.6 共模抑制比：≥120dB。

2.7 输入范围：双极0-250mVpp，单极0-16mVpp。

2.8灵敏度：0.5-500μV/div范围内≥13挡可选；1-20 mV/Div≥5挡可选。

2.9低通滤波：20-700 Hz范围内≥7挡可选；1-20 kHz范围内≥7挡可选。

2.10 高通滤波：Off，0.1-700 Hz范围内≥15挡可选, 1-3 kHz范围内≥3挡可选。

▲2.11 A/D 转换器：双极≥24 bit，单极≥16bit。

2.12扫描速度：100-500μs/div范围内≥4挡可选；1-50ms/Div范围内≥7挡可选；0.1-2 s/Div范围内≥5挡可选。

3. 电刺激器

▲3.1 电刺激器≥5通道，恒流、恒压可调节。

3.2 脉冲宽度： 50-1000 us ，调节步长≤50 us。

3.3 刺激强度：0-100mA，调节步长≤0.1 mA。

3.4 频率：0.1-100 Hz，调节步长≤0.1 Hz。

3.5 输出极性：正、负、双相，交替。

3.6输出模式：单、交替、突发、串、冲撞。

4. 声音刺激器

4.1 头戴式耳机。

4.2 刺激强度：0-130dB。

4.3 刺激类型：滴答音、爆破音、纯音等。

4.4 部位：左耳，右耳或双耳。

4.5 滴答音：≤100us 方波滴哒声，疏波、密波、交替波。

5. 视觉刺激器

5.1 翻转式。

5.2 视野：全野，左半，右半，上半，下半，左上，左下，右上，右下野。

5.3 图型：棋盘格，水平线，垂直线。

6. 脉冲磁场发生器：

6.1 用途：用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定及治疗。

6.2 输出脉冲频率（刺激频率）：0～10Hz ，连续可调。

6.3 磁感应强度最大变化率：≥50KT/s。

6.4 双相波单边脉冲宽度： 100～200μs。

6.5 通过EMC电磁兼容性测试。

6.6开放式技术平台，具备触发输入输出通用接口。

6.7半导体冷却系统，动态实时降温，整机中不含有任何液体成份。

6.8 刺激线圈可以随意插拔。

（三）主要配置

1. 工作站：1套。

2. 台车：1辆。

3. 放大器：1个。

4. AC/DC适配器：1台。

5.刺激器、耳机：1套。

6. 刺激转换盒：1个。

7. 脚踏开关：1个。

8. 脉冲磁场刺激器：1套。

8.1 刺激发生器：1个。

8.2刺激线圈：1个。

8.3专用推车：1辆。

8.4 刺激线圈支架：1个。

8.5刺激定位帽10个。

9.肌电诱发电位软件和操作系统1套。

（四）设备售后服务：

1.质保期一年，免费维修维护。终身保修。

2.免费培训技术人员。

第三包 品目3-3 一体化运动心肺诊断车

（一）数量：1套

（二）技术参数：

1.资质文件要求

1.1 具备ISO9001认证。

1.2投标设备具备医疗器械注册证，提供检测报告。

2. 运动心肺：

2.1 流量传感器：

▲2.1.1永久双向数字涡轮式，非消耗材料；运动肺与静态肺使用同一类型流量传感器（提供证明材料）。

2.1.2 流速测量范围：0.3-20L/S；分辨力≤ 4ml（核实单位）。

2.1.3通气量测量范围：0-300 升/分钟；精确度±3%以内。

2.1.4 阻力≤ 0.7cmH20 s/L。

2.2 独立一氧化碳传感器：

2.2.1非色散红外，永久使用，非电化学原理。

2.2.2 检测范围：0-0.3%；反应时间≤ 200毫秒；精确度±0.003%以内。

2.3 甲烷传感器：

2.3.1独立甲烷传感器，非同时分析CO、CH4、C2H2的多气体分析器。

2.3.2 非色散红外，永久使用。

2.3.3检测范围：0-0.3%；反应时间≤200毫秒；精确度±0.003%以内。

2.4 氧传感器：

2.4.1 顺磁，永久使用，非电化学原理。

2.4.2 检测范围：0–100%；反应时间≤ 120毫秒；精确度±0.03%以内。

2.5二氧化碳传感器：

2.5.1 红外数字式，永久使用。

2.5.2 检测范围：0-10%；反应时间≤ 120毫秒；精确度±0.03%以内。

2.6 气体采样：每次一口气呼吸过程中均进行呼出气干燥。

2.7环境传感器：

2.7.1 温度测量范围：0-50ºC。

2.7.2 气压测量范围：400-800 mmHg。

2.7.3 湿度测量范围0-100%，精确度±0.003。

2.8 配有≥3升校正筒进行质量控制。

2.9 软件：

2.9.1 Windows7或以上中文操作系统。

2.9.2具有中国人预计值、病人数据管理管统、预计値和实测值的自动比较功能。

2.9.3测试期间实时显示FVC、SVC、ERGO图形、报表及流量—容积环。

3. 运动心电测试：

3.1无线遥测十二导联运动心电测试系统。

3.2 运动心电测试系统与多功能肺测试仪为同一品牌，可以与运动心肺功能测试系统同步测试。

3.3 具备工作站测试软件，可与工作站相连接，同步测试及数据传输处理。

3.4具备USB接口，可连接打印机，打印测试报告。

3.5标准极：AHA 或 IEC。

3.6电极数量：≥10个。

4. 功率单车：

4.1 功率单车与多功能心肺测试仪为同一品牌。

4.2 可以与运动心肺功能测试系统同步测试；。

4.3 坐鞍高度可调节。

4.4手把角度调节：≥360°。

4.5 自定义功率方案≥10个。

4.6 用户可自定义运动方案。

4.7具备多种心脏康复的运动方案。

4.8负荷范围：6-999W。

4.9自带液晶显示屏。

5. 运动血压测试：

5.1 采用听诊、R波门控及K音分析技术，用于所有静态和运动测试。

5.2 测量范围：收缩压50-280mmHg，舒张压20-150mmHg。

5,3 心率：40-200 次/分钟。

6. 测试项目及功能

6.1 肺通气功能测定：包括FVC、SVC、 FEV1、PEF、PIF、FEV1/FVC%、FEV1/VC%、FEF25-75%、MEF25%、MEF50%、MEF75%、FET100%、VEXT、FIVC、EVC、ERV、IRV、VE、Rf、Vt、Ti/Ttot、MVV等参数。

6.2 气道激发试验测定（气道收缩／气道扩张试验）：

6.2.1具备气道激发附件，配合支气管激发试验使用。

6.6.2 可将药物压缩至微粒状态，使小气道完全吸收药物。

6.6.3测试项目：包括PD10， PD15， PD20等测试。

6.3 肺弥散功能测定

6.3.1 标准一口气法。

6.3.2 重复呼吸弥散：无需病人配合，适合COPD重症病人测试。

6.3.3弥散测试前无需进行肺通气量预备测试检查。

6.3.4具备正式测试前的模拟训练软件。

6.3.5 测试项目：包括EVC、ERV、Vt、FiO2、DLCO、DLCO(CORR)、 DLCO/VA、FICO、FiCH4、FaCO、FaCH4、Breathold、VA、Hb、Sample Vol、Washout Vol、IVC(DLCO)、DLCO3eq、DLCOmean、DLCO/VAmean等

6.4 残气测定功能：甲烷稀释法，测试项目包括RV(DLCO)、RV/TLC、RV/TLC(DLCO)、TLC(DLCO)等。

6.5 运动心肺功能

6.5.1无氧阈测定：AT值。

6.5.2具备运动营养代谢测试功能，测试项目包括FAT、 CHO、PRO、npRQ、Exercise等。

6.5.3运动心肺功能测定项目：包括VO2、VCO2、VE、TI、TE、Ttot、Vt、FetO2、FetCO2、R、VE、FeO2、FeCO2、VD/Vt、PaCO2、P（a-et）CO2、PAO2、VE/VO2、VO2/HR、VO2/kg、BP、O2 PLUSE、WATT、RQ、AT、MET、BR、VEmax、VO2@AT、VEmax、 Rfmax、 BR、Vtmax、REE 等。

6.5.4具备一口气呼吸数据分析功能。

6.5.5具备心率、心输出量、动态血压、血氧饱和度监测功能。

6.5.6具备测试数据平滑处理功能。

6.5.7标准预计值：VEmax、VO2@AT、VEmax、Rfmax、HRmax、BR、HRR、VO2/HRmax、Vtmax、REE等。

7. 工作站：

7.1 CPU：i5或以上性能。

7.2 内存≥8G、硬盘≥1T。

7.3显示器≥22吋。

7.4打印机：彩色喷墨打印机。

8.升级功能：可升级为专用营养代谢头罩测试传感器。

（三）、主要配置：

1. 主机： 1台。

2. 流量传感器：2个。

3. 面罩：2个。

4. 头帽：2个。

5. 呼吸气阀：1个。

6. 鼻夹：2个。

7. 心率发射接收器：1个。

8. 校正筒：1个。

9. 环境探测头：1个。

10.台车：1辆。

11. 活动支撑臂：1个。

12.成人纸吹管：500个。

13. 橡胶过滤吹管：50个。

14. 橡胶管：50个。

15. 十二导联运动心电及附件：1套。

16. 功率单车及附件：1套。

17. 血氧探头：1个。

18. 动态血压：1套。

19. 工作站：1套。

20. 稳压电源：1台。

21. 气体+压力表：2套。

22. 运动心肺评测软件：1套。

（四）、设备售后服务：

1.质保期一年，免费维修维护。终身保修。

2.免费培训技术人员。

第三包 品目3-4心肺功能检测仪

（一）、数量：1套

（二）、技术参数：

1.资质文件要求

1.1 通过ISO9001国际认证。

1.2投标设备具备医疗器械注册证，提供检测报告。

2. 运动心肺参数

2.1流量传感器：

2.1.1永久双向数字涡轮式，并非消耗材料； 运动肺与静态肺使用同一类型流量传感器。（提供证明材料）。

2.1.2流速测量范围： 0.3-20L/S；分辨力≤ 4ml。

2.1.3通气量范围：0-300 升/分钟；精确度±3%。

2.1.4 阻力≤ 0.7cmH20 s/L。

2.2 独立一氧化碳传感器：

2.2.1非电化学原理，非色散红外，永久使用。

2.2.2测量范围：0-0.3%；反应时间≤ 200毫秒；精确度±0.003%以内。

2.3 甲烷传感器:

2.3.1 独立甲烷传感器，非同时分析CO、CH4、C2H2的多气体分析器。

2.3.2非色散红外，永久使用。

2.3.3 测量范围：0-0.3%；反应时间≤200毫秒；精确度±0.003%以内。

2.4 氧传感器：

▲2.4.1顺磁原理，非电化学原理，永久使用。

2.4.2 检测范围：0–100%；反应时间≤ 120毫秒；精确度±0.03%以内。

2.5 二氧化碳传感器：

2.5.1 红外数字式，永久使用。

2.5.2 测量范围：0-10%；反应时间≤ 120毫秒；精确度±0.03%以内。

2.6 气体采样：每次一口气呼吸过程中均进行呼出气干燥。

2.7 环境传感器：

2.7.1温度测量范围：0-50ºC。

2.7.2气压测量范围：400-:800 mmHg。

2.7.3 湿度测量范围0-100%；精确度±0.003以内。

2.8 配有≥3升校正筒进行质量控制。

2.9软件功能：

2.9.1 Windows7或以上中文操作系统。

2.9.2具备中国人预计值、病人数据管理管统、预计値和实测值的自动比较功能。

2.9.3 测试期间实时显示FVC、SVC、ERGO图形、报表及流量—容积环。

3.运动心电测试系统

3.1无线遥测十二导联运动心电测试系统。

3.2 运动心电测试系统与多功能肺测试仪为同一品牌，可以与运动心肺功能测试系统同步测试。

3.3 具备工作站测试软件，可与工作站相连接，同步测试及数据传输处理。

3.4具备USB接口，可连接打印机，打印测试报告。

3.5 标准极：AHA 或 IEC。

3.6 电极数量：≥10个。

4. 功率单车

4.1 可以与运动心肺功能测试系统同步测试；与多功能心肺测试仪为同一品牌。

4.2 坐鞍高度可调节。

4.3 手把角度调节≥360°。

4.4 自定义的功率方案≥10个。

4.5 用户可自定义运动方案。

4.6支持多种心脏康复的运动方案。

4.7 负荷范围：6-999W。

4.8彩色液晶显示屏≥22吋。

5. 运动跑台参数

5.1 减振传送带运转平稳，可根据病人在平板上的位置，自动调速。

5.2 数据管理：运动软件在测试期间配合运动方案，控制跑台的速度与坡度同步测试。

5.3 跑带面积：≥150厘米×50厘米。

5.4 平面最大负重≥200kg。

5.5 外型尺寸：≤210厘米×85厘米×140厘米。

5.6 接口：RS-232接口。

5.7速度调节范围：0–18公里/小时。

5.8坡度调节范围：0 - 20度。

5.9加速度：≥7挡可选。

5.10 电机功率≤3.0HP。

5.11 预设训练程序≥6个，测试程序≥10个，自定义训练程序≥8个。

5.12电源：AC 220V±10%，50 Hz±2%。

6. 运动血压测试参数

6.1采用听诊、R波门控及K音分析，用于所有静态和运动测试。

6.2 测量范围：收缩压：50-280mmHg，舒张压20-150mmHg。

6.3 心率：40-200 次/分。

7. 全身康复训练器参数

7.1 最大承重≥150Kg。

7.2 适合身高：140cm～190cm。

7.3 扶手长度可调节，调节范围≥300mm。

7.4 座椅

7.4.1 旋转角度：≥180度，可锁定。

7.4.2座椅距离可调节，调节范围≥250mm。

7.5 抗阻式全身有氧运动：≥15级阻力可调，可锻炼躯干和四肢大部分肌群，提高心血管和肌肉功能。

8. 测试项目及功能

8.1 肺通气功能测定：包括FVC、SVC、 FEV1、PEF、PIF、FEV1/FVC%、FEV1/VC%、FEF25-75%、MEF25%、MEF50%、MEF75%、FET100%、VEXT、FIVC、EVC、ERV、IRV、VE、Rf、Vt、Ti/Ttot、MVV等参数。

8.2气道激发试验测定（气道收缩／气道扩张试验）：

8.2.1具备气道激发附件，配合支气管激发试验使用。

8.2.2可将药物压缩至微粒状态，使小气道完全吸收药物。

8.2.3检测项目：包括PD10、 PD15、PD20等。

8.3 肺弥散功能测定

8.3.1标准一口气法。

8.3.2重复呼吸弥散：无需病人配合，适合COPD重症病人测试，弥散测试前无需进行肺通气量预备测试检查。

8.3.3具备正式测试前的模拟训练软件。

8.3.4测试项目：包括EVC、ERV、Vt、FiO2、DLCO、DLCO(CORR)、 DLCO/VA、FICO、FiCH4、FaCO、FaCH4、Breathold、VA、Hb、Sample Vol、Washout Vol、IVC(DLCO)、DLCO3eq、DLCOmean、DLCO/VAmean等。

8.4 残气测定功能：甲烷稀释法，测试项目包括RV(DLCO)、RV/TLC、RV/TLC(DLCO)、TLC(DLCO)等。

8.5 运动心肺

8.5.1具备无氧阈测定功能，测试项目包括AT值。

8.5.2具备运动营养代谢测试功能，测试项目包括FAT、 CHO、PRO、npRQ、Exercise等。

8.5.3运动心肺功能测定项目：包括VO2、VCO2、VE、TI、TE、Ttot、Vt、FetO2、FetCO2、R、VE、FeO2、FeCO2、VD/Vt、PaCO2、P（a-et）CO2、PAO2、VE/VO2、VO2/HR、VO2/kg、BP、O2 PLUSE、WATT、RQ、AT、MET、BR、VEmax、VO2@AT、VEmax、 Rfmax、 BR、Vtmax、REE 等。

8.5.4具备一口气呼吸数据分析功能。

8.5.5具备心率、心输出量、血氧饱和度监测。

8.5.6具备测试数据平滑处理功能。

8.5.7标准预计值：VEmax、VO2@AT、VEmax、Rfmax、HRmax、BR、HRR、VO2/HRmax、Vtmax、REE等。

9. 工作站：

9.1 CPU：i5或以上性能。

9.2 内存≥8G、硬盘≥1T。

9.3显示器≥22吋。

9.4打印机：彩色喷墨打印机。

10.升级功能：可升级为专用营养代谢头罩测试传感器。

（三）、主要配置：

1. 主机：1套。

2. 流量传感器：2个。

3. 面罩：2个。

4. 头帽：2个。

5. 呼吸气阀：1个。

6. 鼻夹：2个。

7. 心率发射接收器：1个。

8. 校正筒：1个。

9. 环境探测头：1个。

10. 台车：2辆。

11. 活动支撑臂：1个。

12. 成人纸吹管500个。

13. 橡胶过滤吹管50个。

14. 橡胶管50个。

15. 十二导联运动心电及附件：1套。

16. 功率单车及附件：1套。

17. 血氧探头：1个。

18. 动态血压：1套。

19. 运动跑台：1套。

20. 工作站：1套。

21. 稳压电源：1套。

22. 气体+压力表：2套。

23. 全身康复训练器：1套。

24 运动心肺评测软件1套。

（四）设备售后服务：

1.质保期一年，免费维修维护。终身保修。

2.免费培训技术人员。

第三包 品目3-5肺功能检查仪

（一）设备数量：1台

（二）、技术参数：

1.资质要求：

1.1 具备ISO9001认证。

1.2投标设备具备医疗器械注册证，提供检测报告。

2. 运动心肺参数

2.1流量传感器：

2.1.1永久双向数字涡轮式，并非消耗材料； 运动肺与静态肺使用同一类型流量传感器。（提供证明材料）。

2.1.2流速测量范围： 0.3-20L/S。

2.1.3通气量范围：0-300 升/分钟；精确度±2%以内。

2.2一氧化碳传感器：

2.2.1独立一氧化碳传感器（提供证明材料）。

2.2.2非电化学原理，非色散红外，永久使用。

2.2.3测量范围：0-0.3%；反应时间≤ 200毫秒；精确度±0.003%以内。

2.3 甲烷传感器：

2.3.1独立甲烷传感器，非同时分析CO、CH4、C2H2的多气体分析器（提供证明材料）。

2.3.2 非色散红外，永久使用。

2.3.3检测范围：0-0.3%；反应时间≤200毫秒；精确度±0.003%以内。

2.4环境传感器：

2.4.1温度测量范围：0-50ºC。

2.4.2气压测量范围：400-:800 mmHg。

2.4.3 湿度测量范围0-100%；精确度±0.003以内。

2.5体描模块：

2.5.1尺寸≤95×80×175cm。

2.5.2舱体压力传感器类型：压阻。

2.5.3舱体压力传感器范围：±1cm H2O。

2.5.4舱体压力传感器分辨率：≤0.05cm H2O。

2.5.5容积：≥850升。

2.6配有校正筒进行质量控制（提供证明材料）。

2.7软件功能：

2.7.1 Windows7或以上中文操作系统。

2.7.2具备中国人预计值、病人数据管理管统、预计値和实测值的自动比较功能。

3. 测试项目：

3.1. 肺通气功能测定：包括FVC、SVC、FEV1、PEF、PIF、FEV1/FVC%、FEV1/VC%、FEF25-75%、Vmax25%、Vmax50%、 Vmax75%、FET100%、VEXT、FIVC、EVC, ERV、IRV、VE、Rf、Vt、Ti/Ttot、MVV等。

3.2气道激发试验测定（气道收缩／气道扩张试验）：

3.2.1具备气道激发附件，配合支气管激发试验使用。

3.2.2可将药物压缩至微粒状态，使小气道完全吸收药物。

3.2.3检测项目：包括PD10、 PD15、PD20等。

3.3 肺弥散功能测定

3.3.1标准一口气法。

3.3.2重复呼吸弥散：无需病人配合，适合COPD重症病人测试，弥散测试前无需进行肺通气量预备测试检查。

3.3.3具备正式测试前的模拟训练软件。

3.3.4测试项目：包括EVC、ERV、Vt、FiO2、DLCO、DLCO(CORR)、 DLCO/VA、FICO、FiCH4、FaCO、FaCH4、Breathold、VA、Hb、Sample Vol、Washout Vol、IVC(DLCO)、DLCO3eq、DLCOmean、DLCO/VAmean等。

3.4 残气测定功能：甲烷稀释法，测试项目包括RV(DLCO)、RV/TLC、RV/TLC(DLCO)、TLC(DLCO)等。

3.5 体描模块静态容量测试：包括TGV、TLC、RV、RV/TLC、IC、IRV、Vt、RF_raw、RAW_kpa、GAW_kpa、sRAW_kpa、sGAW_kpa、kVp、Rsys……。

3.6 体描模块呼吸力学测试：包括RAW、SRAW、GAW、SGAW。

3.7 具备体描法气道阻力测量功能。

4.工作站：

4.1 CPU：i5或以上性能。

4.2 内存≥8G、硬盘≥1T。

4.3显示器≥22吋。

4.4打印机：彩色喷墨打印机。

5. 可升级为营养代谢头罩测试，非额外购置独立操作模块，与主机为一体化设备。

（三）、主要配置：

1. 主机：1套。

2. 体描箱及附件：1套。

3. 流量传感器：2个。

4. 呼吸阀门：1套。

5. 鼻夹：2个。

6. 推车：1 辆。

7. 活动支撑臂：1个。

8. 校正筒：1个。

9. 稳压电源：1台。

10. 纸吹管：500个。

11.橡胶过滤吹管：50个。

12. 橡胶管50个。

13. 工作站：1套。

14. 气体+压力表2套。

15.运动心肺评测软件1套。

（四）、设备售后服务：

1.质保期一年，免费维修维护。终身保修。

2.免费培训技术人员。

第三包 品目3-6多导睡眠监测系统

（一）、数量：3套

（二）、用途：睡眠呼吸暂停、睡眠和梦境研究、抑郁症、失眠症、高原生活的适应性研究与高原反应症状的康复研究。

（三）、技术参数：

1. 设备软件：包括脑电、眼动、肌电、口鼻气流、胸式呼吸、腹式呼吸、血氧、心电、鼾声等软件。

2. 基本功能

2.1脑电系统主机， PSG多功能放大器≥84通道。

2.2具备≥64通道脑电采集与回放分析功能，可以独立分析脑电。

2.3 ≥64导脑电同步的多导睡眠信号采集与回放分析。

2.4具备病例数据库及自动报告系统。

3. 主机系统：

3.1 CPU:酷睿双核或以上性能，主频≥3.0GHz。

3.2 内存≥8G ,硬盘≥1T, 网卡，DVD-RW驱动器。

3.3 彩色液晶显示器≥24英寸。

3.4  WINDOWS 7 32位或以上操作系统。

3.5具有医用安全隔离电源。

4. 放大器

4.1脑电通道≥64通道，DC通道≥8通道，生理电扩展通道≥12通道。

4.2 可记录脑电、眼动、肌电、口鼻气流、胸式呼吸、腹式呼吸、CPAP气流，CPAP压力、鼻气流压力、血氧、心电、鼾声、体位、PH、ETCO2等多种生理电信号完成多导睡眠监测。

4.3 具有环境光检测器。

4.4 放大器具备外接头盒接口，可外接头盒进行脑电及生理电记录。

▲ 4.5每通道采样频率：≥4000Hz。

4.6  A/D转换≥18bit；

4.7 共模抑制比≥115 dB；

4.8 噪声电平≤2uV（峰峰值）。

▲4.9放大器内置阻抗测试模块，具有电极阻抗检测、报警功能，阻抗测试数据可保存。

4.10 放大器到主机采用网络传输模式（非USB）；支持网络连接与患者数据同步。

4.11放大器具备多个个工作状态指示灯，显示放大器通电、记录、通信等工作状态。

4.12放大器通电状态下断开放大器再连接，脑电采集自动恢复。

5. 脑电及多导睡眠记录和分析软件：

5.1具备≥2种睡眠周期分析方法，具备不同患者的分期标准。采用不同的灵敏度和扫描速度同屏显示不同性质的信号。

5.2具备脑电采集、回放、分析、测量功能。

5.3 具备脑电报告生成和编辑功能；具备事件标记功能。

5.4 网络化数据库管理，可排序、搜索。

5. 5具备在线/离线自动睡眠事件检测功能，包括眼动、呼吸、肌电、腿动、血氧、体位、鼾声、PH、ETCO2等。

5.6 可自定义导联，脑电数据可进行同屏不同导联对比，同屏可显示≥5种不同导联脑电波形。

5.7 程控放大器，可定义每导放大器的采集参数。

▲5.8具备生理信号生物定标功能。

5.9具备数值显示窗口，实时显示血氧、心率、体位、PH值、ETCO2等数值。

5.10可自定义睡眠报告模板。

5.11数据共享功能：可在普通PC上回放睡眠数据。

5.12 具备长程图谱浏览分析功能，可在同一屏幕上同时显示≥100页脑电数据。

5.13 具备特殊脑电片段标记和拼接显示功能。

▲5.14 高级测量工具：可选取单个或多个波同时测量，自动测量波幅、频率、周期参数。

（四）、主要配置（单套）：

1. 主机：1台。

2. 仪器推车：1辆。

3. 黑白激光打印机：1台。

4. 放大器：1个。

5. 盘电极：1套。

6. 胸、腹呼吸传感器及绑带：各1套。

7. 口鼻气流传感器（热敏式）：1套。

8. 口鼻气流压力传感器：1套。

9. 体位传感器：1套。

10. 鼾声传感器：1套。

11. 血氧传感器：1套。

12. 心电电极及电缆线：1套。

13. 多导睡眠监测系统诊断软件：1套。

（五）、设备售后服务：

1. 质保期一年，免费维修维护。终身保修。

2. 免费培训技术人员。

第三包 品目3-7无创颅压检测仪

（一）、数量：1套

（二）、技术参数：

1. 推车触摸式一体式。

2. 硬件定时时基：误差值≤0.0125µs。

3. 共模抑制比≥125dB。

4. 放大倍数≥20,000倍。

5. 带宽：1-300 Hz。

6. 刺激光源：≥24个LED。

7. 刺激光源发光模式：闪光频率≥6种+脉冲宽度≥9种+脉冲次数≥20种，多模式组合。

8. 具备零点地悬浮技术，无需单独接地端。

9. 拾取电极：四点电极。

10. 刺激眼罩：亮度可调。

11. 具备血流动力学参数实时颅内压分析功能。

12. 颅内压检测范围：0—≥1300mmH2O。

13. 单次检测时间≤1min，可连续检测。

14. 误差系数≤9.9%。

15. 变异系数≤2%。

16. 具备闪光视觉诱发电位方法。

17. 具备电极接触效果实时测试功能。

18. 具备视觉诱发电位N2波自动识别功能。

19. 具备自适应实时显示功能。

20. 单次和最后FVEP信号可同步显示。

21. 具备患者信息管理和查询功能。

22. 具备颅内压变化趋势和波动分析功能。

23. 具备脑灌注压和颅内压同步显示功能。

24. 具备颅内压检测报告、趋势分析报告等多种报告形式。

25. 具备线帮助功能。

26. FVEP和TCD信号频谱指标综合诊断颅内压。。

27. 具备脑灌注压换算功能。

（三）、主要配置

1. 颅内压主机：1台。

2.  TCD模块：1套。

3. 闪光刺激眼罩：1套。

4. 电极头套+连接线（易耗品）：5套。

5. 2M超声探头：1个。

6. 彩色喷墨打印机：1台。

7. 颅内压综合检测分析仪软件：1套。

（四）、设备售后服务：

1. 质保期一年，免费维修维护。终身保修。

2. 免费培训技术人员。

第三包 品目3-8心理CT测评系统

（一）、数量：1套

（二）、技术参数

1．心理CT主控机：

1.1系统包含≥12种专业报告模块。

1.2 触摸显示屏≥20吋。

1.3系统包含红外感应模块、数据分析模块、数据打印模块、数据储存模块、数据查询模块、数据统计模块、数据周期汇总模块、无线发射模块、意外断电保护模块等。

1.4 系统采用浏览器终端通讯技术。

2．固定测查终端机：

2.1 采用专用主机加触摸显示屏显示。

2.2 电源：AC 220V±10% ，50Hz±10%。

2.3 触摸显示屏≥20吋。

2.4 具备人机互动模块、红外扫描模块、数据采集模块、数据储存模块、数据交换模块，多媒体语音模块等。

2.5 可将测查数据传输到主控机。

3. 移动测查终端机参数

3.1 采用移动平板电脑，系统配备≥100套心理量表。

3.2显示屏幕≥8英寸，存储≥16G。

3.3可以没有网络信号的环境下会诊、测查，有网络信号后可将测试结果报告可上传到主控机打印。

4. 检测版本：170题-560题范围内，可选择≥4种不同数量题目的测试版本。

▲5. 通过心理CT 的≥200题模块一次检测，可获得被试者≥300个心理指标的结果分析。

6. 心理CT报告可提供中国人≥6个基本人格因子量表，包括精神质、神经质、内向-外向、装好-装坏、男子气-女子气、非社会化等。

7. 专业报告版本≥12种，至少包括精神卫生、心理咨询、综合医院、司法鉴定、护理诊断、学生咨询、人力资源报告。

8. 可以临床预测自杀、暴力、吸毒、酗酒等。

▲9．提供多量表控制的测试效度检查和提示。

10. 测查语言与常模：能够提供中文指导语，提供中美常模结果对照。

11. 系统支持多量表同时授权。

12. 报告提供临床辅助诊断意见，预测被检测人可能是正常、抑郁或焦虑障碍、精神性障碍的百分比。

13. 系统包含成套认知评估模块，使用范围：10-90岁中国人常模，评估测试具备≥7个分测试，至少包括数字复制、汉字比较、心算、汉字旋转、数字广度、字词再认、图形再认。在分测验测试完成后，提供总的量表分，可以提示总的认知缺损程度。

14. 系统包含认知训练模块，可以记录脉搏信息和心率变异分析曲线，根据曲线不同，系统自动出现不同的训练flash动画、训练场景、音乐等。

15. 除系统原有量表之外，可根据客户要求增添量表。

16. 提供配套心理CT系统手机微信版（软件）。

17.其它量表：

17.1 认知测查：威斯康星卡片分类测验（WCST）；瑞文推理测验（RAVEN）；伦敦塔（TOL）。

17.2 司法鉴定测查：二项数字迫选。

17.3成人测验：神经精神科问卷（NPI）；简明精神症状评定量表（BPRS）；治疗副反应量表（TESS）；阳性阴性症状量表（PANSS）；汉密尔顿焦虑量表（HAMA）；汉密尔顿抑郁量表（HAMD）；躁狂量表（BRMS）；焦虑自评量表（SAS）；抑郁自评量表（SDS）；自杀态度问卷（QSA）；防御机制问卷（DSQ）；自尊量表（SES）；症状自评量表（SCL－90）；Epworth嗜睡量表（EPSS）；匹兹堡睡眠质量量表(PSQI)；临床疗效总评量表（CGI）；生活质量测定量表简表（GQOLI）；惧怕否定评价量表（FNE）等。

17.4 儿童测查：Achenbach儿童行为量表（CBCL）；Conners儿童行为问卷（教师版）；Conners儿童行为问卷（父母版）；儿童感觉统合量表；UCLA孤独量表（UCLA）；青少年生活事件量表（ASLEC）等。

17.5 老年测查：简易智力检查（MMSE）；日常生活能力测验（ADL）；老年谵妄测验（CAM-CR）；老年抑郁量表（GDS）；蒙特利尔认知评估量表（MOCA）；Hachinski缺血量表等。

17.6 护士测查：护士观察量表（NOSIE）；护士用简明精神症状评定量表（N-BPRS）等。

17.7 团体智力测验；爱德华个性偏好测验；气质问卷；心理健康测查表；大学生心理健康调查表；一般健康问卷；康奈尔医学指数；BECK抑郁量表；流调用抑郁自评量表；纽卡斯尔抑郁诊断量表；焦虑状态询问表；焦虑习性调查；贝克焦虑量表；社交焦虑量表；艾克森情绪稳定性量表；社交回避及苦恼量表；情绪-社交孤独问卷；医院焦虑抑郁量表；精神症状全面量表；副反应量表；抗抑郁药副反应量表；锥体外西副反应量表；社会功能缺陷量表；Yale-Brown强迫评定量表；密西根酒精调查表；老年临床评定量表；长谷川痴呆量表；纽芬兰纪念大学幸福度；生存质量测定量表；女性性满意度指数；男性性满意度指数；阴茎勃起功能障碍指数问卷；个人评价问卷；A型行为；疲劳量表；阿森斯失眠量表；防御方式问卷；应付方式问卷；生活支持评定量表；简易应对方式；家庭环境量表；OLSON婚姻质量问卷；生活满意度量表；生活满意度指数A；生活满意度指数B；情感量表；总体幸福感量表；健康问卷调查；霍兰德职业兴趣测验；多动症诊断量表；职业兴趣调查问卷；青少年生活事件量表；父母养育方式评价量表；儿童期孤独症评定量表；儿童孤独症家长评定量表；婚姻满意度调查；艾森克个性测验（儿童）；睡眠状况自评量表；智残评定量表等。

（三）、主要配置：

1. 主控机 ：1台。

2. 固定测试终端机：1台。

3. 移动测试终端机：1台。

4. 黑白激光打印机：1台。

5.心理CT测试系统软件：1套。

6. 手机微信版测试软件（网络版）：1套。

（四）、设备售后服务：

1.质保期一年，免费维修维护。终身保修。

2.免费培训技术人员。

第四包 品目4-1可穿戴缺血预适应仪

（一）、设备数量：300套

（二）、技术参数

1.功能要求

1.1 训练及测量参数可通过蓝牙、GPRS或wifi实时传回研究数据平台。

1.2 可穿戴、佩戴，方式可选。

1.3具备双重过压、超时保护功能。

1.4 训练部位：双上臂式，能测试受试者的血压收缩压、舒张压、心率。

1.5 可预设自适应训练参数，自动计算最佳参数。

1.6能存储和记忆受试者≥50次的各项测试指标值。

1.7 受试者在训练过程中有不能耐受或意外，能一键终止。

2.性能指标

2.1回传参数：设定值、实际运行值、收缩压、舒张压、心率、工作时倒计数、倍率、压迫时间、释放休息时间；电池信息。

2.2当受试者使用不正确时有出错提示。

2.3 测量范围：压力测量范围0~330 mmHg、血压测量范围：30~270mmHg。

2.4 脉搏测量范围：30~180 次/分。

2.5 当处在不同的血压值时，有灯光或数字闪烁提示。

2.6 测量精度：±5mmHg以内（臂带压力）、±1以内（脉搏次数）。

2.7加压方式：全自动，过压有保护，欠压自动加压。

2.8 减压方式：均速排气阀，全范围排气速率：3-5mmHg。

2.9 工作电源：内置电池或AC交流适配器。

2.10 预置方案：≥5种。

2.11 训练时间、释放休息时间、循环次数可设定。

3.服务器要求

3.1 CPU：i7或以上性能。

3.2 内存≥32G、硬盘≥256G固态+≥1T，≥5G独显。

3.3显示器≥24吋。

3.4打印机：黑白激光打印机1台。

（三）、主要配置（单套）：

1.双臂主机2台.

2.卡托式臂带2副。

3.可穿戴背心1套。

4.电源适配器1个。

5.服务器：1套。

6 .可穿戴缺血预适应数据收集分析系统：1套。

（四）、售后服务：

1.质保期一年，免费维修维护。终身保修。

2.免费培训技术人员。

第四包 品目4-2缺血预适应仪器

（一）、数量：300套

（二）、技术参数：

1.功能要求

1.1 训练及测量参数可通过GPRS/GSM实时传回研究数据平台。

1.2 仪器时间由联网服务器自动授时。

1.3 具备双重过压、超时保护功能。

1.4训练部位：双上臂式，能测试受试者的血压收缩压、舒张压、心率。

1.5 可预设自适应训练参数，自动计算最佳参数。

1.6能存储和记忆受试者≥50次各项测试指标值。

1.7 受试者在训练过程中有不能耐受或意外，能一键终止。

2.性能指标

2.1显示方式：LCD液晶显示。

2.2显示设定值、实际运行值、收缩压、舒张压、心率、工作时倒计数、倍率、压迫时间、释放休息时间；电池信息。

2.3 当受试者使用不正确时有出错提示。

2.4 测量范围：压力测量范围0~330 mmHg、血压测量范围30~270mmHg。

2.5 脉搏测量范围：30~180 次/分。过压有保护，欠压自动加压。

2.6 当处在不同的血压值时，有灯光或数字闪烁提示。

2.7 测量精度：±5mmHg以内（臂带压力）、±1以内（脉搏次数）。

2.8 加压方式：全自动。

2.9 减压方式：均速排气阀，全范围排气速率3-5mmHg。

2.10 工作电源：内置电池或AC交流适配器。

2.11预置方案：≥5种。

2.12 训练时间、释放休息时间、循环次数可设定。

3.服务器要求

3.1 CPU：i7或以上性能。

3.2 内存≥32G、硬盘≥256G固态+≥1T，≥5G独显。

3.3显示器≥24吋。

3.4打印机：黑白激光打印机1台。

（三）、主要配置（单套）：

1.双臂主机2台.

2.卡托式臂带2副。

3.可穿戴背心1套。

4.电源适配器1个。

5.服务器：1套。

6 .可穿戴缺血预适应数据收集分析系统：1套。

（四）、售后服务：

1. 质保期一年，免费维修维护。终身保修。

2. 免费培训技术人员。

第四包 品目4-3抢救车

（一）、数量：2辆

（二）、技术参数

1. 规格尺寸≥750X450X1000（mm）。

2. 车体由ABS工程材料制成；铝合金立柱。

3. 车体台面为凹形ABS台面。

4. 车身配有≥5层带锁抽屉，可放置针剂、药品、大输液等物品；抽屉材质为ABS工程材料，抽屉内具备3×3分隔片；抽屉采用弹珠静音导轨，抽屉带框可取出。

5. 车体有放置锐器盒位置。

6. 脚轮：≥5吋寸万向轮，2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。

（三）、主要配置（单辆）：

1. 抢救车车体：1台。

2. 利器盒：1个。

3. 除颤平台：1个。

4. 可伸缩式输液架：1个。

5. 双污物桶：1个。

6. 抢救板：1个

7. 电源插板（5联）1个。

8. 电线绕架及电源线：1套。

9. 伸缩副工作台：1个。

10. 文件盒：1个。

（四）售后服务：

1.质保期一年，免费维修维护。终身保修。

2.免费培训技术人员。

第五包 低氧系统（3舱）

（一）、数量：1套

（二）、技术参数：

1. 功能要求：利用人工气调技术和中空纤维膜氮氧分离工艺实现三个舱分别模拟出不同海拔高度，三套机组保证三个舱分别独立调控。

2. 工作流程

2.1使用时，通过中央控制系统设定低氧房间的海拔高度，点击“启动”按钮，自动向各分系统发出指令。

2.2 制氮系统按程序启动制氮设备，并通过配送气系统调控洁净空气与洁净氮气的混合比例，配制出所需氧浓度的低氧新风，送入低氧房间，进而模拟出设定海拔高度的气体环境。同时，将参训人员呼吸产生的二氧化碳及时置换出去，维持室内气体质量。

2.3系统能够实时监测低氧房间内的氧含量与二氧化碳浓度，并通过各房间的分显示屏独立显示，一旦房间内氧浓度低于设定的警戒值时，或者二氧化碳浓度偏高于安全值时，系统自动声、光报警提示，并启动安全保护系统。

2.4可通过操作控制平台进行参数集中设定，实时数据、历史数据、报警信息的查询。

2.5  系统具备密码保护功能。

2.6 还可以通过分显示器、闭路监控系统、计算机等监控终端设备进行显示、远程检控等。

2.7 房间内安装闭路监控系统、应急报警按钮和对讲电话。

3. 系统构成：系统由6个分系统和低氧舱构成，分系统包括中央控制系统、制氮系统、配送气系统、检测显示系统、安全保护系统以及安防系统等构成。

4. 中央控制系统：

4.1 中央控制系统位于监控室内，由控制计算机、打印机等组成。

4.2 中控机以WINDOWS软件为平台，具有彩色动态工艺流程显示、Excel数据表格和曲线显示。

4.3 具备参数设置、数据存储、数据显示、查询历史数据、查询历史报警数据、数据打印等功能。

4.5 用户将设定参数通过网络下传至各子系统，子系统自动完成控制参数的更新。

4.6 运行中，各子系统的运行数据、检测数据、报警数据等通过网络上传给中控机，在中控机内存储。

4.7 主界面：显示当前的日期与时间、低氧房间内设定的海拔高度、以及氧和二氧化碳浓度、温湿度等实时检测数据。

4.8 副界面：包括用户登录、参数设置、数据趋势、报警查询、数据查询等界面。

5. 制氮系统

5.1 制氮系统由制氮检控系统、制氮设备和送气阀门等组成。制氮设备由空气压缩机、中空纤维膜制氮机等组成。

5.2 空压机单元：内置压缩机、冷干机、空气过滤器、油过滤器、油分离器、冷却器等。

5.3 制氮单元：制氮机采用中空纤维膜氮氧分离技术。

6. 配送气系统

6.1 采用开环配气技术，根据设置的海拔高度，自动控制调节氮气与空气新风的混合比例，配制出设定海拔高度的低氧新风，可实现海拔高度的无级调节。

6.2电动阀门作为舱间进出气阀门，内置滤波器控制器，达到电磁兼容性效果。

7. 检测显示系统

7.1 由采气单元、测量单元和数据处理、控制单元构成。

7.2 氧含量检测精度为≤0.1%，二氧化碳检测精度≤10ppm。

7.3 氧含量采用电化学检测，二氧化碳含量采用远红外检测，检测器寿命≥5年。

7.4 采气单元依程序顺序检测各房间的氧和二氧化碳浓度，检测结果上传至中控机进行存储，并在即时数据界面、低氧房间的分显示器进行显示。

7.5 配置多组氧检测单元，实时检测房间内氧含量。

7.6三重氧含量安全检测方法：

7.6.1制氮系统通过氧检测单元监测氮气纯度，当氧含量过低时，系统自动报警提示并停止氮气输出。

7.6.2利用氧检测单元能够对配送气系统配制的低氧新风进行实时检测，当气体氧含量过低会自动实时调控配送气系统。

7.6.3在系统运行过程中，综合监控系统会检测低氧房间内的氧含量，发现氧含量过低，系统自动声、光报警，并立即停止输送低氧新风。

8. 安全保护系统

8.1 多重气体检测保护方法：对制氮系统、配送气系统以及低氧房间内的气体进行检测，当房间内的氧或二氧化碳浓度超标，系统自动报警并采取应急措施，如停止氮气输出、向舱输送低氧新风等，以确保使用安全性。

8.2 在每个低氧舱内，均安装分显示屏，实时显示每个房间的海拔高度和氧含量。

8.3 每个舱均安装闭路监控系统，所有摄像头数据实时传输至监控室内。

8.4每个舱都设有应急报警按钮。

8.5 每个舱备有实时对讲机。

9.低氧系统

9.1脱低氧运动室、低氧运动室、睡眠测试室之间使用互不影响，独立控制。

9.2 控制系统采用可编程逻辑控制器实现自动化控制。每个房间设备可单独操作，也可受监控平台统一控制。

9.3 低氧系统具有统一的监控平台，在此平台上可实现整个低氧系统的全部操作，包括数据监控和管理。

9.4 每个低氧房间均设置一块显示屏，显示房间内当前海拔、氧含量、二氧化碳含量。

9.5 每个房间均设置应急报警按钮。

9.6 每个房间均设置对讲和监控，特殊情况下房间使用人员可通过对讲与监控人员进行沟通，监控人员也可通过监控观察低氧房间内情况。

9.7 低氧系统供电：AC 380V±10% ，频率≥50Hz，总功率≤75kw。

10.操作要求

10.1 检测显示记录功能：实时检测每个房间内的氧含量和二氧化碳含量，并将数据上传至每个房间显示屏和低氧系统综合显示屏上，并对数据进行整理存储。

10.2安全保护功能：单个低氧房间分系统设备的超差自动调整和房间内氧或二氧化碳指标超后的报警提醒及恢复措施。

10.3 一键启停低氧系统。

10.4故障定位功能：设备出现故障后，控制系统能自动定位故障点。

10.5 维护保养提醒功能：控制系统对低氧系统内各设备的维护保养进行自动统计规划，提醒操作人员维护保养。

11. 性能指标：

11.1 空压机：

11.1.1压力≥12.5bar，流量≥2.5m3/min，电机功率≥18kW，噪音≤67dB(A)，数量：1台。

11.1.2 压力≥12.5bar，流量≥1.6m3/min，电机功率≥15kW，噪音≤64dB(A) 数量：2台。

11.2 制氮系统

11.2.1 流量≥70m3/h（95%含量氮气），内置氧传感器，带自动校准功能，数量：1套。

11.2.2 流量≥40m3/h（95%含量氮气），内置氧传感器，带自动校准功能。数量：2套

11.3 气体调节站：先导型气动阀，Φ≤110mm）。

11.4配送气系统：开环配气，自动调节氮气与空气新风混合比例，三套系统低氧新风量分别≥95m3/h、≥60m3/h与≥48m3/h。

11.5中央控制系统（分系统控制硬件）：

11.5.1液晶触摸显示屏≥10吋。

11.5.2  CPU≥400MHz。

11.5.3  FLASH≥128M ，SDRAM≥64M。

11.5.4可显示设备运行状态、日期、时钟等参数。

11.5.5实现对应房间内海拔高度或氧含量、二氧化碳浓度、报警限值等参数设定、数据显示与修改、报警信息查询与监控等。

11.6房间分显示屏：

11.6.1真彩显示屏≥7″。

11.6.2 处理器：≥8600MHz，可显示房间内的海拔高度、二氧化碳浓度、日期、时钟等参数。

11.7综合检控系统（分系统软件）。

11.7.1氧检测范围：1%~21%，检测精度±0.2%以内。

11.7.2二氧化碳检测范围：0~10000ppm，检测精度±50ppm以内装置。

11.7.3压力检测范围：0~1.6MPa，显示精度≤0.01MPa。

11.7.4脱低氧运动（高氧）系统可使≥55m3的房间在3h内海拔高度升至6000m，可实现1000~6000m海拔的调节或21%~28%浓度氧含量的调节；二氧化碳浓度≤8000ppm，满足≥4人同时使用；配套制气系统可制取含氧量≥30%的富氧气体。

11.7.5低氧运动系统可使≥110m3的房间在3h内海拔高度升至5000m，可实现1000~5000m的调节；二氧化碳浓度≤8000ppm，满足≥8人同时使用。

11.7.6睡眠测试系统可使≥45m3的房间在3h内海拔高度升至5000m，实现1000~5000m的调节；二氧化碳浓度≤8000ppm，满足≥5人同时使用。

12. 系统供电：AC 380V ±10% ，50Hz±2%，功率≤70kW。

13. 房间综合显示屏配备≥14″液晶显示屏，各房间内的海拔高度或氧含量、二氧化碳浓度等参数集中显示。

14 工作站：

14.1CPU：i5处理器或以上性能。

14.2内存≥4G ，硬盘≥500G。

14.3 独立现卡，显存≥1G，彩色液晶屏≥20吋。

15.管线阀门：包括分系统安装用管路、线缆、阀门等。

16. 备品备件及附件：氧传感器3个，过滤器芯3套（12个）。

（三）主要配置

1. 空气压缩机：3台。

2. 制氮系统：3套。

3. 气体调节站：3套。

4. 配送气系统3套。

5. 中央控制系统：3套。

6. 房间分显示屏：3台。

7. 综合检控系统（分系统软件）：3套。

8. 系统供电箱：1个。

10. 房间综合显示屏：1套。

11. 工作站：1套。

12. 管线阀门：3套。

13. 备品备件及附件：1套。

14. 综合控制系统软件1套。

15. 闭路监控系统3套。

（五）、售后服务：

1. 质保期一年，免费维修维护。终身保修。

2. 免费培训技术人员。

第六包  血管超声仪

一、货物名称：血管超声仪

二、数量：1套

三、设备用途：腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、经颅TCCD、消化内镜及其他介入检查和治疗

四、交货期：合同生效后3个月

五、主要功能：

5.1彩色多谱勒超声波诊断仪包括：

  - 彩色液晶触摸显示屏≥19吋，全方位旋转，全新图形操作界面

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机，WINDOWS操作平台

  - 操作平台滑轨式设计，上下多级可调，并可左右旋转

  - 数字化二维灰阶成像单元

  - 数字化彩色多普勒诊断部件

  - 数字化频谱多普勒显示和分析单元

  - ▲实时双多普勒取样功能，对应脉冲多普勒与组织多普勒的不同组合（心脏、腹部、浅表）（附图）

  - 实时自动多普勒包络测量功能

  - 彩色能量图、带方向信息的能量多普勒图，高精细血流成像技术

  - 连续可变动态孔径声束聚焦技术，发射≥10个焦点

  - 原始数据存储，图像冻结后多参数可调

  - 一键优化功能，对应二维和多普勒模式

  - 空间复合成像技术：对应凸阵、线阵探头。对应模式：二维、谐波、彩色、精细血流成像、弹性成像，并可根据需要调节复合扫描方向及线密度等。

  - 编码成像技术：≥4种，屏幕可视可调，对应模式：二维、彩色、弹性成像、精细血流成像

  - 回声滤波解析技术：≥5档可调，可与电子复合成像技术、组织谐波技术一起应用。

  - 组织谐波技术（次谐波成像功能），谐波模式≥6种，谐波成像与基波成像帧频相同

  - B型、彩色、多普勒实时三同步显示

  - 数字化不失真图像放大功能，放大模式≥2种可选

  - ▲具备双探头双平面实时显示功能：两个不同探头可在同一显示器上实时显示不同的    切面（附动态图片）

  - 实时组织弹性成像

1）配备探头压迫板

2）具有弹性应变曲线图及压力标尺指示功能

3）双幅实时对比显示模式，≥8种彩色色标选择

4）弹性原始数据存储（图像冻结后任意弹性图像取样）

5）定量分析软件：针对占位性病变，提供组织弹性应变率比值

6）针对全身弥漫性病变的组织弥散定量分析功能，具备≥10个特征量以及组织纤维化指数

7）组织声速修正技术≥25档可调

8）适用探头：线阵、凸阵、腔内、术中、内窥镜、腹腔镜探头等

  - ▲具备耦合剂加热恒温装置

5.2   测量主要技术要求：

5.2.1 一般测量

5.2.2 产科测量及报告软件,含胎儿参数,生长发育曲线

5.2.3 多普勒血流测量及报告软件

5.2.4 心脏/血管计算测量及报告软件

5.2.5 泌尿科计算及报告软件

5.2.6 关节计算及报告软件

5.2.7 用户可建立特殊用途测量软件包

5.3  图像存储和（电影）回放单元

5.4  参考信号: 心电,心音,脉冲波,心电触发

5.5  输入/输出信号。

5.5.1输入: VCR、外部视频、RGB彩色视频

5.5.2输出：复合视频、RGB彩色 视频/S-视频

5.6  连通性：兼容DICOM3.0。

5.7  图像管理与记录装置

5.7.1 超声图像存档与病案管理系统

5.7.2 DVD/CD存储器、 USB接口

5.7.3主机硬盘≥320G

六、技术参数：

6.1   系统通用参数：

6.1.1 ▲ 探头配置:≥4把，至少包括电子凸阵探头、电子线阵探头、单晶体电子相控阵探头

6.1.2 探头接口: ≥4个

6.2   探头规格

6.2.1 频率: 宽频或变频探头，所有具体成像频率必须在屏幕上显示。 变频探头中心频率可选择≥5种；多谱勒可选择≥3种频率

6.2.2 类型：电子凸阵、电子线阵、电子相控阵

6.2.3  阵元：线阵、凸阵探头有效振元数≥192振子

6.2.4  B、D、M兼用:

1）凸阵:B/PWD，B/M

2）线阵:B/PWD，B/CWD，B/M

3）相控阵:B/PWD,B/CWD，B/M

6.2.5  穿刺导向: 探头可选配穿刺导向装置

6.3   灰阶显像主要参数:

6.3.1  探头工作频率范围：

1）电子凸阵探头超声频率：1.0~5.0MHz

2）电子线阵探头超声频率：3.0~7.0MHz，

3）单晶体电子相控阵探头超声频率：1.0~5.0MHz，

4）电子微凸探头：超声频率4.0~8.0MHz

6.3.2  最大扫查深度：≥36mm

6.3.3  成像速率：

1）相控阵探头：85°角、18cm深、最高线密度时，帧速率≥65帧/秒。

2）凸阵探头：全视野、18cm深、最高线密度时，帧速率≥30帧/秒

6.3.4  扫描线：每帧线密度≥380超声线

6.3.5  发射声束聚焦： 发射≥8段

6.3.6  接收方式：前端发射通道≥2048，多波束信号并行处理

6.3.7  超声信号动态范围≥180dB

6.3.8  数字式声束形成器: 数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹,A/D≥12bit

6.3.9  回放重现: 灰阶图像回放≥19000幅

6.3.11  预设条件:针对不同的检查脏器,预置图像的检查条件。

6.3.12  增益调节：

1）B、M、D可独立调节

2）STC分段≥８段调节

3）实时调节或冻结后可再调节

6.4   频谱多谱勒:

6.4.1 方式: 脉冲多谱勒（PWD）、高频脉冲多谱勒(HPRF)、连续波多谱勒（CWD）

6.4.2 多谱勒基准频率:

1）相控阵PWD\CWD：2.0~3.75MHz

2）线阵PWD：5.0~7.5MHz

3）凸阵PWD：2.1~5.0MHz

6.4.3  最大测量速度：

1）PWD正向或反向最大血流速度≥7.4m/s

2）CWD 最大血流速度≥17.00m/s

6.4.4  最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）

6.4.5   多普勒自动描记：有实时自动描记和冻结后自动描记两种方式：正向包络、负向包络、双向包络可调

6.4.6  显示方式：B/D、M/D、B/M以及M型取样线可任意改变角度

6.4.7  电影回放：最大≥60秒

6.4.8   零位移动：最大≥5级

6.4.9  取样宽度及位置范围：宽度0.5mm-15mm，逐段可调

6.4.10  多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节

6.4.11  滤波器： PW、CW分别逐级可调

6.4.12  显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零移位、B—刷新（手控、时间、同步）、D扩展、B/D扩展，局放及移位

6.5  彩色多谱勒

6.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

6.5.2 扇形扫描角度：5°~85°选择

6.5.3 彩色显示帧频：

1）相控阵探头：80°角、18cm深时，彩色显示帧频≥20帧/秒

2）凸阵探头：全视野、18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/秒

6.5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-25°~+25°

6.5.5 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比

6.5.6 彩色增强功能：

1）彩色能量图(单方向和方向性)可用于相控阵探头

2）可用于精细血流成像

3）彩色标尺显示模式：CFI≥22种、CFA≥13种、Fine Flow≥9种

4）彩色倾斜扫描功能：具备，可用于线阵探头

5）彩色优先功能≥15档

6）彩色峰值滞留功能：多档可调

7）干扰抑制技术：可过滤脏器运动及杂波、伪像的干扰

6.5.7 彩色多普勒定量分析软件

1）具备彩色多普勒B模式下单点直接测速技术，包括显示速度、频移和θ角。

2）感兴趣速度范围标识：可任意设定显示的速度范围，实时及冻结回放状态下可实现。

6.6  超声功率输出调节：B/M、PWD、彩色多谱勒输出功率可调

6.7  数字化图像管理与记录装置

6.7.1内置高级图像数据管理软件

6.7.2 可关键字（姓名、ID号、其它关键字）查询，可光盘检索，可编辑测量软件，可储存患者数据≥10000个。

6.7.3动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换。

6.8 所配软件为最新版本

7. 工作站:

7.1 CPU：酷睿或性能以上

7.2内存≥4G，硬盘≥500G

7.3 彩色液晶监视器：≥22吋

7.4 彩色喷墨打印机：1台

第七包 超声经颅多普勒血流分析仪

一、超声经颅多普勒血流分析仪

- 技术参数

1.  主机内置≥15吋彩色触摸液晶显示屏，具备COM接口，支持外接显示器；

2.  主机探头接口；可接1.6M、4M、8M、16/20M探头。（四个接口）

▲ 3. 双通道八深度监测.

4. 双侧的血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；

5. 单通道检查支持同步显示八个深度的频谱多普勒，并且可以选择频谱放大并保存；

6.动态M波：

▲6.1≥1500门动态M波

6.2无限时记录原始血流信息，任何状态下可以实现每1mm间隔的血流信息回放、测量

6.3 回放数据可以生成WAV、AVI等格式文件，在任何电脑上都可以播放；

7.  Windows7或以上操作系统，中文操作界面；

8. “三防”远程遥控器：≥30键；

9.  USB接口≥3个；

10. 具备实时最高频率包络、双向血流分析、自动/手动血流参数计算功能；

11. 最大测量速度：测在50mm深度时≥650cm/s；

▲12. 检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI、血管痉挛（lindegaard）指数；

13. 支持WORD、PDF、XLS、JPG等报告格式；

14. 栓子监测系统：

14.1具备栓子图、声谱图、统计直方图等；

14.2可进行时间差测量，并可手动添加栓子事件；

14.3 TCD报告同时显示栓子图、声谱图、直方图。

15. 长程监护系统：

15.1全程多参数记录曲线；

15.2≥6种参数进行趋势监护；

15.3具备事件标识、自动报警功能；

15.4具备监护数据、AVI、WAV输出功能；

15.5 TCD报告显示监护曲线和监护图谱；

16. 具备数据库；

17. 病例图谱为JPG、BMP等格式，医生可自行拷贝用于病历或幻灯，无需外加工作站；

三、主要配置：

1、主机：1台

2、1.6MHz（PW）探头：1个，

3、4MHz（CW）探头：1个，

4、1.6M监护探头：2个，配专业监护头架2个(每个探头配一个)

5. 移动式专用台车：1辆

6. 彩色激光打印机：1台

第八包 品目8-1  血管超声检测床

1.超声床材料：超声检查床的主体结构采用Q235碳素结构钢制成，床垫采用聚氨酯真空高回弹发泡技术一次成型，与人体接触面采用聚氨酯PU人造革皮面。

2. 电机：

2.1 无刷直流双刹、静音电机，外壳防护等级为：IP54（注：防水、防尘）

2.2 电机载重：6000N～8000N。

2.3 功能:整床升降，电动背部抬起，电动倾斜

3. 床身长度：2000mm ±2%

4. 床面宽度：660mm ±2%

5. 床面最低高度：≤500mm

6. 床面最高高度：≥1000mm

7. 背板上折夹角：0º～55º

8. 床面前倾夹角：0º～35º

9. 足板翻折夹角：0º～85º

10. 床面承重≥135kg，背板载重≥60kg，足板载重≥85kg

11. 两轮中控

12.主要配置：

12.1床：1张

12.2床垫：1张

12.3 足板：1对

12.4枕头:1个

12.5过纸装置

12.6选配：妇科检查垫

第八包 品目8-2 医学影像信息系统PACS

要求针对我院PACS系统建设进行全面技术方案论述，方案需体现整体系统架构、设计规划、软件功能、系统集成以及其他相关技术内容，方案需具有良好的合理性、适用性和扩展性，需针对我院PACS系统建设中的软件部署给予设计和建议，需充分满足我院现有业务需求，符合我院发展整体思路。

# PACS/RIS系统技术需求

## 系统要求

1.1.1全面支持DICOM 3.0和HL7标准。

1.1.2基于医院实际情况上设计架构，并充分考虑医院现有资源。

▲1.1.3所投PACS/RIS必须使用同一套数据库，实现核心级的集成，全中文操作界面，提供厂家承诺函并加盖公章。

▲1.1.4系统和服务器时间可以与统一授时服务器时间同步，支持系统一致性时间约定模型 (提供IHE-ITI CT Profile中TC-Time Client及TS-Time Server ACTOR 测试证书)。

## 性能要求

1.2.1系统从在线影像服务器取图像时，从用户确定提取到完成影像调阅的时间二张DR/CR应小于2秒，CT/MR第一屏出现应小于1秒。系统在使用高峰时段，在90%的情况下应能满足上述性能要求。

1.2.1系统从在线影像服务器取图像时，调阅DR胸片，首幅显示时间≤2秒。

1.2.2系统从在线影像服务器取图像时，调阅CT图像首幅显示时间≤1秒。

1.2.3调阅二级在线（归档）静态图像时间（第一幅图像）：≤15秒。

1.2.4系统在使用高峰时段，在90%的情况下应能满足上述性能要求。

1.2.5支持所有影像数据全部在线，提供中国境内≥5年系统影像数据全部在线案例证明文件并加盖公章。

1.2.6一年内宕机≤1次，故障恢复时间≤2小时。

## 流程要求

1.3.1 遵循IHE，支持HL7方式与HIS集成。

1.3.2 兼容放射科内所有影像检查的信息录入、查询管理。

1.3.3 支持检查科室内统一检查号管理。

1.3.4 兼容放射科内各种ID号管理。

1.3.5规范预约号和检查号管理（按科室、检查类型分别配置格式）。

1.3.6 具备查询统计功能。

1.3.7系统能够提供采用DICOM WADO的标准方式浏览影像；能够查询区域影像中心图像和报告等。

1.3.8系统能够通过标准的“XDS上传并注册文档事务”将影像和报告等取证文档提交并注册到区域影像中心。

## 服务器端软件

1.4.1 PACS/RIS以DICOM3.0为技术核心，对标准DICOM3.0数字医疗设备所生成的影像，以DICOM3.0标准实现影像的采集、传输、存储、处理、打印。

1.4.2可针对各种非DICOM标准影像，进行单帧或者多帧采集，并转换为标准DICOM格式，能够对非DICOM标准影像采集实时显示，调节图像对比度、亮度、饱和度、色度等。

1.4.3影像检查集中管理：系统应覆盖放射（含CT，MR）、核医学、介入、超声、内镜检查等。

1.4.4符合HL7标准与IHE规范，提供标准HL7接口。

1.4.5 操作系统采用WIN2008或以上版本操作系统。

1.4.6数据库采用SQLSERVER 2008或以上版本的数据库系统。

1.4.7数据库支持一体化设计，一个数据库可同时满足放射、超声、内镜等科室系统。

1.4.8系统提供统HIS融合接口，一次融合，实现多个系统与HIS融合；实现与电子病历的深度集成。

1.4.9 通过视频信号采集医学图像时，图像的几何分辨率不低于原始图像的分辨率，灰阶分辨率≥256级。对于彩色图像应采用：RGB8-8-8bit,YUV4-2-2的方式描述，图像清晰度不低于图像源的质量。

1.4.10可同时接收多个不同影像设备发送的数据，支持多个用户对同一影像数据的并发调阅请求。

1.4.11存储设备故障时，DICOM sever仍可接收影像设备上传影像。

1.4.12拥有叫号、登记、预约、检查、报告、审核、发布等完整的影像科工作流程功能（正常、急诊流程等）。

1.4.13具备统一的中心配置管理界面工具，配置包括：用户权限，设备，Modality worklist,检查方法及其它系统配置。

1.4.14具备图像数据的删除、恢复功能。

1.4.15 具备完整的影像状态日志记录系统，对图像、报告等信息及系统的修改、增加、删除和阅读均有日志记录。

1.4.16可根据医院需要进行客户化开发，随时修正系统出现的问题。

1.4.17支持单点登陆，即用户拥有一套用户名和密码可登陆不同权限的系统。

1.4.18存储系统具有安全性、可靠性和容灾能力。

1.4.19 影像数据仓库支持接收HL7 患者基本信息更新功能，可进行患者更名、合并等信息修改。

1.4.20 报告数据仓库支持DICOM SR 报告归档功能，支持HL7 患者基本信息更新功能，可进行患者更名、合并等信息修改。

1.4.21报告数据仓库支持报告GP-SPS SCP，支持query report worklist SCP功能，支持GP-PPS SCP。

## WEB服务器软件功能要求

1.5.1支持通过内部网络在整个医院内访问和通过因特网／调制解调器从外部访问, 支持无线访问技术、支持虚拟桌面访问技术。

1.5.2支持访问权限管理和个人用户配置。

1.5.3 支持单屏、多屏等显示方式。

1.5.4显示用户工作列表。

1.5.5 显示图像缩略图。

1.5.6 显示图文报告。

1.5.7 同一屏幕可依检查分割成比较模式，让使用者做两个检查的比对。

1.5.8 支持DICOM多帧影像显示(Multiframe)。

1.5.9 动态影像能连续播放，并可调整播放速度。

1.5.10 具备DICOM真彩色影像显示功能。

1.5.11 窗宽、窗位可调整。

1.5.12具备反转图像和影像旋转功能。

1.5.13图像镜像功能。

1.5.14放大镜功能：通过鼠标滚轮或键盘加、减符号进行放大倍数调节。

1.5.15具备长度测量和角度测量功能。

1.5.16可于影像上直接测量数值，包括CT MEAN值、区域平均值、距离、角度(含内外角)、不规则面积。

1.5.17具备文字和图像注释功能。

1.5.18 WEB用户可以直接在WEB上打开和影像相关的报告。

1.5.19WEB用户可以使用MPR图像处理功能。

1.5.20 WEB可以只显示关键影像。

▲1.5.21 支持常规三维后处理功能。

## 数据存储归档功能要求

1.6.1支持DICOM3.0相关存储标准。

1.6.2支持DICOM3.0数据压缩算法，支持Jpeg、Jpeg-Lossless、Jpeg2000、Jpeg-LS、Deflate等有损及无损压缩模式。

1.6.3 图像采用无损压缩，由PACS系统打印出的图像硬拷贝应不低于原设备打印输出的硬拷贝质量。

1.6.4 系统支持在线、近线和离线三种存储状态，支持影像数据的短期存储管理和长期存储管理；采用冗余存储技术和镜象存储方式；提供定时自动备份及数据迁移功能，支持影像数据自动备份、数据库自动备份。

1.6.5 支持多种存储架构和存储介质，支持光盘塔，磁带库等近线/离线存储设备，支持多重存储体系以及数据管理方式。

1.6.6支持采用集中式数据库及独立影像储存管理机制，记录所有影像的储存位置，支持影像的分级存储。

▲1.6.7报告、影像电子存储，且不可修改，可供临床等按需调阅。

1.6.8 提供数据还原、系统容灾等安全恢复手段。

1.6.9数据离线又需要诊断时，可随时通过PACS系统读取病人数据。

1.6.10具有用户分级数据访问安全管理机制。

1.6.11具有可升级性与扩展性。

1.6.12存档图像进行自动管理，可以对存储空间进行自动控制，具有自动备份及手动备份功能，具备完善的系统监控及警示功能，并有详细的日志记录。

1.6.13图像数据在存储系统中必须以无损的形式保存，即：可将数据恢复到设备生产的原始状态。作为其他用途的多级备份，可以使用能够满足临床应用质量和性能需要的有损压缩的数据备份。

1.6.14存储系统能够自动管理在线系统与离线系统之间数据的迁移和恢复，能够提供用户可配置设备的迁移策略。离线采用光盘或硬盘备份系统，可以对在线存储进行定时、增量以及全备份。

## 放射信息系统软件功能要求

1.7.1 登记预约工作站

1.7.1.1支持HL7方式的增加医嘱信息以及患者的人口学和其他特殊信息的功能。

1.7.1.2支持HL7方式的更新医嘱信息以及患者的人口学和其他特殊信息的修改功能。

1.7.1.3 DICOM worklist服务；针对配置DICOM Modality Worklist服务的影像设备，实现worklist功能；对于不具备DICOM worklist支持的设备，提供本检查室的任务列表功能。

1.7.1.4支持多个预约队列，可在不同队列间切换，对已经安排的预约提供改约和取消预约功能。

1.7.1.5可定制影像号分配策略，可统一分配，也可按设备分配。

1.7.1.6支持多种病人信息 (包括病人的基本信息及申请单信息) 录入方式，至少包括手工录入、条形码识别、HIS获取、磁卡读取等。同时支持通过扫描仪、数码相机等方式将申请单输入到计算机，保存临床申请信息，并与患者信息、影像对应存档。

1.7.1.7支持多个检查项目同时登记。

1.7.1.8支持集中登记、分部门登、记分设备多点登记登记方式；能够进行多部位同时登记分诊；能够进行退登记、患者查询操作；可进行病人复诊登记，对重复登记项目内容自行预设与维护。

1.7.1.9支持检查部位合理性检查功能，如：男性检查申请中出现女性才有的描述内容（如：子宫），系统会自动提醒医生及时纠错（提供截图）。

1.7.1.8具备对进入科室业务流程中的患者状态以定义颜色方式或各种符号标识进行区别标识的功能，可查看到患者检查进程状态。

1.7.1.9支持全键盘操作，所有登记过程无需鼠标操作。

1.7.1.10支持多媒体查询功能，病人可通过一卡通、条码、ID号等进行个人诊断状态查询。

1.7.1.11可按多种方式进行全科信息资料检索、查询及统计，至少包括统计阴性率阳性率、工作量、检查次数、部位、住院病人、外院病人、平诊病人、急诊病人、病人性别、年龄段等。

1.7.1.12分级用户权限管理。

1.7.1.13登记预约检查：能够准确预约到每天的某一个时段，影像科室可以视情况对预约信息进行动态调整。

1.7.1.14进行影像检查登记，并支持三级部位分解登记。

1.7.1.15可接受、调用HIS与电子病历中的电子申请单信息，对根据申请单信息进行检查预约。

1.7.1.16可进行病人复诊登记、对重复登记项目内容自行预设与维护。

1.7.1.17复诊患者在输入住院号（门诊号）之后，会自动从数据库中得到影像号、姓名、性别、年龄等信息。

1.7.1.18对不同类型检查的收费可自行预设及维护，并自动进行计算显示。

1.7.1.19对于纸质申请单，可通过扫描仪或者摄影头采集后保存。

1.7.1.20支持申请单高速导入，以图像方式同检查相关联，报告书写/查询时均可以看到申请单；支持检查的确认、取消和改变。

1.7.1.21英文姓名（拼音）自动输入。

1.7.1.22可录入患者临床诊断、病史资料。

1.7.1.23支持用户个性化风格定制，包括查询、定制存储，不同医疗状态的患者色彩条设定等个性化服务。

1.7.1.24检查单打印：可打印条码。

1.7.1.25检查预约单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容。

1.7.1.26 可显示和查询病人检查状态。

1.7.2 技师工作站

1.7.2.1支持使用条码扫描的方式定位病人。

1.7.2.2可以调出当前患者的基本信息、检查信息、收费信息等，进行确认并修改。

1.7.2.3可查看当前患者的电子或扫描申请单。

1.7.2.4具备检查情况的记录功能。

1.7.2.5技师工作站可与排队叫号系统融合，患者到诊检查后，排队叫号系统中，队列信息自动变化。

1.7.2.6集成自动叫号排队系统，可生成叫号队列并进行队列管理。

1.7.2.7支持重拍、补拍及紧急拍片。

▲1.7.2.8支持影像质控功能，可以对摄片质量进行分级（提供截图）。

1.7.2.9技师工作站提提供本检查室的任务列表等功能。

▲1.7.2.10支持批量转移机房功能（提供截图）。

1.7.2.11支持检查信息备注（提供截图）。

1.7.2.12支持根据不同角色记录工作量，至少包括包括摄片技师、摆位技师、护士（提供截图）。

1.7.3 护士工作站

1.7.3.1支持使用条码扫描的方式定位病人。

1.7.3.2可以调出当前患者的基本信息、检查信息、收费信息等，进行确认并修改。

1.7.3.3可查看当前患者的电子或扫描申请单。

1.7.3.4具备检查情况的记录功能。

1.7.3.5护士工作站可与排队叫号系统融合，患者到诊检查后，排队叫号系统中，队列信息自动变化。

1.7.3.6集成自动叫号排队系统，可生成叫号队列并进行队列管理。

▲1.7.3.7支持记录打造影剂的时间、剂量、是否有不良反应等。（提供截图）

1.7.4 影像诊断工作站

1.7.4.1影像诊断软件为全WEB架构的产品，采用并发授权的方式,提供厂家承诺书加盖公章。

1.7.4.2根据医院需要提供标准化诊断报告模板，能提供医学的特殊字符及常用计算公式等，,支持个性化模板设置，允许自定定义报告板式 ,可选择图像插入。

1.7.4.3具备根据用户权限调用病人相关诊断病历的功能。

1.7.4.4具备根据用户权限调用病人相关检查记录的功能，包括超声、内镜、病理等检查结果。

1.7.4.5报告书写阶段支持对电子申请单的浏览。

1.7.4.6支持多种格式的图像浏览与调整，提供各种图像处理功能。

1.7.4.7支持急诊病人报告由写报告医生自审核功能，强制将除急诊以外的所有影像检查报告提交审核。

1.7.4.8支持阅读审核后的报告的功能，提供与审核前报告的对比功能或在阅读已审核报告时提示审核修改前的内容（修改痕迹保留）。

1.7.4.9支持打印审核后的报告和重打功能。

1.7.4.10支持按病人编号、病人姓名、性别、年龄、检查日期、检查号、诊断医师、申请科室、设备类型、检查部位、申请医师、报告医师、操作医师、审核医师、显示诊断结论、显示阅片状态、显示报告状态、显示审核状态等查询条件查询。

1.7.4.11支持自定义任务列表标签，可按检查时间、检查类型、检查部位、检查机房、申请医生、申请科室等条件组合完成标签定制。

1.7.4.12支持各种形式的病人、报告、影像资料、临床诊断、影像诊断等查询或组合查询。可以对报告描述、诊断结果中的词句进行模糊查询。

▲1.7.4.13支持根据科室排班表进行检查任务的自动分派，包含技师以及报告医生的任务分派，且支持手动调整（提供截图）

1.7.4.14具备患者标识、归档类型、报告/检查属性、报告描述、诊断信息等多种方式的组合查询功能和模糊查询功能。

1.7.4.15可以自主设定过滤器产生工作列表。工作列表可以以病人、检查、序列和影像四种层次提供信息。

1.7.4.16图像标记功能：选取单幅和多幅图像建立亲属图像，并可存储于PACS服务器上；具有关键影像信息的分类归档能力并提供查询检索关键影像能力。

1.7.4.17支持DICOM3.0标准服务，包括DICOM Storage SOP Class SCP、DICOM Storage SOP Class SCU、DICOM Print SOP Class SCU。

1.7.4.18可接收和存储以及同时显示多种设备的不同种类的DICOM影像。

1.7.4.19对于非DICOM影像，可通过网关服务器采集模拟影像，在保存之前，允许用户对采集获得的图像进行取舍，采集的影像以JPG/BMP/MPEG格式保存。也可转换为标准DICOM影像保存。

1.7.4.20图像导入功能：将光盘内的DICOM图像或硬盘中其他图像导入到工作站中。

1.7.4.21图像显示具备检查模式、序列模式和图像模式。

1.7.4.22一次检查的图像可以分布显示于多个显示器上, 一个屏幕可以选择显示多幅图像（2幅、4幅、6幅、9幅等）。显示器的类型可依图像类型选择空间分辨率不同档次的产品，但必须满足诊断要求。支持高分辨率、灰阶及彩色医用显示器图像显示处理。

1.7.4.23系统支持按检查类型相关的显示协议自动安排显示布局，支持按用户选择和定义的显示协议调整显示布局，用户也可手工调整图像显示顺序。

1.7.4.24可进行不同患者，同一患者不同检查，不同序列之间的同步调整，对比显示，允许经特殊授权用户显示同一病人在其它科室产生的图像和报告。1.7.4.25同屏显示一个病人的多次检查的图像，允许特殊授权用户显示非本科室产生的图像。

1.7.4.26可设置DICOM影像中显示或隐藏DICOM文件头信息。

1.7.4.27系统在显示CT和MRI图像时，能够显示定位图像以及定位线，并可以在定位线上直接定位到对应的断层。

1.7.4.28同一窗口内多序列图像可多定位线交叉引用。

1.7.4.29提供电影动画播放多幅图像，单帧调节影像播放速度，支持播放过程中动态调整。

1.7.4.30可实现曲线调整窗宽窗位，非线性调整窗宽窗位，可使用快捷键调整窗宽/窗位；并允许用户自定义窗宽、窗位组合。

1.7.4.31支持按部位默认的窗宽、窗位或存储时设定的窗宽、窗位显示。1.7.4.32同时显示多幅图像时，可以独立调整各幅图像的窗宽、窗位。

1.7.4.33可进行不同患者，同一患者不同检查、不同序列之间的同步调整，对比显示。

1.7.4.34可进行影像局部放大，自由缩放功能，并可以自定义放大倍率。

1.7.4.35可通过鼠标滚动进行图像显示。

1.7.4.36多序列图像智能同步。

1.7.4.37具备图像特性曲线调节工具。

1.7.4.38系统支持自动挂片功能。

1.7.4.39系统支持鼠标图像滚动和穿梭、序列间图像同步。

1.7.4.40感兴趣区域（ROI）测量，如直线、角度、面积测量，CT值测量等。

1.7.4.41具备图像标注功能，并可保存标注信息。注释包括箭头、线条、平行线、垂直线、矩形、任意文字，注释的位置可以调整，可以在同一影像上显示多个注释。注释可以分别或全部被删除。

1.7.4.42允许经特殊授权用户保存标注信息，系统在显示图象时，可以选择关闭或打开注解。

1.7.4.43图像变换：包括图像的旋转，水平和垂直镜像，缩放等功能。

1.7.4.44具备图像平滑处理功能。

1.7.4.45具备影像负片显示功能、伪彩色显示功能。

1.7.4.46具备图像复制功能。

1.7.4.47具备原始图像恢复功能。

1.7.4.47影像格式转换：可将DICOM影像格式转换成普通的BMP等常用影像格式，也可把普通格式影像转换为DICOM格式。

1.7.4.48系统允许经特殊授权的用户在显示工作站上把显示的图像另存到本地存储介质，图像格式是BMP、JPEG、AVI、PowerPoint或TIF等。

1.7.4.49 系统具备将用户选择或处理后的图像存回到影像服务器的功能，存回的图像作为同一次检查的另一序列。

1.7.4.50采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕。

1.7.4.51支持压缩影像的调阅显示。

1.7.4.52提供二维增强功能，如影像图像增强。

▲1.7.4.53影像在线互动诊断：会诊双方图像调节能保持实时同步，图像显示效果完全一致(包括窗宽窗位、大小、移动位置、行列布局、图像标准等)，并且双方可以随时切换操作控制权，都能够看到对方的鼠标位置，双方能够进行音频、文字在线交流。（影像会诊同步功能不可以借助第三方软件）；提供软件截图，必要时业主方可以要求生产厂商现场演示加以印证。

1.7.4.54影像浏览诊断软件无缝融合，只需要登录一次，支持双向调阅数据

1.7.4.55报告工作站支持报告GP-SPS SCU，支持query report worklist SCU功能，支持GP-PPS SCU。

1.7.4.56提供患者的多级医疗状态分类，包括：已登记、已检查、已诊断、已审核、已打印，并标记不同色彩，支持每个用户个性化自定义医疗状态颜色。

1.7.4.57支持影像质控功能，支持重拍、补拍及紧急拍片，可以对影像拍摄质量进行评级，支持拍片统计、评片，对影像等级进行统计查询，查询历史拍片信息。可以对影像质量进行分级，并可对胶片的使用进行统计查询。

1.7.4.58急诊检查红色显示。

1.7.4.59报告任务自动刷新，支持任务优先级。

1.7.4.60支持医生编辑、添加、调整个人报告模板，支持主任及管理员调整公用模板。

1.7.4.61软件模块使用及诊断报告具备分级用户诊断权限管理功能，可以划分至具体工作站及功能的使用。

1.7.4.62多种权限管理方式：可以使用个人、用户组等管理策略，用户权限可继承。

1.7.4.63可定义打印诊断报告方式。

1.7.4.64具有方便的典型病历库管理功能，在一定权限下，可将有特殊意义的影像和报告存为典型病例，可用于科研、教学及诊断参考应用。

可进行患者随访记录的编辑。

1.7.4.65支持病理诊断结果调阅，并提供解决方案。

1.7.4.66可对显示界面上的字段进行自定义。

1.7.4.67根据医生权限不同，每台诊断工作站均可以做报告审核。

1.7.4.68提供使用过程中的安全管理机制。

1.7.4.69支持报告急诊流程，急诊报告可选择自审或先出急诊报告而后再审核。

▲1.7.4.70支持危急值自动提示及处理流程提示（提供截图）。

1.7.4.71支持报告超时提醒（提供截图）。

1.7.4.72报告书写支持国际标准编码、ICD10 疾病编码的录入。

1.7.4.73支持图文报告模式，根据需要对图文报告的图像和文字进行管理。

1.7.4.74支持无限次修改痕迹详细记录，包括修改内容、修改人、时间、执行流程名称，支持修改痕迹对比（提供截图）。

1.7.4.75支持报告退回，并记录退回原因（提供截图）。

1.7.4.76选择检查记录时可调出相关历史检查记录。

1.7.4.77具备业务流程自定义优化功能，可根据医院业务修改流程设置，无需进行代码级修改。

1.7.4.78各系统之间报告图像可互相调阅，临床医生可同时看到一个病人所有类型检查的图像和报告。

1.7.4.79支持DICOM Q/R SCU，支持Patient和study 级别的查询检索,并可通过此功能从标准DICOM服务器中查询并获取影像；可按照患者ID，AccessNo.,检查日期和时间和设备类型等各检索关键字来检索影像。

1.7.4.80具有一致性显示影像能力。

1.7.4.81支持影像工作站回传影像给远端主机或远端设备工作站及服务器。

## 超声信息系统软件功能要求

18.1登记及预约工作站

18.1.1支持磁卡/IC卡/条码/手工输入病人ID号, 获取电子申请单。

18.1.2根据用户类别或组类别赋予使用权限。

18.1.3支持检查部位合理性检查功能，系统会自动提醒医生及时纠错（提供截图）

18.1.4可以按照检查大类和检查部位管理检查资源（提供截图）

▲18.1.5预约系统neng1满足超声科的妇产科畸形排查预约日期计算公式，辅助安排预约日期（提供截图）

18.1.6支持多种索引方式快速检索病人基本信息/检查基本信息。

18.1.7支持申请单数字化功能（拍摄或扫描）。

18.1.8支持检查预约/取消，登记/取消。

18.1.9支持预约单/检查单打印，可打印条码。

18.1.10检查单/预约单可以按检查类型和检查项目配置格式和内容。

18.1.11支持急诊、门诊、住院、体检等各种病人类型的登记，并支持优先级设置。

18.1.12复诊患者在输入住院号（门诊号）之后，会自动从数据库中得到影像号、姓名、性别、年龄等信息。

18.2 报告及图像采集工作站

▲18.2.1支持DICOM方式采集超声影像。

18.2.2支持非DICOM影像设备的图像采集，并可转换为DICOM标准格式。

18.2.3视频采集支持静态图像（照相、定时采集）和动态图像（录像）两种采集方式。

18.2.4支持动态录像（AVI）采集、回放。

18.2.5支持在动态回放过程中采集单帧影像。

18.2.6支持书写诊断报告的同时后台采集。

18.2.7支持图像导入、导出功能，支持BMP/JPG/TIF/DICOM格式。

18.2.8支持将多幅图片转换成AVI格式。

18.2.9支持动态录像导入、导出功能。

18.2.10支持动态录像和单帧采集，支持手柄或脚踏开关采集图像。

18.2.11支持前台采集和后台采集图像，特殊患者可以先进行图像采集，把图像保存在工作站上。

18.2.12具备所见及所得报告编写方式，具备模板库，科室医生把诊断用语分为公有和私有模板。在模板里具有部位参数自动计算功能，包括心脏参数自动计算平均值等功能。

18.2.13具备编写报告的特殊符号。

18.2.14在打印输出报告前，医生选图像，图像全屏显示；医生可以选小字体打印报告。

▲18.2.15支持危急值自动提示及处理流程提示（提供截图）。

18.2.16 超声诊断工作站可以看到此患者的放射、内镜、病理的报告和图像资料。可以提取到临床的医嘱，检验的结果等。

18.2.17可以直接把具有科学研究的图像转到PPT里，具备制作PPT功能（提供截图）。

18.2.18具备图像批注功能。

18.2.19具备历史诊断报告列表功能，医生可查看当前病人的所有历史检查信息和历史诊断报告。

18.2.20支持同屏采集和报告，实时采集和写诊断报告分屏显示。

18.2.21提供医学的特殊字符、疾病报告模版，提供常用计算公式。

18.2.22支持为诊断报告设置疾病分类关键词。

18.2.23报告单样式管理功能：可以设置多种格式的报告单样式。

18.2.24具备将典型报告内容保存为教学用报告的功能。

18.2.25可通过检查号、姓名（模糊查询）、年龄（岁、月、天）、性别、设备明细、检查状态、检查时间组合查询。

18.2.26可以通过病人的类型（住院、门诊、体检）以及编号、检查部位、检查项目、申请科室、报告医生、审核医生、是否急诊等组合查询。

18.2.27可以对报告描述、诊断结果中的词句进行模糊查询。

18.2.28支持诊断结论查询，并可将查询结果导出到EXCEL作进一步统计打印。

18.2.29使用系统时进行用户安全认证。

18.2.30具备锁定系统，保证在用户暂时离开时，系统不被非法使用。

18.2.31常用信息项目维护：添加/修改/删除检查设备、职业、收费类型、检查科室、民族、患者来源、检查医生等信息项目。

18.2.32诊断语句维护：添加/修改/删除诊断模板、诊断词条；对诊断词条显示进行排序。

18.2.33导出检查信息：可导出患者的基本信息、图像信息、图文报告信息。

18.2.34数据备份：可导出当前系统配置信息、患者检查信息、采集的图像信息，进行数据备份。

18.2.35数据恢复：恢复备份的系统配置信息、患者检查信息、采集的图像信息。

18.2.36可提供已经登记未打印报告的患者列表。

18.2.37提供多种查询条件对已登记、已检查、已打印信息的查询。

18.2.38可加载患者历史检查报告和图像。

18.2.39编辑报告时自动加载相同部位的典型病例信息。

18.2.40可以在打印报告时选择打印机、进行打印参数调整、指定报告打印份数以及打印报告的特定页（多页报告）。

18.2.41动态影像和多帧图像采用多线程上传和下载方式。

18.2.42可以对诊断模板树进行自定义的分层。

18.2.43用户切换诊断报告时系统提示是否要进行保存。

18.2.44重点标记：对检查结果为阳性、或典型病例可将该患者的检查标记为“阳性”和“典型病例”，供科研和教学使用。

## 管理工作站软件功能要求

1.9.1基本信息管理：具备用户信息、部门信息、工作角色信息、设备信息、检查部位信息、检查项目信息等基本信息管理功能。

1.9.2具备各种统计分析功能，至少包括费用统计、工作量统计、疾病统计、任务来源统计、阳性率统计等、标本查询统计、病理检查状态查询统计、报告查询统计。

1.9.3具备科室设备管理功能。

1.9.4具备绩效考核和量化管理功能。

1.9.5具备涵盖工作流程的各个环节的质量动态监控功能。

1.9.6具备各种统计报表的输出功能。

1.9.7具备多种形式的统计分析结果输出功能。

1.9.8可统计未交费检查的人次、病人姓名、医生姓名、时间、金额等信息。

1.9.9具备工作量统计功能，包括设备工作量，各类人员工作量等。

1.9.10 具备各种收费统计功能，包括按检查类型统计、按检查部位统计、按检查方法统计、按设备统计、按人员统计等。

1.9.11提供曝光量统计功能。

1.9.12提供任务来源统计功能，包括按照科室来源，按照人员来源等。

1.9.13支持统计结果报表输出，可输出到Microsoft Office Excel中。

1.9.14 提供诊断符合率统计功能。

1.9.15 支持统计结果直方图、饼形图显示。

## 系统集成要求

1.10.1 PACS与RIS系统使用HIS统一的用户权限管理， 用户只需一次登陆即可同时使用RIS和PACS系统。

1.10.2 RIS系统驱动PACS系统，医生打开检查报告界面时，可同时将对应的病人影像自动调出，也能够在医生调阅影像时，点击查看对应的检查报告。

1.10.3 RIS、PACS可以共享HIS中的病人的自然信息、检查申请、病历、其他检查、收费等信息。HIS可以共享PACS中的检查报告、检查收费项目、图像数据、检查状态 (病人登记、开始检查、影像生成、报告完成等状态)等信息。

1.10.4 PACS的影像阅览和后处理功能能够进行封装，并嵌入到HIS、EMR中，供医生在医生工作站上调用使用。检查科室医生也可在其操作的窗口界面下直接调用其他检查图像报各及病人的临床病历。

1.10.5 可在影像检查站点根据病人检查、诊断情况补充新的医嘱和费用。

1.10.6病理系统可从医院HIS/电子病历系统中提取病人基本信息或电子申请单信息；将审核过后的病理报告或未发报告原因发送到HIS/电子病历系统中，通过HIS/电子病历系统的浏览工作站提供给临床查看。

1.10.7可实现 RIS数据库和PACS数据库的双方相关信息自动/手动同步,PACS对图像和报告的改动能够实时的反映给HIS、EMR，建立PACS图像变化与HIS、EMR之间的同步更新机制。

1.10.8提供PACS和RIS接口开发的书面说明和必需的技术支持,提供系统数据库结构和图像文件记录结构并提供说明。

1.10.9支持内镜、超声、放射、病理等不同医技科室间交叉调阅及数据对比，支持诊断符合率、阳性率交叉校验。

1.10.10提供对无病人ID号情况下的检查流程及影像管理支持。

1.10.11 RIS系统需要与医院现有的排队叫号系统无缝集成，实现对待检患者的语音播报。

1.10.12 RIS 和PACS实现无缝集成，自动将影像与RIS系统中的数据进行匹配、统一。可以随时调阅患者影像和报告等信息。

1.10.13通过报表工具，可灵活的为管理者提供必要的统计和分析数据。

第九包 超声心动仪

一、设备名称及用途：全数字化高档心脏应用彩色多普勒超声用于成人心脏，胎儿、新生儿及小儿心脏；血管（外周、脑血管）；腹部、浅表等超声诊断和相关科研。

二、数量：1台

三、交货日期：合同签订后90天

四、投标时要求提供原厂家的Data Sheet

五、主要功能：

1.主机系统性能

1.1 主机系统

1.1.1 具备全数字化多波束形成器

1.1.2 数字化通道数≥7,000,000

1.1.3 动态范围≥320dB

1.1.4 系统主机：≥16核CPU，显存≥4GB

1.1.5波束形成技术和并行处理：依次接收原始声学数据，系统进行实时逐像素聚焦。

1.2 二维灰阶成像（部件）单元

1.2.1具备自适应像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于2D、3D等模式，≥5级可调

▲1.2.2 空间复合成像技术：同时作用于发射和接收，最大偏转角度≥9，可与宽景成像、造影联用，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头

1.2.3 具备凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可联合空间复合成像，扩展角度≥15度。

1.2.4 一键优化TGC曲线，可实时优化二维增益、对比度、动态范围

1.2.5 具备单键持续增益补偿功能

1.2.6 具备LGC侧向增益补偿技术，可视可调

1.2.7具备对比双幅显示功能，可自动识别收缩期及舒张期

1.3 频谱多普勒显示及分析系统

1.3.1 自适应多普勒技术

1.3.2 实时自动多普勒测量分析 ，可提供参数选择≥15个

1.3.3 一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程

▲1.3.4 频谱取样门自动追踪技术，实时追踪血管位置，调整取样门位置

1.3.5多普勒优化技术：实时调整取样容积位置、 角度校正和偏转角度

1.4彩色血流成像（部件）单元

1.4.1自适应超宽频带彩色多普勒成像技术

1.4.2单键调节血流成像参数

1.4.3 彩色对比及实时对比显像

1.5 组织多普勒成像（TDI）

1.5.1 二维、彩色M型、速度曲线同屏显示

1.5.2 具备TDI测量软件包

1.6 谐波成像技术（自然组织谐波成像、对比造影剂谐波成像）

1.6.1 具备滤波式及脉冲反相谐波技术

1.6.2 具备能量调制造影谐波技术

1.6.3 造影可与空间复合成像技术以及像素优化技术技术结合使用

▲1.7 负荷超声成像： 具备二维及三维负荷超声

1.8穿刺引导功能：支持凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能；凸阵探头穿刺引导角度≥4个；线阵探头穿刺引导角度≥3个。带穿刺架

1.9 心脏实时三维成像：

1.9.1 主机和探头

1.9.1.1矩阵探头：全功能，单探头解决方案，包括二维及三维、结构和功能定量。

1.9.1.2 原始三维数据采集、切割、旋转

1.9.1.3 系统支持实时三维采集过程中的实时容积导航

1.9.1.4 系统支持方位角和仰角多平面视图

1.9.1.5 系统支持二维及三维成像模式任意切换

1.9.2 成像模式

1.9.2.1 实时三维成像

1.9.2.2 实时三维血流成像

1.9.2.3 三维全容积成像

1.9.2.4 三维血流容积成像

1.9.2.5 三维高帧频成像

1.9.2.6 三维奔流容频成像

1.9.2.7 三维单心动周期容积成像

1.9.2.8 三维多心动周期容积成像

1.9.2.9 实时三维放大成像

1.9.2.10 实时三维血流放大成像

1.9.2.11 实时双容积视野成像，可支持对面观及内面观

1.9.2.12 三维切割：感兴趣区360度取样可在二维参考切面中进行切割，同时获得三维图像。

1.9.2.13三维断层：可获取≥15个切面，同步显示≥3个心尖切面和≥12个短轴切面。

1.9.2.14三维Z平面智能旋转。

1.9.2.15支持三维成像，支持三维容积成像及两种多平面成像显示。

1.9.2.16 三维MPR显示支持任意平面调整

1.9.2.17 三维彩色血流可选择方向显示

1.9.2.18 三维动态空间彩色显像

1.9.2.19 三维图像质量指数

1.10 实时任意平面成像

1.10.1 同屏显示相交的两幅图像

1.10.2 支持二维及彩色模式

1.10.3 具备同步心功能定量功能

1.11实时旋转成像

1.11.1 矩阵探头实现0－360度任意平面显像

1.11.2 支持二维及彩色模式

2.测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

2.1 一般常规测量

2.2 多普勒血流测量及分析

2.3 心脏功能测量与分析

2. 4 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用。

3.图像存储与（电影）回放重显单元

4.参考信号：心电、心音、脉博波、心电触发

5.输入/输出信号

5.1 输入：VCR、外部视频

5.2 输出：AV端子、S端子、DisplayPort

6.连通性：DICOM 3.0版接口部件,包括传输, 打印, 检索和通用格式

7.记录装置：

7.1配备黑白视频打印机

7.2 DVD/CD记录

六.技术参数及要求

1.系统通用功能

1.1监视器: ≥20英寸高分辨率彩色医用液晶监视器，自由关节臂可调节，分辨率≥1920*1080

▲1.2标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，可通用

1.3控制面板：功能分区，可升降、旋转、前后、左右平移, 电子锁定

1.4 彩色触摸屏≥12英寸，可滑屏操作

2.探头规格

2.1频率:超宽频带探头

2.2类型:相控阵, 凸阵, 线阵，矩阵

▲2.3探头配置：≥4把，至少包括成人心脏相控阵探头、心脏矩阵探头、浅表电子线阵探头、腹部电子凸阵探头。相控阵、凸阵、 矩阵均采用单晶体材料。

3.二维成像主要参数:

3.1扫描频率:

3.1.1成人心脏相控阵探头超声频率： 1-5MHz

3.1.2心脏矩阵探头超声频率：1-5MHz

3.1.3浅表电子线阵探头超声频率： 3-12MHz

3.1.4 腹部电子凸阵探头超声频率：1－5MHz

3.2扫描速率:

3.2.1相控阵：全视野、17cm深度时，帧速率≥60帧/秒

3.2.2凸阵：全视野、18cm深度时，帧速率≥45帧/秒

3.2.3线阵：全视野、4cm深度时，帧速率≥140帧/秒

3.3扫描深度：最大扫描深度≥30cm

3.4声束聚焦:发射接收动态连续聚焦

3.5心脏探头谐波成像频率个数≥3,小器官血管探头的谐波频率个数≥≥3个,腹部探头的谐波频率个数≥3个

3.6回放重现及存储:灰阶图像回放≥1000幅，存储时间≥10分钟

3.7预设条件:针对不同的检查脏器,预置检查条件，每个探头可提供预设置≥40个

3.8增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8， LGC分段≥≥4

4.频率多普勒

4.1方式: 脉冲波（PW）多普勒, 连续波（CW）多普勒，高重复频率脉冲（HRPW）多普勒

4.2最大测量速度:

4.2.1 PW（ 2.5MHz）血流正反方向最大速度≥7.5m/s

4.2.2 CW（1.9MHZ）血流正反方向最大速度≥19m/s

4.3最低测量速度≤1mm/s (非噪声信号)

4.4显示方式:B/D, B/C/D, D

4.5电影回放: ≥1000帧

4.6零位移动: ≥6级

4.7取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm，分级可调

4.8滤波器:

4.8.1高通滤波或低通滤波两种,分级选择

4.8.2 PW：高通≥10级,低通≥5级;

4.8.3 CW：高通≥8级,低通≥≥5级

4.9显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位

5.彩色多普勒

5.1显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示;

5.2二维图像、频谱多普勒、彩色血流成像三同步显示

5.3彩色显示角度: 20-90度选择

5.4彩色显示帧数: 85度、18cm深度时，帧频≥10帧/秒

5.5 组织多普勒帧频：85度、18cm深度时，帧频≥110帧/秒

5.6显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20o~+200

5.7显示控制:零位移动±15级,黑/白与彩色比较,彩色对比

5.8彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

6. 超声图像及病案管理系统

6.1动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100幅

6.2同屏电影回放≥4画面,可调回放速度

6.3存储图像及文档: 硬盘≥11TB,CD\DVD、USB≥4个

6.4具备报告存储、检索、统计功能

6.5图像存储时可隐去病案信息进行存储。

6.6具备DICOM图像阅读器

- 超声功率输出调节: B/M、PW、CDFI、出功率选择≥8级可调

8. 工作站:

8.1 CPU：酷睿或性能以上

8.2内存≥4G，硬盘≥500G

8.3 彩色液晶监视器：≥22吋

8.4 彩色喷墨打印机：1台

第十包 品目10-1 动态血压监测仪

（一）、动态血压记录盒：

1. 硬件参数：

1.1 尺寸：长≤110mm，宽≤70mm，高≤30mm

1.2  电源：2节可充电电池，≥ 2300（ mAh

1.3  LCD：背光显示，具备中文操作界面

1.4  接口：USB接口，可用于数据传输和控制

1.5 用于成人和儿童的袖带可选

1.6 程序：具备引导菜单，操作按键简单

1.7 安全标准：符合IEC/EN 60601-1、 UL 60601-1、C22.2 No. 601.1-M90; IEC/EN 60601-1-2 (EMC)标准

1.8 保护等级：内部电源供电

1.9 应用部分：BF，符合IEC/EN60601-1

1.0 分类：IIa，符合93/42/EEC指示

2.测量

2.1 测量方法：采用示波振荡法进行血压测量

▲2.2 测量时间：可记录24小时或48小时的血压数据

2.3 血压测量范围：30 – 300mmHg

2.4 心率测量范围：25 – 300 bpm

2.5 放气速度：4 – 9mmHg/S

2.6 自动测量间隔：10 – 120分钟，≥6档可选

▲2.7 存储容量：配备Mini SD卡，可存储≥400个测试和≥30秒钟语音记录

（二）、工作站：

1. 软件要求 ：

1.1 可直接通过USB口接收数据，也可以读取SD卡数据进行数据处理

1.2 可在软件中进行设置，通过控制接口直接控制记录器进行记录，也可通过接口关闭

记录。

▲1.3  软件可根据不同标准预定义临界值（如ESH，AHA）

1.4 具备分析功能

1.4 报告内容：

1.4.1 舒张压/收缩压数据图显示

1.4.2测量值报告：具备时间点显示及测量方法

1.4.3 测量结果统计报告：包括清醒及睡眠时的昼夜变异率、血压时间指数、                   平滑指数等数据统计功能

1.4.4时间段数据统计报告：

1.4.5 对比报告：不同时间测量的血压数据比较报告功能、

1.4.6 柱状图报告

1.4.7列表式数据存储

1.4.8 PDF格式报告输出功能

1.4.9具备打印报告预览功能

1.4.10开放数据传输端口，具备数据传输功能

1.4.11适用于Windows操作系统

2.硬件：

2.1 CPU：酷睿或性能以上

2.2 内存≥4G，硬盘≥500G

2.3 彩色液晶监视器：≥22吋

2.4 黑白激光打印机：1台

（三）、主要配置：

3.1. 工作站：1套

3.2. 工作站软件：1套

3.3 动态血压记录盒：10套

3.4 成人袖带：10套

第十包 品目10-2动态心电图仪

一 、 动态心电图分析系统

（一）、软件功能

▲1. 动态心电图数据采用HL7-aECG标准保存，兼容DICOM标准，以XML格式输出数据。

2. 动态心电图工作站软件可将病例上传至服务器。

3. 动态心电图工作站软件可对服务器病例进行回顾。

4.  动态心电图

4.1 报告具有自定义编辑功能，包括自定义报告打印项目、页边距、字体、行距、图条打印通道和长度等信息。

4.2 同时支持多种报告单模板之间切换。

▲5.  报告具有可编辑的自动结论功能，能够依据心律失常各项分析结果，按照操作医生结论书写标准自动生成综述结论。

▲6.  动态心电图系统开放数字接口，与医院现有信息系统对接。

7.  采用12导全导联信息分析算法，可根据12导数据的特征自动调整分析算法，无需手动调整各种参数（包括不应期时间、QRS波宽度、灵敏度、主分析导联等分析参数），即可获得分析结果，实现房早、室早逸搏阻滞等心率失常的智能化分析。

8.  具有指定时间段的指定导联重分析功能以及快速自动添加心搏功能。

9. 模板及分析功能

9.1 模板分析功能：包括正常、房早、交界性早搏、室早、各类逸搏，起搏、伪差、疑问心搏模板。

9.2 模板数目自适应，根据实际波形逐波生成。

9.3 修改模板：可反复修改、单波修改、多波批量修改。

9.4 模板内有十二导联可切换的全部心搏叠加图。

9.5 已编辑确认的模板设置有二级标识功能；同时模板具有素描功能，让操作者不用进入模板就能观察模板内心搏形态。

10. 心搏模板叠加功能以及叠加后的编辑修改功能：通过模板内心搏叠加，可将形态不同的心搏进行快速区分、抽离、编辑、保存、打印。无需操作者手动进行心搏的二次分类，自选导联重分类工具可完成二次分类。

11. 全程联想编辑功能:能够自动修正伪差心搏后房早及室早、自动移除房颤事件中房早、自动修改错误心律失常事件中其他心搏的属性；调整合理的最快及最慢心率位置；具有伪差心搏自动排除功能键。

12. 房早及室早模板内的片段缩略图：心律失常中的各类事件均可设置多种长度，从显示一个心搏到显示前后多个心搏；长度可切换。

13. 全览图批量编辑功能：可以在全览图中选择任意长度心搏，标记为伪差或者添加房颤事件、用户自定义事件等。

14 . 房颤、房扑全自动分析功能：

14.1具有全程心电数据的RR间期时间散点图，自动分析房颤房扑

14.2 可准确定位房颤发生时间、持续时间和房颤段平均心率和房颤段最快心律及房颤事件列表显示。

15 同屏显示24小时、1小时时长散点图以及对应的心电图条图，逐步定位具体心搏，列出具体房颤、房扑事件发生时间，时长等信息。具有≥1小时Poincare散点图及≥24小时Poincare散点图技术，同时支持RR.NN,NS，NV等各类指定心律失常的散点图及反向编辑功能。

16. 12导同步ST段动态扫描分析功能：能够根据即时心律的速率快慢调整ST段计算位置，生成的ST段事件统计有统计信息，至少包括发生时间、事件时长、压低幅值等。

17. 具有≥40种直方图分析， 至少包括R-R间期、N-N间期、N-V间期、N-S间期、N-J间期、R-S间期、S-S间期、S-N间期、S-R间期、R-V间期、V-V间期、V-N间期、V-R间期、起搏到起搏、起搏到原发、原发到起搏、RR间期比、心率直方图等。直方图上可批量编辑心搏、插入心搏。能够根据心律失常次数描绘直方图，包括单发室早次数统计直方图等。

18. 可以即时找到准确真实的最快最慢心率， 自动挑选最快最慢心律，并自动插入图条，无需人工手动存图，并且支持即时打印。

19. 具有心律失常事件列表功能，包括室早事件、房早事件、停搏事件、心率异常事件、ST段事件单独列表，可根据心律失常发生时间、心搏形态、发生事件的速率\事件的时长等多种事件属性对事件进行排序。

▲20. 具有独立的起搏器自动分析工具，并以直方图加条图的方式显示，自动区分包括房性单腔、室性单腔、双腔、未分类等起搏钉类型，可手动标记感知过度、感知失败。

21. 具有心率变异性(HRV)分析功能，包括频域、时域自动分析，可对全程、夜间及每小时的心搏进行HRV时域分析。

22. 电子尺工具可测量心电信号的间期和幅值,平行尺可代替分规功能。

23. 提供“转到时间”工具栏，可以查看自己所关注时间的心搏情况。

24. 可运用鼠标滚轮全程查看任意导联或任意组合导联的心电图条，鼠标轮轮速度可设置滚动速度。

25. 具有报告预览功能，并可编辑预览中已存心电图图条。

26. 数据库管理功能

26.1 可根据病人姓名、ID号、性别、记录时间、分析医生、诊断信息对记录进行查找和浏览。

26.2 数据库中显示字段可自定义。

26.3可建立多种判断条件的自定义查询标签。

26.4病人记录可以进行备份、导入和删除操作。

（二）、硬件参数

1. 工作站:

1.1 CPU：酷睿或性能以上

1.2 内存≥4G，硬盘≥500G

1.3 彩色液晶监视器：≥22吋

1.4 彩色喷墨打印机：1台

2. 服务器：

1.1 CPU：酷睿或性能以上

1.2 内存≥4G，硬盘≥500G

1.3 彩色液晶监视器：≥22吋

二  动态心电记录盒

▲1. 导联体系：10根导联线同步采集12导联心电图

2. 每导联采样频率：≥4000点/秒

3.  共模抑制比：≥80dB

4. 幅度频率特性：0.05Hz---150Hz

5. 记录时间：≥24小时

6 . 存储方式及容量：芯片存储 容量≥1024M

7 . 数据接口：USB2.0

8. 设置与显示：

8.1 彩色液晶屏≥22吋

8.2 具有皮肤阻抗测量、设定记录时间、记录时间进度、电池电量显示功能。

5.3所显示的心电波形背景具有心电网格线，可观察到P波以及Q波等微弱信号，并可切换、冻结各导联波形。

9. 记录盒重量：≤80克

10. 导联线：导联线插头为“防反插”设计，并有螺丝锁止的“防脱落”功能。

三、主要配置：

1. 工作站：1套

2. 工作站软件：1套

3. 服务器：1套

4. 服务器软件：1套

5. 动态心电记录盒：10套

第十一包 免散瞳眼底照相机

一、用途：眼底观察和照相

二、技术参数：

1. 操作模式：全自动、手动

2. 操作者方位：病人侧、对侧、旁侧

3. 闪光强度：0-4Ws范围内≥15档可调

4. 视场角：45°/30°或等同（数码变焦）

5. 工作距离：≥34 mm（眼底照相时）

6. 照相瞳孔直径：45°时，满足φ4.0 mm及以上即可

▲7. 小瞳孔直径：满足φ3.3 mm及以上即可

8. 图像解析度：≥95dpi

9. 显示屏：触摸控制屏≥10.4英寸，旋转角度≥360°

10. 固视标

10.1 内固视标：采用液晶点阵，≥8种固视标类型，包括用于糖网筛查的视盘成像（D）、视盘和黄斑成像模式（C）、黄斑成像模式（F）；周边模式≥9点固视标。

10.2 外固视标：三接头外固视标

▲11. 附加模式	立体照相、眼前节照相

12. 存储模式	USB、数据库系统、DICOM直连

13. 患者屈光度校正范围

13.1无屈光度补偿镜片：-13D至+12D

13.2使用凹补偿透镜：-12D至-33D

13.3 使用凸补偿透镜	+11D至+40D

14. 电源：AC 220V±10% ，50Hz±2% ，功率≤200VA

15. 工作站：

15.1 CPU：酷睿或性能以上

15.2内存≥4G，硬盘≥500G

15.3 彩色液晶监视器：≥23吋

15.4 彩色喷墨打印机：1台

15.4 眼科数据库系统软件：1套

15.5 采集软件：1套

三、主要配置：

1. 主机：1台

2. 计算机工作站：1套

3. 电动升降台：1个