- 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都医科大学附属北京友谊医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 中心监护仪（一拖十） | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 中央监护系统（高端，一拖十） | 1 | 否 |
|  | 1-3 | 氩气刀工作站 | 1 | 是 |
| 2 | 2-1 | 超声心动仪 | 1 | 否 |
|  | 2-2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 否 |
|  | 2-3 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 否 |
| 3 | 3-1 | X线电子计算机断层扫描装置（64排以下CT） | 1 | 否 |
| 4 | 4-1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 2 | 否 |
| 5 | 5-1 | 彩色多普勒超声诊断仪（高端） | 1 | 否 |
| 6 | 6-1 | 超声心动图仪 | 1 | 是 |
|  | 6-2 | 彩色多普勒超声诊断仪（高端） | 2 | 否 |
| 7 | 7-1 | 耳鼻喉科综合治疗台 | 2 | 否 |
|  | 7-2 | 鼻窦动力系统 | 1 | 是 |
| 8 | 8-1 | 血栓抽吸控制系统 | 1 | 是 |
| 9 | 9-1 | 耳内窥镜系统及手术器械 | 1 | 是 |
|  | 9-2 | 耳科动力系统 | 1 | 否 |
|  | 9-3 | 骨动力系统 | 1 | 是 |
| 10 | 10-1 | 关节镜系统 | 1 | 否 |
| 11 | 11-1 | 高频电外科手术系统（能量平台） | 2 | 否 |
| 12 | 12-1 | 高清内镜系统 | 1 | 是 |
| 13 | 13-1 | 环氧乙烷灭菌器 | 1 | 否 |
| 14 | 14-1 | 血流光学相干眼底扫描(OCTA) | 1 | 否 |
| 15 | 15-1 | 3D高清腹腔镜系统 | 1 | 否 |
| 16 | 16-1 | 成人硬质支气管镜 | 1 | 否 |
| 17 | 17-1 | 全自动数字病理扫描分析系统 | 1 | 否 |
| 18 | 18-1 | 4K荧光腹腔镜 | 1 | 否 |
| 19 | 19-1 | 移动C型臂 | 2 | 否 |
| 20 | 20-1 | 血液透析机 | 15 | 否 |
|  | 20-2 | 有创呼吸机 | 5 | 否 |
| 21 | 21-1 | 扫频源光学生物测量仪 | 1 | 是 |
|  | 21-2 | 牙科综合治疗台 | 10 | 否 |
|  | 21-3 | 体腔热灌注治疗系统 | 1 | 否 |
| 22 | 22-1 | 内窥镜摄像系统（腹腔镜宫腔镜双镜联合） | 1 | 否 |
| 23 | 23-1 | 主动脉内球囊反搏泵 | 1 | 是 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内

2、采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京友谊医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见每包技术要求中。

五、采购标的物验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包    品目1-1    中心监护仪（一拖十）

一、基本组成/数量：1台中央站、10台病人监护仪

二、用途：适用于成人、小儿和新生儿的监护管理

三、技术参数：

（一）中央站

1.中心监护系统支持中央站、工作站、浏览站、远程查询系统等多种产品形态互连

2.系统功能

2.1中心监护系统可支持参数监测ECG、ST、QT/QTc、RESP、SPO2、PR、TEMP、NIBP、IBP、 C.O.、CCO、ScvO2、ICG、BIS、RM、CO2、AG、EEG、NMT、rSO2、TcGas等

2.2可对接≥64床的床边监护，支持有线、无线联网

2.3单屏可支持≥36个病人的同时集中监护

2.4多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等

3.数据回顾

3.1支持最近240小时的全息波形和压缩波形回顾

3.2支持≥3000条事件，所有报警发生时刻的参数和报警前后16秒波形的回顾

3.3支持最近240h ST片段回顾

4.其他功能

4.1可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby

4.2支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式

（二）病人监护仪

1.适用于急诊、ICU、CCU 等各类病房的插件式监护仪

2.模块化插件式监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化、无无风扇设计

3.显示器≥12英寸彩色触摸屏，分辨率≥1280x800

4.主机插槽数≥4个，支持≥8通道波形显示

5.支持待机模式、隐私模式、插管模式、夜间模式等工作模式

6.支持药物计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、肾功能计算及结果回顾存储功能

7.支持大字体显示界面，支持显示5个监测参数

8.标配多参数监测模块，支持心电、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双通道体温、双通道有创血压的同时监测

9.多参数监测模块支持升级为带屏幕的转运监测模块，屏幕大小≥5英寸，触摸屏操作

10.支持升级多通道有创压、双血氧、C.O.、EtCO2、RM、ICG、PiCCO、ScvO2，EEG，BIS等监测功能模块

11.防除颤CF型应用部分：ECG、RESP、TEMP、IBP、SpO2、C.O.、NIBP、EEG、NMT；防除颤BF型应用部分：ScvO2、CO2、ICG、BIS、AG、RM、rSO2

12.支持3、5、12导监护、ST段测量、QT/QTc连续实时测量

13.具有≥24 种心律失常分析功能，包括房颤分析

14.HR测量范围：成人15 - 300 bpm ，小儿/新生儿15 - 350 bpm

15.RR测量范围：0 - 200 rpm

16.PR测量范围：20 - 300 bpm（SpO2），20 - 350 bpm（IBP）

17.NIBP测量范围：成人：10 - 290mmHg, 小儿：10 - 240mmHg，新生儿：10 - 140mmHg

18.IBP测量范围：-50 - 360mmHg

19.提供ST段分析功能，适用于成人、小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

20.实时自动进行 QT 及 QTc 分析，并可显示ΔQT 和ΔQTc 数值

21.可提供CQI（心肺复苏质量指数）和按压频率的监测，直观反馈心肺复苏质量

22.无创血压具有手动、自动、连续、整点测量模式

23.支持PPV测量、PAWP测量、ICP测量

24.支持全息波形存储与回顾≥48h

25.ST回顾时间≥120h @1min

26.支持图形化报警显示和报警集中设置功能

27.配备锂电池，可正常工作≥4h

28.使用年限≥8年

四.质量保证期：为调试验收合格后≥5年。

第1包    品目1-2   中央监护系统（高端，一拖十）

一、基本组成/数量：1台中央站、10台病人监护仪

二、用途：适用于成人、小儿和新生儿的监护管理

三、技术参数：

（一）中央站

1.中心监护系统支持中央站、工作站、浏览站、远程查询系统等产品形态互连

2.系统功能

▲2.1中心监护系统可支持参数监测ECG、ST、QT/QTc、RESP、SPO2、PR、TEMP、NIBP、IBP、C.O.、CCO、ScvO2、ICG、BIS、RM、CO2、AG、EEG、NMT、rSO2、TcGas等

2.2可对接≥64床的床边监护，支持有线、无线联网

▲2.3单屏可支持≥36个病人的同时集中监护

2.4多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等

3.数据回顾

3.1支持最近240小时的全息波形和压缩波形回顾

3.2支持≥3000条事件，所有报警发生时刻的参数和报警前后16秒波形的回顾

3.3支持最近240小时ST片段回顾

4.其他功能

4.1可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby

4.2支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式

（二）病人监护仪

1.适用于急诊、ICU、CCU 等各类病房的插件式监护仪

▲2.模块化插件式监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化无无风扇设计

▲3.显示器≥17英寸彩色触摸屏，分辨率≥1280x800

▲4.主机插槽数≥5个，支持≥12通道波形显示

5.支持待机模式、隐私模式、插管模式、夜间模式等工作模式

6.支持药物计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、肾功能计算及结果回顾存储功能

7.支持大字体显示界面，支持显示5个监测参数

8.标配转运监测模块，带≥5英寸的屏幕，触摸屏操作

▲9.带屏幕的转运监测模块支持心电、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双通道体温、双通道有创血压的同时监测

▲10.支持升级多通道有创压、双血氧、C.O.、EtCO2、RM、ICG、PiCCO、ScvO2、EEG、BIS等监测功能模块

11.防除颤CF型应用部分：ECG、RESP、TEMP、IBP、SpO2, C.O.、NIBP、EEG、NMT；防除颤BF型应用部分：ScvO2、CO2、ICG、BIS、AG、RM、rSO2

12.支持3、5、12导监护、ST段测量、QT/QTc连续实时测量

13.具有≥24 种心律失常分析功能，包括房颤分析

14.HR测量范围：成人15-300 bpm ，小儿/新生儿15-350 bpm

15.RR测量范围：0-200 rpm

16.PR测量范围：20-300 bpm（SpO2），20-350 bpm（IBP）

17.NIBP测量范围：成人10-290mmHg, 小儿10-240mmHg，新生儿10-140mmHg

18.IBP测量范围：-50-360mmHg

▲19.提供ST段分析功能，适用于成人、小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

20.实时自动进行 QT 及 QTc 分析，并可显示ΔQT 和ΔQTc 数值

21.无创血压具有手动、自动、连续、整点测量模式

22.支持PPV测量、PAWP测量、ICP测量

23.支持全息波形存储与回顾≥48h

24.ST回顾时间≥120h@1min

25.支持图形化报警显示和报警集中设置功能

26.配备锂电池，续航时间≥2h

27.使用年限≥8年

四、配置

1、PICCO模块4个、

2、BIS模块2个

3、旁流CO2模块4个

五、质量保证期：为调试验收合格后≥5年。

第1包   品目1-3  氩气刀工作站

一、数量： 1套

二、用途：用于消化内镜治疗,具有单极电切、单极电凝、双极电凝、内镜切割专用功能，氩气电凝。

三、技术参数：

1.具有单极电切、单极电凝功能

2.具有双极电凝功能

3.具有氩气刀功能。

4.具有内镜切割专用功能模式≥2种

▲5.具有360°环形氩气电凝功能。

6.控制方式：电脑控制输出、自动调节输出功率

7. 模块设计:开放式模块化设计，可由医院自行选配功能、为今后发展留有升级空间

8. 显示方式: 彩色液晶信息显示，中文故障报警显示

9. 全中文显示: 清晰的详细中文对话框显示-程序列表、信息/帮助提示、故障描述

10. 程序设置: 可根据不同手术或医生要求预置≥5组手术程序，智能自动器械识别即插即用功能。

11.具有高频、低频泄漏电流安全报警系统、负极板安全检测报警等，且中文提示

12.具有新生儿负极板安全监测功能。

13.性能规格

13.1.切割模式：单极电切最大功率≥200W

13.2.凝血模式：单极凝血最大功率≥120W; 双极凝血最大功率≥100W

▲13.3.内镜切割最大功率≥400W

13.4.强力氩气电凝最大功率≥100W

▲13.5.单极电凝最高电压≤5000V

14. 器械自动识别，即插即用

四、配置要求：

1.内镜用高频电外科系统主机1台

2.氩气系统主机 1套

3.多功能台车 1台

4.双踏板脚踏开关 1个

5.消化用软管电极，直喷 1个

6.内镜用高频输出线（A线）1根

7.一次性带导线负极板 10片

五、质量保证期：为调试验收合格后不少于4年

第2包    品目2-1   超声心动仪

一、数量：1套

二、用途：主要用于腹部、妇产、心脏、小器官等临床诊断和科研教学工作，具有世界先进

水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

三、技术参数：

（一）主要技术规格及系统概述：

1.主机成像系统：

▲1.1 液晶显示器≥23英寸,分辨率≥1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

▲1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度≥720度。

1.3 全新集束精准发射技术，

1.4 脉冲优化处理技术

1.5 海量并行处理技术

1.6 自适应增益补偿技术

1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

1.8 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量

1.9 脉冲反向谐波成像单元；

1.10 彩色多普勒成像技术；

1.11 彩色多普勒能量图技术；

1.12 方向性能量图技术

1.13 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW、CW和 HPRF)；

1.14 动态范围≥320dB

1.15 数字化通道≥400万

1.16 智能全程聚焦技术；

1.17 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数

1.18空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头

1.19自适应核磁像素优化技术，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。

1.20 内置 DICOM 3.0 标准输出接口；

1.21 内有一体化超声工作站；

2. 先进成像技术：

▲2.1 具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23英寸，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080）

2.2 超声声速自动校正技术

2.2.1 针对肥胖及困难病人

2.2.2 可用于乳腺检查，并可调整级别

2.2.3 专门的预置条件

2.3 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术 及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

2.4 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色、谐波、PW、M型多种模式

2.5多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

2.6 造影成像技术

▲2.7具有微视血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。

2.8 具备智能多普勒血管检查技术

2.8.1 单键优化二维、多普勒图像质量

2.8.2 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置角度等

2.8.3 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量

2.9 负荷超声成像(内置一体化)

3.测量和分析：( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

3.1 一般测量：距离、面积、周长等；

3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

3.3 外周血管测量和计算功能；

3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

3.5 心脏功能测量；

4. 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；

4.2 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元≥2200帧；

4.3 具备主机硬盘图像数据存储；

4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

5. 输入/输出信号：

5.1 输入：DICOM DATA

5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出

6. 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

（二）系统技术参数及要求：

1. 系统通用功能：

1.1 高分辨率液晶显示器≥23英寸, 分辨率≥1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度≥720度。

▲1.3探头接口选择≥4个，微型非针式，并激活可互换通用

1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件

1.5 安全性能：符合国家医疗设备安全质量要求；

2.探头规格

2.1 频率范围：1-22 MHz

2.2 二维、彩色多普勒均可独立变频；

2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵

▲2.4 纯净波探头≥3把，具有腹部、心脏、腔内纯净波单晶体探头支持

2.5 腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz），血管/小器官线阵探头（5.0-12.0MHz），心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz），腔内探头（3.0-10MHZ）

2.6 扫描深度≥40cm

2.7 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD;电子相控阵：B/PWD、B/CWD

3. 二维显像主要参数：

3.1成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥55帧/秒凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒；扫描线：每帧线密度≥320超声线

▲3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，B/M 可独立调节；

3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

3.5 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

3.6 接收超声信号系统动态范围≥320 dB

4.频谱多普勒：

4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；

4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz，电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz，电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz

4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；

4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度≥28.0m/s

4.5 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)；

4.6 Doppler及M型电影回放：≥48 秒；

4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

▲4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5-20mm多级可调；

4.9 零位移动：≥8 级；

4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；

4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

5. 彩色多普勒：

5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

5.2 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

5.3 具有双同步、三同步显示(B/D/CDV)

5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：≥±20°；

6. 超声功率输出调节：

6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

6.2 输出功率选择分级可调

7. 记录装置：

7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存

7.2 主机硬盘容量≥500G

7.3 DVD-RW 或USB图像存储

7.4 USB接口≥5个，用于图像传输

四、配置：

1、腹部凸阵探头1把

2、血管/小器官线阵探头1把

3、心脏相控阵探头1把

4、腔内探头1把

五、质量保证期：为调试验收合格后不少于3年

第2包     品目2-2    彩色多普勒超声诊断仪

一、数量：1套

二、用途：主要用于腹部、妇产、心脏、血管、小器官等方面的临床诊断和科研教学工作。

三、技术参数：

（一）主要技术规格及系统概述：

1.主机成像系统：

1.1 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，旋转角度≥720度。

1.2 液晶显示器≥21英寸, 分辨率≥1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，自由臂设计，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

1.3 数字化通道≥470万

1.4 自适应宽频带彩色多普勒成像技术

1.5 数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

▲1.6 实时双屏显示，超声显示器与触摸屏实时同步显示扫描图像（非外接显示器）

1.7 脉冲优化处理技术

1.8实时自动优化技术

1.9 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度

1.10 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW、CW和 HPRF)；

1.11 脉冲反向谐波成像单元；

1.12 彩色多普勒成像技术；

1.13 方向性能量图技技术；

1.14 彩色多普勒能量图术

1.15 内置 DICOM 3.0 标准输出接口

1.16 动态范围≥280dB

1.17 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数

▲1.18 自适应像素优化技术，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。

1.19 实时二同步、三同步能力；

1.20 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, ≥7线偏转，支持所有凸阵、微

凸阵和线阵成像探头

2.先进成像技术：

2.1 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点

噪声抑制技术支持其扩展区域。

2.2超声声速自动校正技术

2.2.1针对肥胖及困难病人

2.2.2可用于腹部，乳腺和肌骨检查

2.2.3专门的预置条件

2.3组织多普勒技术(TDI)，具有彩色、谐波、PW、M型多种模式

3. 测量和分析：( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

3.1 一般测量：距离、面积、周长等；

3.2 外周血管测量和计算功能；

3.3 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、

新生儿髋关节角度等；

3.4 心脏功能测量；

3.5 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

4. 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

4.1 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元≥2200帧；

4.2 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；

4.3 具备主机硬盘图像数据存储；

4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

5. 输入、输出信号：

5.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频

5.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出

6.连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

(二)系统技术参数及要求：

1.系统通用功能：

1.1 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，旋转角度≥720度。

1.2 液晶显示器≥21英寸, ≥1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

1.3 探头接口选择：≥4个，微型无针式,并激活可互换通用

1.4 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求；

1.5 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件

2.探头规格

2.1 频率范围：≥2-18 MHz

2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵

2.4 探头频率： 腹部凸阵探头（2.0-6.0MHz），血管/小器官线阵探头（5.0-12.0MHz），

心脏相控阵探头（2.0-4.0MHz），腔内探头（4.0-9.0MHz）

2.5 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD;电子相控阵：B/PWD、 B/CWD

3.二维显像主要参数：

3.1 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥55 帧/秒；凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45 帧/秒

▲3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段

3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

3.5 接收超声信号系统动态范围≥280 dB

3.6 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

4.频谱多普勒：

4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；

4.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW、B/CPA/PW、B/CDV/CW；

4.3 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度≥28.0m/s

4.4 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)；

4.5 Doppler及M型电影回放：≥48 秒；

4.6 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

4.7 零位移动：≥9 级；

4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5-20mm多级可调；

4.9显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；

4.10 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

5.彩色多普勒：

5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm 深度时，彩色扫描帧率≥10 帧/秒；

5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

5.4 具有双同步、三同步显示(B/D/CDV)

5.5 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

5.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

5.7 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：≥±20°；

6.超声功率输出调节：

.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

6.2 输出功率选择分级可调

7.记录装置：

7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP

或JPEG等PC通用格式直接储存

7.2 DVD-RW 或USB图像存储

7.3 主机硬盘容量≥500GB

7.4 USB接口≥4个，用于图像传输

四、配置：

1、腹部凸阵探头1把

2、血管/小器官线阵探头2把

3、心脏相控阵探头2把

4、腔内探头2把

五、质量保证期：为调试验收合格后不少于3年

第2包    品目2-3    彩色多普勒超声诊断仪

一、数量：1套

二、用途：主要用于腹部、妇产、心脏、血管、小器官等方面的临床诊断和科研教学工作。

三、技术参数：

(一)主要技术规格及系统概述：

1.主机成像系统：

1.1 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度≥720度。

1.2 液晶显示器≥21英寸, 分辨率≥1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，自由臂设计，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

1.3 数字化通道≥470万

1.4 自适应宽频带彩色多普勒成像技术

1.5 数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

1.6 实时双屏显示，超声显示器与触摸屏实时同步显示扫描图像（非外接显示器）

1.7 脉冲优化处理技术

1.8实时自动优化技术

1.9 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度

1.10 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW、CW和 HPRF)；

1.11 脉冲反向谐波成像单元；

1.12 彩色多普勒成像技术；

1.13 方向性能量图技技术；

1.14 彩色多普勒能量图术

1.15 内置 DICOM 3.0 标准输出接口

1.16 动态范围≥280dB

1.17 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数

1.18自适应像素优化技术，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。

1.19 实时二同步 /三同步能力；

1.20 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, ≥7线偏转，支持所有凸阵、微

凸阵和线阵成像探头

2.先进成像技术：

2.1 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点

噪声抑制技术支持其扩展区域。

2.2超声声速自动校正技术

2.2.1 针对肥胖及困难病人

2.2.2 可用于腹部，乳腺和肌骨检查

2.2.3 专门的预置条件

2.3组织多普勒技术(TDI)，具有彩色、谐波、PW、M型多种模式

3.测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

3.1 一般测量：距离、面积、周长等；

3.2 外周血管测量和计算功能；

3.3 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、

新生儿髋关节角度等；

3.4 心脏功能测量；

3.5 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

4.图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

4.1 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元≥2200帧；

4.2 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；

4.3 具备主机硬盘图像数据存储；

4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

5.输入/输出信号：

5.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频

5.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出

6.连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

（二）系统技术参数及要求：

1.系统通用功能：

1.1 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度≥720度。

1.2 高分辨率液晶显示器≥21英寸, ≥1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

1.3 探头接口选择：≥ 4个，微型无针式,并激活可互换通用

1.4 安全性能：符合国家商品安全质量要求；

1.5 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件

2.探头规格

2.1 频率范围：2-18 MHz

2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵

2.4 探头频率： 腹部凸阵探头（2.0-6.0MHz）

2.5 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD;电子相控阵：B/PWD、B/CWD

3.二维显像主要参数：

3.1 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥55帧/秒；凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒

3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段

3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

3.5 接收超声信号系统动态范围≥280 dB

3.6 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

4.频谱多普勒：

4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；

4.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW、B/CPA/PW、B/CDV/CW；

4.3 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度≥28.0m/s

4.4 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)；

4.5 Doppler及M型电影回放：≥48 秒；

4.6 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

4.7 零位移动：≥9 级；

4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5-20mm多级可调；

4.9显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；

4.10 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

5.彩色多普勒：

5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率≥10 帧/秒；

5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

5.4 具有双同步、三同步显示(B/D/CDV)

5.5 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

5.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

5.7 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：≥±20°；

6.超声功率输出调节：

6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

6.2 输出功率选择分级可调

7.记录装置：

7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP

或JPEG等PC通用格式直接储存

7.2 DVD-RW 或USB图像存储

7.3 主机硬盘容量≥500GB

7.4 USB接口≥4个，用于图像传输

四、配置：

1、腹部凸阵探头1把

五、质量保证期：为调试验收合格后不少于3年

第3包   品目3-1   X线电子计算机断层扫描装置（64排以下CT）

一、数量： 1套

二、用途：全身扫描的临床应用和临床研究

三、技术参数：

1.扫描架系统

1.1 扫描架孔径：≥72cm

1.2 驱动方式：投标人说明

1.3 滑环类型：低压滑环

1.4 冷却方式：高效风冷（如有水冷机请加配）

1.5 探测器类型：投标人说明，要求最新机型的最新硬件

▲1.6 探测器Z轴覆盖宽度：≥35mm

1.7 采用动态双焦点技术：标准

1.8 最薄采集层厚：≤0.625mm

1.9 两套CT操作系统，可在主机操控台进行CT扫描操作，也可在扫描床通过机架触控面板进行CT扫描操作

1.10 可在扫描床旁进行患者体位选择，扫描协议选择等操作

1.11 配备触控屏，并支持触控和手势操作

2.扫描床系统

2.1 病人床可扫描垂直升降范围：≥45cm

2.2  病人床可扫描垂直升降最低高度：≤55cm

2.3 病人床水平可扫描范围：≥185cm

▲2.4 病人床水平移动最高速度：≥300mm/s

2.5 病人床水平移动最低速度：≤1mm/s

2.6 病人床承重量：≥200kg

3. X线球管及高压发生器

▲3.1 球管阳极物理热容量：≥8.0MHU

3.2 球管阳极有效热容量：≥25MHU

3.3 球管电流设置范围：≥5-600mA

3.4 球管最大电流：≥600mA

▲3.5 球管最小电流：≤5mA

3.6 球管电流递增幅度：≤1mA

3.7 球管最大电压：≥140KV

3.8 球管最小电压：≤70KV

3.9 球管大焦点：≤1.0×1.0mm

3.10 球管小焦点：≤0.5×1.0mm

3.11 球管类型：动态飞焦点球管

3.12 发生器功率：≥70kW

3.13 球管阳极靶面直径：≥200mm

4.扫描参数和图像质量

▲4.1 最短扫描时间：≤0.35s/360°

4.2 具备120层/圈扫描成像技术

4.3 重建视野：5-50cm

4.4 定位片扫描长度：≥180cm

4.5 定位片扫描宽度：≥50cm

4.6 定位片计划：双定位

4.7 螺距连续可调：≥0.5-1.5

4.8 单次连续螺旋扫描：≥120秒

4.9 X-Y轴空间分辨率：≥16LP/cm@0%MTF

4.10 密度分辨率：≤4mm@0.3%

▲4.11噪声：≤0.2%

4.12CT值范围：-1024到+3071

4.13标准图像重建矩阵：≥512×512

4.14高图像重建矩阵：≥768×768

▲4.15超高图像重建矩阵：≥1024X1024

5.计算机

5.1 主CPU：最新规格型号

5.2 内存：≥64GB

5.3 图像硬盘容量：≥4TB

5.4 图像存储量：≥2,600,000幅(512矩阵不压缩图像)

5.5 存储系统：DVD-RW

5.6 图像格式和传输存储：DICOM 3.0,具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能

5.7 自动语言提示功能：标配

5.8 操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D SVA：标配

5.9 主控台配备双屏显示器

6.临床应用软件

6.1 专业测量手段；

6.2 体积测量；

6.3 空间测量；

6.4 高度差测量；

6.5 图像数据输出；

6.6 光盘刻录自带光盘剩余容量提示，可刻录DICOM图像光盘并自动生成光盘号；

6.7 可制作MPEG、AVI、BMP等多种制式光盘；

6.8 自带DICOM VIEWER；

6.9 可在任何PC上回放光盘；

6.10 激光相机DICOM Printer接口；

6.11 输出自定义特殊布局胶片；

6.12 冗余打印功能；

6.13 实现多病人影像在同一胶片上打印；

6.14 最大密度投影（MIP）；

6.15 多平面重组(MPR)；

6.16 表面重建（SSD）；

6.17 体重建(VR)；

6.18 曲面重建；

6.19 仿真内窥镜功能（VE）；

6.20 模拟手术刀功能；

6.21 血管扫描成像功能

7.微辐射平台

7.1提供最新最先进的微辐射影像重建技术：投标人说明

7.2提供投影空间和图像空间的双空间微辐射重建技术

7.3提供多模型影像重建技术

7.4重建速度≥60幅/秒

7.5微辐射迭代重建能降低剂量≥80%

7.6具备无蜡像状伪影成像技术

7.7具备低光子无伪影成像技术

8.高级金属伪影去除平台

8.1有效消除金属物导致的条状伪影和暗带区域

8.2可有效降低复杂、较大金属植入物伪影8.3可生成原始图像和去伪影后图像两组数据

2.8.4去除金属伪影同时减低图像噪声

8.5一次扫描完成去金属伪影，不需要额外扫描

8.6在不增加扫描剂量的前提下去除金属伪影

8.7自动去除金属伪影，不需要额外后处理

9.心脏成像软件包

9.1 心脏成像功能

9.2 心脏180度采集成像

9.3 心电门控扫描系统（含心脏门控装置）

9.4  心脏扫描参数自动平衡系统：所有扫描参数能自动匹配最佳

9.5 心电门控重建系统（有多扇区重建）

9.6 心脏多扇区重建：2/3/4/5扇区

9.7 主控台能显示和保存心电图信息

9.8 心电图信息和图像同步显示

9.9 最高有效时间分辨率：≤30ms

9.10 成像窗自动校准，适应心率不齐病人的心脏采集（如房颤）

9.11 一体化心电门控

9.12 回顾性门控采集重建技术

9.13 扫描剂量门控调制

9.14 三维锥形束算法心脏重建：标配

9.15 心脏成像一次注药自动触发造影跟踪软件

9.16 室性早搏校正功能

9.17 房性早搏校正功能

9.18 二联律校正功能

9.19 房颤心律校正功能

9.20 心电基线漂移校正功能

10.后处理工作站平台

10.1硬件

10.1.1 总内存：≥32GB

10.1.2 显示器规格：≥19英寸

10.1.3 显示器分辨率：≥1920X1080

10.1.4 DICOM ：支持DICOM 3.0协议，实现数据和信息的保存、打印、查询、检索等

10.2 高级后处理应用用户账号

10.3 临床应用功能

10.3.1 多平面重建

10.3.2 最大和最小密度投影

10.3.3 容积仿真内窥镜

10.3.4 容积三维重建

10.3.5 CT肺结节分析软件包

10.3.6 CT全息心脏分析

10.3.6.1 智能化重建冠脉树、完成详细的冠状动脉评估；

10.3.6.2 可“0点击”实现智能骨去除、全期相的心脏智能分割。

10.3.6.3 可实现球型、三维地图和二维平铺显示

10.3.6.4 心脏冠脉球形显示成像软件：具备快速观察心脏冠脉血管、具有自动标记心脏血管的功能。

10.3.7 CT 高级血管分析软件

10.3.8零键预处理功能

10.3.8.1自动在提取病人图像处理之前就对VR图像进行后台的去骨操作，并进行自动预处理去除骨和血管分割内的高级血管分析（AVA）应用CT血管造影和（CTA）的情况下自动分割内的心脏解剖的心脏综合分析应用

四、配置

1、后处理工作站：1套（含≥19英寸液晶显示器）

2、双屏显示器：1台

五、售后服务

1.整机质保（包括球管）：3年

2.提供完整的使用手册：安装时院方验收

3.提供完整的英文原始参数(DATA SHEET)：投标时提供

4.提供免费培训。

第4包   品目4-1  彩色多普勒超声诊断仪

一、数量：2套

二、用途：用于腹部、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、神经、肌骨、盆底及其它超声诊断

三、技术参数：

1.主机系统性能

1.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

▲1.2 ≥21英寸高分辨率医用彩色液晶显示器（分辨率：≥1920×1080）

▲1.3≥13英寸彩色液晶触摸屏（分辨率：≥1920×1080）,触摸屏可独立调整角度

1.4主机重量≤85kg

1.5触摸屏界面可调整菜单顺序或隐藏

1.6控制面板可升降、旋转

▲1.7主机探头接口≥5个，全激活、大小一致、互通互用

1.8数字波束形成器

1.9多倍信号并行处理技术

1.10数字化全程动态聚焦

▲1.11数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥14 bit

1.12二维灰阶成像单元

1.13谐波成像单元

1.14 M型成像单元

1.15彩色M型成像单元

1.16解剖M型成像单元：≥3条取样线

1.17彩色多普勒成像单元

1.18频谱多普勒成像单元(包括PW、CW和HPRF)

1.19组织多普勒成像单元

1.20支持工作流协议，支持自定义设置，根据预设流程可自动添加注释、体标及自动激活测量等，同时结合教学系统，帮助操作者顺利完成检查工作

1.21内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面

1.22二维宽景成像，具备速度提示、图像旋转功能、支持测量；彩色血流宽景成像：包含能量多普勒宽景成像、彩色多普勒宽景成像；线阵探头、凸阵探头和相控阵探头均支持宽景成像

1.23弹性成像，具备压力曲线显示，组织弹性测量分析功能

1.24空间复合成像技术，支持多档位调节

1.25二维角度独立偏转成像

1.26斑点噪声抑制≥9档可调，可优化二维、三维图像

1.27高清成像，提高边界显示和组织对比，可分级调节≥5级

1.28实时双同步/三同步功能

1.29扩展成像≥2档可调

1.30二维/彩色双实时对比成像

1.31一键优化，支持独立按键操作，支持二维、彩色及频谱模式等

1.32支持全局放大、局部放大、一键全屏放大

1.33全局放大：≥10倍，≥18级档位调节

1.34穿刺引导功能：支持单线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度

1.35支持碎石中位线

1.36穿刺增强技术

2.测量/分析和报告

2.1常规测量软件包

2.1.1基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

2.1.2彩色血流剖面图，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、血流量，补偿角度可调

2.1.3定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度

2.1.4频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数

2.2专科测量软件包，支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告

2.2.1腹部测量软件包，支持膀胱自动测量

2.2.2妇科测量软件包，

2.2.3盆底自动识别及测量功能：2D盆底成像模式下，可一键自动测量膀胱颈距离值、膀胱后角值、膀胱距离值、尿道倾斜角值，无须手动标定参考点

2.2.4产科测量软件包：4胞胎对比测量分析，支持NT自动测量，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分、中国人群公式

2.2.5心脏测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜自动描迹

2.2.6泌尿测量软件包

2.2.7小器官测量软件包

2.2.8儿科测量软件包

2.2.9血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示

3.电影回放及原始数据处理

3.1 支持手动、自动回放，支持4D 电影自动回放

3.2 支持不同探头6幅图像同屏动态回放，回放速度可调

3.3 原始数据处理，可对图像进行离线参数分析，支持二维、M型、频谱模式等

4.存储及数据管理

4.1 内置超声工作站

4.2 硬盘≥2T，图像存储，电影回放时间≥480s

4.3 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像

4.4 多种图像格式传输：支持JPEG、WMV、BMP、AVI、TIF等格式输出

4.5 支持图像一键存储到本地及USB外设

5.连通性要求

5.1 具有DICOM 3.0功能

5.2 主机内置USB接口≥5个

5.3 具备HDMI、DVI、RGB、Video、S-Video等视频接口

6.系统技术参数及要求

6.1 二维灰阶成像单元

6.1.1 基波≥4段变频

6.1.2 谐波≥4段变频

6.1.3 焦点个数：≥10个

6.1.4 斑点噪声抑制≥9档

6.1.5 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，以脏器图形化直观显示并配有部位名称，而非单独的中文或英文显示。

6.1.6 最大显示深度：≥39cm

▲6.1.7 动态范围: ≥275dB，可视可调

6.1.8 增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥6段，B/M可独立调节。

6.1.9 伪彩: ≥12种

6.1.10 声功率≥100%，步进1

6.2 彩色多普勒成像单元

6.2.1 包括速度、能量、方向能量显示等

6.2.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/PDI、B/DPDI

6.2.3 彩色多普勒≥4段变频

6.2.4 增益调节≥200

6.2.5 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：≥±18°

6.2.6 智能血流追踪技术，单键操作，取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时自动偏转

6.2.7 高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图象，更细微的显示末梢血流的动态情况，机器具备独立按键

6.2.8 立体血流成像，通过光照模型，能够在传统二维血流成像CFM的基础上，增加血流的立体感呈现

6.2.9彩色基线调节：≥±15级可调

6.3 微细血流成像：有效滤除软组织和噪声信号，最大限度保留超低速微细血流的信号，显著提升超微细血流信号的敏感性和成束性，机器具备独立按键

6.4频谱多普勒成像单元

6.4.1 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

6.4.2 显示方式：PW、B/PW、B/C/PW、B/CW、B/C/CW、HPRF等

6.4.3 PW ≥4段变频

6.4.4 PW实时自动跟踪测速，随着取样门位置改变，PW速度可进行自动跟踪测量

6.4.5 彩色滤波器具有自动和手动技术：调节脉冲重复频率时，壁滤波器自动进行相应优化调节

6.4.6 取样容积范围：1-20mm

6.4.7 零位移动：≥15 级

6.4.8 快速角度校正

6.4.9 支持频谱自动测量

7.探头规格

7.1 所配探头均为宽频、变频探头，基波、谐波≥5段

▲7.2 单晶体凸阵探头频率范围: 1.0-7.5MHz

▲7.3 线阵探头频率范围: 3.0-16.0MHz

▲7.4 低频线阵探头频率范围：2.0-13.0MHz

四、配置

1、凸阵探头1把

2、线阵探头2把

- 五、售后服务

1.质量保证期：为调试验收合格后不少于3年

2.驻地以上城市具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修

3.厂家提供专业人员现场操作和培训

第5包   品目5-1  彩色多普勒超声诊断仪（高端）

一、数量：1台

二、用途：用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其他超声诊断

三、技术功能超声

1.主机系统性能要求

1.1显示器：≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器，亮度可对比度通过预设可调，≥4个显示器关节支撑臂，显示器可以上下倾斜、左右旋转、前后移动，具有独立的显示器锁定装置（非关节臂锁定）

1.2触摸屏：≥13英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节角度≥25º

1.3触摸屏支持手势控制，支持手写和带上橡胶手套触摸，支持触摸屏编辑，支持将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。

1.4触摸屏支持将最近使用过的检查探头和其模式，放置在一边，点击检查模式，即可一步直达切换到探头和其模式

▲1.5操作面板具有6向独立调节功能（即电动上下升降、左右旋转和前后平移）

1.6探头接口数量≥5个（5个探头接口均为无针式接口且大小一致）

1.7.具有中央刹车和直行锁功能

2.系统成像技术

2.1.二维灰阶模式

2.2.M型模式

2.3.彩色M型模式

2.4.解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转）

2.5.彩色多普勒成像

2.6.频谱多普勒成像，连续多普勒成像（要求线阵探头可支持连续多普勒成像）

2.7.组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式

2.8.空间复合成像技术，做曲别针实验最高可显示9条线

2.9.扩展成像（要求凸阵、线阵、心脏探头可用）

2.10.全域动态聚焦技术，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致，图像上无焦点显示，仪器无任何实体和触摸按键可调节焦点

▲2.11.声速匹配技术，根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示

2.12 .具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持实时显示高分辨率显示取样框，且支持高分辨率显示取样框的大小可调节，有利于甲状腺等组织肿块的鉴别诊断

2.13.立体血流技术，提供更接近真实世界的三度空间视觉，呈现血流的上下、左右、前后三维关系

2.14.穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏双实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度

2.15 .宽景拼接成像技术（非拓展成像）

2.15.1.支持二维宽景和能量宽景，具有红、蓝、绿三种彩色框及文字提示扫描速度过快、过慢或者正常

2.15.2.宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、单晶体相控阵探头

▲2.16.具有2种血管标记功能，一种为专业血管图谱编辑功能，可手动编辑图谱，直观显示病变的位置；一种为传统体表体位图标记。

2.17.一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

2.18.智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化，节省人工调节时间，提升扫查效率

2.19.超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力

▲2.20.声衰减成像技术，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用干脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断。能够提供客观量化指标、规避人为因素影响

3.高级成像功能

3.1.造影成像

3.1.1.造影成像功能支持腹部探头、浅表探头

3.1.2.支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换

3.1.3.支持微血管造影增强功能

3.1.4.支持低机械指数造影

3.1.5.具有双计时器

3.1.6.支持向后存储≥8分钟电影

3.1.7.造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI

3.1.8.具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点，可对彩色和时间进行设置。

3.1.9.造影成像帧率：凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率可达30帧/秒及以上，线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上

3.1.10.实时造影时，支持对组织灰阶图像进行标记，标记点同步映射到造影的图像上，便于观察

3.2弹性成像

3.2.1应变式弹性成像，具有压力提示，支持逐帧图像的压力大小查看，具有压力补偿技术

▲3.2.2应变式弹性成像支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能

3.2.3剪切波定量弹性成像，动态显示二维剪切波弹性成像图，支持凸阵探头、线阵探头和腔内探头

▲3.2.4剪切波定量弹性成像，具备组织硬度定量分析软件（支持多比值分析、柱状图分析）弹性定量的参数包括杨氏模量值、剪切模量值、剪切波速度，定量组织的硬度信息

3.2.5具有质控稳定性指数、质控图、质控指数等质控形式，可自动生成剪切波弹性检查数据报告，报告中包含平均数、中位数、IQR/Median等量化数据，并且提供临床阈值供临床参考

3.2.5具有病灶周边浸润区的环形定量工具，同时需具有实体的专用的按键调节精准控制，环形的大小分级分档，可视可调

3.2.6剪切波弹性成像支持高帧率成像，剪切波感兴趣区域2cm*3cm时，帧率≥5帧/秒

▲3.2.7支持在同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像并实时双幅显示。

4.测量分析和报告

4.1全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

4.2 支持肝肾比测量，基于B图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，一键式肝肾皮质识别，实现快速简便的肝脂肪变性评估，肝脂肪变性的定量评估提供比传统定性评估更准确的定量分析

▲4.3血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线

4.4血管内中膜自动实时测量功能，无需冻结图像，即可实时自动获取及更新6组IMT内膜厚度值，测量精度最小可达20um

4.5全自动左心射血分数的测量，不需要连接心电图，并具有专门按键，对冻结的心脏图像，一次按键，机器自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，并且以左右双幅图像显示，自动得出EF、SV等测量数值

4.6小儿髋关节自动测量功能，超声主机可自动识别组织结构，自动计算α角,β角，自动进行临床分型

5.电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

5.1电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

5.2原始数据处理，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）

5.3内置双硬盘设计（非外接，包括固态硬盘≥120GB和机械硬盘≥1TB），两个硬盘独立运行

6.系统技术参数及要求

6.1二维灰阶模式

6.1.1最大显示深度:≥38cm

6.1.2 TGC: ≥8段

6.1.3 LGC: ≥8段

6.1.4腔内探头扫描角度:≥200度

6.2.彩色多普勒成像

6.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

6.2.2取样框偏转: ≥±30度（线阵探头）

6.2.3支持B/C 同宽

6.3. 频谱多普勒模式

6.3.1 最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

6.3.2 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

6.3.3取样容积: 0.5-30mm ，支持所有探头

6.3.4偏转角度: ≥±30º （线阵探头）

7.连通性要求

7.1.支持网络连接

7.2.具有远程图像通讯功能，超声机器内同时具有手机扫二维码和输入账号密码两种登录功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注

8.探头频率:

8.1单晶体凸阵探头频率：1.0-6.0 MHz

8.2线阵探头频率：3.0-15.0 MHz

8.3凸阵频率: 3.0-11.0 MHz

8.4低频线阵探头：3.0-9.0MHz

8.5 L型线阵探头：4.0-16.0MHz

四、配置

1.单晶体凸阵探头：1把

2.线阵探头：1把

3.血管探头：1把

4.微凸探头：1把

5.L型线阵探头：1把

五、售后服务

1、质量保证期：设备主机质保3年、探头质保3年

2、提供厂家工程师的专业培训。

第6包    品目6-1   超声心动图仪

一、数量：1套

二、用途：以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主，支持实时二维和四维经胸和经食管超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中介入超声等检查全面应用

三、技术参数：

1、彩色多普勒超声波诊断仪包括：

▲1.1具备≥22英寸医用OLED有机自发光显示器，分辨率≥1920×1080

1.2	具备≥12英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏

1.3	具备电动控制操作平台，可在上下/左右/前后范围内灵活调节

1.4	具备原始数据处理能力：能对存储后的动静态图像进行增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等参数的调节。

▲1.5具备超声信号动态宽波束发射与接收系统，采用整场空间像素原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。

1.6	具备智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比。

1.7	具备特殊探头技术：具有面阵技术、声能放大、单晶体以及精准温控探头技术

1.8	二维灰阶成像单元

1.8.1所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。

1.8.2具备超清斑点噪声抑制技术，支持二维和四维模式

1.8.3具备实时空间多角度复合成像，并支持彩色多普勒模式。

▲1.8.4	具备心肌纹理成像模式：可增强瓣膜，腱索及心肌等细节结构的显示能力，该模式可叠加彩色信号，支持实时在机激活切换，支持成人经胸二维和四维探头。

1.8.5具备高清成像模式：通过双频率复合采集，提高组织分辨率和对比度。

1.8.6具备复合滤波：通过复合运算，增强组织边界的显示和解剖结构的平滑度。

1.8.7具备一键式实时自动连续优化图像技术，包括增益、对比度、侧向增益补偿。

1.8.8具备实时宽景成像技术，可前进和后退

1.8.9具备梯形扩展成像技术

1.8.10具备心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。

1.9	彩色血流成像单元

1.9.1具有二维彩色模式、四维彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式等模式

1.9.2具备具体彩色多普勒频率显示，并独立分级可调，≥8级

1.9.3具备二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像

1.9.4具备组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流

1.9.5具备彩色去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除彩色信号。

1.9.6具备在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等参数。

1.9.7具备彩色帧频独立调节能力

1.9.8具备二维灰阶血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像。

1.9.9具备方向性灰阶血流显像：基于灰阶血流信号，同时提供彩色血流方向性显示。

1.9.10具备内置原厂冠脉血流显像软件，能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉血流。

▲1.9.11具备血流斑点追踪成像技术：通过超高帧频成像对血细胞运动轨迹进行追踪，以线条、颜色、编码显示心腔内血流动力学的真实状态，支持小儿心脏二维探头、小儿心脏四维探头、新生儿心脏二维探头及经食道心脏四维容积探头。

1.9.12具备血流斑点追踪成像定量技术：基于血流斑点追踪成像，可对已捕捉血流信息的面积、时间及距离参数进行定量。

1.10频谱多普勒显示单元及分析系统

1.10.1具有PW、CW、HPRF等多种模式

1.10.2高脉冲重复频率自动启动功能

1.10.3多普勒频率显示、独立可调

1.10.4具备自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围

1.10.5具备高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换

1.10.6具备自动角度纠正功能，以适应不同角度血管检测

1.10.7具备实时扫描中的图像参数调节，包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪音抑制、对比度、彩色图谱等的调节，能应用于已经冻结或存储后的图像

1.10.8具备频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活选择

1.10.9具备心脏频谱自动测量：可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统

1.11组织多普勒成像单元

1.11.1具备实时一键式组织速度成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像

1.11.2具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号。

1.11.3组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。

1.11.4具备在机组织多普勒同步化显像，并具有心肌同步化牛眼图。

1.11.5具备在机同时显示多个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线

1.11.6定量曲线能自动导入主动脉瓣及二尖瓣开放关闭时间

1.11.7支持实时三平面成像

1.12组织谐波成像单元

1.12.1具备编码二次谐波技术

1.12.2具备编码脉冲反向谐波技术

1.12.3具备谐波频率和基波频率同时显示

1.13超声造影成像单元

1.13.1编码脉冲反向谐波技术和超声调制信号用于造影剂成像

1.13.2支持左心室造影

1.13.3支持血管/腹部造影成像

1.13.4支持低机械指数的心肌灌注造影成像

1.13.5支持经胸二维及四维探头

1.13.6支持食道矩阵容积探头

1.13.7具有实时四维造影

1.13.8具有三平面造影

1.13.9支持负荷超声成像下的心肌灌注造影

1.13.10具备flash，机械指数可调,可心电触发和时间触发，长度可调

1.13.12具有双时钟计时，存储时间长短可调

1.13.13可实时前向存储、实时回放存储、编辑后存储等方式

1.13.14具有在线及离线时间-强度曲线分析工具

1.13.15分析结果自动导入系统工作表进行存储

1.14负荷超声成像单元

1.14.1内置专业负荷超声模块，包括运动负荷、药物负荷

1.14.2可自定义编辑模板

1.14.3支持自动转换所需切面、所需测量和检查阶段，自动保存频率和增益等成像条件应用于下一检查阶段

1.14.4负荷超声模块内置心肌长轴应变分析功能，在线即可实现不同负荷阶段的心肌应变大小及达峰时间离散值，提供17和18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等，并可同屏对照显示。

1.14.5回放时自动显示基础状态下的对比图像，自动同步心动周期

1.14.6支持二维、多平面和四维成像模式

1.14.7支持造影成像

1.14.8支持经食管四维探头

1.14.9可结合组织多普勒，并能定量分析

1.14.10支持室壁运动评分

1.14.11内置在同步化治疗评估模板

1.15四维成像单元

▲1.15.1四维成像单元支持成人、儿童经胸容积成像探头及经食道容积成像探头

1.15.2所有四维探头均需具有二维、彩色、PW、CW、M型、任意角度直线与曲线解剖M型、组织多普勒、多平面及四维、负荷超声、超声造影等全部功能模式

1.15.3单心动周期全容积成像模式: 单心动周期实时90°×90°全容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像，该模式支持全容积彩色血流显示，且支持经胸四维成像与经食道四维成像

1.15.4多心动周期全容积成像，拼接的心动周期个数可选择数≥6个

1.15.5自动显示四维各标准切面图像：基于一个切面容积图像，即可一键式获取其他切面容积图像，无需手工剪切，显示切面数≥6个

1.15.6智能四维视野：通过系统预设的条件，仅需一个按键，即可快速的获取二尖瓣、主动脉瓣、左心耳等结构的四维模式、四维血流模式以及多平面模式等。

1.15.7四维成像角度预设值，根据不同观察部位自由选择，角度预设个数≥4个

▲1.15.8智能四维解剖标记：以不同颜色的标记点对二维或四维图像进行解剖结构的标定后，会自动将二维图像和四维图像的同一结构进行关联，在调节容积图像的过程中，标记可随解剖结构的空间位置变化而随之移动，标记透明度可调。

1.15.9具有四维局部放大和感兴趣区取样框功能，实时双平面观察，方便局部结构成像

1.15.10	容积帧频可独立调节

1.15.11	高帧频容积采集技术，不降低空间分辨率，而获取高帧频的容积图像。

1.15.12	四维空间噪音抑制，降低四维图像和基于四维的二维图像的噪音信号

1.15.13	四维心尖扩展成像技术，扩展心尖显示视野

1.15.14	具备四维彩色模式，并灰阶与彩色比例可调，可单独显示四维彩色血流束

1.15.15	具备断层超声成像，具备5、7、8、12切面可选

1.15.16	具备实时双平面

1.15.17	实时三平面成像：一次扫查同时获取同一心动周期三个切面的图像，切面之间的角度任意可调，支持二维、彩色，组织多普勒等模式, 可运用于负荷超声和左室造影

1.15.18	任意两点剪切容积成像

1.15.19	智能切面显示:对实时或存储容积数据中，可在XYZ轴进行任意位置的二维切面显示内部结构，不同维度的二维切面和容积图像进行交互式参照与切割，也可在其中一个二维切面上选择两个不同的切割线进行分别的位置调整得到与之垂直的相关断面的显示。可在各个二维切面上进行长度、面积测量。

1.15.20	实时三维以及实时三维彩色模式下，一键快速镜向反转功能

1.15.21	立体成像：采用红蓝偏光技术，配合偏光眼镜，立体显示心脏结构

1.15.22	心脏内腔镜四维成像技术

1.15.23	具备四维容积渲染成像技术，可基于实时在机及脱机4D TEE或TTE数据，采用光源投照法，呈现心脏四维类解剖结构的显示，其中光源深度、光源数量（≥2个）及光源方向均可调节，按照视觉习惯将感兴趣区加亮显示，增加立体显示效果，突出显示病变部位及组织毗邻关系，可用于超声科、导管室、心外科、心内科立体显示心脏结构和介入治疗过程，支持实时和回放模式。

▲1.15.24具备四维容积透明血流渲染模式，可对四维容积彩色数据透明度进行调节，避免彩色血流对组织或深部血流的遮挡，可辅助操作者甄别复杂血流动力学特征。

1.15.25	具备虚拟存储功能，四维容积图像编辑后可再次存储

1.15.26	扫描助手功能

1.15.27	具有专业的啮齿类动物(如小鼠、兔子等实验动物)成像软件，可采集超高帧频心脏图像，实现基于TVI、二维图像的定量分析。

2、测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式)

2.1	一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等

2.2	心脏功能测量与分析

▲2.2.1	直线解剖M型和曲线解剖M型

2.2.2基于人工智能，自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪，进行二维心功能测量，支持单平面和双平面计算

2.2.3在线斑点追踪定量分析: 基于人工智能，可自动识别切面并选择三个质量最佳的心动周期进行心肌斑点信号的追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数、提供17和18节段牛眼图、曲线显示模式、曲线解剖M型显示模式等。支持在常规成人及小儿心脏探头、经食道探头、心脏容积探头上实现。

2.2.4基于二维斑点追踪技术，可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间、峰值应变离散，提供17和18节段牛眼图显示，以显示和评价心肌二维同步性

2.2.5具备专用二维左心房定量工具：基于斑点追踪技术，可提供左心房整体应变数值（包括：储备、管道、收缩期）及应变变化曲线，排空分数及左房容积数据（包括四腔和两腔切面）

2.2.6具备专用二维右心室定量工具：基于斑点追踪技术，可提供整体应变（6节段）、游离壁应变（3节段）和三尖瓣位移参数。

▲2.2.7	心肌做功定量分析：分析左心整体和局部的做功情况，包括做功指数、整体有效做功、整体无效做功、整体做功效率等参数

2.2.8基于心脏容积图像的斑点追踪技术，能够在同一心动周期中提供左心室各节段的以下应变参数:径向、长轴、环形、面积应变、拧转、扭矩。在线和离线均可实现，提供≥17节段牛眼图显示及曲线显示、自动存入报告系统。

2.2.9四维自动左室定量分析：提供心功能分析参数。

2.2.10三平面心肌斑点追踪技术：基于斑点追踪技术，对来自同一心动周期的三个平面进行心肌斑点追踪，分析左心室各节段的应变。

2.2.11能在容积图像上进行直线和面积测量。

2.2.12具备基于四维容积数据的二尖瓣定量分析工具。

2.2.13具备基于四维容积数据的主动脉瓣定量分析工具。

2.2.14基于容积数据的右心室定量分析工具，可提供右心室容积数据，亦可提供三尖瓣环位移和面积变化百分数等参数。

2.2.15具备主机内置四维左房功能定量工具：通过使用实时四维经胸容积探头，采集左房四维数据，提供左房最大容积、最小容积及左房容积指数，同时能够提供左房三个时相（储备期、管道期、收缩期）的长轴应变、圆周应变等参数。

2.2.16具备基于容积数据（经胸或经食道均支持）的三尖瓣定量工具，可通过容积建模，获得动静态三尖瓣解剖模型，并可自动获取其主要数据，包括：对合点高度、膨隆容积、膨隆高度、长径、短径、瓣环面积、瓣环周长等≥15项参数

2.2.17具备儿科心脏评分系统

2.3	产科测量软件包

2.3.1内置产科测量软件包，包含胎儿生长分析数据与图表

2.3.2胎儿生长发育曲线显示，支持多胞胎对比

2.3.3可根据用户需要选择欧洲、美国和亚洲人群的计算公式，亦可自定义公式。

2.3.4包含卵巢与子宫测量报告

2.3.5测量结果自动导入主机内置工作表，并可自动生成报告输出与打印

2.4	血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。

2.5	血管内中膜自动测量

3、图像存储与（电影）回放重现单元

3.1	超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现

3.2	动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于可移动媒介

3.3	支持压缩和高清DICOM图像传输

3.4	在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析

3.5	USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像

4、参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发

5、输入/输出信号:

5.1	输入：ECG, USB

5.2	输出：DVI-D，音频，USB

6、图像管理与记录装置：

6.1	内置图像管理系统

▲6.2内置固态硬盘存储≥1TB，其中可用于图像存储空间≥750GB

6.3	可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等

7、连通性：

7.1	医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，支持高清DICOM传输

7.2	支持局域网/PACS/HIS等直接存储、查询与调阅

7.3	支持DICOM打印

8、技术参数及要求：

8.1	系统通用功能

8.1.1操作面板具有的触摸屏能进行图管理、图像预览和动态图像播放功能、图像输出操作等。

8.1.2操作面板两侧有文件放置盒、耦合剂放置区等外部设备

8.1.3探头接口：激活探头接口数≥4个

8.1.4触摸屏具有探头接口和探头显示功能、预设条件显示

8.1.5操作平台：电动控制，可在上下/左右/前后范围内灵活调节

8.2	探头规格

8.2.1频率：所配探头均为宽频带多点变频探头，频率范围1.4-18.0MHz，中心频率可选择≥4种

8.2.2二维、彩色、多普勒均可独立变频

8.2.3类型：可支持心脏矩阵探头，相控阵、凸阵、微凸阵、腔内、线阵、经食道及术中探头

8.2.4经食道四维相控阵探头：3.0-8.0MHz

8.2.5单晶体相控阵探头：1.5-4.5MHz，扫描角度≥120°

8.2.6单晶体矩阵容积相控阵探头：1.5-5.0MHz

8.2.7线阵探头：2.5-10.0MHz

8.2.8小儿相控阵探头：2.5-8.0MHz，扫描角度≥120°

8.3	二维灰阶显像主要参数

8.3.1二维灰阶成像≥256灰阶

8.3.2支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频

8.3.3回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比

8.3.4增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节

8.3.5二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥6组

8.3.6心脏扫描深度≥30cm

▲8.3.7	腹部探头扫描深度≥50cm

8.4	频谱多普勒成像参数

8.4.1方式： PWD、HPRF、CWD

8.4.2最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)

8.4.3显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

8.4.4电影回放：≥90秒

8.4.5零位移动：≥6级

8.4.6取样宽度及位置范围：宽度1-16mm；分级可调

8.4.7显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位，B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位

8.4.8频谱自动包络并完成测量，参数可自定义，可于实时、冻结和回放图像上完成

8.5	彩色多普勒成像参数

8.5.1显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示

8.5.2实时二同步/三同步显示

8.5.3显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：≥± 30°

8.5.4显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比

8.5.5彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤10mm/s

8.5.6实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像,可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。

- 四、配置：

- 1.经食道四维相控阵探头：1把

- 2.单晶体相控阵探头：1把

3.单晶体矩阵容积相控阵探头：1 把

4.线阵探头：1把

- 5.小儿相控阵探头：1 把

五、质量保证期：调试验收合格后不少于3年

第6包    品目6-2   彩色多普勒超声诊断仪（高端）

一、彩色多普勒超声诊断仪（高端）1

（一）数量：1套

（二）用途：用于妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管超声诊断及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研

（三）技术参数：

1.彩色多普勒超声波诊断仪包括：

1.1主机一体化LCD显示器 ≥22英寸，全方位关节臂旋转

1.2液晶触摸屏≥12英寸, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。

1.2.1数字化二维灰阶成像单元

1.2.2数字化彩色多普勒单元

1.2.3数字化能量多普勒成像单元

1.2.4 PW脉冲波多普勒成像单元

1.2.5 CW连续波多普勒成像单元

1.2.6实时四维成像单元

1.2.7二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量

1.2.8胎儿心脏成像模式，可以同时实现2条解剖M型

1.2.9二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态

1.2.10二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果

1.2.11具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态。

1.2.12组织多普勒成像技术

1.2.13弹性成像技术

1.2.14宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头

1.2.15主机内置ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会）与ESGE（欧洲妇科内镜学会）指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态

1.2.16具备IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估

1.2.17支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。

1.2.18具有声影抑制消除技术，提升声影区域图像显示效果。

2.容积四维成像技术：

▲2.1支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，最大支持3个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。

2.1.2断层超声显像技术

2.1.3具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像。

2.1.4卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。

▲2.1.5专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数

2.1.6STIC时间空间相关成像技术

2.1.7胎心容积导航技术，2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面

2.1.8具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。

2.1.9腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查。

2.1.10胎儿颅脑自动分析功能，基于深度学习算法支持，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面、经丘脑平面、经小脑平面、经侧脑室平面。一键自动同时测量BPD、HC、OFD、CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后脚

▲2.1.11具备智能三维产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告

3.测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

3.1一般测量

3.2多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能

3.3妇产、心脏、血管、儿科等测量与分析

3.4胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长

3.5自动NT测量技术

3.6自动IT测量技术

3.7不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积

3.8容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI、FI和VFI

- 图像存储、管理及回放重现

4.1输入/输出信号：USB、 HDMI、S-Video、VGA

4.2连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0

4.3超声图像存档与病案管理系统

4.4回放重现单元

4.5硬盘容量≥2 T

4.6一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像

4.7支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式

5.技术参数要求

5.1监视器≥22英寸高分辨率LCD监视器

5.2操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定

5.3探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口

5.4 ≥12英寸多点触控触摸屏

6.探头

6.1频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。

6.2单晶体面阵容积凸阵探头：超声频率2.0 — 8.0 MHz

6.3腔内容积凸阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz

6.4单晶体凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz

7.二维灰阶及容积成像主要参数

7.1凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒；

7.2凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒

7.3数字集成化智能TGC分段≥8，无实体按键

▲7.4二维成像扫描深度≥50cm

7.5回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。

▲7.6系统动态范围≥410dB

7.7预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件

8.频谱多普勒

8.1方式：PW、CW

8.2多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示

8.3PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥20m/s

8.4最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号）

8.5零位移动：≥10级

9.彩色多普勒

9.1显示方式：能量显示、速度显示、二维立体血流显示

9.2凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒；

9.3凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒

9.4彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）

9.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图

- 配置：

1.单晶体面阵容积凸阵探头：1把

2.腔内容积凸阵探头：1把

- 3.单晶体凸阵探头：1把

（五）质量保证期：调试验收合格后不少于3年

二、彩色多普勒超声诊断仪（高端）2

（一）数量：1套

（二）用途：用于妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管超声诊断及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研

（三）技术参数：

1.彩色多普勒超声波诊断仪包括：

1.1主机一体化LCD显示器 ≥22英寸，全方位关节臂旋转

1.2液晶触摸屏≥12英寸, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。

1.2.1数字化二维灰阶成像单元

1.2.2数字化彩色多普勒单元

1.2.3数字化能量多普勒成像单元

1.2.4PW脉冲波多普勒成像单元

1.2.5CW连续波多普勒成像单元

1.2.6实时四维成像单元

1.2.7二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量

1.2.8胎儿心脏成像模式，可以同时实现2条解剖M型

1.2.9二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态

1.2.10二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果

1.2.11具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态。

1.2.12组织多普勒成像技术

1.2.13弹性成像技术

1.2.14宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头

1.2.15主机内置ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会）与ESGE（欧洲妇科内镜学会）指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态

1.2.16具备IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估

1.2.17支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。

1.2.18具有声影抑制消除技术，提升声影区域图像显示效果。

2.容积四维成像技术：

▲2.1支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，最大支持3个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。

2.1.2断层超声显像技术

2.1.3具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像。

2.1.4卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。

▲2.1.5专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数

2.1.6STIC时间空间相关成像技术

2.1.7胎心容积导航技术，2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面

2.1.8具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。

2.1.9腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查。

2.1.10胎儿颅脑自动分析功能，基于深度学习算法支持，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面。一键自动同时测量BPD、HC、OFD、CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后脚

▲2.1.11具备智能三维产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告

3.测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

3.1一般测量

3.2多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能

3.3妇产、心脏、血管、儿科等测量与分析

3.4胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长

3.5自动NT测量技术

3.6自动IT测量技术

3.7不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积

3.8容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI、FI和VFI

4.图像存储、管理及回放重现

4.1输入/输出信号：USB、HDMI、S-Video、VGA

4.2连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0

4.3超声图像存档与病案管理系统

4.4回放重现单元

4.5硬盘容量≥2 T

4.6一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像

4.7支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式

5.技术参数要求

5.1监视器≥22英寸高分辨率LCD监视器

5.2操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定

5.3探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口

5.4≥12英寸多点触控触摸屏

6.探头

6.1频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。

6.2单晶体面阵容积凸阵探头：超声频率2.0-8.0 MHz

6.3腔内容积凸阵探头：超声频率4.0-9.0 MHz

6.4单晶体凸阵探头：超声频率2.0-5.0 MHz

7.二维灰阶及容积成像主要参数

7.1凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒；

7.2凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒

7.3数字集成化智能TGC分段≥8，无实体按键

▲7.4二维成像扫描深度≥50cm

7.5回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。

▲7.6系统动态范围≥410dB

7.7预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件

8.频谱多普勒

8.1方式：PW、CW

8.2多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示

8.3PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥20m/s

8.4最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号）

8.5零位移动：≥10级

9.彩色多普勒

9.1显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示

9.2凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒；

9.3凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒

9.4彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）

9.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图

- （四）配置：

1.单晶体面阵容积凸阵探头：1把

2.腔内容积凸阵探头：1把

3.单晶体凸阵探头：1把（五）质量保证期：调试验收合格后不少于3年

第7包   品目7-1  耳鼻喉科综合治疗台

一、数量2套

二、用途：用于耳鼻咽喉科疾病的诊断与治疗

三、技术参数

1.工作主台面：尺寸1730x670x800mm，高强度钢化玻璃台面，采用网板丝印技术上色，操作台面和书写台面采用一体式流线型设计；

2.箱体：带一体式计算机储物柜，箱体采用≥2.0mm钢板加工成型，整机内外面环保烤漆；

3.智能控制系统：自动控制各项功能，2小时不启用自动断电设计；喷枪和吸枪即提即用智能化设计，采用非接触感应式开关；

▲4.药物喷枪：气水路分开，采用阀门控制气路，喷枪金属部分全部采用不锈钢材质；

5.多功能吸枪：具有自控调节型适用耳道吸引和手术用鼻腔咽喉吸引手柄，吸引枪即提即用；

6.标配正压泵：噪音≤40dB，最高压力≥300KPa；

7.独立悬挂负压泵：噪音≤40dB，最高吸引力≥-760mmHg，带消音减震装置；

8.LED检查灯：照度≥10000Lux，色温≥3000K暖黄色光源。带阻力平衡支臂。有保护控制系统，两小时内，无人操作时自动关电；

9.加热除雾装置：功率≤900W，工作时间可选择；

10.器械盘：≥415x290mm不锈钢材质；

11.吸引管：可高温高压消毒不锈钢材质；

12.药棉罐：直径90mm不锈钢材质，带盖；

13.电源：AC 220V±10% 、50Hz；

14.医生椅：

15.自动耳鼻喉电动检查椅：

▲15.1升降装置采用手术床用铝型材外壳升降柱；

15.2最大承重：≥150kg；

15.3座垫升降行程范围：520-720mm；

15.4靠背可后放至180°；

15.5PU自结皮扶手；

15.6头枕伸缩行程：≥100mm可折叠、拆卸；

15.7椅垫采用高回弹海绵发泡；

15.8可以通过电动控制检查椅升、降；

15.9椅身纯钢制作，椅身自重90KG，底盘有防锈橡胶圈。

16.采用复消色差光学系统，连续无极变倍，光学平衡技术，光学镜片采用肖特玻璃，多层镀膜技术

16.1主镜0-200°可变倾角

16.2目镜:放大倍率125X瞳距调整范围:50-75mm视度调节+6D

16.3物镜焦距:F=250mm主镜手动微调焦15mm

16.4放大倍率：4-6档变倍，2.8-25.6X4档变倍，标配4档变倍:6X、10X、10x、16X

16.5大变焦物镜，变焦范围F=200-320mm或200-500mm

16.6三关节旋转设计，每关节可360°旋转

16.7照明光源:LED冷光源照明亮度连续可调，使用寿命≥50000小时

16.8 4档滤光片:正常光斑、小光斑、黄色滤光片、绿色滤光片

16.9最高亮度:物面最大照度60000lx1330s

16.10空气弹簧悬臂平衡系统，120°平衡挂臂e镜头可X-Y-Z360°三维旋转:阻尼可调全平衡C臂

16.11伸展臂:旋转角度≥270°，横臂:旋转角度 360°

16.12上下调节范围:≥600mm

16.13展臂最大伸展:≥1100mm

17.全高清数值三晶片3x≥1/3英寸CMOS，分辨率≥1920x1080 ；

17.1分辨率：≥1920x1080p，逐行扫描，16:9，像素≥200万

17.2可实现白平衡、拍照/录像、科室切换的功能。

17.3可预设的功能包括录像、拍照、亮度调节、白平衡、色调切换、模式切换、科室切换、冻结、暗场增强、细节增强、色彩增强等。

17.4医用高清监视器：

17.4.1分辨率：≥1920×1080

17.4.2尺寸：≥27英寸

17.4.3屏幕比例：16:9

17.4.4 LED背光技术，亮度≥900cd

17.4.5 输出端口：3G-SDI数字端口2个，DVI-D数字端口2个，标清接口CVBS接口 1个，S-video接口 1个；

17.5可外接图文工作站，并即时打印.

四、配置

- 1.正压泵：1台

- 2.负压泵：1台

- 3.电动椅：1张

- 4.医生椅：1张

- 5.监视器：1台

- 6.药物喷枪:3支（2直1弯）

- 7.多功能吸枪：1支

五、质量保质期：为调试验收合格后不少于3年。

第7包    品目7-2    鼻窦动力系统

一、数量：1套

二、用途：用于耳鼻喉科常规及精细手术

三、技术参数:

（一）主机部分

1.名称：IPC综合动力平台

2.电源：AC100-240V,50Hz

3.大小：W≥275x H350x D265mm

4.重量：≤7.5 KG

5.可升级操作系统：可通过小型闪存卡升级软件

6.显示屏/触摸屏：尺寸对角线≥8英寸，分辨率≥480×640象素

▲7.高解析度触摸屏：显示转速、转向（顺、逆时针旋转）、刀头开口角度、手柄连接状态、注水量等，可查询不同类型手术的数据参数，具有帮助菜单

8.可分别连接鼻咽喉吸切器、高速水冷却耳钻和显微耳钻、Legend 高速电钻等。

▲9、多功能脚踏：控制马达开停、转动方向、手柄切换、刀头开口角度

10.手柄自动识别及安装帮助：能自动识别手柄的种类，并且屏幕显示操作方法

11.故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因。

12.专业手术模式设定：手术模式选择，使用者可自由控制程序

13.注水泵：内置式,水量控制可调，由主机脚踏开关控制同步冲水

14.自由选择注水量：0.5–100cc/分

15.冷却泵：试用水冷式冷却手柄，保持手柄长期低温运行

▲16.内窥镜冲洗系统功能：整合Endo-scrub2系统，实现内窥镜冲洗

▲17.可以连接NIM神经监护仪：在耳钻操作中，提供神经监护功能

（二）鼻咽喉吸切手柄：

1.转速：连接刀头往复最大转速≥5000RPM，连接鼻科钻头时单向最大转速连接鼻科钻头时单向最大转速≥12000RPM；最低转速≤60PRM；扭矩≥90mNm ；可用脚踏开关随意控制转速。

▲2.钛金属材质：质量≤250g。

- 3.直排式设计：从刀头到吸引排出口为直排式吸引，切割、排出为一直线。

4.握笔式设计，可自由改变方向和方位。

5.能与≥100种刀头及钻头匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术

6.手柄同电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒

▲7.手柄上的转盘可以控制刀头仅刀口360度旋转（需使用匹配刀头）

8.手柄两侧有为固定注水管而设计的凹槽

9. 手柄颏部有刀头旋转锁定装置

（三）鼻科、刀头、钻头：

1.钻头刀头可以注水和吸引

2.12°锋齿设计，刃面对刃面，对组织真正实现切割，对周围组织无损伤，真正实现微创手术。内壁光滑

3.种类≥100种，可满足不同治疗需要：

4.0°刀头:长度≥10cm，能切除鼻息肉及筛房。刀头可切割筛窦骨性组织。

5.40°刀头：长度≥10cm能切除上额窦口组织。主要用于处理上颌窦窦口的病变

6.60°刀头：长度≥10cm能切除上额窦口组织； 可进入上颌窦内，主要用于处理上颌窦底壁和前壁的病变

7.120度上颌窦刀头：能切除上颌窦腔内组织。

8.鼻中隔刀头：带有剥离子。

9.下鼻甲刀头：带有剥离子，直径≤2.9mm，长度≥10cm，能在下鼻甲粘膜下切除海绵体组织。

10. 咽喉部切割刀头：可用60RPM的超慢速度精细吸切声带上的乳头状瘤。可精细切割喉肿瘤。

11. 腺样体和扁桃体刀头：45°刀口向外，经口腔切除腺样体。直径≤4.5mm长度≥10cm，头端弯曲外向开口能切除儿童腺样体组织。

12.钻头：直径≤5mm。

13. 0°及多种带角度鼻科手术用磨钻、切割钻; 视神经减压钻。

四、质量保质期：为调试验收合格后不少于3年

第8包  品目8-1  血栓抽吸控制系统

一、数量：1台

二、用途：用于清除外周动脉、外周静脉内血栓

三、工作条件：

1.电源：AC100-240V，50Hz，功率：≤900VA

2.温度范围：10-40℃

3.湿度范围：30-75%

4.大气压力范围：700-1060hPa

5.电击保护程度：防除颤CF型装置

6.安全标准：符合 IEC 60601-1、EN60601-1、AMMI ES 60601-1和CAN/CSA-C22.2（编号 60601-1-08）的规定

四、技术参数

1.适用血管范围：适用于≥3mm内径的动、静脉血管

2.操作系统：中文或英文操作系统

3.控制台自检：控制台一键启动自检

4.导管的识别：导管自动识别

5.警报和错误消息提示：当设备准备不当或组件操作异常时，控制台面板将显示警报解决方法消息和提示

6.控制面板显示功能：抽吸的时间、抽吸的液体容量，设置进度、操作步骤、警报或系统错误时以图标显示

7.治疗停启控制：密封型脚踏开关控制或手动开关控制

8.喷药模式：用于在血栓内直接喷射溶栓药剂，可与导管抽吸模式之间进行切换

9.血栓去除技术：采用机械流变血栓抽吸技术（机械流变吸栓技术）。利用流体力学伯努利原理，以高速流动的液体产生的负压作为抽吸动力源抽吸血栓。负压区吸入的血栓被高速水流击碎并排除体外。并且导管可喷射液体形成涡流扩大抽吸范围，减少出血量，实际失血量不大于吸出总液体量的50%。

五、配置

1.系统控制台（带有万向轮）1台

2.脚踏开关1个

3.电源线1根

4.操作手册1本

5.样品测试管1根

六、、质量保证期：调试验收合格后不少于5年

第9包    品目9-1   耳内窥镜系统及手术器械

一、数量：1套

二、用途：整套系统用于耳内镜手术、耳科颅底手术、3D耳内镜手术，需能实现3D及4K超高清晰度内镜图像显示并实施全程记录。

三、技术参数：

1．摄像主机:

▲1.1 完全数字式超高清内窥镜摄像主机，最高分辨率≥3840X2160P.

▲1.2 主机应同时支持2D全高清摄像头、4K高清摄像头及3D全高清内窥镜摄像头，电子鼻咽喉内窥镜，无需设置，支持即插即用。

▲1.3 主机具有2D/3D切换按钮，支持术中一键切换模式，无需更换摄像头。

1.4 术中自动补亮照明以及自动测光技术：具有术野边缘、组织深部间隙自动补亮功能。配合手术器械使用时，自动进行测光，根据手术器械大小及距离自动设置亮度

1.5 主机应实时按照MPEG 4/H.264格式压缩视频，并配置USB数据传输接口，输出格式为≥1920X1080高清信号。

1.6 自动曝光亮度控制

1.7 配置≥2路DVI（支持4K影像）、≥4路3G-SDI、≥1路USB数字输出接口

1.8 内置菜单功能，可手动设置亮度、色彩、放大、中心对焦、边缘增强、快门速度等。

1.9 具有多组应用环境设置，可适应大小不同镜种

▲1.10 配置单独的麦克风接口，配套网络化手术室，可实现实时的视频和音频交流

1.11 内置有血管增强、荧光染色、景深增强等特殊医学图像增强功能，可在工作中使用摄像头控制按钮或脚踏开关实时切换并显示。

2. 内窥镜摄像头(4K)：

▲2.1摄像头具有4K标志；分辨率≥3840X2160；

2.2摄像头调焦范围16-32mm

2.3支持≤1.8倍电子放大及光学放大

3.内窥镜摄像头(3D):

▲3.1 成像单元：≥2组三晶片传感器，尺寸1/3英寸，分辨率≥1920X1080P，逐行扫描；

3.2 光学3D成像，一个摄像头可更换不同尺寸、长度和角度的3D内窥镜

3.3 3D成像模式≥4种，至少包括左右、上下、交叉等格式，支持菜单自定义设置；

3.4 支持多倍电子放大；

3.5 摄像头配置可编程的功能键；

3.6 配置无菌适配器，支持术中更换3D内窥镜；

3.7 具有3D自动校准技术，无需手动调整左右眼焦点，一键校准技术，支持术中自动优化。

4. 冷光源：

4.1双LED灯泡光源，光源主机有≥2个光纤输出接口,单个灯泡使用寿命在≥1万小时；

4.2色温≥5800K；支持自动光源调节功能

4.3具有自感应保护功能，拔出光纤，自动切断灯泡电源

4.4导光束：直径≥3.5mm，长度≥200CM

5. 数据处理中心:

5.1医用数据处理中心，配置DVI-I、HDMI、光纤等接口，内置抽屉式硬盘，可支持≥4组硬盘。

5.2可作为网络化手术室控制中心，配置多设备控制卡，可控制≥4组外置医用设备

5.3支持多屏分屏显示，可同时支持≥6组全高清显示屏和≥2组触摸屏。

5.4数据处理中心可升级，可配套内窥镜手术导航使用

5.5 配置全高清手术转播系统

5.6 支持全高清格式手术转播，分辨率≥1920X1080

5.7同时支持≥3路视频同屏转播（内窥镜手术、术野摄像、手术室全景摄像）

5.8支持多路音频对话交流

5.9	软件需兼容Windows 7操作系统。支持DICOM和HL7接口，可以直接兼容PACS（医院影像管理系统）。

5.10 可直接可录制H.264/MPEG4格式的视频，录制后视频分辨率≥1920X1080，50fts格式，视频格式为MP4,支持音频视频同步录制。

5.11图文编辑软件，有图像冻结功能，可实现图文诊断治疗报告的撰写（有可自定义数据模板），可进行图像资料和图文报告的发送、存储、编辑、检索、备份、打印; 支持一键导出PPT 格式。

5.12 具备DeskShare 远程检控功能

6.专业医用3D+4K宽屏液晶监视器:

6.1专业医用4K/3D偏振光宽屏液晶监视器，屏幕尺寸≥31英寸

6.2输出模式16：9；4x3G SDI数字接口；分辨率≥4096X2160P；

7. 光学耳内窥镜:

7.1.3D耳内镜

7.1.1 光学3D设计，双透镜组，即1根镜体内有2组物镜和透镜；

7.1.2 视向角：0°及30°可选；

7.1.3 3D景深：≥3-100mm；

7.1.4 直径≤2.7mm，工作长度≥110mm内窥镜1根；

7.1.5 直径≤4mm，工作长度≥180mm内窥镜1根；

7.1.6 镜体可与摄像头分离。

7.2 耳鼻通用内窥镜

7.2.1 直径≤4mm、视角0°、视野90°内窥镜1根：符合超高清晰（ULTRA HD）内窥镜标准，镜体具有UHD标识，具有三种国际标准转接口的光缆线连接口，可高温高压消毒；

7.2.2 直径≤3.0mm、视角0°、工作长度≥100mm内窥镜2根，可高温高压消毒。

8.专用台车:

8.1用于固定安装本套设备，可移动。

9. 摄像主机、摄像头、光源、内窥镜、数据处理中心需为同一厂家生产。

10.耳内镜手术工具：1套（22件）

10.1需包括显微耳剪、锤骨剪、耳显微剥离子、45°勾针、圆刀、带吸引圆刀等。

- 配置

- 1.摄像主机：1台

- 2.内窥镜摄像头(4K)：1个

- 3.内窥镜摄像头(3D)：1个

- 4.冷光源：1台

5.数据处理中心：1台（含全高清手术转播系统）

- 6.宽屏液晶监视器：1台

- 7.光学耳内窥镜:5根（3D耳内镜2根、耳鼻通用内窥镜3根）

8.专用台车:1台

- 9.耳内镜手术工具：1套（22件）

五、质量保证期：调试验收合格后≥3年。

第9包    品目9-2   耳科动力系统

一、数量：主机1台、脚踏1个、马达3套、手柄5个、钻头33根。

二、用途：用于耳显微外科手术治疗。

三、技术参数：

1.马达，手柄，结合控制主机，用于耳鼻喉科，神经外科，骨科，口腔颌面，整形外科等。

2.控制主机

2.1多用途主机，链接不同马达，手柄后可用于不同手术：鼻刨削，耳钻孔，镫骨底板钻孔，泪囊鼻腔钻孔，鼻软骨切割等

2.2开机后自检，故障自动诊断和保护技术

2.3双马达输出口，配合脚踏开关作无级变速控制

2.4触摸屏同脚踏开关均可进行功能，转向的切换

2.5手柄插入，需可自动识别

2.6应用部分满足BF等级要求，

2.7可选择性安装双冲水泵，最大冲水流量≥130毫升/分钟，分档调节

2.8电机转速≥50000转，会自动报警

3.耳科马达及导线

3.1具有无碳刷无感测、自通风冷却功能，重量≤150克（不带线），可在高温高压下消毒

3.2转速范围4000-80000rpm，马达扭矩≥40mNm

3.3采用空气马达冷却技术

3.4可以连接不同长度的医用工具头：70毫米、95毫米、125毫米和微钻，适用于耳，耳神经学、听骨链重建

3.5可以连接不同传输速率的手柄和电子耳蜗专用手柄

3.6可以连接往复锯、摆锯，弧形切割锯专用手柄，及各种新型切割锯和隆鼻专用手柄

4.手柄及导线

4.1具有无碳刷无感测，自通风冷却功能

5.耳内镜及人工耳蜗手柄及导线

5.1转速范围2000-12000rpm，最大扭矩≥2mNm

6.多功能脚踏板

6.1内装式脚踏板，医生可独立操作

6.2正反转控制和冲水流量控制，无极调速

7.鼻钻手柄

7.1可360度旋转，重量≤250克，握笔式，连续旋转转速范围400-12000rpm，震荡旋转范围500-5,000rmp，扭矩≥8mNm

7.2无碳刷电机设计，耐高温高压消毒

7.3冲水管和手柄一体化设计

7.4直接排放和抽吸的手柄，内置同轴（线性）冲洗吸引通道

7.5提供各种金属材质刀片，有一次性使用和重复使用不同类型，可拆卸设计

8.耳钻手柄

8.1可以与所有的医用工具头连接（标准2.35毫米直径）

8.2手柄在高速或低速无振荡和振动的旋转

8.3手柄带自带冲水管道

8.4提供设备专用的清洁剂和润滑剂

9.医用工具头

9.1材料：高硬度合金钢，金刚石钻头，不锈钢

9.2多种类型，不同直径可以满足不同的操作要求

四、质量保证期：调试验收合格后≥3年

第9包   品目9-3   骨动力系统

一、数量：主机1台、脚踏1个、微型钻1把、矢状锯马达手机1把、摆动锯马达手机1把、往复锯马达手机1把。

二、用途：用于头颈外科手术治疗。

三、技术参数：

1、动力主机

1.1 电源:AC110-240V,50hz。

1.2 防水彩色触摸屏≥6英寸，屏幕彩色显示≥24位，广域视角≥160度；

1.3 带手机识别功能，可在手术中即时显示每把手机的工作状态，如转速和力量百分比。内置双马达驱动，独立运转。若术中一个驱动出现状况，另一个驱动可继续独立工作。

1.4 可以同时驱动≥2把马达手机，如钻手机和摆锯手机，不必来回更换。

1.5 多种语言支持，提供中文操作界面

1.6 具有控制无级变速和急刹车功能。

1.7 系统软件版本可升级。

1.8.内置冲洗泵，可根据手术需要对流量进行调整，最高流速≥300ml/min

1.9 冲洗泵头

1.10 专用电缆线

2、 脚踏开关：

2.1 左右可分别控制和设定正转或反转。

2.2 防水设计。

2.3 有手机切换踏面，可方便更换不同手机控制。

3、微型钻

3.1最高转速≥50000转/分；

3.2手机及连线可高温高压消毒；

3.3手机整体设计，无需术后拆卸保养；

3.4不同接头选择，上接头、钻头无需工具；

3.5可连接市场上多数厂家的钻头，如J型、直型、T型等；

3.6兼容手控开关；

3.7 DLC黑色涂层，耐热抗腐蚀；

3.8 IPX9级防水等级；

3.9 直型接头

3.10 2.0mm和4mm钻头

3.11 冲洗夹头

4、矢状锯马达手机

4.1运行速度≥24000 rpm；

4.2振幅≥5 度；

4.3锯片可安装在≥4个不同位置；

4.4上锯片无需工具；

4.5锯片种类齐全(可接口腔及足外刀片)；

4.6手机及连线可高温高压消毒；

4.7 手机整体设计，无需术后拆卸保养；

4.8 兼容手控开关；

4.9  DLC黑色涂层，耐热抗腐蚀；

4.10 IPX9级防水等级；

4.11 冲洗夹头 1个

4.12 专用锯片15个

5、摆动锯马达手机 1把

5.1运行速度≥18000 rpm；

5.2锯片可安装≥7个不同位置；

5.3上锯片无需工具；

5.4振幅≥8 度；

5.5锯片种类齐全(可接口腔及足外刀片)；

5.6手机及连线可高温高压消毒；

5.7手机整体设计，无需术后拆卸保养；

5.8兼容手控开关；

5.9 DLC黑色涂层，耐热抗腐蚀；

5.10 IPX9级防水等级；

5.11 冲洗夹头 1个

5.12 专用锯片30个

6、往复锯马达手机1把

6.1运行速度≥ 14000 rpm；

6.2往复距离≥ 2mm；

6.3可连接锯齿形、挫形锯片；

6.4上锯片无需工具；

6.5手机及连线可高温高压消毒；

6.6手机整体设计，无需术后拆卸保养；

6.7兼容手控开关；

6.8 DLC黑色涂层，耐热抗腐蚀；

6.9 IPX9级防水等级；

6.10 冲洗夹头 1个

6.11 专用锯片15个

7、手动开关3个

7.1. 磁感应原理操控，带安全模式；

7.2. 前端可拉长；

7.3. 可拆卸无需任何工具；

7.4. 可快速高温高压消毒

8、专用消毒盒1个

四、质量保证期：调试验收合格后≥3年

第10包   品目10-1  关节镜系统

一、4K摄像系统1套

1、摄像主机1台、摄像头2个、适配器2个

1.1感光芯片：≥1/1.8英寸 逐行扫描8M PIX CMOS传感器

1.2分辨率：3840x2160P

1.3扫描帧率：≥60帧每秒

1.4具有白平衡,自动背光补偿功能

1.5具有图像增强功能

1.6主机具有增益调节、亮度调节、锐度调节、高亮抑制及GAMMA调节功能

1.7具有≥5种专业手术场景选择：

1.8摄像头4个遥控按键可实现包括白平衡、放大/缩小、冻结等功能按键，主机面面板具有快速功能调节按钮，实现快速调节

1.9视频输出接口：HDMI*2,

▲1.10摄像主机自带图像处理功能，可实现录制抓拍、存储功能等

1.11多种控制模式：主机按键、摄像头手柄按键、红外遥控器

▲1.12电子放大：≥3倍

2、医用LED光源（含光纤2条）

2.1功率：≥30W

2.2色温范围：5000K-6000K

2.3照度：≥700,000Lux

2.4显色指数： ＞90

2.5调节模式： 连续无级可调

2.6寿命：≥20000小时，终身免维护

3、图像处理器一台

3.1可通过摄像头、遥控器、主机面板进行视频和图片的采集

3.2存储介质：具有存储功能，最大支持1T存储。

3.3录制格式：MP4,1080x1920P

3.4抓拍图片格式：JPEG

3.5操作：支持图像冻结

3.6界面：实时操作状态显示

4、4K医用监视器1台

▲4.1 4K分辨率，3840x2160

4.2 款色域BT.2020

4.3 高动态范围

4.4 防反射结构

4.5 具备4K信号CLONE输出，多重影像增强

4.6 多种显示模式，并排显示、PIP显示、POP显示

5、关节镜专用台车1台；

二、关节镜镜子及配套套管穿刺锥

1、30度关节镜2个，双阀套管2个，穿刺锥2个

1.1.内窥镜镜体全部采用不锈钢管；

1.2.窥镜采用光学玻璃、光钎、光锥；

1.3.采用柱状透镜技术；

1.4.带有方向标，蓝宝石镜头；

▲1.5.可耐高温高压消毒内窥镜；

1.7.采用免维护水阀。

三、动力系统

1、电源控制台1台；非手控手柄2个，脚踏1个

1.1彩色液晶屏，可显示运行状态;

▲1.2刨削手机:采用高速无刷电机，转速0-12000rpm，手持设计，带吸引功能

▲1.3手柄可高温高压消毒

▲1.4刨刀转速范围：500-6000 rpm、往复转500-6000rpm、磨头转速：6000-12000rpm

1.5可通过动力脚踏控制灌注系统相连接，同时工作

1.6脚踏板控制：防水设计；三键式控制按钮：具有正转、反转、往复转按钮，可无极调节速度。

四、低温等离子体多功能手术系统（含脚踏）1台

1、等离子射频主机1台（含脚踏控制开关）

2、主机有液晶显示屏，可实时显示参数设置

3、用于在关节镜手术期间实现软组织消融（汽化）、修复、切割和血管止血

▲4、等离子射频治疗仪切割模式的额定输出功率≥300W

▲5、具备混合消融模式，分档可调，可分别在消融模式和凝血（止血）模式之间进行切换

6、具备无缝电流保护功能，电极接触金属端自动停止工作，不再接触后立即自动恢复工作

7、可选择手控或脚踏控制，根据不同电极类型自动识别切割/凝血功率。

五、基础手术器械

1、探针2个，带刻度探针φ1.5mm

2、勾刀2个，

3、蓝钳2把，鸭嘴直型

4、蓝钳2把，鸭嘴左弯型

5、蓝钳2把，鸭嘴右弯型

6、游离体抓钳2把

六、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年

第11包    品目11-1   高频电外科手术系统（能量平台）

一、数量：2套。

二、用途：适用于手术中对软组织进行切割止血。

三、技术参数：

1.超声刀模块参数：

1.1超声刀模块可提供≥2种输出模式。

1.2主机输出频率:55.5kHz±1kHz，实时自动频率追踪；

▲1.3具备组织自适应技术:根据钳口组织的阻抗变化调整能量输出。

1.4器械性能输出稳定：使用次数≥80次，需提供相关证明文件。

1.5换能器内螺纹接口。

1.6器械手柄与杆身一体。

▲1.7配备≥4种不同器械长度，其中1种≥40cm，能满足肥胖患者、减重手术、单孔腔镜术式需要。

▲1.8器械可安全闭合≥5mm的血管，需提供NMPA认证。

1.9支持低温等离子和高温高压灭菌两种灭菌方式，需提供相应证明文件。

2.电刀模块参数：

2.1单极模式≥6种。

2.2双极模式≥3种。

2.3支持手术室常用耗材：≥15种。

▲2.4具备双路互备份反馈采集功能。

2.5单极切割模式最大输出功率≥300W，单极凝血模式最大输出功率≥120W，双极模式最大输出功率≥70W。

2.6具备负极板回路电极面积监测功能。

2.7脚踏开关防水等级≥IPX5。

2.8可通过USB接口实现软件升级。

▲2.9主机具备同时接入4种耗材。

3.触摸屏操作面板:具备自检功能, 可自动识别故障；可显示故障代码。

四、质量保证期：为调试验收合格后≥5年。

第12包    品目12-1   高清内镜系统

一、数量：1套

二、用途：用于消化道检查和治疗的手术设备

三、技术参数：

1、图像处理装置：

▲1.1特殊光功能:具有窄波成像功能、自体荧光成像功能

1.2双焦点模式:具有双焦点模式，近景观察模式与常规观察模式可一键切换

1.3具有降噪及杂质光过滤功能：显示最优质图像

1.4 具有轻触连接功能：不需要防水帽、内镜电缆线（主机电缆线）

1.5具备预冻结功能：冻结时智能筛选最佳画质图像显示

1.6具备画中画功能：无需采用搭载PIP功能的监视器即可实现画中画功能

1.7数字信号输出：可选择SDI（HD-SDI或SD-SDI）、DV(IEEE1394)、DVI(WUXGA、1080P或SXGA)。

1.8模拟HDTV信号输出：可以选择RGB（1080/50I）或YPbPr（1080/50I）输出。

1.9模拟SDTV信号输出：VBS复合端口（576/50I：PAL）、Y/C（576/50I：PAL）和RGB（576/50I：PAL）可以同时输出。

1.10白平衡调节：通过按键可以进行白平衡调节

1.11 荧光成像色彩平衡调节：用色彩平衡袋进行AFI色彩平衡调节

1.12 标准色图输出：可以显示色条或50%白色屏幕

1.13 色调调节：可进行红、蓝色≥±8档调节

1.14 自动增益控制(AGC) ：因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子增强

1.15图像对比度可设定 ：

1.15.1 正常：正常图像。

1.15.2 高：与正常图像相比，暗的区域更暗，亮的区域更亮。

1.15.3 低：与正常图像相比，暗的区域更亮，亮的区域更暗

1.16测光模式选择 :

1.16.1自动测光：根据中央部分最亮处和外围部分的平均亮度处进行调节

1.16.2峰值测光：根据内镜图像的最亮处进行调节

1.16.3平均测光：根据内镜图像的平均亮度处进行调节

1.17图像强调设定：电子强调内镜图像的细微形态或轮廓，增加图像的锐度。可以根据用户设定选择构造强调或轮廓强调

1.18切换强调模式：图像强调模式可以选择

1.19 适应型IHb色彩强调：基于内镜图像的IHb值来强调色彩的细微差异

1.20 切换适应型IHb色彩强调模式：色彩强调模式可以选择

1.21 显示IHb色图：可以显示IHb色图。 IHb色图计算内镜图像中每个象素的IHb值，并用模拟颜色在图像中相应的位置显示IHb值

1.22 彩虹现象修正：避免由于RGB信号之间的时间滞后而造成的色差

1.23 图像大小选择：可以改变内镜图像的大小

1.24光学数字观察：可以应用于具备光学数字观察模式的内镜及光源，窄带成像观察：该观察模式利用窄带观察光、自体荧光成像观察，该观察模式利用蓝光

1.25内镜远程切换功能：内镜的远程切换功能可在用户设置中进行设定

1.26恢复默认值：可以将以下各项恢复为默认值：色调、测光模式、图像强调模式、色彩强调模式、光学数字观察、图像大小、对比度、冻结、释放索引、电子变焦、光学数字观察、箭头指针、秒表、屏幕上数字、PIP/POP

1.27远程遥控：可以控制视频监视器、视频录像机、视频打印机、图文系统等设备

1.28屏幕上显示数据： 患者ID、患者姓名、性别、年龄、出生日期、记录日期（时间、秒表）、备注

1.29可在监视器上显示周边设备的记录状态：PC卡和内部缓冲器、视频录像机、视频打印机、图文系统

1.30可在监视器上显示数据：构造强调级别、轮廓强调级别、变焦度、颜色模式、聚焦

2、内窥镜冷光源：

▲2.1具有特殊光功能

2.2检查灯：300W氙气短弧灯（无臭氧）

2.3灯泡平均寿命：持续照明约500小时

2.4亮灯方式：切换调节器

2.5亮度调节：光路光圈控制

2.6应急灯：卤素灯（内置镜面）12V，35W

2.7、应急灯平均寿命：约500小时

3、电子胃镜：

▲3.1 CCD顺次成像

3.2 HDTV高清图像

▲3.3具有特殊光观察功能

3.4先端外径≤10.2mm, 插入部外径≤9.9mm

3.5弯曲角度上≥210度、下≥90度、左≥100度、右≥100度

3.6视野角≥140度

3.7景深范围≥3-100mm

3.8钳子管道内径≥2.8mm

3.9最小可视距离≤3mm

4、高画质治疗型电子胃镜：

4.1 CCD顺次成像

4.2具有附送水功能

4.3视野方向0°直视，视野角度≥140°

4.4弯曲角度上≥210°、下≥90°、右≥100°、左≥100°

4.5先端部直径≤9.9mm、插入部直径≤9.9mm

4.6景深≥3-100mm

4.7钳子管道内镜内径≥3.2mm，最小可视距离 ≤3mm

4.8有效长度1030mm，全长1350mm

5. 电子上消化道内窥镜：

▲5.1 520倍光学放大

5.2 视野角：140度

5.3视野方向：0度（直视）

5.4景深常规观察范围：7-100mm，最小可视距离：距先端≤4mm

5.5先端部/插入部外径：≤9.7/9.6mm

5.6钳子管道内径：≥2.15mm

5.7具有附送水功能

5.8弯曲角度上≥210度、下≥90度、左≥100度、右≥100度

5.9具有特殊光观察功能

6、数字化高清广角肠镜：

6.1 CCD顺次成像

6.2 HDTV高清图像，具有特殊光观察功能

6.3 具有副送水功能

6.4具有RIT进镜状态实时反馈功能(智能弯曲、强力传导、可变硬度)

6.5导光插头一键插拔功能，全防水设计

6.6视野角≥170度

6.7弯曲角度上≥180度、下≥180度、左≥160度、右≥160度

6.8先端外径≤12.2mm, 插入部外径≤12.0mm

6.景深范围≥5-100mm

6.10钳子管道内径≥3.2mm、 最小可视距离≤3mm

6.11插入部有效长度≥1330mm，全长≥1655mm

7. 电子结肠内窥镜：

7.1 520倍光学放大

7.2 视野角：≥140度

7.3视野方向：0度（直视）

7.4 景深常规观察范围：7-100mm，最小可视距离：距先端≤4mm

7.5 先端部/插入部外径：≤12.8/12.8mm

7.6 钳子管道内径：≥3.2mm

7.7 具有附送水功能

7.8弯曲角度上≥180度、下≥180度、左≥160度、右≥160度

7.9 具有特殊光观察功能

8、液晶显示器：1台

8.1高清晰度LCD液晶监视器：≥31英寸纯数字高清液晶监视器

8.2分辨率/长宽比：≥3840×2160像素/16:9

8.3对比率/色量：1000:1/10.7亿

9.水泵：1台

四、配置：

1.图像处理装置：1台

2.内窥镜冷光源：1台

3.电子胃镜 数量2条

4.治疗型电子胃镜：1条

5.电子上消化道内窥镜：1条

6.数字化高清广角肠镜：1条

7.电子结肠内窥镜：1条

8.液晶显示器：1台

9.水泵：1台

五、质量保证期：为调试验收合格后不少于3年

第13包   品目13-1   环氧乙烷灭菌器

一、数量：1台

二、用途：用于可耐受环氧乙烷的医疗器械的灭菌。

三、技术参数：

1. 总容积：≥230L

▲2. 腔体材质：采用SUS304不锈钢，厚度≥6mm，保证环氧乙烷保持100%气态，设备使用寿命≥8年。

3. 门数量：单门

4. 门材质：采用优质航空铝材加SUS304不锈钢板材 ，总体厚度≥30mm。

5. 门开启方式：气动开关门。

▲6. 门板加热功能：具有独立加热带。

7. 真空系统及尾气处理方式：采用真空泵，无需外置压缩气源系统；环氧乙烷气体排放要有高空或下水道两种排气方式，同时要带解毒器（提供排放合格的检测报告）。

8. 动作阀门：采用知名品牌气动阀。

9. 管路：空气管路全部为尼龙管，走环氧乙烷气体的管路全部为耐腐蚀SUS不锈钢无缝管。

10. 加湿系统：采用多次脉冲加湿系统。

11. EO气体加注系统：负压刺破气罐

▲12. 环氧乙烷灭菌剂：采用100%纯环氧乙烷灭菌剂，铝瓶装小剂量。

13. 压力传感器：采用知名品牌。

14. 空气过滤器：过滤精度≤0.2μm。

15．PLC及显示屏：采用PLC控制系统，采用彩色触摸屏。

16．触摸屏显示内容：中文显示灭菌过程的温度、压力、湿度、时间同时显示灭菌时间和除残时间，报警信息全中文提示等

17．打印：采用微型热敏打印机，打印方式为自动打印同时带储存功能，可补打。灭菌数据可以U盘导出永久保存。

▲18．程序数量：设有37℃和55℃两种程序转化方式。

19．断电记忆保持功能：停电后可以记忆灭菌信息，恢复供电后继续工作无须重新启动程序。

20．负压除残功能：吸入新鲜空气进行负压除残，保证腔体全程负压，灭菌结束后自动开门无需人员操作。

21．负压工作系统：灭菌全过程必须全程负压（提供打印记录）。

22．远程控制系统：用户可以使用手机APP或者短信就可以使用或监控设备运行，设备运行故障报警时可以远程传送到用户手机或厂家售后服务系统。

23．资质：

23.1灭菌能力：提供省级以上检测机构检测报告。

23.2卫生安全评价报告：提供消毒产品卫生安全评价报告备案凭证

23.3电气安全，提供省级以上检测机构的电气安全性能和电磁兼容检测报告

23.4.提供残留量检测报告。

23.5.提供解毒器的检测报告。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年

第14包   品目14-1   血流光学相干眼底扫描(OCTA)

一、数量：1套

二、用途：用于眼科结构断层成像和血管成像检查

三、技术参数：

1. OCT光源：扫频激光或二极管

2. OCT光源波长≤1050nm

▲3. OCT扫描速度≥10万次/秒

4. OCT轴向光学分辨率≤4.um

5. OCT轴向数字分辨率≤2.5μm

▲6. OCT前节成像深度≥15mm，OCT后节成像深度≥8mm

▲7. OCT成像范围：线扫描范围≥25mm，三维成像范围≥25x20mm

▲8. 内置前节镜头无需手动更换

▲9. 屈光补偿范围≥-33D—+40D

10. 眼底成像：共聚焦点扫描成像系统

11. 眼底成像光源波长≥830nm

12. 眼底成像范围≥60x60°

▲13. 单次血流成像范围≥25x20mm

14. 具备血流拼图功能，自动拼接≥5张血流图像

15. 血流成像分辨率≤5.8μm/像素

16. 具备血流成像量化功能，包含但不限于：血流密度、灌注面积、无灌注面积、FAZ分析（面积、周长、近圆指数）等参数，量化数值可导出表格。

17. 具备对视网膜各层、脉络膜进行自动厚度分析。

18. 可自动量化杯盘比、视杯视盘面积、盘沿面积、神经纤维厚度、神经节细胞复合体厚度等参数。

19. 具备神经纤维层厚度及神经节细胞复合体厚度的正常值数据库，并可进行自动对比分析。

▲20. 可对视网膜下积液进行自动识别并计算其面积和体积。

21. 可对脉络膜大中血管进行自动识别并计算血管体积及血管指数。

▲22. 可显示全景前节断层结构（一次扫描同时显示角膜全层、双侧房角、前房、晶状体前囊及后囊、前部玻璃体的断层结构）。

23. 具备小梁虹膜空间面积、房角开放距离、小梁虹膜夹角、房角隐窝面积等自动测量功能。

24. 具备ICL拱高自动测量功能、角膜瓣厚度自动测量功能。

25. 具备角膜地形图、角膜上皮厚度地形图、角膜屈光力四联图等分析功能。

26. 具备圆锥角膜分析功能。

27. 数据开放接口：DICOM

28. 计算机配置：CPU性能≥四核，主频≥3.0Hz，DDR4内存≥16G，SSD≥500G；HDD≥8TB（支持外接扩展），显卡RTX2060或以上，显示器≥24英寸

29. 打印机：激光彩色打印机或是喷墨彩色打印机

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于3年

第15包  品目15-1  3D高清腹腔镜系统

一、技术参数

1、三维电子腹腔内窥镜摄像系统：

▲1.1 主机和光源为分体机，全高清信号输出格式为16：9，逐行扫描，分辨率≥1920x1080P。

1.2 主机可同时提供2D和3D全高清影像，2D及3D影像可快速切换，2D及3D分辨率均≥1920x1080P。

1.3 主机包括≥4个USB接口，具备外接键盘操作、数据存储、数据导出、刻录功能。外接存储设备包括U盘、移动硬盘。

1.4 主机配备≥8GB内存，并具备图像存储功能，配备加密U盘，加密优盘≥64GB。

▲1.5 主机支持双3D画面，支持3D和2D同步图像显示，兼容裸眼3D监视器。

1.6 具备DVI-D数字端口和双路DP数字端口全高清≥1080P图像输出，且DVI-D和DP均支持三维立体图像信号输出。

1.7 具备一键白平衡功能。

▲1.8 支持待机热插拔。

1.9 具备图像放大功能，双路采集图像同时放大≥10倍。

1.10 水平分辨率≥600线，垂直分辨率≥600线。

1.11 可外接键盘，并可进行伽马值调节、RGB调节等。

1.12 配备隔离变压器。

1.13 具备拍照功能。

1.14 主机具备构造强调、血管强调、轮廓强调功能，同时具备智能色控，可实现曝光抑制，暗处修正功能。

2、三维电子腹腔内窥镜(30°) ：

▲2.1 电子镜，双路1080P图像采集，双眼3D光学结构。双CMOS图像传感器前置镜头。

2.2双路图像采集垂直差值为0；镜头连接主机输出的左右两路图像时差≤10ms。

2.3 摄像头与内窥镜采用一体式设计。

2.4 灭菌方式：可以进行低温等离子消毒灭菌。

2.5 景深范围：≥35-125mm。

2.6 免调焦设计，视场角≥77°。

2.7 三维电子镜可视角度为30°，外径≤10.4mm。

▲2.8 插入部分工作长度≥380mm。

2.9 一键白平衡。

2.10 镜头绝对畸变值差≤4%，镜头单位相对畸变≤25%，镜头中心角分辨力≤7.2C/°，左右两路单位相对畸变≤3%。

2.11 可手动调节三维立体图像，3D摄像元件记忆功能，无需每次进行三维图像矫正。

2.12 3D眼镜支持常规及夹片式。

2.13 功率≤2.5VA。

2.14 配备镜头标定器，可进行3D画面手动调节。

2.15 可拆卸导光束。

2.16 具备控制按键，可进行自由切换、可进行不同编辑。

2.17 三维电子腹腔内窥镜为一字型设计，可适用于机器人手术和单孔腔镜手术。

2.18 具备防雾功能。

▲2.19 三维电子腹腔内窥镜重量≤350g。

3、医用内窥镜冷光源：

3.1 LED冷光源，具备冷发光技术。

3.2 主机液晶屏显示，中文菜单。

3.3 光亮度≥20挡位可调，分控亮度调节。

3.4 导光束长度为≥3米，直径为≥4.8mm，可进行高温高压消毒。

3.5 色温范围：5000-6000K。

3.6 显色指数：≥90。

▲3.7 功率≥160VA。

3.8 冷光源寿命≥30000小时。

3.9 具有一键待机功能。

3.10 具备光源实时后台监测功能，实时后台监测光源状态包括光源寿命、光源使用时长、光源温度等。

3.11 采用直流低电压共电。

▲3.12 输出总光通量≥1000lm。

3.13 最低照度＜3lux。

3.14 电气安全等级为BF。

3.15 电源：AC220V，50Hz。

4、3D监视器：

4.1 医用全高清监视器尺寸≥31英寸，可提供高清三维或二维图像。

4.2 分辨率≥1920×1080P，宽高比16：9，屏幕可调节2D和3D，纵横比可进行调节（16：9或4：3）。

4.3 输入信号：DVI(DVI-D)×2、单项链接支持HDCP.SDI(BNC)×2、3G\HD\SD-SDI.模拟RGB(D-Sub 15针(微型))×1、分量/模拟RGB(BNC×4)、复合视频(BNC)×1、S VIDEO(4针卫星DIN)×1

4.4 输出信号：DVI(DVI-D)×1、SDI(BNC)×2、分量/模拟RGB(BNC×4)×1、复合视频(BNC)×1、S VIDEO(4针微型DIN)×1

4.5 提供的附件：AC适配器×1、AC电源线×1、电缆保护盖(带螺钉)×1、3D眼镜X1

4.6 可启用多显示，并支持多种显示模式(POP，PIP和并排显示），允许切换显示尺寸。

5、2D监视器：

5.1 ≥26英寸全高清监视器。

5.2 宽高比16：9，分辨率≥1920×1080P。

5.3 响应时间：≤18ms(Tr+Tf)(典型)

5.4 输入信号接口：DVI-D×2、VGA、3G-SDI\HD\SDI、YPbPr、B型USB(仅作软件升级用)

5.5 输出信号接口：3G-SDI\HD\SDI、DVI-D

5.6 电源输出功率：≥150W

5.7 多角度旋转。

5.8 支持多模式显示(PIP、PBP)

5.9 附件：电源线×1、扎线带×1、电源适配器×1、DVI信号线×1USB信号线×1、3G-SDI信号线×1。

6、图像台车：

6.1 提供电源最大功率≥1000VA，具备电源保护装置，包括保险丝断电保护及电源电箱集成装置，和内窥镜图像处理器为同一品牌。

6.2 高强度合金材质、台车层数≥4层、具备万向轮且可锁定。

6.3 监视器悬挂件，可支持悬挂≥2台监视器。摇动支撑臂1个。

6.4 台车主屏支架支持悬挂≥32英寸医用监视器，承重≥15kg。

6.5 台车副屏摇臂支持悬挂≥23英寸医用监视器，承重≥10kg。

6.6 具备储物抽屉。

6.7 整机承重≥50kg。

6.8 台车具备配重和稳压器等组建，可与同平台手术机器人共同使用。

7、高流速气腹机：

7.1、流速≥40升/分钟，流量设定范围2-40L/min连续可调。

7.2、压力范围：5-25mmHg。

7.3、液晶屏显示各类数值（设定压力、设定流量、实际压力、实际流量等）。

7.4、具有开机自检功能。

7.5、进气方式可连接钢瓶或中央供气。

7.6、供气压力不足有声光报警功能，过压有声光报警并自动泄压功能。

8、三维电子腹腔内窥镜专用消毒盒：

8.1 灭菌盒尺寸（长宽高）≥640x140x80mm。

8.2 不锈钢材质，网状结构。

9、高清刻录系统：

9.1采用≥8英寸触控屏幕，一体化设计，全中文，大图标化操作界面。

9.2配有LCD液晶显示屏，实时显示系统内部运行状态。

9.3内置专业视频录制管理系统，支持建立患者的基本信息资料。

9.4支持视频录像采集相关参数的设置，可调节影像的亮度、对比度、色度和饱和度。

9.5支持录像自动清理功能，当用户选择自动清理时，可以根据存储空间设置自动清除过往影像资料。

9.6支持DVI、HDMI、SDI等主流高清视频信号接入。

9.7可选择多种录制分辨率，分辨率支持1920x1080。

9.8视频录制格式支持MPEG-4 AVC/H.264。

二、配置

- 摄像系统：1台

- 电子腹腔内窥镜(30°) ：2条

- 冷光源：1台

- 4.3D监视器：1台

- 5.2D监视器：1台

- 6.图像台车：1台

- 7.气腹机：1台

- 8.消毒盒：2个

- 9.高清刻录系统：1台

三、质量保证期：为调试验收合格后不少于4 年

第16包   品目16-1   成人硬质支气管镜

一、数量： 1套

二、用途：用于呼吸内科气道手术治疗

三、技术参数：

1.支气管内窥镜：光学镜直径:≤4.5mm，长度≥550mmm，视野角度0度

2.支气管手术器械：护鞘长度≤430mm

2.1配备护鞘外径规格：≤11.2mm、≤12.2mm、≤14mm等规格

2.2配备鳄口单开、鳄口双开、花生钳双开以及三爪型等异物钳

2.3配备吸引管及吸引管清洗器≥各1套

2.4护鞘一体化设计，可以术中自由更换不同直径的管鞘

2.6配备专用消毒盒

▲3.医用内窥镜冷光源：LED灯模块寿命≥30000小时

3.1支持手动及触摸操作，通过触摸可实现光源调节、待机功能

3.2光源亮度调节范围面板有所显示

4.内窥镜摄像系统：具有数字信号高清输出（HD、SD、SDI、DVI）等功能，具有卡式连接器，全封闭防水；

4.1高清摄像头可连接多种光学视管

▲4.2分辨率≥1920x1080P，符合国际1080P的全高清标准

4.3系统功能：自动记忆功能、可自动记忆白平衡、测光模式、图像预冻结功能、增强功能、图像翻转功能等。

5.液晶显示器：≥24英寸全高清液晶专业医用显示器。

6.台车

四、配置

1.0º内窥镜：1支

- 2.冷光源：1台

- 3.消毒盒：≥3个

- 4.显示器：1台，≥24英寸

- 5.台车：≥1台。

五、质量保证期：例 为调试验收合格后不少于3年

第17包    品目17-1   全自动数字病理扫描分析系统

一、数量：1台

二、用途：用于观察病理切片

三、技术参数：

1、总体要求：

▲1.1 一体化箱式病理切片扫描仪主机，无物镜、相机等核心原件外露。

▲1.2 扫描方式：眀场采用线性扫描技术，配置行频≥30KHz的线阵扫描相机；提供所使用相机的说明文件、内部安装照片以备核查；

1.3 标准切片放置位置数目≥5张，可以一次性扫描切片容纳≥5张。

1.4 平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动。

1.5 定位精度：扫描系统载物台在X、Y、Z方向重复定位精度≤0.05μm。

1.6 可扫描切片尺寸：25×75mm，厚度范围0.9-1.2mm（含盖玻片），最大尺寸≥50×75mm；

1.7成像方式：科研级大靶面CMOS线相机，采用线阵扫描技术，红、黄、绿三基色独立感光采集。

1.8 图像扫描倍数：20倍 和40倍。

1.9物镜：20倍，NA值0.8，单物镜实现0-40×光学成像，无需多个物镜切换成像模式。

1.10 扫描分辨率：≤0.25μm/pixel(20×模式),≤0.125μm/pixel(40×模式)。

1.11 扫描速度：20倍扫描，组织面积15x15mm，扫描时间≤25s；要求提供国家食药监部门的检验报告复印件，以备验收核查；

1.12 聚焦方式：自动对焦和手动对焦。

1.13 具有聚焦&扫描质量评分功能，可以在不查看切片的情况下直观量化的确定切片聚焦扫描质量，并可设置指定条件下自动重新扫描。

1.14 提供接口文件，可以与国内主流PIS/第三方诊断平台进行对接。

2.荧光扫描系统

▲2.1 荧光相机：科研级sCMOS相机，芯片尺寸≥1.2英寸,量子效率≥80%，有效像素≥400万，像素尺寸≤6.5x6.5um，读出噪声≤2e-。

2.2 荧光光源：具备独立≥3色LED荧光光源，单色独立光源，使用寿命≥20000小时。

2.3 自动探测荧光样品组织区域，不需要手动检测；提供区域自动识别效果的软件截图。

2.4荧光扫描速度：≤12min (40×,三通道,曝20ms,15x15mm,NA;0.8) 。

3.图像采集及分析软件

3.1 图像采集软件参数内容

3.2 切片命名：人工输入、自动识别条形码等多种模式。

3.3 切片扫描操作界面支持中文、英文等语言，支持Windows和MAC等多系统。

3.4 扫描预览功能：支持多红框、多通道、多层模式扫描；扫描过程中，在显示器上可以看到扫描切片的编号以及切片扫描的区域位置。

3.5 支持为每个用户/用户组或者样品保存扫描参数。

3.6 支持多区域聚焦/扫描，区域空白位置可设置为不扫描。

3.7 可以对图像进行对比度、亮度和Gamma校正，但是不改变原始数据。

3.8样品厚度不均导致样本图像不在同一焦平面上，可以对整张切片进行多层扫描、融合扫描。

3.9数字切片为单一文件，无需多文件组成文件包形式。

3.10 同一屏幕可同时显示多张图像。可以同时控制这些图像，进行同样操作：比如放大或者缩小, 移动位置等，适用于连续切片不同染色的对比查看。

3.11 图像标注/测量功能：可以利用软件在图像上添加注释，可以利用软件在图像上进行长度测量、不规则面积测量等。

3.12 切片图像可以任意角度旋转。

3.13 具有细胞导航的浏览模式，实现显微镜下地图浏览模式。

3.14系统工作站：i7及以上性能 CPU，内存≥32GB，硬盘≥2TB，专业级图形卡，高分辨率 ≥27 英寸 LED 显示器。

四、配置：

- 1.扫描仪主机：1台

- 2.荧光相机：1台

- 3.工作站：1套（含≥27 英寸显示器、软件）

五、售后服务：

1. 安装测试合格且验收合格后，质保5年。

2. 货物在厂家质保期内出现质量问题，免费更换。

3. 质保期内所有软件提供免费升级服务，质保期结束后按照用户要求提供软件升级服务。

4. 免费保修期结束后，供应商仍负责对所有货物提供终身维修服务，以优惠的价格提供配件并只能收取配件费。

第18包    品目18-1   4K荧光腹腔镜

一、数量：1套

二、用途：用于外科检查和治疗的手术设备

三、技术参数：

1.4K主机  数量：1

1.1≥5英寸触控屏设计，可在触控屏上实现科室选择、白平衡、录像、保存图片、荧光增强、图像增强、亮度调整、色调、参数设置、荧光颜色、放大、旋转、除烟去雾、暗场增强、冻结等功能。

1.2高清视频格式为≥1920×1080P，4K超高清视频格式为≥3840×2160P，逐行扫描，宽高比为16:9；

1.3超高清视频接口5组（包括4×12G SDI、1个HDMI）,高清视频接口4组（包含2个SDI、2个DVI），可支持两路同时输出，双显示器同步显示，支持同步转播

1.4具有高亮彩色荧光成像技术

1.5 具有荧光颜色：绿色、蓝色、青色、洋红色、黄色，支持荧光颜色自定义

1.6内置1920×1080P录像系统，具有U盘接口、功能键：一键录像、一键截图

1.7场景模式：肝胆外科、妇科、胸外科、胃肠外科、甲乳科、泌尿外科、普外科、儿科、神经及自定义等场景模式

1.8 荧光模式下，具有梯度荧光功能，3重梯度可调，支持暗梯度

1.9具备一键图像增强功能，专有图像增强算法

1.10具有一键荧光增强功能；专有荧光灵敏度增强算法。

1.11 色调一键切换：标准色调、冷色调、暖色调

1.12可通过操作菜单：对图像参数的设置，对图像的低亮度、标准亮度、高亮度、超高亮度调节，对图像进行4种镜像翻转，对图像进行分级放大操作，可进行烟雾去除处理。

1.13荧光模式下，具有梯度荧光功能

▲1.14摄像系统信噪比为≥50dB

2.内窥镜用冷光源  数量：1

2.1双光源设计，具有可见光和近红外光两种光谱

2.2≥5英寸触控屏设计，可在触控屏上实现光源开关、亮度调节

2.3纯白LED，色温范围3000-7000K，连续光谱

2.4可见光显色指数≥90

▲2.5激发光波长≤790nm，3R类医用激发光源

2.6激发光精度≤±5nm

2.7连续发光式激发光谱（非脉冲输出式）

2.8白光光通量≥800lm

2.9白光亮度、激光亮度分档可调

2.10.不插光纤或者光纤松动时，自动保护功能开启，中断光源输出

2.11.1光源全生命周期设计，寿命≥30000小时

2.12荧光专用高通量玻璃纤维导光束，带防护铠甲

3. 4K摄像头  数量1

3.1感光器件类型CMOS

3.2感光器件数量≥4个，可接收白光（RGB分量）和近红外光

3.3 独立的近红外传感器，具有荧光专用成像芯片

▲3.4感光器件集成形一体化4CMOS感光器件，分光棱镜数量1个

▲3.5采集分辨率：水平分辨率≥2300线

3.6帧率60帧/秒、50帧/秒可选

3.7变焦设置配备光学变焦镜头，光学变焦倍数为2.2

▲3.8摄像头具备功能按键，可以自定义：光源待机、一键白平衡、图像模式切换、窗口模式切换、拍照、录像

4.腹腔内窥镜  数量2

4.1超高清双光谱内窥镜，可同时传输白光和荧光影像，可接收可见光和近红外光，近红外光增透设计

4.2可见光和荧光图像同时清晰显示

4.3视向角30°

4.4 工作直径≤10mm

4.5工作长度≥300mm5.气腹机：最大流量≥40L

- 四、配置

- 1.4K主机：1台

- 2.冷光源：1台

- 3.4K摄像头：1个

4.腹腔内窥镜: 30º 2支

5.气腹机：1台

6.医用监视器：1台

7.专用台车：1台

五、质量保证期：为调试验收合格后不少于3年

第19包   品目19-1   移动C型臂

一、数量：2套

二、用途：用于骨科手术治疗

三、技术参数：

1、总体要求

▲整机采用一体化设计（C臂和工作站一体化集成）

2、工作条件

2.1电源：AC220V，50Hz

2.2温度范围：10-40 ℃

2.3相对湿度范围：20-80% 非冷凝状态

3、高压发生器

▲3.1最大输出功率≥2.5kW

3.2发生器频率≥40kHz

3.3摄片≥20mA

3.4透视最大KV值≥110kV

3.5透视最小KV值≤40kV

3.6透视最大mA值≥25mA

3.7脉冲透视具备1、2、4、8、12pps

3.8具备半剂量透视模式

3.9具备半剂量脉冲透视模式

4、球管系统▲4.1具备双焦点球管

4.2小焦点≤0.6mm

4.3大焦点≤1.4mm

4.4管套热容量≥900KHU

4.5管套散热率≥12.5KHU/min

4.6阳极热容量≥75KHU

4.7阳极散热率≥37KHU/min(440W)

5、平板探测器

▲5.1具备CMOS晶体硅材质平板探测器

5.2探测器尺寸≥21x21cm

5.3图像采集最大像素矩阵≥1.5x1.5k

5.4后处理灰阶≥32bit

5.5具备可变三视野

5.6最大系统分辨率输出（输出端）≥3.7 LP/mm

5.7任意模式下无像素合并支持

5.8像素尺寸≤135um

5.9平板探测器为C臂主机原厂生产

6、限束器

6.1具备双叶限束器

6.2具备虹膜限束器

7、显示器

7.1医用UHD平板显示器

▲7.2显示器单屏整幅尺寸≥27英寸

7.3显示器最高分辨率≥3800 x 2100

7.4显示器灰阶≥10 bit

7.5显示器多轴位万向臂支架≥5轴

▲7.6主显示器可独立垂直升降范围(C臂固定高度时)≥30cm

8、系统控制

8.1提供中文系统控制界面

8.2提供 Linux工业用软件操作系统

8.3手闸，脚闸曝光控制

8.4控制界面要求提供液晶触摸屏

8.5控制界面与C臂一体化设计

8.6支持多点触控调整图像

8.7具备不插电待机转场功能≥5 分钟

8.8控制界面大小≥10英寸

8.9控制界面最高分辨率≥1200×800

8.10控制界面可旋转摆动≥270°

8.11脚踏曝光开关（带存储键）≥10米

9、C形臂

9.1源像距SID≤100cm

9.2C臂开口≥78cm

9.3C臂弧深≥65cm

9.4C臂水平移动≥20cm

▲9.5 C臂电动垂直升降≥45cm

9.6C臂左右摆角≥±12°

9.7C臂旋转角度≥±205°

9.8C臂轨道内运动角度≥150°

9.9C臂轨道内过伸角度≥55°

9.10 C臂最低水平位投照高度（水平侧位探测器中心点）≤105cm

10、图像处理功能

10.1具备患者信息编辑

10.2图像存储≥150,000幅

10.3曝光模式≥8种

10.4末帧图像显示

10.5具备实时图像放大功能

10.6具备可屏幕规划书写的数字笔功能

10.7具备负片技术

10.8具备实时自动亮度对比度调整

10.9具备实时动态降噪功能

10.10具备实时去除运动伪影功能

10.11具备实时金属修正功能

10.12具备实时软组织修正功能

10.13图像放大及游走≥400%

10.14具备实时图像边缘增强技术

10.15 USB端口及存储格式，DICOM&BMP格式

10.16具备完整DICOM功能

10.17具备DVI/BNC图像输出

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年

第20包   品目20-1   血液透析机

一、血液透析机1

（一）数量：10台

（二）用途：用于尿毒症患者做血液透析治疗

（三）技术参数

1.主要技术参数

1.1供水：水压范围:1－3bar；温度范围：5－35℃。

1.2后备电池：支持血泵运转＞25min；具备断电状态保存功能。

1.3血流量范围：50-600ml/min。

1.4动脉压范围：-300－+280mmHg。静脉压范围：-200－+500mmHg。

1.5跨膜压范围：-100－+400mmHg。

1.6透析液流量范围：300-700ml/min；任意可调。

1.7透析液温度范围：35-40℃，可实时监测及可调。

1.8空气探测：超声探测，最高检测精度≤0.01ml。

1.9肝素注入：给药速率范围：0.0-9.9ml/h；具有自动注入和追加功能。

▲1.10漏血检测：采用光电式红绿双色光检测，具有污染补偿功能。

1.11超滤：超滤速度：0.1-4.0L/h。

▲1.12机身尺寸：≤500mm（宽）。

2、系统功能

2.1人机交互：≥12英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统。

2.2原液配方：原液配方全开放，默认记忆多种原液配方，可任意更改。

2.3超滤系统：采用流量计或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统。

2.4可进行可调钠曲线治疗，并各可预存≥8条曲线，实现个性化透析。

2.5可进行可调碳酸氢盐曲线治疗，并各可预存≥8条曲线，实现个性化透析。

2.6可进行可调超滤曲线治疗，并各可预存＞8条曲线，实现个性化透析。

2.7消毒方式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高≥90℃，消毒脱钙一体化完成时间≤40min，进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗。

- 2.8在设备治疗结束后，可设置消毒自动运转程序，具有≥5种自动运转程序可选，每种自动运转程序可按需自由组合设定。

2.9消毒完成后可根据需要选择自动关机、预设、自检三种模式。

2.10人体感应：采用红外遥感技术，自动感应操作人员的靠近点亮屏幕。

2.11透析液过滤：标准配备透析液过滤器组件。

2.12自检：全功能数字化自检且不可跳过。

▲2.13报警指示灯：具有360°可视外部独立四色报警灯，具有声光报警指示。

2.14消毒完成后可根据需要选择自动关机、预设、自检三种模式。

2.15原液吸液管路可联机清洗消毒。

2.16具有辅助预冲功能，可根据科室需要设置预冲量和预冲速度。

2.17自动排液：操作时只需一个按键并仅按一次，即可完成排液工作，可自动排除透析器及管路内的残余液体。

（四）质量保证期：提供至少5年免费保修。

二、血液透析机2

（一）数量：5台

（二）用途：用于血液透析治疗

（三）技术参数：

1、透析液流速范围：300-700 ml/min，1ml/min可调；透析液温度范围：34.0-40.0℃，实时监测可调。

2、空气探测：超声探测；检测精度≤0.02ml。

3、血流量范围：50-600ml/min。

4、肝素泵：设置范围：0.0-9.0ml/h；注射器规格：20ml。

5、动脉压范围：-280- +280mmHg；静脉压范围：-100- +500mmHg。

6、跨膜压范围：-60- +500mmHg；透析液压力范围：-500- +500mmHg。

7、漏血检测器：方法：光学检测。

8、透析液浓度范围：12.5-16.5mS/cm；碳酸氢盐浓度范围：2.00-7.00mS/cm。

9、具有在线血压检测：中文触摸显示器，图文信息显示，实时显示各种治疗参数。治疗中各种数据可以方便获得，自动生成动脉压、静脉压等实时曲线。不同的界面不同的颜色。（医疗器械注册证上须体现此功能）

10、消毒模式：采用开放的单向排放消毒模式；具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高≥85℃，消毒脱钙一体化完成时间≤40min。

11、后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，运行时间≥20分钟，支持体外循环监测、报警系统。具有断电数据保存功能。

12、具有可视外部独立4色警示灯，具有声光报警指示，不同颜色显示不同的运行状态。

13、原液配方：原液配方全开放，默认记忆≥3种原液配方，可任意更改。

▲14、超滤系统：采用500ml容量平衡腔超滤控制系统（容量控制），对超滤进行控制和监测。

15、浓度和超滤曲线：可进行透析液浓度、碳酸氢盐浓度和超滤曲线治疗，可预存≥6条曲线。

16、配液方式：采用容量稀释方式，按标准稀释比例精准配制透析液，两组浓度传感器监测。

17、具有内毒素过滤器组件：标准配备内毒素过滤器。（医疗器械注册证上须体现此功能）

18、具有血容量检测功能（医疗器械注册证上须体现此功能）。

▲19、标配数据通信接口，满足数据采集功能（医疗器械注册证上须体现此功能）。

20、无专用耗材，耗材（含血液透析管路、透析器等）要求全部开放。

▲21、标配预充漏斗（医疗器械注册证上须体现此功能）。

22、标配干粉支架组件。

（四）质量保证期：为调试验收合格后≥5年

第20包   品目20-2  有创呼吸机

一、数量：5台

二、用途：用于急危重症病人的呼吸支持

三、技术参数：

1.基本特征

1.1适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。

▲1.2采用≥15英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率≥1920x1080，支持手势滑动操作，支持无菌手套操作，用户触摸操作支持≥176度视角查看。

1.3 屏幕显示：≥5道波形同屏显示，支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；可提供≥4种环图，支持呼吸环图、波形和监测参数同屏显示。

1.4 自检功能，可分别检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性和流量传感器、压力传感器、氧传感器、呼气阀和安全阀等部件的测试

1.5 内置后备可充电锂电池，可工作≥90分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

1.6 气动电控呼吸机

1.7 标配实时气源压力电子显示。

1.8 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。

1.9 ≥5000条事件日志，连续≥96小时多参数趋势数据

1.10 具备截屏U盘导出功能（可缓存≥50张屏幕文件）。

1.11  吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。

▲1.12 呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，能高温高压蒸汽消毒（134℃）；

1.13 标配一体化模块插件箱，可兼容原装同品牌常用监护模块，便于将来呼吸机功能升级和扩展；

1.14  具备图形化显示功能，能实时动态图形化显示患者气道阻力、肺顺应性、自主呼吸和分钟通气量等肺部力学参数；

1.15  配备顺磁氧电池，免维护

2.呼吸模式及功能

2.1 标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式；

2.2 高级模式：压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；气道压力释放通气APRV、双水平气道正压通气模式DuoLevel；容量支持通气VS；智能通气模式（如自适应分钟通气AMV），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）；

2.3 无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

2.4 氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速≥90分钟80L/min，氧浓度可设，具有氧疗计时功能。具有湿化器加湿加温功能。

▲2.5 采用智能同步技术，自动调节吸气触发/呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间。

2.6 其他功能：叹息功能、手动呼吸、吸气保持、呼气保持、一体化雾化功能、智能增氧吸痰功能；

2.7 具有自动插管阻力补偿功能；

2.8 配脱机辅助工具，用户可定制脱机指征并设定报警范围，提供全面的脱机信息看板，一键启动SBT（自主呼吸实验），规范脱机流程；

2.9具有NIF、RSBi及P0. 1等脱机参数监测和测量；

2.10 配肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可一键启动并能提供历史数据回顾；

2.11可选配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值；

2.22具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量 （TVe/IBW）参数监测功能；

2.23基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创）；

3.设置参数范围

3.1潮气量：20-4000ml

3.2呼吸频率：1-100/min

3.3吸气流速：6-180L/min

3.4 SIMV频率：1-60/min

3.5 吸/呼比：4:1-1:10

3.6最大峰值流速：≥90分钟200L/min

3.7吸气压力：1-100 cmH2O

3.8压力支持：0-100cmH2O

3.9PEEP：0-50 cmH2O

3.10压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF

3.11流速触发灵敏度：0.5-20L/ min，或 OFF（配新生儿模块时，0.1—20L/ min，或 OFF）

3.12呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%

3.13氧浓度：21-100vol.%

3.14具有叹息功能

4.监测参数

4.1气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压等参数监测；

4.2分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测；

4.3潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量；

4.4呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

4.5吸入氧浓度的监测

4.6肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测；

4.7具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，≥3种呼吸环监测；

4.8实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策；

4.9实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策；

4.10实时提供监测参数≥96小时的趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录。

5.报警参数

▲5.1具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示

5.2分级报警和声光报警

5.3气道压力：过高/过低报警

5.4.分钟通气量：过高/过低报警

5.5.潮气量：过高/过低报警

5.6.总呼吸频率：过高/过低报警

5.7.吸入氧浓度：过高/过低报警

5.8.窒息报警，时间可设置范围5-60s

5.9.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

5.10.电源、气源中断报警

5.11.电池低压报警

6.其他功能

6.1.具有锁屏、漏气自动补偿、管道的顺应性和BTPS补偿功能

6.2.信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护上，连接中央站和CIS系统。

6.3.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年

第21包   品目21-1  扫频源光学生物测量仪

- 一、数量：1套

- 二、用途：用于白内障手术人工晶状体度数计算及眼球光学生物参数的测量。

- 三、技术参数要求：

- 1、测量范围：

- 1.1 眼轴长14-38mm

- 1.2 角膜曲率5-11mm

- 1.3 白到白8-16mm

- 1.4 前房深度0.7-8mm

- 1.5 晶体厚度1-10mm（晶体眼）

- 1.6 0.13-2.5mm（人工晶体眼）

- 1.7 中央角膜厚度 0.2-1.2mm

- 2、精确度：

- 2.1 白到白≤0.1mm

- 2.2 中央角膜厚度≤1um

- 2.3 眼轴长、前房深度、晶体厚度均为≤0.01mm

- 3、重复性：

- 3.1眼轴长≤9um

- 3.2角膜曲率≤0.07D

- 3.3前房深度≤10um

- 3.4晶体厚度≤19um

- 3.5中央角膜厚度≤2um

- 3.6白到白≤90um

- ▲4、具有角膜前表面和后表面曲率测量功能；

- 晶体计算公式：

- 5.1 第四代计算公式：Haigis Suite、Hoffer® Q、Holladay 2、SRK®/T

- 5.2 散光晶体计算：Haigis-T公式法、角膜屈光术后：Haigis-L公式法

- 5.3 第五代计算公式：Barrett Suite、Barrett Universal Ⅱ、Barrett Toric、Barrett True-K、

- 5.4 专为TK设计的Barrett公式：Barrett TK Universal Ⅱ、Barrett TK Toric

- 四、质量保证期：安装调试验收合格后≥3年

第21包   品目21-2  牙科综合治疗台

- 一、数量：10台

- 二、用途：口腔科用于诊断、治疗和手术用。

- 三、技术参数要求：

- 1、地箱：

- 1.1 独立式地箱，地箱外部具有水、气压力表。

- ▲1.2 地箱内供水系统连接处具有防止回流装置。

- 1.3 具备微粒水过滤器≤90μm和微粒空气过滤器≤25μm。

- 1.4 具备隔离变压器，输出电压直流3≤5伏和交流≤24伏。

- 2、医生单元：

- ▲2.1 上拉式器械挂架，器械盘可伸缩转动360度，盘面偏斜度≤2°。

- 2.2 配有按键功能可操作：椅位升、降，靠背俯、卧，预置位置控制：复位位置、低工作位、高工作位、漱口位置，冲盂、漱口水。

- 2.3 器械盒具备水气总开关，可切断牙椅总水气；独立水开关，可单独关闭手机用水；水量调节开关，可调节手机出水大小。

- 2.4 器械盒及器械盘均配有硅橡胶片，可以高温135℃消毒。

- 2.5 器械架上配备的三用枪、牙科手机、出水自动恒温控制。

- 2.6 器械盒具备外露调节手机气压的装置，具备实时显示的压力表。

- 3、助手单元：

- 3.1 助手架配有按键功能可操作：椅位升、降，靠背俯、卧，预置位置控制：复位位置、低工作位、高工作位、漱口位置，冲盂、漱口水、LED观片灯。

- 3.2 吸唾器：

- 3.2.1 手柄可拆卸，并高温135℃消毒。

- 3.2.2 气压为550KPa时，真空度≥27KPa，抽水速率≥700mL/min。

- 3.3 强力吸引器：

- 3.3.1 手柄可拆卸，并高温135℃消毒。

- 3.3.2 气压为550KPa时，真空度≥20KPa，流量≥160L/min。

- 3.4 助手架上配备的三用枪、漱口水出水自动恒温控制。

- 3.5 辅控架高度随牙椅同步升降，伸缩长度≥30cm，器械盒可水平旋转，并可做仰角调整，高度可上下调节。

- 4、电动牙科椅：

- 4.1 牙科椅至少具备2组各4个可预置位置，每组预置位置包含：复位位置、低工作位、高工作位、漱口位置。

- 4.2 牙科椅具备漱口位按键，一键操作牙椅可自行运行到漱口椅位，再次按漱口键即可自行恢复到漱口前的上一个工作椅位，漱口位可以根据医生的使用习惯自行设置。

- 4.3 腿垫角度可调节，脚靠膝盖的角度可以根据人的姿势调整≥2个不同的位置。

- 4.4 牙科椅具备故障自动检测系统，可显示≥30种不同的错误代码或信息代码来反应牙椅的故障原因或工作状态。

- 4.5 牙科椅头靠可以360度调节,头架长度可以根据患者身高需要自行调节，头枕伸缩范围≥300mm。牙科椅椅背可伸缩调节档位≥5档，椅背伸缩范围≥100mm。

- 4.6 牙科椅使用变频电机驱动。采用高分子合成材料齿轮传动结构。

- 4.7 患者支撑系统应能承受≥1.35KN*4的载荷试验

- 4.8 牙科椅的外表部件均采用RIM技术（反应注模），由合成材料聚亚氨脂发泡制成，各受力部件内部均采取金属加强措施。

- 4.9 牙科椅坐垫承载面离地最高高度≥880mm，离地最低高度≤400mm，椅背后倾范围≥100-185°。

- ▲4.10 两套内置式脚控系统，无外露连接线。医护皆可通过脚控系统控制牙科椅升、降，靠背俯、卧，亦可控制预置位置包含：复位位置、低工作位、高工作位、漱口位置。

- 4.11 靠背具备撑腰，坐垫具备臀部下沉式设计。

- 5、感应式LED口腔灯：

- 5.1 手术灯采用连体式设计，随椅升降。

- 5.2 灯头主体和手柄铝制，手柄可取下进行高温消毒

- 5.3 照明强度范围8000-50000Lux

- 5.4 光斑：≥200×80mm。

- 5.5 色温范围：4200-6000K

- 5.6 灯头3位转轴。

- 6、痰盂：

- 6.1 使用陶瓷痰盂，且陶瓷部分可完全取下清洗消毒。

- 6.2 痰盂的清洁水出水口和溢出水位之间空气间隔的距离≥60mm。

- 6.3 痰盂高度随牙椅同步升降。

- 7、医生椅：具备椅位升、降；坐垫角度上、下；靠背高度上、下；靠背前、后调节；护士椅:配备圆形搁脚位。

- 四、质量保证期：安装调试验收合格后≥4年

第21包  品目21-3 体腔热灌注治疗系统

- 一、数量：1台

- 二、用途：用于胸、腹腔的连续热灌注治疗；

- 三、技术参数要求：

- 1、加热系统：

- 1.1 通过加热装置控制加热水箱水温度；水箱容量≥4.5升

- ▲1.2 必须采用相互隔离的双循环，通过大面积热交换器对灌注液加热；

- 1.3 全程无辐射或其他有害物质释放保证在场医护人员及病人的身体健康；

- 2、控温系统：

- ▲2.1 腹腔控温范围：40-45 ℃；胸腔控温范围：40-50℃

- 2.2 温度采集通道数与数据采集更新时间：6通道1s

- 2.3 报警延时：1s

- ▲2.4 测温精度≤±0.1 ℃，控温精度≤±0.3 ℃；

- 2.5 测温探头可长期重复使用；

- 3、驱动循环系统：

- 3.1采用蠕动泵驱动灌注液，循环泵驱动水箱水循环，热交换器进行导热形成相互隔离的双循环系统

- 3.2灌注流量范围200-600 ml/min可调，流量控制精度≤±5%；

- 3.4控制系统：采用工业计算机系统及专用治疗控制软件，可实现治疗参数设置、智能温度控制、治疗曲线显示、治疗数据存储、报警及报告打印功能；

- 3.5 管道系统：

- 3.5.1具备专用一次性无菌治疗管道；

- 3.5.2其它功能：具备超微过滤功能，过滤精度≤40微米；具备短路设计，必要时可开放短路端口，防止灌注管道阻塞；

- 3.6保护功能：

- 3.6.1具有超温、缺水、故障等报警和紧急保护功能；

- 3.6.2具有多路温度传感器，可实现多点精确控温，能实时监测治疗温度与患者主要部位温度；

- 四、质量保证期：安装调试验收合格后≥5年

第22包    品目22-1   内窥镜摄像系统（腹腔镜宫腔镜双镜联合）

一、数量：1套

二、用途：用于妇科检查和治疗的手术设备

三、技术参数：

1.4K主机：

1.1≥5英寸触控屏设计，可在触控屏上实现科室选择、白平衡、录像、保存图片、荧光增强、图像增强、亮度调整、色调、参数设置、荧光颜色、放大、旋转、除烟去雾、暗场增强、冻结等功能。

1.2高清视频格式为≥1920×1080P，4K超高清视频格式为≥3840×2160P，逐行扫描，宽高比为16:9；

1.3超高清视频接口5组（包括4×12G SDI、1个HDMI）高清视频接口4组（包含2个SDI、2个DVI），可支持两路同时输出，双显示器同步显示，支持同步转播

1.4具有高亮彩色荧光成像技术

1.5 具有绿色、蓝色、青色、洋红色、黄色，支持荧光颜色自定义

1.6内置全高清≥1920×1080P录像系统，具有U盘接口、功能键：一键录像、一键截图

1.7场景模式：肝胆外科、妇科、胸外科、胃肠外科、甲乳科、泌尿外科、普外科、儿科、神经及自定义等场景模式

1.8 荧光模式下，具有梯度荧光功能，3重梯度可调，支持暗梯度

1.9具备一键图像增强功能，专有图像增强算法

1.10具有一键荧光增强功能；专有荧光灵敏度增强算法。

1.11 色调一键切换：标准色调、冷色调、暖色调

1.12可通过操作菜单：对图像参数的设置，对图像的低亮度、标准亮度、高亮度、超高亮度调节，对图像进行4种镜像翻转，对图像进行分级放大，可进行烟雾去除处理。

1.13荧光模式下，具有梯度荧光功能

▲1.14摄像系统信噪比≥50dB

2.内窥镜用冷光源：

2.1双光源设计，具有可见光和近红外光两种光谱

2.2≥5英寸触控屏设计，可在触控屏上实现光源开关、亮度调节

2.3纯白LED，色温范围3000-7000K，连续光谱

2.4可见光显色指数≥90

▲2.5激发光波长≤790nm ，3R类医用激发光源

2.6激发光精度≤±5nm

2.7连续发光式激发光谱（非脉冲输出式）

2.8白光光通量≥800lm

2.9白光亮度、激光亮度分档可调

2.10.不插光纤或者光纤松动时，自动保护功能开启，中断光源输出

2.11.1光源全生命周期设计，寿命≥30000小时

2.12荧光专用高通量玻璃纤维导光束，带防护铠甲

3. 4K摄像头：

3.1感光器件类型CMOS

3.2感光器件数量≥4个，可接收白光（RGB分量）和近红外光

3.3 独立的近红外传感器，具有荧光专用成像芯片

▲3.4感光器件集成形一体化4CMOS感光器件，分光棱镜数量1个

▲3.5采集分辨率：水平分辨率≥2300线

3.6帧率60帧/秒、50帧/秒可选

3.7变焦设置配备光学变焦镜头，光学变焦倍数为2.2

▲3.8摄像头功能按键可以自定义：光源待机、一键白平衡、图像模式切换、窗口模式切换、拍照、录像

4.腹腔内窥镜  数量2

4.1超高清双光谱内窥镜，可同时传输白光和荧光影像，可接收可见光和近红外光，近红外光增透设计

4.2可见光和荧光图像同时清晰显示

4.3视向角30°

4.4 工作直径≤10mm

4.5工作长度≥300mm

5.气腹机：最大流量≥40L

四、配置

- 1.4K主机：1台

- 2.冷光源：1台

- 3.4K摄像头：1个

4.腹腔内窥镜: 30º 1支

5.气腹机：1台

6.医用监视器：2台

7.专用台车：1台

8.膨宫机：1台

9.宫腔检查镜：6支

10.等离子主机：1台

11.电切内窥镜：3支。

五、质量保证期：为调试验收合格后不少于3年

第23包   品目23-1  主动脉内球囊反搏泵

一、基本构成：主机（主动脉内球囊反搏泵）、操作显示屏、标准ECG导联线、压力缆线、外接监护仪信号导线、原装一次性医用氦气瓶一瓶、可升降悬挂支架。内置蓄电池、热敏打印机。

二、技术参数要求

1. 整机重量≤50Kg，适合在手术室、导管室、抢救室放置。

2. 显示屏

2.1≥13英寸触摸显示屏，可做360°旋转和20厘米范围内升降，显示屏可在120°范围内倾斜。

2.2分色分区域显示：心率、收缩压、舒张末压、反搏压、平均动脉压，心电图、动脉压力、球囊压力波形、实际充放气量、报警信息、氦气状态、蓄电池状态。

2.3充放气时间在相应的心电图和动脉压力波形上有标度显示。

2.4可中文/英文根据需要选择

2.5显示屏具有应急操作

2.6上机导航操作，一键启动

3.报警

3.1声光报警显示，提示报警内容

3.2设有报警角，颜色区别报警级别

3.3报警可回顾

4. 驱动器

4.1驱动器为步进式马达钛合金风箱或螺旋泵，可连续运转无易损件。

▲4.2具备增压系统，保证球囊的充放气更快速。

4.3数字化充气容积控制，可调范围0.5-50cc，最小调节单位0.5cc，能自动识别导管的型号。

5. 驱动气体为一次性医用级氦气，纯度：≥99.9999％，容量500PSI或2000PSI，氦气更换无需中断反搏。

6. 工作模式：具有自动和手动操作模式，在显示屏上有专门的键位控制。

6.1在自动操作模式下，可以实现各个心电导联信号的自动转换，可以实现心电和压力触发模式的自动转换，自动调整充放气时间。

6.2手动下预设基本参数，可调整参数

7．心电信号在自动情况下能自动识别全部的12导联，且同时分析寻找最佳的心电信号

8.多种触发模式

8.1触发模式包括QRS波规范窦率触发、快速心率触发、心律不齐触发、心房起搏器触发、心室（全心）起搏器触发、动脉压力触发和内置触发。

8.2内置触发模式，起始反搏速率80 RPM，调节范围：40-120 RPM。

8.3可自动跟踪心律失常，结合R波排气安全分析的结果，自动开启/关闭心律不齐触发模式

10.充放气速度快，能在心率在200次/分钟1:1反搏正常工作

11. 工作电源AC110-240 V，50Hz±2Hz，功率≤500W

13. 具有内置蓄电池，充满后可工作≥90分钟,充电时间≤4小时

14. 具有抗高频电刀干扰功能

15. 内置双通道热敏打印机。

15.1打印记录内容包括波形、时间、血流动力学参数、球囊充气容量

15.2患者数据报告：可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息

15.3可打印心电信号导联的分析状况

▲16. 具有氦气泄漏自动侦测功能，能在一个工作周期内侦测出漏气。

17. 必须具有四档辅助比率设计：1:1、1:2、1:4、1:8。

18. 具有积水瓶装置，收集冷凝水。

三、质保期：3年。