# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都医科大学附属北京地坛医院配置临床教学设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 超声定位体外碎石排石系统 | 1套 | 否 |
|  | 1-2 | 钬激光治疗仪 | 1套 | 否 |
| 2 | 2-1 | 脑电图仪 | 1套 | 否 |
|  | 2-2 | 肌电图机（诱发电位） | 1套 | 否 |
|  | 2-3 | 眼震仪 | 1套 | 否 |
| 3 | 3-1 | 内镜系统 | 1套 | 是 |
|  | 3-2 | 内镜氩气刀 | 1套 | 否 |
| 4 | 4-1 | 高端全能麻醉机 | 1台 | 否 |
|  | 4-2 | 麻醉监护仪 | 1台 | 否 |
|  | 4-3 | 普通手术床 | 1套 | 否 |
|  | 4-4 | 转运呼吸机 | 2台 | 否 |
| 5 | 5-1 | 骨科手术床 | 1套 | 否 |
| 6 | 6-1 | 高清腹腔镜系统 | 1套 | 否 |
|  | 6-2 | 数字皮肤镜工作站 | 1套 | 否 |
| 7 | 7-1 | 动力系统 | 1套 | 是 |
|  | 7-2 | 鼻声反射仪 | 1台 | 是 |
|  | 7-3 | 鼻阻力仪 | 1台 | 是 |
| 8 | 8-1 | 全自动病理染色封片一体机 | 1套 | 否 |
| 9 | 9-1 | 无创肝纤维化诊断系统 | 1套 | 否 |
| 10 | 10-1 | 全自动口腔器械清洗机 | 1台 | 否 |
|  | 10-2 | 牙科综合治疗台 | 5套 | 否 |
|  | 10-3 | 口腔种植系统 | 1套 | 否 |
| 11 | 11-1 | 光相干断层扫描仪 | 1套 | 是 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后30天内

2、采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京地坛医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

▲1.质量保证期（保修期）：除非在每包（品目）技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期为调试验收合格后3年。终生免费维修：保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。

2.售后服务：由设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺。

（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训地点，培训时长及培训达到的效果。

▲（2）维修点：有固定维修点，提供详细地址及联系电话；

（3）维修工程师：有专职的维修工程师并提供人数；

（4）维修响应速度：

两小时内做出维修方案决定；

如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院

出现故障时，如48小时无法排除故障，免费提供备用设备。

（5）保修期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算）；

（6）保修期外每年的设备维修保养费用：请在投标文件中注明保修期外购买保修服务所需费用（税后）

3年内一般不超过设备原值的3%

3—5年一般不超过设备原值的4%

5年以上一般不超过设备原值的5%

（7）保修期内，每季度对设备提供巡检、保养或预防性维护，每年对设备进行质控检测≥1次

（8）提供维修手册、软件等服务类资料

（9）提供免费软件升级更新

3.备件及技术服务

（1）为保证设备正常运行，设备原厂应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于5年的供应期。

（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。

▲（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

（4）安装完成后，由招标人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本标书中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向招标人提供设备使用及维护的专用工具。

（6）资料

①卖方须向买方提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套 ，英文1套。

②卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（7）技术服务

在货物运抵使用单位后，卖方应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。

五、采购标的物验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、谈判文件和报价文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包品目1-1超声定位体外碎石排石系统

1、下定位电磁式冲击波源：

1.1、高压放电治疗电压最小值：≤11KV,连续可调；

1.2、高压放电电容储能最大值：≥150J；

1.3、焦点冲击波压力峰值的最大值≤30MPa；

▲1.4、焦点聚焦范围：径向≤±7mm；

1.5、冲击波源具有：故障报警功能，振膜漏水时自动切断高压系统；三维运动+斜面运动+翻转运动；冲击波波源具有实时抽真空功能；

1.6、易损件要求：冲击波源、高压开关、高压电容可独立维修更换，非使用电容箱的整体更换；

1.7、操作系统由内嵌式计算机模块控制，触发计数采用递减倒计数自动停止触发，电压自动跟踪调压；

2、智能导航定位系统

2.1、探头电动进给，数字显示；

2.2、一体化超声智能导航定位系统（含B超），超声影像定位全程可视化，可实时监控定位系统行动轨迹；

▲2.3、定位过程中能识别B超探头、水囊与患者耦合压力自动感应和报警，行程偏离可自动停止并警示；

2.4、导航系统通过智能算法实现定位，操作者可以在

智能导航系统定位和人工手动定位之间自由选择，具有自动复位功能。

3、治疗床及波源运动参数

3.1、治疗床载重量≥130kg；

▲3.2、治疗床与主机一体式

3.3、波源横向运动范围：≥80mm；

3.4、波源纵向运动范围：≥80mm；

3.5、波源升降运动范围：≥80mm；

3.6、波源斜面运动范围：≥80mm；

3.7、波源摆角≥±15°；

4、输尿管镜

1.视场角≥110°

2.工作长度≥430mm

3.分辨率：≥16LP/mm

4.光学镜的有效景深范围：2mm-50mm

5.前端≥6Fr

6.后端≥7.5Fr

7.器械通道：≥1.75mm

第1包品目1-2钬激光治疗仪

一、钬激光治疗机

1、临床适用范围：泌尿系结石的粉碎及膀胱肿瘤的治疗等

2、激光模式：多模

3、工作激光输出波长：2100nm±100nm

▲4、激光器路数：≥3路

5、最大单脉冲能量：≥5.0J

6、最大脉冲重复率：≥50Hz

7、脉冲宽度：250μs-800μs连续可调，步进1μs

8、传输系统：光纤传输，光纤满足200μm、270μm、365μm、550μm、800μm等多种规格要求。

9、光纤终端最大平均输出功率：≥85W

10、激光输出功率不稳定度：＜10%

11、激光输出功率复现性：＜10%

12、在配合输尿管软镜下细光纤终端输出最大功率：≥60W

13、冷却方式：内置水冷

14、瞄准光输出波长：532nm

15、显示方式：液晶屏显示

16、产品工作时的噪音≤60dB

二、激光镜

1.直径≤4.0mm

2.工作长度≥300mm

3.视角30°

4.光学镜的有效景深范围：3mm-50mm

5.插入部分最大宽度：激光手术内窥镜：≤26Fr

6.器械孔道最小宽度：激光手术内窥镜：≥2.8mm

7.光学镜的分辨率≥3

第2包品目2-1脑电图仪

一、数量：1套

1.计算机系统：一体式计算机：中央处理器：不低于i5四核处理器；内存：≥8G；硬盘：≥1T固态；蓝牙鼠标、键盘：USB接口；网卡：1000MB；显示器：≥21寸液晶，分辨率≥1920*1080。

2.脑电采集放大器:

2.1通道数：36导。脑电通道25个，4对多功能双极通道，3个心电专用通道，4个直流通道，2个地线通道，2个参考通道，1个血氧通道，1个事件标记通道

2.2放大器标签：放大器通道标签具备两种命名方法，同时兼备旧版与新版命名要求。

2.3放大器与主机传输方式：网络协议

2.4输入阻抗：＞150M

2.5共模抑制比：＞125dB

2.6噪音：<1.0Vpk-pk

2.7采样率：256,512,1024,2048,4096、8192Hz、16384Hz可选

2.8灵敏度：1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、70、100、150、200、300、500μV/mm

2.9高频滤波：10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、100、120、150、200、300、30、450、500、600、700、1000、1500、2000、3000、5000Hz；

2.10低频滤波：0.01、0.016、0.053、0.08、0.1、0.16、0.27、0.3、0.5、0.53、0.8、1.0、1.6、2.0、2.7、3.0、3.2、4.0、5.0、5.3、8、10、15、16、32、53、80、160、320、530Hz；

2.11陷波滤波器：开关，50/60Hz

2.12扫描速度：0.5、0.75、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、12、15cm/s或6、8、10、15、30、60、120、240mm/s或0.5、1、1.5、2、3、6、10、15、20、30、60、80、100秒/屏

3.软件功能：

3.1Windows操作系统，中文Office办公软件

3.2具备脑电采集回放软件，多种操作语言可自由切换

3.3具有阻抗实时监测功能：可对病人阻抗进行实时监测，阻抗过高时系统需自动标记并报警

3.4数据自动上传功能：放大器断开后，数据可继续存储在放大器中；恢复连接后，放大器内部数据可自动上传到软件里。

3.5事件列表：对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置

3.6屏幕拷贝功能：具备屏幕拷贝功能、趋势图拷贝功能、区域拷贝功能，可将拷贝的内容换到其他文档内

3.7测量工具：具备自动测量、手动测量、选择测量、EEG测量功能。

3.8数值提示窗口：可实时显示患者抑制率、爆发间隔、每分钟爆发次数、发作次数、棘波指数、血氧、脉率、α变异率等数值，可设置数值提示的上下限范围。

3.9脑电地形图：具备绝对/相对功率地形图及幅度地形图，可显示为图谱模式、等位线模式和数值模式，可调节图谱模式下的颜色分辨程度，十种颜色图谱可选。

3.10屏幕锁定功能：具备一键锁屏功能，避免监测中误操作，保证监测数据安全

3.11一键生成报告功能：可一键生成报告，报告模板可编辑。

4.闪光刺激器

4.1LED闪光刺激器光照强度：≥1500lx

4.2光功率：≥20mW

4.3刺激最高频率60Hz，要求刺激频率可在1-60Hz内任意设定

5.视频系统：

5.1摄像头：网络高清摄像头，分辨率≥1920*1080

5.2双视频技术：单摄像头即可实现全景和局部放大的双视频监测，双视频均为独立窗口显示

5.3旋转范围：360°无死角拍摄

6.配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体式计算机 | 1台 |
| 2 | 32导放大器 | 1套 |
| 3 | 脑电采集回放软件 | 1套 |
| 4 | 脑电视频同步软件 | 1套 |
| 5 | 全景高清摄像头 | 1套 |
| 6 | 激光打印机 | 1台 |
| 7 | 事件标记按钮 | 1套 |
| 8 | 闪光刺激器 | 1套 |
| 9 | 脑电盘状电极 | 32根 |
| 10 | 导电膏 | 1盒 |
| 11 | 电极线分线器 | 1个 |
| 12 | 仪器车 | 1台 |

第2包品目2-2肌电图机（诱发电位）

（一）放大器

▲1、通道数：≥6通道，可直接升级32通道

2、电压灵敏度：0.05μV/div-30mV/div范围内分档可调，电压测量误差：+5%～-10%以内

3、幅频特性：0.15Hz～10kHz，

▲4、共模抑制比：≥120dB

5、共模输入阻抗：≥2000MΩ

6、噪声电压：≤0.3μV

7、阻抗测量检测：所有输入的电极及地电极都可检测

8、A/D转换：≥24位

11、叠加数：1-20000

12、扫描时程：0.5ms/div-10ms/div范围内分档可调

（二）电刺激器

1、高恒流电刺激最大脉冲强度：100mA±5%；3、脉冲强度误差：≤±5%；

2、最大脉冲宽度：1ms±5%；

3、脉冲宽度误差：≤±5%；

（三）声音刺激器

1、刺激极性：疏音、密音、交替音。

2、刺激波形：喀喇音、纯音等。

（四）视觉刺激器

1、图像显示器：

1.1、彩色液晶显示器≥23英寸

1.2、可显示黑白翻转变化的棋盘格；

1.3、刺激视野：全视野、半视野、1/4视野

2、LED闪光器：可分别给与左、右和双眼刺激；

（五）软件功能

1、肌电图软件包：包括干扰相、运动单位电位、静息电位、单纤维、同步电位测试功能

2、神经传导速度软件包：包括运动传导、感觉传导、运动微移、感觉微移、F波、H反射、重复刺激、瞬目反射、皮肤反应、运单数目测试功能

3、听觉脑干诱发电位软件包：包括脑干听觉、脑干听阈、40Hz稳态听觉、长潜听觉、中潜听觉、耳蜗电图觉测试功能

4、体感诱发电位软件包：包括上肢体感、下肢体感、三叉体感、脊髓体感、阴部体感测试功能

5、视觉诱发电位软件包：包括模式翻转、LED闪光测试功能

▲6、具备震颤分析功能

7、运动诱发电位软件：包括上肢运动、下肢运动测试功能，无需另配设备可直接开展

8、前庭诱发电位软件：包括气导-眼肌前庭，气导-颈肌前庭，气导-咬肌前庭等测试功能

第2包品目2-3眼震仪

一、性能特点

1、检查项目：自发眼震试验、凝视眼震试验、扫视眼动检查、平稳跟踪试验、视动性眼震试验、位置性眼震检查、双温试验、vHIT等。

2、数据精准：图像帧率≥400FPS。

▲3、无线遥控：具备射频遥控器操控启停和选项功能。

4、视觉诱发：全视野强化刺激液晶视靶。vHIT检查校准时5个方向靶点顺序出现。

5、双屏显示：眼动图像可在计算机和视靶端同步显示。

6、冷热刺激：冷热气刺激仪具备图像采集功能，可在视靶端实时显示鼓膜图像，检查鼓膜完整性及耳道有无耵聍。

7、目镜设计：超轻材质，具有防滑头带双遮光罩。

8、操作判定：对操作手法进行自定义设置，实时显示头位旋转角度，判断每一次vHIT操作数据是否有效。

9、软件功能：一键自动分析；检查视频实时录制及回放；基于瞳孔线圈搜索法原理；实时获取三维头动及眼动数据进行处理；实时显示头位旋转角度；增益计算可采用瞬时增益比或平均增益比算法。

二、技术参数

1、vHIT目镜

1.1目镜重量：≤55g

1.2眼动输入：USB摄像机

1.3接口技术：USB接口

1.4供电方式：USB供电

1.5避光设计：双遮光罩

1.6目镜佩戴方式：自锁式可伸缩头带

1.7图像通道数：4

1.8镜头尺寸：直径≥7mm，自动对焦

1.9摄像头分辨率：1280×800像素

1.10图像传感器：1/3英寸COMS

1.11图像分辨率：≥320×200像素

1.12图像帧率（F/S）：≥400fps

1.13采样率：500Hz

1.14红外光源波长：940nm

1.15凝视灯波长：591nm

1.16精度：0.1度

1.17校准（定标）：LED视靶5靶点校准

2、轴陀螺仪

2.1陀螺仪输出速率：1kHz

2.2速度范围：+/-500度/秒

2.3加速度测量范围：±4G

2.4磁力测量范围：±4900μT

2.5封装尺寸：3mm×3mm

3、眼动刺激信号参数

3.1信号种类：方波、正弦波、锯齿波

3.2方波函数：角度1°-30°可调；频率0.1-1Hz可调

3.3正弦波函数：角度1°-30°可调；频率0.1-1Hz可调

3.4锯齿波（匀速度）：角速度1°/s-60°/s可调

3.5锯齿波（正弦式）：角速度1°/s-60°/s可调；频率0.1-1Hz可调

4、前庭冷热气刺激仪

4.1刺激温度：12℃-50℃

4.1精准度：≤±0.3℃

4.2刺激时间：1-120s

4.3刺激流量：4-12L/min

4.4图像采集：USB摄像机采集耳道鼓膜图像

4.5图像格式：≥720P

4.6计算机连接：USB标准

5、前庭冷热水刺激仪

5.1刺激温度：28℃-46℃

5.2刺激时间：30s，40s

5.3刺激流量：500L/min，375L/min

5.4流量精度：±5%

三、主要部件

1、计算机：品牌台式机，23英寸以上液晶显示器

2、视靶：55英寸LED视靶

3、遥控器

4、外设：彩色喷墨打印机

第3包品目3-1内镜系统

1、电子图像处理器1台

1.1整体设计理念：主机和光源分体设计，全数字化处理和全数字化输出的内窥镜电子影像系统；

1.2特殊光模式：≥3种特殊光模式，；

1.3染色技术：具有光学染色和电子染色两种技术，；

1.4自动测光模式：平均测光/峰值测光/自动测光；

1.5构造强调功能：≥4级；

1.6图像放大功能：能将正常显示的光学图像进行放大≥2.0倍,0.05级逐级放大，共20级。

1.7图像信号输出方式：高清数字接口HD-SDI：≥2个；DVI接口：≥2个（1920*1080P）；

1.8图像冻结模式：实时冻结，≥3种冻结模式可选；

1.9双画面模式：可将白光图像和电子染色图像同时显示,双画面对比观察；

1.10画中画功能：冻结图像与运动图像同时出现在画面上；

▲1.11具有DICOM通用输出接口，可实现与医院的数字网络连接，实现数字化影像管理；

1.12图像存储功能：≥3.5G内存，也可存储在外接USB存储器上，；

1.13数据设定：可预设20位医生操作习惯，包括色调、测光模式、对比度、亮度和IEE观察模式；

▲1.14兼容性：可以连接环扫/扇扫超声内镜、上消化道镜、十二指肠镜、下消化道镜、双气囊小肠镜、支气管镜、经鼻胃镜、高清鼻咽喉镜等多种电子镜。

1.15待机热插，拔功能：可以在不关闭图像处理器电源的情况下安装和脱卸内镜。

1.16无线插拔连接技术：无电器接点外露。

2、医用内窥镜用冷光源1台

2.1光源：采用多光源整合技术，4个独立可控的高亮度LED光源；

2.2光源控制：自动能量控制；

2.3光源寿命：≥10000小时；

2.4亮度调节：根据视频信号输出自动调节亮度（也可手动调整）；

2.5具有强透光定位功能；

2.6设定值记忆功能：关闭系统电源后设定值可保存。

3、高清监视器1台

3.1尺寸≥27英寸，分辨率≥1920×1080。

3.2备色域自动校准功能。

3.3具有视频信号环通输入接口：DVI、3G-SDI、HD-RGBS/RGBS、HD-YPbPr/YPbPr、VGA、Composite、Sync-On-Green(SOG,两组)、S-Video等；具有视频信号环通输出接口：DVI、3G-SDI、HD-RGBS/RGBS、HD-YPbPr/YPbPr、S-Video等。

3.4支持双画面多信号同屏显示功能。

3.5支持数字信号（DVI,SDI等）与模拟信号（S-Video,VGA等）画中画显示功能。

4、专用台车1台

4.1上下左右可旋式液晶显示器支架；可升降内镜支架，可同时悬挂两根镜子；可调节设备底板，以便配合周边设备同时放置；可拉伸键盘托盘，光滑防水设计。

4.2专业台车可容纳电子内镜系统常用设备,配备水瓶1个和测漏器1个。

5、电子上消化道内窥镜（放大胃镜）1条

▲5.1图像传感器：百万像素CMOS图像传感器、兼容HDTV全高清输出；

5.2能够实现白光、联动成像技术、蓝光成像技术三种特殊光观察，利于早期癌检查；

5.3视野角度：0°(直视)；

5.4视野范围：广角≥140°；放大≥56°

5.5观察范围：≥3-100mm、放大1.5-2.5mm；

5.6先端部直径：Ф≤9.9mm；

5.7弯曲部直径：Ф≤9.8mm；

5.8有效长度：≥1100mm；

5.9全长：≥1400mm；

5.10弯曲角度：上：≥210°、下：≥90°、左：≥100°、右：≥100°；

5.11钳道直径：Ф≥2.8mm；

5.12光学放大倍率135倍和电子放大2倍，最大放大倍率≥270倍。

5.13辅助送水功能：具有前射水功能，以方便治疗时冲洗创面；

6、电子上消化道内窥镜（高清胃镜）2条

▲6.1图像传感器：百万像素CMOS图像传感器、兼容HDTV全高清输出；

6.2能够实现白光、联动成像技术、蓝光成像技术三种特殊光观察；

6.3视野角度：0°(直视)；

6.4视野范围：≥140°；

6.5观察范围：≤2-100mm；

6.6先端部直径：Ф≤9.2mm；

6.7弯曲部直径：Ф≤9.3mm；

6.8有效长度：≥1100mm；

6.9全长：≥1400mm；

6.10弯曲角度：上：≥210°、下：≥90°、左：≥100°、右：≥100°；

6.11钳道直径：Ф≥2.8mm；

6.12辅助送水功能：具有前射水功能，以方便治疗时冲洗创面；

7、电子上消化道内窥镜（治疗胃镜）1条

7.1图像传感器：百万像素CMOS图像传感器、兼容HDTV全高清输出

7.2能够实现白光、联动成像技术、蓝光成像技术三种特殊光观察，利于早期癌检查；

7.3视野角度：0°(直视)；

7.4视野范围：≥140°；

7.5观察范围：≥2-100mm、最小观察距离2mm；

7.6先端部直径：Ф≤10.5mm；

7.7弯曲部直径：Ф≤10.8mm；

7.8有效长度：≥1100mm；

7.9全长：≥1400mm；

7.10弯曲角度：上：≥210°、下：≥90°、左：≥100°、右：≥100°

▲7.11钳道直径：Ф≥3.8mm；

7.12辅助送水功能：具有前射水功能，以方便治疗时冲洗创面；

8、电子下消化道内窥镜（高清肠镜）1条

8.1图像传感器：百万像素CMOS图像传感器、兼容HDTV全高清输出；

8.2能够实现白光、联动成像技术、蓝光成像技术三种特殊光观察，利于早期癌检查；

8.3视野角度：0°(直视)；

8.4视野范围：≥170°，

8.5观察范围：2-100mm，最小观察距离2mm；

8.6先端部直径：Ф≤12mm；

8.7弯曲部直径：Ф≤12mm；

8.8有效长度：≥1330mm；

8.9全长：≥1650mm；

8.10弯曲角度：上：≥180°、下：≥180°、左：≥160°、右：≥160°；

8.11钳道直径：Ф≥3.8mm；

8.12辅助送水功能：具有前射水功能，以方便治疗时冲洗创面；

8.13插入性能：镜身硬度连续变化设计，软硬可调，顺应弯曲，精准传导，操作性更佳。

9、电子下消化道内窥镜（放大肠镜）1条

9.1图像传感器：百万像素CMOS图像传感器、兼容HDTV全高清输出；

9.2能够实现白光、联动成像技术、蓝光成像技术三种特殊光观察，利于早期癌检查；

9.3视野角度：0°(直视)；

9.4光学放大倍率135倍和电子放大2倍，最大放大倍率≥270倍。

9.5视野范围：≥140°；放大≥56°；

9.6观察范围：3-100mm，放大观察距离1.5-2.5mm；

9.7先端部直径：Ф≤11.7mm；

9.8弯曲部直径：Ф≤11.8mm；

9.9有效长度：≥1330mm；

9.10全长：≥1650mm；

9.11弯曲角度：上：≥180°、下：≥180°、左：≥160°、右：≥160°；

9.12钳道直径：Ф≥3.2mm；

9.13辅助送水功能：具有前射水功能，以方便治疗时冲洗创面；

9.14插入性能：镜身硬度连续变化设计，软硬可调，顺应弯曲。

10、内镜用二氧化碳送气装置1台

10.1适用气体：医用高纯二氧化碳气体（CO2）；

10.2具备定时模式设置

10.3输出CO2气体额定压强：45KPa±4KPa；

11、图文处理工作站1套

11.1CPU：≥2核；

11.2硬盘；≥1T；内存≥4G；

11.3配备DVD刻录机；

11.4显卡：独立显卡；

11.5软件：具备图像及文字的增、删、改、查功能，可录像、拍照。

第3包品目3-2内镜氩气刀

1.额定电压：220V，电源频率：50Hz输入功率880VA，工作频率：381KHz

2.整机一体化设计，具有氩离子电凝止血术（氩气刀）

3.支持普通单极、氩气单极输出，匹配各类镜下手术。

4.液晶彩色显示≥7寸、集中显示功能，灵活的操作界面，功率和参数可通过按键调节，可存储≥10组临床经验设置。

5.具有纯切、混切、内镜电切I、内镜电切Q、柔和电凝、强力电凝、喷凝、喷射电凝I、喷射电凝II≥9种工作模式。

5.1单极切割最大功率≥200W

5.2单极柔和电凝最大功率≥150W

5.3单极强力电凝最大功率≥120W

5.4双极柔和电凝最大功率≥200W

6.每种工作模式支持≥4种输出效果。

7.最大电切功率≥200W，电凝功能≤120W，输出功率偏差率：≤±20%（额定负载）。

8.具有PPS功率峰值补偿系统。

9.具有专用内镜手术，内镜切I、内镜切Q，可根据阻抗变化自动调节功率。

10.内置风扇。

11.电极板接触质量数字化显示检测系统，具备设备故障管理功能。

12.具有氩气流量恒定输出监测系统及末端压力自动恒定系统。

13.具有开机自检，漏电检测功能。

14.氩离子喷射电凝模式,功率调节范围：1-100W，凝血深度≤3mm。氩气输入压力：0.15～0.90Mpa；氩气输出流量范围：0.1L/min～9.0L/min（步幅0.1L/min）。

15、氩气电极具有色环标记，并有多种喷口方向的软管可供选择。

第4包品目4-1高端全能麻醉机

1、配置需求：高端全能麻醉机（麻醉系统）：1台

2、技术规格：

2.1工作条件及基本配件

2.1.1工作环境，温度：10℃-40℃，湿度：15%-95%。

2.1.2电源：220V-240V，50/60Hz。

2.1.3配置两节锂电池，锂电池使用时间≥150分钟。

2.1.4接口：≥1个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能,≥1个RS-232C串行通讯接口，≥1个VGA接口，≥4个辅助电源接口。

2.1.5机架：工作台为带侧栏杆推车，具备≥三个抽屉，具备中央刹车。

2.1.6适合内窥镜手术模式：具备≥三级照明顶光灯，

2.1.7具备非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能。

2.2气源

2.2.1配置氧气、空气两气源。

2.2.3具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%。

2.2.4快速充氧范围25-75l/min。

2.3流量计

▲2.3.1全电子流量计，可直接设置氧浓度和总流量，总流量控制模式下总流量范围：0.2L/min-18L/min。O2浓度范围：21%-100%。

2.3.2具备备用流量计。

2.3.3具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。

▲2.3.4配备经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-60L/min。或具备同样功能单机。

2.4挥发罐

2.4.1配置双麻醉罐位。

▲2.4.2配置同品牌七氟醚挥发罐1个，，具备压力、流速和温度补偿。

2.4.3具备地氟醚挥发罐接口，可接入同品牌地氟醚挥发罐。

2.5呼吸回路

2.5.1一体化回路，可徒手整体拆卸回路整体可旋转30°

2.5.2回路部件可以耐受134℃高温高压消毒。

2.5.3二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml。

2.5.4，分别在吸入端，呼出端内置双流量传感器。

2.5.5具备低回路系统容积功能，可快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度。

2.5.6可配共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路。

2.5.7具有回路整体加温功能，保证回路无积水。

2.5.8具备CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可直接更换。

2.5.9具备回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，报警提示。

2.5.10呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）。

2.6呼吸机

2.6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示。

2.6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式，可/升级PS、SIMV-VG和CPAP/PS模式。

▲2.6.3容量控下潮气量设置范围：5ml-1500ml。

2.6.4吸气压力设置范围：5-80cmH2O。

2.6.5支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O。

2.6.6呼吸频率：3-100次/分钟。

2.6.7吸呼比：4:1到1:8。

2.6.8压力限制范围：10-100cmH2O。

2.6.9电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30cmH2O。

2.6.10吸气暂停：OFF，5%-60%。

2.6.11呼吸机吸气阀峰值流速：≥180L/min。

2.6.12上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态。

2.6.13具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能。

2.6.14配备肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期。

2.6.15具备心肺旁流模式CPB,且心肺旁流模式可在机控通气下启动。

2.7数字和波形监测

2.7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示。

2.7.2彩色触摸屏≥15英寸。

2.7.3支持手势操作。

2.7.3内置≥2槽位插件槽，可直接热插拔插件。

2.7.4插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用。

2.7.5可兼容插件：AG麻醉气体插件、BIS插件、EtCO2插件。

2.7.6可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；配置氧电池法吸入氧浓度监测、BIS监测。

2.7.7同屏幕≥3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示。

2.7.8潮气量监测范围：0-3000ml。

2.7.9分钟通气量监测范围：0-100L/min。

第4包品目4-2麻醉监护仪

一、数量：1台

（一）监护仪结构：

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计。

2.监护仪主机每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口。

3.彩色电容触摸屏≥18英寸，高分辨率≥1920×1080像素，≥12通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作。

4.采用无风扇设计。

5.内置高能锂电池，供电时间≥2小时。

6.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

监测参数：

7.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

8.基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.0英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。

9.ECG支持3/5导心电监测？。

10.支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。

11.支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

12.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

13.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。

14.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

15.无创血压适用于成人，小儿和新生儿。

16.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。

17.提供辅助静脉穿刺功能。

18.NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。

19.血氧监测适用于成人，小儿和新生儿。

20.提供灌注指数（PI）的监测。

21.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。

22.支持双通道有创压IBP监测，支持升级≥6通道有创压监测。

23.有创压适用于成人，小儿和新生儿。

24.IBP有创压测量范围：-50～360mmHg。

25.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

26.支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。

27.配备麻醉气体监测模块，支持监测5种麻醉气体，O2，N2O和CO2浓度，提供MAC值测量。

▲28.配备BIS监测模块，提供双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数。

▲29.配备监测肌松模块，采用三轴加速度方向识别技术，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。

▲30.提供微创血流动力学监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求。或提供具有相应功能的单机产品。

31.支持升级模块，可与主流品牌的麻醉机、输注泵产品相连，实现麻醉机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

系统功能：

32.具有图形化报警指示功能，具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。

33.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。

34.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。

34.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。

35.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

36.提供血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化。

37.提供麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估。

39.输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系。

40.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟。

41.支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

42.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾。

43.工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

第4包品目4-3普通手术床

1.动力系统采用电动液压方式，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、腿板上下折、解锁锁定。

2.手术床具备头腿板互换功能，并有正反方向体位设置功能，以便更安全使用头腿板互换功能。

3.手术床可一键预设体位：正、反屈曲位（正、反折刀位），沙滩椅位和半坐卧位，一键0位。

4.手术床包含快速记忆体位和记忆体位功能；记忆体位可存储≥15个体位，对所存体位有预览功能，同时具备新增、删除、覆盖功能。

5.手术床具备多种电动控制方式。具备两套功能一致的独立操作系统。手术床具备2个独立的控制器接口，两个接口均可供线控器和脚踏开关任意使用。

6.线控器带LCD显示屏≥3.5寸，可实时显示手术床的运动姿态及角度信息。7.手术床内部具备传感装置，具有角度预警提示功能。

8.手术床具备防撞功能，可以在手术台面调节过程中，在安装不同模块的情况下，都可以精准监测台面运动状态，避免台面与手术床自身和地面发生撞击；

9.手术床床面框架、手术床底罩和立柱护罩采用304不锈钢制成，床面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。

10.手术床床垫采用多层复合技术，由记忆海绵材料制成，厚度为≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术。

11.手术床台面由头板、上背板、下背板、坐板、分体式腿板6部分组成。头板、上背板、腿板各模块可拆卸，床板均可透过X线。

12.手术床可拆卸模块的安装关节处均采用一键快插式连接结构。

13.手术床整体式底罩采用304不锈钢材料。底座采用防水台马蹄形设计。底座在手术床腿端有凹槽设计。

14.手术床4个脚轮采用万向脚轮结构，，采用电动起落架式电动刹车机构。在刹车状态下，刹车油缸处于非受力状态。

15.手术床配有高性能充电电池，另在底座上配置电池电量指示灯，能够分级显示电池当前电量，电池单次充满电可满足1周手术需要。

16.手术床升降距离≥500mm，且最低台面≤600mm,。

17.手术床整体通过油路透析。

18.手术床整机满足IPX5防水需求。

19.手术床配备电动腰桥功能，腰桥升级距离范围为：≥110mm

20.手术床配备平移功能，可水平双向移动，用于术中透视，移动距离≥340mm，头端平移距离≥180mm,腿端平移距离≥150mm。

21.手术床开关，等电位柱及电源接口均有防水盖设计。

22.配备支身架适用于侧卧位手术，支肩架适用于头低脚高位手术，马镫式托腿架适用于妇科泌尿手术，手外科手术板。

23.技术参数：

24.手术床宽度：520±20mm

25.纵向最大倾斜角度（头倾/脚倾）：≥30°

26.侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥20°

27.背板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥85°；下折≥40°

28.腿板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥75°；下折≥85°

29.手术床不小于承载重量：≥450kg

30.床面高度可调范围：595-1095mm

31.台面平移距离：≥320mm

第4包品目4-4转运呼吸机

一、整机与显示要求

1.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

2.整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

3.彩色TFT触摸控制屏≥12英寸，分辨率≥1280*800像素。

4.屏幕显示：≥4道波形同屏显示；支持全参数显示界面和大字体界面；呼吸波形及环图可冻结，呼吸环图可存储、对比。

5.具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量变化大小等参数变化。

6.支持显示≥72小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录。

二、呼吸模式及功能

▲1.模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。

2.具备高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。

3.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、和PSV-S/T等模式。

4.氧疗模式：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。

5.呼吸同步技术，自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

6.具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰等模式。

7.具备内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定功能。

具有自动气管插管阻力补偿功能（如ATRC，TRC，ATC），导管孔径和补偿百分比可设。

8.具有静态P-V环图（或P-V工具）。

9.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能。

三、设置参数

1.潮气量：20ml—2000ml

2.呼吸频率：1—100/min

3.吸气流速：6—180L/min

4.SIMV频率：1—60/min

5.吸呼比：4:1—1:10

6.最大峰值流速：210L/min

7.吸气压力：5—80cmH2O

8.压力支持：0—80cmH2O

9.PEEP：0—50cmH2O

10.吸气时间：0.1—10s

四、监测参数

1.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压。

2.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比。

3.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量（如TVe/IBW或VT/PBW）。

4.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

5.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数，呼吸功。

五、报警参数

1.智能化分级报警、声光报警

2.气道压力：过高报警

3.分钟通气量：过高/过低报警

4.呼出潮气量：过高/过低报警

5.呼吸频率：过高/过低报警

6.窒息报警，时间可设置（5-60s）

六、系统功能要求

1.病人数据，屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。

2.≥120分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

3.吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染。

4.具备开机自检和图形化及文字提示功能；具有漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

5.气源方案：支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

七、信息化功能要求

1.信息互连：支持与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求。

2.具备RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。支持与床旁监护仪，输注泵，床旁超声等设备同网络连接到护士站中央站，并实现同屏显示多品类设备的参数，波形和报警信

第5包品目5-1骨科手术床

1、结构

▲1.1床板：由头板、上背板、下背板、坐板及腿板（可分）等五段或五段以上组成。

1.2头板可拆卸，便于安装神经外科头架；上背板可拆卸，便于安装肩关节等手术附件；腿板可拆卸，便于安装骨科、妇产科、泌尿外科专用设备；床面下侧安装有X光片盒导轨用于X光拍片；整个床面适用于术中C型臂X光透视；上背板和腿板可以换向安装，即可以头脚两端互换方向。

1.3标配状态下，床下净空间（床面一端到床柱距离）最大可达≥1200mm，便于骨科手术中使用C臂。

1.4移动性：手术床配有4个脚轮，直径≥125mm，，脚轮具备锁定机构确保手术床牢固稳定。

1.5每台配充电电池1套，能够保证手术≥50例,同时也保留电源直接供电功能。

2、具有两套独立电子操作系统，，二套系统独立运行。每套系统均设置手术床的各种体位及电池电量状态等功能。

3、操作性能

3.1采用电动液压驱动，非机械齿轮驱动。

3.2手术床面升降，头脚倾，左右倾，背板升降由电动调节。

4、材料

4.1手术床整床及附件均为不锈钢材料，床板由透X光的高分子材料制成。

4.2床垫：采用记忆床垫，接缝采用超声波焊接工艺，具有X光可透，导静电，不漏液体，可拆卸等特性。

4.3底座外壳由玻璃纤维材料制成，采用多层渗漆工艺。

5、电动手术床技术参数要求：

5.1台面高度调节范围：低位≤600mm，高度调节范围≥350mm

5.2头倾、脚倾：≥20°

5.3左倾、右倾：≥10°

5.4背板(上下)：≥40°

5.5床垫厚度≥80mm。

5.6手术床宽度：不含边轨≥540mm，含边轨≥580mm

5.7最大承重量：≥350公斤

5.8具备床面纵向水平移动功能，床面可向头侧移动距离≥30cm。

6.手术床配置：（以下为每套数量）

6.1主床体1套（包含底座、床柱、坐板、下背板）

6.2头板1套

6.3上背板1套

6.4腿板1套（左右各1个）

6.5手板1套（左右各1个）

6.6麻醉布帘架1套

6.7手持式有线遥控器1个

7.其他配件：（以下为总共数量）

7.1下肢骨科牵引架1套：

7.1.1骨科牵引架（一对）

7.1.2收纳小车

7.1.3牵引脚板（一对）

7.1.4牵引脚板万向夹头

7.1.5安装支撑腿板

7.1.6侧托（腹部、背部）

7.1.7全膝置换固定装置

7.2脊柱手术配件1套：

7.2.1碳纤维延长背板1套（包括≥1000mm背板及配套体位垫）

7.2.2附件边导轨适配器

7.2.3俯卧位手板（一对）

7.2.4俯卧位垫，分体式

7.2.5俯卧位明胶头垫，成人型

7.3肩部手术沙滩椅位配件1套：

7.3.1肩部用沙滩椅主体

7.3.2插管平台

7.3.3头部固定装置

7.3.4手板

7.3.5侧向绑带

7.3.6肩关节手术牵引装置（无重力悬挂式）

7.3.7多关节万向高位手板（可活动关节≥3处）

7.4颈椎牵引配件1套：

7.4.1头托连接杆

7.4.2马蹄形头托

7.4.3头托固定架，可调角度

7.4.4牵引滑轮

第6包品目6-1高清腹腔镜系统

1、4K荧光内窥镜摄像系统

1.1.4K超高清荧光摄像系统主机，具有3840*2160逐行扫描内镜成像性能。

1.2.具有近红外光成像功能，支持对800nm-900nm波长的近红外光照明物体后成像，以及ICG试剂成像。

1.3.采用触控屏设计，可进行系统设置，并且具有防误触功能键。

1.4.图像色域范围支持BT.2020、BT.709。

1.5.支持四种或以上显示模式：白光模式、荧光模式、融合模式和复合模式下的多画面显示，实现白光与荧光的快速切换与同屏显示。

1.6.可设置荧光亮度。

1.7.荧光模式下能够能标定荧光区域，并且荧光阈值、融合强度100级手动可调。

1.8.摄像系统白光最小照度≤0.1Lux。

1.9.摄像系统荧光灵敏度≤0.08ug/ml。

1.10.摄像系统荧光穿透深度≥10mm，

1.11.色彩模式≥4种，可切换调整。

1.12.具有双光谱智能光源联动功能，无全自动调节光源亮度。

1.13.主机具备4K（3840x2160分辨率）和全高清（1920x1080分辨率）两种图像刻录功能，支持H.265编码，可录制白光画面、荧光画面、融合画面以及复合画面的视频。

1.14.去网格功能≥3种，针对纤维镜在实际应用中由于光纤间隙产生的网格进行去网格处理。

1.15.具有去雾功能。

1.16.具有血管增强功能。

1.17.具备白平衡、场景模式选择、拍照、录像、冻结，缩放（2倍数字变焦），图像翻转等菜单控制功能。

1.18.图像支持精准自动曝光控制和图像降噪调节，曝光亮度和降噪11级区间手动可调。

1.19.具有图像增益控制功能，如色调，色彩饱和度，对比度，锐度调节等图像调节功能。

1.20.USB接口≥4个，可通过USB接口连接脚踏开关，键盘，打印机、USB存储设备等外设。

1.21.支持多种输出端口：3G-SDI*4，12G-SDI*1、HDMI2.0*1，DVI-D*1、HD-SDI*2、HDMI1.4*1。

2、4K荧光摄像头

2.1.图像传感器CMOS芯片2个，采用4KCMOS芯片，每个CMOS芯片分别采集白光和荧光图像，单个CMOS芯片采集像素≥820万，原生输出3840*2160@60fps及10bit的4K超高清图像数据。

2.2.白光图像水平分辨率≥2300线，原始荧光图像水平分辨率≥1600线。

2.3.摄像头采用人体工学防误触设计，摄像头重量≤205g。

2.4.摄像头控制按键≥4个，支持4种自定义按键功能。

2.5.防水防尘等级IPX7，支持戊二醛浸泡消毒。

3、医用内窥镜冷光源

3.1.自带≥7寸液晶触摸面板，可调整光源亮度大小，具有防误触按钮，用以防止误按。

3.2.采用双光源设计，光源类型为LED+近红外激光，激光部分的峰值波长为785±5nm，能够输出白光和荧光光源。

3.3.led灯使用寿命≥60000小时，激光使用寿命≥20000h。

3.4.光源色温区间在5500K±500K。

3.5.输出总光通量≥1100lm，光源显色指数≥95%。

3.6.具有双光谱智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度，使手术更加高效便捷。

3.7.具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时光源不发光。

3.8.白光照明下，冷光源光照均匀度≤0.19。

3.9.具有光源寿命更换提示功能。

4、医用显示器

4.1.医用液晶面板≥32英寸，分辨率为3840×2160。

4.2.专业防护设计：采用AR玻璃，防炫目、抗反射、高透光。

4.3.最大亮度：≥700cd/m²。

4.4.对比度：≥1350:1。

4.5.响应时间：≤18ms。

5、荧光腹腔镜

5.1.配置1条，30°荧光腹腔镜，视场角≥75°，直径10mm，长度≥330mm。

5.2.具备高透光率，可同时输出白光和近红外光。

5.3.支持高温高压、等温等离子等消毒灭菌方式。

6、腹腔镜

6.1.配置2条，30°腹腔镜，视场角≥75°，直径10mm，长度≥330mm。

6.2.支持高温高压、等温等离子等消毒灭菌方式。

7、医用台车：结构主体全部采用钢材制作，人体工学把手，可方便移动。

8、导光束：支持长度:≥3000mm；有效芯径:≥4.8mm。

9、50L气腹机

9.1.与4K荧光内窥镜摄像系统为同一品牌。

9.2.采用触控屏设计，可进行流量压力调节，并且具有防误触功能键。

9.3.流量≥50L/min。

9.4.流量调节范围0.1-50L/min，流量调节精度0.1L/min。

9.5.压力范围：1mmHg-30mmHg，压力调节精度1mmHg。

9.6.具有恒温加热功能，末端输入人体内的气体恒定为37℃。

9.7.具有智能排烟功能。

9.8.在0.04-0.06MPa的负压吸引下，支持最大排烟流量≥15L/min。

9.9.具有开机自检功能，过压报警和过压释放功能。

9.10.具有恒压变流控制功能，实时监控气腹压力。

9.11.具有多模式切换功能，实现小腔、正常等不同腔体间的流量压力快速切换。

9.12.具有双重安全保护设计，压力传感器双备份+电子低压安全阀，压力控制双重保险。

10、附件：配置持针钳2个、剪刀2个、抓钳2个、分离钳2个、吸引器2个、电钩1个、双极钳2个、穿刺器（10mm的2个、5mm的4个）、气腹针3个。

第6包品目6-2数字皮肤镜工作站

1、技术要求：对人体皮肤及皮肤附属器（如毛发、指甲等）病变组织进行多维度多模态放大拍摄、实时动态观察，拍照采集皮肤镜影像图片，可进行图像处理、保存，建立包含病人完整信息的医生病历，打印图文报告

2、皮肤镜图像采集方法：非偏振光法、偏振光法和浸润法，三种方法一体式镜头采集，不需更换镜头

3、图像采集维度：可同时完成“相机宏观大体图像”“皮肤镜图像”采集

4、背景图像参比采集：可提供同图对比采集

5、镜头倍率：光学20X、50X

6、倍率误差≤±3%7、皮肤镜感光原件尺寸：1/2"ColorCMOS8、像素缺陷≤2个，且中央图像区25%面积的像素缺陷≤0个9、图像畸变率≤±1%

10、成像均匀度≥90%

11、图像中心偏差≤2mm

12、皮肤宏观图像拍照：单反相机，有线传输图像，自动分类管理，不需人工分类

13、防交叉感染：能够提供一次使用镜头隔离垫片和非一次性镜头隔离垫片。透光率≥90%。

14、患者档案字段：包含但不限于“姓名、年龄、ID号、检查号、病历号、科别”等字段

15、统计方式：患者字段激活式。

16、慢病管理：具有皮肤病慢病管理图像采集存储功能

17、信息录入方式≥3种。新建、导入、身份证信息读取

18、图像处理方法≥7种，包含“对称、镜像、反色、浮雕、对比度、标定、文字标注”等

19、皮损图像辅助判断方法9种，提供用于研究的“模式法、ABCD法、ABC法、CASH法、七分法、Menzies法、三分法、LAB测量法、密度分析法”

20、辅助决策功能具备用于研究参考的优智皮肤AI辅助决策，对疑难皮损提供辅助决策参考

21、皮肤计算：具备用于研究参考的皮损测量计算，包括面积、直径、周长、色度值、比例5个指标的计算22、毛发分析具备用于研究参考的头皮毛发分析，包括毛发直径、毛囊单位、毛囊开口、毛发形态4个类别分析，提供每个类别下不同指标的数量、比例2个指标的分析23、报告输出支持2种以上介质报告输出，可兼容外部来源图片输出，每份报告可合并输出图片≥8张

24、参考资料：内置皮肤病图谱（皮肤肿瘤疾病包含皮肤镜、皮肤病理、皮肤B超图谱），支持自主导入与资料编辑图谱资料

25、电脑：具备≥1T硬盘、≥8G内存、不低于i5处理器，显示器≥20"，显示分辨率≥1920*1080

26、网络及数据库：具备接入医院HIS系统功能，能够将皮肤科皮肤镜图像和病理科病理图像统一整合成一个数据库功能，支持感染病房内手持皮肤镜数据上传和存储到主要数据库功能

27、电源安全配置专用经检测的隔离电源

28、其他配件具有手持皮肤镜2-4部，支持在隔离病房采集图像和上传到主数据库功能

具备有伍德氏灯检测功能，用于伍德氏灯图像资料采集和存储

29、台车配置专用台车，支持可升降操作

第7包品目7-1动力系统

一、用途：神经外科开颅骨动力系统为神经外科开颅手术必备手术工具。用于神经外科颅骨的打开、打磨、钻孔，根据不同手术部位，需要配备不同型号的钻头、接头来暴露视野，为进一步的显微手术提供充分空间。

二、主机部分：

（一）控制台1台

▲1、电动主机控制台，可兼容多种动力手柄，如微钻、铣刀、微锯、刨削器等。

2、彩色触摸式液晶显示屏≥12英寸。

3、具有≥3个手柄插孔、两个脚踏插孔。

4、可同时自动识别3把手柄，可在手术中即时显示每把手柄的工作状态，如转速和力量百分比，并实时切换。

▲5、可同时驱动两把动力手柄，如通用微钻手柄和铣刀手柄。

6、可设定手柄马达的转速上限和力量百分比，正反转习惯等参数。

7、带电子扭力反馈功能；可调节扭矩比例以及加速度、刹车速度。

8、具有无级变速功能和急停功能。

9、手柄、脚踏具有工作状态提示灯环。

三、配件部分：

1、微钻手柄2把：

1.1转速：≥75000转/分钟。

1.2手柄自带连线。

1.3铝合金外壳

1.4组合式设计，上接头、钻头无需工具。

1.5无需润滑保养

2、接头5个，包括：

2.1工作长度≥7CM角度接头1个

2.2工作长度≥12CM角度接头1个

2.3颅脑钻接头1个，减速比60:1。

2.4导向式铣刀接头2个，切割深度≥16毫米。

3、钻头、铣刀刀头，包括：

3.1头端直径2、3、4、5毫米西瓜钻头各2个。

3.2头端直径2.、5毫米磨砂磨头各个2个。

3.316毫米铣刀刀头2个。

4、颅脑钻钻头1个。

▲4.1钻头通用于不同型号接头。

4.2钻头暴露长度5级可调。

5、脚踏开关1个：

5.1左右踏板可分别控制正转和反转。

5.2具有独立的踏板，可用来调节马达转速。

5.3具有独立的踏板，可用来切换手柄。

5.4全密封设计，防水。

四、原厂消毒盒2个。

五、原厂清洗润滑油1瓶

第7包品目7-2鼻声反射仪

1、鼻声反射仪检测指标
1.1发生器的发生频率范围≥20Hz～2000Hz

1.2鼻声反射测量校准管面积精确度≤+3%

▲1.3鼻声反射测量校准管容积有效测量范围0-13cm段，显示应在15.99cm³+3%内。

▲1.4可自动计算容积值、面积值及离鼻孔的距离值

1.5仿真鼻精确度≤±2%

1.6检测重复性自动计算CV%值范围≤±3%

1.7鼻声反射测量面积范围≥0—8.0cm²

2、软件及其它功能

2.1鼻声/鼻阻力操作软件为二合一功能软件

2.2带有仿真鼻,可对鼻声结果准确性进行校准评估
2.3具有批处理功能，可测平均值、标准差及重复性

2.4具备数据/图形输出共享功能，可供Word、Excel等其它软件直接统计及分析等。

第7包品目7-3鼻阻力仪

1、技术参数：

1.1压力测量及流量测量误差≤±3%

1.2压力测量范围≥0-800Pa,流量测量范围≥0-800ml/s

1.3可测定特定压力75Pa/100Pa/150Pa/300Pa下，鼻腔流量值及阻力值.

▲1.4具备连续压力（Broms）测试吸气阻力值和呼气阻力值功能.

1.54相位鼻阻力左右鼻顶点阻力值

1.64相位鼻阻力左右鼻有效阻力值

1.74相位鼻阻力有效总阻力值

1.8Rohrer（罗雷尔）系数值（k1/k2值）

1.9鼻阻力后端测试总阻力值

2、软件及其它功能

2.1鼻声/鼻阻力操作软件为二合一功能软件，

2.2鼻阻力系统具有自动识别鼻阻塞程度级别（轻/中/重度）功能

2.3鼻阻力可采用呼吸面罩进行诊断测试和采用橄榄头进行筛查检查

2.4鼻阻力测试鼻塞，胶布，橄榄头可选，

2.5具备两种鼻阻力:1984年欧洲标准“四象限鼻阻力”、2010年最新标准“4相位鼻阻力”

▲2.6具有两种方法测量鼻阻力：标准的前端测量，精确的后端测量

2.7具有两种检测技术检测鼻阻力：特定压力75/100/150/300Pa检测法，连续压力Broms检测法

2.8具有批处理功能。

2.9具备数据输出共享功能，可供Word、Excel等其它软件直接统计及分析等

第8包品目8-1全自动病理染色封片一体机

一、设备功能及用途：全自动染色/封片一体机，能够实现病理科常规染色和特殊染色需求，可全自动完成病理白片的染色过程（10余步）和自动化封盖盖玻片。要求全过程电脑自动控制，可设定相应的染色程序，并提供故障监测和报警功能。

二、技术参数

（一）总体要求

1.电气化及认证规范：设备符合相应国标认证，支持220v标准电压，具备医疗器械资质。

2.设备尺寸：长<200cm,宽<75cm。

（二）全自动病理切片染色机：

1.功能要求：可按照设定的程序完成病理切片的全自动染色，并可接驳全自动病理切片封片机（一体机）。主要用途是进行H&E染色、特殊染色与细胞学染色、免疫组化复染，并可同时进行不同的染色和封片；

▲2.过程全自动：从烤片、染色到封片、干片，全流程由机器全自动完成；

3.用户交互：全中文系统触屏显示操作，可设置≥4个染色快捷程序。

4.故障提醒和告警功能：具有异常打开抽屉报警和延时语音提醒功能。

5．染色缸/站点数量：总站点数量≥26个，其中水洗站点数≥4个。

6.染色程序，具有站点补增功能：可根据实际使用需求调成试剂站点。控制程序具备加卸载站点提醒，加卸载站点具有检测传感器。

7．具备自动烤片功能：具有烤箱，且有温度实时监测功能，温度范围（55-90℃）；烤箱数目≥2个。

8．玻片载具容量：单个玻片架容量≥30片/架，可同时运行不同程序数≥10个。

9．具备自动化染色质控功能：包括质控设置总览、历史运行程序、试剂使用明细等，并可生成和导出质控报表；。

10．远程监控功能：具有≥3种监控方式，实时了解设备运行状态。

11．可预设染色时间，具备节假日日历自动调节功能：可根据染液浸染天数或架数进行设置，自动调整染色时间。

12．具备废气浓度监测功能：具有浓度监测传感器，浓度监测范围0-100ppm可设置，可实时显示废气浓度值。

13．声光报警系统或远程报警功能：设备可提供报警模式≥3种，包括文字、声音和短信通知，

14.建议故障维修功能：主界面同步文字显示解决指引报警问题。

（三）全自动病理切片封片机部分：

1．载具容量：载玻片架最大输出存储容量≥90片。

2.盖玻片装载容量和规格：单次盖玻片单次上载量≥200片，具备两种以上规格载玻片。

3．玻片架进出通道：总数≥4个。

4．具有大容量载玻片存储装置≥90片，并具备输出存储方式。

5．封片胶自控调节模式≥3档，或可精密调节喷嘴出胶剂量（20-200uL）可调。

6．封片胶喷嘴自洁功能：封片完成后程序设定自动浸泡在二甲苯浸泡槽中，管路可冲洗并具备防堵功能。

7．盖玻片破损自检：对破损盖玻片进行自检，并自动处理碎片至碎片收集板中。同时具备相应报警功能。

第9包品目9-1无创肝纤维化诊断系统

一、名称：无创肝纤维化诊断系统

二、设备用途

1、检测和评估肝纤维化程度：适合定量监测和评估各类慢性肝病导致的肝纤维化程度。利用瞬时弹性成像技术与剪切波安全无创的特点，每次检测显示量化的肝脏硬度值，以定量评估肝纤维化程度。广泛应用于慢性肝病纤维化程度的确认，肝病治疗效果的评估，治疗过程监控，肝硬化并发症的预测以及健康人群的肝纤维化筛查。提供注册证证明。

2、检测和评估肝脏脂肪变程度：用于肝脏声衰减参数检测，辅助肝脏脂肪变程度诊断。提供注册证证明。

3、超声诊断功能：集成全数字彩色超声影像模块，可用于人体腹部、盆腔脏器，浅表及小器官，心脏的超声诊断。使用独立的二维影像探头进行二维成像，可以实现肝脏和脾脏组织的形态结构检查。

三、适用范围：包含病毒性肝炎，非酒精性脂肪肝、酒精性肝病、药物性肝损伤、胆汁淤积性肝病所导致引起的肝纤维化和肝硬化的准确诊断，抗病毒和抗纤维化疗效的动态评估，肝硬化并发症的预测。

四、技术要求

1、一般要求

1.1原理：利用瞬时弹性成像技术来评估肝脏和脾脏的硬度；利用超声衰减理论来评估肝组织的脂肪变数值。

1.2专用系统电源输入：AC220V±10%

1.3设备形式：专用可移动一体化单元车

1.4探头组成方式：影像引导探头与纤维扫描探头连接同一台主机及控制中心

1.5探头剪切波触动方式：脚踏开关触发探头剪切波发射

2、主机

2.1控制平台：高速处理及控制平台

2.2显示屏组成：一体机身双屏显示

2.2.1显示器：≥21"液晶显示器；分辨率≥1920*1080

2.2.2触摸屏：≥10"触摸屏；分辨率≥1280*800

2.3自由臂：支持自由臂可调节的维度≥2个，包含左右旋转≥90º；上下俯仰≥15º

2.4信号端口：USB≥4个，网口，DVI，SVIDEO，AUDIO

2.5脚踏接口：2个，设备前后均有脚踏接口

2.6DICOM接口：DICOM3.0标准图像和患者信息传输

2.7纤维扫描探头接口：1个

2.8影像引导探头接口：支持4个，非扩展接口

2.9专用人机交互控制面板：用于人机交互功能操作，人性化功能分区

2.10影像引导功能：全数字彩超影像模块

2.11纤维扫描功能：数字化肝纤维诊断模块

2.12穿刺引导：支持穿刺引导，具有穿刺线校正功能

2.13内存：大容量内存≥4G

2.14存储容量：≥1T

2.15脚踏存储方式：机身专有脚踏存放空间

3、系统软件

3.1多谱勒成像：彩色多谱勒成像

3.2二维影像功能：二维超声影像功能评估肝脏和脾脏组织形态变化；可用于人体腹部、盆腔脏器，浅表及小器官，心脏的超声诊断。提供注册证证明。

3.3显示模式：A/M/E；B、B/B、4B、B/M、M、PWD、CPWD、CFM

3.4A模式实时显示：具备A模式，支持实时超声信号振幅显示

3.5图像处理：具有局部放大，放大提升速度帧频，波束取样线功能

3.6焦点调节：具有焦点距离调节功能

3.7增益调节：具有增益调节功能

3.8图像功能调节/翻转：具有血流图像功能调节，多普勒功能调节，穿刺引导等功能

3.9测量分析模块：全套的测量和分析包，支持门静脉宽度(PVW)、脾长径/短径、脾静脉宽度等测量

3.10多普勒检测包：频谱多普勒的实时自动跟踪和测量包

3.11专科检测模块：血管测量包；心脏测量包；产科测量包；妇科测量包；泌尿科测量包；肾脏测量包

3.12回放文件播放：具有回放文件播放功能

3.13数据库：患者信息数据库

3.14图像存储功能：快速存储至本地硬盘；通过USB接口快速存储至外接存储器

3.15射频数据功能成像技术：配置原始高频采样射频数据存储(非普通超声图像)，搭载射频数据功能成像技术，通过超声信号评估组织微观结构变化，用于科研支持使用

3.16打印功能：黑白和彩色打印机快速打印；网络存储和打印

3.17快捷查询功能：具有快捷查询功能

3.18多用户管理：多用户管理功能

3.19系统自动诊断功能：具有系统自动诊断功能

3.20压缩存储功能：具有高级压缩存储功能

3.21智能清理功能：具有智能清理功能

3.22远程功能：具有远程功能，能够实现远程对设备状况进行检测、维护、升级等

3.23信息传输编辑软件对接模块：实现信息传输编辑软件与医院信息系统的对接

3.24信息接口对接软件模块：可对接DICOM网络接口-协议数据

3.25Http&JSON功能：支持Http&JSON功能

4、影像探头（供二维影像检查）

4.1影像探头数量：1个

4.2影像探头类型：腹部影像探头

4.3声工作频率：2.0MHz--5.0MHz

4.4侧向分辨率：3.5MHz：≤3mm（深度≤80mm）；≤4mm（80mm＜深度≤130mm）

4.5轴向分辨率：3.5MHz：≤2mm（深度≤80mm）

4.6盲区：≤5mm

4.7检测深度：3.5MHz：≥140mm

4.8彩色血流成像模式：3.0MHz：深度≥60mm

4.9影像探头扩展：具备内窥探头、高频探头、心脏探头接口，可接入。

5、纤维扫描探头：适用于全体型人群的纤维化探头

5.1纤维扫描探头数量：1个

5.2纤维扫描探头：融合超声波及剪切波一体化探头

5.2.1单一纤维化探头超声波频率：频率范围1.5MHz-5.0MHz

5.2.2探头前端直径：≤8mm

5.3探头中心频率：2.5MHz

5.4探头频率自适应调节：自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离，并自动调节探头传感器频率

5.5剪切波频率：50Hz

6、硬度测量

▲6.1单一纤维化探头测量深度范围：20mm-85mm

6.2单一纤维化探头硬度最大检测值：≥80kPa

6.3单一纤维化探头硬度最小检测值：≤1kPa

6.4硬度测量误差：≤0.5kPa

7、脂肪衰减参数测量

7.1脂肪衰减参数检测范围：90dB/m-450dB/m

7.2脂肪衰减参数测量误差：≤5dB/m

8、纤维扫描功能

8.1肝脏定位：超声影像引导检查者定位肝区，避开肝脏大血管、囊肿等，选择最佳位置

8.2取样点定位：B超进行肝脏引导定位；A超、M超自动同步显示确定取样点的位置

8.3肝脏自动识别功能：通过色带颜色反映肝内超声信号的质量，提示肝脏位置，辅助纤维扫描探头定位

8.4压力过载保护功能：压力指示窗口实时监测探头承受压力范围，并具有压力过载自动保护功能，压力过载时自动提示并停止检测

8.5量化分析：软件自动分析测量结果

8.6显示值：患者信息、中位数、硬度值、IQR、成功率、测量次数、脂肪衰减参数值等

8.7弹性图：弹性结果图显示测量深度及时间

8.8测量单位：硬度单位kPa，脂肪衰减参数dB/m

8.9存储：无需操作，自动保存病例

8.10报告：图形、数字报告

8.11病例导出：支持导出病例全部信息

8.12病历管理：支持批量删除及导入

8.13病例搜索：按要求筛选病例

第10包品目10-1全自动口腔器械清洗机

▲1、单次清洗牙科手机数量≥40只

2、材质：机器内腔不锈钢304。

▲3、内置一体式软化水系统，

4、具备烘干高效过滤器，等级H13

5、清洗方式：喷淋清洗

6、喷淋系统：喷淋臂≥2，且篮架进水方式为后侧

7、具备喷淋压力监测功能：

8、具备喷淋臂监测功能：监测因负载或泡沫过多引起的阻塞

9、循环泵：≥500L/min

10、专用牙科手机专用过滤系统。

11、具备蒸汽冷凝系统

12、设备门锁自动关上，程序结束后自动开启。

13、牙科手机专用插件，一种插件满足所有牙科手机

14、篮架为为316材质不锈钢

15、加热方式：电加热，功率要求≥9KW

16、设备自带软水装置

17、具备循环水压监测功能

18、具备软化盐容器：≥1.5kg

19、内置两套清洗剂分配系统，一个液体分配泵和一个固体分配器；针对特殊清洗要求可以外接分配系统

20、触摸式程序选择，面板同步显示设备工作进程状态

21、配置四重排水过滤系统

22、触摸式程序选择，液晶显示屏，面板同步显示设备工作进程状态，A0值及错误和结束显示音效提示

23、多种语言可选，有中文操作界面

第10包品目10-2牙科综合治疗台

（一）设备用途：用于口腔门诊、急诊病人口腔疾病的诊疗工作。治疗项目涵盖口腔颌面外科、牙体牙髓、修复及正畸等。

（二）功能及技术参数：

1．工作条件

1.1温度范围：5℃-40℃；

1.2相对湿度：≤80%；

1.3大气压力范围：86-106Kpa；

1.4电源：AC220V±10%，50Hz，功率≤1500W；

1.5工作时间：每天连续工作时间不少于8小时；

1.6工作气源压力范围：0.5-0.7Mpa地箱内设空气过滤和高压装置,并有压力显示；

1.7工作水源压力范围：200-400Kpa地箱内设过滤和调压装置,并有压力显示；

2．结构形式

2.1治疗台采用连体式设计；

2.2器械盘为下挂式；

3．病人椅

3.1驱动系统；

3.1.1电动液压驱动

3.1.1承载重量≥180公斤；

3.1.2可调节液压速度；

3.1.3固体金属注模结构加喷粉烤漆保护；

3.1.4遇阻力时自动停止，其保修期≥10年；

3.2自动紧急制动系统，病人椅下降时遇阻力自动停止并向上抬升，无压力时牙椅停止；

3.3患者椅

3.3.1侧箱左侧至患者椅右侧扶手的最大距离≤88cm，

3.3.2患者椅背的最大宽度≤69cm，

3.3.3头枕距离≥15cm-30cm范围调节，

3.3.4垂直移动距离≥10cm，

3.3.5头枕的仰俯范围不小于85°，

3.3.6患者椅平躺后总长度≥185cm，

3.3.7患者椅的最低离地高度≤40cm，

3.3.8最高离地高度≥70cm，

3.3.9带有内置腰部支撑垫，

3.3.10专用医用面料，可以消毒

3.4双关节头枕，头枕具有患者颈部支撑功能，高度可调节；

3.5触控面板具有≥4椅位定记忆工作位置功能，具有图示说明，可控制牙椅、手术灯与痰盂、口杯注水；

3.6双侧扶手设计，可旋转、隐藏在靠背下方；

3.7椅背具备腰椎承托功能；

3.8流线形一体化地箱，长度≤50cm；具备供气调压装置及过滤网，具有压力显示表及独立开关。供水压具有调节装置及独立开关；

4．器械盘治疗单元

4.1、牙椅中心主控阀采用气动驱动模块控制。4.2、医生操作台与患者椅采用连体式设计；

4.3、管线全部内置；

4.4、内置供水系统，方便连接独立供水系统；

4.5、具备手机污油收集系统；

4.6、医生治疗台具备气锁控制固定高度功能，在任何位置工作时器械盘的倾斜角度﹤3°

4.7、医生治疗台

4.7.1器械挂架≥5个，防回吸手机控制模块≥4组，根管治疗模块1组（内置、外置均可），

4.7.2内置预留洁牙机接口，光固化机内置、外置均可，

4.7.3具备高速手机冷却气和冷却水大小调节旋钮；

4.7.4助手位个器械挂架≥4；

4.8、器械盘可独立旋转，能够旋转到病人胸前。不锈钢器械托盘与治疗器械之间的水平距离≥10cm，分离式设计；

4.9、控制面板具备三个程序椅位设定和记忆储存功能,还可以控制口杯注水,痰盂冲水及手术灯开关，椅位升降和靠背起伏等功能；

4.10、快插式防回吸三用枪，，具备135°高温高压灭菌，三用枪喷头具有三道卡环设计；

4.11、提供4组独立电压输出，能与其他品牌的光纤手机兼容；

4.12、多功能脚踏开关具有单吹气吹屑功能；可控制手机器械是否需要喷水，可控制高低速手机，电、气动马达转速，超声波洁牙机功率；

5．痰盂及牙科助手工具托架

5.1陶瓷痰盂一体成型，随椅升降，可拆卸，表面光滑不会溅出唾液。向病人方向旋转≥45°，侧箱与痰盂远端的最大距离≤90cm；5.2内置固体废物收集器阻挡污物堵塞下水道；

5.3≤24V电源供电；

5.4可控定时水杯注水与痰盂冲洗，带有安全保护；

5.5口杯供水为单独供水，痰盂冲水为自来水；

5.6≥2种注水设定模式，人工控制和自动口杯注水，可调节水量；

5.7≥2种冲水设定模式，人工控制和自动痰盂冲水，可调节水量；

5.8助手工具挂架;随椅升降，≥3孔，可以伸缩≥25cm，可以旋转≥180°5.9配置1支强吸排唾控制阀，可拆卸、高温高压蒸气灭菌消毒；

5.10配置1支弱吸排唾控制阀，可拆卸、高温高压蒸气灭菌消毒；

5.11助手位触控面板：可记忆移位≥4个，可控手术灯开启、水杯注水及痰盂冲水；

5.12助手位配置快插式防回吸三用枪，枪头枪柄可拆卸，可进行蒸气消毒；

6．LED手术灯

6.1手术灯与牙椅连体式，当调节到治疗椅位时手术灯自动开启，离开治疗位时手术灯自动熄灭；

6.2≥4头冷光源，三轴定位，灯头在手术灯平衡臂固定不动的情况下可进行水平旋转≥540°、垂直旋转≥120°、对角线旋转≥80°；

6.3灯光照射区亮度、颜色、呈现和均匀性都达到ISO9680标准；

6.4具备无阴影渐进照明模式,照明使用寿命达到40000小时还能达到90%亮度；

6.5长方形照明区，可调焦距，焦距范围30-70cm；

6.6色温≥5,000K，显色指数(CRI)90；

6.72级亮度选择(8,000-25000LUX)；光固化模式亮度≥8000LUX；

7．医生椅

7.1升降高度可调；

7.2靠背高度可调；

7.3坐板倾斜度可调，坐板与座椅三点支撑结构；

7.4铸铝件底座涂上聚酯粉末涂层保护；

7.5橡胶轮、五轮滚动；

8．护士椅

8.1升降高度可调，手枕扶手高度和打开收缩角度可任意调整；

8.2不锈钢脚环高度可调；

8.3坐板倾斜度可调，坐板与座椅三点支撑结构

8.4铸铝件底座涂上聚酯粉末涂层保护；

8.5橡胶轮、五轮滚动；

9、感控要求

9.1手机管线：硅胶材质，无死角设计，并具备银离子抗菌处理；

9.2供水系统：牙椅内置入口器械用水独立供水系统，储水罐容量≥2升，具备一键冲水开关，可对牙椅所有手机管线进行化学消毒和冲洗，水罐可拆卸，可以选择连接医院集中供水系统；

9.3具备一键所有手机管线同时冲洗清洗功能：快速清洗手机导管内壁，；

10.牙科抽吸系统

10.1电压/功率：≤380V/2.2KW

10.2额定抽吸流量：≥3000L/min

10.3拖椅位数：10-15台

10.4运行噪音：≤60dB

11.牙科显微镜

11.1无级变倍放大系统，倍率因子γ=0.4×-2.4×

11.2变焦物镜：270mm工作范围：F=190-460mm

11.3内置橙色+绿色滤片

11.4光斑大小无级可调

11.5一体集成四合一4K模块：集成了延长器+分光器+旋转环+4K高清摄录像模块

（三）配置需求：

1.牙科综合治疗机5台

2.牙科抽吸系统1台

3.牙科显微镜1台

4.LED光敏灯10把

5.笔式喷砂机15把

6.光纤镍钛减速手机15把

7.光纤低速直机10把

8.光纤低速弯机10把

9.光纤高速手机10把

10.内窥镜4套

第10包品目10-3口腔种植系统

一、种植机技术参数

1、电源电压：AC220V50HzHz150VA

2、保险丝：2个

3、马达空载转速：300-40,000r/min

▲4、弯手机齿轮速比（标配）：20:1

▲5、扭矩范围：5-80N•cm

6、蠕动泵流量：0-135mL/min

7、≥7英寸彩色可视化种植图案界面，触摸操作可设定和保存参数。

8、适配多种转速比的机头:1:1、1:2、1:2.7、1:3、1:4.2、1:5、16:1、20:1、27:1。

9、微型马达：5.5N•cm电机扭矩，保证终端输出达80N•cm。

10、弯手机跳动幅度＜0.02mm。

11、水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成。

12、有简易模式和标准模式两种选择。

13、植入扭矩实时显示，且记录显示植入峰值扭矩。

14、每次开机自动进行扭力校准15、具备故障自诊，自动保护功能，电机，脚踏连接异常将会立即显示报警

二、种植工具盒

1、球钻直径2.3mm1支

2、球钻直径3.1mm1支

3、球钻直径1.4mm1支

4、先锋钻1号，短型，Ø2.2mm，长33mm1支

5、先锋钻1号，长型，Ø2.2mm，长41mm1支

6、先锋钻2号，短型，Ø2.8mm，长33mm1支

7、先锋钻2号，长型，Ø2.8mm，长41mm1支

8、扩孔钻Ø3.5mm，短型1支

9、扩孔钻Ø3.5mm，长型1支

10、扩孔钻短型，Ø4.2mm，长33mm1支

11、扩孔钻长型，Ø4.2mm，长41mm1支

12、成型钻用于美学种植体，宽颈，短型，Ø4.2mm，长34mm1支

13、成型钻用于美学种植体，标准颈，短型，Ø2.8mm，长34mm1支

14、成型钻用于美学种植体，标准颈，短型，Ø3.5mm，长34mm1支

15、成型钻用于美学种植体，宽颈，长型，Ø4.2mm，长34mm1支

16、成型钻用于美学种植体，标准颈，长型，Ø2.8mm，长34mm1支

17、成型钻用于美学种植体，标准颈，长型，Ø3.5mm，长34mm1支

18、适配器攻丝用于标准/美学种植体，Ø3.3mm，长23mm1支

19、适配器攻丝用于标准/美学种植体，Ø4.1mm，长23mm1支

20、适配器攻丝用于标准/美学种植体，Ø4.8mm，长23mm1支

21、成型钻用于骨水平/NNC种植体，Ø3.3mm，短型1支

22、成型钻用于骨水平种植体，Ø4.1mm，短型1支

23、成型钻用于骨水平种植体，Ø4.8mm，短型1支

24、成型钻用于骨水平/NNC种植体，Ø3.3mm，长型1支

25、成型钻用于骨水平种植体，Ø4.1mm，长型1支

26、成型钻用于骨水平种植体，Ø4.8mm，长型1支

27、适配器攻丝用于Ø3.3mm骨水平/锥柱状/NNC种植体，长23mm1支

28、适配器攻丝用于Ø4.1mm骨水平/锥柱状种植体，长23mm1支

29、适配器攻丝用于Ø4.8mm骨水平/锥柱状种植体，长23mm1支

30、螺丝刀适用于棘轮扳手，超短型1支

31、螺丝刀适用于棘轮扳手，短型1支

32、螺丝刀适用于棘轮扳手，长型1支

33、螺丝刀机用，超短型1支

34、螺丝刀机用，短型1支

35、螺丝刀机用，长型1支

36、机用适配器超短型，长19mm1支

37、机用适配器短型，长26mm1支

38、机用适配器长型，长34mm1支

39、适配器适用于棘轮扳手，超短型1支

40、适配器适用于棘轮扳手，短型1支

41、适配器适用于棘轮扳手，长型1支

42、棘轮扳手含拆装工具1支

43、扭矩控制器适用于棘轮扳手1支

44、固定扳手适用于棘轮扳手1支

45、先锋钻,骨水平锥柱状种植体用，短型，Ø2.2mm，长33mm1支

46、扩孔钻,骨水平锥柱状种植体用，短型，Ø2.8mm，长33mm1支

47、扩孔钻,骨水平锥柱状种植体用，短型，Ø3.5mm，长33mm1支

48、扩孔钻,骨水平锥柱状种植体用，短型，Ø4.2mm，长33mm1支

49、成型钻,骨水平锥柱状种植体用，短型，Ø3.3mm，长25mm1支

50、成型钻,骨水平锥柱状种植体用，短型，Ø4.1mm，长25mm1支

51、成型钻,骨水平锥柱状种植体用，短型，Ø4.8mm，长25mm1支

52、先锋钻,骨水平锥柱状种植体用，长型，Ø2.2mm，长41mm1支

53、扩孔钻,骨水平锥柱状种植体用，长型，Ø2.8mm，长41mm1支

54、扩孔钻,骨水平锥柱状种植体用，长型，Ø3.5mm，长41mm1支

55、扩孔钻,骨水平锥柱状种植体用，长型，Ø4.2mm，长41mm1支

56、成型钻,骨水平锥柱状种植体用，长型，Ø3.3mm，长33mm1支

57、成型钻,骨水平锥柱状种植体用，长型，Ø4.1mm，长33mm1支

58、成型钻,骨水平锥柱状种植体用，长型，Ø4.8mm，长33mm1支

59、骨水平锥柱状种植体用，测量杆，Ø2.2mm，长27mm1支

60、骨水平锥柱状种植体用，测深杆，Ø2.2mm/Ø2.8mm，长27mm1支

61、骨水平锥柱状种植体用，测深杆，Ø2.8mm，长27mm1支

62、骨水平锥柱状种植体用，测深杆，Ø3.5,长27mm1支

63、骨水平锥柱状种植体用，测深杆，Ø4.2，长27mm1支

64、攻丝,骨水平锥柱状种植体用，Ø3.3mm，长25mm1支

65、攻丝,骨水平锥柱状种植体用，Ø4.1mm，长25mm1支

66、攻丝,骨水平锥柱状种植体用，Ø4.8mm，长25mm1支

67、取骨钻BL，1号，Ø5.2mm，长23mm1支

68、取骨钻BL，2号，Ø6.6mm，长23mm1支

69、取骨钻BL，3号，Ø6mm，长23mm1支

70、导向杆NC，Ø3.25mm，长12.5mm1支

71、导向杆RC，Ø3.7mm，长12.5mm1支

72、NC48小时取出钻1支

73、RC48小时取出钻1支

74、RN\WN48小时取出钻,短型1支

75、RN\WN48小时取出钻，长型1支

三、骨移植工具

1、3.3mm/3.8mm长度22mm	1	个

2、4.0mm/4.5mm长度22mm	1	个

3、4.3mm/4.8mm长度22mm	1	个

4、4.8mm/5.8mm长度22mm	1	个

5、5.0mm/5.5mm长度22mm	1	个

6、6.0mm/7.0mm长度22mm	1	个

7、环钻盒，6只装，8.5×5.0cm	1	个

8、鼓槌25mm	1	个

9、骨凿4mm	1	个

10、骨凿6mm	1	个

11、骨凿8mm	1	个

12、增隙楔手柄1个	1	个

13、增隙楔2/2.2mm4个	1	个

14、增隙楔2/3.5mm4个	1	个

15、增隙楔3/2.2mm4个	1	个

16、增隙楔3/3.5mm4个	1	个

17、片切钻8mm2个	1	个

18、片切钻10mm2个	1	个

四、上颌窦提升工具

1、骨粉混合杯Ø40mm	　	1

2、剥离子4.0mm钝工作端，纯钛19.5cm	　	1

3、剥离子2.2mm钝工作端，纯钛19.5cm	　	1

4、剥离子3.0mm钝工作端，纯钛19.5cm	　	1

5、剥离子3.0mm通用型，纯钛，19.5cm	　	1

6、剥离子6.0mm通用型，纯钛，19.5cm	　	1

7、剥离子4.0mm锋利工作端，纯钛19.5cm	　	1

8、剥离子2.5mm锋利工作端，纯钛19.5cm	　	1

9、剥离子2.5mm锋利工作端，纯钛19.5cm	　	1

10、充填器纯钛，17.5cm，勺尺寸8×10mm	　	1

11、手术吸管纯钛工作端，Ø1.5mm	　	1

12、手术吸管纯钛工作端，Ø3.0mm	　	1

13、球钻Ø2.9mm	　	1

14、球钻Ø2.3mm	　	1

15、球钻Ø3.1mm	　	1

五、外科工具2套

1、单面口镜		2个

2、口镜柄		2个

3、UNC刻度探针		2个

4、Lucas外科刮匙		2个

5、骨膜分离器		2个

6、Buser骨膜分离器		2个

7、手术刀柄		2个

8、颌面拉钩		2个

9、吸唾器		2个

10、齿组织镊		2

11、止血钳14cm，弯		2个

12、持针钳(金柄）		2个

13、手术剪		2个

14、金属器械盒器械夹		2个

15、小型金属混合杯		2个

16、大器械盒，红色		2个

六、骨劈开工具

牙骨凿	双面直4mm	1	把

牙骨凿	双面直8mm	1	把

牙骨凿	双面弯4mm	1	把

牙骨凿	双面弯8mm	1	把

七、配置清单

1、种植机主机1个

2、有线脚踏1个

3、种植机马达1个

4、种植手机1把

5、种植手机支架1个

6、盐水瓶挂架1个

7、一次性消毒包装冷却用盐水管线1盒

8、电源线1套

9、ISQ测量系统模块1套

10、种植工具盒BLT1套

11、种植工具盒BL和TL1套

12、上颌窦外提升工具1套

13、外科手术工具2套

14、骨移植工具1套

15、骨劈开工具1套

第11包品目11-1光相干断层扫描仪

一、OCT成像

1.光源：扫频激光光源或超级发光二极管

2.中心波长：≥1060nm

3.OCT光源角膜处功率：≤1.0毫瓦

▲4.扫描速度：≥400,000次/秒

5.轴向光学分辨率（组织中）：≤5μm

6.眼底扫描深度：≥6mm

7.扫描模式：单线、十字、辐射、网格、栅格、黄斑容积、3D视盘、视盘OCTA、黄斑OCTA、前节单线、前节辐射、前节3D、前节OCTA等

8.单线扫描长度：≥18mm

9.实时眼球追踪：≥128Hz

10.	OCT玻璃体单独增强模式：提供玻璃体单独增强模式，凸显玻璃体病变信息

二、眼底图像

1.眼底成像方式：激光眼底成像

2.眼底成像波长：≥840nm

3.眼底观测范围：≥81°x68°

三、血流成像

1.单次血流成像范围：≥24mm×20mm，且无需外接广角镜头

2.单次血流成像分辨率：≥1536x1280，且无需外接广角镜头

3.扫描时间：3x3mm≤1秒；6x6mm：≤2秒；12x12mm：≤8秒；24x20mm：≤15秒

四、眼前节成像

1.包含眼前节适配器

2.扫描长度：≥18mm

3.全景前房，前节OCTA单次扫描最大范围：≥18mm×18mm

4.前节测量：自动或手动前房深度、前房体积、房角隐窝距离、巩膜突距离

5.晶体形态成像与测量：手动测量晶体厚度、手动或者自动测量晶体拱高，晶体矢高

五、分析软件

1.视网膜分析软件：厚度分析、视网膜厚度地形图、眼后节形态分析

2.青光眼分析软件：视盘结构分析、神经纤维层厚度分析、视盘血流综合分析、组合分析：支持黄斑区GMA扫描与ONH扫描后，综合分析黄斑区神经节细胞和ONH,RNFL，并与各自的数据对比给出提示、iHealth功能等

3.眼前节分析软件：单张报告显示多种与临床诊断相关的信息，包括中央角膜厚度，前房深度，前房体积，房角隐窝距离，巩膜突距离，前房角度ACA500/750等；晶体拱高LV，晶状体矢高CLR；青光眼360全周房角分析软件；角膜厚度分析等

4.血流分析软件：血流密度量化、AZ分析、血管线密度分析、脉络膜中大血管显示及脉络膜分析软件、支持3D-OCTA:透视化观察三维血管网络；前节血流密度量化、前节血流流量面积量化等

六、其他

1.配备NAS网络存储硬盘

2.配备诊室浏览端口*5