- 第五章   采购需求

- 采购招标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

- 采购招标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京老年医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

- 为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 采购招标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

- 采购招标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购招标的数量：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受接口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 否 |
| 2 | 2-1 | 中央监护系统 | 1 | 否 |
|  | 2-2 | 输液工作站 | 6 | 否 |
| 3 | 3-1 | 阴道分泌物检测仪 | 1 | 否 |
| 4 | 4-1 | 腔镜影像系统 | 2 | 否 |
| 5 | 5-1 | 光学干涉断层成像 | 1 | 否 |
| 6 | 6-1 | 医用康复跑步机 | 1 | 否 |
|  | 6-2 | 斜躺式功率车 | 1 | 否 |
|  | 6-3 | 气阻式下肢蹬踏评估训练器 | 1 | 否 |
|  | 6-4 | 气阻式上肢推拉评估训练器 | 1 | 否 |
|  | 6-5 | 气阻式腰部旋转评估训练器 | 1 | 否 |
| 7 | 7-1 | 颅内压监护仪 | 1 | 是 |
| 8 | 8-1 | 脑部与区域组织氧饱和度监护仪 | 1 | 否 |
| 9 | 9-1 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 否 |
| 10 | 10-1 | 动态血压监护仪 | 8 | 否 |
| 11 | 11-1 | 动态心电图系统 | 10 | 否 |
| 12 | 12-1 | 电子膀胱肾盂镜系统 | 1 | 是 |
|  | 12-2 | 激光治疗机（绿激光手术系统） | 1 | 否 |
| 13 | 13-1 | 呼出气NO测定系统 | 2 | 否 |
| 14 | 14-1 | 冷冻外科装置 | 1 | 否 |
| 15 | 15-1 | 阴道镜数码成像系统 | 1 | 否 |
|  | 15-2 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 否 |
| 16 | 16-1 | 高频手术设备 | 1 | 否 |
| 17 | 17-1 | 静脉腔内射频闭合发生器 | 1 | 否 |
| 18 | 18-1 | 双通道脊柱微创手术系统 | 1 | 否 |
| 19 | 19-1 | 眼科电动手术床 | 1 | 否 |
|  | 19-2 | 干眼检测仪 | 1 | 否 |
| 20 | 20-1 | 800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA） | 1 | 否 |
| 21 | 21-1 | 自动心肺复苏系统 | 1 | 否 |
| 22 | 22-1 | ICU称重床 | 5 | 否 |
|  | 22-2 | 吊塔 | 5 | 否 |
| 23 | 23-1 | 全自动核酸提取系统 | 1 | 否 |
|  | 23-2 | 荧光定量基因扩增仪 | 2 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：自合同签订之日起60天内

- 采购项目（标的）交付的地点：中标人负责将采购人所采购货物运至采购人指定的地点。软、硬件经安装、调试完毕，由采购人负责验收，中标人应随货物向采购人提供使用说明书和质量标准及所要求的相关资料。

- 采购招标的需满足的售后服务标准、期限、效率等要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后8年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 中标人负责承担因设备接入信息系统的所有相关费用。

- 质量保证期（保修期）及服务要求：为调试验收合格后不少于3年；质保期内，软件、数据库可终身免费升级到最新版本。

- 投标人投标时应提供投标产品的售后服务原厂承诺函。

- 为了保障网络信息的安全，所有设备均不能使用云端存储医疗相关的数据；未经许可不能私自设置任何形式 的远程连接；不能配置无线网卡。

- 采购标的的验收标准

- 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

- 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

- 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

- 货物验收时，如投标产品为进口产品，投标人须提供相应的进口产品报关单。

- 采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包	品目1-1	便携式彩色多普勒超声诊断仪

一、技术参数：

1、彩色液晶显示屏：≥15英寸，最大开合角度≥130°；

2、主机重量（含电池）：≤5kg；

3、配备探头接口扩展器，可扩展≥3个探头接口；

4、电池的续航时间（实时扫查下）：≥60min；

5、具备机械式轨迹球；

6、具备数字化高分辨率二维灰阶成像单元；

7、具备谐波成像技术；

8、具备彩色多普勒成像单元；

9、具备能量多普勒（CDE/PDI)、方向能量图

10、具备M模式

11、频谱多普勒：具备脉冲波多普勒、连续波多普勒成像模式

12、具备实时血流三同步显示功能（解剖M型成像，≥3线，360°可调）

13、具备血流的自动频谱包络和分析测量功能；

▲14、具备穿刺增强功能，探头可自动识别针体角度、自动调节声束角度与针体垂直,双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强区域多角度可调）

15、探头工作频率：

15.1、凸阵探头：1.0-5.0MHz

15.2、线阵探头：4.0-15.0MHz；

15.3、相控阵探头频率：1.0-6.0MHz；

二、主要配置：

1、彩色多普勒超声系统主机：1台；

2、线阵探头：1把；

3、凸阵探头：1把；

4、相控阵心脏探头：1把；

5、台车：1辆

第2包	品目2-1	中央监护系统

一、技术参数

（一）、中央站：

1、硬件：

1.1、CPU：≥4 核，主频≥2.0 GHz；

1.2、内存≥2GB，硬盘≥500GB；

1.3、彩色液晶显示器≥24英寸，分辨率≥1280×1024，1台；

1.4、打印机：黑白激光打印机；

2、软件功能：

2.1、可集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置；

2.2、中心监护系统可监测参数：ECG、ST、QT/QTc、RESP、SPO2、PR、TEMP、NIBP、IBP、C.O.、ICG、BIS、CO2、AG；

▲2.3、可同时集中监护≥64个病人， 单个屏幕同时集中监护≥24个病人；

2.4、多床观察时，每床可显示≥5个参数、≥4道波形，支持大字体显示；

2.5、重点观察床支持≥10道波形显示；

2.6、三级报警，报警方式：声、光、文字；系统报警声音可关闭；

2.7、具有报警自动记录或打印功能，可保存报警时刻前后≥15s的波形；

2.8、具备报警报告、波形报告、趋势报告；

2.9、可远程对床旁监护仪进行病人信息设置、解除病人、进行standby

2.10、可远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。

2.12、可远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔；

（二）、床旁监护仪：

1、主机

▲1.1、监护仪为一体化插件式设计；

1.2、单个模块插槽数≥2个；

1.3、监护仪工作模式：待机模式、隐私模式、插管模式、夜间模式；

1.4、彩色液晶触摸显示屏≥12英寸，分辨率≥1280×800，具备多点触摸和手势操作功能；

1.5、具有大字体显示界面，单个屏幕下，大字体显示监测参数≥4个；

1.6、报警功能：

1.6.1、报警方式：声、光报警，报警音量可调，

1.6.2、具备生理参数报警和技术报警功能；

1.6.3、可显示及管理它床报警，包括报警提示开关及报警静音；

1.7、数据存储

1.7.1、具备掉电存储功能；

1.7.2、全息波形回顾≥10h；

1.7.3、趋势图回顾≥100h、趋势表回顾≥100h、NIBP测量结果存储≥800组、报警事件回顾≥500个；

▲1.8、监护仪可以通过有线或无线方式连入同品牌中央监护系统；

2、多参数监测模块：

▲2.1、具备ECG、呼吸Resp、血氧饱和度SpO2、脉搏PR、无创血压NIBP、双通道体温、双通道有创血压监测功能；

2.2、ECG监护：

2.2.1、具备3/5导ECG检测和导联脱落智能检测功能；

2.2.2、心律失常分析≥20种，包括房颤分析；

2.2.3、具备QT/QTc显示查询功能、ST图形化功能、ST绝对值报警、相对值报警；

2.3、Resp监护：

2.3.1、采用胸阻抗法，呼吸测量：Ⅰ、Ⅱ导联可选；

2.3.2、具备窒息报警功能，窒息时间可调，最长时间≥20s；

2.4、SpO2监护：

2.4.1、具备双通道SpO2监测功能；

2.4.2、具备灌注指数（PI）监测功能；

2.5、PR监护

2.5.1、来源：可选择SpO2或NIBP；

2.5.2、测量范围：40bpm-240bpm，支持PR大字体显示；

2.6、NIBP监护；

2.6.1、测量模式：手动测量、自动间隔测量、连续测量；

2.6.2、具备辅助静脉穿刺功能；

2.7、Temp监护：

2.7.1、体温测量通道≥4通道，可提供两通道温差显示；

2.7.2、测量范围：0℃-50℃；

2.8、IBP监护：

2.8.1、可同时监测IBP通道≥4通道；

2.8.2、支持颅内压（ICP）、脑灌注压（CPP）、肺动脉楔压（PAWP）测量显示；

2.8.3、支持脉搏压力变化（PPV）测量显示；

二、主要：配置要求

1、中央站：1台

2、网络交换机：1个

3、床旁监护仪：6台

第2包	品目2-2	输液工作站

一、技术参数：

（一）、输液信息采集系统：

▲1、输液信息采集系统以≤2个通道为基本单位增减，最多可支持≥16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接；

2、输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

3、输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能；

（二）、注射泵

▲1、注射精度：±2%以内

2、速率范围：0.01-2000mL/h, 最小调节步长≤0.01mL/h

3、预置输液总量范围：0.1-2000mL；

4、快进流速范围：0.1-2000mL/h，自动和手动可选；

5、支持注射器规格： 5mL、10mL、20mL、30mL、50/60mL；

#6、注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹；

7、无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称；

8、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式；具备联机功能；

9、彩色液晶显示屏≥3.5英寸；

10、全中文操作界面；

11、具备自动锁屏功能，自动锁屏时间可调；

12、具备药物库，可储存≥5000种药物信息；

13、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上提示；

14、信息储存：可存储≥2000条的历史记录；

15、整机重量≤2kg；

16、可在救护车使用，提供证明材料；

（三）、输液泵

▲1、支持输血功能、营养液输注功能；

2、输液精度：±5%以内

3、速率范围：0.1-2000ml/h, 最小调节步长≤0.01ml/h

4、快进流速范围：0.1-2000mL/h，自动和手动快进可选；

5、可自动统计24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量；

6、具备全自动止液夹，安装或取出输液管时，止液夹可自动关闭或打开；

▲7、输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能；

8、全中文软件操作界面；

9、具备药物色彩标识功能，选择不同类型药物时，药物色彩标识自动显示在屏幕上，颜色≥5种；

10、具备在线动态压力监测功能，可实时显示当前压力数值；

11、压力报警阈值≥10档可调，最低≤75mmHg；

12、具备阻塞前预警提示功能。当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；

13、具备阻塞后自动重启输液功能。短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，泵自动重新启动输液；

14、具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化；

15、无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警；

二、主要配置：

1、输液信息采集系统：1台

2、输液泵：1台

3、注射泵：3台

4、紧固夹：1个

第3包	品目3-1	阴道分泌物检测仪

一、技术参数：

▲1、镜检+干化学一次性集成芯片；全流程全自动化智能化检测，无需人工干预；

▲2、自动检测样本浊度，高浓度样本自动稀释；

3、形态学检测

3.1、检测方法学：显微镜检法；

▲3.2、动态聚焦扫描层数：≥3层

3.3、可自动识别上皮细胞、白细胞、杆菌等有形成分；

3.4、检测仪自动分析判读样本中成分与肉眼判读结果的符合率：≥90%

（以上皮细胞为准，提供检验报告）；

3.5、视频细胞检测：高倍镜下可拍摄视频，并在视频中对滴虫等动态细胞进行检测，视频时长≥5s；

3.6、镜检图片：高倍视野（物镜40倍）下拍摄≥10个视野，用户可自定义视野个数

3.7、具备细胞分类图片，可根据样本中细胞类别集中汇总查看；

4、干化学检测

▲4.1、可检测分泌物的唾液酸苷酶（SNA）、β-N-乙酰氨基葡糖苷酶（NAG）、脯氨酸氨基肽酶（PIP）、白细胞酯酶（LE）、过氧化氢（H2O2）浓度及pH；

4.2、弹夹式卡仓，容量≥60人份；

▲5、测试速度：≥60T/h；

6、样本管：适配直径为12或14mm的样本管；

7、废卡仓配有一次性专用废卡袋；

8、复检：用户可自定义复检规则；

9、全中文操作界面；

10、报告：形态学与干化学图文综合报告，用户可自定义；

11、试剂 RFID封闭管理；

12、具备数据库；

13、报警：具备卡仓空报警、废卡仓满报警、清洗液瓶空报警、废液瓶满报警；

14、具备RS232、USB接口，可以与医院计算机网络、LIS系统连接；

15、工作条件：

15.1、环境温度：15-30℃；

15.2、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；

第4包	品目4-1	腔镜影像系统

一、技术参数：

（一）、摄像主机

1、逐行扫描，帧率：60帧/s、50帧/s可选；

2、摄像主机具有细节增强、色彩增强、暗场增强等模式；

3、色调：标准色调、自然色调、柔和色调可选；

▲4、具备4K超高清白光、4K标准荧光模式；

5、荧光成像：

5.1、成像模式：妇科、肝胆及自定义模式；

5.2、荧光灵敏度可调；

▲5.3、荧光响应动态范围≥20dB，最低探测浓度≤200nmol/L。

6、摄像主机内置USB3.0接口，兼容移动硬盘和U盘，可实现超高清图像抓取和超高清影像存储，存储分辨率：4K、1080P可选。

7、码率调节范围：8Mbps-65Mbps；

（二）摄像头：

▲1、摄像头内置 CMOS芯片，可同时捕捉可见光和近红外光影像，分辨率≥3840×2160P，逐行扫描

2、摄像头按键≥3个，可定义功能包括荧光模式切换、白平衡、亮度调节、录像、电动调焦。

3、具有2倍数字变焦功能；

4、安全等级：I类、CF型，可应用于心脏

5、防水防尘等级：IPX7，支持戊二醛浸泡消毒。

（三）、医用内窥镜冷光源：

▲1、冷光源具有白光照明和荧光照明两种模式；

2、白光照明： LED光源，寿命≥50000h

3、荧光照明：近红外激光和白光同时输出，激光光源波长：805±10nm。

4、色温：4200-6200K

5、显色指数：≥85；

6、和主机连接后，可根据观察距离自动调整光强；

7、具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源关闭；

（四）导光束：

1、直径：≥4.5mm；

2、长度：≥3m

（五）、医用监视器：

1、彩色液晶显示器≥32英寸；

2、最大分辨率：≥3840×2160；

3、 安装方式:支持台车安装和吊臂安装

（六）、腹腔镜：

▲1、与摄像主机同一品牌，

2、视向角：0°、30°任选；

3、直径≤10mm；

4、长度≥300mm；

5、可高温高压、低温等离子、浸泡消毒

（七）、气腹机：

1、最大流量：≥40L；

2、压力范围：5-25mmHg，

（八）、自动排烟机

1、工作模式：手动、自动、一键排烟，可自动切换

2、最大排烟量：≥20 L/min

二、主要配置：(每套)

1、摄像主机：1台

2、摄像头：2个；

3、医用内窥镜冷光源：1台

4、导光束：4条

5、医用监视器：2台；

6、腹腔镜：4条

7、气腹机：1台

8、自动排烟机：1台；

9、一体化台车：1辆

10、腹腔镜消毒灭菌框：4个

三、配医用监视器：≥32英寸1台

第5包	品目5-1	光学干涉断层成像

一、用途：用于冠状动脉成像，可在PCI术前评估斑块成分，确认参考段，选择支架大小；术中确定支架落脚点，判断支架膨胀和最小管腔面积；术后识别边缘问题（夹层/残余病变），识别严重贴壁不良和组织突出

二、技术参数

1、激光源

1.1、扫描激光终端输出功率≤15mW；

1.2、扫描激光波长：中心波长：1310nm±20nm；

2、回撤

2.1、回撤方式：自动、手动

▲2.2、回撤长度：回撤距离≥5mm；

▲2.3、回撤速度：18mm/s-36mm/s范围内多挡可调；

3、造影剂中的最大扫描直径：≥7.5mm；

4、轴向分辨率≤20μm；

5、横向分辨率≤20μm；

6、成像直径测量允差：±7%以内；

7、成像面积测量允差：±10%以内；

8、成像帧速率≥100 帧/s；

9、光学灵敏度≥100dB

10、焦距：2.2mm±0.2mm

11、可分辨离焦距离：1.4mm±0.2mm

12、旋转失真缺口最大值：≤0.2mm

13、中文操作界面，使用过程中具备操作流程提示及预警提示；

14、具有回收站还原功能；

15、回拉成像：成像导管在血管腔内旋转扫描时，触发驱动电机和光学控制器回拉，并记录病变部位的扫描图像；

16、可对病例进行查询、管理、回放、标注等；

17、可对图像进行长度、面积、角度等测量，可添加备注、书签等；

18、可对管腔进行自动分析，自动测量近远段参考血管和病变部位横截面的面积，直径和病变狭窄程度等；

19、可对支架进行自动分析，评估贴壁情况、支架膨胀率等；

20、具有3D功能、造影融合功能、打印报告功能等；

21、具备一键收藏病例功能；

22、具备实时录屏功能

23、静态图像、动态图像具有多种导出方式

24、图像处理工作站：

24.1、CPU：≥4核，主频≥1.8GHz；

24.2、内存≥8G，硬盘≥4T；

24.3、彩色液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1280×1024，2台；

三、主要配置：

1、OCT主机：1台

2、图像处理工作站：1套

3、台车：1辆

4、应用软件：1套

第6包	品目6-1	医用康复跑步机

一、用途：用于心脏评估和康复等工作；

二、技术参数：

1.跑带有效面积≥150 x 50 cm，采用防滑材料制成；

2.配有减震面板；

3.速度在0.5 ~25 km/h内无级变速；

4.坡度在0 ~25%内无级可调；

5.最大承重200kg；

6.操作电源：220V-240V 15A；

7.启动初速度≤0.5公里/小时；

8.加速频率曲线≥7种，可自行调节加速参数，静止状态到达峰值速度最低用时≤3s，可采用手动或程控模式；

9.▲具备自我诊断功能，可将状态参数显示在用户终端上；

10.控制面板可实时显示运动时间、速度、坡度、运动距离、能量消耗、功率、梅脱值（METS）、健康指数、心率等指标；

11.内置运动程序：训练程序≥5套，测试程序25套，用户自定义程序5套；

12.▲具有RS232接口，可连接运动心电、运动心肺测试仪，电脑，打印机等外部设备；

三、配置清单

1.跑台主机1台

2.跑台栏杆1对

3.标配软件1套

4.RS232接口线5m，1根

5.说明书1本

第6包	品目6-2	斜躺式功率车

▲1、阻力类型：电脑控制的电磁涡流阻力系统

2、功率调节范围：6-999W，调节步长≤1W

3、转速调节范围：30–130rpm；

4、适合患者身高范围：150-200cm；

5、座椅宽度≥54cm；

6、最大可承重≥300kg；

7、座椅前后距离可调节；

8、座椅靠背角度可调节；

9、治疗师显示器中可显示负荷、转速、时间；

10、患者显示器(LED)可显示转速

11、功率车自带程序：固定运动负荷测试方案包括WHO、BAL、Hollman、STD.France、Standard，用户可编辑运动负荷测试方案≥10种；

12、用户可手动控制负荷模式；

13、接口:数字接口(RS-232)

第6包	品目6-3	气阻式下肢蹬踏评估训练器

一、主要用途：锻炼股四头肌、臀大肌、小腿三头肌等，增强下肢肌肉力量；

二、技术参数：

1、设备尺寸：宽度,110cm；长度，160cm；高度，137cm；可上下浮动5%；

▲2、采用气压式阻力调节方式，自然传递阻力；传输系统封闭；

3、康复功能：

▲3.1、具有关节角度限位器，可个性化设置训练角度、制杠杆臂起点和终点的位置；

3.2、具备腿部屈、伸训练双功能；具备离心、向心训练模式；

4、训练部位：腘绳肌（股二头肌，半腱肌、半膜肌）、股四头肌；

5、阻力调节范围：0–35kg；调节步长≤0.1kg；

6、彩色液晶触摸显示屏≥10英寸，可显示时间、训练组数和次数、训练阻力值、间歇时间，训练完成时蜂鸣声音提醒；

7、可在屏幕上显示运动活动范围和每次活动的功率；

8、框架：焊接钢框架。不锈钢紧固件。粉末涂层；

9、软包：人造皮革，:符合公共场所的防火要求；

10、次数计数器：光学编码器；

11、座椅靠背电动可调范围≥8cm；

12、杠杆臂可调范围：≥20cm；

13、限位器可调范围：屈膝调节范围,60°-180°；伸膝调节范围，80°-180°

14、设备具有等长肌力测试孔，可与等长肌力测试仪链接使用；

15、设备可连接智能物联网气阻系统：

16、电源：AC 100-240V，50Hz±1 Hz，功率≤200W；

17、噪音水平≤50dBA；

18、生产商通过ISO 9001、ISO 13485认证并提供证书复印件；

三、主要配置：

1、主机1台

2、电动调节座椅：1把

3、安全手柄：1套

4、腿部固定带：1条

5、安全带：1条

第6包	品目6-4	气阻式上肢推拉评估训练器

一、技术参数：

1、设备尺寸（长×宽×高）： 120×100cm×180cm，可上下浮动5%；

▲2、采用气压式阻力调节方式和封闭的传输系统；

3、康复功能:

▲3.1具有关节角度限位器，可个性化设置训练角度、制杠杆臂起点和终点的位置；

▲3.2、具有上推训练、下拉训练双功能；具备离心训练模式和向心训练模式；

4、训练部位：胸大肌、肱三头肌、三角肌前束、肱肌、前锯肌、斜方肌上束、肱二头肌、胸大肌、三角肌后束、背阔肌、斜方肌下束、冈下肌、大圆肌，肩胛下肌；

5、阻力范围：上推，0–54kg；下拉，0-63kg；调节步长≤0.1kg

6、彩色液晶触摸显示屏≥10英寸，可显示时间、训练组数和次数、训练阻力值、间歇时间，训练完成时蜂鸣声音提醒；

7、可在屏幕上显示运动活动范围和每次活动的功率；

8、框架：焊接钢框架，不锈钢紧固件，粉末涂层；

9、软包：人造皮革，符合公共场所的防火要求；

10、次数计数器：光学编码器

11、座椅高度电动可调范围：≥13cm；

12、杠杆臂可调范围：≥65cm；

13、限位器可调范围：0°-80°；

14、设备具有等长肌力测试孔，可与等长肌力测试仪链接使；

15、设备可连接智能物联网气阻系统；

16、电源：AC 100-240V，50Hz±1 Hz，功率≤200W；

17、噪音水平≤50dBA；

18、生产商通过ISO9001、ISO13485认证并提供证书复印件；

三、主要配置：

1、主机：1台

2、电动调节座椅：1把

3、安全带：1条

第6包	品目6-5	气阻式腰部旋转评估训练器

一、主要用途：用于增强腹肌力量，包括腹外斜肌、腹内斜肌；

二、技术参数：

1、设备尺寸（长×宽×高）：85cm×95cm×125cm，可上下浮动5%；

▲2、采用气压式阻力调节方式和封闭的传输系统；

3、康复功能:

▲3.1、具有关节角度限位器，可个性化设置训练角度、制杠杆臂起点和终点位置；

▲3.2、具有腹肌、背肌、腹内斜肌、腹外斜肌训练功能；具备离心训练模式和向心训练模式；

4、训练部位：腹直肌，腹内斜肌、腹外斜肌、腰大肌、竖脊肌，腰方肌；

5、阻力调节范围：5-63kg，调节步长≤0.1kg；

6、彩色液晶触摸显示屏≥10英寸，可显示时间、训练组数和次数、训练阻力值、间歇时间，训练完成时蜂鸣声音提醒；

7、可在屏幕上显示运动活动范围和每次活动的功率；

8、框架：焊接钢框架，不锈钢紧固件，粉末涂层；

9、软包：人造皮革，符合公共场所的防火要求；

10、次数计数器：光学编码器

11、具有可视化运动反馈功能：训练过程中，可在屏幕上显示活动范围和每次活动的功率。

12、座椅高度电动可调范围：≥12cm；靠背电动可调范围：≥15cm；

13、杠杆臂可调范围：≥12cm；

14、设备具有等长肌力测试孔，可与等长肌力测试仪链接使用；

15、设备可连接智能物联网气阻系统；

三、主要配置

1、主机：1台

2、电动调节座椅：1把

3、电动可调节杠杆臂

4、电源线1条

第7包	品目7-1	颅内压监护仪

一、技术参数：

▲1、探头：压力传感器；

2、敏感度：≥5μv/mmHg；

▲3、兼容3T MRI；

4、采集频率： 0-200Hz；

5、压力显示范围： -50-+250mmHg；

6、漂移：≤0.1 mm/day；

7、最小和最大报警设置范围： -50~+250mmHg；

8、配备锂电池；可支持设备正常工作≥3h；

9、病人可活动测量；

10、探头重新连接即可读数；

11、具有颅内压预警和报警的功能。

二、主要配置：

1、主机：1台

2、缆线：1套

第8包	品目8-1	脑部与区域组织氧饱和度监护仪

一、技术参数

1、通过无创传感器测量患者大脑或躯体血氧饱和度（rSO2）；

▲2、监测通道数：≥6条通道；

3、波段：≥4波段；

▲4、双光源传感器，每个传感器光源≥2个、接收器≥2个；

5、组织氧饱和度（%rSO2）测量范围： 0%-100%；

6、可显示低警报限的累积饱和度%；

7、具备趋势线，时间调节范围：7.5min - 24h

8、可不同颜色标记不同通道编号；

9、数据更新时间：≤1.5s；

▲10、主机内置存储器可存储≥1000小时监测数据@每4秒存储一次数据；

11、具备RS-232端口，可进行数据导出；

12、配备锂电池，可续航≥3h；

13、重量≤2.5kg（整机含电池）；

14、传感器：可选成人传感器，儿童传感器；

▲15、具备高铁血红蛋白、碳氧血红蛋白监测功能；

二、主要配置

1、主机：1台

2、前置放大器（带连接线）：1台

3、信号处理器：6个

4、集线器固定夹：6个

5、延长线：2根

6、成人传感器：6个

7、儿童传感器：6个

第9包	品目9-1	超声经颅多普勒血流分析仪

一、主要通途：用于颅内外血管常规检测、栓子监测及长程监护；

二、技术参数：

1、系统参数

1.1、频谱分辨率：128点-1024点范围内多挡可调；

1.2、取样容积：1-20mm，连续可调；

1.3、探测深度范围：15mm-140mm；

▲1.4、增益调节范围：1-60dB ；

1.5、动态范围：1-40 dB；

1.6、功率调节范围：0-180mw之间；

1.7、具备多普勒角度补偿功能；

2 、软件功能

2.1 、检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、a、SBI（频宽指数）、HITS（短暂高强度信号）、TI（热指数）；

▲2.2、同时工作通道数：≥2个；

2.3、常规检测模式：单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，多深度间隔可设置；

2.4、多深度动态M波功能：可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示；

2.5、双线M波功能：双通双深模式下，M波上可显示双深度界面频谱取样线，可联动调节，也可单独调节；

2.6、异常血流提醒功能；

2.7、具备辅助规范化检测动脉功能，可显示≥40支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例）；

2.8、具备辅助诊断模式，实时提供诊断建议，并辅助引导进一步血管检查路径；

2.9、具备侧支循环辅助引导模式，实时辅助引导的侧支循环通路≥18条，图形化、文字化引导流程、路径；

2.10、深度、标尺、增益、基线、降噪可一键无线遥控控制；

2.11、微栓子监测：

2.11.1、具备栓子/伪迹自动识别、栓子自动统计功能；

2.11.2、具备栓子图、声谱图、统计直方图等；

2.11.3、可缩放/测量纺锤波，可手动添加栓子事件；

2.11.4、TCD报告能够显示栓子图、声谱图、直方图；

2.12、参数自动报警功能：

2.12.1、报警的变化幅度可以设定；

2.12.2、报警模式：声光报警；

2.13、可自定义检测血管参数，自定义检测流程；

2.14、配备无线遥控器，遥控器具有自定义按键功能；

2.15、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告；

2.16、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、报告单另存为图片/PDF文件、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单.

2.17、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等；

2.18、参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据；

3、数据处理工作站：

3.1、CPU：i5或以上性能；

3.2、内存≥8G；硬盘≥500G；

3.3、彩色液晶显示器≥19英寸；

3.4、打印机：彩色喷墨打印机；

四、主要配置：

1、主机：1台；

2、2M探头：1把；

3、4M探头：1把；

4、监护探头：1对；

5、数据处理工作站：1套；

6、台车：1辆

第10包	品目10-1 动态血压监护仪

一、技术参数：

（一）动态血压记录盒：

▲1、测量方式：震荡示波法（充气过程中完成测量）；

2、测量范围：

2.1、收缩压：40mmHg-270mmHg；

2.2、舒张压：10mmHg-215mmHg；

2.3、脉率：40-240次/min；

2.4、最高血压测量值≥310mmHg；

3、测量精度：±3mmHg；

4、传输方式： USB，免驱动；

5、测量模式：自动测量和手动测量；

6、测量间隔：15-240分钟范围内≥9挡可选；

7、测量数值显示可选；

▲8、具有成人、小儿和新生儿三种模式，新生儿模式下袖带最大充气压力值≤70 mmHg；超过该值设备将自动复位放气；小儿模式下袖带最大充气压力值≤120 mmHg，超过该值设备将自动复位放气；

9、测量失败自动补测；

10、袖带：扇形袖带,并配有袖带保护套；

11、病历信息可佩戴前录入、佩戴后录入；

12、可设置多组不同时间段的特殊片段测量间隔；

13、具有记录数据自维护功能；

14、具有抗运动干扰功能；

15、电源：碱性AA电池；

（二）、工作站：

1、CPU：i5或以上性能；

2、内存≥8G；硬盘≥512G；

3、彩色液晶显示器≥21英寸；

4、打印机：黑白激光打印机；

（三）、分析软件 ：

1、可手动编辑数据，重新自动计算收缩压、舒张压；

2、血压编辑工具：数据表、血压勺状趋势图、血压升降彩色填充趋势图、血压柱状图、频率柱状图、PR/MAP/PP柱状图、饼图、离散度拟合线、频率柱状图，压负荷值、昼夜血压变化节律、血压变异系数、24小时脉率、标准差、晨峰血压、动脉硬化指数、平滑指数等分析功能。

3、报告内容至少包含患者统计页、摘要统计页、动态血压总结页、填充式趋势图、勺状趋势图，血压统计分析柱状图、饼图页、拟合曲线、频率柱状图、血压测量数据页，并可按需选择打印。

4、病历报告格式和内容可自定义；

5、诊断结论自动生成，并可由用户自由定义生成模式；

6、诊断结论编辑过程具有快速辅助输入功能；

二、主要配置：

1、动态血压记录盒：8个；

2、袖带：16条；

3、记录器外套：8个；

4、工作站：1套

5、分析软件：1套

第11包	品目11-1 动态心电图系统

一、技术参数：

（一）动态心电图记录盒：

1、可12导、3导记录，一机两用工作模式；

▲2、12导联模式记录时间选择：1-3天；

3、具备独立起搏通道检测，起搏采样率≥10000Hz ；

4、液晶显示屏可显示波形；

5、电源：碱性电池

6、重量≤50g（不含电池）；

▲7、记录器存储容量≥32GB，可使用USB3.0高速电缆和读卡器传输动态心电图数据，数据传输时间≤10s；

8、记录器具有数据保护功能，未读取的数据开机后有报警，防止误删病人数据；

▲9、记录器具备独立起搏检测通道，实现硬件标记起搏信号；

（二）、工作站：

1、CPU：i5或以上性能；

2、内存≥16G；硬盘≥512SSD+1T；

3、彩色液晶显示器≥27英寸；

4、打印机：黑白激光打印机；

（三）、分析软件 ：

1、分析系统支持12导和3导动态心电图数据分析，自动识别1天、2天、3天、4天及7天等多天型动态心电图数据，可生成多天合一的病例；

2、具备全程心电图波形预览功能；

3、具备全程动态心电图全息回顾功能：包括正常扫描、伪差扫描、起搏扫描、Lorenze散点图扫等；

4、采用模板分析技术，具备总模板、二级模板、心搏三级模板分析与编辑功能。总模板包含房早、室早、正常、伪差、起搏、差传、束支、逸搏等类型，可统计房早伴室内差异性传导的心搏总数；

5、具备模板叠加功能，将所有的心搏叠加起来显示；

6、心搏三级模板分析中提供单QRS心搏和心电图片段两种看图方法；

7、在单QRS心搏编辑中，具备TL模板自学习分析提术；

8、分析系统提供室上性设置工具，可根据需要设计房早提前率、参数心搏个数、房速判定等参数；

9、具备散点图反向编辑功能：

9.1、可单象限散点图、差值散点图、四象限散点图、小时散点图联动同屏逆向分析；

9.2、时间散点图具备任意时间窗移动式联动分析功能；

9.3、任意模板直接切入散点图；

10、分析系统提供批量添加房早未下传功能；

11、分析系统提供批量添加漏检心搏功能；

▲12、分析系统具有自动检测房颤房扑功能，可提供独立的房颤、房扑报告；

▲13、分析系统提供P波变化趋势图分析房颤、房扑、房室传导阻滞、交界性节律等功能；

二、主要配置：

1、动态心电图记录盒：10台；

2、12导导联线：20条

3、存储卡≥10张；

4、皮套：10套；

5、工作站：1套

6、分析软件：1套

第12包	品目12-1 电子膀胱肾盂镜系统

一、技术参数

（一）、摄像系统主机及光源

1、主机光源一体化设计，可同时兼容软性电子镜、纤维镜、光学镜、摄像头；

2、光源：LED，可进行特殊光观察功能；

3、全数字化处理，最高分辨率≥1920×1080；具备USB接口，可存储静态图像；

4、 HDTV信号输出端口： RGB、YPbPr、DVI（1080P）、SDI输出端口

5、 SDTV信号输出端口：VBS复合视频信号、Y/C、RGB端口，可同时输出

6、可以使用前面板上的白平衡按钮调节白平衡；

7、色调调节：可实现红色调节±8、蓝色调节±8、色度调节±8，可显示标准彩条图；

8、具有自动增益（AGC）功能；

9、具有图像对照功能， 模式≥3种可选；

10、具备自动测光、峰值测光功能；

11、可电子增强内镜图像的轮廓或结构，≥4档可调

12、冻结图像：可使用内镜或键盘上按钮进行内镜图像冻结；

13、可远程控制DVR，视频打印机，图像存储系统

14、可注册、记录和显示患者数据，最多可记录50个

15、电源：100-240VAC，频率：50Hz±1 Hz ；

（二）、电子膀胱肾盂镜：

1、高清晰度图像HDTV，分辨率：≥1920×1080；

2、插入部先端外径≤8.1Fr.

3、插入部外径≤16.5Fr.

4、具有特殊光观察功能；

5、弯曲角度：向上≥220°，向下≥130°；

（三）、监视器：

1、彩色液晶显示器：≥24英寸，分辨率：1920×1080；

2、最大亮度：≥300cd/m2；

3、最大对比度：≥1000：1；

4、视角：≥178°（上下、左右）；

二、主要配置：

1、摄像系统主机及光源：1套

2、电子膀胱肾盂镜：1条

3、配套器械消毒盒：1个

4、测漏器：1个

5、监视器：1台

6、台车：1辆

第12包	品目12-2 激光治疗机（绿激光手术系统）

一、技术参数：

1、用途：用于前列腺激光手术；

▲2、半导体激光，波长：532nm±5nm；

3、光束模式：多模

4、运行模式：间歇加载，连续运行

5、侧出光光纤和直出光光纤可选

6、侧出光光纤，用于软组织汽化

7、直出光光纤，用于软组织切割、剜除

8、彩色触摸屏≥10英寸，带中文显示

9、瞄准光波长 ：640nm±10nm

10、采用水冷却系统和自给式空气冷却的双冷却保护系统

11、工作噪音：≤60dBA

12、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≥150W

二、主要配置：

1、激光主机：1台

2、防水脚踏：1个

3、直出型激光光纤：2根

4、侧出型激光光纤：2根

5、激光镜（防护滤光片）：1个

6、手件：1套；

7、组织粉碎器：1套

第13包	品目13-1 呼出气NO测定系统

一、技术参数

▲1、测定气体种类：一氧化氮（NO），一氧化碳（CO）；

2、测量方式：在线测量、离线测量、潮气测量；

3、呼气测定指标：FeNO、CaNO、FnNO、FeCO；

4、NO测量:

4.1、检测原理：电化学检测原理；

4.2、测定范围：1-3500ppb；

4.3、分辨率：≤1ppb；

4.4、示值误差：±3ppb以内@测量值<60ppb、±5%以内@测量值≥60ppb；

4.5、测量结果重复性：相对标准偏差≤5%；

4.6、稳定性：测量间隔在2小时内的浓度变化率在±5%以内；

4.7、线性度：R2≥0.98；

4.8、最低检测样品浓度：≤3ppb；

4.9、响应时间：T90≤15s；

4.10、呼气流速：50mL/s±10%、200mL/s±10%、10mL/s±10%；

4.11、呼气时间：成人模式≤10s；儿童模式≤6s；

4.12、检测时间：≤60s；

4.13、系统具备过滤外源性一氧化氮装置，在环境NO浓度不高于2000ppb时均能实现有效过滤；

4.14、设备具有呼气流量调节功能，呼气压力为0.8kPa～2kPa时，呼气流量为3L/min或12L/min，误差：±10%以内；

5、一氧化碳测量：

▲5.1.测量范围：0-500ppm；

5.2、分辨率：≤0.1ppm；

5.3、误差：±2.0ppm以内@测量值<40ppm、±5%以内@测量值≥40ppm；

5.4、重复性：相对标准偏差≤10%；

5.5、具有CO标准气标定功能；

▲6、具备呼吸肌力和P0.1等参数测量功能；

7、彩色液晶触摸显示屏≥10英寸；

8、具备训练模式，患者可通过训练模式进行呼气训练；

9、操作系统：

9.1、可创建、录入并编辑患者姓名、性别、年龄、基本情况及检查报告所需信息。

9.2、具备患者管理与历史记录查看功能；

10、网络连接：内置WIFI网络模块，可通过网络连接自动同步设备数据；

11、配备云端系统，可通过后台系统查看分析检测结果，并可从年龄、性别、症状、用药情况等多维度进行智能分析；

12、打印功能：内置热敏打印机，支持本机打印；可通过USB接口外接打印机打印；

13、工作噪声应≤65dB(A)；

14、电源：交直流两用；AC 220V±10%，50Hz±2%内；DC：内置锂电池，在断电情况下可连续工作≤3小时；

15、生产商具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书并提供证书复印件；

二、主要配置：

1、主机：1台

2、呼吸手柄：1个

4、CO软件测试模块，1个

5、USB数据线缆：1条

6、打印机：1台

第14包	品目14-1 冷冻外科装置

一、技术参数

▲1、利用液气转换原理，配合医用二氧化碳使用，制冷温度最低≤-68℃，无需用电；

2、冷冻治疗枪：

2.1、组成部分：冷冻头、通气管、压力表、压力表插座、通气筒、触发器；

2.2、体长：345mm，高：150mm，枪管长度：170mm，可上下浮动10%；

2.3、压力表显示范围：0-150 kg/cm2；

2.4、档位选择：关闭、冷冻、解冻位置；

3、探头：镀金探头，长度≥19mm，直径5mm、10mm、7mm可选；

二、主要配置：

1、枪体：1把；

2、配套O型圈：3个；

3、直径5mm、10mm、7mm探头：各1个

第15包	品目15-1 阴道镜数码成像系统

一、技术参数：

1、摄像装置：

1.1、传感器芯片：≥1/2.8英寸；

▲1.2、摄像头：图像矩阵≥1920×1080，，水平分辨率≥1100线；

1.3、空间分辨率：≥10lp/mm；

1.4、图像几何失真度≤2.5%；

1.5、色彩还原度偏差：-5%~+20%以内；

1.6、图像传输速率：≥2.9Gb/s，

▲1.7、光学放大：≥30倍，数字放大：≥15倍，并可在打印报告中显示对图像的倍数标记；

1.8、有效工作距离：200-400mm；

1.9、视场直径： 16-480mm；

1.10、景深：4.5mm-129mm；

1.11、具备自动聚焦、手动聚焦功能，手动聚焦具备微距调节功能，摄像装置可显示或关闭聚焦模式显示；

1.12、成像模式：无色成像、自然光成像、LED光成像；

1.13、具有光斑减影成像技术和光学防抖技术；

2、手柄：

2.1、手柄按键可控制变倍、聚焦、图像冻结、亮度调节、成像模式、电子滤镜、醋酸计时等；

2.2、手柄可显示或关闭聚焦模式显示、显示和关闭制醋酸试验计时标记显示；2.3、检查过程提供量化评估数据，可在打印报告中显示图像的醋酸反映时间标记；

2.4、配备扫描枪，医生可快速查找病例信息和快速复诊，更好实现医院信息化管理。

3、光源：

3.1、LED光源，LED数量≥20颗；与摄像装置集成一体，

3.2、亮度可调，25cm处光源最大照度≥4300Lux；

3.3、光源色温：5000K～5500K之间

3.4、光源寿命：≥50000h

3.5、光斑直径：≥80mm

3.6、显色指数：≥95。

4、脚踏开关：

4.1、防水级别：IPX1

4.2、具有图像采集、录像控制功能。

5、图文工作站：

5.1、CPU：不低于2.4GHz或以上性能；

5.2、内存≥4G；硬盘≥500G；

5.3、彩色液晶显示器≥23英寸,2台；

5.4、打印机：彩色激光打印机；

5.5、标准病例报告模板≥15种，并可输出PDF格式文件；

6、生厂商具备ISO13485、ISO9001质量认证并提供认证证书复印件；

二、主要配置：

1、摄像装置：1套

2、图文工作站：1套

3、推车：1辆

4、悬臂支架：1套

5、软件：1套。

6、显示器：2台

第15包	品目15-2 二氧化碳激光治疗仪

一、技术参数

1、激光器

1.1、类型：二氧化碳激光管；

1.2、波长：10.6±0.1um；

1.3、最大输出功率：≥25W；

1.4、激光输出方式：连续；

1.5、指示光亮度可调；

2、导光系统：

2.1、导光关节臂≥7关节；

2.2、工作半径：≥135cm；

3、冷却系统：内循环水冷却；

4、控制系统：

4.1、微电脑控制；

4.2、彩色液晶触摸显示屏≥6英寸；

4.3、具备脚踏开关；

5、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；

二、主要配置：

1、二氧化碳激光治疗仪主机：1台

2、导光关节臂：1个；

3、脚踏开关：1个

4、防护眼镜：1付；

5、眼罩：1个

6、烟雾装置：1套

第16包	品目16-1 高频手术设备

一、技术参数：

1、单级工作频率：4.0MHz±0.5 MHz；双极工作频率：1.7MHz±0.1 MHz；

▲2、输出功率：切割≥90W；凝血≥70W；

3、脚踏开关操作；

4、定向射频电波发射技术，无电流通过人体，无电灼伤的风险；

5、具备保护装置及系统自检和报警功能；

6、内窥镜手术电极：

6.1、内窥镜手术电极工作端直径≤2.5mm；

▲6.2、电极为双层不锈钢管，其中一层为外套管，用于插入内窥镜工作通道；另一层外覆于电极芯。在手柄控制下可在外套管内前后移动；

7、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤400VA；

二、主要配置：

1、高频手术射频主机：1台

2、内窥镜手术电极：1个

第17包	品目17-1 静脉腔内射频闭合发生器

一、用途：用与输出RF能量；

二、技术参数：

1、射频信号的基频：≥180kHz；

2、液晶触摸显示屏：≥7英寸

3、静脉腔内射频闭合导管最大输出电压（峰值）≤110V、

4、静脉腔内射频闭合导管激活时间：≤5s；

7、温度控制范围：10℃-130℃；

8、可灯管指示射频功率 ；

9、数据显示区域可显示温度表盘、递送功率表盘和治疗时间，工作异常的提示信息；操作信息区域可设置系统参数、导管规格，显示功率激发状态、治疗次数和累计时间；

12、表盘：指示实测参数以及导管的参数（温度和射频功率）是否在接受范围内。如果参数超出限制，将显示提示信息，并发出提示音。

13、工作条件

13.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤300VA

13.2、环境温度：10℃-40℃

第18包	品目18-1 双通道脊柱微创手术系统

一、等离子手术设备：

（一）、技术参数：

1、具备等离子切割和凝血功能、可对组织进行切割消融和止血；

2、具备内镜保护功能，在碰到金属镜头时自动暂停能量输出；刀头回复到安全距离后，可自动恢复工作；

3、工作模式：消融切割、凝固止血；

4、工作频率：100KHz±5 KHz；最大输出功率：≥350W

5、等离子汽化切割功率：≥10档可调；

6、等离子凝固止血功率：≥10档可调；

▲7、设备主机液晶触摸屏操作界面，能自动识别刀头、脚踏开关，同时在设备上具有相应的显示及提示，能根据不同的临床需求及不同的刀头自动默认能量大小；

8、刀头在使用时，具备工作时间提示音，音量大小可调节；

9、主机可设置消融时间，达到消融时间后立即停止工作；

10、电极采用双极或多级设计，无需接负极板使用；可记忆电极常用使用参数；

11、配三脚踏开关：可通过脚踏轻松消融切割和凝固止血档位调节；

12、具备故障报警提示功能；

13、附件连接主机有对应状态标识，可显示连接正常或异常；

13、工作条件：

13.1、电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz；

13.2、工作温度：20-40℃；

（二）、主要配置：

1、等离子手术设备主机：1台

2、脚踏开关：1个

二、手术动力系统

（一）用途：适用于骨科或其他外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、磨削、刨削处理；

（二）、技术参数：

1、彩色液晶显示屏≥5英寸,

2、脚踏：

2.1、线缆长：≥3m

2.2、防水等级：IPX8；

2.3、可无级调速；

▲3、手柄：

3.1、最高转速≥60000 r/min

3.2、电机最大功率≥100W，可高温灭菌。

3.3、外径≤20mm，主体长度≤90mm，重量≤150g（不含线缆）；

3.4、手柄内注水冷却；

4、刀头

4.1、弯曲刀头：刀杆弯曲，刀杆内注水设计，刀头直径1mm-4mm可选择，具有金刚砂和不锈钢切削刃两种。杆径≤5.0mm，工作转速≥50000r/min。

▲4.2、增速磨头：前端刀杆弯曲，刀杆内注水设计，杆径≤5mm，刀具转速≥100000 r/min（1:2增速传动）。

▲4.3、动力骨刀：刀杆直径≤5.0mm，内注水设计，刀头齿部长度≥9mm，刀头前后往复运动，转速≥50000r/min；

4.4、摆动形动力骨刀：刀杆直径≤7mm，长度≥100mm，摆动形刀刃，前端有齿，刃部直径≥5mm，刀头往复运动转速≥50000r/min

5、主机尺寸（长×宽×高）：≤300mm×300mm×150mm，

6、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；功率≤100VA；

（三）、主要配置：

1、手术动力主机：1台

2、脚踏开关：1个

3、高速手柄：1把

4、一次性磨头：切削刃4.0两个，金刚砂4.0两个，金刚砂2.0一个；

三、医用内窥镜摄像系统：

（一）技术参数

1、摄像主机：

▲1.1、输出分辨率：≥1920×1080像素，水平分辨力：1900线

1.2、具有 AWB、录像、缩小、放大、抓图、光源亮度、冻结、色调、降噪、暗区改善、高亮抑制、增益、锐度、饱和度、对比度等调节功能；

1.3、具备白平衡功能，支持自动白平衡（AWB、ATW）和手动白平衡（调节R、B 值）。

1.4、具备USB 存储接口可进行数据存储和数据导出；

1.5、电源：AC220 V±22V，50 Hz±1 Hz；输入功率≤100VA；

2、摄像头：

2.1、像素：1920×1080；

2.2、重量≤420g

2.3、按键≥4个，可设置功能包括AWB、录像、缩小、放大、抓图、光源亮度+、光源亮度-、冻结、色调、降噪、暗区改善、高亮抑制、增益、锐度、饱和度、对比度调节；

3、冷光源：

▲3.1、LED灯，寿命≥30000h，具有视频输入输出功能（省级以上医疗器械检测单位出具的检测报告或经药监局备案的技术要求）；

3.2、光学卡口直径：22mm±0.2mm ；

4、导光束：

4.1、长度≥2.8m；

4.2、光纤直径≥10mm

5、显示器：

5.1、彩色液晶显示器≥27英寸；

5.2、分辨率：1920×1080；

6、光学视管：

6.1   0度主镜1条：直径≥4mm，工作长度≤175mm 视向角：0°，视野角：135°

6.2、 30度主镜1条：直径≥4mm工作长度≤175mm 视向角：30°，视野角：135°

（二）、主要配置

1、医用内窥镜摄像主机：1台

2、摄像头：1个

3、医用内窥镜冷光源：1台

4、监视器：1台

5、导光束：1条

6、光学视管：2根

7、医用台车：1辆

四、脊柱微创手术器械

1、镜鞘1条：配合0度主镜使用，前端为平口设计，直径≥5.0mm，工作长度≤150mm，镜鞘与主镜匹配，一键式卡接，可旋转单水阀，方便手术使用

2、镜鞘1条：前端为斜面设计，直径≥5.0mm，工作长度≤150mm，镜鞘与主镜匹配，一键式卡接，可旋转单水阀，方便手术使用

3、开路器1把：工作长度≤170mm，直径≥15mm

4、定位针1把：工作长度≤200mm，直径≥2.5mm

5、通道扩张管1支：工作长度≥200mm，直径≥5mm

6、通道扩张管1支：工作长度≥185mm，直径≥7mm

7、通道扩张管1支：工作长度≥170mm，直径≥9mm

8、通道扩张管1支：工作长度≥155mm，直径≥11mm

9、通道扩张管1支：工作长度≥140mm，直径≥13mm

10、通道扩张管1支：工作长度≥125mm，直径≥15mm

11、牵开器1把：工作长度≤110mm，直径≤4mm

12、牵开器1把：工作长度≤110mm，直径≥10mm

13、牵开器1把：工作长度≤110mm，直径≥10mm，前端左弯设计；

14、牵开器1把: 工作长度≤110mm，直径≥10mm，前端右弯设计，便于手术中牵拉神经根

15、半套管1支：工作长度≤50mm，直径≤10mm，两侧均设计有倒齿型圆弧，术中防止脱滑

16、半套管1支：工作长度≤60mm，直径≥10mm，两侧均设计有倒齿型圆弧，术中防止脱滑

17、半套管1支：工作长度≤70mm，直径≥10mm，两侧均设计有倒齿型圆弧，术中防止脱滑

18、刮匙1支：工作长度≤120mm，直径≥5mm，前端有弯曲弧度

19、刮匙1支：工作长度≤120mm，直径≥4mm，前端有弯曲弧度

20、刮匙1支：工作长度≤120mm，直径≥4mm，反向型设计

21、骨凿1支：工作长度≤120mm，工作端宽度≤5mm,直型

22、骨凿1支：工作长度≤120mm，工作端宽度≥5mm，三角型

23、骨凿1支：工作长度≤120mm，工作端宽度≥4mm×4mm，直角型设计

24、骨凿1支：工作长度≤120mm，工作端宽度≤4mm，前端弯型设计，上翘角度≤15°

25、骨凿1支：工作长度≤120mm，工作端宽度≤5mm，前端半圆型设计

26、剥离器1支：工作长度≤120mm，直径≥4mm，双头端可用，两端上翘角度分别为5°和15°

27、剥离器1支：工作长度≤120mm，直径≥4mm，双头端可用，两端上翘角度分别为25°和35°

28、冲洗管1支：工作长度≤150mm，直径≤2.5mm

29、双头神经拉钩1支：工作长度≤280mm，直径≤2mm

30、骨锤1把：≥300克

▲31、髓核钳1把：工作长度≤200mm，直径≤3.5mm，直头

32、髓核钳1把：工作长度≤200mm，直径≤3.5mm，钳口上翘角度≥30°

33、髓核钳1把：工作长度≤200mm，直径≤3.0mm，钳口上翘角度≥45°

34、髓核钳1把：工作长度≤180mm，直径≤4.0mm

35、髓核钳1把：工作长度≤180mm，直径≤4.0mm，钳口上翘角度≥30°

36、咬骨钳1把：工作宽度≤2.0mm，工作长度≥180mm，钳口弧型，钳口角度130°

37、咬骨钳1把：工作宽度≥3.0mm，工作长度≥180mm，钳口直型，钳口角度130°

38、咬骨钳1把：工作宽度≥2.0mm，工作长度≥180mm，钳口直型，钳口角度110°

39、咬骨钳1把：工作宽度≤3.0mm，工作长度≥180mm，钳口直型，钳口角度110°

40、咬骨钳1把：工作宽度≥4.0mm，工作长度≥180mm，钳口直型，钳口角度110°

41、可拆卸式咬骨钳手柄2把：手柄内孔通道≥5.5mm

42、蓝钳1把：工作长度≤200mm，直径≥3.5mm

43、配有能归类放置全部器械的消毒灭菌盒、及独立放置内窥镜的灭菌盒

第19包	品目19-1 眼科电动手术床

一、技术参数

▲1、电动升降，最低≤550mm

▲2、台面可电动旋转≥180°；

3、手控器：

▲3.1、可一键控制自动锁定、自动复归、自动腰部上升、下降等体位；

3.2、可在手术体位定位后30秒内自动断电；

3.3、手控制器在操作手术床的各种体位前会自动检测手术床底座的刹车，并自动刹车；

▲4、液压驱动系统；

5、手术床床身构架使用一体成型铝合金材质铸造，表面烤漆处理，；

6、手术床垫：

6.1、表面抗菌涂层；

6.2、采用惰性释压海绵，可分散压力，防止压疮。

6.3、整体为抗静电耐燃无缝垫，透气不透水；

二、主要配置:

1、手术床主体：1台

2、手臂板：2片

3、腿板：2片

4、手术专用床垫：1套

5、手控器：1个

6、麻醉布帘架：1个

7、辅控开关：1套

第19包	品目19-2 干眼检测仪

一、用途：用于诊断干眼程度

二、技术参数

（一）、主机：

1、光源：

1.1、具备白色光源、红外光源、钴蓝色光源；

1.2、红外光源波长：840nm±5nm；

1.3、钴蓝色光源波长：465nm±5nm；

2、眼表干眼检查：

2.1、泪膜破裂时间测量：

2.1.1、非侵入测量，具有可见光模式；

2.1.2、可测得首次破裂时间、平均破裂时间、显示分区域显示破裂时间；

2.1.3、具有防误差功能，眼球晃动，闭眼等不会影响到实际检测结果；

2.2、泪液分泌量测量：

2.2.1、非侵入式泪河高度测量，具有可见光模式；

2.2.2、可任意选取1-3处测量，输出平均值，精确到0.01mm；

2.2.3、具有眼球放大功能

2.2.4、具备测量辅助工具，测量时有局部放大镜工具；

2.3、睑板腺拍摄具备增强对比模式；

2.4、脂质层观察评估：可观察全角膜情况并进行录像，分级≥5种，并给出厚度参考数值；

2.5、角膜上皮完整性分析：荧光素钠染色观察，图片模式，具备高效滤光技术。分析采用荧光素染色12分法，将拍摄后角膜图像分为4个象限；

2.6、炎症分析：具备眼红分析功能，可自动分级；

2.7、一体化设备，检查模式切换时无需更换检查配件；

2.8、睑缘拍摄：视频方式记录，可多角度，多范围观察睑缘开口、堵塞等情况；

2.9、不完全闭眼分析：可利用高频率相机捕捉闭眼程度，自动计算不完全闭眼比率，视频支持变速回放；

3.0、各检查项目完成即自动生成报告，报告排版≥2种可选；

（二）、图像工作站：

4.1、CPU：i7或以上性能；

4.2、内存≥16G；硬盘≥2T；

4.3、彩色液晶显示器≥23.8英寸；

4.4、打印机：彩色喷墨打印机；

三、主要配置：

1、测量主机：1台

2、图像工作站：1套

3、电动升降台：1台

4、防尘罩：1个

第20包	品目20-1 800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA）

一、设备名称：数字减影血管造影系统

二、数量：1套

三、设备用途：心、脑、全身血管造影，介入治疗;

四、技术要求：

1、机架系统：

▲1.1、悬吊式机架；

1.2、机架三轴可进行等中心旋转

1.3、机架运动方式：电动和手动

1.4、C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO≥25°/s

1.5、C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU≥25°/s

1.6、CRA≥90°

1.7、CAU≥90°

1.8、RAO≥185°

1.9、LAO≥120°

1.10、床旁可单手柄控制、操作C型臂机架的运动

1.11、C型臂位置，SID以及平板的方向可存储

1.12、C型臂存储位置：≥70种

1.13、可使用任意参考图像复位C型臂、SID以及平板位置；

1.14、旋转采集角度≥200°

2、导管床：

2.1、具有连续行进功能；

2.2、床面：碳纤维材料；

2.3、纵向运动范围：≥120cm；

2.4、导管床横向运动≥25cm；

2.5、床面升降范围≥25cm

2.6、床面最低高度≤75cm；

2.7、承重≥250KG + 500N额外CPR承重

2.8、床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR

2.9、床长度≥315cm

2.10、床宽度≥45cm；

2.11、导管床旋转角度≥270°

2.12、导管床高度，纵向和横向的位置均可存储及调出；

3、床旁液晶触摸屏控制系统：

3.1、提供床旁液晶触摸控制屏；

3.2、控制屏可置于导管床3边，或者控制室内；

3.3、可进行图像采集条件控制；

3.4、可进行机架位置预置和自动位置控制

3.5、可进行图像后处理及量化分析控制；

3.6、可进行机架自动位置的存储和调出

3.7、可进行导管床自动位置的存储和调出

3.8、可利用床旁触屏完成三维图像调取和浏览；

3.9、可利用床旁触屏完成三维图像窗宽窗位调节；

3.10、可利用床旁触屏完成三维图像测量功能；

3.11、可利用床旁触屏实时生成MPR图像；

3.12、可利用床旁触屏完成血管影像的曲面重建；

4、遥控器功能：

4.1、具备序列选择和图像选择功能；

4.2、具备检查循环播放和序列循环播放功能；

4.3、可选择浏览速度；

4.4、具备序列纵览和检查纵览功能；

4.5、具备激光灯指示功能；

4.6、具备检查和序列的标记功能，可用于存储；

4.7、可选择参考图像并调用；

4.8、具备参考屏图像浏览和采集序列处理；

4.9、具备减影和蒙片选择功能；

5、控制室工作平台：

5.1、透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行

5.2、术中可执行像素位移和测量分析功能；

5.3、可同时浏览两个序列；

5.4、可同时处理不同病人的信息；

5.5、可在术中准备下一个病人的信息输入；

5.6、可在术中可进行上一个病人的报告编写；

5.7、进行QCA后，可立即与检查室同步屏幕；

5.8、控制室图像编辑不被手术室透视图像打断；

5.9、手术室曝光透视不影响控制室图像编辑页面

5.10、中文操作界面

6、高压发生器：

▲6.1、高频逆变发生器，功率≥100KW，逆变频率≥100Khz

6.2、最大管电流≥1000mA@100KV

6.3、最小管电压≤40kV；

6.4、最大管电压≥125kV；

6.5、最短曝光时间≤1ms；

6.6、具备SID自动跟踪功能；

6.7、全自动曝光控制，无需测试曝光；

7、X线球管：

▲7.1、液态金属轴承球管；

7.2、球管阳极热容量≥3.8MHu；

7.3、球管阳极散热率≥6500W

7.4、球管焦点≥2个，小焦点≤0.4mm，大焦点≤0.7mm；

7.5、最小焦点功率≥30kW，大焦点功率≥65kW；

7.6、球管散热无需安装水冷系统；

7.7、球管内置栅控技术 ，非高压发生器控制脉冲透视；

7.8、球管内置多档金属铜滤片；

8、平板探测器：

8.1、探测器：非晶硅数字化平板探测器；

8.2、平板外壳对角线大小：≤65cm；

8.3、最大有效成像视野(对角线)：≥48cm；

8.4、物理成像视野≥5种可选；

8.5、最大图像矩阵灰阶输出：≥1900×2500×16bits；

8.6、平板探测器分辨率≥3.25LP／mm；

8.7、像素尺寸≤160μm；

8.8、平板可90°旋转；

8.9、平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制功能；

8.10、平板探测器无需额外水冷装置

8.11、DQE：≥75%@0lp/mm 时

9、图像显视器：

9.1、操作室：≥27英寸，4台，显示矩阵≥1920×1080；

9.2、控制室：≥24英寸，2台，显示矩阵≥1920×1080；

9.3、显视器亮度≥400 cd/m²

9.4、图像观察视角≥175°

9.5、显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架移动范围≥330×300cm；

9.6、显示器吊架可电动升降，升降行程≥30cm；

9.7、显示器吊架旋转范围≥350°

10、图像采集系统：

10.1、外周采集、处理、存储矩阵：2048×2048×12bit；采集帧率：0.5-6帧/s；

10.2、心脏采集、处理、存储矩阵：1024×1024，采集帧率：15-30帧/s；

10.3、具备实时减影功能；

10.4、具备脉冲透视功能，脉冲透视速度调节范围：3.75幅/s-30幅/s；

10.5、床旁可直接选择透视剂量：≥3档

10.6、可存储单幅及序列透视图像≥2000幅，透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上；

10.7、具有透视末帧图像保持功能

10.8、硬盘图像存储量：≥50,000幅@1024×1024矩阵

10.9、具备血管序列实时DSA功能和DA功能

10.10、后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记；

10.11、图像显示：可显示采集时间、日期、冻结图像、灰阶反转、图像标注、左／右标识、文字注释、解剖背景；

10.12、具备路径图造影剂自动峰值保持功能；

10.13、具备支持术中事件记录和存储功能；

11、主机系统测量分析：

11.1、具备左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定，室壁运动曲线测量方法≥3种可选；

11.2、具备冠脉分析软件，可测量所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比等；

12、旋转采集

12.1、L臂旋转采集C臂旋转速度：≥40°/s，有效覆盖范围：≥200°

12.2、最快采集速度：≥30幅/s@1024×1024采集；

12.3、可实时减影；

13、智能路图功能

13.1、可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整

13.2、可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路图模式

13.3、医生可自定义针对特殊介入操作类型的路图显示模式

13.4、在不同路图模式下，可对路图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度分别独立调节；

13.5、液晶触摸屏上可随时对由于病人微小运动导致的路图伪影进行自动实时补偿校正；

14、组合蒙片功能

14.1、可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化；

14.2、可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化；

14.3、在实时DSA图像显示前，可显示组合蒙片图像；

14.4、可调整组合蒙片的数量，最大组合蒙片数量≥5幅

14.5、可针对不同检查部位进行蒙片组合；

15、射线剂量防护技术

15.1、透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置

15.2、具有射线剂量监测功能。透视时，显示表面剂量率；透视间期，显示积累剂量、区域剂量和剂量限值	；

15.3、具有床下防护铅帘、悬吊式防护铅屏

15.4、在SID改变、手术床水平移动以及垂直升降时，均可实现实时追踪手术视野的无射线下视野定位功能；

15.5、支持床旁触摸屏实现无射线下定位

16、高级三维重建功能：

16.1、具备独立的三维重建工作站硬件和软件

16.2、具备引导采集功能，可提示造影剂用量及曝光参数

16.3、床旁触摸屏可实时显示三维影像，并可直接放大、缩小、旋转、标记、测量、分割三维图像；

16.4、三维影像可实现矢状位/冠状位/轴位同步实时显示

16.5、可在床旁触摸屏上实现多曲面重建、3D两点间测量；

16.6、机架可在头位及侧位进行三维采集

16.7、具有体积/表面重建、最大密度投影、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能

16.8、具有局部放大重建

16.9、具有脊柱三维采集程序及脊柱重建功能

16.10、具有距离测量、体积测量功能

16.11、具有三维自动血管分析功能；

16.12、仅造影序列即可重建出三维图像，无需蒙片序列，自旋转采集起至重建结束时间：≤12s

16.13、当选定最佳三维图像观察角度，机架可自动跟踪定位到此投照角度；

16.14、当机架投照角度转动时，三维图像跟随机架实时转动，保持相同观察角度，无间隔时间，并支持无射线环境；

17、类CT软组织成像功能：

17.1、能够进行机架正位和侧位的类CT采集，可采集和重建头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分图像；

17.2、可在床旁实现任意角度断面的观察，并可调节层厚、窗宽、窗位等CT参数；

17.3、单次类CT采集有效覆盖范围：≥200°；

17.4、最快采集速率：≥40帧/s；

17.5、最快采集时间：≤5s；

17.6、三维重建和类CT重建硬件一体化设计，仅需一次旋转采集即可实现三维重建和类CT重建；

17.7、旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与；17.8、具备金属伪影消除采集程序；

17.9、具备BMI噪声抑制程序；

17.10、具有颅内支架精晰显影功能；

18、下肢血管造影剂跟踪造影：

18.1、床动：非步进连续运动方式.速率无级可变;；

18.2、可手动、电动控制下肢跟踪采集速度	；

18.3、下肢跟踪血管造影图像矩阵：2048×2048；

18.4、可实时减影；

18.5、连续运动采集，具备拼接功能；

19、实时动态冠脉路图：

19.1、可将实时透视和血管造影图像融合为自适应动态路径图，为冠脉介入提供导航指导；

19.2、具备专用的彩色监视器，用于冠脉实时路图功能的显示；

19.3、每个冠脉造影的图像均可自动创建和存储成动态路图；

19.4、透视时，图像会自动融合叠加在冠脉动态路图上；

19.5、机架可自动跟踪冠脉路图所示的投照角度

19.6、单帧图像和动态图像都可以保存为DICOM格式

19.7、可选择以往冠脉造影图作为路图，为冠脉介入提供导航；

19.8、可存储视频格式的动态冠脉路图；

20、支架清晰显影：

20.1、可在原装三维工作站硬件上完成专用支架精细显影；

20.2、术中支架释放导管、球囊仍在血管内时，可采集含支架的血管造影序列；20.3、可自动探测支架释放导管、球囊的标记点，对扩张支架增强显示；

20.4、可显示支架和血管内腔之间的关系，支架可呈减影效果；

20.5、可回放处理前后支架序列

20.6、可测量分析支架展开程度及长度测量；

20.7、可在床旁智能液晶触摸屏上选择支架清晰显影功能；

20.8、可创建AVI、JPEG格式的支架显影序列、图像；

21、大血管导航功能：

21.1、具有分割引导工具，无需CTA或MRI工作站的后处理，可在DSA三维后处理工作站进行CTA或MRI的DICOM图像的一键血管提取、分割，并进行3D血管标记；

21.2、具备CTA和MRI的血管影像与实时透视图像融合功能；

21.3、术中可手动调整骨性标志与实时透视图像的位置；

21.4、具备手术计划功能，可标记血管穿刺部位、对血管入口及终端的位置进行三维环形标记；

21.5、可标示血管的结构情况，包括血管钙化情况、血管的角度等

21.6、具备三维血管的术中最佳角度及机架透视位置的定义和召回，可定义最佳的透照角度，一键到位实现最佳角度导航；

22、实时三维路图功能：

22.1、原厂功能模块，具有二维透视影像与重建三维血管图像实时匹配融合功能22.2、旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，无需人为参与；

22.3、可在实时的三维透视影像下进行插入导丝、导管及弹簧圈等复杂介入操作

22.4、当C臂的投照角度、SID，及探测器的视野等改变时，二维透视影像与三维血管图像仍能实时、自动匹配融合，无延迟时间；

23、智能蒙片功能：

23.1、将透视图像实时叠加到选定的参考图像上；

23.2、通过床旁控制，实现参考图像的淡入淡出；

23.3、任何先前获取图像都能作参考图像；

24、双透视功能；

24.1、减影图像与非减影图像同时显示在同一个屏幕上；

24.2、显示模式可通过床旁触摸屏进行选择和切换；

24.3、实时透视图像可放大和缩小；

25、网络与接口：具备Dicom接口。免费开放DICOM Send、DICOM Print、DICOM Query/Retrieve、DICOM Worklist、DICOM MPPS协议

26、具备高压注射器接口；

27、附件：

27.1、具有双向对讲系统

27.2、遥控器：2个，具有激光灯指示功能

27.3、具有悬吊式射线防护屏

27.4、具有床旁射线防护帘

27.5、具有悬吊式手术灯

27.6、具有输液器吊架

27.7、具有双侧臂托一对

27.8、具有头托

27.9、具有桡动脉穿刺臂托

27.10、具备多功能脚闸，可自定义功能、可控制手术灯；

27.11、配电生理记录系统：可监测心电图、心率、有创血压、无创血压、血氧饱和度等

27.12、配高压注射器

第21包	品目21-1	自动心肺复苏系统

一、用途：用于对院外或院内的成年心脏骤停患者进行胸外心脏按压抢救

二、技术参数：

▲1、电动电控型心肺复苏机，无需任何气源即可实现心脏按压；

2、配备2块插拔式可充电锂电池，单电池可连续工作≥90min，更换任一电池时不中断按压，在线充电时可同时进行按压操作；

3、 按压结构

3.1、采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与底板采用卡扣式连接；

3.2、背板采用塑料纤维材质，可透X光；

▲3.3、具备负压吸引盘；

3.4、具有手臂固定带和移位固定带，手臂可与按压装置固定连接；

▲4、启动按压键，按压头接触到患者后完成自动定位，无需人工拉动按压头进行定位

5、彩色液晶触摸屏≥3英寸；

6、按压深度调节范围：30-50mm，连续可调

7、按压频率：每分钟按压110次

8、按压模式：15:2模式、30:2模式和连续按压模式

9、按压/释放比：1:1

10、具备无线通讯和联网功能，可与呼吸机联动，实现30:2自动按压与自动通气功能；

▲11、具备EtCO2监测功能，监测范围：0mmHg-150mmHg；

12、当电池电量低时可自动报警；

13、报警静音时间：≤120s；

14、无需拆卸机器即可使用超声、除颤仪；

15、整机重量（含电池及背板）≤9kg；

16、配有便携式一体化背囊；

三、主要配置：

1、主机：1台；

2、背包：1个；

3、电池：2块；

4、主流二氧化碳模块：1块；

5、按压盘：2个

6、患者稳定带：1条

7、患者固定带：2条

第22包	品目22-1 ICU称重床

一、技术参数：

1、外形尺寸（L×W）：≤2200×1200mm

2、结构材质

2.1、病床床头尾板：

2.1.1、全包围床头尾板，外形尺寸≥900mm×540mm×50mm；

2.1.2、由90%PP(聚丙烯）和10%PE（聚乙烯）混合吹塑成型技术；

2.1.3、具备双锁扣固定装置；

2.1.4、床尾具备称重显示屏，尺寸≥3.5英寸。

2.2、床面板：

2.2.1、床面板整体尺寸：≥1950mm×900mm×30mm；

2.2.2、由90%PP(聚丙烯）和10%PE（聚乙烯）混合吹塑成型技术一次性吹塑成

2.2.3、床面板≥4块拼接而成，背板：≥700mm×900mm；臀板：≥340mm*900mm；腿板：≥290×900； 脚板：≥600mm×900mm）

2.2.4、透气面积≥15％

2.2.5、床面板上方具备≥5个床垫限位器，至少包括床尾限位1个

2.2.6、床体承重≥240kg；

2.3、护栏：

2.3.1、全包围护栏，分段式，一侧两片，放下后可藏于床面板下面，把手设计；

2.3.2、大护栏尺寸：≥1050mm×340mm×40mm；小护栏尺寸≥800mm×340mm×40mm；头部间隙≤60mm，腿部间隙≤350mm。

2.3.3、护栏采用一次性注压成型铝镁合金支架，带助力气弹簧，升起时可自动锁定；

2.3.4、每个护栏独立承重≥50kg；

2.3.5、护栏安全开关置于护栏下方；

2.3.5、嵌入式护栏升降控制器，内外侧共4组，可调节床台、背部、腿部及背腿升降；

2.3.6、前后护栏均设置角度显示器，可显示背部床板升起角度及床体倾斜角度；

2.4、病床脚轮：

2.4.1、采用直径为125±5mm双面中控轮；

2.4.2、主架采用PA材质，轮体表面采用TPU耐磨材质，内置全封闭自润滑轴承；

▲2.4.3、中控刹车装置位于床体腿部两侧，采用不锈钢管焊接外装塑料包面脚踏，可一脚制动，四轮刹车；

2.5、点滴架：

2.5.1、床头床尾点滴架插座各≥2个，孔径≥20mm，由金属材质冲压成型，内配ABS工程塑料内芯；

2.5.2、配备不锈钢双段式四爪点滴架,直径≥19mm；；

2.6、引流钩：床板两侧各设置可移动式ABS引流挂钩≥2个，置于左右两侧臀板下方，输液杆不用时可挂置于引流钩上面；

2.7、床垫：

2.7.1、两折床垫，面料：防水帆布加工，防水、防滑，透气、抗菌；

2.7.2、厚度≥8cm，内芯为高密度海绵和棕丝，棕丝经过高温除菌；

2.7.3、可根据床的背部、腿部升降而弯曲；

2.8、床架底部配有钢塑一体防尘罩，尺寸≥1850mm×650mm；

2.9、病床表面处理：环保抗菌静电粉末喷涂房；

3、床面板调节：

▲3.1、可电动调节背部倾斜、腿部倾斜、整体升降、前后倾斜；

3.2、背部：0-75°，误差：±5°以内；

3.3、腿部：0-40°，误差：±5°以内

3.4、床体升降范围：600mm-850mm

3.5、前倾斜：0-12°，后倾斜：0-12°

3.6、具备电动 CPR 功能；

3.7、具备背膝联动；

4、控制器：

4.1、患者操控器：手持线型控制器，大图标按键操作，能操作所有体位，并可悬挂在护栏上；

4.2、护士操控器：

4.2.1、可控制病床的所有功能；

4.2.2、具备自锁定功能，无操作时，操控器可自动锁定；

4.2.3、具备1键式整床放平功能；

4.2.4、具备1键式坐椅床姿功能（心脏椅位）；

4.2.5、具备坐姿调整功能；

5、称重：

5.1、称重范围：0-240kg；误差：±1kg以内；

5.2、具备离床报警

6、具备可充电电池，在断电情况下可工作≥4h。

二、主要配置：

1、ICU称重床：1张

2、床垫：1张；

3、点滴架：1个

第22包	品目22-2吊塔

1、主体：

1.1、采用高强度铝合金型材；

1.2、全封闭式设计，悬臂最薄处≥10mm；

1.3、吊塔最大工作承重时（相对于空载），终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量≤25mm；箱体倾斜角度≤0.7°；

1.4、表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测（提供粉末抑菌权威第三方证明文件）；

1.5、所有吊塔上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落；

1.6、吊塔旋转转轴在负重300kg状态下旋转寿命≥10万次；

1.7、防尘等级：IP30；

1.8、吊塔外壳防火等级：UL94-VO或同等级别；

2、吊臂

2.1、旋转臂，旋转半径≥0.75m；

2.2、吊臂承载负荷：≥300kg，通过4倍安全承重检测（提供第三方检测报告）；

2.3、具备刹车系统，各关节轴承具备自锁功能；

3、气电功能箱：

3.1、采用全模块化设计，电源、气源、网口等终端安装在独立的模块上，模块尺寸≤150×200mm；气电功能箱长度≥1.2m；

3.2、吊塔箱体可旋转角度≥330°；

3.3、箱体承载负荷：≥250kg；

3.4、气体终端：

▲3.4.1、所有气体接口具备通、断、拔（原位Standby）三种状态，能带气维修。气体出口以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构；

3.4.2、气体终端插拔次≥50000次；

3.4.3、相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm；

3.4.4、德标气体终端：≥4个；氧气：≥2个；空气：≥1个；负压吸引：≥1个；

3.5、气体管路：三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，外层为耐磨损PVC材质，通过生物相容性检测；

3.6、电源：

3.6.1、采用双排10A五插插座，单面箱体可排列≥4个五插插座，占用的面板长度≤20cm；

3.6.2、电源插座：8个；

3.7、等电位端子：≥2个；

3.8、网络通讯接口RJ45（六类）：≥ 2个；

4、仪器平台：

4.1、2层仪器平台，带1个抽屉；

4.2、托盘承重≥85Kg；带抽屉的托盘承重≥60Kg；

5、网篮：1个；

第23包	品目23-1 全自动核酸提取系统

▲1、可一次性完成≥96个样本的提取；

2、处理体积：30-1000ul

3、适用耗材：96孔深孔板、定制化单条六联管

4、可自动混匀

5、温控范围：

5.1、裂解加热：室温～120℃

5.2、洗脱加热：室温～120℃

▲6、磁珠残余量：≤1%

7、控制系统

7.1、彩色液晶触摸显示屏：≥7英寸，；

7.2、程序管理：可存储≥10000个程序，用户可新建、编辑、删除程序；

7.3、配备外接扫码枪，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预；

7.4、断电保护：意外断电再供电时，可选择是否继续运行试验；

7.5、数据接口：USB

8、实验舱具备独立外排式HEPA过滤风路；

9、电机驱动自动开关实验舱，无需人工拉动；

10、运行噪音：≤65dBA

第23包	品目23-2 荧光定量基因扩增仪

1、样本容量：≥96孔；

2、适用耗材：0.2mL96孔板、8联管，单管(乳白色管、透明管、磨砂管均可适用)；

3、检测通道：≥6通道

4、适用荧光素：FAM、SYBR Green I、SYTO 9、EvaGreen、LC Green；HEX、VIC、TET、JOE；ROX、Texas Red；Cy5；Alexa Flour 680；FRET；

5、反应体积：0-100μL；

▲6、光源： LED光源；

▲7、荧光检测方式：光电二极管，6个荧光通道同时逐孔扫描；

▲8、检测时长：完成6个荧光通道96个孔位的全部检测所需时间≤10s；

9、模块控温

9.1、半导体制冷片加热制冷技术；

9.2、控温范围：0-100℃；

9.3、温度均匀性：±0.1℃以内；

9.4、最大升温速度：≥6.1℃/s；最大降温速度：≥5.0℃/s；

9.5、梯度温度：宽度，1℃-40℃；温度数，≥12列。

10、运行方式：可单机运行、PC直连、局域网接入

11、控制分析系统：

11.1、彩色液晶触摸显示屏≥10英寸，仪器可脱离电脑独立运行；

11.2、样本仓可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时轻触样本仓可自动关闭；

▲11.3、软件分析功能：具备定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析、高分辨率熔解曲线（HRM）等分析功能；

11.4、开放数据端口，与LIS系统互联；

11.5、可导出CSV、Excel、TXT等格式数据文件

11.6、预存多种实验报告模板，用户可自定义报告内容及形式；

11.7、实验数据在仪器内实时保存，且具备断电再来电时自动恢复实验功能；