- 第8包  采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-1 | 三人共览显微镜 | 3 | 12 | 36 | 否 | 8-23 切片机 |
| 8-2 | 显微镜 | 8 | 3 | 24 | 否 |  |
| 8-3 | 荧光显微镜 | 1 | 15 | 15 | 否 |  |
| 8-4 | 十人共揽显微镜 | 1 | 45 | 45 | 否 |  |
| 8-5 | 生物安全柜 | 4 | 5 | 20 | 否 |  |
| 8-6 | 16孔磁力架 | 2 | 0.65 | 1.3 | 否 |  |
| 8-7 | 真空浓缩仪 | 1 | 2 | 2 | 否 |  |
| 8-8 | 摊烤片一体机 | 5 | 1 | 5 | 否 |  |
| 8-9 | 核酸电泳系统 | 2 | 2 | 4 | 否 |  |
| 8-10 | 紫外分光光度计 | 2 | 4 | 8 | 否 |  |
| 8-11 | 微探针处理仪 | 1 | 9 | 9 | 是 |  |
| 8-12 | 超纯水仪 | 1 | 10 | 10 | 否 |  |
| 8-13 | 核酸定量仪 | 4 | 2.5 | 10 | 否 |  |
| 8-14 | 漂烘仪 | 6 | 1 | 6 | 否 |  |
| 8-15 | 原位杂交仪 | 2 | 5 | 10 | 否 |  |
| 8-16 | 冰冻切片包埋机 | 2 | 13 | 26 | 否 |  |
| 8-17 | 病理切片数字扫描仪 | 1 | 75 | 75 | 否 |  |
| 8-18 | 真空样本保存系统 | 1 | 45 | 45 | 否 |  |
| 8-19 | 组织芯片制备仪 | 1 | 100 | 100 | 否 |  |
| 8-20 | 全自动特殊染色机 | 2 | 27 | 54 | 否 |  |
| 8-21 | 漩涡混匀仪 | 7 | 0.05 | 0.35 | 否 |  |
| 8-22 | 全自动免疫组化染色系统 | 1 | 35 | 35 | 否 |  |
| 8-23 | 切片机 | 3 | 15 | 45 | 否 |  |
| 8-24 | 手动组织芯片取样枪 | 2 | 1.5 | 3 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：接到采购人通知后60日内。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后，甲方向乙方支付合同款的50%，即¥       元（大写：            ）。货物全部到达甲方指定地点且财政资金到帐后，向乙方支付合同款的40%，即¥      元（大写：          ）。待设备验收入库使用满一年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：             ）；待设备验收入库使用满第二年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：            ）。因财政资金拨付等原因延迟支付或最终支付比例变化的，甲方不够成逾期付款或其他违约。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格或乙方未提供发票，则甲方有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

★6.如投标产品为进口产品投标人为产品代理商时，须提供有效的产品授权，如产品授权为多级授权须保证授权链完整合法有效，提供证明材料。

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按《医疗器械监督管理条例》办理医疗器械生产许可证或者办理备案。供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章），供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第8包

#### 8-1	三人共览显微镜

一、技术参数

1、用途：该仪器主要用于观察组织形态，可实现三人同时观察。

2、主机

2.1、光学系统：无限远复消色差校正光学系统，齐焦距离≥45mm

2.2、具有明场、简易偏光观察功能，满足3人同时观察镜下图像

2.3、照明装置： LED灯照明场照明或卤素灯照明

2.3.1、内置复眼光学系统

2.3.2、光源指示器：机身具有LED环保光源指示器

2.4、滤色片组：内置ND8、ND32、NCB11滤光镜

2.5、快捷拍摄按钮：主机机身设置有快捷拍摄按钮，无需转换，快速实时拍摄

3、聚光镜：摆动式聚光镜，镜数值孔径NA≥0.9，支持2-100倍物镜观察。

4、物镜转盘：6孔位，带简易偏光插槽

▲5、调焦：多功能调焦，粗调扭矩可调，带锁止功能，调焦行程≥30mm

5.1、微调装置：左右手微调旋钮可互换，微调焦精度：0.1mm

6、载物台：耐酸碱腐蚀抗磨损陶瓷抗氧化表面，大行程，支持双片单手操作

6.1、尺寸与行程：尺寸≥150mm×240mm,行程≥78（X）mm×54(Y)mm.

7、水平X-Y移动把手：左右手可选，操作高度可调，调节高度2cm

8、三目观察镜筒：支持视野数25mm，三路分光(100/0，20/80,0/100）。

8.1、目镜：防霉型超宽视野目镜10X，视野为22mm,双目屈光度可调节

8.2、配备简易偏光装置：起偏器和检偏器

9、物镜系统

9.1、高级平场消色差物镜2倍（N.A.≥0.06，W.D.≥7.5mm）

9.2、高级平场半复消色差物镜4倍（N.A.≥0.13，W.D.≥15mm）

9.3、高级平场半复消色差物镜10倍（N.A.≥0.30，W.D.≥15mm）

9.4、高级平场半复消色差物镜20倍（N.A.≥0.50, W.D.≥2mm）

9.5、高级平场半复消色差物镜40倍（N.A.≥0.75，W.D.≥0.6mm）

9.6、高级平场消色差物镜100倍油镜（N.A.≥1.25，W.D.≥0.2mm）

10、共览部分

10.1、共览图像：确保三人共览装置每个观察口保持亮度均一的图像。

10.2、共览指针：主观察者位置，装置内指示针可360°旋转，且红、绿两种颜色可随意改变，指针亮度可调；能够进行灵活自由的移动，确保准确定位

10.3、共览支撑结构：采用大底座支撑结构；每个立柱都带关节调节装置，自动适应支撑桌面的水平变化，确保系统光路稳定。

11、图像采集系统：

11.1、传感器：≥1英寸CMOS彩色芯片

11.2、物理像素：≥2000万像素

11.4、制冷温度：-10℃-室温25℃

11.5、曝光时间：3us-60min

11.6、帧速（包含）：14fps@5472 x 3648、53fps@2736x1824

11.7、数据接口：USB3.0高速数据接口

11.8、工作站主机配置：cpu： i7以上；操作系统：windows10 64位以上；内存：≥8G；显示器：≥23寸显示器，硬盘：≥1T；光驱：16倍速DVD+/-RW,显卡2G独立显卡。

#### 8-2	显微镜

一、技术参数

1、用途：该仪器主要用于观察组织形态和微生物

2、主机

2.1、光学系统：无限远消色差校正光学系统，齐焦距离≥45mm

2.2、照明具有明场观察功能

2.3、明场照明器：标准型或内置式柯勒照明

2.3.1、内置复眼照明系统

2.4、明场光源：led高亮度明场光源

2.5、光源指示器：机身具有环保光源指示器和LIM光强管理系统保证各个倍数物镜光强度一致，减少视觉疲劳

2.6、滤色片：支持2个45mm直径滤色片安装，标配蓝色滤色片

2.7、聚光镜：阿贝聚光镜，标有对应物镜数值孔径的数字刻度，可垂直和居中调节

3、物镜转盘：5孔位物镜转盘，可配置4x，10x，40x，100x物镜

4、调焦：调焦行程：上方2 mm/下方13 mm，粗调：每转37.7mm，微调：每转0.2mm，最小读数：2µm

5、载物台：抗氧化表面，耐酸碱腐蚀抗磨损，行程：≥76(X)x52(Y)mm

6、载物台大小：不小于150mm×240mm

7、三目观察镜筒：三档分光，支持视野数20mm

7.1、观察筒可360度旋转，屈光度可调节，瞳距调节50-75mm

8、目镜：防霉型宽视野目镜10倍目镜，视野数20mm

9、物镜系统

9.1、平场消色差物镜4倍（N.A.≥0.10，W.D.≥30mm）

9.2、平场消色差物镜10倍（N.A.≥0.25，W.D.≥7mm）

9.3、平场消色差物镜20倍（N.A.≥0.40，W.D.≥1.2mm）

9.4、平场消色差物镜40倍（N.A.≥0.65，W.D.≥0.65mm）

9.5、平场消色差物镜100倍 （N.A.≥1.25，W.D.≥0.23mm）

10、升级服务：预留照相接口的三目镜筒，后期可以升级图像采集系统

#### 8-3	荧光显微镜

一、技术参数

1、用途：该仪器主要用于观察组织形态观察和荧光标记观察，并可以拍照记录。

2、主机

2.1、光学系统:无限远复消色差校正光学系统，齐焦距离≥45mm

▲2.2、具有明场观察、荧光观察、简易偏光观察功能

2.3、照明装置： LED明场照明，寿命≥5500小时，补充亮度。

2.3.1、内置复眼光学系统

2.3.2、光源指示器：机身具有LED环保光源指示器

2.4、滤色片组：内置ND8、ND32、NCB11滤光镜

2.5、快捷拍摄按钮：主机机身设置有快捷拍摄按钮，无需转换，快速实时拍摄

3、聚光镜：摆动式聚光镜，镜数值孔径NA≥0.9，支持2-100倍物镜观察。

4、物镜转盘：6孔位

5、调焦：多功能调焦，粗调扭矩可调，带锁止功能，调焦行程≥30mm

5.1、微调装置：左右手微调旋钮可互换，微调焦精度：0.1mm

6、载物台：耐酸碱腐蚀抗磨损陶瓷抗氧化表面，大行程，持双片单手操作

6.1、尺寸与行程：尺寸≥150mm×240mm,行程≥78（X）mm×54(Y)mm.

7、水平X-Y移动把手：左右手可选，操作高度可调，调节高度≥2cm

8、三目观察镜筒：支持视野数25mm，三路分光(100/0，20/80,0/100）。

8.1、目镜：防霉型超宽视野目镜10X，视野≥22mm,双目屈光度可调节

8.2、配备偏光装置：起偏器和检偏器

9、物镜系统

9.1、高级平场消色差物镜2倍（N.A.≥0.06，W.D.≥7.5mm）

9.2、高级平场半复消色差物镜4倍（N.A.≥0.13，W.D.≥17.1mm）

9.3、高级平场半复消色差物镜10倍（N.A.≥0.30，W.D.≥16.0mm）

9.4、高级平场半复消色差物镜20倍（N.A.≥0.50, W.D.≥2.1mm）

9.5、高级平场半复消色差物镜40倍（N.A.≥0.75，W.D.≥0.66mm）

9.6、高级平场半复消色差物镜100倍（N.A.≥1.30，W.D.≥0.16mm）

10、荧光系统：荧光照明系统：LED光源照明；

10.1、LED荧光光源补充亮度，要求与显微镜同品牌；

10.2、多色波长LED荧光成像，满足紫外、蓝色、绿色、红色等不同样品激发成像；

10.3、要求光源开放信号触发端口，实现独立或整体同步触发开/关及光强度调节功能；

10.4、LED荧光光源免维，使用寿命≥20000小时；

10.5、LED荧光与显微镜采用非光纤式显微镜直连方式，保证最高光效率；

10.6、LED光源具备独立的控制器部件

10.7、荧光滤色镜:配备DAPI滤色镜，FITC滤色镜,TRITC滤色镜，双通滤色块

蓝色滤色镜(激发波长465-495nm 阻挡波长505nm 发射波长515－555nm)

绿色滤色镜(激发波长540/25nm 阻挡波长565nm 发射波长605/55nm)

紫外滤色镜(激发波长330-380nm 阻挡波长400nm 发射波长420nm)；

双通滤色镜（激发波长465-495nm 阻挡波长505nm 发射波长512-558nm）

11、图像采集系统： CMOS芯片彩色数码相机，与显微镜同一品牌

11.1、物理像素：≥590万有效像素；

11.2、图像分辨率：全像素不低于2880x2048，全像素时候采集速度不低于15幅/秒

11.3、灵敏度:IOS50-3200连续可调

11.4、相机连接方式USB3.0

11.5、图像分析软件：与显微镜、图像采集系统同一品牌；

11.6、荧光叠加：可按需设定，叠加任意通道荧光信号，及与透射光通道合并，每个通道可任意调节亮度、对比度、伽马、增益等；

11.7、软件功能:支持手动曝光、自动曝光、区域曝光；支持JPG、PNG、BMP、RAW图像格式；

11.8、图文处理工作站：cpu：i7以上；操作系统：windows10 64位以上；内存：≥8G；显示器：≥23英寸，硬盘：≥1T。

#### 8-4	十人共揽显微镜

一、技术参数

1、主机

1.1、光学系统：无限远复消色差校正光学系统，齐焦距离≥45mm

1.2、具有明场观察功能,简易偏光观察方式，满足10人镜下同时观察

1.3、照明装置：日光型LED照明，使用寿命不低于600000小时补充亮、度色温。

1.3.1、内置复眼照明光学系统。

1.4、滤色片组：内置ND8、ND32、NCB11滤光镜

1.5、快捷拍摄按钮：主机机身自带快捷拍摄按钮，无需外接。

2、聚光镜：摆动式聚光镜2-100X，适用于2X－100X物镜

3、物镜转盘：≥6孔，带简易偏光插槽

4、调焦：多功能调焦，粗调扭矩可调，微调焦精度≤0.1mm

4.1、微调装置：左右手微调旋钮可互换，调焦行程≥28mm

5、载物台：抗氧化表面，耐酸碱腐蚀抗磨损，大小≥150mm×240mm

5.1、行程：X轴≥75mm；Y轴≥50mm

6、水平X-Y移动把手：左右手可选，操作高度可调，调节高度≥2cm，扭矩可调

▲7、三目观察镜筒：支持视野数不小于24mm

7.1、目镜：防霉型大视野目镜10X，视野为≥22mm,双目屈光度可调节

7.2、配备偏光装置：起偏器和检偏器

8、物镜系统

8.1、高级平场消色差物镜2倍（N.A.≥0.06，W.D.≥7.5mm）

8.2、高级平场半复消色差物镜4倍（N.A.≥0.13，W.D.≥15mm）

8.3、高级平场半复消色差物镜10倍（N.A.≥0.30，W.D.≥15mm）

8.4、高级平场半复消色差物镜20倍（N.A.≥0.50, W.D.≥2mm）

8.5、高级平场半复消色差物镜40倍（N.A.≥0.75，W.D.≥0.6mm）

8.6、高级平场消色差物镜100倍油镜（N.A.≥1.25，W.D.≥0.2mm）

9、共览部分：

9.1、共览图像：十人共览装置是并列成直线型，每个观察口可保持亮度高度均一

9.2、共览指针：主观察者位置，装置LED指示针可360°旋转，且红、绿两种颜色可随意改变，指针亮度可调；能够进行灵活自由的移动，确保准确定位

9.3、共览支撑结构：采用大底座支撑结构；每个立柱都带关节调节装置，自动适应支撑桌面的水平变化，确保系统光路稳定。

9.4、升级功能：主机后期可升级，电动装置（物镜转盘、荧光转盘）；暗场、相差、简易偏光、荧光等观察方式。

10、图像采集系统：

10.1、传感器：1英寸CMOS彩色芯片

10.2、物理像素：≥2000万像素

10.3、制冷温度：-10℃-室温25℃

10.4、曝光时间：3us-60min

10.5、帧速：14fps@5472 x 3648、53fps@2736x1824

10.6、数据接口：USB3.0高速数据接口

10.7、图文处理工作站：cpu：i7以上；操作系统：windows10 64位以上；内存：≥8G；显示器：≥23英寸；硬盘：≥1T；光驱：16倍速DVD+/-RW,显卡2G独立显卡；≥65英寸高清显示器，且可实现一键投屏幕。

#### 8-5	生物安全柜

一、技术参数

1、气体循环方式和洁净等级循环方式：70%循环，30%外排.洁净等级:10级

2、前窗玻璃门手拉式

3、过滤器级别过滤效率:排风HEPA@0.3цm≥99.995%，送风ULPA@0.12цm≥99.9995%

4、下降风速: 0.32±0.015m/s

5、工作窗口吸入风速: 0.62±0.015m/s

6、噪声: ≤65dB(A)

7、振动半峰值: ≤1.1цm

8、电源: AC220V，50Hz

9、人员防护:

9.1撞击式采样器:菌落总数≤5CFU/次

9.2狭缝式采样器:菌落总数≤3CFU/次

9.3受试产品防护:菌落总数≤3CFU/每次

9.4交叉感染防护:菌落总数≤1CFU/每次

10、最大功率:≤1.5kw含备用插座

11、重量:≤275kg

12、荧光灯规格:36W

13、紫外灯规格:30W

14、光照度:≥900Lu×

15、排风管口径:DN190

16、出风方向:左出、右出、顶出

17、外形尺寸（长x宽x高）:≤1360×790×2200mm

18、内部尺寸（长x宽x高）:≥1160×610×680mm

19、前窗玻璃无底框设计:方便清擦，不宜积存微生物病毒等，支撑脚具有足够的钢度，无裸露的螺纹，能调节安全柜的水平度和稳定性。

20、均流板不能添加附着物:均流板上没有阻挡气流的附着物，安全柜工作台面中心加载25kg压力后，工作台面不产生永久变形。

21、前窗玻璃手拉式开启:前窗玻璃手拉式开启，以保证断电时能及时关门防护. （不得使用电控，电控停电时不能关门）

22、显示

22.1实时数字式显示过滤器剩余寿命

22.2过滤器剩余寿命不足10%时，声光报警提示联系更换

22.3实时数字式显示静压箱内正压

22.4实时数字式显示负压通道内负压

23、产品执行标准:按照国家YY0569-2005标准生产和测试，通过国家强制性标准

24、可预约紫外灯灭菌：

24.1实验后灭菌机器自动关闭，人员无需等待

24.2人员可预约下次使用时间，下次使用时不许再次灭菌可直接实验

二、基本配置：

1、风机：1台

- 2、送风过滤器：1个

3、排风过滤器：1个

4、LED灯管：1支

- 5、荧光灯管：2支

- 6、紫外灯管：1支

7、气压传感器：2只

#### 8-6	16孔磁力架

一、技术参数

1、适用于16个标准1.5-2ml离心管，每侧可使用8个。

2、工作体积范围：10–2,000 µL。

3、试管架的中心轴应确保所有试管具有相同的涡旋混合效果。

4、能够进行有效的分离。

5、磁力架与手掌形状相配，可确保操作姿势的舒适度。

6、可以快速地将顶部的管架从磁力架基座上移出，用于重悬、涡旋、旋转或手动震荡样品。

二、基本配置

1、磁力架：1支，16孔。

#### 8-7	真空浓缩仪

1、液晶控制面板，微电脑控制。

2、设定参数、运行参数同时显示。

3、内置式真空延迟功能，在转速达到预设值后抽真空。

4、免维护感应电机，电磁驱动离心系统，噪声小，免维护。

5、样品腔控温范围：室温-70℃控温。

6、指针式真空压力表，灵敏稳定。

7、温控快捷键设计：室温、30℃、45℃、60℃多种设定。

8、电磁驱动系统，单次浓缩≥130支1.5ml离心管。

9、防腐蚀：304不锈钢腔体，特氟龙涂层，玻璃视窗，防腐蚀真空控制阀。

10、减压阀自动真空释放，操作简便安全，具备自动开关功能。

11、转速：≥1800rpm

12、最大离心力：390×g。

13、定时范围：0-9999min可调。

14、转子配置：单层≥65x1.5ml角转子

15、具备防腐蚀隔膜真空泵：

16、与气体接触部位采用四氟乙烯PTFE材料，抗化学腐蚀

17、电机功率：≤180w

18、转速（rpm）：≥1300

19、极限压力（mbar）：≥7

20、最大抽气速率（L/min）：≥28L

#### 8-8	摊烤片一体机

一、技术参数

1、采用全电脑自动控制程序

2、纯绿数码显示模块，所有工作状态参数实时显示

3、采用测温集成块

4、可预设每周任意时间开关机，可整机定时，可摊片、烤片分别定时

5、具有断电记忆、来电自启动功能

6、锯齿状烤片台面，易放易取

7、黑色材料烤片台，耐腐抗磨

8、摊片控温范围：室温-70℃

9、烤片控温范围：室温-100℃

10、控制精度：≤±2℃

11、摊片锅尺寸：≥210×170×55 mm

12、烤片台尺寸：≥250×108 mm，50玻片

13、电源：AC 100-240V，50Hz

14、整机尺寸：≤460×310×135 mm

二、基本配置

1、摊烤片机主机：1台

2、电源线：1付

#### 8-9	核酸电泳系统

一、技术参数

（一）、电泳仪电源

1、用途：适用于常规水平、垂直、醋酸纤维膜、印记转移等电泳实验。

2、技术要求：

2.1、输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）

2.2、输出范围：3～300V、1～400mA、1～120W

2.3、分 辨 率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W）

2.4、定时范围：1分钟～99小时 59分钟

2.5、伏时范围：1~99999V-hr/增量1V-hr

2.6、显     示：带背光的LCD液晶屏，可同时显示预设值和实际输出值

2.7、输出插孔：4组

2.9、一次成型机壳，触摸按键，双核微处理器智能控制；

2.10、可编辑快捷键；

2.11、可存储≥100个电泳方法；

2.12、具有自动记忆、自动关断功能；

2.13、具有分步控制功能（可编辑≥10组，每组≥10个程序自动连接运行）；

2.14、具有暂停控制功能（含实时微调），暂停期间的调整不影响电泳仪的控制精度和稳定性；

2.15、具有标准、定时、付时、分步运行功能；

2.16、具有恒压、恒流、恒功率、误操作、故障等智能提示功能；

2.17、具有过载、空载、漏电等多项保护功能。

（二）、水平电泳槽

1、用途：适用于DNA的检测和分离，并且用于测试分子量

2、技术规格

2.1、凝胶面积（W×L，包括）：120×120、120×60、60×120、 60×60（mm）

2.2、样品通量：（1.5mm厚）1、2、3齿；（1.0mm厚）6、8、11、13、18、25齿

2.3、缓冲液容积：≥550（ml）

2.4、采用高透明度PC材料，一次注塑成型；

2.5、开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全；

2.6、配备专用制胶盒；

2.7、配备水平调节功能；

2.8、电极架可拆卸。

#### 8-10 紫外分光光度计

一、技术参数

▲1、测光方式：双检测器（提供有效的证明材料）

2、波长范围：190.0～1100.0nm

3、波长准确性：±0.5nm

4、波长重复性：≤0.3nm

5、光谱带宽：1.8nm

6、透射比范围：0～400％T

7、吸光度范围：-0.4～4 Abs

8、光度准确性：±0.3％T(NIST930滤色片)

9、光度重复性：≤0.15％T

10、浓度显示范围：0.000～9999(C)

11、杂散光：≤0.05%T(220nm NaI,360nm NaNO2)

12、漂移：±0.0002Abs/h(500nm,预热2h)

13、噪声：±0.0005Abs(500nm)

14、基线平直度：±0.001A(195-1090nm)

15、光源：氘灯&钨灯

16、色散元件：光栅,1200L/mm

17、检测器：硅光二极管（两个）

18、显示方式：平板显示，≥32GB存储空间，带TYPE-C转USB转接器

二、功能要求

1、双组份测试功能：通过测混合物两个波长的吸光度，得到两条方程，自动计算出两个组分各自的浓度；

2、具备标准曲线校正、系数输入法、OD值输入三种定量法；

3、可输入阙值，自动识别超范围的样品；

4、可自定义个性化测量方法；

5、扫描功能，除显示正常峰/谷外，还能添加自定义波长下的结果；

6、全面遵循GLM\GMP，不同用户有不同的操作权限，每条测试数据，均需显示测试时间、日期、编号等，方便溯源；

7、测试数据可导出，格式必须包含CSV和PDF，其他格式可选；

#### 8-11 微探针处理仪

一、技术参数

1、样本采集

1.1、取样器带有独立包装。

1.2、一次取样可以在后期同时检测三种主要阴道炎种类。

1.3、样本采集时不受阴道润滑剂、阴道冲洗、月经或者杀精剂等干扰。

2、样本处理

2.1、全自动化核酸杂交处理，包括自动洗涤，杂交，显色等过程。

2.2、每批次可处理≥6次样本，平均50分钟内出检测结果。

2.3、每份样本使用独立耗材。

2.4、设备无需分子生物学实验室环境要求。

3、检测结果

3.1、检测方法：核酸交杂方法。

3.2、可以同时检测三种阴道炎，包括外阴阴道念珠菌病，细菌性阴道病和滴虫性阴道炎。其中可检测的念珠菌属包括：白色念珠菌、光滑念珠菌、乳酒念珠菌、克柔念珠菌、近平滑念珠菌、热带念珠菌。

3.3、采用核酸杂交技术，不受 PH 值，各种酶反应相互干扰。

3.4、不合格检测可以进行提示。

3.5、对于分属 34 个不同微生物属的 88 中分离菌不会产生交叉反应。

#### 8-12 超纯水仪

一、技术参数：

1、原水要求：城市饮用自来水，水温范围5-45℃，水压范围1.0-4.0Kgf/cm2

- ▲2、纯水产量：≥30升/小时

- 3、超纯水产量：高达2.0L/min(水箱有水时)

- 4、UP超纯水指标：

4.1电阻率(25℃)：≥18.2MΩ.cm

4.2重金属离子：≤0.01ppb

4.3总有机碳TOC：≤3ppb

4.4细菌：≤0.01cfu/ml

4.5颗粒物(≥0.1μm)：≤1/ml

4.6邻苯二甲酸二乙酯（EDP）（µg/L）：未检出

4.7双酚A（µg/L）：未检出

- 5、RO反渗透水指标：

- 5.1离子截留率范围：97-99%（使用新RO膜时）

5.2有机物截留率：≥99%,当MW≥200道尔顿

5.3颗粒和细菌截留率：≥99%

- 6、出水口：2个：RO反渗透水1个、UP超纯水1个

- 7、尺寸：长×宽×高≤500×360×540mm

- 8、重量：≤25Kg

- 9、电源：AC100-240V、50Hz，功率：≤120W

- 10、工作条件：

- 10.1环境温度范围：5-45℃

- 10.2相对湿度范围：20-80%

二、功能要求：

- 1、≥5英寸彩色触摸屏，动画式菜单，指尖触控操作。

- 2、远程移动式独立取水器：

- 2.1、即时和定量2种取水模式

- 2.2 、≥2英寸彩色图形显示器，实时显示电阻率、水温、流速和取水量信息

- 2.3、高度可调，适合常规实验室玻璃器皿和塑料器具的取水

- 2.4、取水手柄可以灵活取下

- 2.5、系统自带循环管路

- 2.6、取水器远放置距离≥3米，取水手柄使用距离≥0.9米

- ▲3、源水、RO反渗透水、UP超纯水3路水质实时监控，无需取水即可查看水质

- 4、2路高精度定量(10-999999ml)、定质(0-18.25MΩ.cm)取水功能

- 5、PP、KDF、AC、RO、DI、UP、UV、TF耗材寿命可设定，显示已使用时间及用量，到期自动提醒更换.

- 6、缺水报警、水箱水满报警、源水、RO反渗透水、UP超纯水水质超标报警等自动检测报警功能

- 7、USB接口及存储卡，自动记录一年的运行数据，可设定时间范围通过USB接口进行完整的数据导出，整机符合 GLP

- 8、高强度全工程塑料机箱，符合GLP规范

- 9、独立的预处理单元设计，使用快速插拔的接头，易于更换

- 10、可拆解的一体化4柱式超纯化柱组，采用核子级树脂

- 11、超纯水循环系统，间断运行，保持系统的低细菌污染水平

- 12、超纯水全管路消毒功能，可手动执行循环消毒、取水口消毒、水箱补水、手动排污、停止消毒

- 13、全自动RO膜防垢冲洗功能，可设定冲洗间隔时间和持续时间，具有手动强制冲洗程序

- 14、工厂、客户二级密码，系统设置均由密码保护

- 15、系统时间设定功能，可设定年、月、日、时、分及定时待机(0-60Min)和定时关机(0-24Hour)

- 16、具备信息查询及数据管理功能，取水记录、水质水量、耗材用量及更换记录、即时报警、历史报警等信息

- 17、兼容压力水桶和液位水箱2 种纯水储存方式

- 18、模块化设计，预处理、RO及后续纯化单元均为独立结构

- 19、管路、接头均获NSF认证

- 20、预处理组件结合5μm PP 透明滤芯、KDF 复合滤芯、椰壳水洗级精密活性炭滤芯

- 21、复合KDF预滤柱1年不用更换

- 22、陶氏RO膜片的膜组件

- 23、双波长(185nm、254nm)UV紫外灯组件

- 24、0.45+0.1μmPES聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器

三、基本配置：

1、主机：1台

2、纯化柱：1套

3、5μmPP深层滤芯：1套

4、KDF复合滤芯：1套

5、精密活性炭滤芯：1套

6、200GPDRO膜：1套

7、有机物纯化柱：1套

8、双波长(185&254nm)紫外灯管：1套

9、4柱式超纯化柱(树脂) ：1套

10、(0.45+0.1)μm PES终端滤器：1套

11、R-DIS独立型远程移动式取水器；1套

12、自来水前置处理器;1套

13、附件包：1个

#### 8-13 核酸定量仪

一、技术参数：

1、用途：采用可对DNA、RNA或蛋白进行特异性定量的荧光染料，能够进行选择性定量，它可区分DNA、RNA、蛋白和游离核苷酸

2、仪器类型：台式荧光式核酸和蛋白定量仪

3、光源要求：蓝光最大约470 nm；红光最大约635 nm

4、激发光滤光片：蓝光430-495 nm；红光600-645 nm

5、发射光滤光片：蓝光510-580 nm；红光665-720 nm

6、检测器：二极管，测量范围300-1000 nm

7、校准类型：2或3个标准样品点

8、样品管类型：0.5 ml实时定量PCR聚丙烯管

9、预热时间：< 35秒

10、动态范围：≥5个数量级

11、处理时间：≤5秒/样品

12、数据存储：≥4 G容量，能够存储≥1000组数据 可拷贝

13、硬件：≥5寸电容式触摸屏

14、软件：≥7种语言可选，包括中文操作界面，内置下一代测序实验的质量控制程序，能与下一代测序联用，也可以作为单独的荧光计使用测量荧光值

15、具备wifi功能和验证程序

#### 8-14 漂烘仪

一、技术参数：

1、烘片箱可容纳≥3个常规染色架

2、烤片槽实际排列玻片≥60片，烤片槽间温度均匀无温差.

3、达到设定温度时间：＜15分钟

4、高亮LED数码显示屏,轻触键盘

5、摊片箱温度范围：室温～99℃可调，精度±1℃

6、烤片箱温度范围：室温～99℃可调，精度±1℃

7、烘片箱温度范围：室温～99℃可调，精度±1℃

#### 8-15 原位杂交仪

一、技术参数

1、全触摸屏操作控制

2、人性化的人机交互界面

3、支持变性、杂交及多点控制模式

4、具有大于等于120种自定义工作程序

5、实验过程实时显示

6、采用高精度温、湿度控制技术

7、温度与湿度不受玻片数量影响

8、温控范围: 室温+5°C ~ 99°C

9、温度设置范围: 35°C ~ 99°C

10、时间设置范围: 1min ~ 99h59min

11、温控精度: ≤±1°C

12、温度均匀性: ≤±1°C

13、加热时间: ≤2min

14、降温时间: ≤6min

15、最大样本量: 12片

#### 8-16 冰冻切片包埋机

一、技术参数：

1、蜡缸容量≥6升

2、包埋机控温范围：

2.1、储镊台：室温-85℃

2.2、熔蜡缸：室温-85℃

2.3、左保存盒：室温-85℃

2.4、右保存盒：室温-85℃

2.5、工作台：室温-85℃

2.6、流蜡管：室温-85℃

▲3、冷冻台温控模式控温范围≥－20℃，超制冷模式最低≥－28℃

4、控温精度：≤±1℃

5、小冷台温度：≤－5℃

6、保存盒尺寸≥240×160×55  mm

7、工作台尺寸≥540×93 mm

8、小冷台尺寸≥60×50 mm

9、冷冻台面尺寸≥315×380 mm

二、功能要求

1、采用OLED模块显示屏，任意角度都能清晰观察显示数据

2、工作状态图标显示，按键LED提示

3、采用测温集成块，PID7路独立控温

4、两种模式运行，手动模式即时启停，自动模式具有断电记忆来电自启动功能

5、分体化设计，包埋机、冷冻台、随意组合

6、加大左右盒，适用于各类脱水篮，内、外盒分离式设计

7、加大储镊台，可放置大小镊子，导流槽设计

8、宽大工作台设计，设有蜡块修复装置

9、配置万向金属软管放大镜，可调节

10、冷冻台采用原装压缩机，选用环保型无氟制冷剂

11、冷冻台具有超制冷模式和控温模式

12、采用半导体冷台

13、照明采用万向金属软管设计，可任意调节照明角度

14、采用阀调节蜡嘴流量，适合各种组织包埋处理

15、自动软接触开关、脚动开关双控流蜡设计

16、采用流蜡设计，自动出蜡

17、设有受控电源输出插口，实现冷冻台等其他设备与本机同时定时开关机控制

三、基础配置

1、包埋机主机：1台

2、冷冻台主机：1台

3、脚踏开关：1付

#### 8-17 病理切片数字扫描仪

一、技术参数：

1、一体化封闭式设计；

2、单次装载数量：单次装载≥12张玻片，全自动批量扫描。

3、扫描原理：采用面阵扫描；

4、物镜：≥2个，电动转换：

4.1、数值孔径≥0.8的20倍平场复消色差物镜;

4.2、数值孔径≥0.95的40倍平场复消色差物镜；

▲5、图像分辨率：（1）20倍物镜扫描，图像分辨率≤0.25μm/pixel；（2）40倍物镜扫描，图像分辨率≤0.13μm/pixel；

6、扫描区域：自动识别；也可人工设定；

7、扫描速度：图像分辨率≤0.25μm/pixel模式下，扫描15mm × 15mm的有效组织区域，所用时间≤90秒；

8、条码识别：可自动识别一维和二维码，自动根据条码信息命名切片；自动对玻片标识进行拍照，保存玻片信息；

9、可扫描玻片尺寸：26×76mm，厚度0.9-1.2mm

10、聚焦方式：自动对焦，自动寻找扫描样品；也可以手动设置

11、预留荧光接口，可升级≥9通道荧光扫描功能：

12、扫描控制工作站：≥6核处理器、≥64G内存、≥2TB硬盘；≥27寸液晶显示器（2560×1440）；不低于 win10专业版64位操作系统。

13、扫描控制软件：

13.1、扫描预览功能，扫描过程中，在显示器上可以看到扫描切片的编号，以及切片扫描的区域位置。

13.2、多层扫描功能：对于厚薄不均匀的切片，可进行多层分别保存扫描，即将切片多层扫描后，将每层的图像分别保存，可观察每一层的细胞形态。

13.3、多层融合扫描：对于厚薄不均匀的切片，可进行景深扩展扫描，即将切片多层扫描后，将每一层最清楚的图像区域融合为一层图像，提高图像质量。

13.4、图像色彩：可选线性校准、标准SRGB、类显微镜、自定义等多种色彩方案，用户可根据需要自行设置。

13.5、图像兼容TIFF，JPEG，PNG，BMP格式，进行无损压缩。

13.6、可设置自动识别切片上标记的范围，并自动对标记区域内的切片信息进行扫描。

13.7、切片预览具有自动去除盖玻片功能，扫描时避开盖玻片边缘区域避免无效的扫描。

13.8、具有选择框功能，设置选择框后只扫描选择框内的有效组织区域，合理避开切片上的标识标记等。

13.9、切片命名满足：人工输入、list导入、自动识别条形码三种模式。

14、图像浏览软件：

14.1、可进行1X、2X、5X、10X、20X、40X或无极缩放；

14.2、浏览历史记录：不同放大倍数的已浏览图像区域，可不同颜色区别显示。

14.3、同屏对比功能：可将不同染色的连续切片同屏浏览，一键对齐，可以同时控制这些图像进行操作，比如放大或者缩小，移动位置等。

14.4、切片堆积浏览：可将不同染色的连续切片堆积进行类Z轴浏览，用于共定位研究。

14.5、数码变焦功能：对Z-Stack扫描的切片，浏览软件具有对局部图像多层聚焦功能，可观察Z轴方向多个平面细胞形态。

14.6、图像标注功能：可以利用软件在图像上添加注释，便于教学。

14.7、自定义截图：可自定义设置截图尺寸、分辨率可设置≥600ppi。

14.8、三维浏览功能：对于多层扫描的切片，可构建三维模型进行缩放、旋转，对切片进行三维浏览。

14.9、计数功能：点击选择不同分组的目标，软件自动分别统计数量及比例。

14.10、DICOM截图：可将指定区域图像截图保存为DICOM图像格式。

15、用途：用于对组织、细胞的染色玻片标本进行全片扫描成像、分析、数字教学等。

#### 8-18 真空样本保存系统

一、技术参数：

▲1、样本真空后在4℃下可以保存≥72小时。

2、两种模式：真空保存或者真空保存+自动固定液灌注。

3、按照四种重量/固定液比率：1:1、1:2 、1:2.5、 1:3，保存样本。

4、样本承载重量10-5000g(+10g增重量）。

5、可选≥四种不同真空度。

6、具备温度监控系统：用于监测样本离体后的温度随时间变化情况。

7、滑动排风抽屉，能够容纳20L或5加仑的固定液。对于大容量操作，内置连接外部固定液桶。

8、全密闭转移和灌注福尔马林。

9、多种尺寸医用级别真空袋（可重复使用≥3次）、小瓶等配套配件用于封装不同尺寸样本。

10、可移除无连接密封棒，便于维护与清洗。

11、透明、高防腐性的聚甲基丙烯酸甲酯上盖便于观察处理过程。

12、三种不同级别的登录用户（维护—管理-用户）便于设备操作。

13、内置标签打印机，记录全部运行文件，自带黏性标签用于标识不同样本袋。

14、内置HEPA过滤器，确保操作环境的安全性。

15、免提或手持操作扫码器。

16、触屏图标驱动，软件包含：运行标识、比率、试剂管理、事件日志、样本重量、固定液重量等，USB端口可以直接导出相关数据。

#### 8-19 组织芯片制备仪

一、技术参数：

1、全自动组织芯片系统，钻孔、取样、注芯等操作均在计算机上设定后系统自动完成。

2、蜡块容量：可一次性装载≥5个蜡块，受体蜡块和供体蜡块可自由组合。

3、蜡块尺寸：标准蜡块（28x34mm），开放式耗材

4、不少于四种核芯和孔径尺寸：0.6、1、1.5、2mm

▲5、最大芯孔数：≥558 (0.6 mm)，≥286 (1 mm)，≥135 (1.5 mm)，≥84 (2 mm)

6、蜡块微阵列自定义设计：

6.1、钻孔行数和列数可选；

6.2、钻孔之间距离可选；

6.3、钻孔位置可选；

6.4、受体蜡块尺寸可选；

6.5、保存、加载、修改蜡块微阵列

7、供体蜡块识别：

7.1、内置数码摄像头实时显示；

7.2、内置摄像头自动对标签拍照；

7.3、自动读取一维和二维吗；

7.4、导入现有的XLS数据

8、供体蜡块成像：利用内置数码摄像头拍照，并保存在计算机中

▲9、PCR取样功能：设备内部预留专用位置，可放置≥4个小离心管，取样后可选择放入离心管用作PCR等分子生物学分析。

10、可自动测量蜡块高度，自动校正取样深度，防止钻头、取样管不必要的损伤。

11、供体蜡块取样点常规定位：系统内置数码摄像头，自动对蜡块拍照后在蜡块图像上标记取样点；

12、供体蜡块取样点精确定位：将供体蜡块预切的HE切片数字化切片扫描后，在数字切片上标记取样点，匹配后系统自动在蜡块对应位置取样。

13、冲孔取样方法：全自动，设备自动对选择的蜡块上的所有已标记取样点进行冲孔取样；

14、数据保存内容：（1）针对每个核芯唯一对应的ID；（2）供体蜡块名；（3）受体蜡块名；（4）分别由核芯ID和供体蜡块名组成的蜡块地图

15、图文处理工作站：CPU I4以上、≥32G内存、≥1TB硬盘、独立显卡、≥24寸高分辨率显示器，不低于64位Windows10操作系统。

#### 全自动特殊染色机

一、技术参数：

1、染色方式：浸染。

2、玻片架容量：≥12片。

3、试剂缸容量：≤80ml/缸。

4、站点数：≤30个，含1个清水缸及1个加热缸。

5、单步骤的染色时间设置：≥24小时，可满足部分需要过夜染色的特染。

6、加/卸载站点：加载点不小于3个，卸载点不小于3个，加卸载抽屉具有缓冲设计。

7、双机械臂

8、冰冻切片及病理特染

8.1、病理特染

8.1.1、不少于20套染色程序，同时可执行多套程序

8.1.2、单步骤的染色时间设置可调范围：1秒~24小时，可满足部分需要过夜染色的特染。

8.2、冰冻切片H-E染色

8.2.1、单轮染色时间：≤3分钟

8.2.2、可连续循环地染色

8.2.3、可直接放片子入待染缸内，在染缸内装好固定液，直接将切好的片子放进缸内即可上机染色，装载与固定一步到位

9、具备染色次数监控

带盖试剂缸：染色缸封闭设计。

10、显示系统：彩色触摸屏。

11、报警系统：具备故障报警系统。

12、自动脱蜡程序：具备加热缸，温度可控制，用于石蜡切片的烤片、脱蜡。

#### 8-21 漩涡混匀仪

一、技术参数：

1、电压：100~240V

2、频率：50/60Hz

3、功率：≤12W

4、振荡方式：圆周

5、周转直径：≥4.8mm

6、电机类型：直流无刷电机

▲8、转速范围：≥3000rpm

9、运行方式：点动

- 外壳防护等级：IP21

#### 8-22 全自动免疫组化染色系统

一、技术参数

1、设备用途：用于对石蜡组织、冰冻切片、细胞涂片进行免疫组化单重、双重及多重染色、EBER原位杂交。

2、设备功能：可实现烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染在内所有步骤在同一台机器全自动完成，无需人工干预。

3、孵育方式：抗体试剂孵育采用玻片水平放置的方式。

4、所有的染色组架、试剂组架处在同一个染色仓内，染色共用一组二抗试剂，无需另行加载同种试剂。

5、冲洗及试剂滴加采用侧面吸附的方式。

6、玻片容量：单次切片装载能力≥60片，满载运行一轮染色时间可控制在3小时以内。

7、玻片架≥6架，每架≥10个玻片位；每架可独立加/卸载，实现不间断运行。

8、机载≥5L辅助试剂桶、≥5L废液收集桶容量。

9、每个组架配备独立的冲洗探头，总数量≥6个

10、设备应用：可用于进行免疫组化单染、双染、多重荧光、快速冰冻，原位杂交、细胞双染等染色应用

11、采用固体液盖膜技术。

▲12、每个玻片位具备微控加热台，可独立控温。温控范围：室温——110℃。

13、每个玻片位可自主设置不同的抗原修复条件（包括修复液、修复温度、时间）。

14、提供试剂在线混匀功能：实现DAB、快红等试剂机器自动配制。试剂配制孔位≥12个；

15、脱蜡溶液为环保无害液体，DAB废液和无害废液分开收集。

16、全中文系统及操作软件：具备数据库可追溯监控，并支持LIS连接。

- 机械参数：加样针采用特氟龙包被，减少交叉污染；

#### 8-23 切片机

一、技术参数：

1、切片厚度：1-60μm

2、修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm

3、手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式

4、水平进样幅度：≥24mm

5、垂直样品行程：≥70mm

▲6、静音样品回缩：≥40μm

7、最大样品尺寸（L×H×W）：≥55×50×30mm

8、手轮为弹簧原理平衡系统

9、二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片

10、手轮可自定义顺时针及逆时针转动方向

11、带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本

12、废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能

13、具备储物盘功能

14、刀架带有护手，确保操作者安全

15、具备刀架三点锁定及侧向移动功能

16、手轮有2个独立的安全锁定系统

17、快速转换样本夹，可单手操作

#### 8-24 手动组织芯片取样枪

一、技术参数：

1、用途：手工制备孔径均匀，排列整齐的组织芯片蜡块
2、凿孔器和取样器的材料均为不锈钢材质
3、尺寸：≤40*30*110mm(WxDxH)
4、重量：≤160g 
5、采用同轴穿孔技术
6、取样器行程深度可调节
7、取样器的进样方式为旋转式
8、凿孔针取样针有多种选择：1.0 / 1.5 / 2.0/2.5mm
9、模具多种选择：40孔、70孔、150孔、170孔

- 第9包  采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-1 | 压力蒸汽灭菌器 | 6 | 60 | 360 | 否 | 9-2 全自动化学发光免疫分析仪 |
| 9-2 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 100 | 100 | 是 |  |
| 9-3 | 全自动生化免疫流水线 | 1 | 425 | 425 | 否 |  |
| 9-4 | 显微镜 | 15 | 3 | 45 | 否 |  |
| 9-5 | 荧光显微镜 | 3 | 15 | 45 | 否 |  |
| 9-6 | 显微镜 | 4 | 3 | 12 | 否 |  |
| 9-7 | 五人共览显微镜 | 2 | 16 | 32 | 否 |  |
| 9-8 | 显微图像工作站 | 3 | 10 | 30 | 否 |  |
| 9-9 | 倒置显微镜 | 3 | 8 | 24 | 否 |  |
| 9-10 | 生物显微镜 | 1 | 10 | 10 | 否 |  |
| 9-11 | 正置显微镜 | 1 | 28 | 28 | 否 |  |
| 9-12 | 荧光原位杂交系统 | 1 | 78 | 78 | 是 |  |
| 9-13 | 显微镜 | 1 | 3 | 3 | 否 |  |
| 9-14 | 血液分析流水线 | 1 | 100 | 100 | 否 |  |
| 9-15 | 液相色谱串联质谱检测系统 | 1 | 200 | 200 | 否 |  |
| 9-16 | 高效液相色谱串联质谱系统 | 1 | 280 | 280 | 是 |  |
| 9-17 | 微生物样品前处理系统 | 1 | 200 | 200 | 是 |  |
| 9-18 | 血脂颗粒检测仪 | 1 | 280 | 280 | 否 |  |
| 9-19 | 全自动染色体扫描仪 | 1 | 250 | 250 | 是 |  |
| 9-20 | 生物安全柜 | 8 | 5 | 40 | 否 |  |
| 9-21 | 生物安全柜 | 4 | 5 | 20 | 否 |  |
| 9-22 | 通风橱 | 5 | 2 | 10 | 否 |  |
| 9-23 | 骨髓医学图像工作站 | 2 | 10 | 20 | 否 |  |
| 9-24 | 漩涡混匀仪 | 13 | 0.05 | 0.65 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：接到采购人通知后60日内。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后，甲方向乙方支付合同款的50%，即¥       元（大写：            ）。货物全部到达甲方指定地点且财政资金到帐后，向乙方支付合同款的40%，即¥      元（大写：          ）。待设备验收入库使用满一年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：             ）；待设备验收入库使用满第二年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：            ）。因财政资金拨付等原因延迟支付或最终支付比例变化的，甲方不够成逾期付款或其他违约。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格或乙方未提供发票，则甲方有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

★6.如投标产品为进口产品投标人为产品代理商时，须提供有效的产品授权，如产品授权为多级授权须保证授权链完整合法有效，提供证明材料。

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按《医疗器械监督管理条例》办理医疗器械生产许可证或者办理备案。供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章），供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第9包

#### 9-1	压力蒸汽灭菌器

全自动高温高压蒸汽灭菌器1   数量：1台

一、技术参数

1、基本要求：对医院使用的器械、织物和容器等物品进行灭菌，符合GB8599、ISO/EN285及ASME标准，并提供相应认证文件
2、主机与蒸汽发生器一体式设计
3、容积：内舱容积≥890L
4、装载量：单台装载量≥15个标准灭菌篮筐，标准灭菌篮筐长度≥585mm,宽度≥395mm,深度≥195mm
5、工作原理：脉动预真空方式
6、程序设计：预设≥5个经验证的常用程序可直接选择使用，具备134℃器械敷料灭菌程序、121℃器械灭菌程序、BD试验程序、舱体测漏程序、重负载和特殊负载等程序
7、门的结构：双门、互锁功能，全自动滑动门，压缩空气驱动
8、腔体、管路、门的材质：AISI 316L不锈钢，腔体截面为矩形

9、真空泵：两级高效液环式真空泵
10、门封的密封驱动：采用蒸汽驱动密封                                                 11、空气过滤：具备高效空气过滤器，过滤微粒直径≥0.3µm，粒子的分离效率≥99.9%
12、保温性能：工作时门面温度≤45℃
13、工作噪音：≤70分贝，提供资料证明
14、工艺管线控制阀门：工艺管线均采用不锈钢制造，控制阀门均采用气动阀，所有的导向阀和活塞阀都以位置指示标记为标准
15、机器的校验性能：机器需要预留测试校验接口，用于连接压力传感器，温度传感器和压力表
16、操作面板：≥8英寸彩色液晶屏
▲17、内置蒸汽发生器：腔体下方内置原厂洁净蒸汽发生器，蒸汽发生器容积≤50L，厂家具有独立压力容器安装资质，非第三方安装
18、系统要求：控制系统与记录系统必须相互独立、采用两套独立的传感器，独立采样信号，符合EN 285:2009安全规范要求，灭菌输出记录上须有两个系统独立的数据                                                                                     19、故障报警：具备故障声音报警功能、自动故障诊断功能以及故障记录功能
20、数据储存：内置打印机，能自动记录灭菌过程参数

21、追溯信息端口免费开放

22、设备安装宽度：≤900mm,满足现有场地预留设备安装需求

23、腔体寿命：≥15年或30000次

24、灭菌器前面板上安装有蒸汽压力表和腔体压力表，可实时观察设备压力

25、软化水消耗量：≤500升/循环，提供资料证明

26、蒸汽消耗量：≤30kg/循环，提供资料证明

27、消毒产品卫生安全评价报告：在主管部门官网可查并提供查询结果截图                                                                                 28、附件配置所有附件带有原厂标志提供图片证明

二、基本配置要求

1、灭菌器主机：1台

2、装卸载车：3个

3、装卸载层架：2套

4、标准灭菌篮筐: 10个

5、备份安全阀: 3个

6、压力表: 4个

全自动高温高压蒸汽灭菌器2   数量：5台

一、技术参数：

1、基本要求：对医院使用的器械、织物和容器等物品进行灭菌，符合GB8599、ISO/EN285及ASME标准，并提供相应认证文件
2、加热方式：蒸汽加热
3、容积：内舱容积≥890L
4、装载量：单台装载量≥15个标准灭菌篮筐，标准灭菌篮筐长度≥585mm,宽度≥395mm,深度≥195mm
5、工作原理：脉动预真空方式
6、程序设计：预设≥5个经验证的常用程序可直接选择使用，具备134℃器械敷料灭菌程序、121℃器械灭菌程序、BD试验程序、舱体测漏程序、重负载和特殊负载等程序
7、门的结构：双门、互锁功能，全自动滑动门，压缩空气驱动
8、腔体、管路、门的材质：AISI 316L不锈钢，腔体截面为矩形

9、真空泵：两级高效液环式真空泵

10、门封的密封驱动：采用蒸汽驱动密封                                                 11、空气过滤：具备高效空气过滤器，过滤微粒直径≥0.3µm，粒子的分离效率≥99.9%
12、保温性能：工作时门面温度≤45℃
13、工作噪音：≤70分贝，提供资料证明
14、工艺管线控制阀门：工艺管线均采用不锈钢制造，控制阀门均采用气动阀，所有的导向阀和活塞阀都以位置指示标记为标准
15、机器的校验性能：机器需要预留测试校验接口，用于连接压力传感器，温度传感器和压力表
16、操作面板：≥8英寸彩色液晶屏
17、系统要求：控制系统与记录系统必须相互独立、采用两套独立的传感器，独立采样信号，符合EN 285:2009安全规范要求，灭菌输出记录上须有两个系统独立的数据                                                                                     18、故障报警：具备故障声音报警功能、自动故障诊断功能以及故障记录功能
19、数据储存：内置打印机，能自动记录灭菌过程参数

20、追溯信息端口免费开放

21、设备安装宽度：≤900mm,满足现有场地预留设备安装需求

22、腔体寿命：≥15年或30000次

23、灭菌器前面板上安装有蒸汽压力表和腔体压力表，可实时观察设备压力

24、软化水消耗量：≤500升/循环，提供资料证明

25、蒸汽消耗量：≤30kg/循环，提供资料证明

26、消毒产品卫生安全评价报告：在主管部门官网可查并提供查询结果截图                                                                                 27、附件配置所有附件带有原厂标志提供图片证明。

二、基本配置要求

1、灭菌器主机：5台

2、装卸载车：10个

3、全自动液压助力装卸载车：6套

4、装卸载层架：11套

5、标准灭菌篮筐：50个

6、备份压力表：20个

#### 9-2	全自动化学发光免疫分析仪

一、技术参数：

1、检测原理：采用直接化学发光或电化学发光方法检测。

▲2、检测速度：单模块检测速度≥280测试/小时/模块，总免疫检测速度≥1120测试/小时。

3、可开展项目	≥60项，至少包括：

3.1、肿瘤标志物（AFP、CA125、CA153、CA199、CA724、CEA、CYFRA21-1、PSA、FPSA、NSE、HE4、PIVKA II）、

3.2、激素（雌二醇、FSH、LH、孕酮、催乳素、睾酮、HCG、C肽、胰岛素、IGF-1）、

3.3、传染病（乙肝五项、丙肝抗体、艾滋抗原/抗体、梅毒）、

3.4、心肌标志物（CK-MB、肌红蛋白、BNP或proBNP、（高敏）肌钙蛋白T或I）、

3.5、骨标志物（25-羟基维生素D、骨钙素、β-胶原特殊序列、P1NP、甲状旁腺素等）

3.6、甲状腺功能（T3、T4、FT3、FT4、TSH、抗甲状腺球蛋白抗体、抗甲状腺过氧化物酶抗体）

4、加样系统：采用一次性吸头加样

5、样本检测量：项目平均样本检测需求量≤20ul。

6、试剂通道：单模块试剂位≥45个，总试剂位≥180个，均具备冷藏功能。

7、试剂装载：支持不停机的状态连续装载试剂盒及辅助耗材。

8、急诊快速结果：急诊心肌项目最短检测时间≤10min

9、定标方式：全部项目为两点定标。

10、连接方式及数量：采用模块化设计，单套设备最大可连接免疫模块数量≥4；具备系统拓展性，可根据实际需求连接不同功能的样本处理模块升级免疫流水线。

11、混匀方式：混匀方式采用无接触的涡轮混匀

12、样本类型：可检测血清、血浆、全血、其他体液标本。

13、样本位：单设备样本位≥350个

14、试剂稳定性：试剂在开盖上机后，保证在机稳定期≥90天

15、急诊优先：具有实时急诊样本插入功能

16、样本针：样本针具备凝块探测和页面探测功能

17、样本进样方式：采用架式进样

18、自动质控：质控品进行冷藏保存，实现在机自动质控

19、复查功能：具备样本自动复查功能

20、试剂盒操作便捷性：试剂盒无需预处理，即开即用

21、适用范围：适用于检验科标本的免疫项目的分析检测

22、产品资质：提供设备及相应模块的NMPA产品注册证，不属于医疗器械管理范畴内的提供管理部门的证明文件

#### 9-3	全自动生化免疫流水线

一、技术参数：

（一）、全自动样品处理系统（开放式）

1、样本处理系统模块化组合式设计，密闭式轨道，样本进入后封闭式管理。

2、进样区处理能力≥1500管/小时，同时装载样本量≥600管，可连续抽屉式和倾倒式散装等多种进样方式。

3、进样区可对异常样本或线下样本的出样及分选，可根据用户需要自定义样本区域。

4、可通过与各功能模块的实时通讯，对样本进行智能的路线规划从而保证样本获得最优的TAT。

5、进样单元可完成样本信息的获取，包括样本管的尺寸、样本管高度、条码识别及样本管是否需要离心等信息。

6、样本管条码激光自动识别技术。

7、进样区不仅服务于线上样本，线下样本也可在线分拣，并完成后续离心，去盖，归档等处理。

8、离心机总处理能力≥1000管/小时，具有低温自动平衡功能，离心参数可调可控。

9、去盖模块处理能力≥600管/小时，支持多种类型的样本管盖的去盖。

10、多重样本管盖检测功能，可选择性去盖，去盖方式为旋转式去盖，减压防止气溶胶喷溅。

11、加盖模块处理能力≥600管/小时，支持多种类型的样本管盖的加盖。

12、配备在线后处理模块，冷藏存储单元样本总容量≥10000管，连接数量可以升级到不少于4台在线存储模块。

13、储存冰箱具备自动复查，自动质控，自动丢弃等功能，支持样本一键调取，也可手动取出样本。

14、线下样本也可在线储存，并自动丢弃。

15、配备独立出样模块，处理能力≥750管/小时，容量≥400管。

16、支持异常样本及线下样本的出样及分选，分选区域可根据用户需求自定义。

17、要求主轨道运输采用双向≥3轨的轨道传输系统，支持样本返回及回转，提高样本的传输效率，缩短样本的传输时间。

18、磁动力轨道，全流程单管运输。

19、全电机驱动，无需空气压缩机。

▲20、要求样本处理系统为全开放仪器接口，可根据实验室需要在线连接不同品牌不同型号的分析仪器，可整合科室现有设备。并具有拓展性，满足实验室长期发展。

21、能够提供与自动化系统为同一品牌的独立的中文版中间体软件，并能够与医院现有LIS和HIS无缝对接。

22、具备自动审核功能，可自定义实验室审核规则；危急值管理功能；具备离线样本管理定位查找功能；具有样本TAT时间实时监控功能，及时提醒TAT超时样本。

23、可以结合在线冰箱完成自动质控、定时质控等功能。

（二）、全自动生化分析仪

1、用于肝功能、肾功能、胰腺功能、脂类、葡萄糖、、电解质等生化项目检测。

2、分析类型：终点法、速率法、固定时间法和间接离子选择电极法（ISE）等。

3、检测速度：单模块比色法速度≥2000测试/小时，在线比色法总速度≥8000测试/小时。

4、单个离子模块速度≥900测试/小时，在线总测试速度≥3600 测试/小时，各项电极可单独更换。

5、模块化组合，支持≥4模块级联拓展，提升检测通量。

6、单台仪器试剂通道数≥100个，具有冷藏功能，同时测试项目≥100项。

7、试剂最小总反应体积≤90ul，样本吸样量≤1.0µL（0.1µL步进）。

8、反应杯：永久性石英玻璃反应杯。

9、单台仪器可放置标本≥1000个，急诊位：≥20个，可插入急诊样品，即时测试。

10、样本轨道数量≥3条，包含常规样本轨道、急诊进样轨道、样本返回轨道。

11、孵育方式：干式孵育或恒温水浴，反应温度控制37±0.1℃。

12、样本类型：支持血清、血浆、全血、尿液、脑脊液及胸腹水等样本。

13、波长：波长范围可覆盖340-800nm，≥13个波长

14、软件：配套处理软件，操作系统基于Windows平台的图形化操作界面，可与Lis或His系统连接并可实现双向通信

（三）、全自动化学发光免疫分析仪-1

1、包含于心肌（高敏肌钙蛋白I），甲功，激素，肿瘤，贫血等常规项目检测，特殊检测项目：EPO、可溶性转铁蛋白、未结合雌三醇（UE3）、内因子抗体等。

2、反应原理：采用微粒子酶促化学发光法。

3、检测速度：单台检测速度≥400测试/小时。

4、单模块冷藏试剂位≥50个。试剂机上稳定期最长≥50天。

5、具备连续进样和急诊进样模式，轨道样品位≥100个，储存库样品位≥250个，合计样本位≥350个，可随时添加。具备样品冷藏功能，冷藏样品位：≥200个。

6、添加和卸载试剂样本：仪器运行时可任意添加和卸载试剂、样本。

7、添加冲洗液、反应管：仪器运行期间可任意添加冲洗液、反应管。

8、试剂：提供同品牌免疫试剂，也可使用部分第三方试剂。

9、试剂盒：多层覆膜覆盖，无需开盖，直接穿刺使用。

10、单模块探针：＞3个，具有血液凝块监测及纠正功能。

11、清洗方式：超声波清洗。

12、废品管理：实时监控，自动排废，机上试剂盒用完自动丢弃

13、具有在机自动重测及自动稀释等反射测试功能。

（四）、全自动化学发光免疫分析仪-2

1、检测原理：非酶参与的磁微粒直接化学发光技术。

2、配套检测≥110项，须具备包含：术前八项、ToRCH、肿标、甲功、性激素等常规测试项目。

3、特色项目：可检测AMH、17α-羟孕酮、PGI、PG II等项目。

4、拓展项目：需支持系统性红斑狼疮、抗磷脂综合征、自免肝、I型糖尿病、血管炎、类风湿关节炎等自免相关测试项目。

5、检测速度：单模块≥500测试/小时，总测速≥2000测试/小时。

6、模块化设计，支持≥4个模块级联拓展。

7、单模块在机冷藏试剂位≥40个，支持不停机更换试剂。

8、灵活搭配样本进样单元，最大样本位≥480个，支持原始管上机及随时加载。

9、首个出结果时间：≤12分钟。

10、单模块可一次性装载≥2000个反应杯，支持随时倾倒式装载，反应杯不足报警提醒功能。

11、加样系统具备液面、气泡、空吸、堵针检测及防撞功能。

12、无需一次性Tip头吸取样本。

13、携带污染率不高于0.1 PPM。

14、试剂盒内含配套校准品，无需额外购买，满足溯源要求。

#### 9-4	显微镜

一、技术参数

1、光学系统

1.1、无限远光学系统，齐焦距离≤45mm；

1.2、光学部件经过抗真菌处理；，提供抗真菌证明文件；

1.3、调焦：

1.3.1、具备扭矩调节装置；

1.3.2、调焦行程≥15mm，粗调≤45mm/圈，细调≤0.5mm/圈；

1.4、明场照明装置：

1.4.1、光源：LED，寿命≥25000h；功率≥3W；

1.4.2、色温：3200K±100K；

1.4.3、固定科勒照明；

1.4.4、具备光强指示功能；

2、载物台：

2.1、高抗磨损性圆角无槽载物台；

2.2、带控制手柄，行程≥75mm×40mm；

2.3、可读游标刻度；

2.4、单玻片样本夹；

3、观察镜筒：

3.1、双目镜筒，倾角：30°；

3.2、视场数≥20mm；

3.3、高眼点设计，目镜筒可360°自由旋转；

3.4、瞳距：48-75mm连续可调；

4、目镜：

4.1、10倍目镜，视场数≥20mm；

5、物镜：

5.1、配备10×、20×、40×、100×平场消色差物镜

5.2、10×物镜：NA≥0.25；W.D.≥6.5mm；

5.3、20×物镜：NA≥0.45；W.D.≥0.63mm；

5.4、40×物镜：NA≥0.65；W.D.≥0.60mm；

5.5、100×物镜：NA≥1.25；W.D.≥0.29mm；

6、物镜转换器：

6.1、物镜转盘≥4位，具有齐焦功能。

6.2、聚光镜：多功能非摆动聚光镜，NA≥0.9/1.25；；

7、工作条件

7.1、环境温度：10℃-40℃；

7.2、环境湿度：5%-75%；

8、用途：用于观察普通染色的切片；

#### 9-5	荧光显微镜

###### 荧光显微镜1    数量：1

一、技术参数：

1、光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，齐焦距离：≤45mm，可实现明场、荧光观察；

2、调节结构：

2.1、同轴粗微调焦机构，粗调一圈≤4mm，微调一圈≤0.4mm，最小刻度≤4μm；

2.2、内置免调节防下滑机构；

3、明场照明装置：

3.1、具备主动光强管理系统，可适用于所有物镜，可自动调节对应物镜和滤块位置的光强度；

3.2、内置透射光科勒照明器，可兼容DIC；

3.3、光源：LED，功率≥10W，使用寿命≥60000h，无需额外供电，观察方式。

4、载物台：

4.1、高抗磨损性圆角、无槽金属阳极化处理载物台；

4.2、载物台手柄松紧度可调；

4.3、具备玻片样品夹持器；

4.4、载物台高度可调节；

5、镜筒：

5.1、宽视野三目镜筒，视场数≥23mm；

5.2、倾角：30°；

5.3、目镜筒可360°自由旋转， 观察高度可调节行程≥40mm；

5.4、具有光闸功能，荧光观察时可屏蔽外界光进入目镜造成的干扰；

6、10倍目镜：

6.1、高眼点设计，视场数≥23mm；

7、物镜转换器

7.1、编码型物镜转换器≥6位，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度；

7.2、切换不同倍数镜头时，自动计算标尺。

8、物镜：

8.1、配备5×平场消色差荧光物镜、10×平场消色差荧光物镜、20×平场消色差荧光物镜、40×平场消色差荧光物镜、100×平场消色差荧光物镜；

8.2、5×荧光物镜：:NA≥0.15，W.D. ≥12.5mm；

8.3、10×荧光物镜：NA≥0.25，W.D. ≥6.5mm；

8.4、20×荧光物镜：NA≥0.45，W.D. ≥0.63mm；

8.5、40×荧光物镜：NA≥0.65，W.D. ≥0.60mm；

8.6、100×荧光物镜：NA≥1.25，W.D. ≥0.29mm；

9、聚光镜：

9.1、非摆动式聚光镜，NA≥0.9/1.25；

9.2、在5×物镜观察下，无需摆动操作；

9.3、带科勒照明调整后锁定装置；

10、具备绿色环保防霉技术。

11、样品空间：0~110mm连续可调；

12、当显微镜在空闲1段时间后会自动进入待机状态；

13、机身集成快速拍摄图像按钮；

14、荧光官差

14.1、复消色差荧光光路。

14.2、荧光光源：LED光源，光强可调，使用寿命≥2000h；

15、工作条件：

15.1、电源：AC 220V10%，50Hz2%；

15.2、环境温度：10℃-40℃

16、用途：可观察普通染色、荧光标记切片，适合染色切片观察；

###### 荧光显微镜2   数量：1

一、技术参数

1、荧光激发光光源

1.1、光源：LED光源，无衰减输出≥50,000h；

1.2、激发光波长范围：460－490nm；

1.3、具备光强衰退指示器，可声音报警；

2、透射光源

2.1、光源：卤素灯，平均使用时长≥1000h，功率≤30W

2.2、光强可连续调节，最大光通量：≥280lm；

3、光学系统

3.1、光学系统：无限远反差与色差校正系统

2、物镜转换器≥4位，可同时装载4个物镜；

3、物镜：

3.1、配置：10×、20×、40×、100×平场消色差物镜；

3.2、10×物镜：NA≥0.25，W.D. ≥6.5mm；

3.3、20×物镜：NA≥0.45，W.D. ≥0.63mm；

3.4、40×物镜： NA≥0.65，W.D. ≥0.60mm；

3.5、100×物镜：NA≥1.25，W.D. ≥0.29mm；

4、10×目镜：

4.1、最大视场数≥20；

5、镜筒:

5.1、双目镜筒，倾角：30°；

5.2、瞳孔间距调节范围：48-75mm,

5.2、高度调节范围：380-415mm；

6、透射滤片：515 nm±5nm；

7、载物台：

7.1、粗调焦驱动：≤45mm/rev；细调焦驱动：≤0.5mm/rev；

7.2、总升距：≥15mm；

8、摄像系统

8.1、彩色图像传感器≥1/2英寸;

8.2、分辨率≥2048×1500，色深≥10bit；

8.3、具备自动/手动白平衡功能；

9、工作站：

9.1、CPU：i7或以上性能；

9.2、内存：≥8G；固态硬盘≥256；

9.3、显示器分辨率：≥1920×1080

9.4、图文输出工具：1台；

10、软件系统

10.1、具备镜下荧光图像实时显示功能，包括ANA、ANCA、dsDNA、呼吸道病原体、梅毒螺旋体、PLA2R、大疱病、AKA等荧光项目；

10.2、具备多路图像并行处理功能；

10.3、具备普通拍摄和高分辨率拍摄功能；

10.3、具备报告管理功能，可按时间和病人分类，可查看同一病人的全部病例信息；

10.4、具备多种基于照片的标记批注方式；

10.5、ANA荧光核型专家系统：

▲10.5.1、具备ANA荧光模型的数据库；

10.5.2、在判读或打印报告时选择某一荧光模型，从屏幕阅读该模型的诊断方法和临床意义，并可直接将其添加至报告

10.6、可与LIS相连，生成图文报告；

###### 荧光显微镜3   数量：1

一、技术参数：

1、光学系统：

1.1、无限远色差反差双重校正光学系统，齐焦距离：45mm；

2、所有光学部件（包括物镜，目镜，透镜，棱镜）均具有抗反射和抗真菌涂层；

3、镜筒

3.1、三目镜筒，倾角：30°；

3.2、视场数≥23mm；

3.3、目镜筒可360°自由旋转，可上下自由翻转

3.4、观察高度调节行程≥40mm；

3.6、瞳距调节范围：50-75mm；

4、10×目镜

4.1、高眼点设计；

4.2、视场数≥23mm；

5、编码型物镜转换器≥5位，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。

6、物镜：

6.1、配备5×、10×、20×、40×平场消色差物镜和100×平场消色差油镜；

6.2、5×物镜：NA≥0.12，W.D.≥12.5mm；

6.3、10×物镜：NA≥0.25，W.D.≥17.5mm；

6.4、20×物镜：NA≥0.45，W.D.≥1.03mm；

6.5、40×物镜：NA≥0.65，W.D.≥0.66mm；

6.6、100×油镜：NA≥1.25，W.D.≥0.27mm；

7、聚光镜：

7.1、非摆动式多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25，在5x物镜观察下，无需摆动操作；

7.2、具备科勒照明调整后锁定装置。

8、同轴粗微调焦机构：

8.1、调焦范围≥15mm；

8.2、粗调一圈≤4mm；

8.3、微调一圈≤0.4mm，最小刻度≤4μm；

9、明场照明装置：

9.1、具备主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜和滤块的光强；

9.2、内置透射光科勒照明器；

9.3、光源：LED，功率≥10W，使用寿命≥60000h；

9.4、显色指数≥95；

9.5、具备节能模式，显微镜在空闲一段时间后自动进入待机状态；

10、荧光照明

10.1、内置编码型LED三色荧光激发光源，可瞬间开启或关闭，无须预热或冷却；

10.2、每个LED 光源可独立调节光强，并可利用编码功能记忆对应物镜和激发块位置的激发光强度值；

10.3、编码型荧光激发块转盘：≥4孔，复消色差荧光光路

10.4、具备红、蓝、绿三组滤色块；

10.5、紫外激发波长：365nm，带宽：≤50；分色：395nm±5nm；发射波长：445nm，带宽：≤50nm

10.6、蓝光激发波长：475nm，带宽：≤40nm；分色：500nm±5nm，发射波长：530nm，带宽：≤50nm

10.7、绿光激发波长：546nm，带宽≤12nm；分色：560nm±5nm，发射波长575-640nm之间；

11、机身集成透射光、反射光电动光闸，可一键切换荧光及透射光观察方式，切换到荧光时，透射光光闸自动关闭。

12、载物台：

12.1、载物台无暴露齿条；

12.2、载物台手柄松紧度可调；

12.3、具备单手操作的双玻片样品夹；

13、机身集成快速拍摄图像按钮；

#### 9-6	显微镜

一、技术参数：

1、显微镜具有明场，暗场等观察方式；

2、光学系统：

2.1、无限远光学系统，齐焦距离≤45mm；

2.2、光学部件经过抗真菌处理，提供抗真菌证明文件；

3、调焦：

3.1、扭矩调节装置；

3.2、调焦行程≥15mm；

3.3、粗调≤45mm/圈，细调≤0.5mm/圈；

4、明场照明装置：

4.1、全科勒照明，双透射光光源；

4.2、光源1：LED，功率≥3W，色温5600K±200K，寿命≥35000h；

4.3、光源2：卤素灯，功率≥30W；

4.4、具有光强管理功能，可记忆每颗物镜的光强；

4.5、具备节能模式，长时间未操作，自动进入睡眠状态；

4.6、具备光强指示功能；

5、载物台：

5.1、抗磨损圆角无槽载物台，带控制手柄；

5.2、行程≥75mm×50mm

5.3、具备可读游标刻度、双玻片样本夹；

6、观察镜筒：

6.1、三目照相镜筒，50:50分光；

6.2、倾角：25°±3°，高眼点设计；

6.3、目镜筒可360度自由旋转

6.4、观察高度调节范围：370mm-410mm；

6.5、瞳距调节范围：48-75mm，连续可调；

7、10×目镜：

7.1、视场数≥22mm；

8、物镜：

8.1、配备4×、10×、40×、100×平场消色差物镜各1个

8.2、4×物镜：NA≥0.1；W.D.≥30.7mm；

8.3、10×物镜：NA≥0.25；W.D.≥17.5mm；

8.4、40×物镜：NA≥0.65；W.D.≥0.66mm；

8.5、100×物镜：NA≥1.25；W.D.≥0.27mm；

9、物镜转换器：≥物镜转盘5位，具有齐焦功能；

10、聚光镜：率多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25；在4×物镜观察下，无需摆动操作。

11、工作条件

11.1、环境温度：10℃-40℃；

11.2、环境湿度：5%-85%；

12、用途：可观察普通染色的切片

#### 9-7	五人共览显微镜

一、技术参数：

（一）、显微镜主机部分：

1、光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，齐焦距离≤45mm，所有光学部件（包括物镜，目镜，透镜，棱镜）均具有抗反射和抗真菌涂层；

2、同轴粗微调焦机构：

2.1、调焦范围≥15mm；

2.2、粗调一圈≤4mm；

2.3、微调一圈≤0.4mm，最小刻度≤4μm；

3、明场照明装置：

3.1、主动光强管理系统，可自动调节对应物镜和滤块的光强；

3.2、内置透射光科勒照明器；

3.3、光源：LED，显色指数＞95，功率≥10W，使用寿命≥60000h；

3.4、具备节能模式，显微镜空闲一段时间后，自动进入待机状态；

4、镜筒

4.1、三目镜筒，倾角：30°；

4.2、视场数≥23mm；

4.3、目镜筒可360°自由旋转，上下自由翻转；

4.4、观察高度调节行程≥40mm；

4.5、瞳距调节范围：50-75mm可调；

5、10×目镜；

5.1、高眼点设计，视场数≥23mm；

6、编码型物镜转换器≥5位，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度；切换不同倍数镜头时，自动计算标尺；

7、物镜：

7.1、配置：5×、10×、20×、40×、100×平场消色差物镜

7.2、5×物镜：NA≥0.15，W.D. ≥12mm；

7.3、10×物镜：NA≥0.25，W.D. ≥6.5mm；

7.4、20×物镜：NA≥0.45，W.D. ≥0.63mm；

7.5、40×物镜：NA≥0.65，W.D. ≥0.6.mm；

7.6、100×物镜：NA≥1.25，W.D. ≥0.29mm；

8、聚光镜：

8.1、非摆动式多功能聚光镜，NA≥0.9/1.25；

8.2、具备科勒照明调整后锁定装置。

9、载物台：

9.1、载物台无暴露齿条；

9.2、载物台手柄松紧度可调

9.3、具备可单手操作的双玻片样品夹；

10、机身具备拍摄图像按钮，可快速拍摄图像或视频。

（二）、多人共览部分：

1、可≥5人同时观察；

2、所有端口图像方向完全一致，每个示教头观察者看到的图像都和主机图像一致；

3、指示装置：配备红、白、绿三色反射光光标指针，指针亮度可调、指针可

4、共览分光：单层左右水平分光；

5、共览支撑结构：

5.1、采用双侧支撑结构，每一个观察者的目镜筒对应一个支撑立柱；

5.2、每个立柱具备球窝关节，自动适应支撑桌面的水平变化；

6、工作条件：

6.1、电源：AC 220V±10%,50Hz±2%；

6.2、环境温度：10℃-40℃；

7、主要用途：可观察普通染色切片、标记切片；

#### 9-8	显微图像工作站

一、技术参数：

1、观察方法：至少包括明场、暗场、偏光、相差、荧光

2、光学系统：

2.1、无限远色差反差双重校正光学系统，齐焦距离：≤45mm；

2.2、调焦

2.2.1、具备同轴粗、微调调焦结构；

2.2.2、调焦范围≥15mm；

2.2.3、粗调一圈行程≤4mm；

2.2.4、微调一圈行程≤0.4mm，最小刻度≤4μm。

2.3、明场照明装置

2.3.1、具备主动光强管理系统，适用于所有物镜，可自动调节对应物镜和滤块位置的光强度。

2.3.2、内置透射光科勒照明器；

2.3.3、光源：LED，功率≥10W，使用寿命≥60000h；

2.3.4、无需额外供电，可兼容DIC观察方式；

2.3.5、具备科勒照明调整后锁定装置；

2.3.6、具备节能功能，长时间补工作可自动进入待机状态；

3、载物台：

3.1、载物台手柄松紧度、高度可调；

3.2、具备玻片样品夹持器。

4、镜筒：

4.1、三目镜筒，视场数≥23mm；

4.2、倾角：30度；

4.3、目镜筒可360°自由旋转，观察高度调节行程≥40mm.

5、10×目镜：

5.1、高眼点设计，视场数≥23mm

5.2、双目屈光度可调。

6、物镜转换器

6.1、编码型物镜转换器≥5位，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度；

6.2、切换不同倍数镜头时，自动计算标尺；

7、物镜：

7.1、配置5×、10×、20×、40×、100×平场消色差物镜各1个；

7.2、5×物镜： NA≥0.15，W.D.≥12mm；

7.3、10×物镜： NA≥0.25，W.D.≥6.5mm；

7.4、20×物镜： NA≥0.45，W.D.≥0.63mm；

7.5、40×物镜： NA≥0.65，W.D.≥0.60mm；

7.6、100×物镜： NA≥1.25，W.D.≥0.29mm；

8、聚光镜：多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。在5×物镜观察下，无需摆动操作； 9、机身具备快速拍摄图像按钮≥2个；

10、成像系统：

10.1、彩色智能相机，感光芯片尺寸≥1/2.1英寸，物理像素≥830万；

10.2、输出分辨率：≥3840×2160；

10.3、像素尺寸：≤1.85μm x 1.85μm；

▲10.4、拍摄速度：≥30幅/秒@分辨率3840×2160）；

10.5、增益：1-22x可调；

10.6、具备HDMI、USB3.0、Ethernet、Micro-D等数据传输接口；

10.7、可利用Wi-Fi连接控制相机拍照。

10. 8、相机具备图像采集系统，可利用HDMI直接连接显示器进行图像采集，数据直接存储至USB设备，无需额外配备电脑；

10.9、相机具备主动降噪、主动锐化功能并可进行HDR模式采集；

11、工作条件

11.1、电源：AC 220V10%，50Hz2%；

11.2、环境温度：10℃-40℃；

11.3、可连续稳定运行；

12、设备用途：用于观察普通染色、荧光标记切片；

#### 9-9	倒置显微镜

一、技术参数：

1、光学系统：

1.1、无限远光学系统，齐焦距离≤45mm；

1.2、调焦：

1.2.1、具备扭矩调节装置；

1.2.2、调焦行程≥15mm。

1.3、明场照明装置：

1.3.1、内置透射光科勒照明器

1.3.2、光源：卤素灯，功率≥30W；

1.3.3、长时间不使用自动进入待机状态，可一键唤醒；

2、载物台：

2.1、抗磨损性圆角、无槽设计台面；

2.2、尺寸≥200×235mm；

2.3、具备控制手柄，行程≥105×72mm。

3、镜筒

3.1、三目镜筒，视场数≥20mm；

3.2、倾角：45°±5°；高眼点设计；

3.3、目镜筒可360°自由旋转；

3.4、观察高度调节行程≥35mm

4、物镜：

5.1、配备4×、10×、20×、40×平场消色差物镜各1个

5.2、4×物镜：NA≥0.1；W.D.≥30.7mm；

5.3、10×物镜：NA≥0.25；W.D.≥17.5mm；

5.4、20×物镜：NA≥0.45；W.D.≥4.6mm；

5.5、40×物镜：NA≥0.65；W.D.≥0.66mm；

6、物镜转盘：≥4位，具备物镜自动识别功能；

7、聚光镜：NA≥0.3，W.D.≥72mm

8、相机

8.1、彩色传感器尺寸≥1/2.5英寸

8.2、像素≥500万；

#### 9-10	生物显微镜

一、技术规格：

（一）、显微镜主机部分：

1、光学系统：IC2S无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。可实现观察方法：明场、暗场、偏光。

2、同轴粗微调焦机构，调焦范围15mm，粗调一圈4mm，微调一圈0.4mm及最小4μm的刻度。

3、明场照明装置：主动光强管理系统。内置透射光科勒照明器， LED光源，功率10W，≥60000小时使用寿命，无需额外供电。

4、载物台：手柄松紧度高度可调，玻片样品夹持器。

5、超宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转，实现40mm观察高度调节。

6、10倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm，双目屈光度可调。

7、5位编码型物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。同时，切换不同倍数镜头时，自动计算标尺。

8、物镜

新型平场消色差物镜 2.5×， 数值孔径：NA≥0.07；

新型平场消色差物镜 5×， 数值孔径：NA≥0.15；

新型平场消色差物镜 10×，数值孔径：NA≥0.25;

新型平场消色差物镜 20×，数值孔径：NA≥0.45;

新型平场消色差物镜 40×，数值孔径：NA≥0.65；

9、聚光镜：多功能消色差消球差聚光镜NA≥0.9，支持明场、暗场、偏光等观察方式。

10、偏光装置：可移动调节的起偏器；360度可调检偏器；λ补偿片。

11、可自动进入待机状态。

12、机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可快速获取图像或视频信息。

13、用途：可观察普通染色标记切片，适合染色切片观察等广泛生命科学领域的研究。

（二）、成像系统：

1、彩色CMOS芯片尺寸≥1/2.1英寸

▲2、物理像素≥830万，Ultra HD(4K)，像素点大小≤1.85 μm x 1.85 μm

3、拍摄速度≥30幅/秒（分辨率3840 x 2160）

4、1-22x增益可调.

5、可通过显微镜机身或单独电源供电两种方式可供选择

6、HDMI、USB3.0 、Type C、Ethernet、Micro-D多种数据传输接口

7、相机可利用Wi-Fi进行连接控制相机拍照。

8、相机自带OSD图像采集系统，可利用HDMI直接连接显示器进行图像采集，数据直接存储至USB设备，无需额外配备电脑。

9、相机带有主动降噪、主动锐化功能并可进行HDR模式采集

10、显微图像工作站（不低于），windows10，i3处理器，内存≥8G，硬盘≥512G

#### 9-11	正置显微镜

一、技术参数：

（一）、显微镜主机部分：

1、光学系统：IC2S无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。可实现观察方法：明场、暗场、偏光。

2、同轴粗微调焦机构，粗调一圈4mm，微调一圈0.4mm及最小4μm的刻度，内置免调节防下滑机构，不采用易损的外部松紧调节环。

3、明场照明装置：主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜位置的光强度。内置透射光科勒照明器，高亮度高演色性LED长寿命光源，功率10W，＞60000小时使用寿命，无需额外供电。

4、电动载物台：硬涂层，行程75mmX50毫米，最大速度100mm/ s ﹣分率：0.1um，重复精度：≤1um，运动精度：≤5um﹣承重：≥1kg

5、宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转，≥40mm观察高度调节。

6、10倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm，双目屈光度可调。

7、6位编码型物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。同时，切换不同倍数镜头时，自动计算标尺。

8、物镜：

新型平场消色差物镜 2.5×，数值孔径：NA≥0.07；

新型平场消色差物镜 5×，数值孔径：NA≥0.15；

增强型消色差物镜 10×，数值孔径：NA≥0.3;

全复消色差物镜 20×，数值孔径：NA≥0.8;

增强型消色差物镜 40×，数值孔径：NA≥0.75；

新型平场消色差物镜 100×，数值孔径：NA≥1.25；

9、聚光镜：多功能消色差消球差聚光镜NA≥0.9，支持明场、暗场、偏光等观察方式。

10、偏光装置：可移动调节的起偏器；360度可调检偏器；λ补偿片。

11、主机架上下分体，可加垫高模块。

12、样品空间： 0~110mm连续可调

13、可自动进入待机状态。

14、机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可快速获取图像或视频信息。

15、用途：可观察普通染色标记切片，适合染色切片观察等广泛生命科学领域的研究。

（二）、成像系统：

1、彩色CMOS芯片尺寸≥1/2.1英寸。

2、物理像素≥830万，Ultra HD(4K)，像素点大小≤1.85 μm x 1.85 μm。

3、拍摄速度≥30幅/秒（分辨率3840 x 2160）。

4、1-22x增益可调。

5、可通过显微镜机身或单独电源供电两种方式可供选择。

6、HDMI、USB3.0、 Type C、Ethernet/Micro-D多种数据传输接口。

7、相机可利用Wi-Fi进行连接控制相机拍照。

8、相机自带OSD图像采集系统，可利用HDMI直接连接显示器进行图像采集，无需额外配备电脑。

9、相机带有主动降噪、主动锐化功能并可进行HDR模式采集。

#### 9-12	荧光原位杂交系统

- 一、技术参数

（一）正置显微镜

1、光学系统：IC2S无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。

2、隔热，无震动观测，不受震动的影响，确保在长期使用过程中物镜转盘、载物台、聚光镜和Z轴调焦机构稳定无偏移。

3、调焦：电动Z轴，确保不同物镜使用时绝对齐焦，更换样品无需调焦；更换样品时，可一键载物台降低10cm，一键复位，可设置调焦上限。

4、针对FISH应用的复消色差荧光光路，实现不同激发光在视野内复消色差均匀激发。

5、6孔电动荧光转盘，荧光光陷阱和通道无漂移设计。

6、机身带多个可编程快捷按钮，其中按钮置于调焦轮外侧，实现人机操作。

- 7、明场照明装置：

- 7.1、内置科勒照明明场光源，使用寿命≥50000小时，带LED彩色标记亮度指示；

7.2、阵列式日光型LED光源，无闪烁，色温恒定5600K，转换物镜无需调整。

7.3、自动光强管理管理功能：记录每一颗物镜最佳观察亮度和照明视野，物镜切换时自动调节到最佳强度。

8、载物台：高抗磨损性圆角无槽阳极化处理覆盖层载物台，带控制手柄， ≥75x50mm；带通用样品夹

- 9、观察镜筒：

9.1、超宽视野目镜筒，视场数 ≥25mm，100：0/0：100分光;

9.2、目镜筒360度自由旋转，上下自由翻转。

- 10、目镜

- 10.1、10倍超宽视野目镜，视场数 ≥23mm。

- 10.2、双眼屈光度可调。

- 11、针对正置荧光显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜，满足普通明场和荧光2种观察方式

- 11.1、平场EC增加对比度萤石物镜 10×， 数值孔径：NA ≥0.30，工作距离 ≥5.2mm；

- 11.2、平场EC增加对比度萤石物镜 100×，数值孔径：NA ≥1.30，油镜，工作距离 ≥0.20mm；

- 12、物镜转换器：7位编码物镜转盘，一体化设计，国际标准的M27物镜接口，具有自动齐焦功能

- 13、聚光镜：聚光镜：平场消色差病理学专用聚光镜系统，工作距离 ≥1.2mm，N.A>=0.9；满足1.0-100X物镜观察。

- 14、荧光系统：

14.1、荧光光源：长寿命120W金属卤化物荧光光源，使用寿命可达2000       小时以上。无热效应液体光缆连接，光强可调

- 14.2、荧光滤色镜套：红蓝绿橙青远红六组滤色块

14.3、高速电动荧光激发块转盘：≥6孔，Light Trap光陷阱技术，消除杂散光

14.4、复消色差荧光光路，带1个内置电动光闸（速度60ms），使用显微镜机身按钮即可控制

- 15、FISH专用数码冷CCD除满足染色体的分析外，同时更适合微弱荧光的采集。

- 15.1、象元尺寸： ≥2/3英寸芯片,像素≥140 万, 分辨率≥1388x1040

- 15.2、模拟增益范围：1-16

- 15.3、曝光时间范围：1ms-270 s

- （二）、FISH分析系统：

- 1、操作界面对应于图片处理的每一步，软件自上而下的操作过程按钮。

- 2、可利用快捷键自动去除背景荧光。

- 3、可在单通道荧光或组合荧光下对图像进行分析。

- ▲4、具有增强和修改功能：自动或手动二值化控制、背景修正、自动背景杂质清除、局部放大，和阈度值处理。可进行文字及其他标签的注释。对图像也可进行修改、移动、复制、删除，灰度调整等。

- 5、以病人姓名或编号集成病人数据库，整合所有数据和图片库，方便进行回溯性研究。

- 6、详细的数据库信息检索功能，方便用户调阅、查找相关的病人文字及图片信息。

- 7、可自定义的用户诊断报告模版：全面的文档管理，保存原始的图像和全部的操作步骤，无限次可撤销任一操作。

- 8、图文处理工作站：windows10专业版以上，内存≥16G,硬盘≥2T。

（三）、其他

- 1、设备用途：用于荧光原位杂交图像采集、优化

- 2、工作条件

- 2.1、环境温度范围：10-45℃；

- 2.2、环境湿度：≤75%，35℃时。

#### 9-13	显微镜

一、技术参数

1、用途：该仪器主要用于观察组织形态和微生物

2、主机

2.1、光学系统：无限远消色差校正光学系统，齐焦距离≥45mm

2.2、照明具有明场观察功能

2.3、明场照明器：标准型或内置式柯勒照明

2.3.1、内置复眼照明系统

2.4、明场光源：led高亮度明场光源

2.5、光源指示器：机身具有环保光源指示器和LIM光强管理系统保证各个倍数物镜光强度一致，减少视觉疲劳

2.6、滤色片：支持2个45mm直径滤色片安装，标配蓝色滤色片

2.7、聚光镜：阿贝聚光镜，标有对应物镜数值孔径的数字刻度，可垂直和居中调节

3、物镜转盘：5孔位物镜转盘，可配置4x，10x，40x，100x物镜

4、调焦：调焦行程：上方2 mm/下方13 mm，粗调：每转37.7mm，微调：每转0.2mm，最小读数：2µm

5、载物台：抗氧化表面，耐酸碱腐蚀抗磨损，行程：≥76(X)x52(Y)mm

6、载物台大小：不小于150mm×240mm

7、三目观察镜筒：三档分光，支持视野数20mm

7.1、观察筒可360度旋转，屈光度可调节，瞳距调节50-75mm

8、目镜：防霉型宽视野目镜10倍目镜，视野数20mm

9、物镜系统

9.1、平场消色差物镜4倍（N.A.≥0.10，W.D.≥30mm）

9.2、平场消色差物镜10倍（N.A.≥0.25，W.D.≥7mm）

9.3、平场消色差物镜20倍（N.A.≥0.40，W.D.≥1.2mm）

9.4、平场消色差物镜40倍（N.A.≥0.65，W.D.≥0.65mm）

9.5、平场消色差物镜100倍 （N.A.≥1.25，W.D.≥0.23mm）

10、升级服务：预留照相接口的三目镜筒，后期可以升级图像采集系统

#### 9-14	血液分析流水线

一、技术参数：

1、流水线组成：由全自动血液分析流水线由五分类血液细胞分析仪、特定蛋白红细胞沉降率分析仪、自动血涂片制备仪、全自动细胞形态学分析仪等通过轨道连接组成，可根据医院需要在系统上个性化配置模块数量。

2、全自动血液细胞分析仪单模块参数

2.1、检测方法及原理：半导体激光法、鞘流电阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。

▲2.2、全自动细胞计数和分类检测速度≥200样本/小时;体液模式检测速度≥40样本/小时;全自动细胞计数、分类加网织红、有核红细胞计数同时检测速度≥120个样本/小时。

2.3、血液模式检测参数：报告参数37个，研究参数42个,直方图2个，二维散点图5个，三维散点图3个。体液模式报告检测参数7项，研究参数11项。

2.4、标本用量：静脉全血，自动进样≤190μL，开放进样≤130μL，预稀释模式≤40μL。

2.5、可进行白细胞分类测定、有核红细胞测定、网织红细胞测定、网织红细胞血红蛋白含量测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定、感染红细胞测定的检测功能。

2.6、具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

2.7、白细胞计数应采用激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受脂血、难溶红细胞、感染红细胞、巨大血小板、血小板凝集及细胞碎片等的干扰。

2.8、具有低值白细胞检测功能，无折返检测，不需额外单独通道，不需额外试剂。

2.9、红细胞检测采用鞘流阻抗法和荧光染料染色法两种方法，具有贫血筛查专用参数红细胞九分图。

2.10、血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染料染色法两种方法，具有专用的低值血小板多倍进样模式。

2.11、网织红细胞测试为全自动检测，无需人为辅助，无需机外添加试剂。

2.12、预稀释模式可进行全参数检测，并能对原始细胞、异淋等进行报警。

2.13、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）×109/L，红细胞：（0-8.6）× 1012/L，血小板：（0-5000）×109/L，血红蛋白：（0-260）g/L。

2.14、体液分析白细胞线性（0-10）×109/L，白细胞本底≤0.001×109/L；红细胞线性（0-5）×1012/L，红细胞本底≤0.003×1012/L。

2.15、血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1×109/L，红细胞≤0.02×1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5×109/L。

2.16、仪器可比性偏差要求：白细胞≤±3%，红细胞≤±2%，血红蛋白≤±2%，血小板≤±5%，红细胞压积≤±2%，平均红细胞体积≤±2%。

2.17、质量控制：支持自动室内、室间质控程序，可存储所有质控结果，绘制质控图，可随时查阅、打印统计图。

2.18、提供有溯源性的有证血液校准物，配套有证的高、中、低3个水平血液和体液质控物。同一管血液质控品可以覆盖全部报告项目进行质控，满足各等级评审及ISO对质控的要求。具有实时在线网络质控功能。

2.19、全自动血液分析系统可以根据重测、追加项目及推染片的需要将标本来回运输到相对应的仪器进行分析，具有用于复检的标本缓冲区，不影响标本的正常检测速度。

2.20、具有预约开关机功能，可以精确自定义流水线上任意分析仪的开关机时间。

2.21、整套系统只需一台中央控制电脑操作，搭载全中文操作系统。

2.22、可根据科室需要，配置其他模块如正90°转角模块、负90°转角模块、缓存模块、跨柱模块等。

3、全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪单模块参数

3.1、检测功能：包括C-反应蛋白（CRP）、超敏CRP、全程CRP、血清淀粉样蛋白A（SAA）及红细胞沉降率定量检测功能。

3.2、CRP检测原理：采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定，采用对应样本全血细胞体积（WBC/RBC/PLT）对CRP浓度进行修正。

3.3、血沉检测原理：通过快速检测红细胞聚集速度和程度来测定红细胞沉降率。

3.4、高值标本自动检测：仪器可自动识别、回退、稀释高值SAA样本。

3.5、采血要求：CRP、SAA和血沉检测可使用EDTA抗凝采血管。

3.6、生物安全要求：CRP、SAA和红细胞沉降率全程闭盖检测，无需开盖。

3.7、样本用量：全血用量CRP+SAA检测用血量≤25μl，血沉检测用血量≤100μl；预稀释血用量CRP+SAA检测用血量≤20μl。

3.8、单机检测速度：CRP/SAA检测速度≥200个样本/小时，血沉检测速度≥100个样本/小时。

3.9、联检测速：CRP+SAA≥100测试/小时。

3.10、支持静脉全血和微量全血标本全自动批量检测CRP/SAA。

3.11、具有急诊进样位，支持静脉血、微量血急诊检测。

3.12、CRP线性范围：0.2-320mg/L。

3.13、SAA线性范围：5-350mg/L，报告范围：5-2000mg/L。

3.14、具有原厂配套的试剂、校准品、质控品。

3.15、支持双向LIS。

3.16、可储存样本量：≥14万条。

4、自动血涂片制备仪单模块参数

4.1、推片染色速度≥120T/H。

4.2、具有自动和手动微量血推片模式，自动进样模式≤200μL，手动模式≤40μL，可以连续进样，无需等待。

4.3、全自动血涂片制备仪可独立工作，可自动检测血液粘稠度，根据粘稠度的不同对滴血量、推片的速度/角度、推刀在血滴上停留的时间等进行控制，在没有血常规HCT结果时也可进行推片。

4.4、推片规则≥19项，用户可自定义推片规则。

4.5、可根据血液分析工作站的检测结果自动对阳性标本进行推染片，可自动调整推片的角度和速度。

4.6、可根据医院需要选择染色方式，有≥7种染色方案任选，独立封闭染色方式。

4.7、染色盒清洗维护：全自动维护程序，无需从机内取出手工清洗。

4.8、推片刀无需更换，终身免维护。

5、全自动细胞形态学分析仪单模块参数

5.1、适用范围：用于对外周血涂片血细胞的形态图像摄取、可视化观察及描述，包括白细胞单细胞图像摄取、初步分类，红细胞形态描述及血小板数目估算。

5.2、全自动处理：从进样、扫描、定位、加油、各放大倍数间切换、拍摄、分类到报告完全自动化；并与血液分析流水线连接。

5.3、检测模式：WBC、RBC、PLT、PLT-pro\数字玻片（以上模式可自由组合）。

5.4、检测速度：外周血涂片（100WBC+RBC+PLT）≥40张/小时。

5.5、血白细胞预分类参数≥12类；非白细胞预分类参数≥5类；红细胞形态定性类型≥6类。

5.6、血小板聚集：可扫描血涂片体部、边缘两侧、尾部判断是否有血小板聚集。

5.7、血小板估数：人工估算外周血血小板数量的功能（PLT）。

5.8、白细胞识别符合率≥90%。

5.9、一次最多可通过进样器装载≥70个玻片。

5.10、支撑单片进样模式，以支持插队分析样本。

5.11、支持装有待测涂片的玻片篮插队优先分析功能。

5.12、玻片回收：可回收存储≥60个分析完成的玻片。

5.13、质控：可对分析仪的细胞定位准确性进行检测，验证硬件和涂片的质量。

5.14、数据存储：支持外周血玻片的数据和细胞图片存档，可存储≥8万个样本信息。

5.15、支持全自动细胞形态学分析仪结果和流水线上血液分析仪结果同屏同界面显示的功能, 并可自动修正血常规结果。

5.16、支持结合分析仪结果触发不同检测模式的功能。

5.17、支持根据实时外周血涂片血细胞的形态分析过程中的结果而修改检测模式的功能。

5.18、细胞分类添加功能：可以添加自定义白细胞、非白细胞分类、红细胞定性项目。

5.19、血涂片数字扫描功能：提供血涂片数字扫描并保存的功能, 支持教学工作。

5.20、条码阅读功能：系统可以接受二维码和条形码。

5.21、报告格式：可以由用户自定义打印报告格式，可以输出图片进行打印。

二、基本配置：

1、全自动血液细胞分析仪：4台

2、全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪：3台

3、自动血涂片制备仪：1台

4、全自动细胞形态学分析仪：1台

#### 9-15	液相色谱串联质谱检测系统

一、技术参数

1、超高效液相色谱部分：

1.1、可调控的二元超高压梯度混合系统

1.1.1、流速范围： ≥0.001mL/min-8.000mL/min，增量0.001mL/min

1.1.2、最大输液压力：≥14000psi

1.1.3、流速准确度≤±0.1% 流速精密度：≤0.05%RSD

1.1.4、≥6路及以上溶剂通道，并不低于8种以上梯度混合曲线

1.1.5、在线真空脱气通道：≥6通道

1.1.6、检漏和安全泄漏处理， 超压监测，带过压保护功能，能进行漏液监测

1.2、自动进样器

1.2.1、针环-流路一体式：样品残留极小、配置清洗针外功能、交叉污染小

1.2.2、进样量范围：0.01-50 µL，0.01 ul递增

1.2.3、样本温控范围：4– 40 ℃

1.2.4、交叉污染： <0.0004%

▲1.2.5、样品通量：4*96孔板模式进样，4 个样品盘位支持多种规格：54×12mmOD 进样瓶(≤1.5mL)•96×6 ，可自动识别样品盘、支持拓展可加装扩容模块增至 13 块样品盘

1.3、柱温箱

1.3.1、温控范围：5- 120℃，室温下 18℃(带降温功能)

1.3.2、标配 2pL 的预热器，提高分离速度和分辨率， 减少溶剂进入色谱柱的温度影响

1.3.3、切换阀：2 个阀门，2 个位置/6 个端口，压力可达22,000psi

1.3.4、色谱柱放置量≥12 根，便于不同的色谱方法进行切换使用

2、串联质谱部分：

2.1、离子源

2.1.1、独立的电喷雾ESI离子源和大气压化学APCI 电离源

2.1.2、ESI与APCI切换只需更换探针，切换时间小于1min，且整个过程无需拆卸离子源

2.1.3、ESI与APCI流速范围：不损失灵敏度，无需分流，流速可达2000µl/min

2.1.4、离子源温度：双重温度控制系统，辅助加热温度不低于850℃，系统有稳定可靠的灵敏度，确保离子化更为充分，确保复杂基质中低浓度分析物的优异重现性；

2.1.5、具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果，具有雾化气、辅助雾化气、可调吹扫气等多路气体设计，进一步提高雾化效率和稳定性

2.1.6、离子源内配主动废气排放装置，消除废气涡流，实现离子源腔体高温自洁净，具有真空隔离装置，无需卸真空

2.2、离子源接口及离子传输组件

2.2.1、离子源接口采用锥孔或毛细管结构设计，具备反吹技术，可拆卸的吹扫挡锥，非对称锥面设计，以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力

2.2.2、离子源传输部分，具有真空隔离装置，进行超声清洗，无需卸真空

2.2.3、离子传输管双独立加热，温度≥400℃，提高脱溶剂效率和确保离子传输系统抗污染能力；

2.2.4、离子传输透镜：一体化设计，金属材质，拆卸方便，超声清洗。

2.2.5、弯曲且带有中性挡杆的离子束导向装置：阻挡中性粒子和高速分子团，保持离子传输通道的清洁，减少噪音，提高耐用性；

2.3、质量分析器

▲2.3.1、四极杆采用全金属钼材质，双曲面设计。

2.3.2、Q1 和 Q3 均采用 QR5 Plus 分段式双曲面四极杆， 5.25 mm 场半径， 可在全质量范围内 和不同分辨率下实现绝佳的灵敏度

2.3.3、碰撞池：90°弯曲碰撞池，加有轴向加速电场，能够有效消除中性粒子干扰，实现快速碰撞，提高离子传输效率以及碰撞反应稳定性，弯曲碰撞池能有效消除“记忆效应”，防止“交叉污染”

▲2.3.4、质量数范围: M/Z 2～2000amu

2.3.5、扫描速率：≥15000amu/s

2.3.6、正负离子切换速度： ≤5ms

2.3.7、分辨率：Q1 和 Q3 在全质量范围达到 0.2 amu 的高选择性

▲2.3.8、灵敏度：

ESI(+)：1pg利血平，MRM离子对为m/z609＞195，0.01pg苯丙氨酸，MRM离子对为m/z172＞126，S/N≥1500,000:1，连续6针RSD≤5%

ESI(-)：1pg氯霉素，MRM离子对为m/z321＞152，1pg雌三醇，MRM离子对为m/z287＞171，S/N≥1500,000:1，连续6针RSD≤5%

2.3.9、碰撞气为高纯高惰性氩气

2.3.10、动态线性范围：6个数量级

▲2.3.11、重现性：10 、20 、50 、100 、200RMs/s 峰面积数据偏差 RSD≤5% ，500 、600SRMs/s 时峰面积数据偏差 RSD≤10%  (克伦特罗)

2.3.12、SRM 分析：一次分析可执行 30000 个 SRM 分析

2.3.12、真空系统：分子涡轮泵和机械泵组成4级差分真空系统，四极杆真空度达到压力<9×10-6Torr；

2.4 检测器与数据处理系统

2.4.1、电子倍增器检测器，可保证长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性；

2.4.2、具备脉冲计数模式和数字模拟模式，提高灵敏度和动态线性范围；

2.4.3、质谱扫描模式：全扫描、选择离子监测（SIM）、母离子扫描、子离子扫描、中性丢失扫描 、选择反应监测（SRM）、正负切换扫描，支持混合扫描模式, 具有反向能量归一化扫描；

2.4.4、同一工作站软件平台实现对液相色谱和质谱的控制，具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能

2.4.5、全自动定量数据处理和报告能力，可以实现高效的仪器校正和方法优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法

2.4.6、MRM触发的子离子扫描，MRM定量分析的同时给出子离子全扫描谱图，定量同时给出定性分析报告。

2.4.7、支持全中文应用软件，通过化合物数据库，库检索功能定制报告，加快数据处理与报告操作方便

二、基本配置

3.1、超高效液相色谱仪系统  1套

3.2、三重四级杆质谱仪检测系统 1套

3.3、图文处理工作站   1套

3.4、氮气发生器   1台

3.5、UPS持续电源 1台

3.6  氮吹仪系统   1台

3.7  混匀小精灵   1台

3.8  离心系统     两台 （含：高速离心机  1台 、医用离心机  1台）

3.9  移液器系统   三支 （10-100ul  1支、20-200ul  1支、10-1000ul  1支）

3.10 超声波离子清洗机  1台

#### 9-16	高效液相色谱串联质谱系统

一、技术参数

1、超高效液相色谱部分：

1.1、二元高压梯度泵

1.1.1、相互独立电子控制的双柱塞驱动装置，双压力传感器反馈回路

1.1.2、流量范围：0.01ml/min-2.000ml/min，递增率0.001ml/min

1.1.3、流量精度：≤0.075%RSD

1.1.4、流速准确度：±1.0%

1.1.5、操作压力范围：≥18000psi

1.1.6、可压缩性补偿：自动连续调节

1.1.7、梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.1%

1.1.8、混合精度：<0.2%，不随反压变化

1.1.9、梯度模式：预编可选≥11条梯度曲线，包括线性、凹线（4）、凸线（4）和步进（2）梯度变化，无需模拟即可实现

1.1.10、内置在线脱气装置通道≥6

1.1.11、带柱塞杆自动清洗装置

1.2、自动进样器

1.2.1、样品盘：≥96位2ml样品瓶

1.2.2、进样量：0.1-10ul

1.2.3、样品污染度：≤0.004%

1.2.4、带样品冷却控温：4 ℃ - 40℃

1.2.5、样品管理器采用流通针式设计，针内壁的分析过程中不断被流动相清洗，同时配备专门的进样针外壁清洗流路，最大程度的抑制交叉污染的产生。

1.3、柱温箱

1.3.1、柱温箱温度范围：室温 10-90˚C

1.3.2、温度稳定性：≤± 0.3˚C

1.3.3、温度准确度：±0.5˚C

1.3.4、色谱柱信息跟踪记录：配有智能芯片信息技术，在线记录色谱柱使用信息（液相主机可读取每根色谱柱最近50次历史使用记录）。

2、质谱仪部分

2.1、原理：液相色谱-三重四极杆串联质谱联用仪

▲2.2、复合离子源（ESI/APCI复合离子源）:一次进样可以在ESI+，ESI-，APCI+，APCI-四种电离方式之间快速切换,并可同时得到每一种电离方式的谱图(四个通道)数据。ESI和APCI采集切换速率≤20ms。

2.2.1、可以在30秒内升温至650℃或以上，针对不同化合物可设定不同的分析温度,保证获得最优的离子化效果；离子化后，保证化合物稳定性。

2.2.2、具备防止样品热降解后堵塞技术

2.2.3、离子源具有真空隔离阀，无需卸真空，即可拆洗离子源锥孔，常规维护免工具。

2.2.4 、内置全自动注射泵和直接进样瓶2个或以上，可通过软件自动切换，实现质谱直接进样自动调谐和校准，以及化合物质谱条件开发，每次可同时优化多个化合物，开发好的质谱条件可以自动保存为方法文件，直接用于样品分析。

2.3、碰撞池：直线型碰撞池，降低碰撞池清洗频次，具有加速离子传输和离子富集功能。

2.4、检测器系统：偏轴设计的光电倍增管，密封在真空玻璃管中，寿命10年保证. 能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性

2.5、真空系统：差分抽气高真空系统，无需额外水冷却系统，具备自动断电保护功能。

2.6、扫描方式:

2.6.1、具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）。

2.6.2、双重扫描MRM模式：在一针进样的同时完成MRM定量通道和全扫描的样品信息扫描模式--一种富含信息的扫描模式，可以在高选择性准确定量目标倾倒物的同时提供样品背景监控信息，且为液相方法开发及前处理方法开发提供依据，大大提高复杂样品定量准确性。MRM和Full Sacn切换时间 ≤ 3ms。

2.6.3、动态阈值二级全扫描子离子确认功能：在检测MRM通道的同时采集目标化合物的完整子离子全扫描信号，并自动同标准品二级全扫描谱图实现比对、确证，在定量分析的同时实现定性功能。

2.7、检测性能：

▲2.7.1、质量范围： m/z 2-2048 amu

2.7.2、最大扫描速率： 10000 amu/s（0.1amu步进时）

2.7.3、线性范围： 定量超过六个数量级

2.7.4、分辨率：半峰宽≤0.5 Da

2.7.5、质量稳定性：全质量范围质量稳定性优于0.1Da/24hr

2.7.6 、灵敏度：

ESI正离子灵敏度: 1pg 利血平，原始数据或无平滑数据m/z 609>195， S/N>1000000:1,

ESI正离子灵敏度: 1pg 氯霉素，原始数据或无平滑数据m/z 321>152， S/N >400000:1,

2.7.7、一次进样可完成＞16000组MRM的同时分析

2.7.8、最小驻留时间≤1ms

2.7.9、正负离子采集切换速率≤20 ms

2.8、工作站软件

2.8.1、自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量

2.8.2、软件同时控制液相、质谱。液相色谱、质谱仪及相应的工作软件必须为同一厂家生产，以保证提供服务的一致性。

2.8.3、具备智能系统，能自动地进行质量校正和设置质谱分辨率,检查液相色谱/质谱系统性能，确保分析结果准确。

2.8.4、具备质控自动化工具。

2.8.5、具备系统检测软件。

#### 9-17	微生物样品前处理系统

一、技术参数

1、适用标本类型：各种类型的标本，包括痰液、粪便、尿液、各种体液、分泌物等。

2、标本容器的兼容性：支持各种临床常用的标本容器。

3、震荡混匀标本，可设置自动漩涡震荡，防止沉淀。

4、具备机载离心机

5、可实现全自动样本管去盖。

6、兼容临床常用的各厂家的90mm直径标准平板。

7、无菌平板培养基的一次最大装载容量：≥9个加载架，每种培养基平板一次性可装载≥42个平板，一次性可以放入≥378块平板，在接种过程中可以连续的加载。

8、工作期间可以连续加载样本，可同时放置≥72个样本，无加样次数限制。

9、智能化条码识别技术, 可以识别标本上的任意位置条码。

10、每小时自动接种样本：≥180个样本/小时。

11、采用金属接种环接种和划线，机载自动加热灭菌，每支金属接种环可使用≥30.000次以上，划线过程中无耗材。

12、配备≥三种不同规格的接种环,自动更换接种环，以满足不同标本量标本的定量接种划线要求。

13、可支持1ul、10ul、30ul接种环自动划线、可以采用多种接种方案（2x10ul），以及支持多种分区划线中灭菌再划线的模式。

14、配备1ul接种环，可对1ul标本进行微量接种。

15、接种前质量控制：采用接种前摄像机确保在划线之前取到接种样本；并且检查接种环平直度、是否存在任何损坏和/或可能影响分析性能的任何碳残留物。

16、可使用 “仅划线模式”处理非液体样本

17、划线方式：支持 ≥30种可用的划线方式，也能够创建自定义方式

18、具有自动化KB法药敏解决方案

19、配备侧标签模块，可将标签自动贴到平板侧面。

20、净化方式：高效空气滤过器HEPA及800°C 机载加热器

21、全电动马达驱动，可独立运行，无需动力电。

22、产生的最大噪声：<65 dB

23、可实现拓展全自动革兰氏染色制片和自动肉汤接种等功能

24、信息化:双向连接LIS系统。

#### 9-18	血脂颗粒检测仪

一、技术参数

1、血脂亚组分检测仪

1.1、检测项目：TCH-C、HDL-C、LDL-C、VLDL-C、HDL2-C、HDL3-C、IDL-C、RLP-C、sdLDL-C、LDL4+3+2+1-C、Non-HDL、LDLtype

1.2、测试速度：≥20测试/小时

1.3、样本装载量：≥16个

1.4、样本量：≤50uL

1.5、试剂：血脂亚组分检测试剂盒

1.6、试剂瓶：0.5L、1L、2L三种规格

1.7、清洗剂：碱性清洗液

1.8、反应管：专用离心管

1.9、系统接口：串口

1.10、电源：AC220V+10%,50Hz

1.11、功率：≤800VA

2、配套设施：血脂颗粒检测仪

2.1、检测项目：LDL-P

2.2、测试速度：≥20测试/小时

2.3、样本装载量：≥16个

2.4、样本量：≤60uL

2.5、试剂：血脂颗粒检测试剂盒

2.6、清洗剂：碱性清洗液

2.7、反应管：专用离心管

2.8、系统接口：网口

2.9、外形尺寸：≤1000x750x1200mm(长x宽x高)

2.10、重量：≤150kg

2.11、电源：AC220V+10%,50Hz

2.12、功率：≤600VA

#### 9-19	全自动染色体扫描仪

一、技术参数

1、高级全自动显微镜（遗传研究专用）：

1.1、全自动研究型显微镜：电动Z轴、电动记忆载物台升降、电动物镜转换器、电动调焦、Z轴电动调焦、自动控制摄像头、转换物镜时自动光强度调节。

- 1.2、光学系统：无限远色差反差双重矫正光学系统。针对遗传学研究优化的复消色差光路，提供核型图像捕获时的最高清晰度。

- 1.3、机身增强图像稳定装置：针对物镜转盘、Z轴调焦和载物台支架等关键部件，使用隔热材质制造的无震动固定结构，工作过程中不受震动的影响，长时间不受外界温度变化的影响。

- 1.4、加强Z轴：允许持续的高通量扫描操作，大行程调焦过程中的Z轴步进精度≤10nm，重复精度≤10nm，满足Z轴≥9kg承重。

- 1.5、控制：可通过TFT控制屏、机身按钮和软件操控

- 1.6、观察筒：三目观察筒，分光比：100：0、0：100

- 1.7、目镜：10X，视野数≥25mm

- 1.8、物镜配备

- 1.8.1平场全复消色差物镜 10×， 数值孔径：NA≥0.45。

- 1.8.2平场全复消色差油镜 100×，数值孔径：NA≥1.40。

- 1.9、透射光照明系统：LED透射光光源，使用寿命≥50000小时。

- 1.10、物镜转换器：≥7孔电动物镜转盘，国际标准的M27物镜接口，具有自动齐焦功能。

- 1.11、聚光镜：聚光镜数值孔径≥0.8 ，工作距离≥8.6mm；针对核型扫描样品的免维护设计。

- 1.12、电动高速高精度扫描载物台及控制系统：全自动扫描台，同时可放置≥5片，最大行程: ≥215 x 100 mm，重复精度：≤1μm，XY轴步进精度：≤1.5nm，平台最快移动速度：≥180 mm/s

1.13、CCD（染色体专用）：染色体专用≥140万像素，CCD满足染色体的分析，适合微弱荧光的采集，象元尺寸：≥2/3英寸芯片,≥1388 x 1040，模拟增益：1-16，曝光时间范围：1ms-270s

- 1.14、自动加油系统：高倍物镜扫描时，系统根据微机设定要求自动控制油泵（膜片泵）进行加油操作，油泵可通过软件自由设定加油的剂量。

- 1.15、可一次性全自动扫描≥80张玻片，中间无需人工干预上样，系统可升级到≥500玻片超高通量扫描分析系统。

- 1.16、图文处理工作站：专用于控制电动显微镜和扫描台并支持所有遗传软件的工作站。配置：双核处理器、≥2T硬盘、≥16G内存、DVD刻录光驱、≥26英寸液晶显示器，≥1G独立显卡。

2、染色体自动扫描系统：

2.1、配合高级自动显微镜使用，自动扫描玻片，自动寻找中期分裂相。（包括自动对焦、自动捕获、自动滴油、自动纪录、自动分类统计、自动采集存储等功能）找到的位置可自动转换到高倍油镜拍照，并排列在屏幕上以供确认和自动核型分析。每一个扫描视野可以自动复位以便进一步的观察和分析。

- 2.2、全自动操作软件专用的染色体中期自动扫描分析软件。具有快速自动寻找、自动对焦、自动纪录和自动统计的功能。完全配合并可控制显微镜和摄像装置，一次连续扫描≥80张载玻片的自动扫描系统能对整个样品玻片进行自动对焦，自动采集图像和存储。

- 2.3、盖玻片自动评估，对整张盖玻片的高低自动建立梯形图并记忆。

- 2.4、用户自定义扫描区域，在软件模拟的玻片上，用户可自由选择整片扫描或者任意区域、任意大小扫描范围。

- 2.5、自动图片评级功能：根据图片的整体参数，自动将扫描得到的图片，由优到差自动排列到画廊中。

- 2.6、功能模块能进行高倍油镜下的中期染色体储存图象的自动采集(油泵自动加油无需人工干涉)和保存，自动输入到核型分析软件中进行分析。

- 2.7、扫描速度≤1分钟/每玻片（全玻片扫描）

- 2.8、可任意停止扫描进程，对特殊，特异性的已扫描区域进行回复性观察

- 2.9、具有的训练功能，能将分析系统应用于不同的标记技术和细胞类型

- 2.10、具有回复定位功能。

- 2.11、内置核型分析软件，自动整合；备有人类染色体核型的数据库以及自动数据功能。功能与3相同，并支持扫描的同时，实现同步分析的要求。

- 2.12、支持多个终端同时处理调阅主系统文件，进行分析处理。亦可自定义每一终端程序的病例类型，专项专用。

3、染色体自动分析系统：

3.1、为多种样品的自动和交互性染色体分类和核型建立以及分析系统：应用高灵敏度CCD，具有增强、编辑（修改）、注释、档案保存以及图像打印和用户界面，满足常规工作和科研的不同需求。

- 3.2、软件系统为汉化的全中文界面。中期和核型图像可以储存成其他WINDOWS软件通用的图像格式，可进行图像windows剪辑板功能，在线粘贴于其他通用windows文件中。在分析采集的图像同时，可方便地对其他来源的中期图像进行染色体排队分析。

- 3.3、软件操作对应于图片处理的每一步，自上而下的操作过程按钮操作过程尽量合理、简单。

- 3.4、中期界面和核型排队界面同屏显示。在处理核型排队时，能同时显现所处理的染色体在中期相的位置。

- 3.5、增强和修改功能：自动或手动二值化控制、背景修正、自动背景杂质清除、局部放大，和阈度值处理。多病例核型比较分析。文字及其他标签的注释。对中期图像也可进行局部修改、移动、复制、删除，灰度调整等。

- 3.6、自动和交互性染色体分割、智能化自动分离十字粘连染色体。

- 3.7、软件具有学习记忆功能，能根据G、R、C、Q、DAPI的显带进行自动染色体分类；具有快速交互性的染色体和核型编辑功能。

- 3.8、自动和交互性的染色体排列的旋转、移位、拉直；自动或人工干预识别着丝点；染色体结构畸变研究中的剪辑和粘贴；染色体图像缩放比例调整。可以同时或单个染色体对比度调整。

- 3.9、不同条带分辨率（G、R显带）的模式图显示，支持多种染色体样品（动物、植物）的自动核型分析模式图，可编辑不同种属动植物染色体的模板。

- 3.10、每一核型分析储存为储存原始图像并自动记录储存每一步处理过程（为每步程序的储存，而非各步图像均储存的方式）。

- 3.11、软件具有深度神经网络染色体识别技术，人工智能染色体分析，全自动中期排序，可1s分析一张中期分裂相，自动核型配对准确率达到95%以上。

- 3.12、具有被训练功能，根据实验室标准，软件模板可被训练以逐步符合实验室的标准。

- 3.13、自动数据库（档案库），图像、数据及条形码数据可长期储存以及随时的调用；具有自动统计功能。

- 3.14、核型、中期、实验报告的高分辨率打印；可选择不同核型的显示和中英文打印格式，任意修改和打印报告单。

- ▲3.15、支持人工智能核型分析，可以实现自动背景扣除，自动染色体分割和配对，人工只需复核及简要修正，实现全手动，半自动和全自动核型分析等方式。

- 3.16、能与医院现有的LIS系统相连接。

4、用途：用于对人体DNA修补的影响程度，以及染色体遗传疾病前期诊断等技术提供的一种检测手段

5、工作条件

5.1、温度范围：20-30℃

5.2、≤65%（30℃）；

5.3、电源：AC220V±10%，50Hz，≤1000VA

#### 9-20	生物安全柜

一、技术参数：

1、外形尺寸（宽×深×高）：≤1350mm×750mm×1400mm

2、工作区尺寸：≥1200mm×550mm×650mm

3、气流模式：30%外排，70%循环

4、下降、流入气流速：下降气流平均流速≥0.35m/s；进气流平均流速≥0.53m/s

5、具备温度补偿型风速传感器，实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度；

6、过滤效果：具备ULPA超高效过滤器，截留效率≥99.999%@MPPS；

7、洁净等级：ISO14644.1标准Class 3

8、风机系统：具有电压波动补偿和阻力感应补偿功能，在190～250V宽电压波动范围内保持恒定风速，过滤器堵塞压力增加300%情况下可提供安全风速

9、控制器系统：

9.1、具备液晶显示屏，可实时显示安全柜运行参数，至少包括进气流、沉降气流、滤器寿命、温度、紫外灯寿命、前窗高度状态提示；

9.2、具备一般用户、管理员和工程师三种使用权限；

9.3、当气流有波动时提供声光报警；

10、柜体倾斜角度：5°±1°；

11、操作台面：

11.1、一体成型304不锈钢浅盘式设计，无焊接或螺丝；

11.2、移动式操作台面，可以提升或取出；

12、操作室：304不锈钢材质，工作腔两侧与后壁一次冲压成形，大圆弧角设计

13、操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线玻璃，双层覆膜

14、前窗玻璃与操作室侧壁接合处有增强的侧壁引流孔，通过气幕保护防止泄漏；

15、柜体涂层：柜体外部具备抗菌涂层；

16、照明装置位于非污染区域，照度≥1000Lux；

17、噪音：≤65dBA

18、搁手架：整块抛光不锈钢材质，高于工作台面，不阻挡前进气孔，可拆卸

19、电源插座预留孔分别位于操作室两侧，水气接口预留位≥4个分别交错位于操作室两侧；

20、配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架；

#### 9-21	生物安全柜

一、技术参数

1、安全柜类别：B2型生物安全柜，气流模式：100%外排。

2、外形尺寸（长×宽×高）：≤1350mm×800mm×1400mm；

3、工作区尺寸（长×宽×高）：≥1200mm×560mm×650mm；

4、配备风速传感器，可同时独立显示进风风速和下沉风速；

5、具备开机强制预洁净程序（≥3min）；

6、洁净度要求：操作区空气洁净度要求达到ISO 14644.1标准Class 3；

7、具备ULPA超高效过滤器，截留效率≥99.999%@尘埃粒子直径≥0.12μm；；

8、具备可移动预过滤器隔栅和预过滤器；

9、风机系统：

9.1、采用变频风机，可自动进行风量补偿当出现进风通道受阻或过滤器年限增加导致堵塞阻力增加300%的情况，安全柜仍能提供安全风速；

9.2、风机功率≤270W。

10、通体式搁手架宽度≥1200mm，整体高于前进气口；

11、控制器：

11.1、微电脑控制，可集中设置各种参数及紫外灭菌功能；

11.2、管理员可通过加密保护已设定参数。

11.3、时数字式显示下降气流和流入气流速度，当风速数值波动超过20%时提供声光报警

11.4、具备过滤器使用寿命提示功能。

12、操作台面：

12.1、与进气隔栅一体成型，浅盘式设计，具有集液功能；

12.2、整个台面可以单独取出；

13、负压保护：

13.1、全部污染区处于封闭环绕负压腔内；

13.2、操作室台面两侧设计气流回流通道形成四面负压；

13.3、前窗两侧预留增强的侧壁导流孔；

14、操作前窗：前窗完全关闭时具备限位装置；

15、照明装置位于非污染区域，照度≥1200Lux；

16、整机外部（含底部支架）具备抑菌涂层；

17、电源插座预留孔分别位于操作室两侧；水气接口预留位≥4个，分别交错位于操作室两侧；

18、平均气流速度：沉降气流≥0.35m/s、进气气流≥0.53 m/s；

20、具备带轮支架，可移动和固定；

#### 9-22	通风橱

一、技术参数

1、材质：全钢柜体，板厚≥1.2mm优质冷轧钢板，表面静电喷涂，双层结构，内配抗倍特内胆。

2、台面：采用厚度≥12.5mm优质实芯理化板台面，相关材质标准与实验边台相同，加厚边≥25mm，无裂缝等缺陷，台面与台面之间工艺处理需达到严密拼接，外角都进行倒圆处理。

3、上下推拉式防爆玻璃视窗。视窗无级变速平衡砝码设计，可随意升降。

4、密封式内部光源，台面照度≥40Lux。

5、通风柜面风速及视窗控制系统: 系统采用管道实测风量和需求风量对比控制方式，直接测量并在彩色液晶屏上显示当前平均面风速及风阀开度状态、柜体温度、控制状态等。

6、通风柜不使用时阀门自动关闭。

7、意外发生时有紧急排放功能。

8、控制模块支持Modbus通用网络协议，并需与通风智能集中监控系统对接。

9、主要尺寸台面宽度范围600-1800mm,净操作面深度范围600-900mm。

10、外形尺寸偏差及形状位置公差，台面，正视面板平整度≤0.2mm,底脚平稳性≤1.0mm,抽屉下垂度摆动度≤10mm。

11、工艺及外观要求：操作台面不应有裂缝渗透，污物杂质现象，焊接件处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤、咬边飞溅等现象。焊疤表面波纹应均匀，高低之差应≤1mm。

12、安全性要求：活动部件间距范围≥8-25mm,与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头。

13、规格及数量：

13.1通风柜规格：W1200×D800×H2200mm,数量：2 台。

13.2通风柜规格：W1500×D800×H2200mm，数量：1 台。

13.3通风柜规格：W1800×D800×H2200mm，数量：2 台。

#### 9-23	骨髓医学图像工作站

一、技术参数

1、软件功能要求

1.1、新增骨髓、外周血形态学分析软件可实现现有数据无缝衔接。

1.2、采用服务器/客户端模式，组成网络版，多机共享。

1.3、图像处理功能

1.3.1、图像获取：同步显示显微镜镜下图像,实时预览、瞬间采集和存储。

1.3.2、图像调节：可以动静态调节抓取前后的图像，图像优化。

1.3.3、图像存储：提供jpg、bmp、gif等图像压缩和存储方式。

1.4.4、图像传输：具备图像导入导出、全屏显示。

1.3.5、图像测量：对选定细胞的直径、面积进行测量，计算核浆比。

1.3.6、图像标注：具备典型细胞的文字标注和图形标注。

1.4、细胞计数功能

▲1.4.1、骨髓、血片、巨核、组化、巨核酶标、体液6种计数方式。具有计算器和计时器功能。

1.4.2、液晶屏中文显示，可调节提示音音量。

1.4.3、细胞分类按键：粒系、红系、巨核系、淋系、单系、浆系、其他。 组化分为-、+、++、+++、++++，阳性率、积分值自动换算。

1.4.4、计数结果同步上传，无须手工录入或上传。

1.5、数据处理功能

1.5.1、支持病历录入、结果分析，具备条形码录入数据端口。

1.5.2、病例标本编号可以按设定规则自动增加，可手工调整。

1.5.3、一键识别既往病例。

1.5.4、可单独或批量醒目显示当前病例的进度状态（检验中、已审核、已打印）。

1.5.5、可自定义形态学诊断文字模板和词典，内置血液学报告模板库。

1.5.6、基于SQL数据库技术的数据储存和管理。

1.5.7、数据检索：具备精确和模糊的查询功能，可对同一病例、不同病程或同一疾病不同病人的归纳和总结。

1.5.8、具备工作量统计功能，工作量统计结果能以文本表格形式导出和保存。

1.6、打印输出功能

1.6.1、可自动生成标准化图文报告，支持报告单格式、布局、内容自定义。

1.6.2、开放式报表，可打印A4、B5、A5等常用尺寸报告。

1.6.3、具备Web方式查询、打印报告，方便调取。骨髓报告单可自动或手动导出为网页html、PDF和JPG图片格式。

1.7、安全性

1.7.1、具备用户权限设定功能，可设置无法修改他人报告。

1.7.2、报告单可设置为打印后自动锁定。

1.7.3、在多用户使用环境下，不必退出软件即可切换用户账户。

2、配套硬件参数

2.1、显微照相机：2套：

2.1.1、CCD芯片尺寸：≥2/3英寸

2.1.2、最大像素：≥600万物理像素

2.1.3、像素尺寸：≤2.45x2.45µm

2.2、配套电子细胞分类计数器：2套

2.3、数据处理系统：

2.3.1、数据处理终端：2套：配置≥四核CPU，≥8G内存，≥1TB硬盘，高清液晶显示器≥21英寸

2.3.2、报告输出终端：2套

#### 9-24	漩涡混匀仪

一、技术参数：

1、电压：100~240V

2、频率：50/60Hz

3、功率：≤12W

4、振荡方式：圆周

5、周转直径：≥4.8mm

6、电机类型：直流无刷电机

8、转速范围：≥3000rpm

9、运行方式：点动

10、外壳防护等级：IP21

- 第10包  采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-1 | 二氧化碳培养箱 | 4 | 4.5 | 18 | 否 | 10-10全自动尿液分析系统 |
| 10-2 | 恒温培养箱 | 1 | 1 | 1 | 否 |  |
| 10-3 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 8 | 29 | 232 | 否 |  |
| 10-4 | 全自动凝血分析仪 | 6 | 20 | 120 | 否 |  |
| 10-5 | 化学发光分析仪 | 1 | 5 | 5 | 否 |  |
| 10-6 | 全自动血小板聚集仪 | 3 | 20 | 60 | 否 |  |
| 10-7 | 全自动血液细胞分析仪 | 4 | 20 | 80 | 否 |  |
| 10-8 | 糖化血红蛋白检测仪 | 2 | 10 | 20 | 是 |  |
| 10-9 | 流式细胞仪 | 1 | 120 | 120 | 是 |  |
| 10-10 | 全自动尿液分析系统 | 4 | 30 | 120 | 否 |  |
| 10-11 | 粪便分析仪 | 3 | 10 | 30 | 否 |  |
| 10-12 | 冰点渗透压仪 | 1 | 15 | 15 | 是 |  |
| 10-13 | 全自动间接免疫荧光/酶联免疫操作及荧光核型判读系统 | 1 | 120 | 120 | 是 |  |
| 10-14 | 全自动荧光免疫分析仪 | 1 | 3 | 3 | 否 |  |
| 10-15 | 多功能流式点阵仪 | 1 | 75 | 75 | 是 |  |
| 10-16 | 全自动酶联免疫分析仪 | 1 | 90 | 90 | 否 |  |
| 10-17 | 全自动过敏原IgE抗体分析仪 | 1 | 30 | 30 | 否 |  |
| 10-18 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 2 | 60 | 120 | 是 |  |
| 10-19 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 1 | 60 | 60 | 否 |  |
| 10-20 | 全自动细菌培养系统 | 4 | 70 | 280 | 是 |  |
| 10-21 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 | 180 | 180 | 是 |  |
| 10-22 | 低温组织均质仪 | 1 | 10 | 10 | 否 |  |
| 10-23 | 全自动酶联免疫分析仪 | 1 | 16 | 16 | 否 |  |
| 10-24 | 全自动化学发光酶免分析仪 | 1 | 5 | 5 | 否 |  |
| 10-25 | 全自动真菌/细菌动态检测仪 | 1 | 5 | 5 | 否 |  |
| 10-26 | 孵育器 | 8 | 0.5 | 4 | 否 |  |
| 10-27 | 超声波匀浆器 | 1 | 5 | 5 | 否 |  |
| 10-28 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 29 | 29 | 否 |  |
| 10-29 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 29 | 29 | 否 |  |
| 10-30 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 29 | 29 | 否 |  |
| 10-31 | 全自动染色体滴片仪 | 1 | 60 | 60 | 是 |  |
| 10-32 | 全自动染片机 | 1 | 10 | 10 | 否 |  |
| 10-33 | 显微镜 | 2 | 3 | 6 | 否 |  |
| 10-34 | 台式放大镜 | 2 | 0.8 | 1.6 | 否 |  |
| 10-35 | 自动热合机 | 3 | 0.4 | 1.2 | 否 |  |
| 10-36 | 血液低温操作台 | 1 | 4 | 4 | 否 |  |
| 10-37 | 血小板保存箱 | 2 | 4 | 8 | 否 |  |
| 10-38 | 融浆机 | 2 | 3.5 | 7 | 否 |  |
| 10-39 | 全自动血型分析仪 | 1 | 27 | 27 | 否 |  |
| 10-40 | 全自动血型分析仪 | 2 | 27 | 54 | 否 |  |
| 10-41 | 血细胞分离机 | 1 | 35 | 35 | 是 |  |
| 10-42 | 全自动血型分析仪 | 1 | 38 | 38 | 否 |  |
| 10-43 | 全自动血型分析仪 | 1 | 27 | 27 | 否 |  |
| 10-44 | 多参数血小板功能分析仪 | 2 | 20 | 40 | 否 |  |
| 10-45 | 生物安全柜 | 1 | 5 | 5 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：接到采购人通知后60日内。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后，甲方向乙方支付合同款的50%，即¥       元（大写：            ）。货物全部到达甲方指定地点且财政资金到帐后，向乙方支付合同款的40%，即¥      元（大写：          ）。待设备验收入库使用满一年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：             ）；待设备验收入库使用满第二年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：            ）。因财政资金拨付等原因延迟支付或最终支付比例变化的，甲方不够成逾期付款或其他违约。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格或乙方未提供发票，则甲方有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

★6.如投标产品为进口产品投标人为产品代理商时，须提供有效的产品授权，如产品授权为多级授权须保证授权链完整合法有效，提供证明材料。

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按《医疗器械监督管理条例》办理医疗器械生产许可证或者办理备案。供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章），供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第10包

#### 10-1 二氧化碳培养箱

一、技术参数

1、容积：≥170升

2、加热方式：直热式

3、灭菌功能：具有90℃高温湿热循环灭菌。

4、灭菌认证：通过HPA灭菌效果认证。

5、灭菌全程时间：≤20小时。

6、温度控制范围：3-55℃。

7、温度控制精度：≤±0.1℃。

8、内腔设计为强制空气对流，8个加热单元，6面加热模式，温度均一性≤±0.3℃。

9、开门30s后，37℃温度恢复时间≤5min，5%浓度时CO2恢复时间≤6min。

10、CO2控制范围：0-20％，CO2控制精度≤±0.1%。

▲11、二氧化碳检测系统采用NDIR单束双波红外式二氧化碳浓度传感器，具有CO2浓度自校准功能。

12、灭菌过程中无需拆卸二氧化碳传感器。

12、标准搁板数量：4块，最大搁板数量：≥22块。

13、一体式不锈钢内胆，大圆弧角设计。

14、水盘式加湿方式。

15、内、外门可方便的左右换向，具有可选的玻璃小门。

16、箱体涂层：箱体外部Isocide含银离子抗菌涂层。

17、气体过滤器：进入的气体经过0.2um在线过滤器过滤。

18、采用气流流经水盘表面设计，湿度可达到环境湿度-95%RH。

19、箱内气体循环配备ULPA超高效空气滤器，空气洁净度达到ISO 5级洁净度水平。

20、采用微电脑控制系统，具有温度、CO2浓度、开门超时及CO2钢瓶耗竭，ULPA报警提示等参数的报警及设置。

21、智能化数据和事件检测器记录：培养箱使用过程中所有的运行参数，并可以在LCD显示屏上通过程序软件调取记录的数据。内置闪存保证运行数据的长期储存。

#### 10-2 恒温培养箱

一、技术参数

1、用于水体分析BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物的栽培、育种实验。

2、≥7英寸触摸显示屏。

3、采用镜面不锈钢内胆，四角圆弧过渡，隔板可自由拆卸自由调节高度。

4、实时动态显示工作室内2h温度变化曲线，标配打印机，监控设备温度变化。

5、箱体两侧均标配直径为36mm的测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度。

6、标配BOD插座。

7、双层门设计，外门带有透视窗。

8、防滑脱隔板设计。

9、配USB接口。

10、配有限温系统，当工作室温度超过指定温度时，设备停止加热功能。

11、在工作状态，外门随意开关不影响培养箱正常工作，玻璃门标配机械门锁。

12、PID温度控制系统，具有定时功能，定时范围0-999小时59分钟。

13、可进行多段温度设置，最多可设置12段，每段运行时间可设定。

14、具有独立的制冷回路。

15、自动化霜设计。

16、具有断电记忆功能。

17、容积：≥200L

18、输入功率：≤1400W

19、控温范围：0-60℃，温度分辨率：0.1℃，波动度：≤±1.0℃，均匀度：≤±2.0℃。

#### 10-3 全自动化学发光免疫分析仪

一、技术参数

1、检测项目：心肌、甲功、激素、肿瘤、贫血等项目检测，特殊检测项目：EPO、可溶性转铁蛋白、内因子抗体、PCT、白介素6、BNP、地高辛等

2、单台检测速度≥400测试/小时

3、单模块冷藏试剂位≥45个

4、具备连续进样和急诊进样模式，轨道样品位≥100个，储存库样品位≥200个，合计样本位≥300个，可随时添加

5、采用微粒子酶促化学发光法

6、试剂机上稳定期最长≥50天

7、添加和卸载试剂样本：仪器运行时可任意添加和卸载试剂、样本

8、添加冲洗液、反应管：仪器运行期间可任意添加冲洗液、反应管

9、试剂：提供同品牌免疫试剂,也可使用部分第三方试剂

10、试剂盒：多层覆膜覆盖，无需开盖，直接穿刺

11、单模块探针：≥3个，具有血液凝块监测及纠正功能

12、进样模式：有连续进样和急诊进样模式，样品位≥100个。

13、具备样品冷藏功能≥200个

14、清洗方式：超声波清洗

15、废品管理：实时监控，自动排废，机上试剂盒用完自动丢弃

16、具有自动重测及自动稀释功能

二、基本配置要求

1、主机：1台

2、图文处理工作站：1套

3、图文输出工作站：1台

4、UPS电源：1台

#### 10-4 全自动凝血分析仪

一、技术参数

1、检测原理：采用凝血凝固法、发色底物法、免疫比浊法进行检测。

2、测试项目：PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT Ⅲ等。

3、检测速度：PT≥450 T/h。

4、综合速度：七项任意组合检测速度≥450 T/h。

5、检测通道：≥20个检测通道，适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。

▲6、样本位：样本位≥200个，采用自动进样器连续加载进样，并具有样本回收功能，自动进样器可加载样本数量≥150个。

7、样本扫描：具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息；样本支持随意放入，旋转扫码。

8、样本量预检：自定义样本量范围，对样本量进行自动检查。

9、样本质量核查：对每个样本进行HIL质量核查；独立的预检池，不额外消耗反应杯。

10、检测试剂：全部配套项目为液体试剂，可直接上机进行实验。

11、试剂位：≥70个试剂腔位

12、封闭试剂仓：试剂仓封闭设计。

13、试剂装卸载：独立的试剂装载区，实时在线更换试剂，不暂停测试不降速。

14、试剂溯源：每个联杯试剂上配置RFID，实现使用全流程的溯源管理。

15、冰箱模式：关机后试剂盘独立制冷，试剂在机8℃冷藏。

16、加样针：≥5根。

17、闭盖穿刺：样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能。

18、急诊检测：独立急诊专用进样通道，急诊响应时间≤30秒。

19、自动复检：独立自动缓存区，支持自动复检。

20、反应杯：≥1200个反应杯容量

21、光源：LED持久光源，无需定期更换。

22、预约开关机：预设时间自动完成开机及自检。

23、APTT纠正试验：APTT纠正实验全自动化。

24、具备声光报警，可远距离提示仪器状态信息。

25、搭载样本管理器对分析仪器集中管理。

#### 10-5 化学发光分析仪

一、技术参数

1、方法学：电化学发光

2、检测样本：血清

3、样本管：具有多种规格原始管上样功能，系统条形码功能。

4、样本位：在机样本位≥30个

5、急诊进样系统：具有急诊通道，常规进样的样本可通过软件编排成急诊样本，优先处理

6、样本整体性控制：基于压力传感技术的探测水平感应，样本探测和标记，堵塞检测和标记

7、样本管理：具有在机稀释，复查检测功能

8、检测速度：测试速度≥80测试/小时

9、主试剂位：具有≥18个试剂位，试剂仓温度控制在20±3℃

10、试剂完整性控制：条形码试剂鉴别，自动存量追踪和标记，校准有效性追踪和标记，试剂有效期追踪和标记

11、防交叉污染设计：采用一次性使用的导电吸头

12、反应杯：使用一次性反应杯

▲13、试剂上机开盖后效期：≥3个月

14、检测项目：具有肿瘤标志物（CA125、HE4、CA153、CA199、ProGRP、CA724、TPSA、FPSA、NSE、proGRP等）、性腺、炎症（PCT,白介素6）、甲状腺、糖尿病（C肽，胰岛素）、常规心脏标志物、心肌纤维化标志物、抗缪勒氏管激素（AMH）等项目检测

15、定标要求：两点批次定标

16、质控要求：采用原厂质控；可采用第三方质控，多水平质控判

17、用户界面：≥15英寸高分别率触摸显示器，Window 7操作系统

18、网络连接能力：具有单向、双向连接外部Lis软件或网络功能

19、操作及保养：操作简便，每天保养工作简单，随时可以待机

#### 10-6 全自动血小板聚集仪

一、技术参数

1、检测原理：光电比浊法

2、测试通道：≥10个，具备恒温装置

3、搅拌方式：圆杯磁力搅拌

4、样本用量：富血小板血浆：≤250ul/项

贫血小板血浆：≤ 250ul/项

5、样本孔位：≥100个样本位

6、试剂位：≥5个，且具有冷藏系统

7、试剂用量：根据不同诱导剂用量不同可以设置

8、血小板功能检测试剂：ADP、AA、COL、EPI，须分别具有单独注册证。

9、加样方式：具有独立的加样针和试剂针，全自动加样

10、检测速度：≥60个单项测试/小时

11、测试杯加载：一次可装载≥100个测试杯,连续机械手自动加装、卸载功能

12、检测项目：ADP、AA、COL、EPI，且显示有以下功能：

12.1、60S、180S、300S三个时点聚集率

12.2、60S、180S、300S各时段平均聚集率

12.3、0-300S血小板聚集过程的最大聚集率

12.4、0-300S血小板聚集过程的平均聚集率

12.5、300S血小板聚集动态曲线

12.6、0-300S各时点的变化率

12.7、可选科研项目所需设定的其他用户定制项目

13、质控与联网：具有原厂聚集比浊质控物，须提供注册证，质控数据记录并自动生成质控图；可与医院LIS联网

14、检测重复性：试剂检测重复性须≤5%

15、配置：设备主机，图文处理工作站，操作软件。

#### 10-7 全自动血液细胞分析仪

一、技术参数

1、检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

2、报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数2个；SAA报告参数1个。

▲3、单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC： ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP： ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ：≥100样本/小时。

4、进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl。

5、具备自动进样器，自动进样器内轨具备回退功能，可选配开放进样或封闭进样装置。

6、末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管。

7、末梢全血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。

8、具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

9、使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。

10、全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。

11、具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。

12、血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

13、具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量（8倍）来保证血小板检测精度，也可以手动选择8倍进样检测模式。

14、具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学法血小板，光学法血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）。

15、具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。

16、具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测。

17、配备原厂中文报告及数据处理系统，血液分析仪主机自带10寸彩色液晶触摸屏。

18、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L，血红蛋白：0-260g/L。

19、血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1  109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5  109/L。

20、CRP线性范围：0.2~320mg/L。

21、SAA线性范围：5~350mg/L。

22、全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）。

23、可升级成血液分析流水线。

24、能提供原厂配套的CFDA注册的质控物和校准物，并提供校准物溯源性文件。

25、原厂提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。

#### 10-8 糖化血红蛋白检测仪

一、技术参数

1、检测技术：糖化血红蛋白选择性的保留，不受变异血红蛋白和血红蛋白衍生物的干扰。

2、检测原理：硼酸盐亲和层析高效液相方法，定量测定糖化血红蛋白。

3、标本：全血、浓缩红细胞、溶血。

4、检测项目：GHb、HbA1c、mMolHbA1c/MolHb和AG。

5、自动化程度：完全自动化。

6、操作模式：连续上机。

7、标本分析时间：每个标本≤1分钟。

8、标本容量：一次最多可上样≥210个标本（校准和质控内置），可连续置放标本。独立急诊标本STAT位置：不占用一般标本架空间。

9、线性范围：3.8-18.5%。

10、携带污染率：≤0.1%。

11、CV：≤1.5%.

12、标本进样量：全血：≤5μl；稀释血：≤10µl。

13、标本类型：13×75mm的3或5ml采血管。

14、触摸屏：≥15英寸彩色触摸屏，图标驱动。

15、操作系统：Window XP及以上操作系统，中文操作界面软件。

16、结果监测：内含监控软件，自动实时监测质控及标本图形压力所有参数，不发出错误报告。

17、采血管要求：EDTA采血管首选，肝素和氟化钠采血管也可以使用。

18、标本架类型：全血，溶血和贫血。仪器可原始样品管上机，原始标本管和稀释的标本管以及贫血标本管仪器均可自动识别，样本无需预处理。

19、分析柱：硼酸盐多孔聚合凝胶；恒定柱温，计算机控制柱温。

20、泵系统：高精度泵，定量阀精确地控制流动相。

21、数据输出：

21.1、电脑自动贮存检测结果，Lis连接。

21.2、报告输出：屏幕显示及打印机打印。

21.3、报告可自动生成PDF文件，自动记录所有检体报告。

21.4、报告打印：自动打印或使用者自行选择。

21.5、可用U盘存出PDF档作为报告存盘，不须打印所有报告。

22、标准化/追溯：IFCC、NGSP。

23、校准与质控：原厂校准品和质控品。

24、试剂液面压力感应系统，可感知试剂剩余量。

25、自动维护功能。

26、动物研究：所有动物标本都可以检测。

#### 10-9 流式细胞仪

一、技术参数：

1、固态激光器，488nm蓝色激光器，640nm红色激光器，405nm紫色激光器。

2、光路设计：三激光立体空间激发，包括前向角FSC、侧向角SSC，八色荧光检测器。

▲3、激光自动校准技术（CQC），每个激光器配备电动聚焦调节系统，自动调校

4、每个激光器配备温度控制装置

5、荧光检测系统采用光电倍增管检测器，非光电二极管检测器。

6、流动室：采用不锈钢金属合金流动室，光胶耦合物镜，NA=1.2。

7、信号检测：散射光和荧光信号经光导纤维传导并固定多角型全反射光路检测系统。具备智能监测功能，每个滤光片嵌入芯片可自动监测每个样本与滤光片匹配的正确性。

8、核心液流流速≥ 5.0 m/S。

9、荧光检测灵敏度：FITC≤85 MESF，PE≤20 MESF。

10、全峰宽变异系数：CV≤3%（CEN）。

11、检测颗粒大小范围：0.2-50μm。

12、上样管类型：兼容50ml和15ml离心管、5ml流式管、EP管等。

14、样本分获取速度：≥35,000细胞/秒；单个文件数据收集量无上限。

15、进样针自动清洗系统：换样时自动清洗进样针内的残留样本，交叉污染率≤0.05%。

16、荧光补偿模式：全自动智能荧光补偿，一次补偿60天内有效，60天内无需再做补偿，增加荧光染料无需每个荧光重做补偿，只需新增荧光上样即可。调节电压，补偿自动计算。

17、具备完善的仪器全程质量控制体系，能够自动检测和长期跟踪仪器性能Br、Qr的微量变化，生成≥18项Levey-Jennings曲线。

18、工作条件：

18.1、电源：AC220V、50Hz

18.2、温度范围：15-30℃

18.3、湿度范围：30-80%

19、设备用途：

19.1、用于细胞分型、细胞凋亡和周期分析、细胞表面抗原的免疫学分析、细胞因子多重分析。

19.2、用于血液样本、体液样本、培养细胞样本、组织样本的流式细胞分析。

#### 10-10 全自动尿液分析系统

一、技术参数

1、分析速度：

1.1 单个尿液有形成分模块：≥120个样本/小时；

1.2单个尿液干化学模块：≥240个样本/小时；

2、干化学检测项目：尿胆原(UBG)、胆红素(BIL)、酮体(KET)、血(BLD)、蛋白质(PRO)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、葡萄糖(GLU)、酸碱度(pH)、比重(SG)、维生素C(VC)、微白蛋白(MALB)、肌酐(Cr)、尿钙(Ca)。

3、有形检测项目：正常红细胞、小红细胞、棘形红细胞、影红细胞、其他异形红细胞、白细胞、白细胞团、鳞状上皮细胞、肾小管上皮细胞、移行上皮细胞、透明管型、颗粒管型、蜡样管型、宽大管型、其他管型、杆菌、疑似球菌、假菌丝酵母、酵母菌、草酸钙结晶、尿酸结晶、磷酸铵镁结晶、其他结晶、精子、黏液丝。

4、理学检测项目：比重、浊度、颜色、电导率。

5、有形成分测试方法：流式图像技术

6、干化学检测方法：光电比色法

7、颜色检测方法：RGB

8、比重检测方法：折射法

9、浊度检测方法：散射法

10、电导率检测方法：电阻抗法

11、最小样本量：

11.1有形成分项目+干化学项目：最小量≤3.5mL非离心尿；

11.2有形成分项目+干化学项目+理化项目：最小量≤4.5mL非离心尿。

12、数据存储量：≥15万条数据

13、混匀方式：吸吐式混匀

14、仪器尺寸及重量：

14.1尺寸：L×W×H≤长2720×宽900×680mm

14.2重量：≤250kg

15、报告打印： ××个/ul或××个/HPF自由选择

16、待测样本容量：单个尿液有形成分分析模块或尿液干化学模块样本传输器最大可放置≥60个样本；每个预存盘模块最多可放置≥260个样本。

17、试纸仓最大容量：单个尿液干化学模块试纸仓容量≥300条

18、废条仓最大容量：≥400条

19、样本条码识别：

19.1 1个内置条形码阅读器（激光），自动扫描样本条形码；

19.2 1个外置条形码阅读器（红光），可手工扫描条形码。

20、接口：LIS接口：网口LIS和串口LIS

21、连接LIS系统：支持与LIS系统双向通讯

22、工作条件

22.1温度范围：10-30℃

22.2.相对湿度：≤70%

22.3.电源：AC220V，50Hz，功率≤800W

22.4.大气压力范围：75-106kPa

二、系统运标参数

1、检测项目：干化学检测参数≥14项，尿有形成分自动识别≥25项，具备浊度、颜色、比重、电导率等功能

2、测试原理：有形成分采用平面流式细胞技术；干化学采用多波长光电比色法

- 采图量：≥2300幅/样本

- ▲4、测试速度: 综合测速≥恒速240测试/小时（1+2组合模式）

- 5、显示屏：≥10英寸彩色触摸显示屏

- 6、试纸机载稳定性：≥3天，具有试纸仓内部温湿度监测功能，超出设定范围后报警。

- 废条仓容量：≥400条试纸

- 样本处理方式：无需离心，无需染色

- 识别率：红细胞≥90%，白细胞≥90%，管型≥85%

- 临床报告方式：报告单可同时打印干化学及尿有形成分检测结果，并可显示有形成分真实图像

- 11、临床信息：可提供红细胞形态提示信息、正常红细胞百分比信息、尿培养提示信息、镜检提示信息

- 12、软件系统：提供中文报告软件系统

- 13、操作界面：全中文显示操作界面，并具有多种语言转换的功能

- 14、试纸性能：干化学试纸条能抗VC干扰，VC干化学项目可灵活选择，试纸条室温保存有效期≥2年

- 15、质控品要求：可提供经CFDA（NMPA）注册的与使用仪器同品牌的原厂配套高、中、低三个水平质控品；具有原厂配套的尿分析复合质控液，可用于14项干化学分析项目和红细胞、白细胞、结晶、管型有形成分分析项目的质量控制。并提供原厂注册证复印件。

#### 10-11 粪便分析仪

一、技术参数

1、计数池检测通道：流动石英计数池，通道数≥4通道

2、混匀方式：旋转混匀，混匀旋转速度可调

3、限量采样功能：采集杯内具备限量采样设计

4、滤网：尼龙材质

▲5、金标卡孵育检测通道：≥20个独立检测单控孵育通道位，多线程控制程序，每个通道位互不影响

6、金标试剂卡加载量：总加载量≥300个试剂卡

7、金标检测功能：免疫胶体金项目试剂位≥6个，批量标本间仪器可同时设定并检测≥3个不同反应时间的项目（如根据免疫学反应的特性，粪便隐血设定3-5分钟，轮、腺病毒设定10-15分钟，幽门螺杆菌设定10-15分钟）

8、粪便有形成分质控品：注册仪器相同厂家的粪便有形成分质控品

9、检测速度：≥ 85个标本/小时

10、标本送样量：轨道式自动进样，待检区容纳标本数≥50个，可扩展至130个

11、样本稀释：≥5种以上稀释方式,具备智能稀释功能，可根据样本颜色、性状等情况进行自动调整稀释液用量

12、报告格式：可定性和半定量报告模式

13、显微镜物镜：显微镜物镜≥2个，开机自动对焦，全自动一键对焦功能

14、有形成分检测：检测红细胞、白细胞、真菌、脂肪球、各种虫卵等成分

15、显微镜摄像头：高清CMOS数码摄像头，像素≥500万

16、采集杯密闭性：采用旋转螺纹拧盖方式，穿刺采样

17、预设拍摄图片数量：多种拍摄图片组合模式，亦可自定义拍摄视野数目，拍摄图片≥300张

18、图像拍摄方式：多视野分层扫描技术，每个视野最多可拍摄≥8层

19、自动追踪功能：具备自动追踪功能，低倍镜定位，高倍镜追踪放大

20、优先审核功能：对病理有形成分物质优先排序，集中审核

21、隐血化学物质检测：粪便金标隐血仪器可自动定性识别检测，无需人工判读。

22、金标检测项目：仪器可同时一次性吸样检测项目≥6个（FOB、转铁蛋白、HP、轮状病毒、腺病毒、钙卫蛋白、乳铁蛋白等）

23、FOB和转铁蛋白非定值质控品：配套与仪器相同厂家FOB和转铁蛋白非定值质控品

24、质控功能模块：软件自带功能质控功能模块，直接上机进行质控操作

25、通信功能：具有双向通讯双工功能，能通过主机内扫码自动检测同一标本的多个反应时间点的金标项目（例如粪便隐血、转铁蛋白、轮、腺病毒、幽门螺旋杆菌等项目应设定不同反应时间），无需人工扫码。

26、条码功能：仪器主机具有内置条码仪及外置条码枪，实现仪器主机自动扫码功能

#### 10-12 冰点渗透压仪

一、技术参数

1、采用冰点低压技术，结合振动原理，测得渗透压值；

2、无需连接电脑或其他设备单机即可实现审计追踪和至少三级的权限设置，至少设置≥15个独立权限，独立账户，不同的级别完全满足数据完整性要求；

3、样品位置具有传感器；

4、样品体积范围20-50ul；

5、检测时间≤90秒/样品；

6、分辨率：1mOsm/kgH2O；

7、检测范围：0-3000mOsm/kgH2O；

8、线性（重复性）：在50-850 mOsm/kgH2O校准点为RSD≤1%的直线，在850mOsm/kgH2O时为RSD≤1.5%以内的直线；

9、准确性：0-400 mOsm/kgH2O≤±2mOsm/kgH2O；400-2000mOsm/kgH2O≤±0.5%；

10、液晶触摸屏显示测试结果、用户提示、仪器诊断，可存储≥32GB测试数据；

11、采用半导体制冷；

12、任意可变校准点。

#### 10-13 全自动间接免疫荧光/酶联免疫操作及荧光核型判读系统

一、技术参数

1、操作系统

1.1、样本数：≥200个样品位（支持直径10-13mm的不同规格血清管）

1.2、样本识别：条形码自动扫描

1.3、试剂位：≥49个标准品/质控品位置，≥12个试剂位，≥9个稀释液位

▲1.4、荧光片：≥250测试

1.5、酶标板： ≥4块酶标板

1.6、稀释位：≥162个常规稀释位，≥192个系列稀释位

2、加样单元

2.1、加样针：＞3针（陶瓷涂层）

2.2、液面探测：具有凝块/液面探测功能

2.3、携带污染：＜10-6

2.4、容积：5-1000uL

2.5、精确度：CV<1%（>20uL）；2%（10uL）

3、清洗

3.1、清洗方式：浸泡式清洗，可同时处理5张荧光载片

3.2、清洗站：≥8通道清洗系统

4、荧光片后处理：实验结束，可自动用PBS缓冲液浸泡荧光载片，防止封片前荧光载片变干。

5、呼谱项目：支持呼吸道病原体8项联检检测上机全自动操作（含样本稀释）

6、酶标仪：  ≥8通道酶标仪，测量波长范围400-800nm

7、杂项整合：一个载片托盘可承载≥3种规格的荧光载片、可同时检测≥4个检测项目，获得医疗器械证的同品牌间接免疫荧光试剂项目≥8种；

8、处理步骤：荧光实验从样本稀释到封片前所有步骤均自动完成；酶免实验从样本稀释到结果分析全自动完成

9、软件和系统

9.1、实验程序存储：实验程序/单一程序步骤数量无限制

9.2、操作系统：	Windows XP/ Windows 7

9.3、LIS连接:	支持LIS连接

10、全自动荧光核型及滴度判读功能

10.1、荧光玻片判读单次最大通量	> 400个反应区

10.2、判读时间< 20秒/基质

10.3、自动成像的项目种类：ANA;ANCA; ds-DNA;ALD;EBV,ZIKA，Dengue等传染病;PLA2R、NMDA、DPPX等转染细胞

10.4、可判读的项目种类：ANA：包含但不限于以下核型：均质型，核颗粒型，核仁型，核点型，核膜型，着丝点型，有丝分裂型，胞浆型等核型共8种；ANCA：p-ACNA、c-ANCA、atypical-ANCA

dsDNA：阴阳性判读；

PLA2R:阴阳性判读

10.5、混合核型判读：ANA项目，支持任意组合的混合核型的判读，对核型类型及数量无限制，并可分别给出滴度判读结果

10.6、阴性/阳性结果判读：可快速实现荧光阴/阳性结果判读及筛查

10.7、结果分类：阴性/灰区/阳性结果分类列出

10.8、阴性结果分批审核：可一键审核通过所有阴性结果

10.9、阳性与灰区结果审核：通过电脑屏幕与鼠标点击进行审核

10.10、荧光滴度判读：可自动对单一核型或混合核型进行滴度的计算并给出结果

10.11、同样本不同稀释度结果的整合：可根据同一样本不同滴度的判读给出最终整合滴度判读结论

10.12、假阴性确认：支持识别因制片操作不当造成假阴性结果

10.13、镜下人眼复核功能：无需另外配置荧光显微镜，标配目镜及调焦3D滑鼠，直接肉眼镜下复核。

11、激发光源

11.1、激发光源：LED光源

11.2、持续激发光波长：460-490nm，用于激发支持项目标记的染料，包FITC,PI,Evance blue等

11.3、使用寿命：≥40,000h

12、透射光LED光源

12.1、光源波长：620-630nm， 用于载物台上升过程中的载片聚焦

12.2、使用寿命：≥40,000h

13、成像装置

13.1、物镜配置：标配2个物镜：20×，40×

13.2、摄像头配置：≥2个，拍摄不同颜色通道图片，加快拍摄速度

13.3、显示器：标配高清显示器，≥1920*1080

13.4、目镜观察：可根据需要通过目镜进行观测

13.5、暗室环境：无需暗室

14、判读软件

14.1、软件平台：标配实验室管理软件，在实现全自动荧光核型及滴度判读的同时，还可与同厂家其他仪器/软件相连接（如荧光自动操作仪，全自动酶免仪，全自动免疫印迹仪及相关软件等）

14.2、服务器：具备

14.3、LIS双向通讯功能：可实现LIS双向通讯

15、周边硬件

15.1、手动控制：通过3D手动控制器实现镜下载片的X/Y/Z轴3维移动及不同反应区之间的切换

15.2、缓冲支架：仪器配备4个专业减震器，避免载片快速移动所产生的机械晃动，有效降低对焦时间。

#### 10-14 全自动荧光免疫分析仪

一、技术参数

1、通道：≥12个独立通道，支持任意急诊位

2、测试速度：≥120T/H

3、测量模式：单样本多项目

4、测试原理：量子荧光免疫法

5、进样方式：自动进样

6、样本类型：血清、肝素全血、肝素血浆、EDTA全血、EDTA血浆、枸橼酸血浆、末梢血、粪便和其他

7、样本量：≥50个样本

8、装卡量：≥5个弹夹安装位（20张卡/弹夹）

9、样本管规格：微量样本杯、原始采血管、塑料试管;(Ø12*75,Ø12*100,Ø13*75,Ø13*100)

10、样本条码扫描：内置样本条码扫描仪

11、试剂卡识别：RFID卡识别试剂卡及定标信息

12、整机功能：自动进样，自动混匀、自动穿刺、自动加样、自动稀释、自动孵育、自动丢卡、高低试管检测，试剂除湿，支持急诊，液面检测

13、废卡回收：外置废料盒

14、质控：多规则质控

15、定标：免定标，每批试剂自带独立定标卡，刷卡获取定标曲线

16、仪器结构：一体机（无需再配电脑）

17、出结果时间：5~15分钟（依项目而定）

18、孵育方式：固体直热，恒温孵育

19、输入方式：触摸屏（≥12英寸），试剂卡RFID识别、支持外接鼠标、键盘

20、输出方式：触摸屏，热敏打印机

21、端口：USB端口4个、网口

22、稀释模式：2块96孔稀释板（耗材）

23、试剂：清洗液、稀释液（四个稀释液位）

24、清洗池：固定针清洗池

25、光学系统：LED光源

26、数据传输：LIS系统双向传输

27、储存结果：>100000条结果

28、线性：线性相关系数r≥0.99

29、重复性（CV）：≤5%（标准卡≤1%）

30、准确性： ≤±10%

31、携带污染率：≤0.001%

#### 10-15 多功能流式点阵仪

一、技术参数

1、全自动：全自动检测分析技术平台由样本前处理模块和检测模块组成，全程自动化，无需人为干预

2、原始管适用性：原始管可以直接上样，适用于16mm、13mm、10mm等采样管

3、加样通道：具有4个独立的加样通道

4、移液加样过程采用一次性TIP头

5、采用96孔板微量滴定盘板式上样检测方式

6、具有真空抽滤功能的在线洗板机功能模块

7、具有同时检测≥100种不同的待测分子（项目）的联检性能

8、采用孔内校准技术

9、检测速率≥2000T/小时

10、具备LIS端口并开放

11、具有整合仪器运行和检测数据分析于一体的系统管理软件

12、具有自动化维护保养控制系统

#### 10-16 全自动酶联免疫分析仪

一、技术参数

1、基本功能：全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验

2、试剂应用范围：完全开放试剂系统

3、加样精度：100ul，精密度（CV）≤0.75%， 准确度≤±1%

4、工作模式：可连续进样、连续进板、随到随做

5、样本位：同时容纳（非连续装载）≥240个样本位

6、加样针：8通道独立加样,使用透明一次性加样头

7、加样通道性能：一次性加样头具有装针检测报警功能

8、液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能，探测原理为压力感应式液面和凝块探测原理。

▲9、同时加样板位：≥16块96孔微板，并行分配标本的微板数≥16块96孔微孔板。

10、加样原理：气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染

11、振荡孵育模块：振荡孵育模块16个，能够同时孵育≥16块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，每个孵育模块必须有独立振荡功能.

12、洗板机：洗板头为96通道192针

13、洗板位置：≥3个

14、洗板残留量：≤1μl

15、机械手功能：具有红外抓板检测，运行中不掉板

16、试剂仓：可同时放置≥40位试剂舱

17、试剂仓容量≥60ml

18、台面设置：样本、质控、试剂全部采用通用轨道式装载

19、标本条码扫描：具备标本条码扫描仪,装载标本时自动扫描标本条码。

20、报警处理：重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行

21、运行保障：智能的自动运行保障系统，可以屏蔽故障模块，保证其他模块的正常运行。

#### 10-17 全自动过敏原IgE抗体分析仪

一、技术参数

1、检测平台：全自动发光免疫分析仪;

2、单测试样本量：≤4μL/测试;

3、固相载体：磁微粒;

4、过敏原检测项目总类及数量：≥79个项目；可以检测⻝物过敏原类，室内过敏原类，室外过敏原类，总lgE，混合筛查，组分检测项目;

5、过敏原特异性IgE单项定量检测数量：≥59个项目;

6、过敏原组分检测数量：≥4个不同物种，≥11个项目;

7、最低检出限：≤0.10kU/L;

8、特异性IgE线性范围：0.10-100.00kU/L，线性相关系数应≥0.99;

9、样品盘：≥60个样本位，可容纳校准品、质控品、病人样本、样本稀释液、样本稀释杯;

10、样本管和样本杯：能使用⻓度不超过100mm的常规血清采血管、分杯管或日立杯进样;

11、样本进样方式：转盘式批量进样;

12、样本机载冷藏功能：提供样本机载冷藏功能，控温范围5-15°C;

13、单台设备试剂位数量：≥150个试剂装载位;

14、试剂机载冷藏功能：提供试剂机载冷藏功能，控温范围2-10°C;

15、反应盘：≥200个反应位;

16、反应盘温度：蜂窝式反应杯干式恒温孵育，控温范围37±0.5°C;

17、反应杯：可重复使用6轮测试，每轮测试完，仪器自动使用专用洗液清洗反应杯;

18、清洗针：采用双螺旋形设计的多冲洗臂注液探针，10x2根针;

19、样本针：加样范围4-60μL，样本携带污染率应≤10-5;

20、液面检测功能：具备液面检测功能，实时检测和更新试剂剩余量;

21、试剂针：2根试剂针，加样范围10-200μL;

22、光学信号：荧光和化学发光同时两种光学检测信号，光谱范围300-650nm;

23、校准品：校准品为6个水平，浓度跨度0.07-100kU/L，校准品能溯源至WHO人IgE国际参考品11/234;总IgE无需单独校准品;

24、质控品：提供质控品，且阳性质控品中含有总IgE和≥3个特异性IgE项目;

25、用户界面：图形化用户界面，触控操作，提供测试进度与完成时间信息;

26、LIS通讯协议：支持LIS系统双向数据传输，可选ASTM或HL7通讯协议，终端接口USB;

27、用户权限：具备用户权限分级管理功能;

28、状态提醒：状态灯条远距离实时灯光报警提示;

29、实时更新：实验进度与完成时间实时更新;

30、远程功能：远程在线技术支持。

#### 10-18 全自动微生物鉴定药敏分析仪

全自动微生物鉴定药敏分析仪1    1台

一、技术参数

1、适用范围

1.1、对需氧和兼性厌氧的革兰氏阳性细菌、需氧和兼性厌氧的革兰氏阴性细菌、酵母菌及酵母样真菌进行鉴定

1.2、对需氧和兼性厌氧的革兰氏阳性细菌、需氧和兼性厌氧的革兰氏阴性细菌进行药敏试验

2、检测原理

2.1、细菌鉴定：采用常规显色反应与荧光反应相结合的检测

2.2、药敏：采用氧化还原显色法与比浊法相结合的检测

3、操作流程

3.1、菌液配制：提供配套比浊仪及比浊管一套以配制标准浓度的菌液

3.2、检测板接种：使用配套的接种台进行检测板接种，接种台斜面为24°，利用重力加样原理使菌液一次性自动均匀填充到检测板中，无需接种的仪器设

3.3	、仪器检测：

3.3.1、检测板放入仪器后，仪器自动孵育培养、自动检测、自动报告鉴定和药敏试验结果，过程连续，无需移动检测板

3.3.2、检测周期≤20分钟，最长检测时限≥16 小时

3.3.3、检测容量：每次可同时进行最多≥50个样本的鉴定试验和药敏试验

▲3.3.4、系统连续检测，快速得出结果，细菌鉴定最快≤4小时，药敏试验≤6小时

4、鉴定/药敏检测板及其他试剂

4.1、鉴定/药敏检测板种类：包括革兰氏阴性细菌鉴定药敏板、革兰氏阳性细菌鉴定药敏板、链球菌鉴定药敏板；革兰氏阴性细菌鉴定板、革兰氏阳性细菌鉴定板、酵母菌鉴定板、革兰氏阴性细菌药敏板、革兰氏阳性细菌药敏板。每块检测板均单独密封包装并有唯一条形码。以上检测板均可室温保存

4.2	、其他试剂：独立包装的鉴定培养液、药敏培养液，实验室无需自配。鉴定培养液和药敏培养液均可室温保存。另有药敏试验用药敏指示剂，独立密封包装。

4.3、检测过程中无需其他辅助试剂及试验	。

5、菌库

5.1、可以对总计580种细菌进行鉴定和/或药敏试验，其中革兰氏阴性菌不少于270种、革兰氏阳性菌不少于240种、酵母菌及酵母样真菌不少于60种。

6、抗菌药物

6.1、抗菌药物种类：复合板：针对革兰氏阴性菌的21种抗菌药物，针对革兰氏阳性菌的22种抗菌药物及针对链球菌的1５种抗菌药物；药敏板：针对革兰氏阳性细菌包含29种抗菌药物，针对革兰氏阴性细菌包含30种抗菌药物。

6.2、药敏采用微量肉汤稀释法，连续对倍稀释的抗生素浓度，检测实测MIC值，抗生素浓度常见4-7个浓度梯度，最高≥9个浓度梯度。

7、耐药机制检测

7.1、ESBL肠杆菌属的检测；耐万古霉素肠球菌属（ VRE）的检测； 高水平耐氨基糖苷类抗生素肠球菌属种和链球菌属（ HLAR）的检测；耐甲氧西林葡萄球菌属 (MRS)的检测；产β-内酰胺酶葡萄球菌属(BL)的检测；耐大环内酯抗生素链球菌（ MLSb）的检测；耐万古 霉素肠球菌（ VRSA）的检测；葡萄球菌属耐诱导型大环内酯类抗生素（ IMLS）的检测等≥20种耐药机制的检测，无需附加试验。

8、专家系统

8.1、具有专家系统对药敏解释结果进行判断和解释，专家系统中的规则符合CLSI、EUCAST或SFM等国际标准。

9、网络连接

9.1、可与LIS或微生物数据管理系统连接，实现信息化管理。

全自动微生物鉴定药敏分析仪1    1台

一、技术参数

1、主要用途：与适配试剂配合使用，用于对分离出的微生物鉴定和药敏分析。

2、原理：

2.1、鉴定原理：采用数值分类法与指纹图谱法相结合，对分离出的微生物进行鉴定。

2.2、药敏检测原理：以微量肉汤稀释法为基础，结合氧化还原方法、比浊法测定抗生素最 低抑菌浓度(MIC)。

3、仪器通量：具有64个孵育位。

4、检测能力

4.1、包含5种药敏板卡，鉴定种类 >500种。

4.2、120孔板卡，真实MIC值检测。

4.3、细菌包被抗菌药物为>20、4个及以上浓度抗菌药物数量>15种。

4.4、真菌包被抗生素药物为10种，>10个浓度梯度。

4.5、具有符合专家共识治疗方案的抗菌药物。

4.6、抗生素优化组合，根据临床选择用药的先后原则，分组(A、B、C、U)报告药敏结果

5、专家系统

5.1、专家系统依据CLSI标准或EUCAST标准对药物的敏感性进行判断或修正，并提示不常见耐药表型，并支持专家规则自定义。

5.2、具有高级专家系统，能够检测13种临床常见耐药表型.

6、软件系统

6.1、全中文界面设计。

6.2、可实现与Lis数据的交互，条码跟踪。

6.3、客户端支持远程推送最新软件安装包，客户根据需要手动更新。

6.4、支持对药物、菌株、样本类型、试验结果的高级检索、模糊匹配。

6.5、支持试验一键启动，智能匹配。

7、信息化系统

7.1、支持实验室微生物信息化系统。

7.2、能够实现多维度数据查询及血培养、鉴定/药敏结果的统计分析。

7.3、药敏结果数据支持WHONET、EXCEL软件分析，可导出数据DBF格式.

7.4、实时监控质谱、药敏、血培养实验状态及仪器状态。

7.5、可以进行标本、抗生素、菌株统计。

8、生物安全：紫外模块支持自定义紫外消毒，消毒时间可自行设置，减少生物危害。

二、整体配置

1、包含加样模块、孵育模块、检测模块等模块；条码阅 读器模块；

2、数据处理系统配置：操作系统win10及其以上；显示器：27寸高清显示器，分辨率：1920*1080分辨率；内存16G;硬盘：1TB。

#### 10-19 全自动微生物鉴定药敏分析仪

一、技术参数：

1、适用范围：用于纯化培养后具有临床意义的革兰氏阳性细菌、革兰氏阴性细菌的体外药物敏感度MIC测试。

2、检测原理：采用比浊、荧光、氧化还原显色三种方法对药物进行MIC和敏感度分析。

3、药敏结果：报告药物S、I、R结果，通过实测MIC及推测扩大MIC测试结果，得到各药物MIC范围及MIC值。

4、加样方式：重力微流控加样，≤10秒完成药敏板加样。

5、检测时间：一般细菌为≤8小时出结果。

6、仪器容量：≥60个卡位

7、系统自动化：

7.1、自动识别板卡信息、自动温育、动态监测、绘制生长曲线并自动报告结果。

7.2、仪器≤15分钟进行一次测试。

7.3、温控系统：温度准确度偏差应≤±1.5℃。

7.4、可通过多彩光色自动提示测试卡检测情况。

7.5、可自动出具质控报告。

8、专家系统：

8.1、系统可报告≥20种耐药表型。

8.2、标明抗菌药物与其它药物的共同活性与交叉耐药性。

8.3、抗生素优化组合：根据CLSI、EUCAST将抗菌药物分A、B、C、U、O、Inv组报告。

9、药敏统计：

9.1、统计模块应包括基础统计、耐药率统计、多重耐药率统计。

9.2、统计结果可以自定义选择多种图形类型。

10、导出功能：

10.1、快捷导出数据到whonet进行分析，无需转换格式。

10.2、快捷导出数据上传至耐药监测网，无需转换格式。

11、网络功能：支持院内LIS/HIS系统联网。

12、运行环境：Windows10系统，具有多国语言操作界面。

13、药敏板卡：

13.1、板卡类别：配套革兰氏阳性细菌≥150孔药敏卡、革兰氏阴性细菌≥150孔药敏卡。

13.2、革兰阳性菌板应包含奈诺沙星、去甲万古霉素、头孢洛林等抗菌药物；革兰阴性菌板应包含头孢他啶/阿维巴坦、氨曲南/阿维巴坦针对CRE的治疗。

13.3、配套试剂可常温运输保存。

13.4、药敏卡为封闭式卡片。

13.5、药敏板卡实测6-9个梯度的抗菌药物≥16种。

13.6、革兰阴性菌板卡最多可同时检测≥32种抗菌药物MIC值。

13.7、药敏卡符合最新CLSI文件、EUCAST标准、CARSS技术要求和相关专家共识与行业标准。

14、配套用于肠杆菌、非发酵、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）、真菌、棒状杆菌、奈瑟菌/流感嗜血杆菌的细菌鉴定药敏分析仪器，并取得NMPA注册证；

14.1、提供临床常见≥200种抗生素，根据最新CLSI标准、EUCAST标准及相关指导性文件分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏感度。

14.2、具备针孔镜头，计算机系统、显示系统、鉴定药敏读板系统一体化，封闭机身。

14.3、具备自动检测与手工录入功能，用户可查询和修改报告，并可以自定义报告单尺寸。

14.4、条码扫描功能：内置扫码器，轻松识别条形码。

14.5、具备高级专家系统，可提示天然耐药及特殊耐药表型，如MRSA、MRCNS、ESBL、β-LAC、ICR、HLAR、CRE、CRKPN、CRAB、CRPAE、VRE等修正结果并对药敏结果进行科学注释。

14.6、专家注释可提示药敏报告中不合理现象以及检验者如何正确操作、临床医师用药时要注意的问题等。

14.7、配套测试卡孔位：具备96孔或120孔鉴定药敏试剂卡，药敏试验采用微量肉汤稀释法，抗生素浓度常见4-7个浓度梯度。

14.8、配套真菌药敏板，可检测酵母样真菌、隐球菌、曲霉菌，药物≥9种，具有新型三唑类药物艾莎康唑。

14.9、肠杆菌板添加厄他培南、亚胺培南、多粘菌素B、阿奇霉素等药物；链球菌板添加多西环素、替加环素、头孢吡肟、头孢呋辛等药物；葡萄球菌板添加替加环素，多西环素，达托霉素等药物；非发酵菌板添加亚胺培南，多西环素，替加环素等药物。

#### 10-20	全自动细菌培养系统

一、技术参数

1、检测原理：

1.1、采用荧光增强连续检测法，检测技术为瓶外非侵入性连续检测

1.2、16种运算法则，进行数据分析

1.3、具有二期运算法则，对生长曲线的平缓期和衰减期进行监测

2、性能指标：

2.1、每台设备可同时检测≥200个标本，并可扩展模块

2.2、检测周期每10分钟一次，对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示。能提供远距离可视化以及声音图形等相关警报信息提示，支持远程智能警报系统。

2.3、每个孔位具备自动检错和自动纠错功能，无需手工校正

2.4、具备延迟放入功能。室温下，培养瓶最长可延迟放入≥48小时

2.5、具备重新输入功能。培养瓶拿出后≥5小时内再放入，相关数据不丢失，可以继续检测

2.6、数据录入方式采用条码扫描。可扫描双条码。内置电脑系统，全图形操作界面

2.7、门配备不同灯光即时显示仪器内培养瓶检测状态

2.8、仪器中部配置独立的条形码扫描器

2.9、具备匿名瓶功能，允许事后补录信息

2.10、触摸屏操作

2.11、具备误取报警功能

2.12、培养瓶可放置任意瓶位，无需事先分配

3、样本要求

3.1、可检测临床血液及体液标本

▲3.2、检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、产CO2较少的布鲁菌、放线菌、真菌和分枝杆菌

4、配套试剂

4.1、配备单独的真菌培养瓶，且获得CFDA证书

4.2、培养瓶包括树脂需氧瓶、树脂儿童瓶、含溶血素厌氧瓶、含溶血素分枝杆菌/真菌培养瓶，树脂培养瓶具备吸附抗生素的功能，且均获得CFDA证书

4.3、保存无特殊环境及温度要求

4.4、培养瓶采用标准瓶口设计，与常规真空采血管共用同一直径持针器，可匹配形成密闭采血系统。

4.5、瓶内负压，防止内部液体溅出

4.6、培养瓶采用高透光、高气密性、防压、防碎设计的轻便塑料瓶

4.7、含有溶血素配方技术，可丰富细菌生长所需营养，溶解白细胞使白细胞吞噬细菌释放

5、扩容能力：可根据需要加装培养箱扩容≥400瓶位。

#### 10-21	全自动微生物质谱检测系统

一、技术参数

1、质谱技术参数要求

1.1、分子量≥500, 000 Da

1.2、分辨率：

1.2.1、线性模式分辨率（多肽）≥2,000 (Bombesin, m/z 1,619.8)

1.2.2、线性模式分辨率（大蛋白质）≥450 (protein A, m/z 44613)

1.2.3、线性模式分辨率（大蛋白质）≥ 800 (Myoglobin, m/z 16,952)

1.3、灵敏度：500 fmol BSA（m/z66,000），信噪比≥50:1

1.4、质量准确度：蛋白混合物：≤200 ppm (外标法)；≤150 ppm (内标法)

1.5、激光器:

1.5.1、氮气激光器；激光频率最大频率60Hz，且在1-60 Hz范围内任意连续可调；

1.5.2、激光波长：337nm；

1.5.3、激光照射次数≥ 6x107 shots；

1.5.4、激光能量：最小80 µJ/pulse

1.6、离子源及清洗方式：要求配备智能化红外激光自动清洗离子源装置，通过软件一键式完成离子源清洗，整个过程在15分钟内完成，无需泄真空。

1.7、离子源：全景式宽域离子聚焦技术，离子源电离处为无网格设计；

1.8、真空泵为免维护的无油真空泵；

1.9、检测器：配备非饱和型检测器，具有长寿命、宽的动态范围、高分辨和高质量精度。设备内置飞行管采用无轴、无网直线形飞行管。

1.10、稳定性：校准标准品为蛋白质混合物且校正能保持≥24小时

1.11、自诊断系统：提供自动化的自诊断程序，使仪器可进行方便、快速的全自动自我诊断，方便用户及时掌握仪器情况、发现问题及时处理。

1.12、远程监控：提供安全的ISDN点对点连接，实现远程服务。

1.13、软件：基于Windows7 (64bit)的仪器控制、数据采集、数据处理及分析的全套最新软件；常规细菌，酵母菌鉴定分析软件；需要包含IVD操作软件。

1.14、 PIE脉冲离子引出技术。

▲1.15、可重复使用靶板。每天只需要做一次质控，不受标本数量限制。

1.16、高效的检测速度，30分钟完成96个标本的检测。

1.17、采用自动在线校正技术。

2、微生物数据库

2.1、本地数据库涵盖广泛且可溯源认证，至少包涵细菌、酵母菌数据库，无需连接外网即可给出鉴定结果。

2.2、本地数据库含有大于11000个以上微生物菌株的信息。

2.3、本地数据库中包括了不少于700个属、总计不少于4200个菌种的特征指纹图谱。

2.4、数据库为自主研发分为临床菌库与科研菌库，能快速便捷进行自建库及数据库的更新。

2.5、软件可以实现数据的高级分析，提供包括聚类分析和PCA分析在内的统计功能。并允许用户可以将自己的数据导入到数据库中，完成数据库的扩充和自定义。

2.6、为了保证仪器运行的稳定性与数据的准确性，提供配套的微生物实验室数据管理系统，具备数据统计及分析系统能力。

2.7、仪器可通过与该系统软件连接，实现与全自动微生物鉴定与药敏分析仪、细菌培养仪的链接, BVM功能可实现血容量监测功能，可满足国际认证体系要求, BCP功能可实现患者血培养采血套数及阳性率统计。

二、主要配置要求

1、基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪：1套

2、图文处理工作站：1套

3、图文输出工具：1台

4、不锈钢抛光靶板：5块

5、仪器控制软件：1套。

三、微生物实验室数据管理系统

1、数据管理系统主要技术规格与要求

1.1中文操作界面，实现与血培养仪器、微生物快速鉴定仪的连接及通讯，实现仪器实时监测功能，且实现血容量监测功能。

1.2实现复杂多样化的流行病学和统计学分析功能，提供相关流行病学及统计学分析报告

1.3无纸工作流程

1.4完整的信息跟踪，支持实验室认证工作

1.5支持流行病学预警功能

1.6支持远程访问功能

1.7持有按照用户分级的安全登录系统

1.8实现与LIS的双向通讯功能

2、连接微生物快速鉴定仪。

#### 10-22	低温组织均质仪

一、技术参数

1、适用范围：

- 1.1、进行有效研磨、裂解、均质，如植物组织：根、茎、叶片、花瓣、果实等；1.2、动物组织：心、肝、脾、胰、肾、肺、肠、脑等；

- 1.3、复杂样本：鱼、虾、海带、土壤、粪便；

- 1.4、微生物等。

2、温度设置范围：-10-40℃

3、室温降至0℃所需时间：≤30 min

4、温度准确性：≤±2 ℃

5、振动线速度范围：4.00-7.00 m/s，以0.05 m/s递增

6、电机转速范围：2430-4260 rpm，以10 rpm递增

7、运行时间设置范围：1-90s；循环间停顿时间1-120s；循环次数10次

8、程序存储：≥3个预设程序，≥45个自定义程序

9、样本通量及适配支架：24×2ml研磨管

10、样本支架：圆形支架，各样本的轴距相等

11、启动到转速稳定、降速到完全停止所需时间：≤4 s

12、噪音等级：≤65 dB

13、外形尺寸：≤330×525×420mm

14、运动模式：三维∞字振动模式

15、研磨速率：30-60 s均质样本

16、制冷方式：压缩机主动制冷

17、研磨方案：具有成熟的样本库方案，可根据不同的应用方向、不同的类型样本直接选择选择对应的方案。

#### 10-23	全自动酶联免疫分析仪

一、技术参数

1、基本功能：全自动开放式一体机，能够自动完成细菌真菌血清学检测项目的加样、孵育、洗板、读数等试验过程。

2、加样系统：1个加样通道，可进行单次或连续分液；使用一次性加样针；标本位≥60个(同时容纳的标本数，非连续装载累计的标本数量)。

3、适用方法学：酶联免疫法，显色法等。

▲4、适用项目：真菌G试验，内毒素试验，曲霉抗原抗体试验，念珠抗原抗体试验等。

5、加样准确度：100ul 偏差≤2%，加样精密度10ul CV≤5%；50ul CV≤2%；100ul CV≤1%

6、加样通道性能：气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染，加样通道具有防滴漏控制功能。

7、液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能。

8、振荡孵育模块：2个孵育模块能够单独温控，温度控制范围：室温~50℃，具有独立振荡功能。

9、洗板机：具备1个洗板位16通道式独立洗板机。

10、报警处理：可选择重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行。

11、应急处理：硬件及软件均可应急暂定试验。

- 环境条件：工作温度范围18-25℃，相对湿度范围30-60%。

13、软件：具有自主知识产权，中文操作系统，可实现拼板试验。能和医院LIS系统连接。

#### 10-24	全自动化学发光酶免分析仪

一、技术参数

1、移液系统：12通道并行加样,单次12通道同时工作，使用一次性加样头，具备自动退吸头功能，可以自动调整移液系统速度

▲2、移液正确度和重复性：标称加样量（ν）/μL

10＜ν≤50 ，偏移≤10%，变异系数CV≤3% ；

ν＞50 ，偏移≤5%，变异系数CV≤2%；

3、反应区温度控制的正确度和波动度：偏移应在设定值的±0.5℃内，波动度≤0.5℃。

4、孵育模块：温度范围37℃±0.5℃。

5、尺寸：长500x宽500x高560mm（±10mm），净重≤50kg

6、分析方法：比色法和化学发光法

7、比色法配置2个单色光源（405nm、452nm）。

化学发光法配置1个高灵敏度的检测通道。

8、仪器线性：比色法吸光度值范围 0-3.000，线性相关系数≥0.990。

化学发光法≥3 个发光值数量级范围内，线性相关系数（r）应≥0.99。

9、运动单元：运动机构具备低噪声功能，发生故障，主动监测并报警。

10、集成前处理：设备通过识别项目类型自动判断使用前处理功能。

11、试剂条批号检测：设备内部设有1个智能二维码扫码模块，自动识别试剂条相关信息。

12、样本录入：设备外壳内置1个扫码模块，可录入病人样本信息。

13、反应通道：可以匹配单人份检测试剂条

14、检测项目：包括G试验、LPS内毒素、GM、降钙素原（PCT）、IL-6、CRP、SAA等多个项目的定量检测。(说明：满足临床诊疗实际需求)

15、试剂规格：12人份/盒单人份

16、联检：设备支持G、LPS、GM三个项目同时上机。

17、标曲：内置标曲，无需每次实验定标曲。

18、全自动完成项目试验，包括前处理、孵育、清洗、判读及结果判断全过程实验。

19、工作站及软件：配置工作站，内置触摸显示屏。软件出厂预装，支持和医院LIS系统互联。

20、工作条件

20.1、环境温度范围：10-30℃；

20.2、相对湿度范围：30-70%；

20.3、电源：AC220V、50Hz、功率≤500VA。

21、用途：主要用于感染性疾病病人的早期辅助诊断、感染程度检测。

#### 10-25	全自动真菌/细菌动态检测仪

一、技术参数

1、分析方法：光度法

2、波长范围：400-500nm

3、电源：AC220V，50Hz，功率≤500VA

4、通讯端口：RJ45(网口)、RS232

5、孔道数量：30

6、反应容器：专用比色杯

7、反应器工作温度：37.0±0.5℃

8、检测时间、间隔：3600-7200s、10s

9、检测范围：革兰阴性菌脂多糖测定范围 0.1-10000pg/ml

真菌(1-3)-β-D 葡聚糖测定范围0.1-10000pg/ml

10、线性相关系数：r≥0.980

11、相对偏差：≤15%

12、准确度：回收率 75-125%

13、孔间一致性：CV≤10%

14、消毒：内置紫外消毒灯

15、扫码模块：支持样本和试剂条码信息录入

16、尺寸、重量：长600×宽500×高 565mm±20mm、45±5kg

17、环境温度范围：10-30℃

18、相对湿度范围：35-70%

19、试剂：革兰阴性菌脂多糖检测试剂盒；真菌(1-3)-β-D 葡聚糖检测试剂盒

20、试剂规格：设备支持2M、5M、10M等多种试剂规格

21、内置处理器：工业级主板，内置可触摸显示屏

22、急停按键：设备异常报警具备急停按键

23、样本灵活处理：样本随到随检，紧急样本优先处理

24、单个数据处理：各孔道可单独读取检测结果

25、实验操作性能：全自动操作，双向 LIS 连接，记录并生成最终打印的检测报告

26、高温报警功能：自动断电保护，声音报警

27、溯源性：试剂、设备、耗材可溯源

28、用途：可同时进行真菌(1-3)-β-D葡聚糖和革兰阴性菌脂多糖的检测；用于侵袭性真菌感染和革兰阴性菌感染的辅助诊断

#### 10-26	孵育器

一、技术参数

1、温度控制范围：室温+5-100℃

2、升温时间：20℃升至100℃≤15min

3、时间设置范围：1-99h59min

4、温控精度：≤±0.5℃

5、标配模块：96x0.2ml

6、LED显示：实时温度、时间递减

7、模块：采用圆形金属模块，金属模块能更换、清洁与消毒

8、降温方式：风扇冷却。

#### 10-27	超声波匀浆器

一、技术参数

1、用途：用于多种细胞、细菌、病毒及动植物组织的破碎，可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等

2、配备智能升降隔音箱；隔音箱装置采用钣金、喷塑、ABS材质，模具化设计；TC4换能器，钛合金变幅杆

3、显示方式: ≥7英寸TFT触摸屏

4、功率范围: 20-1000W可调

5、变幅杆: 2mm、3mm

6、破碎容量范围: 100μl-600 ml

7、占空比: 0.1-99.9 %

8、温度报警: 0-99.9℃

9、报警: 时间、过载、温度

10、定时：1-999 min

11、存储数据：≥20组

12、工作模式：间隙、连续。

#### 10-28 全自动化学发光免疫分析仪

一、技术参数

1、分析方法：磁条码免疫荧光发光法

2、对同一个标本单次检测可以得到多种指标的检测结果

3、稳定性：分析仪开机处于稳定工作状态后第4h、第8h的测试结果与处于稳定工作状态初始时的测试结果的相对偏倚≤±15%

4、线性相关性：在不小于2个数量级的浓度范围内，线性相关系数（r）≥0.975。

5、携带污染率：≤1%。

6、温度控制：孵育仓温度需要恒定，每个反应孔的温度应保持在37℃±0.5℃之间，波动度≤1.0℃。试剂仓制冷温度需要恒定，瓶内的温度应保持在2-8℃之间，波动度≤4.0℃

7、实验速度：所有检测项目的首个测定结果时间≤40分钟，之后每分钟出一个样本结果

▲8、实验通量:每小时最多可以完成≥1000个检测结果

9、测试容量：≥60Test

10、测量重复性：定量项目测量重复性（CV,%）应≤10%、定性项目满足检测结果一致。

11、LIS双向通讯：仪器具备通过网口使用TCP协议发送给Lis系统

12、加样钢针：可重复使用钢针

13、样本装载方式：样本架可随机插入样本，支持急诊优先

14、反应杯装载方式：自动落料，支持在线添加

15、样本位：≥120个、反应杯装载量：≥200个

16、样本加样量范围：10-200ul，可自动稀释

17、条形码识别：设备自动识别、手工识别

18、试剂装载方式：试剂盘、可随机插入试剂

19、孵育温度：37±0.5℃/孵育时间：10-15min

20、反应液混匀：漩涡振荡式混匀

21、电源：AC220V, 50Hz，输入功率：≤600VA

22、仪器尺寸：≤1150x760x1500mm

23、重量：≤300 kg

26、试剂储存温度范围: 2-8℃

27、数据处理：多次计算取中位数

28、操作性能：全自动化、随机进样、急诊优先，记录并生成最终打印的检测报告

29、质量控制：六点定标曲线，两点校准

30、自动上下装置：可自动配置洗液，自动排液等

31、可开展抗核抗体谱9项、13项、15项、17项、ANCA谱3项、肌炎谱5项、自免肝7项等项目

32、用于磁条码免疫荧光发光试剂的定量和定性分析

二、试剂相关参数

1、抗dsDNA抗体溯源：抗dsDNA抗体检测可溯源到国际校准品Wo/80

2、抗dsDNA抗体线性范围：10-600IU/mL

3、试剂规格：30 人份/盒、 60 人份/盒

#### 10-29	全自动化学发光免疫分析仪

一、技术参数：

1、检测原理：吖啶酯标记的磁微粒直接化学发光技术。

2、测试项目：≥100项。

3、自身免疫项目：具备包含系统性红斑狼疮、抗磷脂综合征、自免肝、I型糖尿病、血管炎、类风湿关节炎的相关测试项目；

4、感染类项目：具备包含术前项目、ToRCH、肺炎检测的相关测试项目；

5、其他项目要求：可检测AMH、抑制素A、PCT项目；

6、采用模块组合式设计；

7、试剂位≥40个，测试过程中可在线更换试剂。

8、样本位≥140个，支持原始管上机检测；

▲9、最快检测速度：≥500T/h；

10、急诊项目首个出结果时间：最快≤12min；

11、反应杯：可一次性装载≥2000个反应杯，支持倾倒式装载，具备反应杯不足报警提醒功能。

12、具备急诊功能，急诊样本优先处理。

13、试剂系统：具备试剂冷藏装置（2-8℃），试剂可在机冷藏存储，具备试剂不足报警提醒功能。

14、加样系统：加样（样本添加和试剂添加）系统具备液面、空吸、堵针检测及防撞功能。

15、无需一次性Tip头吸取样本，携带污染率：≤0.1PPM；

16、支持所有耗材测试过程中在线更换；

17、混匀技术：非接触式混匀；

18、支持浓缩清洗液自动在机稀释；

19、通讯功能：可与LIS系统双向通讯；

20、标准曲线稳定时间≥28天；

21、设备可24小时待机；

22、可实时监测仪器状态、测试状态、试剂耗材；

23、具有实时故障报警、反馈日志记录功能；

24、试剂盒内包含校准品，且校准品满足溯源要求；

25、用于对人体血清/血浆/尿液样本进行免疫项目的定性/定量分析；

二、主要配置：

1、全自动化学发光免疫分析仪：1台；

2、5ml 带扣圆底离心管：30个；

#### 10-30	全自动化学发光免疫分析仪

一、技术参数：

1、仪器类型：全自动随机任选分立式，急诊优先检测；

2、最大测试速度≥1000T/H

3、测试原理：采用ALP标记的辉光型化学发光；

4、分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法

5、进样轨道：≥3通道，随时连续进样，支持自动重测，急诊插入；

6、样本装载：样本放入区可同时装载≥300个样本；

7、样本提篮：具有样本架自锁紧防倾倒和防脱落功能

8、样本调度和存储：具有三维立体调度功能，样本缓存位≥290个，能够随机任选调度各个样本架；

9、具备样本条码扫描器，可自动对样本进行条码扫描，并识别样本管类型；

10、带条码的校准品和质控品可放到任意样本架任意位置，一键启动自动检测；

11、样本针：

11.1、钢针加样，具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能；

11.2、样本针清洗：真空气吸清洗；

11.3、样本针携带污染率≤0.1PPM；

12、样本管规格：微量样本杯、原始采血管、塑料试管；

14、试剂位：试剂位≥70个，2-8℃不间断冷藏

15、具备试剂条码扫描器和试剂装载防错报警功能；

16、试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能

17、反应杯：一次性反应杯，单模块一次性加载≥1200个,料斗式散装反应杯进样

18、反应盘恒温装置：

18.1、固体直热；

18.2、反应温度：37℃±0.1℃；

19、混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀、超声混匀；

20、可进行反应后物质固体和液体分离；

21、磁分离机构：单独磁分离盘，≥4重磁分离清洗，底物注入；

22、检测器：PMT光子计数器

23、具有定时开机功能

24、测试申请模式：顺序模式、样本架号模式、条码模式；

25、检测项目：

25.1、具有甲状腺、性腺、肿瘤标记物、传染病、肝纤维、心标记等检测全部检测项目≥65项；

25.2、TSH灵敏度≤0.02μIU/mL；

25.3、HIV可进行抗原抗体联合检测；

26、校准质控：

26.1、采用原厂质控品和校准品，提供原厂校准品和质控品的注册证；

26.2、校准：LED实时校准

26.3、校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正；

26.4、质控规则：Westgard多规则质控、Twin plot

二、主要配置：

1、主机：1台；

2、手持式二维码扫描器：1个；

3、无线路由：1个；

#### 10-31	全自动染色体滴片仪

一、技术参数

1、样品通量：一次完成≥64管标本的染色体滴片。

2、采用独立压缩机制冷温湿度控制.

3、处理时间：1小时/批次(64个样品，128张玻片)。

4、全封闭分散室。

5、温度控制范围：20-40℃；精度≤±0.25℃；均一度≤±0.7℃。

6、湿度控制范围：25-75% RH；精度≤±2% RH；均匀度≤±1% RH。

▲7、64位置玻片平台，一次同时平铺摆放64张玻片。

8、标本悬液量：≥1ml。

9、每点滴液量范围：10-100ul。

10、每玻片滴液：1-2点。

11、具备追加固定液功能

12、玻片台角度：5°、10°。

13、具备气流可调功能。

14、干片法、湿片法可选。

15、具备条码扫描功能。

16、自动悬液吹打混匀。

17、超声雾化玻片表面预处理。

18用途：

18.1、对外周血、骨髓等细胞悬液标本进行全自动滴片、分散。

18.2、用于产前诊断、生殖、血液病等细胞遗传实验室的染色体滴片分散。

二、基本配置要求：

1、≥10英寸操作控制触摸屏：1台。

2、温湿度控制模块：1个。

3、细胞染色体转移滴片模块：1个。

4、条码识别比对模块：1个。

5、玻片架（可平铺放置64张玻片）：1个。

6、试管架（可放置64个试管）：1个。

#### 10-32	全自动染片机

一、技术参数

▲1、样品通量：一次全自动完成≥30张玻片的消化、染片显带及风淋吹干操作。

2、处理速度：30张玻片≤6min。

3、处理时间：单批次处理时间≤6分钟。

4、处理过程：≥6步。

5、恒温水浴控制。

6、胰酶消化液用量：200ml，每批次同时消化30张玻片。

7、染色液用量：200ml，每批次同时染30张玻片。

8、终止液液缸体积：250ml。

9、冲洗液液缸体积：250ml。

10、液缸温控范围：室温-40C。

11、风淋温度范围：室温-70C。

12、液晶屏人机界面。

13、安卓操作系统。

14、用途：用于对制片后的染色体玻片进行全自动的胰酶消化、盐水终止、染色显带、洗涤和玻片风干操作，显带后的染色体玻片用于下游的核型扫描和分析。

15、功能：2轴自动机械臂结合全自动机械抓手，全自动抓取玻片吊篮并将玻片吊篮自动连续放入胰酶消化液液缸、终止液液缸、染色液液缸，洗涤液液缸，并最后将吊篮玻片进行热风风淋吹干。

#### 10-33	显微镜

- 一、技术参数

1、光学系统：光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

2、载物台：

2.1、钢丝传动，无齿条结构

2.2、载物台高度：≥140mm

2.3、机械固定载物台, (W×D): ≥210×150mm

2.4、移动范围 (X×Y): ≥75×50 mm

2.5、载物台XY 移动可锁定

3、调焦机构：

3.1、载物台高度粗调≥15 mm

3.2、可以进行张力调节

3.3、具有粗调限位

3.4、细调焦最小调节幅度≤2.5μm

4、聚光镜：

4.1、内置孔径光阑

4.2、阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）

4.3、通用7 孔位聚光镜：BF (4-100X)、2X、DF、Ph1、Ph2、Ph3、FL

4.4、具有聚光镜孔位锁

5、照明系统：内置LED透射光照明系统，光源寿命≥60000小时。

6、三目观察筒：

6.1、瞳距调整范围48-75mm

6.2、倾斜角度30°，带屈光度调节

6.3、目镜：10X，带眼罩，视场数≥20

6.4、分光：50/50固定

7、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘

8、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥18.5mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥10.6mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）

9、防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做抗菌、防霉处理

10、所采用光学元件均为环保无铅玻璃

11、用途：用于普通染色的切片观察，临床、科研常规显微检验。

12、工作条件

12.1、温度范围：-40-50℃

12.2、相湿度：≤85%。

12.3、电源：AC220V10%，50Hz。

12.4、配置有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

二、基本配置要求

- 显微镜主机：1台，含聚光镜、载物台、透射光源

- 平场消色差物镜：4个

3、说明书：1份

#### 10-34	台式放大镜

一、技术参数

1、可放大8倍、10倍选择

2、采用光学玻璃镜片

3、电子镇流器起动功率因数≥0.93

4、非弦目荧光灯管

5、采用活节臂设计，观察角度可随意调节。

#### 10-35	自动热合机

一、技术参数

1、电源：AC220V，50Hz

2、输入功率：≤200VA

3、工作方式: 自动热合

4、封口速度：≥18次/分

5、适用管径: 外径φ3-7mm

6、外型尺寸：≤150×340×235mm（宽×深×高）

7、重量：≤7.5Kg

8、自动调压,能在输入电压为195-246V的状态下进行正常工作

9、设有状态指示灯，便于观察机器运行情况

10、采用性能可靠、结构合理的热合开关

11、具有自动休眠功能：待机30分钟后自动进入休眠状态

12、设有唤醒按键，一键回到待机状态。

13、热合面无需剪刀，轻拉即开。

#### 10-36	血液低温操作台

1、箱体材料：喷塑彩色钢板（白灰）

2、台面材料：优质304不锈钢

3、隔热材料：聚氨酯整体发泡

4、脚轮：4个（其中2个带锁）

5、冷却器：翅片铜管式强制风冷循环

6、冷凝器：翅片铜管式

7、压缩机：2台

8、冷媒：R134A

9、电电：AC220V，50Hz，功率≤500W

10、冷藏温度范围：2-8℃（可调）

11、制冷方式：内循环风冷

12、外部尺寸：≤1200×800×820mm（长×宽×高）

13、产品重量：≤80kg

14、采用高清IPS电容触摸液晶显示屏

15、智能化管理实时显示温度、时间的变化曲线

16、溯源系统:能实时记录存储设备的温度变化数据，可在系统设置医院名称、操作人员编号、保存操作记录，配有USB数据导出接口，可连接移动存储设备，实现数据终身可查询

17、自动故障检测识别，屏幕可显示故障信息

18、采用微电脑控制系统和内循环风道，控温精度高

19、操作台面采用双压缩机内循环风道传导制冷

20、内循环采用恒速电机

21、设备尺寸可以根据用户需要进行定制。

#### 10-37	血小板保存箱

▲1、温控方式：采用双CPU控制系统的PLC温控模块。

2、温控范围：22℃±2℃

3、报警温度范围：20-24℃

4、振荡幅度：50mm±5mm

5、振荡频率：60次/分±5次/分

6、振荡方式：连续往复（左右）、水平振荡

7、存放袋数：≥30袋（机采血小板袋）

8、存放层数：≥15层

9、存放面积：≥370×300（mm）（宽×深）

10、层高：≥35mm

11、外形尺寸：≤600×570×1370mm（宽×深×高）

12、重量：≤110kg

13、环境温度范围5-40℃，相对湿度≤80%

14、电源：AC220V、50Hz

15、≥4英寸彩色液晶触摸屏，可一键转换中、英文操作界面，可查阅运行记录。

16、设有独立的数码显示窗口，实时显示箱内温度。

17、液晶屏即时显示温度动态曲线图。

18、自动诊断故障信息，并能自动弹窗提示详细信息。

19、报警方式：采用两套独立的报警系统，当运行出现异常情况时，即时发出声光双重报警，同时自动弹窗提示报警信息，设有警报静音开关。

20、故障报警功能：超温报警、欠温报警、传感器故障报警、断电报警、开门超时报警、停振报警。

21、具有大容量数据存储功能，实时记录保存箱的运行数据。

22、内置USB模块，可用U盘存储、传输和追溯保存箱的运行数据（EXCEL格式)。

23、内置紫外线消毒灯，一键启动消毒功能。

24、热反射镀膜钢化玻璃门，有效隔音，并能阻绝外来冷、热源。

25、配有安全门锁，锁定式万向脚轮。

26、箱体为整体发泡，发泡厚度≥30mm，门内有密封条，箱体内部均采用不锈钢材料。

27、铝合金抽屉式托盘，防滑耐磨涂层。

28、采用品牌压缩机。

29、制冷方式：R134a无氟环保制冷剂、强制风冷式。

30、采用品牌恒速电机，振荡小车持续平稳运转。

31、配备品牌蓄电池，可在断电情况下记录箱内实时温度。

32、提供省医疗器械检验所出具的电磁兼容性测试（EMC）和产品全性能检测的专项《检验报告》。

#### 10-38	融浆机

1、电源：AC220V、50Hz，输入功率≤3.5 kw

2、存水量：58Kg±10％

3、水泵流量：≥40 kg/min

4、控温范围：30-45℃

5、控温精度：≤±0.5℃

6、加热功率：2×≤1500W

7、最大化浆量：≥12袋（每袋50-200ml）

8、解冻时间：≤20分钟（200ml×12袋,-20℃扁平冰袋）

9、外形尺寸：≤670×500×1100mm（宽×深×高）

10、重量：≤70kg

▲11、干式解冻，解冻过程中血浆袋与水隔离。

12、实时显示当前解冻温度和解冻时间，自动监测解冻全过程。

13、具有分档预先设置的解冻程序，可以适应不同容量的冰冻血浆的解冻。

14、可根据需要自行设定解冻温度和解冻时间，在解冻过程中可随时调整解冻时间，可设定不计时循环解冻模式。

15、当产品出现超温情况时，具有自动降温功能。

16、报警功能：当产品出现异常时，声光双重报警，并显示相关故障代码，可一键消警。

17、大容量水循环系统，无瞬间温差、无热点。18、可移动的不锈钢解冻架和解冻专用袋。

19、配备能重复使用的医用输血袋材质，隔离每个血浆袋。

20、加热水箱与解冻水槽为分离式设计，解冻完成后循环水自动回落。

21、具有自动进水、排水功能，设有一键自动清洗功能。

22、采用不锈钢水箱毒。

23、具有上排水功能。

24、配有漏电保护插头，具有自动断电功能。

25、提供省医疗器械检验所出具的电磁兼容性测试（EMC）和产品全性能检测的专项《检验报告》。

#### 10-39	全自动血型分析仪

一、技术参数：

1、方法学

1.1、微柱凝胶法用于血液血清学检测

2、检测项目

2.1、用于ABO/Rh 正定型；

2.2、ABO反定型；

2.3、Rh 表型鉴定；

2.4、病人、献血员主侧与次侧交叉配血；

2.5、抗体筛选；

2.6、抗体鉴定；

2.7、直接抗人球蛋白实验；

3、测试原理

3.1、免疫化学抗原抗体特异反应。

3.2、凝胶层作为分子筛区分凝集结果；

3.3、数字图像处理技术；

3.4、电脑信息化系统。

4、测试要求

4.1、凝胶卡片需要每张内含1孔阴性对照孔。

4.2、用于Rh D定型的抗体要求

4.2.1、属于D VI - 抗体

4.2.2、包含≥2种不同抗体

5、测试速度

5.1、通量：≥720测试/小时

5.2、RhD (A、B、D、ctl、A1、B)：±80样本/小时；

5.3、抗体筛查（I、II、III）：±144样本/小时；

5.4、RhD+抗体筛查( A、B、D、ctl、A1、 B+I、II )：±70样本/小时；

5.5、RhD+表型鉴定( A、B、D、ctl、A1、 B+C、c、E、e、K、ctl)：±56样本/小时

5.6、RhD+表型鉴定+抗体筛查(A、B、AB、 DVI+、DVI-、ctl+ A1、A2、B、O+C、c、 E、e、K、ctl+I、II、III)：±36样本/小时

6、装载量

6.1、≥180个样本（处理样本时可连续添加样本，无需停机）；

6.2、≥240个凝胶卡

6.3、≥28个试剂

6.4、2×5L系统液容器

6.5、2×5L废液容器

6.6、1×5L清洗液容器

6.7、≥320张ID卡废物筒

7、孵育位置

7.1、≥28个37℃孵育位；

7.2、≥62个常温孵育位

8、照相机数量

8.1、3个照相机，不同位置采集不同信息

9、离心机数量及离心位

9.1、3个独立工作的离心机，36（12×3）个离心位

10、系统

备用系统：

10.1、2套独立的加样系统，3套独立的离心系统，1个独立的判读系统；2个计算机主机，2套液体供应系统。

10.2、2套加样系统可同时操作，可单独操作。

10.3、凝胶卡、试剂添加以及废液和洗涤液更换无须停机，样本连续进样，自动启动，无需人为干预。

10.4、平行加样，1个标本作多个测试仅需处理细胞和血浆各1次。

10.5、储存凝胶卡，可无人值守操作最长≥9小时。

10.6、所有卡均可回收，未用完的卡在规定时间内亦能继续使用。

10.7、无须专门的系统洗液，可以Decon 90配置系统洗液

10.8、适应各种样本管, 包括Eppendorf 管装的少量的标本

10.9、具有急诊功能。

11、加样针

11.1 2个独立加样针；

12、器械臂

12.1、2个独立加样臂；

12.2、1个凝胶卡传送臂

13、精密注射器

13.1、精密度±0.1ml

14、LCD屏

14.1、≥17英寸触摸屏；

14.2、可以直观了解目前的运行位置、状态及样本位、卡位、试剂位等情况。

15、液面检测

15.1、样本管、加样器、稀释液、试剂瓶、系统液、废液均具有液面检测功能。

15.2、液面检测功能可以提醒操作人员及时准备

15.3、可以保护仪器，减少试剂浪费

16、凝块检测功能和瓶盖探测功能

16.1、其中1个照相机能探测样本是否有凝块，能很探测试管或（和）试剂瓶是否有盖子，系统提示。

17、检测项目对象考察

17.1、能提供≥192种检测试剂

17.2、针对亚洲人群特种检测试剂

17.3、生物化学凝胶筛卡

17.4、亚洲地区普遍使用的细胞及血清

17.5、全球广泛使用的室内质控和室间质控

18、数字图像系统

18.1、可传送彩色图像报告

18.2、可打印彩色图像报告

18.3、可大量保存彩色图像报告

19、系统管理

19.1、全信息化管理

20、试验过程控制

20.1、凝胶质量控制

20.2、加样有效性控制

21、条码识别系统

21.1、对样本试剂以及凝胶卡实行全条码管理

21.2、可溯源错误

21.3、可检测试剂，凝胶卡批号及有效期

21.4、可识别未使用完的卡。

22、数据管理IH-Com

22.1、随机LCD触摸屏，实现同步人机对话

22.2、可追溯所有结果及错误报警

22.3、仪器可与医院提供的LIS及HIS系统连接，实现医院网络化管理

23、质控检测

23.1、具有质控模块，可完成每日室内质控并形成质控报告

#### 10-40	全自动血型分析仪

一、技术参数

1、检测速度：≥100测试/小时(正定型)

2、试剂区：≥12个试剂位，自动摇匀，支持原始血型试剂瓶上机实验；

3、样本区：≥96个样本装置，连续装载，条形码扫描

4、配套实验载体尺寸：≤55×65×10mm

5、配套实验载体要求：可同时实现玻璃微珠与凝胶介质试剂卡试验加载，载体满足环境要求2-25℃

6、工作模式：循环进样、持续进卡；多项目并行工作，可自定义每个标本的检测项目，可对同一批样本同时提交ABO/Rh(D)血型定型、不规则抗体筛查、交叉配血、人Rh系统分型等检测项目，仪器自动优化并列运行实验。

7、机械手：≥1个，自动实现抓卡、放卡、刺破、条形码扫描，具防掉卡检测功能

8、加样通道：≥2个加样通道，液体置换加样原理。采用固定式的永久性加样钢针，Teflon涂层，针径≤2mm。加样通道Y、Z方向均可独立控制运行，工作时可在9-300mm范围内任意距离分开,具有防撞针功能。

9、液体探测：所有加样通道均具有液面探测功能。

10、加样精度：

10ul		精确度（CV）≤3%	准确度（%）≤5

50ul		精确度（CV）≤2%	准确度（%）≤2

100ul	精确度（CV）≤1%	准确度（%）≤2

11、条码扫描：样本条码、试剂卡条码具备独立扫描仪

12、清洗站：≥2个独立的加样针清洗位，采用针内贯通式冲洗和针外喷淋式冲洗的双重洗针方式，对针内壁、外壁同时进行洗涤。由独立的注液管道进行针外喷淋式冲洗。

13、消毒液区：两瓶，每瓶容积为120ml

14、LISS液区：两瓶，每瓶容积为120ml

15、标本稀释：使用96孔深孔板稀释标本，稀释板位数量≥1个，仪器自动循环使用。实验中由加样器自动分配稀释液，自动稀释混匀标本。

16、试剂卡位：≥60试剂卡存储卡架，一个平衡卡存储位

17、试剂混匀：偏心回转方式自动混匀试剂。

18、温育区：可同时温育≥24张试剂卡

29、离心机：≥24个试剂卡位，转速范围0-3000RPM 可调

▲30、刺破：可完成1、3、6孔刺破

31、相机系统：使用高分辨率彩色CCD成像判读，图片真实、直观，未经处理；≥300万像素，结果原始图像可永久保存。

32、用户操作：WINDOWS 10操作系统，中文操作界面，异常信息识别、提示，人机对话，试验项目随时新增

33、软件功能：异常操作、断电情况，软件重启后继续历史实验功能，具备Rh血型智能匹配软件系统便捷血液管理。

34、通讯软件：能连接Lis系统，实现双向通讯

#### 10-41	血细胞分离机

一、技术参数

1、工作方式：单针、双针全血连续流动式分离模式

2、终产品在离心机外收集，终产品体积可调

3、离心机转数：≤2200rpm，转数误差≤±1%

4、全血流速范围：10-120ml/min

5、体外循环量：≤200 ml，具有体外循环量自动监测功能

6、泵系统：设有独立抗凝剂泵，全自动计算并控制抗凝剂剂量，抗凝剂全血比例调节范围1:6-1:25

7、具有CCD相机和红外探测器

8、全中文操作界面

9、液晶显示屏，全自动人机对话操作模式，动态显示实时分离数据与帮助提示信息

10、自动保持静脉开放功能：全自动维持入路和回路静脉开放（KVO），无须手动调节

▲12、具有自动预测计算CD34＋细胞收率功能

13、软件模式：程序操作及设备硬件诊断检测自动化

14、采集血小板、血浆

14.1、单针、双针连续采集方式

14.2、可采集1-3份3×1011血小板

- 14.3、采集时间：单针≤60mim，双针≤40min

- 14.4、采集效率：采集或去除血小板平均效率≥60%，单针≥75％

- 14.5、白细胞含量：≤5.5X105/单位

- 14.6、红细胞含量：≤8.0X109/单位

- 14.7、血小板保存时间：封闭式管路采集有效保存≥5天

15、干细胞采集

- 15.1、外周血干细胞采集模式，包括骨髓干细胞体外浓缩淘洗功能

- 15.1.1、外周血CD34阳性细胞采集效率：≥92%

- 15.1.2、红细胞及血小板丢失水平：可调整

16、血液治疗

- 16.1、治疗性血浆置换

16.1.1、机器自动计算去除血浆量及置换量

16.1.2、置换液体平衡范围50-150%

16.1.3、可选择置换液类型，自动调整抗凝剂用量

16.1.4、血浆置换过程中，血小板损失量≤3%

16.2、治疗性红细胞去除与置换

16.2.1、自动计算去除或置换的红细胞量

16.2.2、可设定去除后的目标红细胞积压

16.2.3、内置红细胞压积计算器

16.3、去除白细胞或血小板

16.3.1、可设定去除的容量与细胞数

16.3.2、红细胞丢失水平：可调

16.4、血浆治疗性处理：

16.4.1、可作免疫吸附治疗

16.4.2、可作低密度脂蛋白吸附分离去除

17、安全性能要求：

17.1、采血压力感受器、回血压力感受器；提供第三方接口压力监测及报警装置（免疫吸附）

17.2、空气探测器

17.3、细胞监测器、自动界面探测器

17.4、血浆管路溶血监测器

17.5、红外抗凝剂滴速监测器，同时通过独立的抗凝剂泵精确控制抗凝剂入量

17.6、离心室漏液（漏血）监测

17.7、离心室温度监测

17.8、离体血容量监测

17.9、置换液空管监测

17.10、整机电池：真正断电保护，断电时能继续运行≥15分钟，保证将体外血液安全回输给患者；恢复供电后保留原先参数并继续分离。

#### 10-42	全自动血型分析仪

一、技术参数

1、仪器和配套试剂卡均均获取中国国家食品药品监督管理局颁发的注册证

2、全自动落地式：从样品扫描、试剂卡装载、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，全部自动完成

3、试验方法学为微柱凝胶法

4、能完成血型相关的所有试验，包括产前抗体效价和移植后抗体效价检测

5、具有配套软件模块辅助抗体鉴定结果推导

6、质量控制模块：具有质控模块，可完成血型、交叉配血、抗体筛查等项目的室内质控工作；具有配套软件模块量化评估室内质控水平

▲7、所有血型检测均带质控对照孔，如ABO血型正定型微柱凝胶卡带有质控对照孔

8、急诊管理：具有急诊优先、快捷插入功能，不停机即可插入急诊样本；急诊标本的数量和位置无限制

9、测试速度：≥730个测试孔/小时，可连续工作

10、样本数量：≥96个，可在试验运行中连续装载样本

11、微柱凝胶卡库存量：≥360个卡位，并可在试验运行中（不停机状态下）补充凝胶卡

12、复查卡位：≥96个

13、加样针数量：≥2个，加样针可同时或单独加样

14、加样针采用穿刺方式加样，不需要打孔器

15、未用完的试剂卡，在有效期内能继续使用

16、加样针块检测功能可识别大凝块和小凝块

17、具有2个独立的标本稀释位，稀释标本不需要微孔板耗材

18、加样针具有带样冲洗功能

19、仪器能进行连续梯度倍比稀释

20、孵育温度：室温/25℃，37℃，可独立控制

21、孵育器数量：≥4个，每个孵育器能放置≥12张凝胶卡

22、离心机数：≥2个，独立控制

23、能进行批量审核结果，可单独审核结果

24、能进行局域网内远程双审核结果，不需要互联网外网

25、仪器具有国际标准ASTM通讯格式，能与LIS、输血科管理软件双向联网

26、仪器内置计算机

27、操作系统：Windows 10

28、触摸屏操作，触摸屏可折叠

#### 10-43	全自动血型分析仪

一、技术参数

1、检测速度：≥100测试/小时(正定型)

2、试剂区：≥12个试剂位，自动摇匀，支持原始血型试剂瓶上机实验；

3、样本区：96个样本装置，连续装载，条形码扫描

4、配套实验载体尺寸：体积≤55×65×10mm

▲5、配套实验载体要求：可同时实现玻璃微珠与凝胶介质试剂卡试验加载，载体满足环境温度范围2-25℃

6、工作模式：循环进样、持续进卡；多项目并行工作，可自定义每个标本的检测项目，可对同一批样本同时提交ABO/Rh(D)血型定型、不规则抗体筛查、交叉配血、人Rh系统分型等检测项目，仪器自动优化并列运行实验。

7、机械手：≥1个，自动实现抓卡、放卡、刺破、条形码扫描，具有防掉卡检测功能

8、加样通道：≥2个加样通道，液体置换加样原理。采用固定式的永久性加样钢针，Teflon涂层，针径≤2mm，保证气密性及便于吸取红细胞样本。加样通道Y、Z方向均可独立控制运行，工作时可在9-300mm范围内任意距离分开,具有防撞针功能。

9、液体探测：所有加样通道均具有液面探测功能。

10、加样精度：

加样量		精确度（CV）	准确度（%）

10ul		≤3%			≤5

50ul		≤2%			≤2

100ul		≤1%			≤2

11、条码扫描：样本条码、试剂卡条码具备独立扫描仪

12、清洗站：≥2个独立的加样针清洗位，采用针内贯通式冲洗和针外喷淋式冲洗的双重洗针方式，对针内壁、外壁同时进行洗涤。由独立的注液管道进行针外喷淋式冲洗。

13、消毒液区：两瓶，每瓶容积为120ML

14、LISS液区：两瓶，每瓶容积为120ML

15、标本稀释：使用96孔深孔板稀释标本，稀释板位数量≥1个，仪器自动循环使用。实验中由加样器自动分配稀释液，自动稀释混匀标本。

16、试剂卡位：≥60试剂卡存储卡架，一个平衡卡存储位

17、试剂混匀：采用偏心回转方式自动混匀试剂。

18、温育区：可同时温育24张试剂卡

29、离心机：≥24个试剂卡位，转速范围0-3000RPM 可调

20、刺破：可完成1、3、6孔刺破

21、相机系统：使用彩色CCD成像判读，≥300万像素，结果原始图像可永久保存。

22、用户操作：WINDOWS 10操作系统，中文操作界面，异常信息识别、提示，人机对话，试验项目随时新增。

23、软件功能：软件重启后继续历史实验功能，具备Rh血型智能匹配软件系统。

24、通讯软件：能连接Lis系统，实现双向通讯

25、尺寸：台式，长x宽x高≤1330x820x1030mm

26、重量：≤260KG

#### 10-44	多参数血小板功能分析仪

一、技术参数

1、原理：连续计数法（连续动态血小板功能检测法）

▲2、检测标本：枸橼酸钠抗凝全血，无需离心等样本前处理，全血加入诱聚剂检测

3、样本质量评估功能：具备样本质量评估功能，样本质量异常时自动报警

4、样本量：≤0.3ml全血

5、检测速度：≤6分钟/ 测试（包含样本准备时间）

6、样本位试剂位：样本位2个，试剂位2个

7、检测结果重复性：CV≤7%

8、携带污染率：≤0.5%

9、质控：具备原厂注册的配套专用质控品

10、自动清洗：具有自动清洗功能

11、试剂：具备二磷酸腺苷、花生四烯酸、胶原、肾上腺素四种血小板诱聚剂注册证

12、开机自检功能： 具备

13、休眠功能：当分析仪超过设定的时间不使用时会自动进入休眠状态

14、计算机通讯：具有与实验室信息系统进行通讯的功能,可使用RS-232接口与外接的计算机进行数据传输。

15、用途：用于血栓风险预警、抗血小板药物监测等临床与科研应用。

#### 10-45	生物安全柜

一、技术参数

1、气体循环方式和洁净等级循环方式：70%循环，30%外排.洁净等级:10级

2、前窗玻璃门手拉式

3、过滤器级别过滤效率:排风HEPA@0.3цm≥99.995%，送风ULPA@0.12цm≥99.9995%

4、下降风速: 0.32±0.015m/s

5、工作窗口吸入风速: 0.62±0.015m/s

6、噪声: ≤65dB(A)

7、振动半峰值: ≤1.1цm

8、电源: AC220V，50Hz

9、人员防护:

9.1撞击式采样器:菌落总数≤5CFU/次

9.2狭缝式采样器:菌落总数≤3CFU/次

9.3受试产品防护:菌落总数≤3CFU/每次

9.4交叉感染防护:菌落总数≤1CFU/每次

10、最大功率:≤1.5kw含备用插座

11、重量:≤275kg

12、荧光灯规格:36W

13、紫外灯规格:30W

14、光照度:≥900Lu×

15、排风管口径:DN190

16、出风方向:左出、右出、顶出

17、外形尺寸（长x宽x高）:≤1360×790×2200mm

18、内部尺寸（长x宽x高）:≥1160×610×680mm

19、前窗玻璃无底框设计:方便清擦，不宜积存微生物病毒等，支撑脚具有足够的钢度，无裸露的螺纹，能调节安全柜的水平度和稳定性。

20、均流板不能添加附着物:均流板上没有阻挡气流的附着物，安全柜工作台面中心加载25kg压力后，工作台面不产生永久变形。

21、前窗玻璃手拉式开启:前窗玻璃手拉式开启，以保证断电时能及时关门防护. （不得使用电控，电控停电时不能关门）

22、显示

22.1实时数字式显示过滤器剩余寿命

22.2过滤器剩余寿命不足10%时，声光报警提示联系更换

22.3实时数字式显示静压箱内正压

22.4实时数字式显示负压通道内负压

23、产品执行标准:按照国家YY0569-2005标准生产和测试，通过国家强制性标准

24、可预约紫外灯灭菌：

24.1实验后灭菌机器自动关闭，人员无需等待

24.2人员可预约下次使用时间，下次使用时不许再次灭菌可直接实验

二、基本配置：

1、风机：1台

- 2、送风过滤器：1个

3、排风过滤器：1个

4、LED灯管：1支

- 5、荧光灯管：2支

- 6、紫外灯管：1支

7、气压传感器：2只

- 第14包 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-1 | 冰冻染色机 | 1 | 9 | 9 | 否 | 14-1 冰冻染色机 |
| 14-2 | 冰冻染色机 | 1 | 9 | 9 | 否 |  |
| 14-3 | 全自动免疫组化染色系统 | 1 | 35 | 35 | 否 |  |
| 14-4 | 玻片书写仪 | 3 | 14 | 42 | 否 |  |
| 14-5 | 玻片书写仪 | 2 | 14 | 28 | 否 |  |
| 14-6 | 液基细胞学自动制片染色系统 | 1 | 30 | 30 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：接到采购人通知后60日内。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后，甲方向乙方支付合同款的50%，即¥       元（大写：            ）。货物全部到达甲方指定地点且财政资金到帐后，向乙方支付合同款的40%，即¥      元（大写：          ）。待设备验收入库使用满一年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：             ）；待设备验收入库使用满第二年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：            ）。因财政资金拨付等原因延迟支付或最终支付比例变化的，甲方不够成逾期付款或其他违约。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格或乙方未提供发票，则甲方有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

★6.如投标产品为进口产品投标人为产品代理商时，须提供有效的产品授权，如产品授权为多级授权须保证授权链完整合法有效，提供证明材料。

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按《医疗器械监督管理条例》办理医疗器械生产许可证或者办理备案。供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章），供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第14包

#### 14-1	冰冻染色机

一、技术参数：

1、站点数量：总站点数量≥26个，其中水洗站点数≥4个，加卸载站点合计数≥4个。

2、站点补增功能：2个水洗站点及2个加卸载站点，可根据实际使用需求灵活调成试剂站点。

3、染色机结构：全开放式单层设计。

4、样本进出：样本通过抽屉式加卸载站点进出，抽屉具有缓冲功能，缓冲后可以自动关闭到位；加卸载站点数量灵活可设，多种组合，满足不同情况需要。

5、加卸载站点提醒：加卸载站点具有检测传感器，自动检测站点中的玻片架状态；具有异常打开抽屉报警和延时语音提醒功能，抽屉打开超时提醒时间1-120秒可调。

6、水洗站点水流大小：可调节，水洗续流时间0-120秒可设置。

7、烤箱：具有烤箱，烤箱温度在室温至75℃可调，且有温度实时监测功能；烤缸数量不应超过2个。

8、试剂加热：≥ 4个试剂加热站点，温度范围室温至38℃可调。

9、机械臂功能：可沿XYZ三轴运动。横向运行速度≥1米/s，可以完成HE染色中1秒分化操作；机械臂有抖缸、沥液功能，且可自由设置执行参数。

10、用户交互：彩色液晶触摸屏≥10英寸，全中文系统触屏显示操作，主界面上可设置染色快捷程序，数量≥4个。

11、程序编辑：设备可存储程序≥100个，且每个程序可以设置步骤≥40个；每个步骤可设置时间为1秒- 23时59分59秒。

12、试剂缸容量：试剂缸容量480±20ml；单个玻片架容量≥30片/架。

13、可同时运行程序数：可以单独或同时进行巴氏、常规HE、冰冻HE染色等多种染色程序，最高可同时运行不同程序数≥11个，每小时染片量≥300张。

14、染色质控功能：包括质控设置总览、历史运行程序、试剂使用明细等，并可生成和导出质控报表。

▲15、远程监控功能：具有远程报警、监控功能，可通过网页、微信小程序、APP三种方式进行监控，实时了解设备运行状态，并以短信、邮件、微信等3种以上方式推送报警信息和维修指引。（提供微信小程序监控软件运行界面截图）

16、软件升级功能：配置USB接口≥2个，可导出Excel和PDF格式的质控数据表且可以进行设备升级操作。

17、程序微调节：程序可进行精确或非精确设置；精确设置的步骤，优先处理，保证该步骤浸染时间的精确。

18、染色时间自调节功能：可根据染液浸染天数或架数进行设置，自动调整染色时间。

19、授权管理：具有管理者以及普通用户两种登陆模式，并可以进行密码设置，管理者账户具有最高权限，可以对其他账户进行查询、设置以及修改等操作。

20、运行状态查询：具有运行状态查询功能，可以了解当前执行步骤、剩余时间，站点分布的信息。

▲21、废气浓度监测：具有浓度监测传感器，浓度监测范围0-100ppm可设置，主界面上可实时显示废气浓度值。

22、防护机制：设备运行时具有自动防护功能，打开防护罩后机械臂自动停止运行，关闭后机械臂自动恢复运行，避免操作人员碰撞受伤的风险。

23、声光报警系统：中文人工语音报警系统，控制面板同步灯光提示，主界面同步文字显示解决指引。

#### 14-2 冰冻染色机

一、技术参数：

1、液缸数量：≥15个

1.1、第1缸为自动启动保存缸

1.2、清洗缸数量：≥3个

1.3、苏木素缸数量：≥1个（水浴加温）

1.4、分化缸数量：≥1个

1.5、伊红缸数量：≥1个

1.6、反蓝缸数量：≥1个

1.7、梯度酒精缸数量：≥5个

1.8、结束缸数量：≥1个

2、单缸处理时间：可在1秒～59分内任意设定

▲3、苏木素缸和温水返蓝缸的温度设置范围：0～99度分别可调

4、染色步骤：≥18步

▲5、染色架单次染片数量：≥20张玻片

6、三个染色架无限循环工作模式

7、单次染色时间：3-10分钟可调

8、电脑程控进清水排污水系统，确保每个工序清洗玻片时水质清洁，并有节水效能

9、苏木素可水浴加热，利用超声波快速上色，温度可任意设定

10、分化缸具有精确优先级处理

11、伊红缸后具有精确优先级处理

13、返蓝三种方式可选，其中温水加热方式温度可任意设定

14、染色架具有自动识别功能

15、程序运行完成具有报警功能。

#### 14-3 全自动免疫组化染色系统

一、技术参数

1、用于病理组织标本的免疫组织化学和分子病理的原位杂交检测。

2、在同一台仪器上完成免疫组化染色、原位杂交染色、p16/ki-67细胞学双染及多色免疫组化（≥2个颜色）、免疫组织化学与显色原位杂交双染。

3、仪器可同时运行染色项目≥2个，如免疫组化染色和显色原位杂交染色项目。

4、一台仪器上完成全自动染色，包括烤片、脱蜡、抗原修复、一抗孵育、二抗孵育、显色直到复染所有步骤，无需人工干预，运行时间2.5-3个小时。

5、处理玻片数量: ≥60张玻片，且每个玻片可以单独设置染色流程和温度，具备从室温到抗原修复温度的加热功能。

6、试剂位≥70种，满足不同项目的染色需求。

7、连续上载，即时上样，4个独立的玻片架，可以连续上载玻片。

8、加样机械臂：≥2个。

9、每个架玻片通道配备有独立加液装置。

10、仪器反应仓配备有温度控制模块，可设置温度，实现恒温控制。

11、试剂仓有温度控制模块，可实现＜16℃低温保存功能，一抗，机载二抗试剂可在试剂仓低温存放，避免试剂由于温度变化而导致的效价降低。

12、可实现平板电脑远程控制。

13、操作系统：中文操作界面，具备条码扫描系统，全自动识别样本及试剂。

14、自检系统：每日自动检测机器性能、试剂液面，智能化操作。

15、试剂管理系统：完整的试剂管理系统，可统计试剂使用量，剩余量，批号，有效期，便于实验室的质控。

16、显色原位杂交与IHC能使用同一个二抗显色试剂盒同时染色，方便管理。

17、数据库：染色过程全记录，对所有玻片进行全程追踪并报告，包括玻片运行事件，玻片的自身信息等，可随时调出玻片所有信息。

18、原厂提供机载即用型一抗及浓缩型一抗试剂，满足不同切片检测需求。

#### 14-4	玻片书写仪

一、技术参数

1、机身采用一体式塑料模具外壳，外表整体光滑，封闭无棱角；

2、≥7寸彩色液晶触摸显示屏，显示屏可直观显示色带的使用余量，玻片的剩余量，以及打印任务量等技术数据，可提前预警；

3、色带打印：模块一体式设计，即插即用，无需关机，拔插更换时间≤3秒；

4、采用高速线阵式热转印黑白色带打印技术，打印显色为黑白显色。色带打印过程无异味，无化学挥发物、无烟雾粉尘、无气溶胶等污染物的产生；

5、每卷色带可打印载玻片数量：≥14000张玻片；

▲6、打印速度：≤3秒/张玻片；打印精度：≥300dpi；

▲7、内置一体式进片仓，单次进仓玻片容量≥120张玻片，加载无需关机；

8、自带打印软件，预编辑、存储多个打印模板，可通过扫描二维码自动切换打印模板；可根据应用场景按需定制应用模块；

9、内置扫描装置；

10、即扫即打出片盘可载≥7张玻片；

11、可打印标准玻片、高粘附性的玻片及非标宽体玻片等多种规格；

12、打印间行间距≤4mm；

13、提供第三方检测报告，证明其在至少250小时持续氙灯照射和二甲苯等溶剂浸泡的试验中不褪色；

14、提供色带环保的检测报告，证明色带在使用过程中无害、无毒、无污染物、无粉尘等产生的第三方检测报告；

15、接口：包括USB、以太网接口、Wi-Fi，蓝牙等模块，可兼容医院所有LIS或HIS系统，满足各种联机需求；

#### 14-5	玻片书写仪

一、技术参数：

1、用途：病理用载玻片的信息化标记

2、操作界面:≥10英寸彩色触摸液晶屏，可外接显示器，实现双屏显示。

▲3、电脑配置：内置操作电脑，可无需外接电脑。

4、书写格式：热转印或色带，打印颜色为纯黑色。

▲5、可清晰打印普通油漆载玻片、防脱玻片,玻片无需增加镭雕粉或激光粉，字符可耐受二甲苯、酒精浸泡，可长期保存。

6、书写内容:中文、西文（含英文、希腊文及各种符号）、数字、一维码、二维码等；书写格式:拖拽方式编辑，支持多个模板。

7、载玻片输出模式:先印先出队列，先出玻片位于最上方。

8、载玻片装载容量：单次可装载≥150片

▲9、载玻片输出容量：单次可输出≥150片

10、书写方向:支持0°、90°、180°、270°

11、内容预览:支持同步预览，可在机器内置屏幕上实时预览。

12、打印功能：支持按需打印、批量打印模式和即扫即打功能。

13、信息录入方式：单机独立信息录入、外接电脑信息录入、扫码器/扫描枪自动信息录入、连接HIS/LIS系统信息录入等。

14、打印速度：≥5秒/片；打印分辨率:≥300dpi

15、打印过程无粉尘，无有害气体产生。

#### 14-6	液基细胞学自动制片染色系统

一、技术参数

1、基本要求：可用于液基细胞学检查(妇科、非妇科)和免疫细胞化学染色 (双染、单染)。

2、制片原理：采用离心沉降方法制片，保证细胞的形态完整无破坏，有效保存 细胞三维立体结构。

3、产品组成：全自动免疫组化染色机由加热部分、样本转移、染色模块、控 制系统模块组成。

3.1、标本选择：适用于妇科和非妇科制片染色(包括且不限于:妇科子宫颈细 胞及尿液，痰液，胸腹水等脱落细胞及甲状腺，乳腺等穿刺细胞)。 2.2.2标本安全:妇科保存液成份以乙醇为基础，安全无毒，对医护人员和实验 室操作人员无任何毒副作用。

3.3、保存时效：在常温下加入样本后妇科样本瓶≥4周，冷藏后保存≥6个月，未加入样本的保存瓶≥36个月。非妇科保存液保存有效期≥24个月。

3.4、标本保存：保证取样后样本100%保存至保存瓶中。

4、样本前处理

4.1、标本转移自动化：制片过程中，技术人员对样本无接触。标本不用开瓶， 直接使用标本转移机每次可自动将标本液转移至离心管。

4.2、梯度分离：采用样本密度分离液试剂结合程控离心自然沉降，有效去除血 液,粘液，杂质等干扰诊断的物质，富集有效诊断细胞，保证细胞的形态完整无 破坏。

5、制片染色过程

5.1、独立耗材：每份标本使用独立耗材，每片单独自动染色。

5.2、全自动处理：全自动化制片染色一体，无需人员值守。

5.3、制片质量一致性：无论标本质量如何，都使用统一的标准化、自动化处理 程序。

5.4、制片染色自动化：将标本转移机自动转移至离心管中的标本加入梯度密度离 心液或者红色固定液进行离心沉降后放置在染色制片一体机上后打开仪器以及 电脑进行自动化制片和染色，无需人工值守。

6、单批次制片量：1或24张，用同一样本可制备≥5张质量相同的玻片。

7、制片速度：通量1-24片/批

8、制片效果

8.1、阅片视野：细胞分布均匀，背景清晰，阅片视野为直径≤13mm的圆

8.2、满意率：相比传统巴氏涂片，制片不满意率下降≥50%。

8.3、检出率：高度病变(HSIL+)检出率相比传统涂片提高≥60%。

9、染色功能

9.1、电脑程控：全自动单片独立染色，可根据医生需要，通过电脑控制使细胞 涂片含5千-12万个以上完整细胞数且可通过电脑调整染色时间⻓短等程序。

9.2、染片直径：细胞分布均匀且具有代表性，玻片上的制片区为直径≤13mm 圆。

9.3、开放式染色：可根据实验室需求分别进行巴氏或者HE染色.

9.4、免疫化学染色：可用于P16/Ki67免疫细胞化学检测.

10、功能拓展：未经染色的玻片和标本还可以用于免疫组化，分子生物学等其余 检测。

11、玻片打印机

▲11.1、采用热转印打印技术，打印过程中无有害气体及粉尘产生。

11.2、内置彩色触摸屏，尺寸≥8英寸

11.3、内置操作电脑及操作系统，可无需外接电脑、平板或手机辅助

11.4、可打印任意中英文、数字、符号、一维码、二维码等

11.5、单次可装载玻片≥100片

▲11.6、载玻片装载装置/容器位于设备上方，无需打开设备任何形式的侧板/盖板等 即可更换玻片。

11.7、载玻片装载装置/容器可整体取下，装好载玻片后再插回设备。

11.8、设备正前方输出打印好的玻片。取片器容量≥10片。

▲11.9、设备正面宽度<17cm。

11.10、内置扫码模块，无需外接扫描器/扫码枪。

11.11、信息录入途径: 单机独立信息录入、外接电脑信息录入、条码扫描器录入、 连接HIS/LIS系统信息录入等。

11.12、打印速度:5秒/片。

11.13、打印分辨率:≥300dpi。

11.14、用途：病理用载玻片的信息化标记.

- 第16包  采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-1 | 血气分析仪 | 15 | 6 | 90 | 否 | 16-5全自动电泳仪 |
| 16-2 | 全自动血沉沉降检测仪 | 1 | 10 | 10 | 否 |  |
| 16-3 | 全自动干式生化分析仪 | 1 | 5 | 5 | 是 |  |
| 16-4 | 恒温培养摇床 | 2 | 0.8 | 1.6 | 否 |  |
| 16-5 | 全自动电泳仪 | 1 | 50 | 50 | 否 |  |
| 16-6 | 全自动毛细管电泳仪 | 1 | 40 | 40 | 否 |  |
| 16-7 | 全自动蛋白分析仪 | 1 | 20 | 20 | 是 |  |
| 16-8 | 全自动革兰氏染色仪 | 1 | 20 | 20 | 否 |  |
| 16-9 | 全自动染片机 | 2 | 10 | 20 | 否 |  |
| 16-10 | 阴道分泌物综合分析仪 | 1 | 5 | 5 | 否 |  |
| 16-11 | 阴道分泌物有效成分自动检测工作站 | 1 | 2 | 2 | 否 |  |
| 16-12 | 凝胶成像系统 | 1 | 4 | 4 | 否 |  |
| 16-13 | 显微图像工作站 | 2 | 10 | 20 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：接到采购人通知后60日内。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后，甲方向乙方支付合同款的50%，即¥       元（大写：            ）。货物全部到达甲方指定地点且财政资金到帐后，向乙方支付合同款的40%，即¥      元（大写：          ）。待设备验收入库使用满一年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：             ）；待设备验收入库使用满第二年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：            ）。因财政资金拨付等原因延迟支付或最终支付比例变化的，甲方不够成逾期付款或其他违约。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格或乙方未提供发票，则甲方有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

★6.如投标产品为进口产品投标人为产品代理商时，须提供有效的产品授权，如产品授权为多级授权须保证授权链完整合法有效，提供证明材料。

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按《医疗器械监督管理条例》办理医疗器械生产许可证或者办理备案。供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章），供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第16包

#### 16-1 血气分析仪

一、技术参数：

1、实测参数：pH、pO2、pCO2 , Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Hct等9项实测参数

2、计算参数：Ch+,cHCU3-(P),cBase(B),cBase(Bzox),cBase(tct) , cBase(tct,ox),cHCO3-(P,st),ctCO2(P),ctCO2(B) , cCa2+(7.40), Anion Gap (K+),Anion Gap,ctO2,sO2 , ctHb , pO2(A) , pO2(a/A) , pO2(A-a)，Po2(a)/Fo2I,RI等20项计算参数

3、方法学：采用电流、电位和电导微电极技术

▲4	、样本体积：全参数检测≤70ul

5、循环时间（含检测及冲洗时间）：≤80s

6、进样方式：自动吸样，进样针自动清洁

7、规格/测试数：多种规格测试卡，根据科室需要自由选择，包括25人份、50人份、100人份、200人份

8、耗材效期：测试卡货架期≥120天，测试卡上机效期≥30天和≥60天（带乳酸30天），试剂包货架期≥150天

9、定标设置：2点定标每两时执行一次，2点定标可手动设置

10、待机模式：具备

11、实时操作视频导引：操作步骤实时动画导引,用户只需跟随屏幕动画即可规范完成分析操作

12、自动生成质控图: 支持外部质控品,自动记录质控数据,自动生成质控图

13、数据存储：患者检测结果:500 ,手动质控结果:500 , 2点定标结果:500 ,事件记录:15000 , 用户ID :无限定，数据U盘下载

14、屏幕、接口与条形码扫描：≥8英寸彩色触摸液晶显示屏、WindowsXP操作系统、以太网端口和3个USB接口，可 外接键盘和外接条形码扫描器及打印机

15、耗材存储：常温2-25℃储存（乳酸测试卡2-8℃）

16、耗材类别与更换：只需更换测试卡与试剂包,更换步骤简单，无须其它维护工作

17、网络连接能力：具有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力

#### 16-2 全自动血沉沉降检测仪

一、技术参数

1、操作方式：≥7英寸高清全彩电容触摸屏/外接鼠标，具有鼠标操作功能

2、检测项目：血沉、压积。

3、测试方法：光电扫描。

4、测试通道：≥100个。

5、测试功能：标本即插即用，各通道单独计时。

6、测试时间：血沉30min/60min可选；压积2min。

7、测试范围：血沉（0-160）mm/h;压积0.2-1。

8、测试精度：血沉≤0.1mm；压积测试精度≤±0.1%。

9、血沉管：支持血沉标准真空采血管。

10、加载模式：可按用户需求任意选择加载模式。

11、打印：内置高精度微型热敏打印机。

12、数据端口：

12.1串口x2,连接条码扫描枪及SA设备。

12.2 USBx1,连接鼠标及外部存储设备。

12.3 RS-232x1,连接LIS、HIS系统

13、数据处理：内置高速中央处理器、内置智能操作系统。

14、数据上传：与SA系列自动血液流变测试软件及LIS、HIS系统连接。

15、报告指标：血沉值、压积值、血沉动态曲线。

16、具有温度拟合功能

17、具有条码扫描功能

#### 16-3 全自动干式生化分析仪

一、技术要求：

1、检测原理：比色法、免疫法、离子选择电极法

2、处理能力：≥120检测/小时

3、检测项目：≥30个项目（含血氨）

4、检测时间：比色≤6分钟、电解质≤1分钟

5、试剂片：单独铝箔包装，反面带有条形码信息，仪器会根据此条形码自动识别项目、批号、参数等信息、除电解质（钾钠氯）以外，其他项目不接受复合试剂。无冷冻试剂

6、试剂位：≥1个

7、样品种类：血浆、血清、全血（部分）、尿（部分）

8、样品位：≥1个，可放置≥20枚试剂片

9、样品量：≤比色10µl、电解质≤50µl

10、定标系统：磁卡定标，磁卡内包含项目名称、批号、定标数据等信息，读入磁卡就能校正不同批号之间的差异

11、加样系统：带液压感应功能的专用TIP加样头，表面有疏水涂层

12、检测系统：光源：低功耗卤素灯

13、稀释功能：2、3、4、5、10、最大21倍稀释

14、数据传送：RS－232C系列接口

15、电源：	AC100-240V、50Hz

16、尺寸：	≤W470ｘD360ｘH420mm

17、重量：	≤25Kg

#### 16-4 恒温培养摇床

一、技术参数：

1、用途：用于对温度和振荡频率有较高要求的细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应以及酶和组织研究等实验。

2、内腔材料：采用304镜面不锈钢。

3、罩子材质：三面透明亚克力罩。

4、保护功能：具有开门即停功能。

5、垫脚材质：橡胶减震垫脚。

6、振荡方式：回旋式，摇板振幅≥25mm。

7、驱动方式：采用三轴平衡驱动式。

▲8.转速范围：30-300r/min，转速精度±1r/min。

▲9、控温范围：RT+5-60℃，温度分辨精度0.1℃，温度波动度≤±0.5℃，温度均匀度≤±1℃（37℃时）。

10、定时范围：0-9999分钟。

11、摇板尺寸：≥270x270mm。

12、内胆尺寸：≥315x310x230mm。

#### 16-5 全自动电泳仪

一、技术参数：

1、全自动电泳仪主机

1.1、检测方法：采用琼脂糖电泳技术；

1.2、检测方式：自动点样、自动电泳；

▲1.3、检测项目：达雷妥尤单抗干扰移除实验电泳、血清蛋白电泳、尿蛋白电泳、免疫固定电泳、脑脊液电泳（无需转膜，直接在胶片上显示结果）

▲1.4、检测速度：

1.4.1血清蛋白电泳：≥160T/h；

1.4.2免疫固定电泳：≥18T/h；

1.5、标本类型：血清、全血、尿液、脑脊液等；

1.6、操作系统：中文界面、主机具备液晶触摸显示屏，可独立运行；

1.7、报告方式：中文报告、自动统计分析数据、同时显示曲线和数据信息；

1.8、温控系统：采用帕尔贴接触式温控系统；

1.9、数据接口：支持RS232、USB、ASCⅡH和STM接口，LIS或HIS连接；

1.10、输出电压范围：60V-500V，连续可调；

1.11、可使用L-J质控图表进行质控统计；

2、工作站：

2.1、CPU：i3或以上性能

2.2、内存≥4G；硬盘≥1T

2.3、彩色液晶显示器≥21英寸

2.4、图文输出工具：1台

3、分析软件：

3.1、配套软件可用于实验结果分析；

3.2、软件系统具备自动识别条带及计算百分比、量值等处理功能，结果可通过网络传输至医院LIS或HIS系统；

3.3、报告系统：可储存≥10万个病人报告和图谱；

二、基本配置要求：

1、主机：1台

2、电极架：1个

3、胶片架：2个

4、全自动电泳仪系统：1套

5、工作站：1套

6、分析软件：1套

#### 16-6 全自动毛细管电泳仪

一、技术参数：

1、全自动毛细管电泳仪主机

1.1、检测方法：采用毛细管内高压液相电泳法；

1.2、检测通道：≥8条并行毛细管通道同时运行；

▲1.3、毛细管分析部内径≤25μm；

1.4、检测项目：血清蛋白电泳、血红蛋白电泳、免疫分型电泳、糖化血红蛋白等；

1.5、标本类型：血清、全血、尿液、脐带血等 ；

1.6、进样系统：

1.6.1、具备急诊模式，随到随测；

1.6.2、全血标本直接上机，可带帽穿刺；

1.6.3、机内吸样、自动混匀、自动稀释；

1.7、温控系统：采用帕尔贴接触式温控系统；

1.8、试剂仓：

1.8.1、具备冷藏功能；

1.8.2、试剂瓶具有射频识别功能，能够在线显示试剂余量；

1.9、光学部分：

▲1.9.1、光源：双光源，LED光源及氘光源

1.9.2、氘光源波长范围：200-600nm，可连续调整；

1.10、检测速度：

1.10.1、血清蛋白：≥80T/h；

▲1.10.2、血红蛋白：≥48T/h；

1.11、主机具备液晶触摸显示屏，可独立运行；

1.12、可使用L-J质控图表进行质控统计；

2、工作站：

2.1、CPU：i5或以上性能

2.2、内存≥4G；硬盘≥1T

2.3、彩色液晶显示器≥21英寸

2.4、图文输出工具：1台

3、分析软件：

3.1、配套软件可用于实验结果分析；

3.2、软件系统具备自动识别条带及计算百分比、量值等处理功能，结果可通过网络传输至医院LIS或HIS系统；

3.3、报告系统：可储存≥10万个病人报告和图谱；

二、基本配置要求：

1、主机：1台

2、样本试管架：6个

3、质控试管架：2个

4、全自动毛细管电泳仪系统：1套

5、工作站：1套

6、分析软件：1套

#### 16-7 全自动蛋白分析仪

一、技术参数

1、检测原理：免疫散射比浊法和分光光度法

2、光源：双光路：半导体激光管或LED光源

▲3、检测速度：≥200T/H

4、样本类型：末梢血、全血、血清、血浆、尿液等

5、样本位：一次可放≥50个样本

6、进样方式：轨道式进样，可连续进样。

7、可与市场上常见血细胞分析仪、尿液流水线轨道联机

8、试剂位：标配≥30个试剂位。

9、抗原监测：抗原自动监测，高值样本自动稀释重测，支持用户自定义稀释

10、反应杯：≥40个反应杯，可重复使用

▲11、检测项目：≥30项，全程C反应蛋白、肌酐、胱抑素C、β2-微球蛋白、血IgG、IgM、IgA、补体C3、补体C4、视黄醇结合蛋白、尿微量白蛋白、尿转铁蛋白、尿免疫球蛋白G、尿α1-微球蛋白、尿κ、λ轻链、尿α2巨球蛋白、游离Kappa轻链、游离Lambda轻链、免疫球蛋白G1、免疫球蛋白G4等。

12、试剂区具备冷藏功能

13、一体机，液晶触摸屏和操作系统

14、条码扫描：仪器自带条码扫描功能，无需人工扫码

15、闭盖穿刺取样：具备闭盖穿刺取样功能

16、试剂区具备冷藏功能

#### 16-8 全自动革兰氏染色仪

一、技术参数：

1、适用样本：血液、肺泡灌洗液、脑脊液、粪便、痰、尿液、胸腹水穿刺液、淋巴穿刺液、脓肿穿刺液等。

2、技术原理：水平喷注式独立池染原理,双侧喷嘴可同时加样。

3、染色流程：染色流程全自动化,只需人工放置玻片,标本经固定后,经过结晶紫初染、冲洗、碘液媒染、冲洗、酒精脱色和冲洗、沙黄复染、水洗后干燥, 可直接镜检。

4、染色通量：标准配置1-20玻片，最高可升级至40片。

5、玻片设置：点位加样技术、具有位置传感器，可任意在1-20片之间任意选择染色数量。

6、染色方式：可根据样本的种类及涂片的厚薄设置4种不同的染色模式,并可调整染色时间及试剂用量。

7、染色时间：每次染色≤8分钟, 每小时可染色约120-240张。

8、自动清洗功能：具备自动清洗喷嘴、阀门、玻片托架功能，便于仪器的日常维护及保养。

9、试剂量：每片染色试剂用量可在0.6-2.0毫升之间任意调整。

10、预警功能：试剂不足及仪器运行状态发生异常时，有预警提示功能。

11、离心速率：0-200 转/分钟。

12、安全功能：带有安全锁的封闭盖板，实现全封闭染色。

13、电源：AC220V，50Hz。

#### 16-9 全自动染片机

全自动染片机1  数量：1台

一、技术参数：

1、适用样本：血液、肺泡灌洗液、脑脊液、粪便、痰、尿液、胸腹水穿刺液、淋巴穿刺液、脓肿穿刺液等。

2、技术原理：采用水平喷注式独立池染原理,双侧喷嘴可同时加样

3、染色流程：染色流程全自动化,只需人工放置玻片,标本经固定后,经过石碳酸复红初染、冲洗、酒精脱色、冲洗、美兰复染、冲洗、干燥后可直接镜检

4、染色通量：标准配置1-20玻片，最高可升级至40片,

5、玻片设置：点位加样技术、具有位置传感器，可任意在1-20片之间任意选择染色数量

6、染色方式：染色流程全自动化只需人工加载玻片,可进行抗酸妻尼或抗酸荧光染色,并可根据样本不同调整染色时间及试剂用量

7、染色时间：每次染色≤20分钟, 每小时可染色≥80张

8、加热功能: 具有空气循环加热功能, 可保持内仓温度恒定

9、自动清洗功能：具备自动清洗喷嘴、阀门、玻片托架功能

10、试剂量：每片染色试剂用量可在0.6-2.0毫升之间任意调整

11、预警功能：试剂不足及仪器运行状态发生异常时，具有预警提示功能

12、安全功能：带有安全锁的封闭盖板，可实现染色过程全封闭

13、离心速率：0-200 转/分钟

14、电源：AC220V，50Hz。

全自动染片机2  数量：1台

一、主要功能、配置

▲1、配有5个液缸，4只缸为400mL规格，1只缸为500mL规格。

2、配有独立控制的磁力搅拌模块。

3、消化和染色缸配有独立控制的温度调控模块。

4、可应用于染色体G显带的自动化操作,实现胰酶消化、消化中止、giemsa染色和清洗操作的自动化,每批处理≥24张载玻片。

5、载玻片架：24片/架，2只。

6、每批G显带载玻片数：24片。

7、触摸屏: ≥4英寸TFT真彩显示，高性能LED背光，≥10万小时寿命；采用光电隔离技术，抗电磁干扰。

二、主要技术参数

1、设定方法数:4

2、胰酶消化时间范围：0-200S调节

3、消化中止时间范围：0-100S调节

4、Giemsa染色时间范围：0-600S调节

5、载玻片清洗时间范围：0-100S调节

6、磁力搅拌速度：分档调节

7、温度设定范围：室温-40度调节

8、电源：AC220V,50Hz，功率≤300W

#### 16-10 阴道分泌物综合分析仪

一、技术参数：

1、检测速度：综合速度≥70个标本/小时。

2、加样方式：≥6x10试管架排管进样，自动混匀吸样。

3、样本量：≤500ul。

4、携带污染率：TIP式取样，一标本一耗材。

5、检验方法：形态学自动镜检与功能学自动检测相结合。

6、形态学：自动染色、物镜自动转换、CCD数字图像成像、自动识别、实景图动态采集等。

7、功能学：自动温育、自动加注显色试剂、CCD数字图像成像、自动判读结果、智能联合决策。

8、检测指标：上皮细胞、白细胞、线索细胞、真菌孢子、芽孢、菌丝、滴虫、球菌、杆菌、乳酸杆菌、清洁度等有形成分等。

9、精密度：梯度重复性一致率≥95%。

10、自动评价：Nugent评分、AV评分、微生态评价。

11、放大倍数：10x10、10x40等。

12、聚焦方式：多层多点自动聚焦，全视野扫描，微调步距≤0.5um。

13、采图数量：≥10000幅。

14、指标：pH、多胺、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、脯胺酸氨基肽酶等。

15、测试卡反应条件：温育温度37℃恒温，偏离≤±1℃，10min。

16、报告：形态学与功能学综合报告，微生态评价模式与常规模式自由选择。

17、检测通量：装载贮藏位，计数板≥100片，检测卡≥40片。

18、数据储存量：≥20万个结果。

19、网络功能：可联医院计算机网络，数据库链接LIS系统。

#### 16-11 阴道分泌物有效成分自动检测工作站

一、技术参数：

1、自动染片机部分：

1.1、正常工作状态：分析仪通电后，应能正常开机。

1.2、染色液出液量：自然排液方式。

1.3、染色效果：其染色效果与手工操作相同标本的染色后显色一致。

1.4、染色重复性：同一标本染色操作3次，染色效果一致。

1.5、稳定性试验：染片机开机预热后、4h、8h，其染色效果与手工操作相同标本的染色后显色一致。

1.6、软件控制功能：

1.6.1、自动吸取染液量5ml。

1.6.2、自动控制反应保持时间10s。

1.6.3、自动控制染色时间55S。

1.7、可连续工作≥8小时。

1.8、一次染片数量：1片。

1.9、电源：AC220V, 50Hz，≤150VA。

1.10、玻片自动识别，自动染色。

1.11、具备染色数量控制功能。

1.12、充液类型：一键充液。

1.13、具有应急按钮：手动开启染色。

2、数码显微镜部分：

2.1、照明：内置式LED透射照明系统。

2.2、输入电源：AC100-240V	，50Hz。

2.3、调焦装置：微调焦手轮刻度：2µm/每格。

2.4、微调焦手轮移动范围：载物台升高或降低0.2mm/每圈粗调焦手轮移动范围：载物台升高或降低≥25mm。

2.5、载物台：行程：X≥75mm、Y≥50mm。

- 2.6、物镜转换器：4孔固定式。

- 2.7、聚 光 镜：阿贝式 NA=1.25 带有可变光栏。

2.8、双目镜筒：瞳距范围48-75mm。

- 2.9、操作环境：

- 2.9.1温度范围：0-40℃。

- 2.9.2湿度：最大湿度≤85%，不结露高度。

- 2.9.3海拔：≤2000m。

3、分析专用软件部分：

- 3.1、具有信息编辑、查询，存储功能。

- 3.2、具有视屏图像显示功能。

- 3.3、报告单分析指标数：理学指标2项、有形成分分析指标18项、阴道微生态分析指标7项。

- 3.4、具有报告单打印功能。

- 3.5、检测范围：滴虫性阴道炎、念珠菌性阴道炎、细菌性阴道病、老年性阴道炎、混合性阴道炎、非特异性阴道炎、阴道微生态特殊异常类型。

- 3.6、出具图文医学检验报告。

4、工作站：

4.1、CPU ：酷睿7以上。

4.2、内存 ：≥8G。

4.3、硬盘：≥8T。

4.4、显示器：≥21英寸。

4.5、图文输出工具：1台。

#### 16-12 凝胶成像系统

一、技术参数

1、暗箱

1.1、尺寸：≤45x40x75cm

1.2、结构：密闭无光泄露，微处理器控制暗箱

1.3、全开式门,开门自动保护系统

1.4、电源：AC220V、50Hz

2、原装研级高灵敏度CCD相机

▲2.1、分辨率：≥500万像素，≥2592x1944

2.2、像素密度：≥16bit(65536灰阶）

2.3、感光效率：≥70%

2.4、读出燥声: 5.1e- RMS

▲2.5、信噪比:≥70db

2.6 、检测灵敏度: 低于10pg EB染色的双链DNA

3、镜头：

▲3.1、高通透6倍自动变焦镜头，镜头变焦缩放数值化，数字显示放缩倍数，镜头光圈大小数值化

4、自动聚焦

4.1、软件具有自动聚焦功能，通过优化算法实现样品自动聚焦

5、滤镜系统：

5.1、标配590nm超多层镀膜滤光片

6、辅助光源：

6.1、LED反射灯2个；

7、样品台:

7.1、紫外样品台：无灯影设计，透射面积≥20 x 25cm, 波长302nm(可选254nm或365nm)

7.2、白光样品台：顶针磁吸式LED白光板，钢化玻璃材质，透照面积≥19 x 25cm

7.3、蓝光样品台：蓝光透射台（470nm）

8、观察、切胶防护：

8.1、专用切胶防护板

9、图像采集分析软件：

9.1、图像采集软件、专业图像分析软件

9.2、具备时间序列图像采集、连续集成等功能，能自动保存及读取设置参数。

9.3、自动识别泳道条带，可以添加、删除，调整泳道。自动计算泳道中各条带的密度、积分和峰值

10、凝胶成像系统

10.1、能对化学发光分析、荧光、可见光、96孔板、微孔盘等进行光密度计算及定量分析分析；

10.2、数据应能输出至Excel。

二、主要用途：

1、核酸检测

荧光染料：Ethidium bromide、SYBRTMGold、SYBRTMGreen、SYBRTMSafe,GelStarTM、Fluorescein、Texas Red标记的DNA/RNA检测；

2、蛋白检测

考马斯亮蓝胶，银染胶，以及荧光染料如SyproTMRed、SyproTMOrange、Pro-Q Diamond、Deep Purple™标记胶/膜/芯片等；

3、其他应用

培养皿菌落计数，酶标板，点杂交，蛋白芯片

#### 16-13 显微图像工作站

一、技术参数

1、多功能皮肤真菌镜检、病理图像信息管理系统工作站软件

1.1、支持专业SQL Server数据库

1.2、支持详细的病人信息登录

1.3、方便快捷的图文报告编辑

1.4、寄生虫（疥虫、螨虫等）检查图文报告的支持

1.5、分泌物（前列腺、宫颈、阴道、尿道）检查图文报告的支持

1.6、疱液检查图文报告的支持

1.7、麻风病检查图文报告的支持

1.8、皮肤病理图文报告的支持

1.9、快速查询及强大的统计工具

1.10、支持word格式电子病历导出

1.11、支持电子文件袋管理功能

1.12、支持既往病历对照功能

1.13、支持多种工作报表打印

1.14、支持回收站功能、恢复误删除病例

1.15、支持工作流程编辑及工作界面调整

1.16、采用专业数字化图像处理技术，图像清晰可满足科研论文、教学读片示教需求

2、系统工作站硬件

2.1、光学显微镜

2.1.1、光学系统：无限远校正系统

2.1.2、照明装置：内置在透射照明系统，0.5W LED，

2.1.3、调焦系统：载物台垂直运动，粗调≥15mm ；细调焦最小调节幅度≤2.5μm

2.1.4、换镜转盘：固定4孔物镜转盘

2.1.5、观察筒：双目观察筒，镜筒倾角为30°，瞳间距50-70mm

2.1.6、载物台明装置：钢丝传动，活动范围为X轴向76mm × Y轴向30mm，单片标本夹

2.1.7、聚光镜：阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油式），内装式孔径光阑

2.1.8、物镜：平场消色差，4× N.A.0.1, W.D. 27.8mm、10× N.A.0.25 W.D. 8.0mm、40× N.A.0.65 W.D. 0.6mm、100（油镜）× N.A.1.25 W.D. 0.13mm

2.1.9、目镜（10×）：视场数F.N. 20 （防霉处理）

2.2、主机

2.2.1、主板：低功耗工业级嵌入式主板

2.2.2、CPU：Intel I5以上

2.2.3、内存：≥4G

2.2.4、硬盘：≥480G固态硬盘：

2.2.5、网卡：100M有线以太网口

2.2.6、5G无线网卡

2.2.7、视频输出：1个VGA输出口

2.2.8、USB接口 3个USB2.0高速接口，1个3.0USB高速接口，可外接键盘鼠标以及USB存储

2.2.9、显示屏≥15英寸16:9 32位色液晶显示屏，最高分辨率≥1920*1080

2.2.10、图像采集设备：≥630 万1/1.8 " 。

2.2.11、分辨率：≥3072×2048有效像素。

2.2.12、帧率：30fps，3072×2048。

2.2.13、数据接口：USB 3.0（High Speed）。

2.2.14、信噪比：>45 dB。

2.2.15、扫描方式：逐行扫描。

2.2.16、自动曝光、自动/手动白平衡。

▲2.2.17、分光成像以及荧光一体化模块系统嵌入目镜和物镜之间，显示模块位于摄像系统上部，双螺丝固定，与显微镜成一体化结构，无需更改双目显微镜光学结构。

2.2.18、荧光紫外光波段，亮度可调，明场和荧光相互切换，操作简易，定位精确。

2.2.19、长效LED紫外光源，寿命≥十万小时