采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 采购内容 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续性血液净化设备（CRRT+ECCO2R） | 1 | 是 | 六年 |
|  | 有创呼吸机 | 1 | 否 | 六年 |
|  | 体外二氧化碳膜肺 | 10 | 是 | / |
|  | 体外二氧化碳管路套件 | 10 | 是 | / |
|  | 血浆治疗套件 | 10 | 是 | / |
|  | CRRT枸橼酸套件 | 10 | 是 | / |
|  | 13.5Fr血管置管 | 10 | 是 | / |
|  | 辅助压力测量附件 | 10 | 否 | / |
| 2 | 数字显微图像分析系统 | 1 | 否 | 终身维修 |
|  | 电磁导航支气管镜系统专用耗材 | 68 | 是 | / |

- 二、商务要求

★1. 实施的期限和地点

1.1采购项目（标的）实施的时间：合同签订后90天内

1.2采购项目（标的）实施的地点：北京市呼吸疾病研究所指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

以最终合同签订为准

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市呼吸疾病研究所配置基本医疗设备及试剂耗材，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★(4)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.采购标的的验收标准

（1）供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

（3）供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

3. 服务内容及要求/货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

- 所投试剂及耗材均为正品，所有产品如出现质量问题需无条件退换货。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1.  保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 须提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额6%的承诺函。并保证质量保证期结束后10年内所提供的备件不得涨价。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

- 试剂有效期：符合行业相关标准。

- 3.3为落实政府采购政策需满足的要求；

- （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- （2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

01包：

品目1-1：连续性血液净化设备（CRRT+ECCO2R）

一、用途：可达成体外二氧化碳清除ECCO2R+连续性血液净化CRRT联合治疗，能同时进行临床血液透析及体外二氧化碳清除治疗，适用于多脏器功能替代：包括并不仅限于肾功能替代治疗、肝功能替代治疗，血浆治疗和体外二氧化碳清除。

二、技术参数：

▲1. 提供包含体外二氧化碳清除功能的多种治疗稀释模式： CVVH、CVVHD、CVVHDF、SCUF、血浆治疗TPE及ECCO2R体外二氧化碳清除功能。

▲2.设备注册证上标注具有二氧化碳清除模式，提供体外二氧化碳清除ECCO2R+连续性血液净化CRRT联合治疗，能同时进行临床血液透析及体外二氧化碳清除治疗。

3. CVVH、CVVHD、CVVHDF模式间无需手动调整管路，可一键切换治疗及稀释模式。

▲4. 血液速度：10-500ml/min±10%，步进10mL可调。满足体外二氧化碳治疗需要血液速度300-500ml/min的要求。

5. 加热系统：配备一体化置换液、透析液及血浆加温系统，可安全加热置换液，加热范围30-40℃，精度±0.5℃。

6. 液体部分：置换液泵及透析液泵流量：精度±1%或±10ml/h，具备自动补液和智能液体调节功能。

7. 抗凝系统：具备肝素泵组件和枸橼酸-钙泵组件，临床可选择合适的抗凝方式，无需调整管路，可一键切换抗凝模式。枸橼酸-钙泵组件具有双重联动Ci-ca系统，可以根据血流量和超滤率实时自动调整抗凝剂量及钙剂补充。

8. 具备快速安装及预冲功能，预冲时间≤10分钟。

▲9. 一体化管路滤器（氧和器）设计，简化操作，降低误差，低体外循环血量上机治疗。

10.彩色触摸屏；≥ 12寸，中文操作系统；版面提示操作步骤、管路安装指南；具备异常情况的在线帮助功能。

11. 具备6参数屏保，远距离显示重要参数，参数包括：动脉压，滤器前压，跨膜压，静脉压，血泵流量，CRRT实际治疗剂量，可同屏显示CRRT设置治疗剂量和CRRT实际治疗剂量。全压力监测动态显示，可实时显示治疗曲线，提供下一次换袋时间显示及提醒功能。

12. 具备患者数据管理界面，具备数据输出端口，可查询多次历史治疗记录。

13. 提供自动调整除气壶液面功能。

▲14.电池功能，无电源时提供≥30分钟工作时间。

15. 具备条形码扫描系统。

16. 具备万向轮车架。

- 三、配置要求：

1、血液净化设备 1；

2、ECCO2R膜肺夹子 1；

3、加热系统 1；

4、输液支架 1；

5、称重单元 1；

6、输注泵（肝素泵/钙泵）1；

7、枸橼酸泵 1；

8、接口电缆 1；

品目1-2：有创呼吸机

一、用途：适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持，包含有创和无创通气模式、高流速氧疗、CPRV、智能通气模式AMV、智能吸痰程序、脱机评估工具和双通道辅助压力监测等功能。

- 二、技术参数：

▲1、适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机；

2、显示屏

2.1 ≥18英寸彩色触摸屏幕，分辨率≥1920*1080。支持手势滑动操作，支持无菌手套操作，支持176度广视角查看。

2.2 具备 5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示；

3、自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件；

4、电池：内置可充电电池，断电后电池支持工作时间≥90分钟；电池总剩余电量可显示在屏幕上；

5、气动电控呼吸机；

6、标备实时气源压力电子显示；

7、具备有创通气模式，无创通气模式；

▲8、具备高流量氧疗功能；

9、具备雾化功能；

10、病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。具备截屏U盘导出功能（可缓存截屏文件）；

▲11、配备一体化模块插件箱，可兼容原装同品牌常用监护模块，便于将来呼吸机功能升级和扩展；

12、吸气安全阀、呼气阀组件组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染；

13、具备图形化显示功能，能实时动态图形化显示患者气道阻力、肺顺应性、自主呼吸和分钟通气量等肺部力学参数；

14、呼吸模式及功能

14.1 配备模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式；

14.2 高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（PRVC）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS；无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 等模式；

14.3 支持：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定。配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值；

14.4 配辅助压监测，提供食道压气囊位置评估工具（可自动进行阻塞实验），提供两个辅助压采样口，可同时监测双通道辅助压；

14.5 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致；

14.6 具有智能同步技术，可以将吸气，呼气触发灵敏度及压力上升时间设置自动调节至最佳值，提高人机同步；

14.7 氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~80L/min）和氧浓度；

14.8 配脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程；

14.9 具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能；

14.10 基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创）；

15、设置参数

15.1 潮气量：20ml—4000ml；

15.2 呼吸频率：1-100/min；

15.3 吸气流速：6-180L/min；

15.4 SIMV频率：1-60/min；

15.5 吸/呼比：4:1—1:10；

15.6 最大峰值流速：180L/min；

15.7 吸气压力：1--100 cmH2O；

15.8 压力支持：0—100cmH2O；

15.9 PEEP：0~50 cmH2O；

15.10 压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF；

15.11 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF；

15.12 氧浓度：21—100vol.%；

15.13 具有叹息功能；

16 监测参数

16.1 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测；

16.2 每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测；

16.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量；

16.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测；

16.5 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，脉搏波/时间；

16.6 吸入氧浓度的监测；

16.7 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环呼吸环监测；

16.8 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。

16.9 实时监测压力-时间曲线形态，提供吸气末跨肺压、呼气末跨肺压、食道压摆动值、跨肺驱动压、吸气末胃内压、呼气末胃内压、食道压压力时间乘积、胸壁顺应性、肺顺应性等辅助压监测参数；

16.10 实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险；

16.11 可监测参数96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录；

17、报警参数

17.1 具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化指引进行故障提示；

17.2 分级报警和声光报警；

17.3 气道压力：过高报警；

17.4 每分钟通气量：过高/过低报警；

17.5 自主呼吸频率：过高/过低报警；

17.6 潮气量：过高/过低报警；

17.7 吸入氧浓度：过高/过低报警；

17.8 窒息报警，时间可设置（5-60s）；

17.9 智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障；

17.10 电源、气源中断报警；

18、 实时检测识别食道压气囊位置，一键自动阻塞实验确认气囊位置；

18.1 配备独有食道压滤波技术和食道压基线校准功能；

18.2 提供NMPA认证的同品牌辅助压力测量附件，兼具胃管功能；

- 三、配置要求：

| 序号 | 中文名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 套 |
| 4 | 台车 | 1 | 套 |

品目1-3：体外二氧化碳膜肺

一、用途：该耗材是与持续性血液净化设备配合使用的体外二氧化碳膜肺，可配套体外二氧化碳管路套件，用于清除血液中高浓度的二氧化碳，开展持续性血液净化+体外二氧化碳清除的联合治疗，也可单独开展肝素抗凝下的所有CRRT治疗模式。

二、技术参数：

1. 提供低侵入性治疗方案，用常规的血流量（300-500ml/min）实现对体内二氧化碳的清除。

2. 采用微孔聚甲基戊烯 (PMP)膜材，磷酰胆碱涂层，膜面积≥1.81㎡，有效清除潴留二氧化碳。

3. 快速安装及预冲，预冲时间≤10分钟。

4. 一体化管路滤器（氧和器）设计。

5. 注册使用时长≥72小时。

品目1-4：体外二氧化碳管路套件

一、用途：该耗材是与持续性血液净化设备配合使用的体外二氧化碳管路套件，可配套体外二氧化碳膜肺，用于清除血液中高浓度的二氧化碳，开展持续性血液净化+体外二氧化碳清除的联合治疗。

二、技术参数：

1、可用于治疗稀释模式：CVVH、CVVHD、 CVVHDF、SCUF及ECCO2R体外二氧化碳清除功能。

2、治疗模式间无需手动调整管路，可一键切换治疗及稀释模式。

3、快速安装及预冲，预冲时间≤10分钟。

4、一体化管路滤器（氧合器）设计。血液滤过器膜面积≥1.6㎡，管路滤器套件的体外循环血量≤190ml，低体外循环血量上机治疗。

5、注册使用时长≥72小时。

品目1-5：血浆治疗套件

一、用途：该耗材与持续性血液净化设备配合使用的血浆治疗套件，用于分离并去除血液中的致病血浆或血浆中的致病因子，开展持续性血液净化的血浆治疗，清除大分子，尤其是与血浆蛋白结合的溶质；治疗多种免疫、器官移植、代谢性疾病。

二、技术参数：

1. 用于TPE治疗性血浆置换。

2. 提供两种流量设置：流量设置模式和流量比例模式。

3. 快速安装及预冲，预冲时间≤10分钟。

4. 一体化管路滤器设计，低体外循环血量上机治疗。

5. 血浆分离器膜面积≥0.5/0.7㎡。

品目1-6：CRRT枸橼酸套件

一、用途：该耗材是与持续性血液净化设备配合使用的CRRT枸橼酸套件，用于连续、缓慢清除人体内多余的水份及溶质毒素，开展持续性血液净化治疗。

二、技术参数：

1. 用于枸橼酸抗凝及肝素抗凝下的多种治疗稀释模式：CVVH、CVVHD、CVVHDF、SCUF，治疗中可切换抗凝模式。

2. 治疗模式间无需手动调整管路，可一键切换治疗及稀释模式。

3. 快速安装及预冲，预冲时间≤10分钟。

4. 一体化管路滤器设计，低体外循环血量上机治疗。

5. 血液滤过器膜面积≥1.3/1.6㎡。

6. 治疗最长使用时长≥96小时。

品目1-7：13.5Fr血管置管

一、用途：该耗材是与持续性血液净化设备配合使用的单针双腔血管置管，用于持续性血液净化治疗的临时性中心静脉管路，可用于颈内静脉、锁骨下静脉及股静脉处进行置管。

二、技术参数：

- 1、双D管腔设计，高透析效率；

- 2、管径外径≥13.5Fr；

- 3、对称侧槽设计，无论正接反接都有较低的再循环率；

- 4、大面积激光切槽，减少贴壁梗阻和血栓形成。

5、导管具备深度标识，置入过程可量化。

6、具备导丝推进器。

7、导管分叉部位加固具备

8、管尖颜色：具备，且易于插入，减少损伤。

- 9、聚氨酯导管材料，易于置管，留置体内能够自动软化，减少血管刺激。

品目1-8：辅助压力测量附件

一、用途：适用于成人，具有普通胃管功能（如营养供给和胃肠减压），同时可传递食道和/或胃内压力，配合迈瑞呼吸机实现对食道压力和/或胃内压力的监测功能，可以直接反映出肺顺应性的相关变化状态，肺泡压与胸膜腔内压力的测量。

二、技术参数：

1.带双气囊的一次性无菌胃管。

2.适用于成人，具有普通胃管的功能（如营养供给和胃肠减压），同时可以传递食道压力，配合呼吸机实现对食道压力的监测功能。

3.具有X光显影标记和显影线。

4.食管，胃上具有标记点，方便定位。

02包：

品目2-1：数字显微图像分析系统

一、用途：

1.数字荧光生物显微镜用于荧光产物的自动化扫描和识别，配合相应的试剂，可用于临床大样本的真菌、结核分枝杆菌以及异常组织细胞的快速筛查，可替代需要手工的荧光显微镜。

2.设备能完成支气管刷片、肺泡灌洗液、胸腹水以及肺部活检组织等多种标本的多个检测项目的自动化判读。

二、技术参数：

▲1.设备一次性能完成1-5个样本的扫描，适用于痰、肺泡灌洗液、胸腹水以及肺部活检组织切片等多种标本的多个检测项目的自动化荧光识别、判读。

2.扫描时间；≤120s(每样本，含对焦时间；扫描区域：≥7mm×7mm；对焦方式：自动对焦；滤波器：none) 。

3.扫描仪主机包含运动单元（两轴移动平台）、光学成像单元（自动调焦仪、光路系统、检测光源、检测物镜）、机械结构、电气控制单元等模块。

应用软件包含用户界面、扫描控制模块以及报告模块。

▲4.设备能完成AI自动识别。

5.进片方式：手动，可定制为自动。

6.扫描方式：面阵扫描。

7.定位精度±1.5um，自动聚焦范围为±300um；

8.设备物镜：20X、40X平场消色差物镜。

9.单位距离扫描形变误差的绝对值≤5μm；

10.报告功能：用户可根据扫描图像进行分析，输入分析结果，并生成报告，且报告样本包含检验结果与图片报告。

▲11.宏观相机分辨率：≥1920*1200；

微观相机分辨率：≥1920*1200；

12.扫描分辨；≥4.8μm/pixel，允差±5%；

13.用户访问控制：

使用用户名及密码的方式进行用户身份鉴别，权限包括：样片扫描、图像浏览、软件设置及报告生成功能。

14.数据接口：

通过系统软件将电子数据存储在计算机磁盘上，包含患者信息和图像文件：患者信息以DB数据库方式保存；单个图像文件为JPEG格式保存。可使用移动存储媒介（移动硬盘、U盘），将电子数据单向传输至其他医疗器械或系统；也可以根据采集到的图片进行分析，得到分析结果后将分析结果输入系统中并生成检测报告。

15.图像浏览功能：可在单张图像上选取、移动和放大兴趣点进行目的浏览；

16.导航控制：可通过鼠标拖动兴趣点进行目的概览；

17.聚焦控制功能：提供自动聚焦功能和手动聚焦功能；

品目2-2：电磁导航支气管镜系统专用耗材

一、用途：与支气管镜配合使用，用于引导延长导管至肺部指定部位，以便进行肺组织活检采样、肺内标记或微创介入治疗。

二、技术参数：

1.具备固头式定位导管；

2.定位导管末端含电磁感应器，可实现3D位置感知。

3.定位导管外径≤2.0 mm。

▲4.具备可伸缩式预弯延长导管；

5.延长导管可实现远端方向调节；

6.可选预弯角度至少包括180°、90°和45°。

▲7.可伸缩式预弯延长导管需满足内径≥2.0 mm，外径≤2.6 mm，长度≥1070 mm。

8.具备内镜适配器；

9.可固定延长导管与支气管镜的相对位置和调节轻紧度，可实现单人导航操作。