# 第五章  采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6-1 | 医用空气加压氧舱 | 1 | 1850 | 1850 | 否 | 医用空气加压氧舱 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

首都医科大学附属北京安贞医院为通州院区购置医用设备一批

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：接到采购人通知后60日内。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后，甲方向乙方支付合同款的50%，即¥       元（大写：            ）。货物全部到达甲方指定地点且财政资金到帐后，向乙方支付合同款的40%，即¥      元（大写：          ）。待设备验收入库使用满一年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：             ）；待设备验收入库使用满第二年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：            ）。因财政资金拨付等原因延迟支付或最终支付比例变化的，甲方不够成逾期付款或其他违约。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格或乙方未提供发票，则甲方有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

★4. 质保期：3年；

5. 保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为新建通州院区开办费医用设备购置（项目十一）购置医用设备一批，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供对应产品的医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，供应商为制造商的根据产品分类须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。供应商为代理商的根据产品分类须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所投产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3. 为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2 政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、售后服务：

1.1 负责对器械设备的拆装、运输、试运行；每3个月进行线上回访，每6个月现场检测器械运营情况；

1.2 提供7*24小时技术人员响应紧急情况；紧急情况≤2小时内可到达现场；技术人员需到场维修产生的差旅、食宿等费用，由供应商自行承担。

1.3 5年内免费提供对器械设备及配套设施进行检测、更换、清理、维护（提供检修项目及可更换配件列表）；

1.4 5年内免费提供配套压力机、空调、工作站、监视器等的维护保养及坏机更换服务；

1.5 5年内免费提供配套的工作站操作系统安装、维护、升级；

2、提供器械维护管理、安全及应急保障的方案

3、培训要求：

3.1 培训时间：设备验收至少2个月前进行集中线下培训，之后针对每年新入科室职员工均提供一次系统培训；

3.2 培训人员：由厂商提供有资质的技术人员授课；

3.3 培训时长：根据课时安排分次讲课，每次授课在1个月内完成；

3.4 培训内容：

3.4.1 高压氧治疗的基本原理：掌握高压氧治疗原理及机理，了解高压氧对人体的作用，了解高压氧适应证及禁忌证。

3.4.2 高压氧治疗设备的操作及维护：学习高压氧治疗设备的结构、工作原理、操作方法及日常维护，包括控制系统、通气系统、紧急开关等。

3.4.3 高压氧治疗安全操作规程：了解高压氧治疗的操作流程，包括患者准备、氧气通气、监控观察等，以及在高压氧舱中如何进行护理工作。

3.4.4 高压氧治疗的安全知识：学习高压氧治疗的安全操作规程，包括设备安全使用、氧气安全管理、防火防爆措施等。

3.4.5 高压氧治疗的急救知识：学习高压氧治疗期间可能出现的突发状况的急救措施。

3.5 培训方式

3.5.1 理论教学：通过课堂讲解、书面材料、多媒体教学等方式进行。

3.5.2 实践操作：进行高压氧治疗设备的操作练习，包括设备的启停操作、氧气通气操作、紧急开关操作等。

3.5.3 模拟演练：开展高压氧治疗急救演练，模拟突发状况，实际操作急救措施。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

第6包

6-1  医用空气加压氧舱 1套

一、总体要求

本次采购的医用空气加压氧舱设备，是集常规治疗舱、应急过渡舱、ICU重症抢救舱、特需治疗舱为一体的大型四舱十门综合型结构氧舱群。设计方案采用大视窗、多种呼吸气体切换控制、舱内O2及CO2检测调控、恒温恒湿环控、舱内空气净化装置及舱外空气净化、专属陪护等技术，具有智能操控系统，并配备高压氧危重症患者抢救治疗所需要的专用监护仪、呼吸机及脑电仿生电刺激治疗仪。

二、执行标准

1、TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》

2、GB/T150.1~150.4-2011《压力容器》

3、GB/T 12130-2020《氧舱》

4、NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》

5、GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》

6、GB9706.1《医用电气设备第一部分：通用安全要求》

7、GB/T7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》

8、GB/T 12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》

三、主要技术功能参数要求

（一）舱体部分

▲1、氧舱结构型式：平底结构，直列式四舱十门。

2、舱体规格：

2.1舱体规格（宽×总长度）：≥3700×23000mm

2.2重症抢救舱（宽×长度）：≥3700×7000mm

2.3应急过渡舱（宽×长度）：≥3700×3500mm

3.4常规治疗舱（宽×长度）：≥3700×6500mm

2.5特需治疗舱（宽×长度）：≥3700×6000mm

3、最高工作压力：≥0.2MPa；

4、舱内可容纳治疗人数：36人；其中ICU重症抢救舱10人，应急过渡舱4人，常规治疗舱16人，特需治疗舱6人；

5、人均舱容：≥3m³。

6、各舱室使用功能：

6.1、重症抢救舱：适用于危、急、重症高压氧抢救与治疗，要求舱内地面、舱门门槛与大厅地面完全相平，充分满足病床方便进出舱门的需要；舱室内达到相对稳定的温湿度及洁净的空气环境并配备相应的监护抢救设备；

6.2、应急过渡舱：用于治疗过程中患者进出和应急过渡使用，必须满足紧急状态下独立治疗和抢救功能。

6.3、常规治疗舱：适用于常规高压氧治疗，要求舱内地面、舱门门槛与大厅地面完全相平，充分满足病床、担架、轮椅的方便进出舱门的需要；舱室内达到相对稳定的温湿度及洁净的空气环境并配备相应的监护抢救设备；

6.4、特需治疗舱：适用于特需用户的保健和治疗，要求舱内地面、舱门门槛与大厅地面完全相平，充分满足病床方便进出舱门的需要；舱室内达到相对稳定的温湿度及洁净的空气环境并配备相应的监护抢救设备；特需舱设计独立卫生间等。

7、舱门：采用自动变轨控制，采用无压自动锁紧技术，实现氧舱平稳加压，舱门应消除门坎，方便轮椅、担架车和病床的进出：

7.1、所有舱室舱门均采用推拉门或平移门，舱门透光尺寸为（宽×高）1200×1900mm，数量10个，同时对外主进门设有4套外舱门工作时实时视频显示及控制装置，显示屏≥10英寸。舱门控制方式采用手动、气控双套控制系统。

7.2、舱门下方凹槽设有门缝关闭装置，便于门槽的杀菌消毒，提供实物图片及方案说明。

8、内环境控制及空气净化系统：

8.1、采用3P吸顶式空调，分体式冷暖空调器，可实现快速升降温以及舱内稳定吸氧时相对恒定的温度环境；

▲8.2、配置恒湿恒压装置，每舱室1套，可保持舱内在稳定的湿度范围内；

8.3、配置舱内空气净化装置，包括二氧化碳监测回收模块，每舱室1套，共4套；

8.4、全自动声光报警式氧及二氧化碳分析仪5台，每舱室1台。

9、照明方式及数量：采用内嵌式舱外冷光源照明方式，照度控制范围60-150Lx可调，数量30套；其中重症抢救舱配设手术无影灯1台。

10、观察窗尺寸及数量：采用圆形观察窗，透光直径≥300mm。常规治疗舱4个，重症抢救舱4个，应急过渡舱2个，特需治疗舱4个，共14个。要求每个观察窗配置舱内可推拉遮光帘，保护在用紫外线消毒方式时对有机玻璃的损伤。

11、摄像装置：治疗4个，重症抢救舱4个，应急过渡舱2个，特需治疗舱4个，共14个。

12、传物筒：配有传物筒安全联动控制装置及压力显示和安全连锁装置，透光直径≥300mm，每舱室各1套，数量4套。

13、舱内的装饰布局模式：

13.1、所有装饰板和舱内设施均要求采用模块化结构；舱内设施布局合理，满足操作和检修的方便性需要；舱内装饰材料须达到采用阻燃等级为A级，舱内座椅采用可移动防火、防水、防尘、防霉沙发座椅，座椅可任意固定和移动，当舱内选择座位式治疗时，沙发座椅可以自锁固定，以满足坐式患者使用的需要；当舱内选择卧位式治疗时，可将座椅移出，停放担架或病床，座椅外包阻燃面料座椅套，阻燃等级为≥A级；座椅30套。特需治疗舱配置6套中式沙发（含两种颜色阻燃座套共12套），配置茶水台4个。

13.2、舱内采用通体全瓷大理石地板砖铺设，地面采用全封闭结构，底部做防水处理，以满足舱室内整体消毒净化的要求，舱室一端留有积水排水槽，以确保将舱内的积水顺利的排至舱外。

14、呼吸气体的供应与控制

14.1、舱内需配设多功能呼吸气体医疗模块，每组模块具备常规吸氧（呼吸调节器二级供氧）、无阻力一级吸氧、雾化吸氧、湿化吸氧和负压吸引接口及无触点感应式紧急呼叫报警装置，共计36套,应急呼叫设备需为精准呼叫模式，能准确快速确认并响应舱内呼叫人员。

14.2、舱外设呼吸气体切换控制装置1套，可满足在舱内发生紧急情况时，所有呼吸装具的呼吸气体实时切换为纯净空气；

14.3、舱外设有混合气切换控制装置1套，可满足所有舱内的所有吸氧装具实时切换为氧气与二氧化碳混合气、氦氧混合气等其他呼吸用混合气体；

14.4、配设舱内吸氧终端湿化瓶36套；

▲14.5、吸氧系统具备供氧动态检测与流量计量技术，可控制每位患者的吸氧流量，并可实时数字显示每位患者吸氧量，并保存每位患者治疗总过程吸氧总量；

15、舱内导联装置：各舱室均设置新型无断点多用途过舱导联装置。

16、舱内外对讲装置：配舱内全方位拾音对讲麦克8套，每舱室2套；

17、舱内设医疗设备挂架，常规治疗舱4套，应急过渡舱2套，重症抢救舱4套，特需治疗舱4套，共计14套。

18、舱体外部正面装≥50英寸液晶电视4台，每舱室1台，满足实时显示舱内监视图像的需要。

19、舱内配设药品柜，每舱室1套。

20、每舱室均设置自动泄压安全阀2套，并配手动控制紧急泄压装置。

21、每舱室内外均设置1套水喷淋控制装置。

（二）控制台

1、控制台采用梯形机电一体化结构设计，实现机电有效分离；具备自动操作控制和机械式手动控制两种功能。控制盘面上,不同方位的舱室应与舱室的控制、显示、监控区域对应；设置压力显示仪表、取样流量计及加减压、供排氧手动阀门。

2、操作台系统配置：

2.1、高保真氧舱专用多路对讲机2台

2.2、监控机顶盒4台

2.3、触摸屏控制系统 4套

具备电动调节控制加减压、稳压、排氧（呼吸排气）功能，并具备舱内温湿度、环境氧浓度监示、定时器定时、照明开关、舱门气动控制及锁紧控制等功能。

2.4、应急精准呼叫系统 4套

舱内每个座位配置应急触摸按钮与控制台的应急呼叫控制系统相连接，当遇到问题或与控制台语音通讯不畅通时，不用离开座位，轻触摸自己按钮后，控制台应急呼叫控制软件会显示对应的座位号发出声光报警，提示操舱人员，操舱人员轻触控制台按钮后可关闭报警，此系统解决舱内就一个应急呼叫，病人又行动不便，触摸不方便的问题，并保证舱内应急呼叫一直畅通。

▲2.5、配置氧舱专用测氧仪4台，要求具有实时双路无压采集舱内气体参数系统，并实时显示及打印双路氧浓度参数，实现氧浓度数据采集分析的实时性，确保氧舱安全运行。

2.6、温湿度变送器 4套

2.7、加减压操作阀门（带刻度手轮）8套

2.8、供排氧操作阀门（带刻度手轮）8套

2.9、压力显示系统 10只

2.9.1供气压力表1只

2.9.2供氧压力表1只

2.9.3舱内压力普通表4只

2.9.4舱内压力精密表 4只

2.10、取样流量计 8套

2.11、播放器1台

2.12、电气控制系统1套

2.13、数字吸氧控制系统1套

2.14、数字吸氧流量计36套

2.15、数字吸氧显示系统36套

2.16、氧气流量可控调节阀36套

2.17、应急呼叫可控系统36套

2.18．舱内环境检测模块4套

2.19、氧舱专用空调线控装置4套

2.20、定标阀 8个

2.21、标志、铭牌 1套

（三）压力调节系统

1、双螺杆静音型空压机：排气压力≥1.25MPa，排气量≥8.5m³/min，2台

2、气冷式冷冻干燥机：工作压力1.25MPa，处理量≥9m³/min，2台

3、304不锈钢储气罐≥15m³，4台

4、每舱室供气管路装1套三级精密过滤器。

5、设置空气净化及空气质量检测装置

5.1、设置检测系统，满足进舱气体质量检测需要；

5.2、设置空气质量检测装置 1 台，安装在总台上，可手动切换不同舱室进行检测；

5.3、配置：吸附干燥机1台，工作压力≤16bar

5.4、空气质量检测系统可检测压缩空气中颗粒物、含水量及碳氢化合物。

6、设置应急泄压手动快速控制系统；

7、氧舱储气罐具备自动排污装置功能；油水分离器具备自动排污装置功能；

8、符合新颁布的TSG 24-2015《氧舱安全技术监查规程》；加压系统管路及阀件均采用不锈钢材质。

（四）呼吸气系统

1、供氧方式：采用微阻力或低阻力供氧方式，单人单管供氧流量监控，加装供氧缓冲箱（储氧筒）；

2、采用微阻力或低阻力呼吸调节器，数量：36套，配置供氧气囊（≥3L）及装置。

3、排氧方式：缓冲式舱外排氧，智能化自动控制；配置高压氧舱排氧气水过滤系统；

4、多功能吸氧装具36套，每套具备常规吸氧、一级吸氧、雾化吸氧、湿化吸氧、负压吸引5种功能。

▲5、吸氧系统可实现每一位患者的吸氧流量精准控制，并可累计每位患者在治疗过程中吸氧总量，配置数量36套。

6、系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》标准要求。氧气源由医院供氧中心一并提供，布设专用管路输送到高压氧中心。

7、设置排气净化系统1套。

（五）舱内环境控制系统

1、3P吸顶变频空调7台，常规治疗舱2台，应急过渡舱1台，重症抢救舱2台，特需常规治疗舱2台。

▲2、舱内空气净化机组4套，每舱1套；包括二氧化碳吸收模块（检测回收系统），保证舱内空气指标达到普通手术室指标。

▲3、舱内配备恒湿恒压装置4套：每舱1套，保证舱内湿度在45-75RH%范围内可调控。

4、舱内全自动声光报警氧气分析仪4台，每舱室1台。

5、配置氧舱环境湿化装置4套。

（六）电气控制柜

设立独立电气控制柜，对整套设备所有用电器进行控制，设立隔离变压器保护。

（七）监控系统

1、配备彩色电视摄像监视系统14套：常规治疗舱4套，应急过渡舱2套，重症抢救舱4套，特需治疗舱4套。

2、舱体外装潢正面加装内嵌式≥50英寸液晶电视4台，每舱室1台，满足实时显示舱内监视图像的需要。

3、具备存储功能的硬盘录像机4套。

（八）消防系统

1、按GB/T12130-2020《氧舱》和TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》标准之要求，各舱室均配置自动水喷淋消防设施1套，要求喷水强度≥50L/（m2/min），喷水动作响应时间≤3s，并在舱体的外部正面及舱内醒目位置设置手动快开蝶阀操作控制系统。

2、配置消防水喷淋系统1套，每舱1套独立控制装置；并在操作台上每个舱室配置1套醒目的控制装置。

3、采用医用氧舱消防水喷淋系统的气水罐1台，工作压力≥1.25MPa，容积≥5m3。

4、每舱室配备手持式消防水喷枪1套。

5、消防水系统的管路及阀件均采用不锈钢管，配置水位报警装置。

（九）操舱控制系统

1、医用空气加压氧舱采用计算机自动化操作控制系统。

2、系统主要功能

2.1、友好的人机界面；

2.2、加减压过程的程序化控制；

2.3、智能排氧；

2.4、误操作自纠错功能；

2.5、智能失联自动保护功能；

2.6、氧浓度自动监控；

2.7、故障自检功能；

2.8、语音提示；

2.9、舱内压力自动保护；

2.10、智能记录；

2.11、智能客户接口；

2.12、具备病员管理系统。

（十）过渡舱专属陪护系统1套

1、方便陪护人员能够在舱内实时观察患者高压氧治疗时情况，可切换显示患者治疗和监控情况。

2、舱内与控制台设可视对讲1套。

（十一）舱内可视音画同步投影影像系统4套

1、数量4套，每舱室1套；

2、投影设备放置于舱外

3、配置播放器，观看视频节目。

（十二）设置舱内卫生间系统(特需治疗舱)

1、排污和室外化粪池单向接通，保证舱内无异味

2、采用连体式坐便器1个，立柱式洗手盆1个

3、卫生间采用旋转门设计或更优方案

4、设计卫生间通风系统1套

（十三）氧源与负压系统

1、由医院的中心供氧站提供氧气供应，进入高压氧建筑单元后，与供气系统分组统一布设，分别输送到氧舱操作台处使用；

2、设置氧、二氧化碳混合气气源供应与控制装置1套；

3、设置氦氧混合气气源供应与控制装置1套；

4、设置呼吸用纯净空气气源供应与控制装置1套；

5、配置真空泵1台；

6、配置不锈钢负压缓冲罐1台，容积≥1.5m³；

7、分别向各舱室输送负压系统管路及控制阀件，以满足舱室加压初期和减压末端舱内负压吸引工况的需要。

8、分别向舱内所有负压终端输送负压气源及控制，以满足舱室加压初期和减压末端舱内负压吸引工况的需要。

（十四）饱和吸氧装置 8套

▲1、提供产品医疗注册证

2、主要设备配置要求

2.1、螺纹衔接式供氧汇流排1套（或外接液氧管路输送系统装置）

2.2、可独立式供氧装置8组套

2.3、排氧系统2组套

2.4、设座椅8套，座椅的面料及软坐垫为阻燃型B1级材料

3、主要技术指标

3.1、吸氧阻力≥-300Pa

3.2、排氧阻力≤+200 Pa

3.3、室内氧浓度控制水平≤23%

3.4、室内温度范围18-28度

3.5、室内照度≥100Lax

3.6、供氧治疗时氧压力表指针摆幅≤0.05M Pa

3.7、排氧负压形成值范围-70~-50 Pa

3.8、室内噪音≤60dB

3.9、供氧系统泄漏率≤0.5%/h

3.10、供氧压力给定值范围0.4 -0.45M Pa

（十五）氧舱用多参数遥测心电监护仪19套和中央工作站2套

（十五.一）、遥测设备

1、适用于成人、小儿的监测。

2、主机支持心电、呼吸、血氧、脉率、血压的监测

3、设备整体尺寸≤80×140×30mm，重量≤360g

4、具备设备挂包。

5、防水防尘等级符合IP44要求。

6、电池≥4000mAh，工作时间≥40h。

7、具备电池充电站。

8、符合1.5米跌落测试要求。

9、显示屏幕尺寸≥3.5英寸，分辨率≥480×320，且支持触摸屏。

10、具有自动息屏功能，支持用户自定义时间，在无操作时进入低功耗模式。

11、心率（HR）监测范围：成人：15-300bpm ；小儿/新生儿：15-350bpm

12、导联：五导联 I、II、III、aVR、aVF、aVL、V

13、具有多导心电监护算法。

14、呼吸监测范围：成人：0-200rpm，允差：±2rpm。

15、血压监测范围：成人：收缩压 25-290mmHg ，舒张压 10- 250mmHg ，平均压 15-260mmHg。允差：±8mmHg。

16、主机支持袖带血压测量，典型测量时间≤20秒。

17、支持升级连续无创血压测量，具备无创血压每搏监测功能。

18、体温监测范围： 0-50℃。允差：25-45℃ 时±0.2℃，其他±0.3℃

19、具有一键呼叫功能，支持病人远程监护，具有呼叫病人功能。

（十五.二）中央监护系统

1、中央监护系统支持对遥测监护设备的心电、呼吸、血氧、脉率等参数进行显示，若后期扩展监护仪还可支持心电（ECG）、ST段、QT\QTc、心率(HR)、呼吸(RESP)，血压(NIBP)，血氧(SpO2)，脉率(PR)，体温(TEMP)，双有创血压(IBP)，呼气末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）、麻醉（AG）等参数值及波形的显示。

2、软件界面显示可适应多尺寸液晶屏显示。

3、支持中央站信息相互访问。

4、中央监护系统软件支持扩展≥2个屏幕显示，同时接入的监护设备数量≥120床。

5、支持移动端（包括安卓或IOS系统）显示系统界面，实时查看多个患者和单个患者的体征数据，且可以进行接收病人并进行病人列表管理。

6、采用无线、有线等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯，支持同时接入的监护设备台数≥120台。

7、具备用户身份认证及用户权限管理功能。

8、支持中央站和监护仪双向控制功能。

9、支持双向呼叫。

10、具备护理管理功能，支持病人列表管理、护理记录单管理、体温记录单管理。

（十六）、氧舱用呼吸机13套

1、高压氧舱电动气控呼吸机

2、基本参数

2.1、电源外置在氧舱外，电池容量≥5000mAh，可连续使用≥12小时。

2.2、显示屏：≥5.6英寸液晶屏

2.3、图形显示波形：压力-时间，流速-时间，容量-时间

2.4、环图：压力-容积，流速-容积

2.5、可随着舱内压力的升高调整相应压力值

3、功能要求

3.1、控制方式：电动气控

3.2、呼吸模式：A/C，SIMV，SPONT，SIGH，MAN

3.3.主要设置参数

3.3.1潮气量：0，50-1500 mL

3.3.2呼吸频率：4-80 bpm ；SIMV 呼吸频率：1-40bpm

3.3.3吸呼比：3:1-1:5， SIMV模式的吸气时间：0.2-10s

3.3.4压力触发设置范围：-20-0cmH2O（PEEP以下），流速触发设置范围：1-20 L/min

3.3.5呼末正压设置范围：0,5,10,15,20cmH2O

3.3.6氧浓度范围：45-100%。

3.4.主要监测参数

3.4.1吸气潮气量监测范围：0-1500 mL

3.4.2呼气潮气量监测范围：0-1500 mL

3.4.3分钟通气量监测范围：0-20L/min

3.4.4氧浓度范围：45-100%

3.4.5呼吸频率范围：0-80bpm

3.4.6自主呼吸频率	范围：0-30bpm

3.4.7呼末正压范围：  0-20cmH2O

3.4.8气道峰压监测范围：0-80cmH2O

3.4.9气道平均压力	监测范围：0～80 cmH2O

3.5.报警功能

3.5.1潮气量：上限：60-1450mL、下限：OFF，50-1440mL

3.5.2分钟通气量：高：1-20L/min 、低：0-19L/min

3.5.3氧浓度：高：22-100%、低：21-99%

3.5.4气道压力：上限调节范围：1-80 cmH2O、下限调节范围：0-79cmH2O

3.5.5呼吸频率：上限调节范围：6-80 bpm、下限调节范围：5-79 bpm

3.5.6持续气道压力高：气道压力连续15s超出（PEEP+15）cmH2O 时发出报警。

3.5.7窒息报警时间	设定时间为15-60s

3.5.8氧气供压低报警：供氧压力＜0.28 MPa。

3.5.9电池电量低报警：报警后电池供电时间≥10 min。

3.5.10电池电量耗尽报警：报警后电池供电时间≥5 min。

3.5.11报警静音计时：≤120s

（十七）、脑电仿生电刺激治疗仪2套

1、生物输出特性：将超声波、仿生电和经颅磁技术集于一体，颅外无创刺激。

2、电极通道：5通道输出。

3、脑电频率范围：4-24Hz，误差：≤±20%;

4、脑电幅值范围：0-15V, 误差：≤±20%;

5、肢体频率：4000Hz，误差：≤±20%。

6、脑电幅值范围：0-50V, 误差：≤±20%;

7、脑电、肢体电刺激时间范围：1-99min，误差：≤±1%。

8、磁疗头定位点数量：9个。

9、磁场频率：50Hz ，误差：≤±10%;

10、磁场强度范围：0-17mT ，误差：≤±20%。

11、磁疗时间范围：1-99min，误差：≤±1%。

12、超声头定位点数量：3个。

13、超声额定输出功率：0.6W，偏差≤20%。

14、对电源电压波动的稳定性：在供电网电压波动±10%时，额定输出功率的变化≤±20%。

15、超声输出控制装置：设备具备输出控制装置，能使输出功率降低到额定输出功率的5%。

16、输出功率的时间稳定性：在设备设置为最大输出功率，供电电压为额定电网电压和23℃±3℃水温条件下，连续工作1h的时间内，输出功率应恒定在其初始值±20%的范围内。

17、有效声强：在额定功率的标称值下，绝对最大有效声强≤3.0W/cm2。

18、声工作频率：声工作频率0.8MHz, 偏差≤10%。

19、波束不均匀性系数RBN：探头不均匀性系数≤8.0。

20、波束类型：准直。

21、彩色触摸屏人机界面。

（十八）软体舱（便携式加压舱）：2套

1、舱体技术要求

1.1、舱体设计压力：≥0.05MPa

1.2、舱体工作压力：≥0.025MPa

1.3、加压介质：空气

1.4、容纳人数：1人

1.5、舱体尺寸：≥2400×600×1100mm（长×宽×高）

1.6、气源箱重量：≤30KG

1.7、舱体材质：

1.7.1 采用软质囊体作为舱体。软体舱通过配套设备向舱内充压新鲜、清洁的空气，采用热合工艺生成的具有高密封性和高强度的舱体结构

1.7.2环保、无毒、无异味的热可塑聚氨酯复合材料，必须达到环保标准（舱体材质提供SGS测试报告）

1.8、舱体门具备密封技术。

1.9、舱体设置观察窗，数量≥6个。

1.10、舱体外部配备可折叠稳定气囊（提供实物照片）。

1.11、采用可循环式供气方式，舱内不断补充新鲜空气，同时呼吸产生的废气不断排出舱外。

1.12、减压阀：打开减压阀，舱内开始降压，调整减压阀，可控制减压速率。

1.13、安全阀：设备设置2个安全阀，在舱体压力超过使用压力时，自动打开卸压，并在压力下降至预定压力时自动封闭。

1.14、座椅：舱内大、小座椅各1套。

1.15、产品应通过国家相关部门全面检测，提供完整的检测报告。

2、控制主机

2.1、主机尺寸：≤370×350×700mm（长×宽×高）

2.2、控制箱

2.2.1、功率≤600W

2.2.2、采用自动控制系统，自动加压、自动制氧。

2.2.3、采用高精度氧气传感器

2.2.4、整机运行最大噪音≤65dB(A)

2.3、电源： AC220V，50Hz。

2.4、制氧系统

2.4.1、制氧量：≥5L/min

2.4.2、氧气压缩机功率≤300 W

2.4.3、采用氧气控制电磁阀技术，D C≤ 24V供电。

2.4.4、舱内氧浓度安全可控，人员采用耳麦式吸氧器，出口氧浓度≥85%，舱内环境氧浓度超23%时制氧机自动停止工作，氧浓度低于22.5%时制氧机自动工作。

▲2.5、加压系统

采用无油压缩机，采用双重过滤装置；控制箱内配置冷却器1套，保证进舱空气温度不高于常温28℃；加压设定压力值的时间≤15分钟；可根据设定压力及时间自动加压、自动制氧、自动减压；当压力超过设定上限值时，压缩机自动停止工作并打开减压电磁阀；当压力低于设定下限值时压缩机自动开始工作；加减压最大噪音≤45dB(A)。

（十九）营养泵，数量：4台

1、彩色触摸屏≥4英寸，支持戴手套操作

▲2、手动排气和自动排气两种方式。可调范围1-2000mL/h，最小步进为1mL/h，营养液类型选择粘稠可调范围1-400mL/h。启动手动排气功能排气预置量达到20mL后，系统自动停止排气

3、内置喂养模式：

3.1连续喂养模式：连续喂养模式下，应能设置喂养速度、时间和预置量；

3.2间歇喂养模式：间歇喂养模式下，应能设置喂养速度、单次预置量、喂养次数和喂养间隔；

3.3反抽模式：自动反抽、手动反抽。

▲4、喂养速度可调范围：1-1200mL/h,最小步进为1mL/h，全流速段喂养精度≤±5%

5、报警信息：喂养完成、管路阻塞、电池耗尽、备份电池电量耗竭、空瓶、系统故障、KTO完成、温度过高、门开、反抽完成、无电池、营养液泄漏、待机时间结束、喂养接近完成（关、2min、5min、10min、15min、20min、30min）、电池电量低、遗忘操作（关、2min、5min、10min、15min、20min、30min）、温度过低、加热器故障、网电源中断、加热器未安装；

▲6、电池持续运行时间≥10小时@流速25ml/h（全新电池满电状态下，设置100ml/h流速运行，电池持续运行时间≥10小时）

（二十）输液泵 4台

1、基本要求：用于精确定量输液、输血

2、技术和性能参数：

2.1、输注模式：ml/h模式、体重模式、梯度模式、序列模式、首剂量模式、滴数模式、

2.2、流量范围：0.1-2000ml/h

2.3、最大允许误差：≤±5%

2.4、预置总量范围：0.1-9999.99ml；

2.5、预置时间范围：00:00-99:59h:m。

2.6、快推快进功能：快进速度0.1-2000ml/h，最小步进值0.01ml/h，具有自动和手动两种快进模式，实时显示快进入量，并且手动快推时每达到1ml整数时给与声音提示

2.7、累积量统计：最近累计量

2.8、KVO当输液完成时自动进入KVO模式，KVO功能可关闭。KVO速率参数可调范围0-5.0 ml/h ，步进值0.01ml/h。设置为0时默认关闭KVO功能。

2.9、在线滴定：输液过程中无需中断输液就能更改速率，可随时实施快推。

2.10、药物库：中文药物库显示，标记药名，并实现参数快速设置和参数超限拦截。可存储≥2000种药物。

2.11、软硬限值：

能够根据药物类型设置流量上、下软硬限值，bolus上、下软硬限值和剂量速度上、下软硬限值

2.12、输液器规格：符合国标的通用管

2.13、屏幕：≥4英寸彩色液晶屏。≥80度视角。

2.14、操作界面：中文显示

2.15、压力报警阈值：分档可调，档位范围：150-975mmgh

2.16、气泡检测：单个气泡检测最小值≤50μL

2.17、记录功能：可存储≥5000条事件记录，按操作记录、报警记录、输液记录分三类存放；所有记录的数据自动被锁定。

2.18、可充电锂电池，25ml/h输液速率：工作时间≥9小时；充电时间： ≤4小时。

2.19、防水防尘级别：防水等级IP24。

2.20、电源：AC220V，50Hz，国标三插制式插头

3、报警及安全指标：

高中低三档声光报警，报警音分档可调节，同时显示图、文报警提示。

3.1、报警等级：多级报警，声光、动画和文字同时报警提示，显示具体报警信息

3.2、报警内容：包括但不限于预置量接近完成（完成预报警时间可调范围：2-30min）、预置量完成、管路阻塞、管路上端阻塞、阻塞预报警、压力下降、药物剂量超限、电池电量低、电池电量耗尽、电池脱落、网电源中断、遗忘操作（遗忘报警时间可调范围：2-30min）、待机时间结束、KVO完成、无滴速传感器、滴数异常、单个气泡、累计气泡、输液泵门打开、系统故障。

3.3、电击防护分类：I类，CF型

3.4、操作提示功能：

输液器安装引导提示、参数设定引导并确认；故障报警：声、光、文字、图片提醒功能

3.5、治疗方案设置

开机可选择上次治疗方案或启用新的治疗方案；

4、配置：

4.1输液泵 1 台

4.2电源线1 条

4.3紧固夹 1 个

4.4内六角螺钉 1 个

4.5内六角扳手 1 个

4.6输液泵使用说明书 1 本

4.7快速操作卡 1 张。