# 采购需求

- 采购标的

1、采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 超高效精细电喷雾系统 | 1 | 50 | 50 | 是 |
| 1-2 | 电子鼻自动进样器 | 1 | 40 | 40 | 是 |
| 1-3 | 电子舌 | 1 | 139.5 | 139.5 | 否 |
| 1-4 | 电子眼 | 1 | 74.5 | 74.5 | 否 |
| 1-5 | 近红外光谱仪 | 1 | 80 | 80 | 否 |
| 1-6 | 离心机 | 2 | 7.8 | 15.6 | 否 |
| 1-7 | 全自动化学发光/荧光 图像分析系统 | 1 | 25.9 | 25.9 | 否 |
| 1-8 | 全自动血液体液分析仪 | 1 | 66 | 66 | 否 |

2、项目背景/项目概述（如有）

北京市中医药研究所购置公共实验平台仪器一批

- 商务要求

1、实施的时间和地点：

交货时间：自合同签订之日起90日内到货。

交货地点：采购人指定地点

2、付款条件：

4、售后服务（质保期）：

5、保险（如适用）：详见合同条款

★6、如投标产品为进口产品投标人为产品代理商时，须提供有效的产品授权，如产品授权为多级授权须保证授权链完整合法有效，提供证明材料。

- 技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京市中医药研究所购置公共实验平台仪器一批，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供对应产品的医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，供应商为制造商的根据产品分类须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。供应商为代理商的根据产品分类须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所投产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3、为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2 政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

1-1  超高效精细电喷雾系统

一、工作条件

1、工作电源：AC100-240V，50Hz；工作温度范围：5-40℃；相对湿度范围：50-80%

二、技术参数

▲1、可同时检测三种极性相差较大的化合物（磺胺二甲氧嘧啶，17-α-羟基孕酮，(+)-δ-生育酚），与传统的ESI、APCI、APPI离子源对比，能得到更好的信噪比。（提供官方证明材料）。

2、离子源的安装及维护无需任何工具即可完成。

3、流速适用范围：50-1000ul/min

4、与串级质谱联用时灵敏度：

4.1正离子模式下：柱上样量1pg利血平 S/N≥1500,000；

4.2负离子模式下：柱上样量1pg 氯霉素 S/N≥1500,000。

▲5、配备中药数据库，包括2020年药典中所有中药材的化合物，有CCS值。化合物可以关联到药材，数量≥17000种。

6、配备代谢物数据库，包含环境污染物、农残、兽残、抗生素等标准品化合物的精确MS/MS谱图。

三、基本配置

1、电喷雾离子源：1套；

2、中药鉴定质谱数据库：1套；

3、中药代谢组学数据库：1套。

1-2  电子鼻自动进样器

一、技术参数

1、具有顶空进样功能的自动进样器；

2、可编程的模式化三维移动机械臂设计：机械手臂及移动式进样针可实现顶空进样；

3、无死体积，气路中无传输管道，注射器由载气吹扫，无吸附及污染；

4、样品瓶可用10或 20 mL, 具有两个样品托盘，共≥90个样品位；

5、样品和注射器可独立加热；

▲6、样品加热温度范围：30-200℃，每1℃可控；

7、注射器加热温度范围：30-150℃，每1℃可控；

8、样品摇荡速度可调范围：250-750 rpm，每1rpm可控；

9、可编程加热时间范围：0-999 min，每秒可控；

10、进样注射器可选范围：10ul-5mL；

11、样品托盘可拓展至3个；

12、可编程进样速度；

13、软件能同时控制自动进样器和电子鼻主机。

二、基本配置

1、自动进样器：1台；

2、45位进样托盘及进样器支撑：2套；

3、软件升级包：1套。

  - 电子舌

一、技术参数

1、电子舌主机

▲1.1采用标准液体自动进样器，样品位数48位，一个序列可测样品数量≥47个

▲1.2采集时间：≤120s；清洗时间：≤20s；分析时间：≤200s；

1.3分析重现性：样品重复5次各传感器响应值RSD≤3%

1.4自动进样器采用圆形转动样品盘和机械移动传感器头，可在系统软件中控制样品搅拌，且速度可以设置。

1.5具备防静电手环。

1.6预置方法程序，可随意编程和储存≥900个方法。

2、传感器

2.1 采用同人舌头味觉细胞工作原理相类似的人工膜传感器。

2.2 可以对世界上广为认可的基础味觉(各类食品样品的酸味、甜味、苦味、咸味、鲜味的味觉感官指标)进行客观数字化的评价。

▲2.3 可以利用人工建模的方式分析涩、辣、麻、辛、醇厚感、金属味、凉感等入口的滋味和刺激。（提供至少包含涩、辣、麻、辛、醇厚感、金属味、凉感其中2种味觉的样品测试报告）

2.4 单头自动进样器，配备≥7 根高分子膜固态传感器，不少于1根 Ag/AgCl参考电极。传感器晾干避光保存，不需要专用储存液保存。

2.5 传感器适用于水类样品及含有乙醇、油脂类样品的分析，乙醇含量超过20%的样品不需要稀释，传感器可以直接检测，乙醇耐受最高浓度≥50度。

2.6 灵敏度：酸、甜、苦、咸、鲜分别为10-7、10-5、10-4、10-6、10-4标准呈味物质（Citric acid、Sucrose 、Quinine 、NaCl,、MSG）。

二、软件功能

1、软件操作系统为Windows11系统。

2、所得数据需与相同平台下的其他感官仪器融合分析（如电子鼻、电子眼），给出嗅觉和味觉的综合信息。

3、软件为多语言版，内含汉语（中文版），一个软件能同时控制主机和运行全部化学计量学方法分析并产生实验报告。软件可控制自动进样器，设定方法，序列，自动采集数据，数据分析，维护管理，可定制报告等。

4、具备化学计量学分析功能，需具有集成的算法模型：

PCA（主成分分析）、 DFA（判别因子分析）、SQC（统计质量控制分析）、SIMCA（软独立建模分析）、Shelflife（货架期分析）、PLS（偏最小线性回归分析）。

5、可以根据收集到的感官数据直接给出雷达图，二元图、三维图、等高图、指纹图。

6、滋味排序分析功能，可以直接对样品酸、咸和鲜味觉给出0-12的强度排序。

7、自带标品添加分析模型，可以对样品的甜和苦给出0-12的强度排序。

8、自带掩味模型，用于掩味最佳配方筛选，可以直接给出掩盖效率排序。

9、可根据样品的特征指纹，建立相应的模式识别系统对未知样进行判别。同时具备建模功能，用户可以根据样品进行不同的检测方法开发，建立保存模型后可以直接应用于之后的研发检测工作。

10、通过日志和操作条件记录实现数据可追溯性，通过电子签名进行数据验证。

三、基本配置

1、电子舌主机：1台。

2、液体自动进样器：1套。

3、传感器阵列（包括7根传感器）：2套。

4、传感器阵列保养包：1套。

5、电子舌应用软件：1套。

6、工作站：1套。

1-4  电子眼

一、技术参数：

1、采用高频背景灯光，亮度≥40000K

▲2、≥4096色高分辨率CMOS摄像头

3、采用标准调色板自动进行颜色校准

4、检测范围直径≥320mm

5、摄像头可自动进行对焦

6、每种颜色被认为是一个变量进行多变量进行分析

7、可进行样品复杂表面分析：

7.1可直接得出每种颜色所占的比重

7.2可以对样品进行整体色彩分析

7.3可分析样品的轮廓、外形

7.4可剔除背景的影响

7.5可识别重叠样品

7.6可对样品进行残次成分计数

7.7可以从颜色角度进行消费者喜好分析

二、软件功能：

1、操作系统为Windows系统。

2、所得数据可与相同平台下的其他感官仪器融合分析（如电子鼻、电子舌）

3、软件为多语言版，内含汉语（中文版），一个软件能同时控制主机和运行全部化学计量学方法分析并产生实验报告。软件可控制自动进样器、设定方法、序列、自动采集数据、数据分析、维护管理、可定制报告等。

4、软件具备化学计量学分析功能，需具有集成的算法模型：

4.1 PCA（主成分分析）：软件可以自动对所有信息进行组合、筛选，挑选出样品的特征指纹信息，客观真实的反映出样品间的差异。

4.2 DFA（判别因子分析）：基于现有知识对参考样品进行特征指纹信息筛选，对数据能进行聚类分析，为不同的标准样品建立未知样识别模型，进行未知样判断，提供判断可信度。

4.3 SQC（统计质量控制分析）：可以对某个标准样品（参考样品）进行多批次、大样本量的信息收集，提取标准样品的特征信息，计算出标准样品的正常质量波动范围。数据能进行符合国际标准ISO3534：2的统计质量控制分析SQC，可以设定阈值，以判定产品的质量。

4.4 SIMCA（软独立建模分析）：可以通过提取标准样品的特征信息来建立识别域，对未知样进行判别并得出它与标准样一致或者不一致的结论。

4.5 Shelflife（货架期分析）：可以研究某个样品在特定的储藏条件下的保质期。

4.6 PLS（偏最小线性回归分析）：可以专门用于对样品风味或者浓度进行定量分析，对数据能进行最小线性回归分析，建立标准曲线，可以做定量分析。

5、可以根据收集到的感官数据直接给出雷达图，二元图、三维图、等高图、指纹图。

▲6、可根据样品的特征指纹，建立相应的模式识别系统对未知样进行判别。同时具备建模功能，用户可以根据样品进行不同的检测方法开发，建立保存模型后可以直接应用于之后的研发检测工作。

二、基本配置

1、电子眼主机：1台；

2、高分辨CMOS照相机：1套；

3、标准扩散板：1个；

4、标准化的色彩校正表：1个；

5、电子眼用软件系统：1套；

6、工作站：1套。

1-5  近红外光谱仪

一、工作条件

1、电源：AC220V，50Hz；环境温度范围：5-32℃；相对湿度：≤85%

二、技术参数

▲1、光谱分辨率：≤2cm-1（0.3nm 在1250nm处）。

2、光谱范围：12000-4000cm-1。

3、系统间光谱重现性：≤0.05cm-1（0.008nm@1250nm）。

4、系统内光谱重现性：≤0.01cm-1（10次采集光谱标准偏差）。

5、波数准确度：≤0.03cm-1（0.005nm@1250cn）。

6、光度线性度：斜率1.0±0.05、截距0.0±0.05

7、干涉仪：迈克尔逊干涉仪。

8、动态准直：干涉仪具有实时自动高速扫描动态准直控制功能。

9、分束器：近红外专用 CaF2 分束器

▲10、检测器：所有检测模块采用各自独立的高灵敏度InGaAs检测器，检测器带4级增益。

11、激光器：高单色性高稳定He-Ne激光器，波长和功率长期稳定。

12、光源：高能量空气冷却的近红外专用光源，用户可自行更换，无须校准，连续开机使用寿命≥9000小时。

13、准直光路：光学台采用永久准直光路设计，无需在使用过程中进行人工调整。所有元件均采用对针定位方式，即插即用。

14、积分球漫反射模块：漫反射积分球光路单独高灵敏度InGaAs检测器，含4级增益，化学惰性蓝宝石窗口，窗口大小经过优化，光收集效率≥95%。样品旋转器，自动触发启、停旋转的样品旋转器，配置低羟基石英窗片的样品杯，旋转器可以调整，满足5cm直径以下的不同直径样品杯使用。

15、液体透射附件：液体透射光路单独高灵敏度InGaAs检测器，含4级增益，计算机控制与积分球漫反射之间的自动光路切换；液体透射样品架，可以放置1、2、5、10mm比色皿和直径6、8mm玻璃管。

三、近红外软件功能：

1、操作软件：能够在中文Win10 环境下运行；红外软件：菜单软件，图示式指令。包括：控制，采样及谱图处理、评价软件；不同数据形式之间的转换软件等功能；

2、化学计量学软件：

2.1定量算法包含有：经典最小二乘回归（CLR）、逐步多元线性回归（SMLR）法；主成分回归（PCR）、偏最小二乘回归（PLS）；

2.2定性算法包括：判别分析技术、相似度（Similarity）和距离（Distance）匹配技术、光谱库建立和检索技术、QC Compare 光谱鉴别技术。

四、基本配置：

1、近红外光谱仪主机：1台；

2、光谱仪控制软件、定量分析软件、定性分析软件：各1套；

3、漫反射积分球采样附件：1个；

4、样品旋转器：1个；

5、低O-H石英窗片的样品杯，直径不超过5cm：4个；

6、液体透射光路附件：1个；

7、液体透射池支架：1套；

8、红外石英比色皿，光程5mm：4个；

9、红外石英比色皿，光程1mm：4个；

10、液体透射玻璃管 720只：1盒。

1-6  离心机

一、技术参数

1、最高转速：≥21000r/min，控速精度：±20r/min以内；

2、最大容量：≥4×800ml；

3、定时范围：1-99h/59min；

4、最大离心力：≥33600×g；

5、温控范围：-20-40℃，温控精度：±1℃以内；

6、加速率和减速率≥10种可选；

7、机身及上盖采用钢材，内置精钢防爆保护内套，不锈钢离心腔；

8、门盖电机开启，具备电动门锁，转速为零时，门盖才能打开；

9、控制系统：

9.1、液晶触摸显示屏≥5英寸，可同屏显示转速、时间、温度、升降速率设置参数与实际参数；

9.2、程序存储≥100套，可自动存储已运行的全部参数，下次开机可直接使用；

10、变频电机驱动、变频调速；

11、制冷系统：无氟压缩机组，最高转速时转子温度≤4℃，具有快速冷却功能。

12、配有电流过流保护器，超过最高转速500r/min时，自动切断电机电源，停机保护。

二、基本配置

1、离心机主机：1台；

2、4x800ml水平圆杯转子（气密性）：1套；

3、配置适配器（20 x 50 mL（尖|圆底可选）、4X14x15 mL）：1套。

1-7  全自动化学发光/荧光图像分析系统

一、技术参数

1、摄像头：采用高分辨低照度数码制冷CCD摄像头

2、冷却温度：≤-65℃

3、分辨率：≥2688×2200

4、量子效率：CCD芯片光电转换效率≥75%

5、读出噪声：≤ 4 e- RMS

6、暗电流噪声：≤ 0.00015 e-/p/s

▲7、电动镜头：标配原生F0.80镜头，无需改装校正光圈即可达到F0.80

8、电动调焦：可通过软件进行镜头的电动聚焦调整

9、样品台：上下双层样品台，可兼容拍摄样品厚度范围0.01mm -10cm

10、滤光片轮：电脑控制自动滤光片轮，标配535nm、590nm、605nm、699nm滤光片

▲11、滤光片尺寸：直径≥60mm

12、紫外波长：302nm、254nm、365nm

13、荧光：配R、G、B荧光激发光源

二、软件功能

1、全中文拍摄分析软件，自动识别8bit、16bit的图像以及序列图像。

2、区域自动曝光：可自由选择曝光识别区域，实现精确自动曝光

3、单张自动曝光：无需手动设置曝光时间，系统自动识别样品强度并自动设置最佳单张曝光时间，获得单张图像

4、序列自动曝光：无需手动设置曝光时间，系统自动识别样品强度，并自动设置最佳序列曝光时间，一次自动曝光即可获得≥5 张图像

5、序列保存：具有序列图像保存功能，无需单张图片分别存储

6、溢出提示：在拍摄中可显示过饱和像素=

三、配置

1、主机：1台

2、高分辨率低照度数码制冷CCD：1个

3、专业级大口径高通透镜头：1个

4、暗箱装置：1个

5、电动滤光片轮：1个

6、滤光片：1套，535、590、605、699nm

7、紫外透射灯箱：1个

8、紫外灯管：6支

9、紫外白光转换板：1个

10、机箱顶盖：1个

11、软件加密狗：1个

12、串口通讯线：1根

13、USB连接线：1根

14、电源线：1根

15、拍摄分析软件：1套

16、插座：1个

17、说明书：1份。

1-8  全自动血液体液分析仪

一、技术参数

▲1、仪器检测原理：采用流式细胞技术+核酸荧光染色技术+半导体激光技术；

2、支持物种：大鼠、小鼠、兔、猴、猪、绵羊、山羊、奶牛、美洲驼、羊驼、大熊猫、小熊猫、雪貂、骆驼、猫，狗，马等物种，并且未来可终身免费升级更新。

3、可报告参数≥33项，研究参数≥9项；

4、检测速度：CBC+DIFF+RET≥40样本/小时；

5、网织红细胞检测速度：≥40样本/小时；

6、分析模式：CBC+DIFF+RET模式；具备开放进样模式；

7、检测通道：具有白细胞分类通道、网织红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道；

8、网织红细胞功能：使用核酸荧光染色技术，具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度的分类，无需机外染色处理。能够对不同阶段网织红参数分类；

9、网织红细胞血红蛋白功能：需要荧光染料对RNA的识别能力，具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能。

▲10、血小板计数：具有光学和阻抗两种方法进行血小板的计数，具备血小板聚集自处理技术，具备报告未成熟血小板参数功能；

11、低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式；

12、白细胞检测技术：抗脂质颗粒干扰；

13、血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物；

14、可选手工开盖进样和末稍血预稀释；

15、吸样量：支持全血≤35uL (CDR模式)；预稀释≤20uL；

▲16、≥12英寸TFT 触摸屏操作，无需额外配置电脑；

17、信息互联：支持双向LIS；

二、基本配置：

1、主机：1台；

2、电源线：1根；

3、试剂包：1套；

4、附件包：1套；

5、分析软件：1套；

6、说明书：1份。