- 第五章  采购需求

- 采购标的

- 采购标的

| 包号 | 设备名称 | 数量 (台/套) | 分项总价最高限价（万元） | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动病床 | 12 | 8.40 | 是 |
| 2 | 可测量体重床 | 25 | 42.50 | 是 |
|  | 冰毯机 | 1 | 3.20 | 否 |
| 3 | 移动式查房车 | 1 | 2.00 | 否 |
|  | 超声药物导入治疗仪 | 2 | 13.60 | 是 |
|  | 电动吸痰器 | 2 | 0.21 | 否 |
|  | 震动排痰机 | 2 | 8.40 | 否 |
|  | 雾化泵 | 6 | 0.468 | 否 |
| 4 | 微量注射泵 | 2 | 1.70 | 否 |
|  | 麻醉深度监护仪 | 1 | 30.00 | 是 |
|  | 输液泵 | 10 | 12.80 | 否 |
| 5 | 肠内营养泵 | 2 | 1.80 | 否 |
|  | PCA泵 | 4 | 0.80 | 否 |
|  | 气压式循环驱动治疗仪 | 2 | 6.80 | 是 |
|  | 体外红光照射治疗仪 | 3 | 3.00 | 否 |
|  | 无烟艾灸仪 | 2 | 4.94 | 否 |
| 6 | 中药熏蒸机 | 2 | 6.40 | 否 |
|  | 心电图机 | 1 | 4.00 | 否 |
|  | 无创呼吸机 | 2 | 24.00 | 是 |
|  | 康复设备类 | 1 | 4.85 | 否 |
|  | 无创血糖仪 | 2 | 0.14 | 否 |

- 商务要求

1.交货期和地点：

1.1交货期：签订合同后15天内。

  - 交货地点：采购人指定地点

2.付款条件（进度和方式）：详见 第六章 合同草案条款

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.售后服务和质量保证：

★4.1质量保证期：从最终验收合格之日起进入质量保证期，质量保证期应不少于36个月。

5.保险：如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

- 技术要求

1.基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是“北京老年医院安宁疗护中心医疗设备购置采购项目”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.2.1投标人所提供的服务应符合国家、北京市、行业等相应技术法规及标准要求。

★1.投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

★2.投标产品属于医疗器械的，若投标人存在上级代理商，还应提供上级代理商有效的医疗器械经营资格证明文件复印件加盖单位公章。

★3.如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件加盖单位公章。

2. 货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

- 01包：

- 设备一：电动病床床

1.规格：2150mm×900mm×430mm±10mm

2.功能：

（1）电动背部调节：0-80°，±5º

（2）电动腿部调节：0-40°，±5º

3.结构：

（1）床面板采用可透视材料，并配有拍片机构，包括片盒固定框、锁定装置和片盒固定框滑轨，其外部设备为床板和片盒。

（2）床面背部采用双支撑卸力结构。

▲（3）具有带防撞机构包括防撞板，外侧设置在床体的轮廓外，防撞板包括直面防撞板和弧形防撞板。

▲（4）具有带止刹装置包括止刹盘：止刹杆和杆电动连锁抬起机构，止刹盘固定连接在止刹杆的底部。

▲（5）病床经过传导实验、静电放射实验、工频磁场实验等专业电磁检测4.部件：

（1）床头、床尾采用ABS塑料吹塑而成，采用高床头。

（2）电机二组，控制盒一组，手持控器可完成背部折起、腿部折起两项功能。

（3）护栏采用折叠式护栏，管材为铝合金材料，护栏立柱上下连接件坚固耐用，护栏操作手柄具防夹手设计，不使用时可折叠放于床框上。

（4）具备中控刹车，一脚制动，配置四个万向静音脚轮，轮径φ≥125mm，脚轮具有耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性。

5.工艺：

▲（1）床体骨架采用40mm×60mm×1.2mm的成型方管焊接而成，床腿采用50mm×50mm×1.2mm的成型方管焊接而成，承载≥240kg。

▲（2）床体采用抛丸除锈，全自动流水喷涂线，使用环保喷塑粉末静电喷涂。

6.主要配置：

6.1ABS床头：12副

6.2遥控器：12套

6.3输液插孔：48个

6.4铝合金护栏：12副

6.5中控轮：12套

6.6床垫：12张

6.7床头桌：12个

6.8输液架：12个

7.售后服务：

（1）终身维修。免费保修期内,年度定期预防性维护保养次数应≥2 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。

（2）质保期后，提供免费上门维修服务，仅收取零配件成本费。

（3）在质保期内，接到采购人故障报告后半小时内做出响应，在接到维修通知后24小时内到达现场提供免费维修

- 02包：

- 设备一：可测量体重床

- 规格尺寸：（2240mm×1060mm）±50mm×490-790mm；

- 2.颜色

2.1 护栏、床头床尾贴纸颜色可依据采购人选择定制；

3.床体材质：

▲3.1 病床、床垫应符合环保标准，空气检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等含量值，均达到合格标准；

▲3.2 床面采用冷轧钢板一次成型，厚度≥1.2mm，带透气孔，四周滚圆工艺无锐边；

3.3 床框采用≥30mm×60mm×1.2mm的加厚碳钢矩型管；

▲3.4 整体床架通过焊接成型；表面处理采用自动化喷涂设备进行喷涂；

▲3.5 床体表面喷涂环保塑粉，静电喷涂，喷涂前经过脱脂、磷化、除油、除锈等处理，采用抗菌防霉涂层，漆膜抗菌率大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥98%，粉末涂层厚度需≥150μm，硬度达到2H铅笔硬度；

3.6 床背板采用酚醛树脂可透X光材质，配碳钢X光片盒架，病人在床上可拍腰部以上体位X光片；

4.床头床尾、护栏：

▲4.1 床头、床尾、护栏板采用HDPE材料，具有抗菌性、耐阻燃，对金黄色葡萄球菌、大肠埃氏菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%，单位面积热释放速率值≤400kw/㎡，符合GB/T31402-2015《塑料表面抗菌性能试验方法》和GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级标准》的检验标准；

▲4.2床头、床尾、护栏板材质应具备相应的物理性能，其中硬度标准不低于60，热变形温度≥75℃；

4.3 床头床尾具有防撞轮：防撞轮采用PP材质一次注塑成型；

4.4 床头尾板具有一体成型的椭形孔，可系布带；

4.5 四只HDPE吹塑一体成型的护栏，全包围结构，护栏全程阻尼缓冲下降，护栏与护栏之间的间距≤60mm，护栏上端与床面的距离≥390mm；

4.6护栏升降支架支臂采用铸铝一体成型，采用钢管内插式连接固定机构；

4.8护栏背板及腿板处安装角度显示器，可显示0度、12度、30度、45度、60度、70度、90度等常用标准角度；

4.9 床尾具有延长架；

5.动力系统及功能：

5.1 ≥4个电机，具有电动实现背部升降，腿部升降，整体升降、头高脚底、头低脚高等功能，背部升降范围： 0°-70°，脚部升降范围：0°-40°，高度升降490mm-790mm；前倾后倾0°-12°，符合IEC60601-2-52安全标准，床头侧护栏可随靠背同时动作；

5.2 配备称重系统：

▲5.2.1 具备数字显示称重数据、离床报警设置功能；

5.2.2 最大称重：≥200kg/440lb；

5.2.3 最小分辨率：≤0.1kg/0.2lb，离床报警≤±0.1kg/0.2lb；

5.2.4 显示：LCD彩色液晶屏≥7.5cm*5cm；

5.3 控制系统：

5.3.1床尾外挂式综合控制面板，医护人员可通过面板按键操控病床各项功能；

5.3.2 挂式手持控制器，可悬挂于护栏两侧，操控体位运动各基础功能。

5.4具备一键便捷操控：背部升降、腿部升降、前倾后倾、背膝联动、一键复位、按键面板锁；

5.5 具备手动CPR功能；

5.6 具备床底灯功能；

5.7 带有应急急停开关；

5.8 带有备用电池，在突然停电状态下备用电池可控制床体运行到所需状态；

5.9 背部床面具有回退功能，回退距离≥90mm；

5.10 整床电气部分防水防尘达到IPx4级别，可整床全方位消毒；

5.11 病床采用防缠绕静音脚轮，脚轮直径≥125mm，中控脚踏开关，采用加宽防滑踏板；

6.其他要求：

6.1 具备≥4个点滴输液架插孔；

6.2 具备≥4个引流挂钩；

6.3 具备≥1个不锈钢输液架；

6.4 病床床垫厚度≥80mm，带拉锁，床垫面料甲醛含量合格；

6.5 病床整体承重≥240kg，承受240kg载荷后，无异常现象。

7.床头柜：

7.1 规格尺寸：480*480*760mm±50mm；

7.2 主体材质为ABS塑料；

▲7.3 主体由一层抽拉板，一个抽斗，一个柜门，柜门内一层屉板，可分类放置物品，ABS应具备防霉性能，检测防霉试验的等级不低于O级；

7.4 配置暖瓶托和脚轮。

8.配置清单：

8.1床主体：25张

8.2床头、床尾：25套

8.3长短护栏：50对

8.4床垫：25张

8.5输液架：25个

8.6中控刹车系统：25套

8.7外挂式综合控制面板：25套

8.8手持控制器：25套

8.9称重系统：25套

8.10床头柜：25个

- 设备二：冰毯机

1.水温温度控制范围：4℃--40℃

2.具备升温/降温双重功能：采用加热技术和制冷双隔离系统

3.体温监测：具有体表温度和体腔温度两种专用探头，目标温度设置范围：降温30-40℃，升温30-37℃，监测精度≤±0.1℃

4.体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出

5.输出控制方式：双路二组输出，左右分别控制，毯/帽可一个或两个同时工作

▲6.定时范围：1-99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时）

7.人机交互方式：高亮度LCD中文及图标显示

▲8.固化程序：内置≥9个常用固化程序，也可自行设置水温、体温上下限与定时时间

9.具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序

10.毯/帽设计：TPU材质毯/帽采用蜂窝设计；冰帽为贴敷式设计

11.快速接头设计：双向快速液压接头

12.	具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能

13.外壳材质与工艺：外壳采用钣金一次成型，并做防锈喷漆处理

14.主要配置：

14.1主机：1台

14.2冰毯：2个

14.3冰帽：2个

14.4体温传感器：2个

14.5毯帽挂篮：2个

- 03包：

- 设备一：移动式查房车

（一）车体部分

1.规格尺寸：L440×W500×H1200-1400mm，±50mm;

2.底座尺寸：L505mm×W485mm，±50 mm；

3.台面尺寸：L440×W500mm，±50mm；

▲4.工作台距地面距离，高度：H850mm-1100mm（电动升降）；

5.脚轮：四只静音双面脚轮，≥两只配刹车；

6.台面：抗倍特板台面；

7.立柱电机控制升降，运行速度≥20mm/s，承重≥30kg；

8.底部电池仓，ABS一体成型底盘；

9.ABS一体成型键盘托及隐藏式鼠标操作面板；

10.显示器支架材质：航空铝材，承重≥25kg，上下调节角度：5°-15°，左右调节角度：0°-180°；

11.控制面板：PVC贴膜，LCD屏显示电量及电量百分比，带电源开关按钮；

12.带1只储物抽屉。

（二）工作站：

1.电脑配置：CPU≥7300U，内存DDR4≥4G，固态硬盘SSD≥128G；USB2.0接口≥4个，USB3.0接口≥2个；

▲2.显示屏：LED液晶显示屏≥21英寸，分辨率≥1920*1080，全面屏设计，显示区域占比≥90%

▲3.机壳设计：白色ABS塑料机壳，电池，电脑主机及显示屏高度集成一体化设计；

4.内置电池：磷酸铁锂电池，连续充电≤5小时，在所有设备同时运行的情况下，连续工作≥12小时，待机≥18小时；

5.电池放置：完全内置于电脑一体机内，无需更换；

6.充放电管理：电脑主板集成充放电管理模块，BIOS集成EC电池管理软件，具有漏电、短路、过压、过载保护功能；

7.具有低电量报警以及休眠保护功能；

（三）车体电池

1.含1块电池，充电器1组，电量显示模块，24V，≥10.5Ah，电池充电时间：≤5小时；工作时间：≥10小时

2.最大充电电流： ≤5A，持续放电电流：≤10A。

3.电池使用寿命：≥2000次。

4.工作电压范围：29.2V-18.4V。

（四）配置清单

1.车主体：1台

2.医用电脑一体机：1台

3.车体电池：1块

4.抽屉：1个

5.脚轮：4个

6.立柱电机：1个

- 设备二：超声药物导入治疗仪

1.电极治疗头尺寸	（厚度15mm，直径60mm，有效直径38mm）±2mm

（厚度13mm，直径51mm，有效直径32mm）±2mm

3.液晶触摸显示屏：≥10英寸液晶屏，分辨率： ≥1280X800

▲4.联网方式：	WiFi+3G网络

5.负载电阻：500Ω

6.输出幅度值	≤70V（500Ω负载）

7.输出电流	中频：≤100mA（有效值）（500Ω负载）

8.低频：≤50mA（有效值）（500Ω负载）

9.输出频率：中频基波：4kHz±5%

10.输出频率：中频/低频调制工作频率：1Hz-135Hz±10%可调

11.脉冲宽度：中频基波脉冲宽度：125μs±10%

12.低频脉冲宽度：2ms±5%

13.超声工作频率：1.0MHz±10%

14.超声输出功率：100mW（0.1W）

15.治疗头有效辐射面积：3cm2±10%

16.波束不均匀系数：≤8.0

17.波束类型：发散型

18.波束最大声强：≤3.0W/ cm2

19.有效声强：≤3.0W/cm2

20.波形：脉冲波

21.治疗时间：5-30min，可调

22.连续工作时间：≥8小时

23.使用环境温湿度：5℃～40℃，≤80%

24.保存温湿度：温度为-20℃～+55℃、相对湿度≤93%。

25.运行大气压力：700hPa～1060hPa

26.使用期限：≥5年

27.进液防护分类：主机：不低于IPX0，治疗头：不低于IPX7

28.防电击类型：不低于Ⅰ类

29.防电击程度：BF型

▲30.	内置防烫伤防脱落报警

- 31.配置清单

31.1主机：2台

31.2治疗头：4副

31.3固定带：4副

31.4电源线：2根

31.5保险管(250V) ：4只

31.6推车：2台

- 设备三：电动吸痰器

1.输入功率：≤180VA

2.最大负压值：90kPa±10kPa
3.负压调节范围：0.02MPa至最大负压值
4.抽气速率：≥20L/min

5.贮液瓶容量：≥2500mL/只，2只一组

6.噪声：≤65dB

7.使用期限：≥5年(易损易耗件除外)。

8.配置清单

8.1主机：2台

8.2腹腔吸引管：2支

8.3熔丝管：4个

8.4吸引软导管(长度2m，中7x 中12)：2根

8.5空气过滤器：4只

8.6电源线：2根

8.7脚踏开关：3只

- 设备四：震动排痰机

- 1.控制系统
1.1液晶触摸显示屏≥12英寸，分辨率：≥800×600，具备锁屏功能；
1.2具有双人通道界面、单人通道界面；双人通道界面可同时显示两个病人的治疗参数、治疗模式、治疗时间、治疗频率；单人通道界面可切换病人通道；
1.3具有治疗频率实时数值和波形显示功能；
2.气振排痰

- ▲2.1治疗模式：手动模式、自动模式（≥5种）和自定义模式；

2.2频率可设置：1-25Hz，调节步长≤1Hz，误差：≤±20%或±2Hz；

2.3治疗压力设置范围：3-30mmHg，调节步长≤1mmHg，误差：≤±1mmHg；

▲2.4治疗时间设置：

2.4.1手动模式：1min-60min，调节步长≤1min；

2.4.2自动模式：5min-20min，调节步长≤5min；

2.4.3自定义模式：5min-20min，调节步长≤1min；

2.5气振排痰治疗时短时断电，手动模式和自定义设定参数不会改变；

3.叩击排痰：

▲3.1治疗模式：手动模式、自动模式（≥4种）和自定义模式

▲3.2、治疗时间设置：

3.2.1手动模式：1min-99min，调节步长：≤1min

3.2.2自动模式：5min-20min，调节步长：≤5min

3.2.3自定义模式：5min-20min，调节步长：≤5min

3.3叩击排痰治疗频率设置10-60Hz，调节步长≤1Hz，误差：≤±10%或±2Hz

3.4叩击排痰支持双人通道使用；叩击头，径向振幅6mm，误差≤±15％；

3.5配置叩击头尺寸有≥5种。

▲4.传动软轴的长度1.8m±0.2m，传动软轴可围绕传动动力头手柄进行360°自由转动，可快速拆卸。

5.叩击排痰噪音：≤65dB；
6.充气气囊可承受设备最大气动压力输出的2倍压力，气囊泄压时间≤10s；
7.具备排痰背心、配排痰胸带；
8.具备雾化功能，雾化速率≥0.18mL/min，气体流量≥9L/min，等效体积粒径分布在9.0μm -5.0μm范围内的比例≥70%；
9.具有急停开光，可随时中止治疗程序；
10.具有故障提示功能，可声音提示，音量可调；

11.机器使用寿命：≥10年。

12.配置清单

12.1主机：2台

12.2方向转换器：4个

12.3不同规格叩击头隔离套：40个

12.4叩击头：16个

12.5成人传动头组件：4个

12.6急停开关：2个

12.7排痰机导气管：4个

12.8重复性排痰背心：6个

- 设备五：雾化泵

1.电源：AC220V，50Hz

2.最大雾化率：≥0.2mL/min

3.药液残留量：≤1.0mL

4.雾粒中位粒径(MMD)：3.9μm，直径小于5μm的雾粒百分比：≥65%

5.雾化器所产生的压力范围：正常工作条件下，雾化器所产生的压力范围：0.08～0.15MPa，当雾化器发生异常情况，雾化器所产生的最大压力范围：0.15～0.4MPa。

6.压缩泵自由空气流量：≥10L/min

7.噪音：≤60dB(A)

8.净重：≤1.5kg

9.输入功率：≤200VA

10.安全程度分类：不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备。

11.运输和贮存环境限制条件：环境温度范围：-40℃～+55℃；相对湿度范围：10%～93%；大气压力范围：70kPa～106kPa

12.防电击类型分类：Ⅱ类设备

13.防电击程度分类：B型应用部分

14.进液防护等级：不低于IPX0

15.运行模式：连续运行（≥4小时）

16.正常工作条件：环境范围：+10℃～+40℃；相对湿度范围：30%～75%；

大气压力范围：86kPa～106kPa

- 04包：

- 设备一：微量注射泵

1.使用期限≥10年

2.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关。

3.注射精度≤±1.8%

▲4.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

5.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

6.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

8.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

▲9.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

10.≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏

11.全中文软件操作界面

12.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

13.支持药物库，可储存≥5000种药物信息

14.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥4种颜色

15.报警时可通过示意图片直观提示报警信息

16.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

17.压力报警阈值：≥15档可调

18.报警压力阈值：≤50mmHg

19.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

▲20.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，泵自动重新启动输液

21.信息储存：可存储：≥5000条的历史记录

22.电池工作时间：≥6小时@5ml/h

23.防异物及进液等级不低于IP44

24.满足EN1789标准，适合在救护车使用。

25.配置清单

25.1主机：2台

25.2紧固夹：2台

- 设备二：麻醉深度监护仪

1.彩色液晶触摸显示屏≥10英寸

2.监测参数

▲2.1	监测的参数指标	包括脑电意识指数（IOC1）、伤害敏感指数（IOC2）、面部肌电指数（EMG）、 爆发抑制比（BS）监测

2.2	脑电意识指数：实时显示患者镇静、睡眠、昏迷程度，范围：0-99

▲2.3	伤害敏感指数：实时显示患者麻醉状态下镇痛程度，范围：0-99

2.4	面部肌电指数：可实时监测眼眨肌，范围0-100

2.5	爆发性抑制比（BS）	实时监测记录，范围0-100

3.信号质量指数（SQI）	实时监测记录信号质量，范围0-100

4.趋势图：能实时观察麻醉各参数的变化趋势，显示麻醉过程中患者脑电参数的动态变化，刷新时间：≤1秒

5.日志显示功能：	显示全过程的各麻醉深度参数数值和图形，并持续更新

6.联网功能：可实现以太网联网功能及蓝牙传输数据功能。

7.存储功能：可存储图像≥100张

8.监测回看功能	：1小时-全部时间范围内≥5种可选

9.具有趋势回看翻页功能

10.具有数据导出功能、屏幕高清图像输出功能。

11.内置电池工作时间：≥6小时

12.具有文字报警、灯光报警和声音报警三种报警方式。报警上下限可根据需要进行设置。

13.设备自检修正功能：每15分钟自检一次，同时能自动更新检测阻抗数值。

14、抗电刀能力	仪器具有抗电刀能力，可在≤1min使用电刀状况下工作。

▲15.耗材：麻醉深度生物信号采集使用无创脑电传感器

16.采样率：≥2000次/s， A/D 16位

17.脑电灵敏度：±475µV

18.噪音：≤30 µV

19.共模抑制比(CMR)：≥100dB

20.输入功率：≤57VA

21.测量精度：≤±1％

22.安全分类	内部供电/IIA类．BF型

23.具备病例演示功能

24.具有悬挂和台式两种放置方式

25.机器使用寿命≥5。

26.配置清单

26.1主机：1台

26.2脑电电缆线：1条

26.3三芯电源线：1条

26.4电源适配器：1条

26.5数据线：1条

26.6金属支架座：1个

26.7铝箱：1个

26.8文件盒：1个

27.售后服务

27.1备件供应设备停产后≥8年

- 设备三：输液泵

▲1.支持输血功能（通用管路）

2.具有肠内营养液输液功能

3.输液精度≤±5%

4.速率范围：0.1-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

5.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml

6.快进流速范围：0.1-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

8.泵门智能电动控制，可自动关闭或打开

9.输液模式≥8种：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能

10.彩色显示屏≥3.5英寸，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

11.全中文软件操作界面

12.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

13.支持药物库，可储存≥5000种药物信息。

14.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥4种颜色

15.报警时可通过示意图片直观提示报警信息

16.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

17.最低压力报警阈值≤50mmHg

▲18.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

19.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，泵自动重新启动输液

20.具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化

21.具备双超声气泡检测技术

▲22.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警

23.无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警

24.信息储存：可存储≥3500条的历史记录

25.电池工作时间≥5小时@25ml/h

26.防异物及进液等级不低于IP33

▲27.满足EN1789标准，适合在救护车使用。

28.配置清单：主机：10台；紧固夹：10个

- 05包：

- 设备一：肠内营养泵

▲1.工作方式：采用≥5英寸电容触摸屏，可戴手套操控。

▲2.工作模式：连续模式、间歇模式、脉冲模式、时间模式、科学喂养模式、冲洗模式等。

3.速度范围：1mL/h~2000mL/h，最小以0.1 mL/h变化；最大速度可配置，范围：400~2000 mL/h。预置量：0mL~20000 mL，最小以0.1 mL/h变化。

4.速度误差：≤±5%。

5. 间歇模式：喂养次数：1次~99次，最小以1次变化。单次喂养量：1mL~1000mL，最小以1mL变化。间歇时间：00小时：01分钟~23小时：59分钟，最小以1分钟变化。

6.时间模式：00 小时：01 分钟～99 小时：59 分钟，最小以 1 分钟变。

7.喂养模式：输送营养由慢到快，达到预设值后保持恒速运行。自动预充功能：速度：100mL/h～2000mL/h，最小以1mL/h变化。快输量：1mL～100mL，最小以1mL变化。

8.反抽、冲洗功能：反抽、冲洗量：1mL~1000mL，最小以1mL变化。可选择打开或关闭脉冲冲洗方式，打开时以脉冲模式冲洗，关闭时以连续模式冲洗

9.加热温度：30℃~40℃，最小以0.1℃变化；加热功能可选择开、关。

10.加热方式：加热为第三代加热方式，≥60厘米的加热套管，具有加温、保温功能。

11.气泡档位：≥3档可调。可根据需要关闭气泡检测，对应的产生气泡报警限值误差≤±5%。

12.报警功能及报警类型：气泡报警、阻塞报警、完成报警、管路错误报警、欠压报警、电池耗尽报警、操作遗忘报警、速度异常报警、硬件故障报警、超温报警、加热异常报警等。

13. 其他功能：语音提醒，交流直流自动切换，系统休眠，记忆配置，模式锁定，胰岛提示功能历史记录：≥10000条。

13.主要配置：

13.1营养泵：2台

13.2加热条：2条

- 设备二：PCA泵

1.容量：0-300ml可调

2.泵送方式：蠕动式给药

▲3.给药方式：持续给药;自控给药;持续给药+自控·给药;首次量+持续给药+自控给药(间隔时间设置的脉冲给药)

▲4.首次量：设置范围：0-30ml，运行速度≥50ml/h

5.首次量间隔时间：00小时05分—03 时59 分

6.泵注速度：0-50ml/h

7.自控给药量(PCA)：0-9.9ml

8.自控(PCA)锁定时间：0小时0分—23小时59 分

9.极限量：1-100(ml/h)

10.输液误差≤±10%

11.具有提示功能：气泡“堵塞”、装夹未到位、低电量、输液结束等。

12.具有自动记忆功能：手动有效次数、手动有效时间、比值。

13.具有保护功能：键盘锁、密码锁。

14.数据 ≥50 组运行记录保存，可数据导出。

15.通信接口：具有外置通信接口，支持数据传输。

16.主要配置：驱动装置   4台

- 设备三：气压式循环驱动治疗仪

1.供电电源：220VAC，50Hz

2.压力设定范围：1-32kPa或8-240mmHg连续可调，压力调节精度≤1kPa

3.压力控制精度：医用级气泵，压力控制精度≤±3kPa

4压力显示单位：可选择kPa与mmHg两种压力显示单位

▲5.充气速度：7-14秒/腔，调节步长1秒/腔

▲6.输出控制方式：双路输出，可同时连接≥4个充气气囊

7.人机交互界面：≥4英寸彩色高清中文LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（模式、压力、设置时间、剩余时间、加压部位等）

8.治疗模式：	内置≥9种治疗模式，1种标准模式（静脉模式）+9种扩展模式（动脉模式、持续压力模式、按摩模式）

9.患者紧急停止保护：通过自控开关实现患者自主的紧急停止保护

10.单腔零压力设置：可通过气管通道的关闭设置，实现单腔零压力

11.气囊结构：采用“瓦片式”设计，层叠式设计实现无压力死角

12.气囊种类支持：下肢六腔气囊（拉链套筒式）、下肢四腔气囊（含足部）、小腿四腔气囊（含足部）、下肢三腔气囊、小腿三腔气囊、上肢六腔气囊（拉链套筒式）等

13.具有超压、欠压、脱落等安全提示，具有故障代码提示

14.内置可充电长寿命锂电池，工作时间≥8小时

15.主要配置：

15.1主机：2台。

15.2台车：2个。

15.3连接管：4个。

15.4气囊：≥8个。

- 设备四：体外红光照射治疗仪

1.波长：峰值波长620nm~650nm。

2.光源：大功率集成光源，寿命≥50000小时。

3.双辅射器：可同时工作，也可单独工作。

▲4.光功率密度范围(有效红光照度)：

4.1距出光口40mm处：60mW/cm²±25％;

4.2有效红光辐照度的均匀性：≤0.4;

4.3有效红光辐照度的不稳定度：≤±10%

5.辐射光谱：600nm-760nm范围内的辐照度与200nm-1400nm范围内的辐照度的比值≥0.8。

6.紫外辐射：有效辐照面上任一点的紫外辐射(波长从200nm-400nm)≤1x10-4mW/cm²(1x10-3W/m²)。

7.红外辐射：有效辐照面上任一点的红外辐射(波长从760nm-1400nm)≤10mW/cm²(100W/m²)。

▲8.光功率：距出光口40mm处≥3W。

9.温度范围：37℃-39℃恒温。

10.光斑范围：距出光口40mm处，光斑直径为：φ120mm±30%。

11.工作方式：连续工作方式

12.工作噪声：在正常工作状态下噪声：≤60dB

13.电击防护：I类B型

14.主要配置：

- 14.1红光治疗仪主机：3台

- 14.2辐射器及支架：6套

- 14.3电源线：3条

14.44A保险管：6只

- 设备五：无烟艾灸仪

1.柜式机型，设备由主机、灸头、隔热垫、灸头组合垫、电针夹组成；

▲2.输出通路：≥6路温热艾灸（5路单灸头＋1路灸头组合垫），≥4路温热电针；

3.各路艾灸治疗头可以独立启动和停止，可同时使用≥12个艾灸治疗头；

▲4.灸头具备加热功能，每个灸头可进行独立控温，艾灸温度调节的范围为30℃～70℃，步长为1℃，误差≤±3℃；默认温度为50℃ ；

5.温热电针具有加热功能，开启15min后温热电针夹的温度为75℃±10℃；

6.温热电针最大输出电流有效值不≤10mA（r.m.s）；

7.电针波形：连续波、疏密波、轻锤波、按摩波1、按摩波2、按摩波3；

8.治疗温度超过60℃时，高温输出指示灯闪烁；

9.灸头加热面的直径为：25mm±0.5mm；

10.隔热垫的外径直径为：35mm±1mm；

11.治疗时间：时间范围：1min～60min；单步长1min，治疗时间默认为20min；

12.搭配灸头组合垫；

13.温度检测：单一灸头温度可以进行独立检测、独立调节，调节步长为1℃；也可总体调节艾灸头温度；

14.超温保护：当灸头温度超过自身的报警值，超温保护装置自动切断输出，并在界面中跳出警示弹窗；

15.加热方式：陶瓷片加热；用10K热敏电阻采集温度；

16.定时提醒：定时时间结束后有声音提示功能；

17.显示方式：液晶触摸屏显示，旋转编码器调节；

18.工作条件：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：30%-80%；

19.主要配置：

19.1主机：2台

19.2艾灸头：10个

19.3艾灸盒组合垫：2个

19.4艾灸垫腰绑带：2个

19.5绑带：2套（0.56m*4条、0.3m*4条、0.19m*6条）

19.6硅胶套：24个

19.7熔断器（保险丝）：4个（250V）

19.8温热电针输出线：8个

- 06包：

- 设备一：中药熏蒸机

1.预热及治疗功率≥ 4 档可调
2.预热设定温度： 40℃～90℃
3.药液从常温加热到 95℃时间≤15 分钟

4.治疗时间 1-35 分钟可调
5.具有智能倒计时功能，喷汽时间与治疗时间完全相符
6.具有缺液报警及缺液自动停止加热功能
7.按键操作、治疗结束、缺液时具有声音提示
8.当熏蒸机加热容器中气压大于 0.08MPa 时，减压阀排气减压
▲9.喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，确保临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求

10.设备输出功率：≥1600VA
11.额定容量：≥5L

12.通道数：单通道（至少一个喷头）

13.喷头采用双腔隔热设计，具有主容器和副容器

14.采用分体设计

15.采用气路、液路防阻塞
16.采用直径≥20mm 排液管路

17.外置气路过滤器
18.采用防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢加热器

19.机器使用寿命≥6年。

20.主要配置

20.1主机：2台

20.2吸水棉：2套

20.3喷杆防护罩：2个

20.4水桶：2个

20.5过滤网：2个

- 设备二：心电图机

1.导联：12导联同步采集、显示、打印。

2.增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、10/5mm/mV 、20/10mm/mV、 AGC。

3.滤波类型：交流滤波：50Hz/60Hz，肌电滤波：25Hz/35Hz/45Hz，漂移滤波：0.05Hz/0.1Hz/0.2Hz/0.50Hz，低通滤波：70Hz/100Hz/150Hz

4.噪声电平：≤15uVp-p

5.频率特性：0.05Hz-150Hz

6.时间常数：≥5S

7.输入回路电流：≤50nA

8.耐极化电压：≥±650mV

9.共模拟制比：≥105dB

10.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

▲11.液晶屏≥12英寸，支持触摸屏操作和按键操作。

12.全电脑式键盘设计。

▲13.支持中文手写输入功能。

14.具有打印预览功能，诊断报告修改功能。

15.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作≥2小时。

16.支持连接USB打印机，直接打印普通A4纸。

17.具有两种导联模式。

18.可存储回放≥10000例病人数据。

19.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

20.机器使用寿命≥10年。

21.主要配置

21.1标配主机：1台

21.2电极吸球：1个

21.3四肢电极夹：1个

21.4心电导联线：1根

- 设备三：无创呼吸机

▲1.显示单元：显示器≥15英寸彩色触摸屏，分辨率：≥1920X1080。

2.电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，最大流速≥260L/min

3.内置锂电池，电池工作时间≥2小时。

4.具备高压氧及低压氧接口

5.具有屏幕锁功能，可以进行屏幕锁定防止误触碰，造成通气参数改变。

6.在CPAP模式下，可以进行呼气压力释放调节，降低患者呼气阻力。

7.具备可控温湿化系统，可以满足高流量患者的温湿化治疗。

8.通气模式：具备持续气道正压 CPAP、自主/时间切换 S/T、时间切换通气 T 等通气模式

▲9.容量保证压力支持通气 NIV-VGPS或同等呼吸模式。

10.具备窒息通气

11.可以进行波形冻结、屏幕拷贝、手动通气功能

12.具备高流量氧疗功能，可以为患者进行高流量氧疗。

13.参数设置

13.1潮气量范围：50-2000ml

13.2呼吸频率：1-55bpm

13.3吸气时间：0.3s-5s

13.4压力上升时间：0.1s-2.0s

13.5吸气压力（IPAP）：4-50cmH2O

13.6呼气末正压(EPAP)： 4-30cmH2O

13.7吸入氧浓度：21%~100%

13.8持续气道正压（无创呼吸）：4-25cmH2O

13.9压力释放量（Crelief）：多档位可调节。

13.10吸气压力最大值（Pmax）：6-50cmH2O

13.11吸气压力最小值（Pmin）：5-30cmH2O

13.12吸气触发灵敏度（Trigger）：多挡可调节

13.13高流量氧疗流量调节范围：2-60L/min

14.监测参数

14.1 压力类：气道峰压（Ppeak），EPAP、

14.2 容量、流速类：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、总漏气量

14.3 波形：压力-时间 容量-时间、流速-时间

14.4吸入氧浓度、血氧饱和度、脉率、呼末二氧化碳浓度

- 15.报警参数：气道高压报警、气道低压报警、呼气末压力高低报警、总计呼吸频率高低报警、氧浓度高低报警、分钟通气量高低报警、脉率高低报警、SPO2低报警。

- 16.机器使用寿命≥8年。

17.配置清单

17.1呼吸机主机及相关配件：2套

17.2呼吸机显示控制软件：4套

17.3 台车：2台

17.4可控温湿化器：2套

- 设备四：康复设备类(1台超声波治疗仪及2台中频电疗仪）

（一）设备名称：超声波治疗仪（1台）

1.标配双通道（可插拔超声通道），彩色触摸屏+旋钮操作；

▲2.有效辐射面积：4cm2、1cm2；

▲3.有效声强：≤3W/cm2；

4.波束最大声强：≤15W/cm2；

5.工作频率：1MHz或3MHz；

6.波形类型：连续波或脉冲波；

7.波束类型：准直型；

8.波束不均匀性系数≤5；

9.脉冲持续时间：1.0ms～56.3ms；

10.脉冲重复周期：10.0ms、20.8ms、62.5ms；

11.脉冲重复频率：100Hz、48Hz、16Hz；

12.占空比：10%～90%（连续波为100%），步长10%；

13.治疗时间：0min～30min，步长：1min；

14.内置多种≥25种临床治疗处方

15.收藏设置参数功能，可收藏≥1000条设置参数；

16.快速指导方案功能和手动操作功能：快速指导方案可设置通道、治疗深度、组织状态、治疗面积，自动生成治疗参数。

17.总览界面：可查看各通道信息，治疗头是否在位，通道运行状态；

18.具有自检功能：开机后设备会进行初始化及自检；

19.具有超温保护功能：当超声治疗头温度超过41℃时，设备停止输出，界面弹框提醒；

20.整机噪声：≤50dB；

21.主要配置：

21.1双通道超声主机：1台

21.2手持控制器组件：1个

21.3治疗头座组件：2个

21.4超声治疗头：2个

（二）设备名称：中频电疗仪（2台）

1.具有≥4种平面干扰电输出模式（普通模式、动态模式、调制模式、对极模式）可选

▲2.输出通道：四通道配置；四路可独立控制，同时治疗四位患者/或四个部位；亦可组合使用，形成2组平面干扰治疗；

3.操控方式：≥7英寸真彩触摸屏；

4.内置多达≥100种治疗处方，≥5种治疗模式（多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式）可选；

5.具有自定义处方功能，可根据临床需要进行自行建立、存储和调取；

6.输出电流强度：≤50mA(r.m.s)。

7.输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率≤10%；

8.载波频率：载波频率1kHz～12kHz，允差≤±10%；

9.载波波形：脉冲波

10.载波脉宽：42μs～500μs，允差≤±10μs。

11.调制波频率：0～150Hz，允差≤±10%；

▲12.具有8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波

▲13.差频频率：0～200Hz，允差≤±10%或±1Hz。

14.差频变化周期：15s～30s，允差≤±10%；

15.动态节律：4s～10s，允差≤±10%；

16.调幅度：0～100%，调幅度允差≤±5%；

17.治疗时间：1min～99min可调，步长1min，允差≤±5%。

18.连续工作时间：≥4h；

19.噪声：≤45dB（A）；

20.具有电极加热功能：电极片温度38℃～42℃，分10档可调，允差≤±3℃；

21.具有四大保护功能：超温保护：电极片温度超过45℃，热保护器动作，且有报警提示。开路保护：电疗仪在输出状态无负载时，发出声音和显示错误提示；短路保护：电疗仪在输出端短路时，发出声音和显示错误提示；过流保护：在500Ω的负载电阻下，输出电流有效值大于50mA时，发出声音和显示错误提示。

22.具有参数锁定功能；

23.主要配置：

23.1主机：2台

23.2连接线：8条

23.3转换线：16条

23.4硅橡胶加热电极：16个

23.5布袋：16个

23.6绑带：16条

- 设备五：无创血糖仪

1.规格：（95mmx60mmx16mm）±10%

2.储存温度：-20C至60C之间

3.操作温度：10℃至45℃之间

4.重量：≤65g

5.显示屏：彩色背光触摸屏

6.电池：内置锂电池，完全充电后能够保证扫描仪正常使用≥14天

7.一台扫描检测仪可同时匹配多个传感器

8.一机三用：内置血糖血酮仪，监测动态血糖的同时可配合血糖试纸、血酮试纸同时使用

9.数据显示：扫描仪上提供通俗易懂的图标信息，快速总结葡萄糖历史数据

10.数据读取：NFC近场通信功能，4cm内非接触即可读取传感器数据

11.血糖测试范围：1.1mm o1/L-27.8mmol/L

12.血酮测试范围：0.0mmol/L-8.0mmo1/L

13.配置：1台扫描检测仪(内置血糖血酮仪及操作软件)+1个电源适配器+1根 USB电缆；扫描仪一台

14.售后服务：质保期：≥5年

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

2.2.1 采购人收到货物后在合理期限内组织验收。质量保证期内，中标供应商对货物实行三包（包修、包换、包退）。

2.2.2 中标供应商保证合同项下的产品在发货时无任何设计、材料或工艺上的缺陷，质量符合原出厂标准及本合同约定的要求，中标供应商提供免费保修期自产品安装调试并经采购人书面验收合格之日起算，免收材料和人工等一切费用；中标供应商自收到采购人电话、传真等维修要求后应在12小时内到达采购人现场进行维修，如逾期，采购人可自行组织维修，费用由中标供应商承担。

2.2.3 中标供应商负责对采购人操作人员进行产品使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止，中标供应商承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

2.2.4 中标供应商免费提供产品性能验证和质量控制校准的耗材等和与之相关的服务。

2.3采购标的的其他技术、服务等要求：

2.3.1投标人所提供的部件之间及产品/设备之间的连线或接插件均视为产品/设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2.3.2工作条件：除了在技术要求中另有规定外，投标人提供的一切产品、仪器、设备或系统，应符合下列条件：

2.3.2.1 产品、仪器、设备的电源插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.3.2.2 如果产品、仪器、设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 验收标准

3.1中标供应商交付的产品，应符合国家标准、行业标准及本合同约定要求，并能满足采购人的特别要求。

3.2验收时间：在产品抵达采购人指定地点后，采购人与中标供应商物流人员和中标供应商负责人现场共同验收，在中标供应商向采购人交付与供应产品相关的有关文件、注册证明、技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后采购人与中标供应商双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。

3.3验收方式：在中标供应商交付产品时，采购人、中标供应商双方指定人员对产品实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，中标供应商应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.4如供应的产品须进行安装、调试，则产品到货后，中标供应商应在接到采购人通知后七日内完成产品的安装、调试工作。

3.5中标供应商负责交付现场的清理打扫及保存所供应产品的外包装箱。

- 其他要求

1、对于技术要求/技术规格中标注“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中提供相应的技术证明资料作为投标人对招标文件中技术要求/技术规格应答的证明。技术证明资料指：生产厂家公开发布的产品说明书/产品技术规格书等印刷资料或由中国境内有资质的检测机构出具的检测报告（技术要求/技术规格中另有规定的从其规定）。若生产厂家公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人技术响应内容与技术证明资料不一致，以技术证明资料为准。对于投标人投标文件中提供的技术应答未按本条款要求提供投标产品技术证明资料的，评标委员会可不予认可，并可认为该项技术应答不符合招标文件要求，由此产生的风险由投标人承担。