- 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都医科大学附属北京佑安医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★2.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

3. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 智能采血管理系统 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后20个工作日内。

2、采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京佑安医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：自安装调试验收合格之日起3年。

五、采购标的物验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包   品目1-1  智能采血管理系统

一、技术参数：

（一）、软件系统功能

1、可从医院HIS/LIS系统下载采血相关信息。

2、可将医院HIS/LIS系统下载的采血相关信息分配到系统各子系统或模块。

3、可收集各子系统或模块反馈信息。

4、可向医院HIS/LIS系统反馈采血相关信息。

5、采血工作站用户各自在工作站的电脑登录，登记则开通，注销则不开通，可根据患者排队情况调节采血窗口开放数量；具备临时挂起、智能分流功能。

6、可完成门诊采血中心工作的功能应用，具备信息接口模块、叫号系统的语音和显示模块、数据处理智能排队管理模块、仪器管理、外围设备接口模块。

7、具备采血时间记录功能，采血完成后，扫描试管条码自动记录采血时间，满足临床实验室质量管理规范要求。

8、具备工作量统计功能，具备每个采血窗口工作量自动统计功能，并可输出。

9、软件均为自主开发，具备软件著作权证。（需提供证书复印件并加盖公章）

（二）、智能叫号系统：

1、系统组成：包含排队取号机、显示屏、智能排队叫号软件、窗口终端、音频功率放大器及吸顶喇叭等。

2、排队取号机：2台

2.1、液晶触摸显示屏≥19英寸。

2.2、支持医院使用的登记介质进行登记，包括条形码、就诊卡、医保卡、身份证等。

2.3、自动打印排队号单，可根据医院要求设定采血提示、项目信息等内容，提供实物图片或其它证明材料。

2.4、显示屏1：彩色液晶显示器≥32英寸，数量：8台。

2.5、显示屏2：彩色液晶显示器≥50英寸，数量：2台。

3、智能排队叫号软件功能：

3.1、与医院HIS、LIS信息系统对接，自动获取排队叫号信息，负责相关接口费用。

3.2、可在系统界面设置急诊优先功能、老人优先功能，可根据需要设置优先级别以及优先规则。

3.3、能够按照医院的要求，实现提前叫号（预叫号）功能。

3.4、能够按照医院的要求，在患者自助登记前识别患者或检验项目的种类，根据医院的规则进行人员分流。

3.5、窗口操作界面可随时切换成儿童窗口、成年人窗口。

▲3.6、可显示就诊叫号患者、预叫号患者、过号患者及其他提示信息。具备患者自助登记、自动打印排队号单(可按医院要求设定采血提示、项目信息、取报告时间等内容)、自动打印非血标签、自动拒绝未缴费患者功能。

▲3.7、糖耐量等项目具备多次叫号功能，可设置半小时、一小时、两小时后自动呼叫。

3.8、具备具备采血台工作人员登记管理功能，可根据工作量调节采血台开放数量；

3.9、具备查询统计功能，可查询患者采样时间、采样项目、各窗口采血工作量以及患者平均等待时间.

3.10、可统计窗口采血工作量、采血管及标签纸用量，生成各类图表。
3.11、具备采血时间记录功能，采血完成后，扫描试管条码自动记录采血时间。

3.12、支持用户账号登陆、人员角色权限设置；

3.13、语音叫号软件支持中英文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可变更、设定；合成语音没有明显的合成听觉感受，达到正常人说话的效果。

3.14、软件终身免费升级。

4、窗口终端：8台

4.1、CPU：主频≥2.6G；

4.2、内存≥2G，硬盘≥500G。

4.3、彩色液晶显示器≥19英寸。

4.4、配备条码扫描器6个。

- 、采血桌

1、可根据实际场地和医院要求定制，每个采血工位间配置隐私挡板。

2、每个采血工位配置定制储物边柜用于摆放备管机，配置锐器桶、生物垃圾桶投入口、耗材置物架、压脉带篮。

3、采血桌配生物安全防护装置，保障采血工作人员安全。（需提供图片或方案）

（四）、采血管备管机贴标系统

1、智能贴标机可单台设备使用，也可由多台设备组合形成智能采血流水线，单台设备故障不会影响其他窗口的设备运行。

2、1拖1智能贴标机：

2.1、数量：1台，落地柜式设计。

▲2.2、贴标仪器内含≥1台贴标打印机。当其中一台设的主打印机故障时，可由副打印机打印标签（需提供图片）。

▲2.3、采血管通道≥10个，可以同时装载≥10种不同种类的采血管，可装载使用市面上通用厂家及型号采血管。

2.4、整机装载量：≥400支。

2.5、采血管装载方式：可不停机添加采血管。（提供加管方式的实物照片）

2.6、标签打印：

▲2.6.1、打印方式：热敏打印，标签打印尺寸可设置。

2.6.2、可设定试管标签打印信息的内容、位置及格式；可调整字符或条码的位置方向。

2.5.3、支持条码：code128、code39、code93、JAN-13（EAN-13）、JAN-8（EAN-8）、codabar（NW-7）、UPC-A、UPC-E、ITF（二五码）等；

2.6.3、支持文字：英文、数字、汉字、标点符号等.

2.7、标签粘贴

2.7.1、每种试管可设定不同的标签粘贴位置和高度。

2.7.2、具有智能寻边功能，标签不能遮盖采血管刻度线及采血视窗。（提图片供证明材料）。

2.7.3、每台贴标机贴标速度：≥900支/h。

2.8、设备接口：具备RS232、USB、网络接口，多台设备可联机成流水线。

2.9、贴标机外形尺寸：长度≤1000mm，宽度≤550mm，高度≤1300mm。

2.10、具备采血管余量监测功能，可灯光预警，用完设备自动报警；

2.11、原标签覆盖：自动识别原标签的位置，在原标签的位置进行粘贴试管，可保留一条透明窗口；

3、1拖2智能贴标机：

3.1、数量：3台；

▲3.2、落地柜式设计。

3.3、单台设备可同时为两个窗口备管。

▲3.4、内置打印机≥2个，贴标机左右均具备主、副两个贴标打印机。当其中一台设的主打印机故障时，可由副打印机打印标签；（需提供图片）

▲3.5、采血管通道≥10个，可以同时装载≥10种不同种类的采血管，可装载使用市面上通用厂家及型号采血管。

3.6、整机装载量：≥400支。

▲3.7、采血管装载方式：可不停机添加采血管。（提供证明文件）

3.8、标签

▲3.8.1、打印方式：开放式热敏打印，标签打印尺寸可设置。

3.8.2、可调整字符或条码的位置方向（0°、90°、180°、270°旋转）、黑白反转（线、面、框）、网格打印、连续打印。

3.8.3、标签尺寸可设置。

3.8.4、标签内容：可根据医院需求设定试管标签打印信息的内容、位置及格式。

3.8.5、支持条码：code128、code39、code93、JAN-13（EAN-13）、JAN-8（EAN-8）、codabar（NW-7）、UPC-A、UPC-E、ITF（二五码）等；

3.8.6、支持文字：英文、数字、汉字、标点符号等。

3.9、标签粘贴：

3.9.1、每种试管可设定不同的标签粘贴位置高度。

3.9.2、具有智能寻边功能，标签不能遮盖采血管刻度线及采血视窗。提供证明材料。

3.9.3、每台贴标机的真空采血管的贴标速度：≥900支/h。

3.10、设备接口：具备RS232、USB、网络接口；支持多台设备可联机成流水线。

3.11、贴标机外形尺寸：长度≤1000mm；宽度≤550mm；高度≤1300mm。

3.12、具备采血管余量监测功能，可灯光预警，用完设备自动报警。

3.13、具备原标签覆盖功能，自动识别原标签的位置，在原标签的位置进行粘贴试管，可保留一条透明窗口。

二、主要配置

1、软件系统（含采血登记、队列调度、语音广播、中央后台调度等软件）：1套。

2、智能叫号系统：1套。

3、排队取号机：2台。

4、采血桌及配套置物架：8套。

5、采血管备管机贴标系统：4套。

6、系统服务器：

6.1、CPU≥4核；

6.2、内存≥8G	；

6.3、网卡：千兆；

6.4、操作系统：windows 2016 server；

6.5、系统盘≥500G；

6.6、网络：可接入医院内网和Web应用服务器互通；

6.7、打印机1台。