- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-1 | 全自动一体化HPV检测系统 | 1 | 50 | 50 | 否 | 17-2 自动组织切割仪 |
| 17-2 | 自动组织切割仪 | 1 | 70 | 70 | 否 |  |
| 17-3 | 电泳仪 | 1 | 0.6 | 0.6 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

首都医科大学附属北京安贞医院为通州院区购置医用设备一批

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：接到采购人通知后60日内。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后，甲方向乙方支付合同款的50%，即¥       元（大写：            ）。货物全部到达甲方指定地点且财政资金到账后，向乙方支付合同款的40%，即¥      元（大写：          ）。待设备验收入库使用满一年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：             ）；待设备验收入库使用满第二年且财政资金到账后，支付合同款的5%，即¥       元（大写：            ）。因财政资金拨付等原因延迟支付或最终支付比例变化的，甲方不够成逾期付款或其他违约。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格或乙方未提供发票，则甲方有权拒绝支付相关费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

★4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）购置医用设备一批，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供对应产品的医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，供应商为制造商的根据产品分类须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。供应商为代理商的根据产品分类须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2 政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1 经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2 保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3 免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

### 第17包

#### 17-1 全自动一体化HPV检测系统

一、技术参数

1、实时PCR技术，检测14种高危HPV基因型

▲2、桌上型一体机，尺寸≤115cm*130cm*72cm，重量≤230kg。

★3、核酸扩增和PCR一体化设备，不需要额外的PCR室

▲4、单批次检测1-30个样本，普通模式4.5小时每批次，高通量模式 9.5小时/4批次。

5、全自动运行下无需人工干预，包括核酸提取、荧光PCR、自动出具报告等过程。

▲6、以E6/E7为靶点，避免了因DNA整合过程中L1区缺失可能导致的假阴性

▲7、HPV DNA检测，与WHO最新版筛查指南要求一致，DNA检测也被多项指南和共识认为有可靠的阴性预测值

8、全程内质控，保证检测真实临床样本

9、基于PCR的实时扩增技术，设计的特异性引物和探针，与混合感染和低危HPV型无交叉反应

10、配套全干粉试剂，易于室温保存，运输和储藏，且检测前无需复温

11、可联合SurePath细胞学筛查，可实现一瓶双检，无需两个采样

▲12、拥有多国，多中心，多临床中心研究数据证明可靠性。同时满足Meijer标准和VALGENT标准。

13、检测需≤0.5ml SurePath细胞学样本，也支持ThinPrep样本

★14、扩展的基因分型报告，含有6个独立分型(16,18,45,31,51,52)和3组合并分型(33/58, 56/59/66, 35/39/68)，符合国内外指南对风险分层的要求，支持临床研究

★15、只需一次检测即可得到基因分型报告，不需额外的分型检测

16、单人份PCR试剂，内置质控，避免低样本量时的试剂损耗和无效检测

#### 17-2	自动组织切割仪

1、性能要求

★1.1	工作原理：全自动化机械式组织切割技术，无激光光学装置，无需手动操作切割路径。

1.2	仪器用途：用于从石蜡包埋组织切片（FFPE）样本中自动和精确地对目标区域进行切割捕获，并自动收集到含有缓冲液的EP管中，以进行后续的核酸或蛋白的样本制备和分析研究。

1.3	支持样本类型

1.3.1	样本类型：接受脱蜡与非脱蜡载玻片

▲1.3.2	样本制片：开放，实验室常规载玻片制片，无需购买额外耗材制片。

▲1.4	通量: 一次运行可切割1-4张切片

1.5	运行时间: 每张切片2分钟, 4张切片时长5-10分钟

1.6	运行前准备时间：包括样本、耗材的摆放、程序设置、仪器自检以及校准等所有步骤时间共计< 10分钟

★1.7	切割缓冲液：试剂开放，可使用本实验室下游核酸纯化相关试剂。

2、硬件参数

2.1	底座

2.1.1	摄像头≥1400万像素，拍摄切片上组织标本的高清数字图像，并辨识显微切割头的尺寸以及切割头和采集管的安装情况

2.1.2	高精度步进电动马达：由软件程序控制，驱动载物台同时沿水平方向的X轴和Y轴精确步进运动

2.1.3	照明：配有高亮度环形LED光源

★2.2	电动载物台：可同时容纳4片切片，并由高精度步进电动马达驱动，可同时沿水平方向的X轴和Y轴精确步进运动

2.3	切割头控制系统

2.3.1	切割精度：~300μm

2.3.2	切割头压力传感器：感知并施加可调的压力于切割头，使切割头接触切片并切取目标组织和细胞

▲2.3.3	配有条码读取器：读取并解析组织切片上的一维和二维样本信息

2.3.4	可伸缩背景板：黑色、白色和无色三种背景选项，以增强切片数字图像的可视性

3、	软件参数：

3.1	账户管理功能

3.2	样本信息管理及存档

3.3	可通过传输数字图像指导切割过程。

3.4	允许在样本的数字图像上标注目标区域。

3.5	可自行定义参考切片和连续切片中目标区域以及切割路径

▲3.6	自动生成工作报告并存档：报告中涵盖样本信息、切割前后的图片、目标区域AOI面积以及数量，且报告可以PDF形式输出保存。

4、可配套三种不同尺寸和切割精度的专用显微切割头，尺寸分别为：250μm、525μm、750μm。

#### 17-3	电泳仪

17-3-1 电泳仪

1、适用于常规水平、垂直、醋酸纤维膜、印记转移等电泳实验。

2、输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）

3、输出范围：3～300V、1～400mA、1～120W

4、分 辨 率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W）

5、定时范围：1分钟～99小时 59分钟

6、伏时范围：1~99999V-hr/增量1V-hr

7、显     示：带背光的LCD液晶屏

8、输出插孔：4组

9、外形尺寸（L×W×H）≤280×240×118（mm）；净    重≤：3kg

10、一次成型机壳，触摸按键，双核微处理器智能控制；可设置快捷键；

11、可同时显示预设值和实际输出值；

12、可存储≥100个电泳方法；

13、具有自动记忆、自动关断功能；

14、具有分步控制功能（可编辑10组，每组最多使10个程序自动连接运行）；

15、具有暂停控制功能（含实时微调），暂停期间的调整不影响电泳仪的控制精度和稳定性；

16、具有标准、定时、付时、分步运行功能；

17、具有恒压、恒流、恒功率、误操作、故障等智能提示功能；

18、具有过载、空载、漏电等多项保护功能。

17-3-2 水平电泳槽：

1、适用于DNA的检测和分离，并且用于测试分子量。

2、凝胶面积（W×L）：120×120、120×60、60×120、 60×60（mm）

3、样品通量：（1.5mm厚）1、2、3齿；（1.0mm厚）6、8、11、13、18、25齿

4、缓冲液容积：～550（ml）

5、外形尺寸（L×W×H）≤300×160×75（mm）

6、净重≤1.1kg

7、高透明度PC材料，一次注塑成型；

8、双色上盖可供选择，开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全；

9、托盘具有把手设计，保证操作过程的安全；

10、托盘具有防漂移功能，有效防止条带弯曲；

11、托盘具有加样背景色设计样；

12、安全开盖按钮设计，方便上盖开启；

13、配备专用制胶盒；

14、配备水平调节功能；

15、可拆卸电极架，使电极的维修及更换更加方便、快捷、安全。