- 北京市属医院超长期特别国债更新医用设备项目超声诊断仪招标公告和采购需求

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：0701-244106071099

2.项目名称：北京市属医院超长期特别国债更新医用设备项目超声诊断仪

3.项目预算金额：6805万元、项目最高限价（如有）：/万元

4.采购需求：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 采购包分品目预算金额（万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 超声诊断仪（综超） | 3 | 540 | 详见第五章采购需求 |
|  | 1-2 | 超声诊断仪（心超） | 4 | 880 | 详见第五章采购需求 |
|  | 1-3 | 超声诊断仪（综超） | 1 | 180 | 详见第五章采购需求 |
| 2 | 2-1 | 超声诊断仪（心超） | 1 | 180 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-2 | 超声诊断仪（心超） | 4 | 880 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-3 | 超声诊断仪（综超） | 1 | 180 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-4 | 超声诊断仪（综超） | 5 | 900 | 详见第五章采购需求 |
| 3 | 3-1 | 超声诊断仪（心超） | 1 | 180 | 详见第五章采购需求 |
|  | 3-2 | 超声诊断仪（综超） | 5 | 900 | 详见第五章采购需求 |
|  | 3-3 | 超声诊断仪（综超） | 2 | 360 | 详见第五章采购需求 |
| 4 | 4-1 | 超声诊断仪（综超） | 2 | 360 | 详见第五章采购需求 |
|  | 4-2 | 超声诊断仪（心超） | 1 | 220 | 详见第五章采购需求 |
|  | 4-3 | 超声诊断仪（综超） | 1 | 180 | 详见第五章采购需求 |
| 5 | 5-1 | 超声诊断仪（综超） | 3 | 540 | 详见第五章采购需求 |
| 6 | 6-1 | 超声诊断仪（综超） | 1 | 180 | 详见第五章采购需求 |
|  | 6-2 | 超声诊断仪（综超） | 1 | 145 | 详见第五章采购需求 |

5.合同履行期限：详见《采购需求》中各包技术要求。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。

三、获取招标文件

1.时间：2024年12月27日至2025年1月6日，每天上午9:00至11:30，下午13：30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。并在中国通用招标网（http://cgci.china-tender.com.cn/）进行免费注册报名。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年1月17日08点30分（北京时间）。

地点：北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

- 鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

- 扶持中小企业政策：本项目评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 本项目采购标的接受进口产品情况：本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

2.申请人的资格要求补充：

    - 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。

1)本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2)本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指:

a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；

b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3)本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股或管理关系。

    - 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。

    - 按照招标公告要求购买了招标文件。

    - 符合法律、行政法规规定的其他要求。

3.本项目采用电子化与线下流程结合招标方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件（本项目不适用）

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件（本项目不适用）

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标（本项目不适用）

供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

4本项目资金情况:财政性资金，资金已落实。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：首都医科大学附属北京安贞医院

地    址：北京市朝阳区安贞路2号

联系方式：010-64456407

2.采购代理机构信息

名    称：中技国际招标有限公司

地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168492

3.项目联系方式

项目联系人：姚玮、强文晓、孙薇

电      话：010－81168492

- 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都医科大学附属北京安贞医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 超声诊断仪（综超） | 3 | 否 |
|  | 1-2 | 超声诊断仪（心超） | 4 | 否 |
|  | 1-3 | 超声诊断仪（综超） | 1 | 否 |
| 2 | 2-1 | 超声诊断仪（心超） | 1 | 否 |
|  | 2-2 | 超声诊断仪（心超） | 4 | 否 |
|  | 2-3 | 超声诊断仪（综超） | 1 | 否 |
|  | 2-4 | 超声诊断仪（综超） | 5 | 否 |
| 3 | 3-1 | 超声诊断仪（心超） | 1 | 否 |
|  | 3-2 | 超声诊断仪（综超） | 5 | 否 |
|  | 3-3 | 超声诊断仪（综超） | 2 | 否 |
| 4 | 4-1 | 超声诊断仪（综超） | 2 | 否 |
|  | 4-2 | 超声诊断仪（心超） | 1 | 否 |
|  | 4-3 | 超声诊断仪（综超） | 1 | 否 |
| 5 | 5-1 | 超声诊断仪（综超） | 3 | 否 |
| 6 | 6-1 | 超声诊断仪（综超） | 1 | 否 |
|  | 6-2 | 超声诊断仪（综超） | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1．采购项目（标的）交付的时间：收到用户通知之日起90天。

2．采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京安贞医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1．质保服务：

1.1．提供设备原厂售后服务承诺：承诺整机（含所配探头）5年质保，终身维修服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。

整机（含所配探头）5年质保指：由原厂工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格入库之日起的5年之内为质保。在质保内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由原厂提供免费维修

终身维修指：原厂对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

1.2．设备出现故障，在接到用户通知后，随时解答问题，若无法解决，48小时内到达现场。提供及时、迅速、优质的保修服务，保证设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。厂家需为维修配件提供3个月以上保修。

2．厂家不得加入维修密匙或免费提供。

3．厂家提供中文操作手册。

4．安装：

到货后厂家需在15日之内安排工程师完成安装任务。对设备的使用和维护进行现场培训，确保使用者的正常操作和使用。紧急情况时可协商另行安排。

5．设备验收：

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

6．培训：

到货后厂家需根据院方时间,安排不少于5人、每人不少于20小时的免费培训。要求提供具体培训方案。

7.备件及技术服务

（1）为保证设备正常运行，设备原厂应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于10年的供应期。

（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。

（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

（4）专用工具：如有专用工具，投标人应向招标人提供设备使用及维护的专用工具。

（5）资料

①  卖方须向买方提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套 ，英文1套。

②  卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（6） 技术服务

①  在货物运抵使用单位后，卖方应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

（7）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。

五、采购标的的验收标准

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

品目1-1

一、设备名称：超高档彩色多普勒超声波诊断仪

二、数量：主机系统3套

三、设备用途：

主要用于腹部、浅表小器官、儿科、肌骨神经、介入、妇产科、泌尿科临床应用及科研等

四、主机系统技术规格及概述：

4.1主机系统：

4.1.1彩色液晶显示屏≥23.0英寸，分辨率≥1920×1080，具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后调节

4.1.2 液晶触摸屏≥12.0英寸，可与显示器同步显示超声实时图像（附图），支持滑动翻页功能

4.1.3触摸屏支持数字TGC功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转

4.1.4二维灰阶成像单元。二维图像无固定焦点或聚焦带。（附图）

4.1.5彩色多普勒成像单元

4.1.6频谱多普勒显示和分析单元

4.1.7能量多普勒成像单元

4.1.8组织多普勒成像和分析单元

4.1.9 M型成像单元

4.1.10组织谐波成像, 可用于全部成像探头

4.1.11宽频可变频成像技术，灰阶、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调、具体频率数值可显示

4.1.12动态范围可视可调

4.1.13空间复合成像技术：支持所配凸阵、线阵及容积探头

4.1.14斑点噪声抑制技术：支持所配探头，多级可调

4.1.15组织声束矫正技术：适用于所配凸阵及线阵探头，≥5级可调，可显示具体数值

4.1.16高清放大功能：可对局部图像进行高清放大

4.1.17原始数据储存：可对回放的常规图像进行多参数调节

4.1.18主机一体化耦合剂加热装置，温度可调

4.2先进成像技术：

4.2.1穿刺针增强显示功能：多角度可调，并且可独立调节穿刺针增益、具体穿刺针增益数值可显示。

4.2.2血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度

4.2.3二维灰阶血流成像技术：非多普勒成像原理，无取样框（附图）、无角度依赖，可支持凸阵/高频凸阵、小微凸、线阵/高频线阵、相控阵探头等

4.2.4二维灰阶血流成像技术：非多普勒成像原理，无取样框、无角度依赖，可显示极低速血流，可支持高频线阵探头。

4.2.5宽景成像技术：支持所配2D成像探头，扫描长度≥100cm

4.2.6智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积及角度

4.3高级成像技术：

4.3.1造影成像技术

4.3.1.1造影功能支持所配探头包括凸阵、线阵、相控阵、腔内

4.3.1.2 B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量（附图）

4.3.1.3 2个独立造影计时器（附图）

4.3.1.4具有全套机载一体化TIC时间强度分析软件及图像后处理功能，可在双幅对照（B型+造影）的图像上进行TIC时间强度曲线分析

▲4.3.1.5具备参量成像功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间（附图）

4.3.1.6造影采集时间一次性存储≥10分钟

4.3.2应变式弹性成像

4.3.2.1具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作

4.3.2.2可支持所配凸阵、线阵、腔内、术中、探头

4.3.2.3可以与融合成像、定位导航功能结合使用

4.3.2.4具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥5个感兴趣区的硬度值和≥5个感兴趣区与参照区的硬度比

4.3.3剪切波弹性成像

4.3.3.1实时二维剪切波弹性成像技术，支持凸阵、线阵、腔内探头。

4.3.3.2可在标配凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像

4.3.3.3可在所配小器官线阵探头上同时实现应变式弹性及二维剪切波弹性成像

4.3.3.4可在腔内探头上同时实现应变式弹性及二维剪切波弹性成像

4.3.3.5剪切波弹性成像可用于困难病人

4.3.3.6成像过程中无冷却时间，无须等待即可快速成像测量

4.3.4超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号，支持所配凸阵、线阵、高频线阵等。

4.3.5立体血流成像技术，通过对相关血流动力学参数的特殊处理在二维图上立体呈现血流，突显血管位置关系，立体呈现程度可调节。

4.3.6实时4D成像技术

4.3.6.1用于腹部扫查、妇产科扫查和腔内容积成像

4.3.6.2支持多切面成像，层厚可在0.5-40mm间调整

4.3.6.3具有容积对比或厚层成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理显示具有厚度信息的平面。厚度在2-20mm区间，分级可调

4.3.6.4 3D/4D 曲线取样成像技术，曲线或直线切割3D平面

4.3.6.5具有任意切面成像功能，用于3D/4D模式或存储的容积数据，对于不规则结构，可结合容积对比成像或厚度成像提高对比分辨率，可选择直线、弧线、折线、任意曲线等切割方法，可支持三个曲面同时成像（附图）

4.3.6.6支持智能不规则容积测量功能，快速测量不规则体积的一系列参数（附图）

4.3.7智能终端互联：设备可与手机或平板电脑等移动终端相连接，借助连接的移动设备完成冻结、检查模式切换、测量等操作

4.3.8智能随访技术：可一键将既往存储图像的成像参数、体标、注释等负责到当前正在进行的扫描，

4.3.9多普勒血流定量分析：通过对组织感兴趣区的多普勒血流信号计算分析，获得定量数据，可以数据、曲线的形式显示。反映组织内血流的多少，可用于类风湿关节炎诊断、病程监测、及疗效评估。亦可用于其它表现为病灶或组织内血流改变的疾病的定量分析及评估

4.4测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

4.4.1一般测量

4.4.2妇产科测量：具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值

4.4.3多普勒血流测量与分析

4.4.4外周血管测量与分析

4.4.5泌尿科测量与分析

4.4.6多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择

4.5图像存储与(电影)回放重现单元

4.6输入/输出信号：HDMI、USB等

4.7连通性:具备DICOM3.0接口

4.8图像管理与记录装置

4.8.1超声图像存档与病案管理系统

4.8.2固态硬盘容量≥1TB

4.8.3一体化剪帖板(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统

4.8.4以往图像与当前图像同屏对比显示

4.8.5 USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置。

五．探头技术参数

5.1探头技术规格

▲5.1.1配置（3套全部）,共配15把探头,以下探头型号规格可以任选:包含单晶凸阵探头，单晶线阵探头，面阵线阵探头，成人腔内微凸阵探头，介入微凸阵探头，成人心脏探头等。探头频率可根据用户要求挑选。

5.1.2频率：无针触点式宽频变频探头，所配探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调

5.1.3 阵元：凸阵、线阵探头≥190阵元。

5.1.4 穿刺导向：标配探头可配穿刺导向装置

5.2二维灰阶显示主要参数

5.2.1回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒

5.2.2预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳检查条件，减少调节

5.2.3增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8

5.2.4成像速率：凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥60帧/秒

▲5.2.5扫描深度≥45cm（附图）

5.3频谱多普勒

5.3.1方式：PW，CW，HPRF

5.3.2多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示

5.3.3 PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥20m/s

5.3.4最低测量速度：≤0.5mm/s （非噪声信号）

5.3.5 PW取样容积范围：0.05cm-2cm

5.3.6电影回放：≥60秒

5.3.7零位移动：≥10级

5.4彩色多普勒

5.4.1显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示

5.4.2彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）

5.4.3具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）

5.4.4成像速率：凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥15帧/秒

5.4.5显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° - +20°

5.4.6超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

5.5每套主机配独立报告工作站及彩色打印机。

品目1-2

一、超高端心血管彩色多普勒超声波诊断仪

二、数量：主机系统4套

三、设备用途及说明：

以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主，支持经胸（含成人、儿童）和经食管超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中介入超声等检查全面应用。

四、主要规格及系统概述

4.1	彩色多普勒超声波诊断仪包括：

4.1.1	彩色液晶显示器≥22.0英寸，分辨率≥1920×1080

4.1.2	具备≥12.0英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏，支持滑动操作，触摸屏具备病案图像管理功能，可快速回顾存储图像，并进行快捷图像传输。

4.1.3	具备电动控制操作面板，可在上下/左右/前后范围内灵活调节，可单方向调节控制面板前后位置。

4.1.4	具备原始数据处理能力：能对存储后的动静态图像进行增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等参数的调节。

4.1.5	具备超声信号动态宽波束发射与接收系统，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。（附图）

4.1.6	具备智能像素优化技术。

4.1.7	二维灰阶成像单元

4.1.7.1

4.1.7.2	具备高清斑点噪声抑制技术，支持二维和多平面模式

4.1.7.3	具备实时空间多角度复合成像，并支持彩色多普勒模式。

4.1.7.4具备心肌纹理成像模式，可增强瓣膜，腱索及心肌等细节结构的显示能力，该模式可叠加实时彩色信息，支持实时在机激活切换（附该模式图像证明）

4.1.7.5	具备高清成像模式，通过双频率复合采集。

4.1.7.6	具备复合滤波，通过复合运算，增强组织边界的显示和解剖结构的平滑度。

4.1.7.7	具备一键式实时自动连续优化图像技术，包括增益、对比度、侧向增益补偿。

4.1.7.8	具备实时宽景成像技术，可前进和后退

4.1.7.9	具备梯形扩展成像技术

4.1.7.10	具备心尖扩展成像，相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。（附图）

4.1.8	彩色血流成像单元

4.1.8.1	具有彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式等多种模式

4.1.8.2	具备具体彩色多普勒频率显示，并独立分级可调，≥5级(附频段图)

4.1.8.3	具备二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像

4.1.8.4	具备组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流

4.1.8.5	具备彩色去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除彩色信号。

4.1.8.6	具备在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数，应用于诊断。

4.1.8.7	具备彩色帧频独立调节能力

4.1.8.8	具备类造影血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像。

4.1.8.9	具备方向性灰阶血流显像：基于灰阶血流信号，同时提供彩色血流方向性显示。

4.1.8.10	具备内置原厂冠脉成像功能，可显示冠脉二维和血流信息，并可在常规心脏条件下，直接切换（附图证明）

4.1.8.11	具备血流斑点追踪成像技术，支持小儿心脏探头、新生儿心脏探头及经食道心脏探头。

▲4.1.8.12	具备血流斑点追踪成像定量技术，基于血流斑点追踪成像，可对已捕捉血流信息的面积、时间及距离参数进行定量。

4.1.9	频谱多普勒显示单元及分析系统

4.1.9.1	具有PW、CW、HPRF等多种模式

4.1.9.2	HPRF高脉冲重复频率自动启动功能

4.1.9.3	多普勒频率显示、独立可调

4.1.9.4	具备自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围

4.1.9.5	具备高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换

4.1.9.6	具备自动角度纠正功能，以适应不同角度血管检测

4.1.9.7	具备实时扫描中的图像参数调节，包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪音抑制、对比度、彩色图谱等的调节，也同样能应用于已经冻结或存储后的图像

4.1.9.8	具备频谱自动分析系统，包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活选择

▲4.1.9.9	具备心脏频谱自动测量，可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别，并可提供多心动周期数据（包括：二尖瓣前向血流E峰、A峰、EDT、E’、E/E’、左/右室流出道频谱包络、三尖瓣峰值返流速度TR Vmax等参数）。（附图证明）

4.1.10	组织多普勒成像单元

4.1.10.1	具备实时一键式组织速度成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像

4.1.10.2	具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号。

4.1.10.3	组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。

4.1.10.4	具备在机组织多普勒同步化显像，并具有12节段心肌同步化牛眼图。（附图）

4.1.10.5	具备在机同时显示多个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线

4.1.10.6	定量曲线能自动导入主动脉瓣及二尖瓣开放关闭时间

4.1.10.7	组织多普勒模式支持实时双平面、三平面成像模式

4.1.11	组织谐波成像单元

4.1.11.1	具备编码二次谐波技术

4.1.11.2	具备编码脉冲反向谐波技术

4.1.11.3	具备谐波频率和基波频率同时显示

4.1.12	超声造影成像单元

4.1.12.1	编码脉冲反向谐波技术和超声调制信号用于造影剂成像

4.1.12.2	支持左心室造影

4.1.12.3	支持血管/腹部造影成像

4.1.12.4	支持低机械指数的心肌灌注造影成像，该模式支持实时双幅成像（附图）

4.1.12.5	支持经胸二维探头

4.1.12.6	可支持三平面造影

4.1.12.7	支持负荷超声成像下的心肌灌注造影

4.1.12.8	具备Flash，机械指数可调，可心电触发和时间触发，长度可调

4.1.12.9	具备Flash模式下的感兴趣区域调节，操作者可根据实际需要爆破区域（感兴趣区域大小和位置可任意调节）（附图证明）

4.1.12.10	具有双时钟计时，存储时间长短可调

4.1.12.11	可实时前向存储、实时回放存储、编辑后存储等多种方式

4.1.12.12	具有在线及离线时间-强度曲线分析工具，能按wash-in/wash-out分析数据（附图）

4.1.12.13	分析结果自动导入系统工作表进行存储

4.1.13	负荷超声成像单元

4.1.13.1	内置专业负荷超声模块，包括运动负荷、药物负荷协议

4.1.13.2	可自定义编辑模板

4.1.13.3	支持自动转换所需切面、所需测量和检查阶段，自动保存频率和增益等成像条件应用于下一检查阶段

4.1.13.4	负荷超声模块内置心肌长轴应变分析功能，在线即可实现不同负荷阶段的心肌应变大小及达峰时间离散值，提供17和18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等，并可同屏对照显示（附图提供不同负荷阶段，应变牛眼图实时双幅对比）

4.1.13.5	回放时自动显示基础状态下的对比图像，自动同步心动周期

4.1.13.6	支持二维和多平面成像模式

4.1.13.7	支持造影成像

4.1.13.9	可结合组织多普勒，并能定量分析

4.1.13.10	支持室壁运动评分

4.1.13.11	内置在同步化治疗评估模板

4.1.14	可支持实时多平面成像单元（支持矩阵三维探头）

4.1.14.1	支持实时双平面成像（交叉、俯仰）

4.1.14.2	支持实时三平面成像：一次扫查同时获取同一心动周期三个切面的图像，切面之间的角度任意可调，支持二维、彩色，组织多普勒等模式, 可运用于负荷超声和左室造影，并可用于二维斑点追踪左心室心肌应变定量。（附图证明）

4.1.15	扫描助手功能

4.2	测量和分析： (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒模式)

4.2.1	一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等

4.2.2	心脏功能测量与分析

4.2.2.1	直线解剖M型和曲线解剖M型（附图证明）

4.2.2.2	具备二维左心室容积自动定量：基于人工智能（AI），自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪，进行二维辛普森法心功能测量，支持单平面和双平面计算，提供EF、ESV、EDV等容积数据。

4.2.2.3	具备二维斑点追踪左室心肌应变定量: 基于人工智能（AI），可自动识别切面并选择三个质量最佳的心动周期进行心肌斑点信号的追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数、提供17和18节段牛眼图、曲线显示模式、曲线解剖M型显示模式等。并可同步显示双平面辛普森法EF值，支持成人、小儿及新生儿心脏探头、经食道探头。

4.2.2.4	基于二维斑点追踪技术，可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间、峰值应变离散，收缩后收缩指数，可提供17和18节段牛眼图显示，以显示和评价心肌二维同步性(附图)

4.2.2.5	具备专用二维左心房定量工具，基于斑点追踪技术，可提供左心房整体应变数值（包括：储备、管道、收缩期）及应变变化曲线，同时可提供左房排空分数及左房容积数据（包括心尖四腔心和心尖两腔心切面）（附测量菜单截图）

▲4.2.2.6	具备专用二维右心室定量工具，基于斑点追踪技术，可提供整体应变（6节段）、游离壁应变（3节段）和三尖瓣位移TAPSE参数。（附测量菜单截图）

4.2.2.7	具备心肌做功定量分析，分析左心整体和局部的做功情况，包括做功指数、整体有效做功、整体无效做功、整体做功效率等参数。(附图)

4.2.2.8	可支持具备三平面心肌斑点追踪技术：基于斑点追踪技术，对来自同一心动周期的三个平面进行心肌斑点追踪，分析左心室各节段的应变。（附图证明）

4.2.2.9	具备儿科心脏Z-score评分系统

4.2.3	产科测量软件包

4.2.3.1	内置产科测量软件包，包含胎儿生长分析数据与图表

4.2.3.2	胎儿生长发育曲线显示，支持多胞胎对比

4.2.3.3	可根据用户需要选择欧洲、美国和亚洲人群的计算公式，亦可自定义公式。

4.2.3.4	包含卵巢与子宫测量报告

4.2.3.5	测量结果自动导入主机内置工作表，并可自动生成报告输出与打印

4.2.4	血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。

4.2.5	血管内中膜自动测量

4.3	图像存储与（电影）回放重现单元

4.3.1	超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现

4.3.2	动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于可移动媒介

4.3.3	支持压缩和高清DICOM图像传输

4.3.4	在屏剪贴板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析

4.3.5	USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像

4.4	参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发

4.5	输入/输出信号:

4.5.1	输入：ECG, USB、VGA

4.5.2	输出：DVI-D，音频，USB

4.6	图像管理与记录装置：

4.6.1	内置图像管理系统

4.6.2	内置固态硬盘存储≥1TB，其中可用于图像存储空间≥750GB

4.6.3	可扩展的存储装置：移动硬盘、DVD-RW、DVR等

4.7	连通性：

4.7.1	具备DICOM3.0接口，支持高清DICOM传输

4.7.2	支持局域网/PACS/HIS等直接存储、查询与调阅

4.7.3	支持DICOM打印

五、探头技术参数及要求：

5.1	探头

▲5.1.1	配置（4套全部）：成人相控阵探头4把，儿童相控阵探头2把，经食管矩阵容积相控阵探头4把，电子线阵1把，成人心脏容积探头1把

5.1.2	频率：所配探头均为宽频带多点变频探头，中心频率可选择≥3种，基波与谐波成像频率在屏幕上显示。

5.1.3	二维、彩色、多普勒均可独立变频

5.1.4	探头频率：

5.1.4.1成人相控阵探头：1.5-4.5MHz

5.1.4.2儿童相控阵探头：2.5-8.0MHz

5.1.4.3经食管矩阵容积相控阵探头：3.0-8.0MHz

5.1.4.4电子线阵：2.5-10.0MHz

5.1.4.5成人心脏容积探头：1.5-4.0MHz

5.1.5扫描角度：

成人相控阵探头：最大扫查角度≥120°

儿童相控阵探头：扫查角度≥110°

5.1.6	类型：可支持心脏矩阵探头，相控阵、凸阵、微凸阵、腔内、线阵、经食道及术中探头

5.1.7	B/D兼用：相控阵B/PWD/CWD，线阵B/PWD，凸阵B/PWD

5.2	二维灰阶显像主要参数

5.2.1	成人相控阵探头扫描角度：10°-120°选择（附图说明）

5.2.2	成像速率: 相控阵探头：90°，18cm深度时，帧速率≥100帧/秒 (附图说明)

5.2.3	二维灰阶成像≥256灰阶

5.2.4	支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频

5.2.5	回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比

5.2.6	增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节

5.2.7	二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥5组

5.2.8	心脏扫描深度≥30cm

5.2.8	腹部探头扫描深度≥45cm（附技术白皮书说明）

5.2.9	增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节

5.3	频谱多普勒成像参数

5.3.1	方式： PWD, HPRF，CWD

5.3.2	多普勒发射频率：

线阵：≥三段

5.3.3	最大测量速度：

PWD：血流速度≥7.5m/s

CWD：血流速度≥12m/s

5.3.4	最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)

5.3.5	显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

5.3.6	电影回放：≥90秒

5.3.7	零位移动：≥6级

5.3.8	取样宽度及位置范围：宽度1-16mm；分级可调

5.3.9	显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位，B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位

5.3.10	频谱自动包络并完成测量，参数可自定义，可于实时、冻结和回放图像上完成

5.4	彩色多普勒成像参数

5.4.1	显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示

5.4.2	实时二同步/三同步显示

5.4.3	彩色显示帧频：

相控阵扇扫探头、90°，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥19帧/s (附图显示）

相控阵扇扫探头、90°，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥130帧/s (附图显示）

5.4.4	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -30°- +30°

5.4.5	显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比

5.4.6	彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤10mm/s

5.4.7	实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像，可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。

5.5	超声功率输出调节:B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调

6．每套主机配独立报告工作站及彩色打印机。

品目1-3

一、高档彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：1套

三、设备用途及说明：

以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏临床诊断应用和相关科研为主，支持四维超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、术中介入超声等检查全面应用。

四、主机系统技术参数

4.1	彩色多普勒超声波诊断仪包括：

4.1.1	彩色液晶触摸显示屏≥15英寸，无闪烁

▲4.1.2	配备一体化台车，台车探头接口≥3

4.1.3	台车具有内置备用电池组，扫查时间≥3小时

4.1.5	动态宽波束发射与接收超声信号，连续动态接收聚焦。

4.1.6	全数字式波束形成器

4.1.7	数字化二维灰阶成像单元

4.1.7.1	组织谐波成像技术、谐波频率和基波频率同时显示

4.1.7.2	自动组织优化，一键式自动优化图像多种参数

4.1.7.3	智能化超清成像、超清斑点噪声抑制技术，分多级可调

4.1.7.4	实时多角度复合成像技术，彩色模式下同样适用

4.1.7.5	梯形扩展成像技术

4.1.7.6	宽景成像技术

4.1.7.7	二维灰阶血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像，实时观察血流动力学情况，避免了彩色的叠加和外溢。

4.1.8	彩色多普勒血流成像单元

4.1.8.1	双屏同步显示二维和彩色血流图像，彩色多普勒频率独立可调

4.1.8.2	彩色M型模式，支持解剖M型

4.1.8.3	二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像

4.1.8.4	能在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数

4.1.8.5	彩色帧频可独立调节

▲4.1.8.6	方向性灰阶血流显像：在二维灰阶血流成像的基础上增加血流的方向性。

4.1.8.7	具有内置原厂冠脉血流显像软件，能有效去除心腔彩色噪声，显示冠脉血流信号

4.1.9	频谱多普勒显示单元及分析系统

4.1.9.1	具有PW、CW、HPRF多种模式

4.1.9.2	HPRF高脉冲重复频率自动启动功能

4.1.9.3	多普勒频率显示、独立可调

4.1.9.4	自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围

4.1.9.5	高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换

4.1.9.6	实时扫描中的图像参数调节，包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪声抑制、对比度、彩色图谱等的调节，也同样能应用于已经冻结或存储后的图像

4.1.10	组织多普勒成像单元

4.1.10.1	实时一键式组织速度图成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像

4.1.10.2	具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号。

4.1.10.3	组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。

4.1.10.4	主机在线同时显示8个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线

4.1.11	超声造影成像单元

4.1.11.1	编码脉冲反向谐波技术和超声调制信号用于造影剂成像

4.1.11.2	支持左心室造影

4.1.11.3	具备低机械指数心肌灌注造影模式，且具有Flash独立按键击破造影微泡再灌注功能。

4.1.11.4	支持经胸二维探头

4.1.11.5支持矩阵容积探头

4.1.11.6	支持实时三平面造影

4.1.11.7	支持负荷超声成像下的左心造影

4.1.11.8	可与斑点噪声抑制等技术结合使用

4.1.11.9	具有计时器，存储时间长短可调

4.1.11.10	具有在线及离线时间-强度曲线分析工具

4.1.12	四维成像单元

4.1.12.1	四维成像单元支持容积成像探头

4.1.12.2	四维探头具有二维、彩色、PW、CW、M型、任意角度直线与曲线解剖M型、组织多普勒、多平面及四维、超声造影等全部功能模式

4.1.12.3	单心动周期全容积成像模式: 一个心动周期的90°x90°实时全容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像；该模式支持全容积彩色血流显示；

4.1.12.4	多心动周期全容积成像，拼接的心动周期个数可选择数≥4个

4.1.12.5	自动显示四维各标准切面图像：基于一个切面容积图像，即可一键式获取其他切面容积图像，无需手工剪切;显示切面数≥5个

4.1.12.6	智能四维视野：通过系统预设的条件，可一键获取二尖瓣、主动脉瓣、左心耳等结构的四维模式、四维血流模式以及多平面模式等。

4.1.12.7	四维成像角度预设值，根据不同观察部位自由选择；角度预设个数≥3个

4.1.12.8	智能四维解剖标记：以不同颜色的标记点对二维或四维图像进行解剖结构的标定后，会自动将二维图像和四维图像的同一结构进行关联，在调节容积图像的过程中，标记可随解剖结构的空间位置变化而随之移动。

4.1.12.9	具有四维局部放大和感兴趣区取样框功能，实时双平面观察,方便局部结构成像

4.1.12.10	容积帧频可独立调节

4.1.12.11	具备四维空间噪声抑制，可降低四维图像和基于四维的二维图像的噪声信号

4.1.12.12	具备四维彩色模式，并灰阶与彩色比例可调，可单独显示四维彩色血流束

4.1.12.13	12切面同步显示心室9个短轴切面和3个长轴切面，支持负荷超声成像

4.1.12.14	具备实时双平面，可以进行平面的倾斜及旋转，可调角度

4.1.12.15	实时三平面成像：一次扫查同时获取同一心动周期三个切面的图像；切面之间的角度任意可调；支持二维、彩色，组织多普勒等模式, 可运用于负荷超声和左室造影

4.1.12.16	任意两点剪切容积成像

4.1.12.17	智能切面显示:对实时或存储容积数据中,可在XYZ轴进行任意位置的二维切面显示内部结构,不同维度的二维切面和容积图像进行交互式参照与切割；也可在其中一个二维切面上选择两个不同的切割线进行分别的位置调整得到与之垂直的相关断面的显示。可在各个二维切面上进行长度、面积测量。

4.1.12.18	实时三维以及实时三维彩色模式下，实现一键快速镜向反转功能，

4.1.12.19	立体成像：采用红蓝偏光技术，配合偏光眼镜，立体显示心脏结构

4.1.12.20	彩色血流透明模式：可对四维容积彩色数据透明度进行调节。

4.1.12.21	具备虚拟存储功能，即四维容积图像编辑后可再次存储

4.1.12.22	双容积视野成像，可同时实现动态显示心脏的前后两个容积切面，包含心房、心室四个腔室的完整显示；可实时双容积视野成像对面观，可实现同时动态显示心房观视野和心室观视野;

4.1.13	扫描助手：提供心脏超声的标准切面以及扫查技巧和方法视频及图片指引

4.2	测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式)

4.2.1	一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等

4.2.2	心脏功能测量与分析

4.2.2.1	具备心脏频谱自动识别功能：在获取频谱后，系统可智能识别该频谱来源并进行自动测量。

4.2.2.2	心脏频谱自动测量：可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统（包括：E峰、A峰、EDT、E’、E/E’、AV Trace等参数）。

4.2.2.3	直线解剖M型和曲线解剖M型：实时、冻结或回放图像上可获得M型扫描线360度任意旋转或多点任意描记，可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式

4.2.2.4	具备在二维图像模式下的心脏腔室自动测量功能，智能识别心室收缩末和舒张末时间点，自动测量左室内径、室间隔及左室后壁厚度、EF值等信息，提高心脏腔室测量的准确率和重复性。

4.2.2.5	具备自动左心室单平面和双平面射血分数测量功能，支持无心电图的智能识别。

4.2.2.6	自动二维心功能测量，支持单平面和双平面计算

4.2.2.7组织多普勒定量分析技术: 实时组织多普勒速度彩色显示，单节段运动速度曲线、8个节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段运动速度同步显示; 心肌运动同步性定量分析，显示峰值速度、达峰时间、间隔侧壁延迟、间隔后壁延迟、基底最大延迟、所有节段最大延迟等多种参数，并具有≥12节段心肌的牛眼图显示（附图证明）

4.2.2.8	在线斑点追踪定量分析: 自动心内膜边界追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数（PSI）、提供17和18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等。支持在常规心脏探头。(附图)

4.2.2.9	能在容积图像上进行直线和面积测量。

4.2.2.10	具备基于四维容积数据的二尖瓣定量分析工具。

4.2.2.11	具备基于四维容积数据的主动脉瓣定量分析工具。

4.2.2.12	在线四维自动左室定量分析：在主机上实现基于全容积成像数据，自动追踪左心室内膜边界，自动提供EDV、 ESV、EF、SV、CO等心功能分析参数，并能够提供左室容积变化曲线、左心室球形指数(SpI)分析参数。支持四维成像。

4.2.2.13	具备儿科心脏Z-score评分系统（提供白皮书文件证明）

4.2.3	产科测量软件包

4.2.3.1	内置产科测量软件包，包含胎儿生长分析数据与图表

4.2.3.2	胎儿生长发育曲线显示，支持多胞胎对比

4.2.3.3	包含卵巢与子宫测量报告

4.2.3.4	测量结果自动导入主机内置工作表，并可自动生成报告输出与打印

4.2.4	血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。

4.2.5	血管内中膜自动测量:血管前壁和后壁均可自动测量，自动优化测量曲线，可以和血管造影相结合。自动给出分析报告，包括采样点数量、均值与标准差等

4.3	图像存储与（电影）回放重现单元

4.3.1	超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现

4.3.2	病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

4.3.3	动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于可移动媒介

4.3.4	在屏剪贴板和多画面同屏回放功能

4.3.5	USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像

4.4	参考信号：心电、心电触发、呼吸波

4.5	输入/输出信号:

4.5.1	输入：ECG、USB

4.5.2	输出：HDMI、Dicom、USB

4.6	图像管理与记录装置：

4.6.1	内置图像管理系统

4.6.2	内置固态硬盘≥128G

4.6.3	可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等

4.7	连通性：

4.7.1	具备DICOM3.0接口，支持高清DICOM传输

4.7.2	支持局域网/PACS/HIS等直接存储、查询与调阅

4.7.3	可支持DICOM打印

五、	探头技术参数：

5.1探头技术规格

▲5.1.1配置：成人相控阵探头1把，矩阵容积相控阵探头1把，小儿相控阵探头1把，电子线阵1把，成人凸阵1把

5.1.2 所有探头均为宽频、多点变频探头，中心频率可调，所有基波与谐波成像频率可在屏幕上显示

5.1.3 二维、彩色、多普勒均可独立变频

5.1.4 频率：

成人相控阵探头：1.5-4.5MHz

矩阵容积相控阵探头：3.0-8.0MHz

小儿相控阵探头：3.0-10MHz

电子线阵：4.0-12.0MHz

成人凸阵：1.0-5.0MHz

5.1.5	B/D兼用：

线阵：B/PWD

凸阵：B/PWD

相控阵：B/PWD/CWD

5.2	二维灰阶显像主要参数

5.2.1	成人相控阵探头扫描角度：10°-120°选择（附图说明）

5.2.2	成像速率

经胸相控阵探头，90°，18cm深度时，帧速率≥65帧/秒

矩阵容积探头：极限帧频≥30帧/秒

5.2.3	多普勒发射频率：

相控阵：≥四段

5.2.4	彩色显示帧频：

相控阵扇扫探头、90°，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥10帧/s

相控阵扇扫探头、90°，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥110帧/s

6.每套主机配备独立报告工作站及彩色打印机

品目2-1

一、设备名称：全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：1套

三、设备用途及说明：

用于成人心脏、儿童心脏及胎儿心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部、产科、妇科、浅表等临床应用，用于超声临床诊断应用和相关科研教学工作，满足开展新的临床应用需求。

四、主要技术规格及系统概述：

4.1	主机成像系统：

4.1.1	数字化通道：集束发射及并行处理，可同步进行多个声束的形成、采集和处理

4.1.2	高分辨率液晶显示器≥21英寸,分辨率≥1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转。

4.1.3	操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

▲4.1.4	触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整

4.1.5	显示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维，并可显示或隐藏屏幕菜单

4.1.6	通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式接口，4个接口通用，

4.1.7	支持产科和浅表三维/四维成像

4.1.8	数字化二维灰阶成像及M型显像单元

4.1.9	M型及解剖M型技术

4.1.10	谐波成像技术

4.1.11	彩色多普勒成像技术

4.1.12	彩色多普勒能量图技术

4.1.13	微视血流成像技术

4.1.14	应变弹性成像技术

▲4.1.15	剪切波弹性成像技术

4.1.16	数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和High PRF)

4.1.17	动态范围≥320 dB

4.1.18	实时双同步/三同步功能

4.1.19	内置DICOM 3.0 标准输出接口

4.1.20	内有一体化超声工作站

4.2	二维灰阶成像单元

4.2.1	具备自适应像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所配探头

4.2.2	具备实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束

4.2.3	具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用

4.2.4	一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数

4.2.5	自动实时持续增益补偿

▲4.2.6	侧向增益补偿技术：≥8段，且可视可调，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头

4.2.7	超宽视野全景成像技术

4.2.8	穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、线阵探头穿刺引导功能；

4.3	彩色多普勒血流成像单元

4.3.1	具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、微视血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式

4.3.2	自适应超宽频带彩色多普勒成像技术

4.3.3	微血流成像模式，捕捉显示超微细血流及超低速血流信号

4.3.4	彩色实时同屏双幅对比显像

4.3.5	具备专业冠脉血流成像模式，可支持心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、儿童相控阵探头、新生儿相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头）

4.3.6	彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头

4.4	频谱多普勒成像单元

4.4.1	提供PW、CW、High PRF模式，可三同步成像

4.4.2	实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择

4.4.3	一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数

4.4.4	频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择

4.5	组织多普勒成像单元

4.5.1	具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

4.5.2	二维、速度曲线同屏显示

4.5.3	提供专业TDI测量软件包，可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析

4.6	组织谐波成像单元

4.6.1	具备组织谐波技术

4.6.2	谐波频率多级可调

4.7	超声造影成像单元

4.7.1	造影成像单元,包含LVO、LowMI实时灌注成像和Flash爆破造影成像

4.7.2	支持负荷超声成像下的心肌灌注造影

4.7.3	支持心腔和心肌造影成像

4.7.4	支持腹部、浅表、血管造影应用

4.7.5	造影技术支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头

4.7.6	支持实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术

4.7.7	支持实时三维造影成像技术

4.7.8	具备在机及脱机造影定量分析软件，可提供≥6种参数及动态曲线；且造影连续采集时间≥5分钟

4.8	负荷超声成像单元

4.8.1	内置专业负荷超声模板

4.8.2	可提供负荷超声斑点追踪定量分析

4.8.3	智能旋转角度可植入负荷超声模板中

4.9	弹性成像单元

4.9.1 	具备应变弹性成像和剪切波弹性成像

4.9.2	剪切波弹性成像支持凸阵和线阵探头应用

4.9.3	支持凸阵点式剪切波弹性成像

4.10 心脏实时三维成像单元

4.10.1 	探头和功能

4.10.1.1	单晶体矩阵实时三维探头，提供实时三维显像。全功能解决方案(包括二维、实时三维、造影等模式)

4.10.2	支持三维成像直接测量功能，可测量距离、面积等

4.10.3	实时智能旋转成像

4.10.3.1支持二维、彩色、M型、TDI、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用

4.10.3.2	矩阵实时三维探头可在不移动探头情况下可实现0°－360°任意平面显像

4.10.3.3	无需转动探头，快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换

4.10.4	实时任意多平面成像

4.10.4.1	同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向

4.10.4.2	支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用

4.10.4.3	实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析

4.10.4	实时三维成像模式

4.10.4.1	实时三维灰阶成像和实时三维血流成像

4.10.4.2	实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频

4.10.4.3	实时三维缩放成像(3D Zoom)，专用成像预设模式，可快速用于心脏瓣膜等结构成像

4.10.4.4	实时三维高帧频成像

4.10.4.5	实时三维造影成像

4.10.4.6	心脏腔镜成像或类似成像技术，高分辨率三维渲染模式真实显示心脏立体结构，新的容积算法，模拟光在组织中的传播，并实时显示，突出显示病变部位及组织毗邻关系

4.10.4.7	支持平面和深度光源投照，根据需要改变光源投照角度、方向及深度，增加心脏结构立体显示效果

4.10.4.8	实时双容积视野成像，支持内面观和对面观，可一键同时显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，支持实时和冻结状态下的经胸和经食管实时三维图像显示

4.10.4.9	实时三维MPR显示支持任意平面调整

4.10.4.10	实时三维智能切割技术，可以从多个方向观察感兴趣区

4.10.4.11	实时三维两点获取感兴趣区容积图像，可从任意方向、角度两点切割，快速获取所需容积图像

4.10.4.12	实时三维定位评估技术，三维结构指导二维切面快速获取，快速获取所需解剖结构，精准测量感兴趣区大小

4.10.4.13	支持触摸屏同步显示超声显示器三维图像，并可在触摸屏上使用手指移动随意多维度调整光源位置、三维图像缩放和旋转等

4.11	测量及定量分析

4.11.1	常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

4.11.1.1	一般常规测量（直径、面积、体积、压差等）

4.11.1.2	多普勒血流测量及分析软件包

4.11.1.3	专业心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程

4.11.1.4	自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用

4.11.2	感兴趣区定量

4.11.2.1	用户自定义的区域≥10 个

4.11.2.2	自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析

4.11.2.3	生成时间－强度曲线，支持多种曲线拟合模式

4.11.2.4	分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度

4.11.3	血管内中膜厚度自动测量:

4.11.3.1	对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置

4.11.4	心肌应变定量

4.11.4.1	实时组织多普勒定量技术,可整体或分节段曲线显示，同时可显示≥16条节段曲线

4.11.4.2	可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析

4.11.5	自动化二维心功能定量技术

4.11.5.1	自动二维左心室功能定量，依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF

4.11.5.2	自动左心房功能定量，可快速获取左心房容积参数及曲线

4.11.5.3	具备自动组织瓣环位移功能，可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，评估心脏整体功能

4.11.6	心脏自动应变定量

4.11.6.1	专用的智能化自动应变分析模块

4.11.6.2	连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析

4.11.6.3	支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用

4.11.6.4	全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室应变牛眼图和达峰时间牛眼图

▲4.11.6.5	全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED、PreA两种参考时间点左心房应变值

4.11.6.6	全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线

4.11.7	自动心肌运动定量

▲4.11.7.1	可在机分析心脏长轴和短轴图像，可在机选择分析内、中、外三层心肌信息（附图证明）

4.11.7.2	可快速获得左心室长轴切面容积曲线、长轴应变曲线、长轴位移曲线等；自动计算心脏EF值、左心室长轴应变及达峰时间结果，结果以牛眼图显示

4.11.7.3	快速获得左心室短轴切面面积曲线、圆周应变曲线、径向位移曲线、旋转曲线等；自动计算左心室短轴FAC、左心室短轴应变及达峰时间等，短轴应变及达峰时间以牛眼图显示

4.11.7.4	自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能

4.11.8	负荷心肌运动定量

4.11.8.1	支持负荷试验状态下左心室整体和节段进行应变定量分析

4.11.9	三维心功能定量

4.11.9.1	自动确定收缩末期与舒张末期，快速计算LV舒张末期与收缩末期容积，左室射血分数，并可以独立显示四腔心、两腔心；并可以对MPR图像进行灰阶及伪彩设置，实时三维智能断层,可同步显示≥16个切面

4.11.10	高级三维心功能定量

4.11.10.1	以 LV 节段容积为基础计算整体 LV 容积曲线及节段容积曲线，并计算左心室容积和EF、SV等参数

4.11.10.2	自动计算16节段、12节段、6节段时间差值及标准差，同时可根据需要显示任意节段时间差值和标准差

4.11.10.3	具有三维时序及位移显像，包括位移平均值、位移标准偏差、位移最大值、位移最小值

4.11.10.4	自动生成报告(总体功能报告、节段最大差值、节段标准差值、时序和位移显像)

4.11.11	二尖瓣导航定量分析或三维自动二尖瓣定量

4.11.12	动态自动三维左心容积定量

4.11.12.1	自动化心脏三维定量功能，通过智能分割和自动边界检测，全自动识别追踪左室、左房、右室、右房等结构并以不同色彩标识，无需人工点击图像；提供自动的四腔、两腔、三腔二维切面和短轴视图，并可进行局部或整体的边界调节，高效的工作流程可促进快速检查，准确评估心脏功能

4.11.12.2	通过大数据模型匹配，获得心脏模型及同步显示左心房、左心室容积曲线

4.11.12.3	提供全面三维定量参数，同时提供左心多种参数，包括左心室容积、径线、射血分数，心肌质量，心脏指数，以及左心房最大、最小容积，左心房射血分数、左心房指数等

4.11.12.4	支持多个心动周期分析，并自动显示平均结果，帮助更准确获得心脏功能参数

4.11.13	三维自动右室定量

4.11.13.1	自动建模及追踪分析，匹配不同心动周期右心室长轴和短轴视图

▲4.11.13.2	自动获取右心室容积模型及容积曲线，计算多个右心室容积参数，包括右心室容积、右心室容积指数、右心室射血分数

4.11.13.3	自动获取右心室为主的心尖四腔心切面并计算右心室二维定量参数，包括右心室长径及短径、TAPSE、FAC、间隔和游离壁纵向应变

4.11.14	三维自动左心耳定量

4.11.14.1	基于三维数据自动识别分析左心耳结构

4.11.14.2	可自动测量LAA开口最小和最大径，周长和面积等数值

4.12	图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元

4.12.1	数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输

4.12.2	主机内置硬盘≥1T，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等

4.12.3	具备主机硬盘图像数据存储

4.12.4	病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改和检索等

4.12.5	可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节

4.13	参考信号：ECG心电信号

4.14	输入和输出信号：

4.14.1	输入：DICOM

4.14.2	输出：DP高清数字化输出

4.15	图像管理与记录装置：

4.15.1	内置图像管理系统

4.15.2	支持DVD／USB图像导出存储

4.16	连通性： DICOM 3.0 接口

五、技术参数及要求

5.1	系统通用功能

5.2	探头：

▲5.2.1	配置：单晶体成人心脏探头1把，单晶体成人经胸矩阵实时三维探头1把，单晶体腹部探头1把，血管线阵探头1把

5.2.2 探头频率：

单晶体成人心脏探头：1-5MHz

单晶体成人经胸矩阵实时三维探头： 1-5MHz

单晶体腹部探头： 1-5MHz

血管线阵探头： 3-12MHz

5.3	二维成像主要参数:

5.3.2	扫描速率: 相控阵，18cm深度时，帧速率≥ 100 帧/秒

5.3.3	扫描深度：最大扫描深度≥40cm

5.3.4	声束聚焦:发射接收动态连续聚焦

5.3.5	回放重现及存储:存储时间≥5分钟

5.3.6	预设条件:针对不同的检查脏器,预置图像的检查条件

5.3.7	增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8， 支持LGC分段调节

5.4	三维成像主要参数

5.4.1 	实时三维矩阵探头，提供全面的单探头解决方案，包括二维及三维结构和功能

5.4.1.1 	具备2D、M型、彩色、PW、CW、TDI、造影、负荷等多种应用模式

5.4.1.2 	具备实时智能旋转成像，通过智能电子偏转声束发射技术，获取感兴趣扫描切面

5.4.1.3	具备实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像

5.4.1.4	支持实时三维、全容积成像、实时三维彩色、实时三维缩放、光源心腔镜、深度光源、智能切割、三维造影及负荷超声

5.4.1.5	具备单心动周期、多心动周期成像模式

5.4.1.6	具备高帧频成像模式

5.4.1.7	经胸探头实时三维成像容积角度≥100°*100°

5.4.1.8	具备光源心腔镜成像模式或立体光影成像模式

5.4.1.9	具备平面光源和深度光源成像模式

5.4.1.11	具备任意多平面成像模式及实时三维断层成像

5.4.1.12	具备实时双容积视野

5.4.1.13	具备三维和多平面显示测量

5.5	频率多普勒

5.5.1	脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF

5.5.2	多普勒探头与频率: PW，CW

5.5.3	最大测量速度:PW，血流速度最大≥9m/s; CW，血流速度最大≥25m/s

5.5.4	最低测量速度：≤1mm/s (非噪声信号)

5.5.5	显示方式:B/D、B/C/D、D

5.5.6	电影回放:≥2000帧

5.5.7	频谱零位移动: ≥5级

5.5.8	取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级可调（白皮书）

5.5.9	显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位

5.6	彩色多普勒

5.6.1	显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

5.6.2	二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

5.6.3	彩色显示角度: 10-120°选择

5.6.4	彩色显示帧数: 全视野, 18cm深,帧频≥15帧/秒

5.6.5	组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒

5.6.6	显示位置调整:彩色感兴趣的图像范围:-20°-+20°

5.6.7	显示控制:零位移动≥10级,黑/白与彩色比较,彩色对比

5.6.8	彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

5.7	超声图像及病案管理系统

5.7.1	动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100幅

5.7.2	同屏电影回放≥4画面,可调回放速度

5.7.3	存储图像及文档: ≥1TB硬盘,CD/DVD、以及USB接口

5.7.4	支持报告存储,检索,统计

5.7.5 	为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储

5.7.6 	具备DICOM图像阅读器

5.8超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择多级可调

5.9 每套主机配独立报告工作站及彩色打印机。

品目2-2

一、设备名称：全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：4套

三、设备用途及说明：

用于成人心脏、儿童心脏及胎儿心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部、产科、妇科、浅表等临床应用，用于超声临床诊断应用和相关科研教学工作，满足开展新的临床应用需求。

四、主要技术规格及系统概述：

4.1	主机成像系统：

4.1.1	数字化通道：集束发射及并行处理，可同步进行多个声束的形成、采集和处理

4.1.2	彩色液晶显示器≥21英寸,分辨率≥1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

4.1.3	操作面板：液晶触摸显示屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

▲4.1.4	触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整

4.1.5	显示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维，并可显示或隐藏屏幕菜单

4.1.6	探头接口≥4个，均为微型无针式接口，并可通用，可同时支持矩阵实时三维探头。

4.1.7	支持产科和浅表三维/四维成像。

4.1.8	数字化二维灰阶成像及M型显像单元

4.1.9	M型及解剖M型技术

4.1.10	谐波成像技术

4.1.11	彩色多普勒成像技术

4.1.12	彩色多普勒能量图技术

4.1.13	微血流成像技术

4.1.14	应变弹性成像技术

▲4.1.15	具备剪切波弹性成像技术

4.1.16	数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和High PRF)

4.1.17	动态范围≥320 dB

4.1.18	实时双同步/三同步功能

4.1.19	内置DICOM 3.0 标准输出接口

4.1.20	内有一体化超声工作站

4.2	二维灰阶成像单元

4.2.1	所有探头均为宽频、变频探头，频率数值可在屏幕上显示

4.2.2	具备自适应像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所配探头

4.2.3	实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束

4.2.4	具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用

4.2.5	一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数

4.2.6	自动实时持续增益补偿

4.2.7	侧向增益补偿技术：支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，≥8段，且可视可调

4.2.8	分辨率和帧频可视可调，且支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头

4.2.9	超宽视野全景成像技术

4.2.10	穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、线阵探头穿刺引导功能；

4.3	彩色多普勒血流成像单元

4.3.1	具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、微血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式

4.3.2	自适应超宽频带彩色多普勒成像技术

4.3.3	微血流成像模式，捕捉显示微细血流及低速血流信号

4.3.4	彩色实时同屏双幅对比显像

4.3.5	具备冠脉血流成像模式，支持心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、儿童相控阵探头、新生儿相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头）

4.3.6	彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头

4.4	频谱多普勒成像单元

4.4.1	提供PW、CW、High PRF模式，可三同步成像

4.4.2	实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择

4.4.3	一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数

4.4.4	频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择

4.5	组织多普勒成像单元

4.5.1	具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

4.5.2	二维、速度曲线同屏显示

4.5.3	提供专业TDI测量软件包，可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析

4.6	组织谐波成像单元

4.6.1	具备组织谐波技术

4.6.2	谐波频率多级可调

4.7	超声造影成像单元

4.7.1	造影成像单元,包含LVO、LowMI实时灌注成像和Flash爆破造影成像

4.7.2	支持负荷超声成像下的心肌灌注造影

4.7.3	支持心腔和心肌造影成像

4.7.4	支持腹部、浅表、血管造影应用

4.7.5	造影技术支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头

4.7.6	支持实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术

4.7.7	支持实时三维造影成像技术

4.7.8	具备在机及脱机造影定量分析软件，可提供≥6种参数及动态曲线；且造影连续采集时间≥5分钟

4.8	负荷超声成像单元

4.8.1	内置专业负荷超声模板

4.8.2	可提供负荷超声斑点追踪定量分析

4.8.3	智能旋转角度可植入负荷超声模板中，加快工作流程

4.9	弹性成像单元

4.9.1 	具备应变弹性成像和剪切波弹性成像

4.9.2	剪切波弹性成像支持凸阵和线阵探头应用

4.9.3	支持凸阵点式剪切波弹性成像

4.10 	心脏实时三维成像单元

4.10.1 	探头和功能

4.10.1.1单晶体矩阵实时三维探头：提供实时三维显像，全功能解决方案(包括二维、实时三维、造影等模式，实现更准确结构和功能定量)

4.10.1.2支持儿童经胸纯净波矩阵实时三维探头、成人经胸纯净波矩阵实时三维探头及经食管纯净波矩阵实时三维探头

4.10.1.3支持三维成像直接测量功能，可测量距离、面积等

4.10.2	实时智能旋转成像

4.10.2.1矩阵实时三维探头可在不移动探头情况下可实现0°－360°任意平面显像。

4.10.2.2无需转动探头，可快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换

4.10.2.3支持二维、彩色、M型、TDI、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用

4.10.3	实时任意多平面成像

4.10.3.1同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向

4.10.3.2支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用

4.10.3.3实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析

4.10.4	实时三维成像模式

4.10.4.1实时三维灰阶成像和实时三维血流成像

4.10.4.2实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频

4.10.4.3实时三维缩放成像(3D Zoom)：具备成像预设模式，可快速用于心脏瓣膜等结构成像

4.10.4.4实时三维高帧频成像

4.10.4.5实时三维造影成像

4.10.4.6心脏腔镜成像或类似成像技术：高分辨率三维渲染模式真实显示心脏立体结构，新的容积算法，模拟光在组织中的传播，并实时显示，突出显示病变部位及组织毗邻关系

4.10.4.7支持平面和深度光源投照，根据需要改变光源投照角度、方向及深度，增加心脏结构立体显示效果

4.10.4.8实时双容积视野成像，支持内面观和对面观，可一键同时显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，支持实时和冻结状态下的经胸和经食管实时三维图像显示

4.10.4.9实时三维MPR显示支持任意平面调整

4.10.4.10实时三维智能切割技术，可以从多个方向观察感兴趣区

4.10.4.11实时三维两点获取感兴趣区容积图像，可从任意方向、角度两点切割，快速获取所需容积图像

4.10.4.12实时三维定位评估技术，三维结构指导二维切面快速获取，快速获取所需解剖结构，测量感兴趣区大小

4.10.4.13触摸屏可同步显示超声显示器三维图像，并可在触摸屏上使用手指移动随意多维度调整光源位置、三维图像缩放和旋转等

4.11	测量及定量分析

4.11.1	常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

4.11.1.1一般常规测量（直径、面积、体积、压差等）

4.11.1.2多普勒血流测量及分析软件包

4.11.1.3专业心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程

4.11.1.4 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用

4.11.2	感兴趣区定量

4.11.2.1用户自定义的区域≥10 个

4.11.2.2可自动标记 ECG 触发，实现特定心动周期时相的定量分析

4.11.2.3可生成时间－强度曲线，支持多种曲线拟合模式

4.11.2.4分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度

4.11.3	血管内中膜厚度自动测量:

4.11.3.1对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置

4.11.4	心肌应变定量

4.11.4.1实时组织多普勒定量技术,可整体或分节段曲线显示，同时可显示≥16条节段曲线，方便同一时相任意节段数据对比分析

4.11.4.2可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析

4.11.5	自动化二维心功能定量技术

4.11.5.1	自动二维左心室功能定量，依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF

4.11.5.2	自动左心房功能定量，可快速获取左心房容积参数及曲线

4.11.5.3	自动组织瓣环位移功能：可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能

4.11.6	心脏自动应变定量

4.11.6.1智能化自动应变分析模块

4.11.6.2连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析

4.11.6.3支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用

4.11.6.4全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室应变牛眼图和达峰时间牛眼图

4.11.6.5全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED、PreA两种参考时间点左心房应变值

4.11.6.6全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线

4.11.7	自动心肌运动定量

4.11.7.1可在机分析心脏长轴和短轴图像，可在机选择分析内、中、外三层心肌信息（附图证明）

4.11.7.2可快速获得左心室长轴切面容积曲线、长轴应变曲线、长轴位移曲线等；自动计算心脏EF值、左心室长轴应变及达峰时间结果，结果以牛眼图显示

4.11.7.3快速获得左心室短轴切面面积曲线、圆周应变曲线、径向位移曲线、旋转曲线等；自动计算左心室短轴FAC、左心室短轴应变及达峰时间等，短轴应变及达峰时间以牛眼图显示

4.11.7.4自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能

4.11.8	负荷心肌运动定量

4.11.8.1支持负荷试验状态下左心室整体和节段进行应变定量分析

4.11.9	三维心功能定量

4.11.9.1自动确定收缩末期与舒张末期，快速计算LV舒张末期与收缩末期容积，左室射血分数，并可以独立显示四腔心、两腔心；并可以对MPR图像进行灰阶及伪彩设置，实时三维智能断层,可同步显示≥16个切面

4.11.10	高级三维心功能定量

4.11.10.1以 LV 节段容积为基础计算整体 LV 容积曲线及节段容积曲线，并计算左心室容积和EF、SV等参数

4.11.10.2自动计算16节段、12节段、6节段时间差值及标准差，同时可根据需要显示任意节段时间差值和标准差

4.11.10.3具有三维时序及位移显像，包括位移平均值、位移标准偏差、位移最大值、位移最小值

4.11.10.4自动生成报告(总体功能报告、节段最大差值、节段标准差值、时序和位移显像)

▲4.11.11二尖瓣导航定量分析或三维自动二尖瓣定量

4.11.12	动态自动三维左心容积定量

4.11.12.1自动化心脏三维定量功能，通过智能分割和自动边界检测，全自动识别追踪左室、左房、右室、右房等结构并以不同色彩标识，无需人工点击图像；提供自动的四腔、两腔、三腔二维切面和短轴视图，并可进行局部或整体的边界调节，高效的工作流程可促进快速检查，准确评估心脏功能

4.11.12.2通过大数据模型匹配，获得心脏模型及同步显示左心房、左心室容积曲线

4.11.12.3提供全面三维定量参数，同时提供左心多种参数，包括左心室容积、径线、射血分数，心肌质量，心脏指数，以及左心房最大、最小容积，左心房射血分数、左心房指数等

4.11.12.4支持多个心动周期分析，并自动显示平均结果，帮助更准确获得心脏功能参数

4.11.13	三维自动右室定量

4.11.13.1自动建模及追踪分析，匹配不同心动周期右心室长轴和短轴视图

4.11.13.2自动获取右心室容积模型及容积曲线，计算多个右心室容积参数，包括右心室容积、右心室容积指数、右心室射血分数

4.11.13.3自动获取右心室为主的心尖四腔心切面并计算右心室二维定量参数，包括右心室长径及短径、TAPSE、FAC、间隔和游离壁纵向应变

4.11.14	三维自动左心耳定量

4.11.14.1基于三维数据自动识别分析左心耳结构

4.11.14.2可自动测量LAA开口最小和最大径，周长和面积等数值

4.12	图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元

4.12.1	数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输

4.12.2	主机内置硬盘≥1T，可扩展的存储装置：移动硬盘、DVD-RW、DVR等

4.12.3	具备主机硬盘图像数据存储

4.12.4	病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改和检索等

4.12.5	可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节

4.13	参考信号：ECG心电信号

4.14	输入和输出信号：

4.14.1	输入：DICOM

4.14.2	输出：DP高清数字化输出

4.15	图像管理与记录装置：

4.15.1	内置图像管理系统

4.15.2	支持DVD／USB图像导出存储

4.16	连通性：DICOM 3.0接口。

五、技术参数及要求

5.1、探头配置：

▲5.1.1 配置（4套全部）：单晶体成人经食管矩阵实时三维探头4把，单晶体矩阵实时三维成人心脏探头4把，其他8把二维探头可任选，至少包括：单晶体腹部探头、线阵探头、相共阵探头。

5.1.2 探头频率

5.1.2.1 单晶体矩阵实时三维成人心脏探头：1-5MHz

5.1.2.2 单晶体成人经食管矩阵实时三维探头：2-6MHz

5.1.2.3 单晶体腹部探头：1-5MHz

5.1.2.4 血管线阵探头：3-12MHz

5.2	二维成像主要参数:

5.2.1	扫描速率：相控阵，18cm深度时，帧速率≥100 帧/秒

5.2.2	扫描深度：最大扫描深度≥40cm

5.2.3	声束聚焦：发射接收动态连续聚焦

5.2.4	回放重现及存储：存储时间≥5分钟

5.2.5	预设条件：针对不同的检查脏器,预置图像的检查条件

5.2.6	增益调节：2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8，支持LGC分段调节

5.3	三维成像主要参数

5.3.1 	实时三维矩阵探头：

5.3.1.1  提供全面的单探头解决方案，包括二维及三维结构和功能

5.3.1.2 	具备2D、M型、彩色、PW、CW、TDI、造影、负荷等多种应用模式

5.3.1.3	具备实时智能旋转成像，通过智能电子偏转声束发射技术，获取感兴趣扫描切面

5.3.1.4	具备实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像

5.3.1.5	支持实时三维、全容积成像、实时三维彩色、实时三维缩放、光源心腔镜、深度光源、智能切割、三维造影及负荷超声

5.3.1.6	具备单心动周期、多心动周期成像模式

5.3.1.7	具备高帧频成像模式

5.3.1.8	经胸和经食管探头实时三维成像容积角度≥100°*100°

5.3.1.9  具备光源心腔镜成像模式或立体光影成像模式

5.3.1.10 具备平面光源和深度光源成像模式

5.3.1.11具备任意多平面成像模式及实时三维断层成像

5.3.1.12具备实时双容积视野

5.3.1.13具备三维和多平面显示测量

5.4	频率多普勒

5.4.1	脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF

5.4.2   最大测量速度：PW时，血流速度最大≥9m/s; CW，血流速度最大≥25m/s

5.4.3	最低测量速度≤1mm/s (非噪声信号)

5.4.4	显示方式：B/D、B/C/D、D

5.4.5	电影回放：≥2000帧

5.4.6	频谱零位移动：≥5级

5.4.7	取样宽度及位置范围：宽度0.5-20mm; 分级可调（白皮书）

5.4.8	显示控制：反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位

5.5	彩色多普勒

5.5.1	显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

5.5.2	二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

5.5.3	彩色显示角度：10-120°

5.5.4	彩色显示帧数：全视野, 18cm深,帧频≥15帧/秒

5.5.5	组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒

5.5.6	显示位置调整：彩色感兴趣的图像范围：-20°-+20°

5.5.7	显示控制：零位移动≥15级,黑/白与彩色比较,彩色对比

5.5.8	彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

5.6	超声图像及病案管理系统

5.6.1	动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100幅

5.6.2	同屏电影回放≥4画面,可调回放速度

5.6.3	存储图像及文档：≥1TB硬盘,CD/DVD、以及USB接口

5.6.4	支持报告存储,检索,统计

5.6.5 	图像存储时可隐去病案信息进行存储

5.6.6 	DICOM图像阅读器

5.7	超声功率输出调节: B/M，PW，CDFI，输出功率选择多级可调

6. 每套主机配独立报告工作站及彩色打印机。

品目2-3

一、设备名称：全数字化高端四维版彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：1套

三、用途：

主要用于腹部、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，能满足开展新的临床应用需求。

四、主要技术规格及系统概述：

4.1 主机成像系统：

4.1.1  彩色液晶显示器≥23寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转。

4.1.2 操作面板具：液晶触摸显示屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

4.1.3  精准发射技术

4.1.4 脉冲优化处理技术

4.1.5  数据并行处理技术

4.1.6 自适应增益补偿技术

4.1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元：解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度

4.1.8脉冲反向谐波成像单元；

4.1.9彩色多普勒成像技术；

4.1.10 彩色多普勒能量图技术；

4.1.11 方向性能量图技术

4.1.12 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；

4.1.13 动态范围≥300dB

4.1.14 智能全程聚焦技术；

4.1.15 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数

4.1.16 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（曲别针试验），支持所配凸阵、微凸阵和线阵成像探头

4.1.17 自适应像素优化技术，支持所陪成像探头，可分级调节≥5级。

4.1.18 内置 DICOM 3.0 标准输出接口；

4.1.19内置一体化中文超声工作站；

4.2 先进成像技术：

4.2.1  具备全屏高清放大功能，分辨率≥1920x1080

4.2.2 超宽视野成像扫描技术

- 测量功能,电影回放功能

- 线阵、凸阵及容积探头具备

- 结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用

4.2.3 超声声速自动校正技术：可调整级别

4.2.4 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

4.2.5 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW，M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。

4.2.6 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

▲4.2.7主屏幕与触摸屏双屏实时同步显示超声图像。

4.2.8造影成像技术

- 造影剂二次谐波成像单元包含低MI实时灌注成像、中MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。

- 可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用

- 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量

- 相交互两个平面可同屏同时相实时显示造影成像、多平面造影成像

- 具有二维及三维造影技术

- 具有矩阵容积造影成像技术或微灌注造影技术

- 造影技术支持凸阵、线阵、腔内探头、相控阵、矩阵探头、微凸探头。

- 具有造影计时器以及闪烁造影成像技术

- 实时微血管造影成像技术：可双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式，可显示组织内微小血管的灌注及走行

- 具备组织抑制技术功能，可以抑制非灌注区域的显像，增强微泡的对比显示，可开关，可视可调

- 在机造影时间强度曲线定量分析

- 具备造影定量分析组织运动追踪技术，可实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移。

4.2.9双微灌注显影功能：超声造影与微细血流成像联合使用，可同时在一幅图像实时显示，在造影延迟相显示组织及肿瘤的血供。

4.2.10实时剪切波弹性定量技术

- 可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价。

- 支持腹部及浅表探头。

- 具有彩色编码功能，并具有置信图模式。

- 弹性取样框可调节大小

- 具有多种测量模式，包括取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量；

- 具有原始数据处理能力，可任意回放并进行回顾性测量计算

- 测量值可Kpa或m/s显示

4.2.11微细血流成像技术：

1）可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用

2）具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具map图≥5种可选

3）可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。

4.2.12 实时3D/4D成像技术

- 具备三维、四维实时成像功能，支持腹部、高频、腔内及腹部、浅表矩阵探头检查成像

- 具备自由臂三维成像功能，支持常规凸阵、微凸阵、线阵探头

- 具有多平面MPR模式、表面模式、骨骼模式、反转成像模式等

- 智能容积断层成像，可在X,Y,Z轴具有多层断层显示方式并可同屏显示≥25幅图像，断层间隔及深度可调节;具有可调节不同层厚显示方式

- 厚层容积切片技术，可在X,Y,Z轴进行任意位置的三维立体结构显示，可选择性的进行三维立体显示，显示厚度及位置可调。

- 自动体积定量技术:对获取的容积数据进行体积的计算。包括三种计算方式：

- 具有曲线三维切割获取技术，可以根据组织结构轮廓调整从而方便的进行三维成像

- 三维反转成像技术

- 可直接获取3D数据

- 体积定量技术:

  - 手动方式：通过测量三个径线得到体积。

  - 半自动：将容积数据分解成若干平面，通过对每个平面进行边界的勾画后得到总的体积。

  - 全自动：对于组织结构系统自动确定其边界，并计算出其体积。

- 触摸屏三维成像触控技术：触摸屏可手势操作三维立体图像，替代按钮功能，包含图像的旋转，光源位置移动，容积数据A\B\C平面选择及取样框位置、大小调整，取样曲线位置调节，定位点位置移动。

4.2.13渲染成像功能：

1）光源可在容积图像上跟随手动调节的位置可视可调。

2）光源移动方向，光源可沿X/Y/Z轴三个方位进行调节。

3）全触屏手势操控三维成像后处理：通过在全触摸屏上进行手势操作，可对容积图像进行X/Y/Z轴向旋转及放大/缩小调整，并通过手势操作，使得光源可沿X/Y/Z轴三个方向进行调节，有助于组织内部的结构观察。

4）光源快速起始位置≥5个

4.2.14容积深度渲染：基于深度信息的创新性显示方法，用不同颜色渲染深部组织信息，呈现立体结构信息，色调≥25种可调节。

4.2.15容积轮廓剪影显示模式： 突出显示容积图像内结构的轮廓。通过调节阈值，可以选择只显示容积图像表面成像或既显示表面又显示容积数据内部组织，如液性区形态、骨骼分布和形态。可配合使用光源移动，光源可沿X/Y/Z轴三个方位进行调节。

4.2.16 胎儿面部自动识别容积成像：通过大数据建立胎儿组织结构的骨性结构标志库，可一键快速获取胎儿容积数据。

4.2.17矩阵容积成像

- 可实现实时三维成像

- 具备三维反转模式

4.2.18相交互两个平面同屏同时相实时成像技术

- 可实现任意相交互两个平面显像

- 可以同屏显示任意两幅实时图像

- 支持灰阶及彩色模式

- 可直接获取3D数据

4.2.19 矩阵全景容积成像技术或矩阵彩色实时容积成像技术

4.2.20 血管中内膜自动测量与分析

- 对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计

- 计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置

- 脱机数据可输出

4.2.21智能多普勒血管检查技术

- 单键优化二维、多普勒图像质量

- 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等

- 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像并自动优化频谱测量

4.2.22具备血流参数定量分析技术，可对感兴趣区彩色血流像素及血流体素等多参数进行定量分析，测量结果需包含：VI/FI/VFI

4.2.23 衰减成像技术

1）具备组织衰减成像技术，可对肝脏弥漫性病变完成无创定量分析；可冻结图像及存储动态图像进行衰减分析

2） 肝肾比分析技术：基于二维图像计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估

4.2.24具备腹主动脉瘤三维模型技术或腹主动脉血流实时容积成像技术

4.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

4.3.1 一般测量：距离、面积、周长等；

4.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

4.3.3 外周血管测量和计算功能；

4.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

4.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

4.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；

4.4.2 硬盘≥1T，USB图像存储,具备电影回放重现单元

4.4.3 具备主机硬盘图像数据存储；

4.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

4.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

4.5 输入/输出信号：

4.5.1 输入：DICOM DATA

4.5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出

4.6 连通性： DICOM 3.0接口。

五、系统技术参数及要求：

5.1 系统通用功能：

5.1.1探头接口选择：≥4个，微型非针式，并激活可互换通用，具备照明系统

5.1.2预设条件: 主机内置全身应用预设条件.

5.2 探头

▲5.2.1 配置：单晶体线阵高频探头1把、单晶体腹部凸阵探头1把、电子矩阵容积探头1把、单晶体相控阵探头1把

5.2.2二维、彩色多普勒均可独立变频。

5.2.3探头频率：

5.2.3.1单晶体腹部凸阵探头：1.0-5.0MHz。

5.2.3.2电子矩阵容积探头：1.0-6.0MHz。

5.2.3.3单晶体线阵高频探头：4.0-20.0MHz

5.2.3.4单晶体相控阵探头：1.0-5.0MHz

5.2.4单晶体线阵高频探头有效阵元数≥1000

5.2.5  B/D 兼用：电子线阵：B/PWD

电子凸阵：B/PWD

电子矩阵：B/PWD

5.3 二维显像主要参数：

5.3.1成像速度：

相控阵探头：85°角,18CM深度时,帧速度≥55帧/秒

凸阵探头：85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒

5.3.2扫描线：每帧线密度≥300超声线

▲5.3.3增益调节：深度增益补偿≥8段，侧向增益补偿≥4段

5.3.4具备高分辨率放大功能；

5.3.5声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

5.3.6接收方式：独立接收和发射通道, 多倍信号并行处理；

5.3.7接收超声信号系统动态范围≥300 dB

5.3.8 最大扫描深度≥40cm

5.4 频谱多普勒：

5.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；

5.4.2  显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；

B/CPA/PW；B/CDV/CW；

5.4.3最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0 m/s；

CWD:血流速度≥25.0m/s

5.4.4  最低测量速度：≤0.25mm/s (非噪音信号)；

5.4.5Doppler及M型电影回放：≥40s；

5.4.6滤波器：高通滤波、低通滤波，分级选择；

5.4.7取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；

5.4.8零位移动：≥98级；

5.4.9  显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；

5.4.10 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

5.5 彩色多普勒：

5.5.1 显示方式：速度图（CDV）、能量图（CPA）、方向性能量图（DCPA）

5.5.2 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE/CPI）；组织多普勒(TDI）

5.5.3 具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）

5.5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

5.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

5.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°；

5.6 超声功率输出调节：

5.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

5.6.2 输出功率选择分级可调

5.7 记录装置：

5.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI或JPEG等PC通用格式直接储存

5.7.2 具备USB接口，可导出图像。

6. 每套主机配独立报告工作站及彩色打印机。

品目2-4

一、设备名称：全数字化高端四维版彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：5套

三、用途：

主要用于腹部、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，能满足开展新的临床应用需求。

四、主要技术规格及系统概述：

4.1 主机成像系统：

4.1.1  彩色液晶显示器≥23英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转。

4.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

4.1.3  精准发射技术

4.1.4 脉冲优化处理技术

4.1.5  数据并行处理技术

4.1.6 自适应增益补偿技术

4.1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元：可360°任意旋转M型取样线角度

4.1.8  脉冲反向谐波成像单元；

4.1.9彩色多普勒成像技术；

4.1.10 彩色多普勒能量图技术；

4.1.11 方向性能量图技术

4.1.12 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；

4.1.13 动态范围≥300dB

4.1.14 智能全程聚焦技术；

4.1.15 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数

4.1.16空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头

4.1.17自适应像素优化技术：支持所配成像探头，分级调节≥5级。

4.1.18 内置 DICOM 3.0接口；

4.1.19内置一体化中文超声工作站；

4.2 先进成像技术：

4.2.1   具备全屏高清放大功能，分辨率≥1080p（1920x1080）

4.2.2超宽视野成像扫描技术

- 具备测量功能,电影回放功能

- 支持线阵、凸阵及容积探头。

- 可与复合成像技术结合使用

4.2.3超声声速自动校正技术：可调整级别

4.2.4扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

4.2.5组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。

4.2.6  多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

▲4.2.7触屏影像实时显示功能：主屏幕与触摸屏双屏实时同步显示超声图像。

4.2.8造影成像技术

- 造影剂二次谐波成像单元包含低MI实时灌注成像、中MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。

- 可与复合成像技术、像素优化技术结合使用

- 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量

- 造影技术支持凸阵、线阵、腔内探头、相控阵、微凸探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、腔内的前列腺、经阴道妇科的需求

- 具有造影计时器以及闪烁造影成像技术

- 实时微血管造影成像技术：以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式，可显示组织内微小血管的灌注及走行。

- 具备组织抑制技术功能，可以抑制非灌注区域的显像，增强微泡的对比显示，可开关，可视可调。

- 在机造影时间强度曲线定量分析

- 具备造影定量分析组织运动追踪技术，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移。

4.2.9  双微灌注显影功能：超声造影与微细血流成像结合使用，可在一幅图像实时显示，在造影延迟相显示组织及肿瘤的血供。

4.2.10  实时剪切波弹性定量技术

- 可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价。

- 支持腹部及浅表探头。

- 具有彩色编码功能，并具有置信图模式。

- 弹性取样框可调节大小.

- 具有多种测量模式，包括取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量；

- 具有原始数据处理能力，可任意回放并进行回顾性测量计算

- 测量值可Kpa或m/s显示

4.2.11 微血流成像技术：

1） 可捕捉微细血流及超低速血流信号.

2） 支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用

3） 具有单独模式、增强模式及2D对比模式

4)  map图具有≥5种可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。

4.2.12三维成像功能:具备自由臂三维成像功能，支持常规凸阵、微凸阵、线阵探头

4.2.13 血管中内膜自动测量与分析

- 对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计

- 计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置

- 脱机数据可输出

4.2.14 具备智能多普勒血管检查技术

- 单键优化二维、多普勒图像质量

- 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等

- 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像并自动优化频谱测量

4.3 测量和分析： (B型、M型、D型、彩色模式)

4.3.1 一般测量：距离、面积、周长等；

4.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

4.3.3 外周血管测量和计算功能；

4.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

4.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

4.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，

可进行参数编程调节；

4.4.2 硬盘≥1T，USB图像存储,具备电影回放重现单元

4.4.3 具备主机硬盘图像数据存储；

4.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

4.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

4.5 输入/输出信号：

4.5.1 输入：DICOM DATA

4.5.2 输出：DP高清数字化输出

4.6 连通性： DICOM 3.0接口

五、系统技术参数及要求：

5.1 系统通用功能：

5.1.1 探头接口选择：≥4个，微型非针式，并激活可互换通用

5.1.2 预设条件: 主机内置全身应用预设条件.

5.2 探头

▲5.2.1  配置：每套5把可任选，探头种类包括：单晶体腹部凸阵探头，单晶体线阵高频探头，单晶体相控阵探头，线阵探头，微凸阵探头，腔内微凸阵探头。探头频率可根据用户要求挑选。

5.2.2   B/D 兼用：电子线阵：B/PWD

电子凸阵：B/PWD

电子矩阵：B/PWD

5.3 二维显像主要参数：

5.3.1成像速度：

5.3.1.1相控阵探头：85°、18cm深度时,帧速度≥55帧/秒

5.3.1.2 凸阵探头：85°、18cm深度时,帧速度≥45帧/秒

5.3.2 扫描线：每帧线密度≥300超声线

▲5.3.3 增益调节：深度增益补偿≥8段，侧向增益补偿≥4段

5.3.4 具备高分辨率放大功能；

5.3.5 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

5.3.6 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

5.3.7 接收超声信号系统动态范围≥300 dB

5.3.8 最大成像深度≥40cm

5.4 频谱多普勒：

5.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；

5.4.2显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；

5.4.3最大测量速度：

5.4.3.1  PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s；

5.4.3.2  CWD:血流速度25.0m/s

5.4.4最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)；

5.4.5Doppler及M型电影回放：40s；

5.4.6滤波器：高通滤波、低通滤波两种，分级选择；

5.4.7取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；

5.4.8零位移动：8级；

5.4.9  显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；

5.4.10实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

5.5 彩色多普勒：

5.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

5.5.2  彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

5.5.3 具有双同步/三同步显示(B/D/CDV)

5.5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

5.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

5.5.6显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°；

5.6 超声功率输出调节：

5.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

5.6.2 输出功率选择分级可调

5.7 记录装置：

5.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI或JPEG等PC通用格式直接储存

5.7.2具备USB接口，可导出图像。

6.每套主机配独立报告工作站及彩色打印机

品目3-1

一、设备名称：彩色多普勒超声系统，数量1套

二、用途说明

▲2.1  用途：用于成人心脏、儿童心脏、血管（外周、脑血管）、腹部、浅表组织及小器官、妇产科、神经、儿科、急重症等应用。并具备二维和实时三维经胸及经食管超声心动图成像技术，超声临床诊断应用和相关科研为主。

三、物理规格及人机交互要求

3.1.彩色液晶显示器：≥23英寸，具备显示器关节支撑臂，显示器可以上下倾斜、左右旋转、前后移动。

3.2. 彩色液晶触摸屏：≥13英寸，触摸屏角度可以调节。

3.3.触摸屏支持手势控制，支持带上橡手套触摸，触摸屏界面可编辑。

3.4.操作面板可电动升降、左右旋转。

3.5.探头接口数量≥4个

3.6.具备中央刹车和直行锁功能

3.7.配置内置电池

四、系统成像技术包括

4.1.空间复合成像技术，做曲别针实验最高可显示≥9条线

4.2.声速匹配技术：根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示

4.3.B模式局部ROI区域高分辨率显示技术：支持实时显示高分辨率显示取样框，显示取样框大小可调节

4.4.立体血流技术：提供三度空间视觉，显示血流的上下、左右、前后三维关系

4.5.穿刺针增强技术：支持凸阵和线阵探头，可双屏双实时对比显示增强前后图像，并自适应校正角度

4.6.宽景拼接成像技术（非拓展成像）

4.7.智能血流跟踪技术：可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化

五、高级成像功能

5.1.常规造影成像

5.1.1.造影成像功能支持心脏探头、腹部探头、浅表探头

5.1.2.支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换

5.1.3.支持微血管造影增强功能

5.1.4.支持低机械指数造影

5.1.5.具有计时器

5.1.6.支持向后存储≥5分钟电影

5.1.7.造影成像帧率：

5.1.7.1 凸阵探头：10cm深度、扫描角度45°，帧率≥30帧/秒

5.1.7.2 线阵探头：4cm深度，帧率≥50帧/秒。

5.1.8.实时造影时，支持对组织灰阶图像进行标记，标记点同步映射到造影的图像上。

5.2.心血管成像

5.2.1.具备颈动脉血流分析技术。

5.2.1.1.可采用的箭头来描述血管内的血流动力学特征

5.2.1.2.具备血流速度定量分析功能

5.2.1.3.具备血管壁剪切应力测量功能

5.2.2.具备血管硬度定量分析功能，实时跟踪血管上下壁运动并显示血管壁的运动曲线，自动计算脉搏波速度以评估血管弹性

5.2.3.组织多普勒速度成像：成像模式包括组织速度成像、组织频谱成像、组织能量成像、组织M型成像，在组织多普勒的同时支持解剖 M型和曲线解剖M型，同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比。

5.2.4.组织多普勒定量分析：具备运动追踪功能，可同步显示≥8段心肌组织的运动速度，应变和应变率的曲线图

5.2.5.心肌二维斑点追踪技术

5.2.5.1.可对二维室壁运动斑点图像进行分析，自动追踪心脏组织运动，无角度依赖，可提供追踪向量图和参数曲线图，可提供速度、位移、应变及应变率。

5.2.5.2.具备冠脉牛眼图叠加评估和多参数定量分析功能

5.2.6.支持左心室造影

5.2.7.支持低机械指数的心肌灌注造影成像

5.2.8.支持血管造影

5.2.9.支持负荷超声成像下的心肌灌注造影

5.2.10.可与斑点噪音抑制等技术结合使用

5.2.11.具备心肌造影定量分析功能，自动识别舒张期和收缩期，记录造影剂灌注强度及再灌注速率等参数，可显示心肌灌注曲线和牛眼图。

5.2.12.支持心肌负荷超声成像，内置多种心脏负荷超声协议，用户也可自定义协议，具备心脏功能评估功能和室壁运动评分功能

5.3.心血管四维成像

▲5.3.1.支持心脏四维成像

5.3.2.单心动周期全容积成像模式: 一个心动周期的90°×90°实时全容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像

5.3.3.原始三维数据采集、切割、旋转

5.3.4.系统支持平移、方位角和仰角多平面视图

5.3.5.系统支持二维及三维成像模式任意切换

5.3.6.实时三维成像模式具备≥4种窗口显示布局

5.3.7.支持三维成像直接测量功能，可测量距离、周长、面积

5.3.8.实时双容积视野成像，可同时实现动态显示两个相反观察视角的容积图像

5.3.9.心脏四维成像预设值，一键式获取二尖瓣、三尖瓣、四腔心等外科视野

5.3.10.具备实时双平面，可以进行平面的倾斜及旋转，可调角度，

5.3.11.双平面成像可实现0－360度任意平面显像

5.3.12.任意切片技术: 支持A/B/C三个剖切面的任意旋转或平移，以及容积图像的切割，并支持长度、面积的测量。

5.3.13. 实时三维局部容积成像，可以实现局部容积成像

5.3.14.支持断层扫查切面，可以同时显示多个平行切面 或旋转切面

5.3.15.立体光影成像+深度渲染，增加立体显示效果，突出显示病变部位及组织毗邻关系

5.3.16.支持三维辅助面/辅助点显示

5.4.弹性成像

5.4.1.应变式弹性成像：

5.4.1.1具有压力提示，可逐帧图像查看的压力大小，具有压力补偿技术

5.4.1.2应变式弹性成像支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能

5.4.2.剪切波定量弹性成像

5.4.2.1可动态显示二维剪切波弹性成像图

▲5.4.2.2具备组织硬度定量分析软件，弹性定量的参数包括杨氏模量值、剪切模量值、剪切波速度，定量组织的硬度信息

5.4.2.3剪切波弹性成像支持高帧率成像

六、测量分析和报告

6.1.支持射血分数自动测量技术，不需要连接心电图，对冻结的心脏图像，可一键自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，并且以左右双幅图像显示，自动得出EF、SV等测量数值

6.2.具备左房容量自动评估技术，自动识别四腔心或两腔心切面并描迹左房壁，计算左房容积大小和左房容积指数，评估左室舒张功能

6.3.具备舒张功能自动测量技术，自动进入 PW 和 TVD 模式，定位取样容积，并自动计算舒张功能评估常用参数 E/A, E/E’。

6.4.具备血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线

6.5.具备血管内中膜自动实时测量功能，无需冻结图像，即可实时自动获取及更新≥5组IMT内膜厚度值

6.6.具备肝肾比测量功能，一键式识别肝肾皮质，基于B图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值。

6.7.具备小儿髋关节自动测量功能，可自动识别组织结构，自动计算α角,β角，自动进行临床分型

6.8.具备自动工作流协议（非预设条件），检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等。操作协议可用户自定义。

6.9.具备胎心率自动测量功能，可在B/M模式下自动计算胎心率。

七、电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

7.1.电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

7.2.原始数据处理：B模式参数调节≥10种、M型模式≥5种、彩色模式≥5种、PW模式≥5种）

7.3.固态硬盘≥120GB、机械硬盘≥1TB。

八、系统技术参数及要求

8.1.二维灰阶模式

8.1.1.最大显示深度:≥40cm

8.1.2 LGC: ≥8段

8.2.彩色多普勒成像： 线阵探头取样框偏转不少于±30°

8.3. 频谱多普勒模式

8.3.1 PW:最大血流测量速度:≥8.50m/s；

8.3.2 连续多普勒速度: 最大血流测量速度≥25m/s

8.3.3 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

8.3.4 取样容积: 0.5-30mm ，支持所配探头

8.3.5 线阵探头偏转角度: 不少于±30°

九、连通性要求

9.1 具备电脑端单机工作站。

9.2 具备DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

9.3 基于TCP/IP 协议的网络共享功能，可将超声图像及报告直接传送到PC 端。

十、探头

▲10.1. 探头配置：配备单晶线阵探头1把、单晶凸阵探头1把、单晶相控阵探头1把、腔内探头1把、线阵探头1把。

10.2. 探头频率

10.2.1 单晶凸阵探头：1.5-6.0MHz

10.2.2 单晶相控阵探头：1.5-4.5MHz

10.2.3 腔内探头：3.0-11.0MHz。

10.2.4 线阵探头：4-15MHz。

10.2.5 单晶线阵探头：3-11.0MHz

十一、每套主机配独立报告工作站及彩色打印机

品目3-2

一、设备名称：彩色多普勒超声系统，数量5套

二、用途说明：

全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 浅表组织与小器官、神经、血管、儿科、急重诊等应用。

三、物理规格及人机交互要求

3.1  彩色液晶显示器：≥23英寸，分辨率≥2560*1400，可上下移动、左右旋转、前后移动。

3.2	彩色液晶触摸显示屏≥13英寸，触摸屏角度可调节，可一键切换探头及模式

3.3	操作面板可电动上下升降、左右旋转和前后平移。

3.4  可自定义按键功能，可显示电池剩余电量。

3.4	探头接口数量≥4个，均为无针式接口且大小一致，可全激活.

3.5	中央刹车系统，支持电控助力，可轻松推行超声设备。

3.6	配置内置电池，不插电状态下，支持60分钟超声检查。

四、先进成像技术

4.1	斑点噪声抑制技术：支持所配探头，多级可调，支持 3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术

4.2	多角度扫描空间复合成像技术：≥3档可调。

4.3	具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，支持全局图像与局部高清图像的同屏双实时显示。

4.4	扩展成像技术：支持凸阵、微凸阵、线阵、相控阵探头，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

4.5	具备二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30度。

4.6	频谱多普勒成像：具备连续多普勒成像功能，线阵探头可支持连续多普勒成像。

4.7	智能多普勒技术：能够识别血管结构，自动调整调整频谱取样容积及角度。

4.8	穿刺针增强显示功能：可动态增强显示超声图像中针体，可双屏实时对比显示增强前后效果，支持自适应校正角度。

4.9	支持当前实时超声图像与历史保存的DICOM 格式CT/MRI/ 钼钯/X 光/ 超声图像进行比较, 同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

4.10支持内置超声教学软件，同屏显示基本扫查技巧，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图

五、高级成像功能

5.1	造影成像

5.1.1	造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头

5.1.2	支持微血管造影增强；支持混合模式，可将组织图像叠加在造影图像上；支持实时显示组织图像和造影图像，造影图像和组织图像位置可互换

5.1.3	造影成像帧率：

5.1.3.1 凸阵探头：10cm深度，帧率≥50帧/s；

5.1.3.2 线阵探头：3.5cm深度、最大扫描范围，帧率≥90帧/秒

5.1.4	支持造影灌注图像与剪切波弹性图像同一切面同屏显。

5.2	应变式弹性成像

5.2.1	应变式弹性成像可用于凸阵探头、线阵探头、腔内探头。

5.2.2	具有压力补偿技术和压力操作提示图标，可逐帧图像查看压力大小

5.2.3	可测量应变、应变率和应变直方图；具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性自动分析功能

5.3剪切波弹性成像

5.3.1	可用于凸阵探头、线阵探头、腔内探头

5.3.2	支持二维实时剪切波弹性成像 和单点式剪切波成像，弹性定量参数包括杨氏模量E（单位：kPa）、剪切波速度Cs （单位：m/s）、剪切模量G （单位：kPa）

5.3.3	实时剪切波弹性成像取样框大小和位置可调

5.3.4	实时剪切波弹性成像及二维成像可双实时成像，支持剪切波弹性成像全屏显示。可显示可信度图、运动稳定性指数。

5.3.5	组织硬度定量分析软件

5.3.5.1 具备多种比值分析、柱状图分析功能；

5.3.5.2 具有病灶周边浸润区的环形定量工具，环形的大小可视可调；

5.3.5.3 具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量

5.3.6	高帧率剪切波弹性成像：剪切波ROI大小为4cm*2.5cm时，帧率≥5帧/秒

5.3.7可在同一切面下同时成像应变式弹性和剪切波弹性，并实时双幅显示；支持造影灌注图像与剪切波弹性图像同一切面同屏显示。

5.4	高分辨率造影成像

5.4.1	可显示最小直径≤100um的微小血管（附真实临床图）；

5.4.2	支持凸阵探头和线阵探头

5.4.3	支持血管密度成像模式、血流速度成像模式、血流方向成像模式、血管密度方向成像模式

5.4.4	造影图像采集帧率≥500帧/秒

5.4.5	可定量分析感兴趣区域内血管的像素距离和像素比，获得血管距离、血管密度、和血管密度比的定量信息，测量并计算血管直径。

5.5	宽景成像

5.5.1	宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头、容积探头

5.5.2	支持二维宽景和彩色宽景

5.6	粘弹性成像

5.6.1	支持腹部粘度系数和频散系数测量

5.6.2	支持实时粘弹性成像、剪切波弹性成像、及二维成像上下左右多种模式混合显示

5.6.3	粘性图谱≥5种

5.6.4	支持多参数成像，可同屏实时进行粘弹性，剪切波弹性和声衰减成像

5.7	组织特征成像功能

5.7.1	支持腹部声衰减模式

5.7.2	支持基于射频数据的肝肾比测量，辅助定量评估肝脏脂肪变性程度。

5.7.3	支持肝纹理功能，通过肝脏图像纹理特征分析，辅助定量评估肝脏脂肪变性程度

5.7.4	可根据肝实质回波信号测量声速大小，量化脂肪含量。

5.8	血管成像

5.8.1	支持动态向量血流，可追踪血流速度的大小和方向，彩色编码显示外周血管的血流动力学特征，且无角度依赖，分辨率达毫秒级。

5.8.2	支持基于射频信号的血管硬度定量分析，可实时跟踪血管上下壁运动并显示血管壁的运动曲线，自动检测颈动脉的弹性和血管硬度。

5.8.3	具备血管脉搏波分析功能,可提供反应血管管径变化的管径搏动曲线和搏动时空图,支持测量脉搏波速度早期/ 晚期均值和标准差、脉搏波速度、管径峰值/ 谷值、管径峰值/ 谷值标准差、管径差值、管径搏动比、顺应性

六、测量分析和报告

6.1	自动识别病灶边界，测量封闭区域的长短轴长度，面积及周长

6.2	肝肾比测量：可一键自动识别肝肾皮质，基于B图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估。

6.3	血管内中膜自动测量技术：测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线（提供测量数值及分析评估曲线的证明图片）

▲6.4小儿髋关节自动测量功能：可自动识别组织结构，自动计算α角,β角，自动进行临床分型

6.5	自动工作流协议（非预设条件）：检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等。

七、原始数据处理和检查存储管理系统

7.1  后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

7.2  固态硬盘存储≥1TB

7.3  可对不同人群设置数据开放度及访问权限

八、系统技术参数及要求

8.1	二维灰阶模式

8.1.1LGC侧向增益补偿: ≥8段

8.1.2成人腹部凸阵探头扫描角度:≥130度；腔内探头扫描角度:≥210度；成人心脏相控阵探头扫描角度≥90度

8.2	彩色多普勒成像：取样框偏转不少于±30°，支持立体血流显示

8.3	频谱多普勒模式

8.3.1 	最大测量速度:

8.3.1.1 PW血流速度≥8m/s

8.3.1.2 CW血流速度: ≥25m/s；

8.3.2、最小速度: ≤1 mm /s

8.3.2	PW取样容积: 0.5-30mm ；PW偏转角度: 不少于±30°

九、连通性要求

9.1  配备同品牌的单机工作站。

9.2  具备DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

9.3  基于TCP/IP 协议的网络共享功能，可将超声图像及报告直接传送到PC 端。

9.4  视频/音频输入、输出；支持ECG/PCG信号。

十、探头：

▲10.1 配置，每套包含5把探头，可选型号至少包括单晶体凸阵，单晶体线阵探头，线阵探头，单晶体腔内探头，相控阵探头，肌骨成像高频线阵探头，小儿颅脑微凸探头。探头频率可根据用户要求挑选。

十一、每套主机配独立报告工作站及彩色打印机。

品目3-3

一、产品名称：彩色多普勒超声诊断仪，数量2套

二、用途说明

腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、新生儿、神经、颅脑、急诊、麻醉、其他

三、产品规格技术参数

3. 物理规格及人机交互要求

3.1彩色液晶显示器≥23英寸，具备显示器关节支撑臂，显示器可以上下倾斜、左右旋转、前后移动。

3.2彩色液晶触摸显示屏：≥13英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可调节

3.3触摸屏可带手套触摸，触摸屏界面可编辑

3.4可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。

3.5操作面板具有6向独立调节功能，可电动上下升降、左右旋转和前后平移

3.6探头接口数量≥4个，均为无针式接口且大小一致。

3.7具备中央刹车和直行锁功能

4.系统成像技术

4.1具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，显示取样框的大小可调节，

4.2立体血流技术：可显示血流的上下、左右、前后三维关系

4.3智能血流跟踪技术：可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化。

4.4声衰减成像技术，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用干脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断。

5.高级成像功能

5.1.造影成像

5.1.1.造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头。

5.1.2.支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换

5.1.3支持微血管造影增强功能

5.1.4支持低机械指数造影

5.1.5具有计时器

5.1.6可向后存储≥8分钟电影

5.1.7 造影定量分析功能：支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动， ROI≥5个

5.1.8 具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，可对彩色和时间进行设置。

5.1.9 实时造影时，支持对组织灰阶图像进行标记，标记点同步映射到造影的图像上。

5.1.10 造影成像帧率：

5.1.10.1 凸阵探头：10cm深度，扫描角度45°，帧率≥30帧/秒

5.1.10.2 线阵探头：4cm深度，帧率≥50帧/秒。

5.1.10.3 相控阵探头：10cm深度，扫描角度45°，帧率≥30帧/秒。

5.2.弹性成像

5.2.1.应变式弹性成像

5.2.1.1 具有压力提示，可逐帧图像查看压力大小，具有压力补偿技术。

5.2.1.2 可测量应变、应变率和应变直方图

5.2.1.3 具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能

5.2.2.剪切波定量弹性成像：

5.2.2.1. 可动态显示二维剪切波弹性成像图，支持凸阵探头、线阵探头和腔内探头

▲5.2.2.2. 具备组织硬度定量分析软件，弹性定量参数包括杨氏模量值、剪切模量值、剪切波速度。

5.2.2.3. 具有质控稳定性指数、质控图、质控指数。

5.2.2.4. 可自动生成剪切波弹性检查数据报告，报告中包含平均数、中位数、IQR/Median等量化数据，并且提供临床阈值供临床参考

5.2.2.5. 具有病灶周边浸润区的环形定量工具，环形大小可视可调

5.2.2.6. 剪切波弹性成像支持高帧率成像，剪切波感兴趣区域2cm-3cm时，帧率≥5帧/秒

5.2.2.7. 支持在同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像并实时双幅显示。

5.3	具备穿刺针增强显示功能，可动态增强显示超声图像中针体，可双屏实时对比显示增强前后效果，支持自适应校正角度。

5.4  凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能。

6.测量分析和报告

6.1  肝肾比测量：可一键识别肝肾皮质，基于B图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估。

6.2  血管内中膜自动测量技术：测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线

6.3  血管内中膜自动实时测量功能，无需冻结图像，即可实时自动获取及更新≥5组IMT内膜厚度值

6.4  全自动左心射血分数的测量：无需连接心电图，对冻结的心脏图像，可一键自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，并且双幅图像显示，自动得出EF、SV等测量数值

6.5  动态向量血流：可追踪血流速度的大小和方向，通过彩色编码显示外周血管的血流动力学特征，且无角度依赖，分辨率达毫秒级。

7.系统技术参数及要求

7.1.二维灰阶模式

7.1.1.最大显示深度:≥38cm

7.1.2 LGC: ≥8段

7.1.3. 腔内探头扫描角度:≥200°

7.2.彩色多普勒成像

7.2.1. 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

7.2.2. 线阵探头取样框偏转: 不少于±30°

7.2.3. 支持B/C 同宽

7.3. 频谱多普勒模式

7.3.1  最大测量速度:

7.3.1.1 PW：血流速度≥8.5m/s；

7.3.1.2 CW: ≥25m/s.

7.3.2、最小速度: ≤1 mm/s（非噪声信号）

7.3.3. 取样容积: 0.5-30mm，支持所配探头

7.3.4  线阵探头偏转角度: 不少于±30°

8. 连通性要求

8.1  具备单机工作站。

8.2  具备妇产科、心脏、血管、乳腺DICOM结构化报告

8.3  基于TCP/IP 协议，可将超声图像及报告直接传送到PC 端。

9. 探头

9.1  配置：每套配备4把探头，探头型号至少可任选：单晶腹部凸阵探头，单晶相控阵探头，微凸阵探头、线阵探头、小儿相控阵探头、浅表血管线阵探头、低频线阵探头。探头频率可根据用户要求挑选。

10.每套主机配独立报告工作站及彩色打印机。

品目4-1

一、名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：2套

三、设备用途：

腹部、小器官、心脏、血管、肌肉骨骼、外周神经、妇产科、泌尿科、微创介入、术中、TCD、新生儿、儿科等各科系病例诊断、疑难病例会诊和科研教学等极具价值的智能超声系统。

四、主要规格及系统概述：

1. 彩色超声多普勒诊断仪

1.1 彩色液晶显示器：≥23英寸，分辨率：≥1920 x 1080x 24bit，可以升降、仰俯、前后 左右移动，旋转角度≥360°

1.2 彩色液晶触摸显示屏≥14英寸，分辨率：≥1920 x 1080。

1.3 触摸屏倾斜角度可调

1.4 数字化增益补偿，TGC调节≥8段，LGC调节≥8段，可在触摸屏上调节并存储预设。

1.5 操作面板可以左右旋转，自由升降。

1.6 系统最大动态范围：≥300dB

▲1.7 系统最大扫查深度：≥45cm

1.8具有中文操作界面，可中文输入。

2.成像及分析单元：

2.1智能化波束形成器

2.1二维灰阶成像及分析单元

2.2 M型显示及分析单元

2.3 彩色多普勒显示及分析单元

2.4 能量多普勒显示及分析单元

2.5方向性能量多普勒单元

2.6 脉冲多普勒显示及分析单元

2.7组织多普勒显示及分析单元

2.8连续多普勒显示及分析单元

3. 先进的成像及应用技术

3.1 智能差量谐波成像技术：具备双倍基波和高低基波相减成像功能。

3.2 智能声影补偿成像技术：可智能识别因强回声结构产生的声影区，并动态补偿，补偿级别可视可调。

3.3 斑点噪声抑制技术

3.4 空间复合成像技术：多级可调

3.5 组织速度校正技术：根据不同组织内不同的声速特点调节成像声速，达到最佳成像效果，声速校正级别可调。

3.6 双幅实时动态显示功能：可同屏显示二维及彩色血流的实时图像，不降低帧频和图像质量。

3.7具备多模态图像一键优化功能，可一键优化二维、彩色、多普勒频谱图像

3.8 全景成像：支持成角扫查，可任意选取节段图像同屏对比分析或独立分析，可进行旋转、放大及测量。

3.9 微细血流成像技术：可提取组织运动噪声中的低速和微弱的血流信号进行成像。

▲3.10 微细血流定量分析：可提供血管指数

3.11立体血流显示技术：平面血流立体化显示，可突出显示小血管的结构和走形，以及与周围组织的关系，可以与彩色血流、能量图及微血流灌注成像联合使用。

3.12 解剖M型

3.13测量放大镜：独立放大显示测量区域，与主图像同屏双区域显示。

3.14 穿刺针增强功能：进针方向可选、角度可调。

4. 高级临床应用技术

4.1 血管内中膜自动测量技术：

4.1.1可同时自动测量前壁和后壁内中膜一段范围内的厚度

4.1.2 可自动计算最大厚度、平均厚度和标准差等

4.1.3内置多种风险评估模式，可根据人群、年龄、地域等情况进行自定义编辑分析

4.2 弹性成像单元：具有应变式弹性成像功能，并可进行弹性定量分析，计算应变比，。

4.3 具备胎儿生长参数智能自动检测功能，可在图像上智能识别并自动测量胎儿双顶径、头围、腹围、股骨、肱骨、头臀长、NT等生长参数。

4.4增强造影成像技术

4.4.1 低机械指数实时成像。

4.4.2造影图像及基波图像双幅实时同屏对比，可独立调节成像参数

4.4.3具备造影计时器和Flash爆破成像功能。

▲4.4.4 具备在机定量分析和TIC曲线分析功能

5. 测量和分析部分

5.1 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等

5.2 腹部测量与分析

5.3 产科测量与分析：具有胎儿体重孕龄评估、生长曲线显示功能

5.4 妇科测量与分析

5.5 泌尿科测量与分析

5.6 胎儿心脏测量与分析

5.7 颈动脉测量与分析

5.8 上下肢动静脉测量与分析

5.9 小儿髋关节测量及自动分型

5.10 肌肉骨骼测量

5.11小器官测量与分析

5.12心脏测量软件包

5.13盆底测量软件包

6. 探头

6.1 配置：每套5把探头，探头型号可任选，至少包括：高频线阵肌骨成像探头，单晶体凸阵探头，单晶体线阵探头，腔内探头，血管线阵探头。探头频率可根据用户要求挑选。

6.2 腔内探头扫查视野角度≥200°

6.3探头接口：探头接口≥4个，无针式探头接口，全部激活并通用。

7. 输入/输出信号：

7.1 输入：USB、DICOM、外部音频

7.2 输出：HDMI、音频输出、USB、DICOM

8. 二维成像主要参数

8.1 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦

8.2 接收：数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹；多路信号并行处理

8.3 线阵探头具备梯形成像技术

8.4 回放重现：2D灰阶图像回放≥2000帧

8.5预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件.8.9增益调节：B、B/M、C、D可独立调节

9. 频谱多普勒

9.1方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW）

9.2最大测量速度：

9.2.1、PW：血流速度≥10m/s

9.2.2、CW：血流速度≥20m/s

9.3最低测量速度：≤0.5mm/s。

9.4显示方式：B/D、B/C/D

9.5多普勒电影回放：≥8000帧

9.6零位移动：≥8级

9.7取样宽度：0.5mm-25mm，多级可调。

9.8实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算

9.9实时三同步功能

10.彩色多普勒

10.1扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，彩色帧频≥9帧/秒。

10.2显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

10.3显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比

10.4彩色优化技术

10.5显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像可调范围：-30°～+30°

10.6彩色显示速度：显示最低血流测量速度≤1 cm/s

11. 超声图像及病案管理系统：

11.1固态硬盘容量≥1T

11.2具有图像存储与（电影）回放重现单元

12.每套主机配独立报告工作站及彩色打印机。

品目4-2

一、名称：智能化超高端彩色多普勒超声诊断系统

二、数量：1套

三、设备用途：

妇产科、腹部、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织、小器官、外周血管、肌肉骨骼、TCD等各科系病例诊断、疑难病例会诊和临床科研。

四、主要规格及系统概述：

1. 彩色超声诊断仪：

1.1 彩色液晶显示器≥21英寸，分辨率≥1920×1080。可升降、左右旋转、前后仰俯

1.2 彩色触摸显示屏≥13英寸，用户可设置功能菜单。

1.3、操作面板可电动升降、旋转、前后位置调节。

1.4 中文菜单、中文文本输入

1.6系统动态范围：≥320dB

1.7 二维灰阶成像及分析单元

1.8彩色多普勒显示及分析单元

1.9能量多普勒显示及分析单元

1.10脉冲多普勒显示及自动分析单元

1.11 连续多普勒、组织多普勒显示及自动分析单元

1.12智能四维成像单元

1.13组织谐波成像单元

1.14梯形扩展成像技术。

1.15空间复合成像技术

1.16 斑点噪声抑制成像技术：≥5级可调，支持所配探头，并可结合其他图像优化技术同时使用。

1.17智能图像增强技术：可智能识别因强回声结构产生的声影区，并可动态补偿。

1.19 精细血流成像技术。

1.20微细血流灌注技术：可提取低速血流,观察微血管结构的血流灌注情况。

▲1.21微细血流灌注定量分析：通过彩色部分的像素数与感兴趣区像素的比值获取血管指数。

▲1.22立体血流显示技术：利用光照模型，突出显示血流状况、小血管的结构和走形以及与周围组织的关系，可以与彩色血流图、彩色能量图及微血流灌注成像联合使用。

1.23 具有胎儿心肌做功指数智能检测技术，可智能识别胎儿频谱，一键操作获取IVCT、IVRT、ET、MCO、Tei指数等多项测量结果。可应用于胎儿左心、右心的心功指数智能检测。

1.24 胎儿心脏智能导航：

1.24.1 在容积成像模式下，通过解剖结构标识，自动识别胎心切面及解剖结构。

1.24.2 可同屏显示胎儿心脏≥9个标准切面，可静态及动态显示

1.24.3 每个切面均具有动态容积信息，可自动显示心轴及心脏方向

1.25 具备胎儿心率自动测量功能，可自动识别频谱并自动测量及显示胎儿心率。

1.26具备胎儿生长参数智能检测功能，可智能识别胎儿颅脑双顶径、头围、腹围、股骨等主要结构并自动测量生长参数。

1.27 具备双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像。

2. 测量和分析部分

2.1 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等

2.2 腹部测量与分析

2.3 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示

2.4 妇科测量与分析

2.5 泌尿科测量与分析

2.6 胎儿心脏测量与分析

2.7颈动脉测量与分析

2.8上下肢动静脉测量与分析

2.9小儿髋关节测量及自动分型

2.10肌肉骨骼测量

2.11小器官测量与分析

- 3、探头

- ▲3.1  配置：单晶体凸阵探头(1) 1把、单晶体凸阵探头(2)1把、单晶体凸阵容积探头1把、腔内容积探头1把

3.2  所配探头均为超宽频变频电子探头，容积探头支持3D及实时3D成像

3.3 探头接口：≥4个，均为无针接口。接口大小一致，全激活可任意互换，2D及3D探头接口通用。

3.4  二维模式：中心频率≥3种可选；多普勒频率：≥2种可选；中心频率可视可调。

3.5  探头频率：

3.5.1单晶体凸阵探头(1)：1-7MHz

3.5.2单晶体凸阵探头(2)：3-10MHz

3.5.3 单晶体凸阵容积探头：1-8MHz

3.5.4 腔内容积探头：2-10MHz

4. 输入/输出信号：

4.1 输入：USB3.0、DICOM、外部音频

4.2 输出：HDMI、VGA、音频输出、USB3.0

5. 二维成像主要参数

5.1  扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥35帧/秒

5.2  声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦

5.3  接收：字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹；多路信号并行处理

5.4  回放重现：2D灰阶图像回放 ≥50s

5.5  最大显示深度 ≥42cm。

▲5.6  增益调节：B、B/M、C、D可独立调节，TGC≥8段可调，在液晶触摸屏上可直接调节并存储。

5.7  预设条件：针对不同的脏器检查，预置图像的检查条件。

6. 频谱多普勒

6.1  成像方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）

6.2最大测量速度：PW，血流速度≥10m/s

6.3  最低测量速度：≤ 0.5mm/s

6.4  显示方式：B/D、B/C/D

6.5  多普勒电影回放：≥ 8000帧

6.6  零位移动：≥8级

6.7  取样宽度及位置范围：0.5mm-20mm。多级可调

6.8  实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算，参数包括PSV、DEV、TAP、RI、PI、S/D值

6.9  支持胎儿心率的自动测量

6.10 具备实时三同步功能，支持凸阵、线阵、相控阵探头

7.彩色多普勒

7.1  具备彩色优化技术

7.2  显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、速度+方差显示等

7.3  显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比

7.4  显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

7.5  彩色显示帧频：凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频 ≥30帧/s

7.6  彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤1.2cm/s

8.一体化智能四维成像单元

8.1  3D成像单元：具备静态3D、实时立体3D/4D 成像功能

8.2  三维显示模式：表面模式、透明模式、亮度模式

8.3  具备立体彩色、能量多普勒成像单元

8.4  具有任意形状体积计算功能,可根据组织特性自动计算或手动精确计算，并包括多种结果分析方式。

8.5  具备不同器官组织的多种3D重建模式,且可复合。

8.6  具有3D立体图像编辑切割功能。

8.7  可针对胎儿表面、骨骼、四肢、颅脑等进行成像设定。

8.8  可显示低回声或液性暗区的立体结构。

8.9  可调节容积取样框的曲率弧度。

8.10 可进行3D图像边缘锐化

8.11 可进行肤色渲染，生成3D图像。

8.12 胎儿自动识别：可一键自动去除面部前方遮挡物，获得满意的胎儿面部容积图像。

8.13 魔术擦：可通过移动橡皮擦位置，逐层擦除不需要的信号。。

8.14 胎儿仿真成像技术。

▲8.15 可同时显示胎儿内外部结构，区分软组织和骨结构，可用于胎儿骨骼系统、神经系统等异常辅助诊断，可以分辨气管。

8.16可对不同平面和深度的血管结构成像，可用于胎儿循环系统、胎盘植入、卵巢肿瘤的三维血管分布等观察和诊断。

8.17 智能断层成像:可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，并可实时扫查，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距：0.5mm-10mm可调。

8.18 任意剖面成像：3D立体数据内可通过单条直线或曲线切割后进行剖面成像。

8.19 具备不规则形状体积计算功能,取样间距≤0.5mm。

8.20 镜像模式：可同屏显示多方位的立体图像，包括正面观、顶面观、左、右侧面观成像。

8.21 用户可同时看到与参考平面垂直的另外两个平面。

9.程序化操作流程

9.1  多模态一键智能优化：

9.1.1可一键优化多种参数，可自动优化二维、彩色及频谱图像。

9.1.2可一键调整彩色及频谱取样框的位置及偏转角度。

9.2  可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断。

9.3  测量放大功能：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域实时显示。

9.4  具有耦合剂加热器装置，温度可调。

10.超声图像及病案管理系统：

10.1  固态硬盘≥1T，可存储患者数据。

10.2  动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC机上直接查看图像

10.3  具有图像存储与（电影）回放重现单元

11.每套主机配独立报告工作站及彩色打印机。

品目4-3

一、名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：1套

三、设备用途：

用于妇产科、腹部、小器官、血管、泌尿科、心脏、肌肉骨骼、外周神经、微创介入、术中、TCD、新生儿、儿科等各科超声检查诊断、疑难病例会诊、科研教学。

四、主要规格及系统概述：

1．彩色超声多普勒诊断仪

1.1 彩色液晶显示器：≥23英寸，分辨率≥1,920 x 1,080x 24bit，可以升降、仰俯、前后、左右移动，旋转角度≥360°。

1.4  彩色液晶触摸控制屏：≥13英寸，分辨率≥1,920 x 1,080，角度可调整，可以对三维图像进行后处理。

1.5  数字化增益补偿：TGC调节≥8段，LGC调节≥8段，可在触摸屏上调节并存储预设。

1.6  操作面板可以左右旋转，自由升降。

1.8  系统最大动态范围：≥320dB

▲1.9  系统最大扫查深度：≥45cm

1.10 具有中文操作界面。

2.成像及分析单元：

2.1  智能化波束形成器

2.2二维灰阶成像及分析单元

2.3  M型显示及分析单元

2.4  彩色多普勒显示及分析单元

2.5能量多普勒显示及分析单元

2.6  方向性能量多普勒单元

2.7脉冲多普勒显示及分析单元

2.8  组织多普勒显示及分析单元

2.9  连续多普勒显示及分析单元

3. 先进的成像及应用技术

3.1  智能差量谐波成像技术：具备双倍基波和高低基波相减的成像功能。

3.2  智能声影补偿成像技术：可智能识别因强回声结构产生的声影区并动态补偿，补偿级别可视可调。

3.3  斑点噪声抑制技术：逐级可调，支持所配探头，并可结合其它图像优化技术同时使用。

3.4  空间复合成像技术：多级可调

3.5  组织速度校正技术：根据不同组织类型调节成像声速，声速校正级别可调。

3.6 具备双幅实时动态显示功能，可同屏显示二维及彩色血流的实时图像。

3.7 多模态图像一键优化功能：通过一键操作，迅速优化二维、彩色、多普勒频谱图像。

3.8  全景成像：支持成角扫查，可任意选取节段图像同屏对比分析或独立分析，可进行任意旋转、放大及测量。

3.9  微血流灌注成像技术：可从组织运动噪声中提取组织中低速的血流信号。

3.10 微细血流定量分析：可提供血管指数。

3.11立体血流显示技术：平面血流立体化显示，可突出显示血流状况、小血管的结构和走形，以及与周围组织的关系，可以与彩色血流、能量图及微血流灌注成像联合使用。

3.12 解剖M型成像技术。

3.13 测量放大镜：独立放大显示测量区域，与主图像同屏双区域显示。

3.14 穿刺针增强显示技术：进针方向可选、角度可调。

4. 高级临床应用技术

4.1  颈部血管内中膜厚度自动测量技术：

4.1.1  同时测量颈部血管前壁和后壁内中膜的厚度

4.1.2  可自动计算最大厚度、平均厚度和标准差等

4.1.3  内置多种风险评估模式，可根据人群、年龄、地域等情况进行自定义编辑分析

4.2  应变式弹性成像：可进行弹性定量分析，计算应变比；

4.3 静脉造影成像技术：

4.3.1 具备静脉造影及输卵管4D造影成像技术，4D偏转角度≥120°。

4.3.2 造影图像及基波图像双幅实时同屏对比，可独立调节成像参数。

4.3.3 具备造影计时器，支持Flash爆破成像。

4.3.4 具备在机TIC曲线分析功能。

4.3.5 可一键描记造影剂按时间相的灌注轨迹，记录病变组织滋养血管的分布及灌注路径，可以实时成像，支持存储的动态图进行后处理。

4.4 自由臂三维成像技术：通过探头连续扫查，进行三维成像，支持凸阵二维探头、线阵二维探头。

4.5 胎儿生长参数智能测量功能：智能识别并自动测量胎儿生长参数，包括双顶径、头围、腹围、股骨、肱骨、头臀长等。

5. 测量和分析部分

5.1 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等

5.2 腹部测量与分析

5.3 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示

5.4 妇科测量与分析

5.5 泌尿科测量与分析

5.6 胎儿心脏测量与分析

5.7 颈动脉测量与分析

5.8 上下肢动静脉测量与分析

5.9 小儿髋关节测量及自动分型

5.10 肌肉骨骼测量

5.11小器官测量与分析

5.12心脏测量软件包

5.13盆底测量软件包

6. 探头

▲6.1  配置：单晶体凸阵探头1把、单晶体线阵探头1把、单晶体容积探头1把、腔内容积探头1把。

6.2  探头频率

6.2.1单晶体凸阵探头：1-7MHz；

6.2.2单晶体凸阵容积探头：1-8MHz；

6.2.3腔内容积探头：2-10MHz；

6.2.4单晶体线阵探头：2-14MHz；

6.3探头接口：≥4个，均为无针式探头接口，全部激活并通用。

7. 输入/输出信号：

7.1 输入：USB3.0、DICOM、外部音频

7.2 输出：HDMI、音频输出、USB3.0、DICOM

8. 二维成像主要参数

8.1接收：数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹；多路信号并行处理。

8.2线阵探头具备梯形成像技术

8.3回放重现：2D灰阶图像回放≥2000帧

8.4  预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件。

8.5  增益调节：B、B/M、C、D可独立调节

9. 频谱多普勒

9.1方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW）

9.2最大测量速度：（基线为零,量程范围最大，无角度纠正时）

9.2.1 PW：血流速度≥10m/s

9.2.2CW：血流速度≥20m/s

9.3最低测量速度：≤0.5mm/s。

9.4显示方式：B/D、B/C/D

9.5多普勒电影回放：≥8000帧

9.6零位移动：≥8级

9.7取样宽度：0.5mm-25mm，多级可调。

9.8实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算

9.9实时三同步功能

10.彩色多普勒

10.1 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，彩色帧频≥9帧/秒。

10.2 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

10.3 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比

10.4 彩色优化技术

10.5 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像可调范围：-30°～+30°

10.6 彩色显示速度：显示最低血流测量速度≤1 cm/s

11.一体化智能四维成像单元

11.1 3D成像单元：具备静态3D、实时立体3D/4D成像功能

11.2 三维显示模式：表面模式、透明模式、亮度模式

11.3 具备立体彩色、能量多普勒成像单元

11.4 具有任意形状体积计算功能，可根据组织特性自动计算或手动精确计算，并包括多种结果分析方式。

11.5 具有不同器官组织的多种3D重建模式,且可复合。

11.6 具有3D立体图像编辑切割功能。

11.7 可针对胎儿表面、骨骼、四肢、颅脑等进行成像设定。

11.8 可显示低回声或液性暗区的立体结构。

11.9 可调节容积取样框的曲率弧度。

11.10 可进行3D图像边缘锐化。

11.11 可进行肤色渲染，生成3D图像，。

▲11.12 胎儿自动识别：可一键自动去除面部前方遮挡物，获得胎儿面部容积图像。

11.13 魔术擦：可通过移动橡皮擦位置，逐层擦除不需要的信息。

11.14 胎儿仿真成像技术。

▲11.15 可同时显示胎儿内外部结构，区分软组织和骨结构，可用于胎儿骨骼系统、神经系统等异常辅助诊断，可以分辨气管。

11.16 可对不同平面和深度的血管结构成像，用于胎儿循环系统、胎盘植入、卵巢肿瘤的三维血管分布的观察和诊断。

11.17 智能断层成像：可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，并可实时扫查；同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距0.5mm-10mm可调。

11.18 任意剖面成像：3D立体数据可通过单条直线或曲线切割后进行剖面成像。

11.19 镜像模式：同屏显示多方位的立体图像，除正面观，可同时显示顶面观、左、右侧。

11.20 用户可同时看到与参考平面垂直的另外两个平面。

12. 超声图像及病案管理系统：

12.1  固态硬盘容量≥1T

12.2  具有图像存储与（电影）回放重现单元

13. 每套主机配独立报告工作站及彩色打印机

品目5-1

一、设备名称：高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统

二、数量：3套

三、用途：

用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、血管、浅表小器官、肌骨、神经、泌尿、

儿科、腔内、介入、肛肠等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作，具备持续升级能力，可以满足临床应用需求的拓展。

四、主要技术规格及系统概述：

4.1	彩色多普勒超声波诊断仪包括：

4.1.1	彩色液晶显示器≥23 英寸，分辨率≥1920×1080，具备显示器支臂，可多方位调节

4.1.2	彩色液晶触摸屏

4.1.3	操作面板可旋转，高度可调

4.1.4	全程实时连续动态聚焦技术

4.1.5	智能脉冲调制技术

4.1.6	数字化高分辨率二维灰阶成像单元

4.1.7	数字化高分辨率彩色多普勒血流成像单元

4.1.8	数字化能量多普勒血流成像单元

4.1.9	数字化频谱多普勒显示及分析单元

4.1.10	数字化M 型显示及分析单元

▲4.1.11  解剖 M 型技术：M 型取样线≥3 条，支持所配凸阵、线阵、相控阵探头

4.1.12	数字化连续多普勒显示及分析系统：支持凸阵、线阵、相控阵探头

4.1.13	组织多普勒成像单元

4.1.14	空间复合成像技术：复合角度可调。

4.1.15	组织谐波成像功能

4.1.16	图像一键优化技术

4.1.17	斑点噪声抑制：≥5 级可调

4.1.18	具备自动声速校正功能，可对组织差异进行自动识别并调整

4.1.19	具备实时二同步/三同步显示技术

4.1.20	具备梯形拓展成像功能

4.1.21	具备血流增强成像技术。

4.1.22	具备二维立体血流成像技术，可对二维彩色多普勒进行立体渲染，增强血流边界的显示，可与彩色血流、彩色能量、高精细血流联合使用

4.1.23	具备多普勒频谱自动分析功能

4.1.24	可实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能

▲4.1.25	同一心脏时相，可实时显示来自两个不同位点的多普勒图像，结合组织多普勒和脉冲多普勒，可同时评估室壁运动和血流动力学，并可测量E/e’、T（E-e’）；支持PW&PW模式

4.1.26	实时组织弹性成像功能

4.1.26.1	具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位即可自动取样病灶和脂肪层

ROI，并进行应变比值测量

4.1.26.2  支持所配凸阵、线阵、腔内探头

4.1.27	具备自动血管内中膜厚度测量

4.1.28	具备精微血流成像技术。

4.1.29	具备穿刺针增强显示功能，支持凸阵、线阵探头

4.1.29	具备组织多普勒功能

4.1.30	具备耦合剂加热装置

4.2	测量和分析（B 型、M 型、彩色多普勒、频谱多普勒）

4.2.1	一般测量：距离、面积、周长、角度、容积等

4.2.2	M 型测量

4.2.3	多普勒血流测量及分析（含实时多普勒自动描记）

4.2.4	产科测量与分析：包括全面的产科径线测量、NT 测量、孕龄及生长曲线、羊水指数等

4.2.5	妇科测量与分析

4.2.5.1	具备专业卵泡测量软件包，可自动计算卵泡大小及平均值

▲4.2.5.2具备专业卵泡评估报告，卵泡可自动大小排序，报告中每侧显示卵泡≥10个

4.2.6	心脏功能测量与分析

4.2.6.1	自动心脏测量

4.2.6.1.1	LV/LA/RA	容积全自动测量

4.2.6.1.2	FAC 自动测量

4.2.6.1.3	LA/AO 全自动测量

4.2.7	外周血管血流测量与分析

4.2.8	乳腺测量与分析

4.2.8.1	具备专业乳腺测量软件包

4.2.8.2	具备乳腺占位分布图

4.2.9	髋关节角度测量与分析：可显示基于 Graf 分布的髋臼类型

4.2.10	IMT 自动测量与分析

4.2.11	报告功能：

4.2.11.1 可以调取既往测量报告，历史检查数据可在报告中分开显示

4.2.11.2	具备产科、妇科、心功能、血管、IMT（内中膜厚度）、泌尿科、腹部测量、小器官等报告

4.2.11.3 用户自定义估测公式，每一种应用可以设定≥20个公式

4.2.12	图像存储与（电影）回放重现单元：硬盘≥1TB，电影回放单元≥6000帧

4.3	输入/输出信号：

4.3.1	输入：DVI

4.3.2	输出：DVI

4.4	图像管理与记录装置

4.4.1	超声图像存档与病案管理

4.4.2	支持 USB 存储器

4.4.3	兼容DICOM 3.0

4.5	DICOM 网络连接

五、技术参数及要求

5.1	系统通用规格：

5.1.1	可任意互换电子探头接口：≥4个，可同时激活

5.1.2	预设条件：针对不同的检查领域、病人条件，预设检查条件

5.1.3	系统动态范围≥300dB

5.1.4	中文操作界面

5.2	探头

▲5.2.1  配置，每套配备5把探头，可任选型号至少包括：单晶体凸阵探头、矩阵线阵探头、单晶体低频线阵探头、单晶体相控阵探头、小微凸探头、凸阵探头、线阵探头、高频线阵肌骨探头、腔内微凸阵探头、凸阵介入探头。探头频率可根据用户要求挑选。

5.2.2	最大扫描深度≥40cm

5.2.3	成人相控阵探头扫描角度：≥120°

5.2.4	腔内探头扫描角度（非扩展）：≥200°

5.3	灰阶显像主要参数：

5.3.1	发射方式：可编程的脉冲波形调制发射

5.3.2	接收方式：数字化波束形成器，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥10-bit

5.3.3	增益调节：

5.3.3.1	B、M、D 可独立调节

5.3.3.2	TGC 时间增益补偿≥8 段，LGC 侧向增益补偿≥6段

5.3.3.3	实时及冻结后均可调

5.3.4	成像速率：相控阵探头，全视野，18cm 深，二维帧频≥100 帧/秒

5.4	频谱多普勒：

5.4.1	成像模式：脉冲波多普勒 （PWD）、高频脉冲（ HPRF）、连续波多普勒CW；

5.4.2	具备PW&PW、TDI&PW、TDI&TDI模式

5.4.3	最大测量速度：

5.4.3.1	PWD 正向或反向血流速度≥9.0m/s

5.4.3.2	CWD 正向或反向血流速度≥16m/s

5.4.4	最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）

5.4.5	取样容积大小及位置范围：宽度 0.5mm - 20mm。 多级可调

5.4.6	多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节

5.5	彩色多普勒

5.5.1	显示方式：速度显示、方差显示、速度+方差显示

5.5.2	彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图

5.5.3	高精细动态血流

5.5.4	显示位置调整：线阵扫描感兴趣区的图像范围-30°~+30°

5.5.5	成像速率：相控阵探头，全视野，18cm 深，彩色帧频≥50 帧/秒

5.6	数字化图像管理与记录装置

5.7	动态图像及静态图像以 AVI、BMP、JPEG 等 PC 通用格式直接储存

6. 每套主机配独立报告工作站及彩色打印机。

品目6-1

一、 设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪,1套

二、 用途：

主要用于腹部、心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、造影、介入等方面的临床诊断和教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

三、 主要技术规格及系统概述：

3.1 主机成像系统：

3.1.1  高分辨率液晶显示器≥23英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转

3.1.2  操作面板：

3.1.2.1液晶触摸显示屏≥13英寸，角度可调，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，支持手势操作

3.1.2.2 操作面板可升降、左右旋转。

3.1.3 数字波束形成器

3.1.3.1 多倍信号并行处理技术

▲3.1.3.2 全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致

3.1.3.3  数字化可变孔径及动态变迹技术

3.1.4 数字化二维灰阶成像及M型显像单元

3.1.5 解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度，支持曲线解剖M型

3.1.6 脉冲反相谐波成像单元

3.1.7 彩色多普勒成像技术

3.1.8 彩色多普勒能量图技术

3.1.9 方向性能量图技术

3.1.10 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)

3.1.11 智能化一键图像优化技术：可自适应调整图像的增益等参数

3.1.12 空间复合成像技术：多档可调，可多参数联合应用。

3.1.13 斑点噪声抑制技术：≥5级

3.1.14 整场图像锐化≥5级可调

3.1.15 实时双同步/三同步功能

3.1.16 支持局部放大、一键全屏放大

3.1.17 内置DICOM3.0标准输出接口

3.1.18 探头抬起可自动唤醒。

3.1.19 中央刹车和直行锁功能

3.2 先进成像技术：

3.2.1 造影成像技术：

3.2.1.1  可与斑点噪声抑制技术结合使用，造影图像和组织图像的位置可以进行互换；

3.2.1.2  造影成像模式下，同一探头支持中位线、单线、双线区域穿刺引导线功能。

3.2.1.3  造影连续采集时间最长≥5分钟

▲3.2.1.4  灌注时间成像技术：用不同颜色编码造影剂微泡在血管腔内的不同到达时间，并叠加成像

3.1.1.5  在一段动态视频和一张静态图像上，均可通过血管内不同的颜色显示组织内血流灌注的时间先后顺序、血管分布和灌注特点

3.2.2  超宽视野成像扫描技术

3.2.2.1  扫查长度≥100cm

3.2.2.2  支持测量

3.2.2.3  支持一键全屏放大功能

3.2.2.4  线阵探头、凸阵探头和相控阵探头均支持宽景成像

3.2.2.5  支持彩色多普勒、能量多普勒（CFM和PDI）实时宽景

3.2.2.6  可实时提示探头移动速度。

3.2.3  弹性成像技术

3.2.3.1 应变式弹性成像：可调节彩色图谱、透明度、对比度、帧相关、频率，对弹性成像进行优化。

▲3.2.3.2 具备一维点式剪切波弹性成像和二维实时剪切波成像功能，弹性定量参数包括剪切波速度、杨氏模量、剪切模量，定量组织的硬度信息；

3.2.3.3 具备剪切波组织硬度定量分析软件，含定量分析、定量分析比、定量分析直方图。

▲3.2.4   声衰减成像技术：可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断。

3.2.5  心血管检查技术

3.2.5.1 负荷超声心动图分析，支持牛眼图分析

3.2.5.2 心肌运动定量分析：支持应变、应变率、速度、位移、容量曲线分析，支持局部及整体心肌运动定量分析，支持牛眼图分析

3.2.5.3 组织多普勒成像及分析技术(TDI)：具有彩色，PW，M型多种模式

3.2.6   甲状腺智能扫查技术：自动识别甲状腺结节，并对病灶进行自动描记、测量。

3.2.7   产科自动测量：在产科二维实时扫查过程中可自动识别捕捉胎儿相关标准切面≥10个，并同屏同步自动存储于图像剪贴板区域.。

3.2.8   肌骨智能扫查技术：肌骨二维成像实时模式下，自动识别肌骨标准切面并对切面的不同组织结构用不同的颜色标记和名称注释标注

3.2.9   内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面。

3.2.10  扩展成像技术：支持凸阵/相控阵/线阵探头，扩展角度最大≥30°

3.3 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

3.3.1  常规测量软件包

3.3.2  基础测量包：2B模式下支持双幅跨幅测量

3.3.3  彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、深度、血流量，补偿角度可调

3.3.4  彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥5个任意位置的血流速度

3.3.5  频谱自动测量分析软件：用户可自由配置显示的参数

3.3.6  专科测量软件：可自动生成腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管报告。

3.3.7  妇科测量软件包

3.3.8  产科测量软件包：≥4胞胎对比测量分析，支持NT自动测量，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分。

3.3.9  心脏测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜自动描迹

3.3.10 腹部测量软件包：支持膀胱自动测量

3.3.11  小器官测量软件包，包含乳腺测量包

3.3.12  血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示

3.4  图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

3.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输

3.4.2 HDD≥1500G，SSD≥200G

3.4.3 电影回放≥300s

3.4.4 具备主机硬盘图像数据存储

3.4.5 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

3.4.6 支持不同探头同屏动态回放（最多≥6幅图像），回放速度可调；

3.5  连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件。

四、 系统技术参数及要求：

4.1  系统通用功能：

4.1.1 主机内置探头接口≥5个，全激活互通互用，均为无针触点式大接口

4.1.2 预设条件：针对不同的检查脏器，预置图像的检查条件。

4.2  探头

▲4.2.1  配置：单晶腹部凸阵探头1把、单晶心脏相控阵探头1把、小器官线阵探头1把、血管线阵探头1把、腔内探头1把。

4.2.2  二维、彩色、多普勒均可独立变频，基波、谐波分别≥5段可调

4.2.3  探头频率：

4.2.3.1 单晶腹部凸阵探头：1.0-7MHz

4.2.3.2 小器官线阵探头：3.0-16.0MHz

4.2.3.3 血管线阵探头：2.0-12.0MHz

4.2.3.4 单晶心脏相控阵探头：1.0-6.0MHz。

4.2.3.5 腔内探头：3.0-12.0MHz

4.2.4 腔内探头成像角度≥190°@不使用扩展成像技，扩展成像后角度≥200°

4.2.5 腔内探头探头阵元数：≥250

4.2.6 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；

4.3 二维显像主要参数：

4.3.1  成像速度：相控阵探头，85°角，18cm深度时，帧速度≥55帧/秒

4.3.2  增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段，B/M可独立调节

4.3.3  数字式声束形成器：数字式场聚焦，数字式可变孔径及动态变迹。，A/D≥14bit

4.3.4  焦点个数≥5个，可视可调

4.3.5  接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理

4.3.6  成像深度≥39cm

4.3.7  二维灰阶成像256灰阶

4.3.8  伪彩：≥8档可调

4.3.9  灰阶图谱≥8级可调

4.3.10  组织特性匹配：用户可根据人体组织真实情况进行调节，多级可调，数值可在触摸屏上显示。

4.3.11  可视可调动态范围：≥290dB

4.4 频谱多普勒：

4.4.1  显示模式：高脉冲重复频率(HPRF)、连续波多普勒（CW）、脉冲多普勒(PWD)

4.4.2  最大测量速度：

4.4.2.1  PWD：血流速度≥10.0m/s；

4.4.2.2  CWD：血流速度25.0m/s

4.4.3  最低测量速度：≤1mm/s(非噪音信号)

4.4.4  支持多段独立变频

4.4.5  取样宽度及位置范围：宽度0.5mm-30mm，多级可调

4.4.6  零位移动：≥8级

4.4.7  实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

4.5 彩色多普勒：

4.5.1  显示方式：速度图(CFM)、能量图(PDI)、方向性能量图（DPDI）

4.5.2  扫描速率：相控阵探头，85°角，18cm深度时，彩色扫描帧率≥19帧/秒

4.5.3  彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI)、组织多普勒(TDI)

4.5.4  具有彩色双实时功能

4.5.5  显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-18°～+18°

4.5.6  高分辨率血流成像：可显示末梢血流的动态情况。

4.5.7  立体血流成像：通过光照模型，传统二维血流成像CFM的基础上，增加血流的立体感，可与能量血流、高分辨率血流、微细血流联用

4.5.8  超声功率输出调节：B、M、PWD、CFM输出功率选择独立分级可调

4.6 记录装置：

4.6.1  内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、WMV、TIF、BMP或JPG等PC通用格式直接储存。

4.6.2  具备DVD-RW、USB，可导出图像。

4.7 外设和附件：耦合剂加热器

5. 每套主机配独立报告工作站及彩色打印机。

品目6-2

一、设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪，1套

二、用途：

主要用于腹部、泌尿、血管、小器官、神经、术中、介入等方面的临床诊断和教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

三、主要技术规格及系统概述：

3.1主机成像系统：

3.1.1  数字波束形成器：数字化可变孔径及动态变迹，多倍信号并行处理

3.1.2  全程动态聚焦

3.1.3  数字化二维灰阶成像及M型显像单元

3.1.4  解剖M型技术：≥3条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度

3.1.5  脉冲反向谐波成像单元

3.1.6  彩色多普勒成像技术

3.1.7  彩色多普勒能量图技术

3.1.8  方向性能量图技术

3.1.9  数字化频谱多普勒显示和分析单元

3.1.10智能化一键图像优化技术：可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像。

3.1.11空间复合成像技术：多档可调、可和多参数联合应用

▲3.1.12斑点噪声抑制技术：≥5级可调

3.1.13高清成像技术：整场图像锐化处理，≥5级可调

3.1.14实时双同步/三同步功能

3.1.15支持全局放大、局部放大、一键全屏放大

3.1.16内置DICOM3.0标准输出接口

3.2先进成像技术：

3.2.1超宽视野成像扫描技术

3.2.1.1 扫查长度≥80cm

3.2.1.2 支持一键全屏放大功能

3.2.1.3 线阵探头、凸阵探头和相控阵探头均支持宽景成像

3.2.1.4 支持彩色多普勒、能量多普勒（CFM和PDI）实时宽景

3.2.1.5 可提示探头移动速度。

3.2.2内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面。

3.2.3扩展成像技术：支持凸阵/微凸阵/线阵探头，扩展角度最大≥30°

3.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

3.3.1  常规测量软件包

3.3.2  基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

3.3.3  彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、深度、血流量，补偿角度可调

3.3.4  可同屏测量血管腔内≥5个任意位置的血流速度

3.3.5  频谱自动测量分析软件：用户可配置显示的参数

3.3.6  专科测量软件包：可自动生成腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，报告。

3.4图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

3.4.1  数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输

3.4.2  硬盘≥1500G，图像存储

3.4.3  电影回放≥300s

3.4.4  具备主机硬盘图像数据存储

3.4.5  病案管理单元：可存储、修改、检索和打印病人资料、报告、图像等

3.4.6  支持不同探头图像同屏动态回放（最多≥6幅），回放速度可调；

四、系统技术参数及要求：

4.1系统通用功能：

4.1.1  彩色液晶显示器≥21英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转。

4.1.2  操作面板：

4.2.2.1 液晶触摸屏≥13英寸，角度可调，可通过手指点击触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数

4.2.2.2 操作面板可调节高度、可左右旋转。

4.1.3主机探头接口≥4个，大小一致。

4.1.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置图像的检查条件.

4.2探头：

▲4.2.1 配置：单晶腹部凸阵探头1把、凸阵线阵双平面腔内探头1把、微凸阵探头1把

4.2.2 所配探头均为宽频、变频探头，基波、谐波分别≥5段可调

4.2.3 探头频率：

4.2.3.1 单晶腹部凸阵探头:1.0-7.0MHz）

4.2.3.2 凸阵线阵双平面腔内探头:4.0-16.0MHz

4.2.3.3 微凸阵探头:2.0-7.0MHz

4.2.4 凸阵线阵双平面腔内探头可实现两个平面的快速切换，并支持网格穿刺线

4.2.5 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；

4.3二维显像主要参数：

4.3.1  增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥6段，B/M可独立调节。

4.3.2  增益调节≥100dB

4.3.3  数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹A/D≥14bit

4.3.4   焦点个数：≥7个，可视可调

4.3.5  接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理

4.3.6  深度≥39cm

4.3.7  二维灰阶成像256灰阶

4.3.8  伪彩：≥8档可调

4.3.9  灰阶图谱≥8级可调

4.3.10 组织特性匹配：多级可调，并以具体数值在触摸屏上显示。

4.3.11 可视可调动态范围：≥270dB

4.4频谱多普勒：

4.4.1  显示模式：高脉冲重复频率(HPRF)、连续波多普勒（CW）、脉冲多普勒(PWD)

4.4.2  最大测量速度：

4.4.2.1 PWD正或反向血流速度：≥10.0m/s；

4.4.2.2 CWD：血流速度≥25.0m/s

4.4.3  最低测量速度：≤1mm/s(非噪音信号)

4.4.4  滤波器：≥10级可调

4.4.5  取样宽度及位置范围：宽度0.5mm-20mm多级可调

4.4.6  零位移动：≥8级

4.4.7  实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

4.5彩色多普勒：

4.5.1  显示方式：速度图(CFM)、能量图(PDI)、方向性能量图（DPDI）

4.5.2  彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI)、组织多普勒(TDI)

4.5.3  具有彩色双实时功能

4.5.4  显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-18°～+18°

4.5.5  具备高分辨率血流成像功能

4.5.6  具备微细血流成像功能

4.5.7  具备立体血流成像功能

4.6超声功率输出调节：B、M、PWD、CFM输出功率独立分级可调

4.7记录装置：

4.7.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、WMV、TIF、BMP或JPG等PC通用格式直接储存。

4.7.2具备DVD-RW、USB，可导出图像

4.8附件

4.8.1微凸阵探头穿刺架1个

4.8.2凸阵线阵双平面探头穿刺架1个

5.每套主机配独立报告工作站及彩色打印机。